EZ/ZP/25/2020/EK

Załącznik nr 2d do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 4

Lampa operacyjna sufitowa – 2 szt.

Producent:………………………………………………………..

Nazwa i typ:…………………………………………………….

Rok produkcji, nie starszy niż 2019:………………………………………….

| LP. | Opis | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jednoczaszowa, bezcieniowa lampa operacyjna mocowana do sufitu na zawieszeniu pojedynczym. | Tak |  |
|  | Czasza ze źródłem światła w postaci 70 diod LED +/- 10%. | Tak, podać |  |
|  | Źródło światła – ciepłe i zimne białe diody LED Nie dopuszcza się światła emitowanego z diod wielokolorowych po zmieszaniu kilku barw. | Tak |  |
|  | Matryce LED z możliwością łatwej wymiany zespołów diodowych, maksymalnie 12 diod LED. | Tak, podać |  |
|  | Matryce LED osłonięte łatwą do czyszczenia jednorodną osłoną wykonaną ze szkła bezpiecznego. Nie dopuszcza się osłon wykonanych z tworzyw sztucznych. | Tak |  |
|  | Regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą uchwytu sterylnego umieszczonego centralnie na oprawie lampy. | Tak |  |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie min 25%÷100%, płynnie lub w co najmniej 8 krokach, realizowana za pomocą panelu elektronicznego umieszczonego na boku oprawy lub ramieniu lampy. | Tak, podać |  |
|  | Dodatkowe światło endoskopowe w kolorze białym o wartości natężenia max. 8000 lx, włączane odrębnym przyciskiem na panelu elektronicznym. Nie dopuszcza się światła endoskopowego o barwie innej niż biała. | Tak, podać |  |
|  | Czasza o średnicy 55 cm ± 5 cm. | Tak, podać |  |
|  | Czasza lampy w kształcie koła o bryle monolitycznej, zamkniętej, zwartej, łatwej do utrzymania lampy w czystości | Tak |  |
|  | Czasza jednorodna, bez podziału wykonana z lekkich stopów aluminium dla właściwego odprowadzania ciepła. Nie dopuszcza się czasz wykonanych z tworzyw sztucznych lub/i kompozytów. | Tak |  |
|  | Powierzchnia czaszy lekko wypukła, gładka, łatwa do czyszczenia bez szczelin segmentacyjnych i wgłębień, | Tak |  |
|  | Czasza z uchwytem niesterylnym w formie relingu na minimum 65% obwodu, ułatwiającym pozycjonowanie urządzenia. | Tak |  |
|  | Czasza o klasie szczelności minimum IP57, zapewniającej bezpieczeństwo wyrobu podczas przeprowadzenia procedur dezynfekcyjnych. | Tak |  |
|  | W osi symetrii czaszy zlokalizowany uchwyt sterylny z nakładkami wymiennymi. | Tak |  |
|  | PARAMETRY ŚWIETLNE |  |  |
|  | Natężenia światła czaszy lampy >= 130 [klx]. | Tak, podać |  |
|  | Temperatura barwowa regulowana co najmniej w trzech krokach. Wymagane są następujące poziomy temperatury barwowej 3800-4400-5000 [K +/-100K]. | Tak, podać |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw czaszy lampy CRI >= 96 [%]. | Tak, podać |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej czaszy lampy >= 93 [%]. | Tak, podać |  |
|  | Zakres regulacji wielkości minimalnej i maksymalnej średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym dla czaszy lampy od 160 do 280 mm +- 10 mm. | Tak, podać |  |
|  | Głębokość wstępnie zogniskowanego oświetlenia dla czaszy lampy (L1+L2) >= 95 [cm] przy 20% maksymalnego natężenia. | Tak, podać |  |
|  | Mocowanie oprawy lampy na 2 ruchomych ramionach. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia z oprawą o 360° wokół sufitowego punktu mocowania lampy. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia o 360° na przegubie łączącym ramiona. | Tak, podać |  |
|  | ZASILANIE, ZASILENIE AWARYJNE |  |  |
|  | Włącznik i wyłącznik lampy umieszczony na czaszy lub ramieniu lampy | Tak |  |
|  | Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz] | Tak, podać |  |
|  | Moc pobierana przez matrycę LED czaszy lampy max 70 [W] | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego | Tak |  |
|  | Żywotność matryc LED min. 45 000 godzin | Tak, podać |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Zapasowe uchwyty do pozycjonowania opraw wielorazowego użytku, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie – 2 szt. na jedną oprawę. | Tak, podać |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.38 SIWZ.) |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................

Wykonawca