Zał. Nr 18

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot:   Myjnia dezyfektor

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2018 lub nowsze | Tak, opisać |  |
| 2 | Rama, komora oraz elementy funkcjonalne wykonane ze stali kwasoodpornej klasy AISI304 lub lepszej bez elementów plastikowych | Tak, opisać |  |
| 3 | Komora mycia głęboko tłoczona, bez spoin, wykonana z jednego elementu w postaci leja z pochyleniem sufitu. | Tak, opisać |  |
| 4 | Maksymalne wymiary urządzenia: Wysokość: 1650 mm Szerokość: 550 mm Głębokość: 500 mm | Tak, opisać |  |
| 5 | Pojemność na jeden cykl – dwie „kaczki” i jeden „basen” lub trzy kaczki | Tak, opisać |  |
| 6 | Drzwi otwierane uchylnie, w dół, gwarantujące załadunek na ergonomicznej wysokości | Tak, opisać |  |
| 7 | Automatyczne otwieranie drzwi za pomocą przycisku nożnego | Tak, opisać |  |
| 8 | System mycia składający się z ramienia myjącego do mycia powierzchni zewnętrznych oraz co najmniej 13 dysz (w tym min. 9 obrotowych) gwarantujący najwyższy poziom mycia. | Tak, opisać |  |
| 9 | Elementy grzejne poza komorą myjni . Moc Elementów grzejnych – min. 4,5 kW | Tak, opisać |  |
| 10 | Dwie pompy dozujące środki chemiczne (detergent i odkamieniacz) z możliwością nastawienia dozowania bezpośrednio z panelu sterowania, dla każdego programu oddzielnie | Tak, opisać |  |
| 11 | Minimum trzy programy mycia i dezynfekcji dostępne bezpośrednio z panelu sterowania (za pomocą trzech oddzielnych klawiszy funkcyjnych) – program krótki, standardowy, intensywny | Tak, opisać |  |
| 12 | Możliwość modyfikowania programów myjących przez użytkownika, dostęp do modyfikacji zabezpieczony kodem cyfrowym | Tak, opisać |  |
| 13 | Nastawialna temperatura dezynfekcji – standard pracy przy 93°C | Tak, opisać |  |
| 14 | Sterowanie mikroprocesorowe – automatyczny przebieg cyklu bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika | Tak, opisać |  |
| 15 | Blokada drzwi podczas trwania cyklu | Tak, opisać |  |
| 16 | Zabezpieczenie przed zalaniem | Tak, opisać |  |
| 17 | Wyświetlacz LCD, wszystkie komunikaty w języku polskim (wyświetlane informacje to m.in. typ programu, wartość A0, temperatura w komorze, aktualna faza cyklu) | Tak, opisać |  |
| 18 | Akustyczna i dźwiękowa informacja o błędach i awariach | Tak, opisać |  |
| 19 | Pompa cyrkulacyjna o mocy co najmniej 700W | Tak, opisać |  |
| 20 | Wydajność pompy min. 200l/min | Tak, opisać |  |
| 21 | Samodezynfekcja urządzenia poprzez wszystkie dysze natryskowe | Tak, opisać |  |
| 22 | Wbudowana wytwornica pary | Tak, opisać |  |
| 23 | Maksymalny poziom emitowanego hałasu – 51dB | Tak, opisać |  |
| 24 | Podłączenie wody zimnej i ciepłej – ¾” | Tak, opisać |  |
| 25 | Odpływ Ø 110 mm | Tak, opisać |  |
| 26 | Podłączenie elektryczne 400V 50 Hz, całkowita moc urządzenia <5,5 kW | Tak, opisać |  |
| 27 | Urządzenie spełniające normy PN EN 15883-1/-3 lub równoważne | Tak, opisać |  |
| 28 | Program mycia i dezynfekcji z potwierdzoną skutecznością eliminacji Clostridium difficile. Załączyć dokument niezależnej instytucji potwierdzający skuteczność procesu myjni wobec sporów Clostridium difficile. | Tak, opisać |  |
|  | INFORMACJE DODATKOWE |  |  |
| 29 | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie). | Min. 1 przegląd na rok |  |
| 30 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
| 31 | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
| 32 | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
| 33 | Wykaz punktów serwisowych. | Tak, podać gdzie |  |
| 34 | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
| 35 | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni |  |
| 36 | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni |  |
| 37 | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. | Tak |  |
| 38 | Karta katalogowa producenta, potwierdzająca wszystkie oferowane parametry. | Tak, |  |
| 39 | Deklaracja zgodności CE | Tak, |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis oferenta