## pakiet nr 1
| Załącznik nr 2 |  |  |  | Zalącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1 Stentgraft stalowy do aorty brzusznej i piersiowej z systemem koszulowym i z kompletnym zestawem do implantacji
...................................................
(nazwa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Stentgraft aortalny brzuszny nadnerkowy o budowie modułowej zapewniający wyłączenie tętniaka z krążenia
1a | częć aortalna z fiksacją nadnerkową, pokryta tkaniną stosowaną do produkcji protez naczyniowych |  | 130 |  |  | 0
1b | przedłużki biodrowe, pokryta tkaniną stosowaną do produkcji protez naczyniowych |  | 260 |  |  | 0
2 | Stentgraft aortalny piersiowy zapewniający wyłączenie tętniaka z krążenia oraz leczenie rozwarstwień |  | 20 |  |  | 0
4 | Prowadniki specjalistyczne o najwyższej sztywności: rdzeń zbudowany z litego drutu stalowego ekstra szywnego lub ultra sztywnego, w części dystalnej taperowany, oplot stalowy pokryty teflonem, tip prowadnika połączony z rdzeniem drutem bezpieczeństwa. Prowadnik o średnicy 0,035 cala i oraz długości 145, 180, 260, 300 cm. z elastyczną końcówka na odc. 3 cm z krzywiznami: prosta i "J" o promieniu 3mm. Dostępny prowadnik giętka końcówka o długości 7 cm. Prowadnik z podwojnie zakrzywioną końcówką giętka na dystalnym odcinku 4cm zawierający wewnętrzny złoty coil do łuku aorty, prowadnik w dostepnych krzywiznach: prosta, "J". Dostępny prowadnik z rdzeniem typu heavy duty, z elastyczna końcówka i wzmocnioną końcówką „J” ze średnica zagiecia 1,5cm; prowadnik o srdnicy 0,035" i długościach 145, 180, 260cm |  | 300 |  |  | 0
5 | Cewnik balonowy : balon niepodatny, wykonany z odpornego na zużycie materiału PET, profil balonu z pamięcią kształtu ułatwiającą jego ponowne zwinięcie się dla ułatwienia przejścia przez akcesoria. Współosiowy shaft zapewniający szybkie wypełnianie i opróżnianie. Cieniodajna końcówka i dwa cieniodajne znaczniki na shafcie; średnice: 12, 14, 16,18, 20, 22, 24, 26, 28mm; długości balonu: 20mm, 40mm, współpracujący z prowadnikiem 0,035"; długość shaftu 100cm, RBP 4-10bar; Balon przeznaczony do stosowania w żyłach i tętnicach. |  | 150 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.
Warunki techniczne
L.p. | WARUNKI TECHNICZNE BEZWZGLĘDNE | Potwierdzenie spełnienia warunku ze wskazaniem str. oferty
1 | stent-graft brzuszny wykonany z nitinolowego lub stalowego stentu stanowiącego szkielet stentgraftu - dostępny w obu wersjach, do wyboru przez zamawiającego
2 | pokrycie stentu wykonane z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych
3 | proksymalny stent niepokryty protezą umożliwiający fiksację nadnerkową
4 | dodatkowe mocowanie stent-graftu przy pomocy haczyków umieszczonych w obrębie korony stent-graftu
5 | stent-graft składający się z głównej części - rozwidlone body z fiksacją nadnerkową, oraz takiej ilości przedłużek, która umożliwi jego prawidłową implantację
6 | dostępne średnice części aortalnej do nie mniej niż 36mm
7 | dostępne stentgrafty o niskim profilu zestawu wprowadzającego maksymalnie 16F dla średnicy do 32mm
8 | stentgraft piersiowy wykonany z nitinolowego lub stalowego stentu stanowiącego szkielet stentgraftu – dostępny w obu wersjach, do wyboru przez zamawiającego
9 | pokrycie stentu wykonane z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych
10 | dostępne wersje stent-graftu także o budowie taperowanej
11 | stent-graft składający się z głównej oraz niezbędnych przedłużek proksymalnych i dystalnych umożliwiających jego prawidłową implantację
12 | szeroki zakres średnic do nie mniej niż 46mm
13 | profil zestawu wprowadzającego maksymalnie 20F dla średnicy 46mm
14 | Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z stent-graftem osprzętu koniecznego do implantacji stent-graftów
15 | dostępny zestaw interwencyjny do leczenia rozwarstwień aorty składający się ze stentgraftu aortalnego i stentu aortalnego do rozwarstwień
PARAMETRY OCENIANE |  | TAK / NIE , ilość dni (podać)
1 | Dostępność stentgraftów do leczenia tętniaków w obrębie tt wspólnej biodrowej
(Tak -10 pkt / Nie – 0 pkt)
2 | Dostępność stentgraftów do leczenia rozwarstwień aorty piersiowej potwierdzona w IFU
(Tak -10 pkt / Nie – 0 pkt)
3 | Dostępność elementów umożliwiających wykonanie zabiegów naprawczych wszystkich obecnych na rynku stentgraftów aorty brzusznej
(Tak -10 pkt / Nie – 0 pkt)
4 | Termin dostawy ( max.5 dni)
5 dni roboczych – 0 punktów 4 dni robocze – 1 punk 3 dni robocze – 3 punkty 2 dni robocze – 5 punktów
Maxymalna punktacja 35pkt.

## pakiet nr 2
| Załącznik nr 2 |  |  |  | Zalącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2 stentgraft piersiowo-brzuszny fenestrowany
...................................................
(nazwa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Stentgraft piersiowo-brzuszny fenestrowany zbudowany na bazie stentu nitinolowego z pokryciem poliestrowym - średnica proksymalnego pierścienia stentgraftu 21-34 mm - długość rozwidlonego trzonu 55 - 110 mm + odnogi biodrowe implantowane niezalezienie (od 60-140 mm z możliwością dalszego przedłużenia) - średnica otworu nielimitowana 5-10 mm - pozwalający na zaopatrzenie endowaskularne pacjenta z tętniakiem w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i t. krezkowej górnej – liczba otworów zabezpieczających odejście tętnic trzewnych zgodna z poszczególnymi wymogami (ilość otworów bez ograniczeń – od 1 - 4 otworów.) - projektowany dla pacjenta na indywidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi - system wprowadzający posiada wszystkie elementy charakterystyczne ze stengraftu w systemie Anaconda One- Look i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację -system posiada nielimitowaną możliwość dokonywania repozycji podczas rozprężania rozwidlonego trzonu i kaniulowania fenestracji. Możliwość kaniulacji fenestracji z dostępu ramiennego. Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające. |  | 25 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.

## pakiet nr 3
| Załącznik nr 2 |  |  |  | Zalącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 3 Stentgraft aortalny, brzuszny
...................................................
(nazwa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Stentgraft aortalny, brzuszny z polimerową technologią uszczelniania (polimerem twardniejącym podczas procedury) - wprowadzanie za pomocą niskoprofilowego cewnika od 12F do 17F - możliwość zaimplantowania w przypadku tętniaków z szyją o średnicy w zakresie od 18 do 28 mm - kąt zagięcia aorty podnerkowo ≤ 60 stopni - średnica tętnic biodrowych od 9 do 20 mm |  | 40 |  |  | 0
2 | Stentgraftu aortalnego osadzanego na bifurkacji aorty - długość szyi tętniaka ≥ 15 mm - możliwość zaimplantowania w przypadku tętniaków z szyją o średnicy w zakresie od 18 do 32 mm - kąt zagięcia aorty podnerkowo ≤ 60 stopni - średnica tętnic biodrowych od 10 do 23 mm |  | 10 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy narzędzia do wymiarowania wraz dedykowanym oprogramowaniem oraz urządzenia do przechowywania wg oferowanej technologii . Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3a.
Przedmiotem Użyczenia będzie (szczegółowy opis/nazwa/model/rok produkcji (nowy/używany lecz nie starszy niż 3 lata) /nr katalogowy cena netto/brutto i ogólna wartość netto/ brutto.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.

## pakiet nr 4
| Załącznik nr 2 |  |  |  | Zalącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 4 Stentgrafty aortalne i obwodowe do zabiegow wykonywanych technika CERAB; przedlużki biodrowe, stentgrafty do leczenia tętniaków w obrębie tetnicy wspólnej biodrowej
...................................................
(nazwa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Stentgraft Aortalny: Stentgraft zbudowany z rozprężanego na balonie stentu kobaltowo-chromowego (L605) powleczonego wszczepialnym materiałem ePTFE. Stentgraft łączy małe skracanie z dużą siłą radialną. Średnice: 12,14,16 mm; dugości:19,29,39,49,59mm (dla śr.12, 14mm), dł 19, 29,38,48,58mm (dla śr. 16mm) długość zestawu wprowadzającego 75 i 120 cm, Kompatybilny z koszulą 9F (dla śr. 12 mm) i koszulą 11F (dla śr.14,16 mm) |  | 20 |  |  | 0
2 | Stentgraft Aortalny Duże Średnice: Stentgraft zbudowany z rozprężanego na balonie stentu kobaltowo-chromowego (L605) powleczonego wszczepialnym materiałem ePTFE. Stentgraft łączy małe skracanie z dużą siłą radialną. Średnice: 18, 20, 22, 24mm w przedziale długości 27-48 mm. długość zestawu wprowadzającego 120 cm, Kompatybilny z koszulą 14F. |  | 10 |  |  | 0
3 | Stentgraft obwodowy przeznaczony do trwałego wewnątrznaczyniowego wszczepiania do tt. nerkowych i biodrowych: Stentgraft zbudowany z rozprężanego na balonie stentu kobaltowo-chromowego (L605) powleczonego wszczepialnym materiałem ePTFE. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035", system OTW, dł. shaftu 75cm i 120cm, dwa markery platynowo/irydowe umieszczone w balonie,śr. stentgraftu: 5, 6, 7, 8, 9, 10mm; dł. stentgraftu: 18, 22, 28, 38, 58mm (dla śr. 5 i 6mm) dł. 18, 23, 27, 37, 57mm (dla śr. 7mm); dł. 27, 37, 57mm(dla śr. 8, 9 i 10mm) kompatybilny z koszulka 6F i 7F. RBP 12-13bar; NBP 8-9bar. |  | 80 |  |  | 0
4 | Cewnik balonowy : balon niepodatny, wykonany z odpornego na zużycie materiału PET, profil balonu z pamięcią kształtu ułatwiającą jego ponowne zwinięcie się dla ułatwienia przejścia przez akcesoria. Współosiowy shaft zapewniający szybkie wypełnianie i opróżnianie. Cieniodajna końcówka i dwa cieniodajne znaczniki na shafcie; średnice: 12, 14, 16,18, 20, 22, 24, 26, 28mm; długości balonu: 20mm, 40mm, współpracujący z prowadnikiem 0,035"; długość shaftu 100cm, RBP 4-10bar; Balon przeznaczony do stosowania w żyłach i tętnicach. |  | 35 |  |  | 0
5 | Prowadniki specjalistyczne o najwyższej sztywności: rdzeń zbudowany z litego drutu stalowego ekstra szywnego lub ultra sztywnego, w części dystalnej taperowany, oplot stalowy pokryty teflonem, tip prowadnika połączony z rdzeniem drutem bezpieczeństwa. Prowadnik o średnicy 0,035 cala i oraz długości 145, 180, 260, 300 cm. z elastyczną końcówka na odc. 3 cm z krzywiznami: prosta i "J" o promieniu 3mm. Dostępny prowadnik giętka końcówka o długości 7 cm. Prowadnik z podwojnie zakrzywioną końcówką giętka na dystalnym odcinku 4cm zawierający wewnętrzny złoty coil do łuku aorty, prowadnik w dostepnych krzywiznach: prosta, "J". Dostępny prowadnik z rdzeniem typu heavy duty, z elastyczna końcówka i wzmocnioną końcówką „J” ze średnica zagiecia 1,5cm; prowadnik o srdnicy 0,035" i długościach 145, 180, 260cm |  | 270 |  |  | 0
6 | Cewniki kalibracyjne: wykonane z nylonu, zbrojone na całej długości, końcówka z możliwościa podłączenia strzykawki (Luer Lock), typu Pigtail i prosty o średnicy 4F, 5F, długość od 90cm do 110cm, znacznikiwolframowe wtopione w cewnik dające bardzo dobrą widoczność w skopii, znaczniki na długości 14cm lub 22 cm, segmenty 1 centymetrowe, 8 bocznych otworów, kompatybilne z prowadnikiem 0,035”. |  | 150 |  |  | 0
7 | Stent samorozprężalny 0,035": wykonany z nitinolu, Specjalny, wycinany laserem z rury nitinolowej, wzór zapewnia konstrukcję o dużej sile radialnej i dużej elastyczności; 8 złotych znaczników na obu koncach stentu zapewnia najlepszą widoczność umiejscowienia i uwolnienia stentu; Poziome łączniki i konstrukcja otwarto-komórkowa typu Z zapewniają, że stent nie ulega skróceniu po uwolnieniu; Jednostopniowy system dostarczania oraz koszula wprowadzająca Flexor z zakończeniem typu coil zapewniają odporność na zginaniei markerem w czesci dystalnej, Dostępne rozmiary: średnica 5-10mm; w zakresie długości: 20, 30,40, 60, 80, 100, 120, 140, 170, 200mm ; dostępne stenty o średnicy 12-14mm w długościach. 40, 60, 80mm; dł. shaftu 80,125cm; |  | 180 |  |  | 0
8 | Zbrojone koszulki naczyniowe wielozadaniowe w technologii fleksor: do techniki cross over, z krzywiznami dostosowanymi do tt. nerkowych i trzewnych, biodrowych, SFA i goleni z zastawką hemostatyczną Check Flow i portem bocznym; kompatybilne z prowadnikami w zakresie 0,018", 0,035"; 0,038"; Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie, atraumatyczna końcówka z markerem. Dostępna wersja z pokryciem hydrofilnym AQ. Krzywizny: ANL1, ANL2, ANL3; BLKN (z zagięciem 180st.i zagiętym dylatatorem)-dostosowana do badania metodą "cross-over"- średnice koszulek: 5; 5,5; 6; 7F; w przedziale długości: 40, 45, 55cm. Krzywizna ANL0: śr. koszulek 4F, 5F w dł. 45cm. Duże światło wewnętrzne od 0,074" w 5F do 0,113" w 8F. Krzywizny ANL... dostarczane z podwojnym dylatatorem w wersji 0,018"/0,035"; 0,018"/0,038"; Długość 55cm dostępna w wersji z bocznym ramieniem (Y-conector). Koszlki o dużych średnicach: zbudowane z polimeru odpornego na złamania lub teflonowe atraumatyczne, precyzyjne temperowanie koszulki do rozszerzacza, szczelna zastawka hemostatyczna zaopatrzona w system zatrzaskowy współpracujący z rozszerzaczem oraz boczny kranik. Koniec koszulki zaopatrzony w cieniodajną opaskę dobrze widoczną w skopii. kompatrybilne z prowadnikiem 0,038"; Średnice koszulek: 10F; 12F; 14F; 16F w przedziale dł dł. 30, 45cm; śr. 18F dla dł. 30cm. Dostępne Zbrojone koszulki naczyniowe wielozadaniowe proste do SFA w technologii fleksor: Koszule proste (RAABE-możliwość ksztaltowania koncowki; RB) z cieniodajnym znacznikiem w części dystalnej koszuli); średnica koszulek 4; 5 ;6; 7; 8; 9F, w przedziale długości: 30, 45, 55, 70 ,90cm. Duże światło wewnętrzne od 0,059" w 4F do 0,126" w 9F. |  | 250 |  |  | 0
9 | Cewnik przeznaczony do czasowego zamknięcia dużych naczyń lub do rozprężania protezy wewnątrznaczyniowej: Średnica cewnika 10F; zalecana średnica koszuli 14F Kompatybilny z prowadnikiem 0,035"; Długość shaftu: 120cm lub 140cm; ́Średnica maksymalnie wypełnionego balonu: 32mm, 46mm; Maksymalna pojemność balonu: 30ml; 44ml |  | 180 |  |  | 0
10 | Stentgraft rozwidlony biodrowy (illiac Branch): do zastosowania w tętniakach tt. biodrowych, Zbudowany na bazie sta+A:Flowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe. Cześć główna, rozwidlona o średnicach: 12 [mm] (proksymalnie) oraz 10 i 12 [mm] (dystalnie), długości części rozwidlonej - odcinek tętnicy biodrowej wspólnej: 45, 61 [mm], długości części rozwidlonej - odcinek tętnicy biodrowej wewnętrznej: 41, 58 [mm]; Introducer posiada wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację; System posiada możliwość korekty położenia po 50 % otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów na kluczowe naczynia. Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające |  | 5 |  |  | 0
11 | Stentgraft samorozprężalny przeznaczony do tętnic biodrowych: zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu nadającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dłużej wytrzymałości radialnej. Posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Średnice proksymalne stentgraftu: 9, 11, 13, 16, 20, 24 mm średnica dystalna stentgraftu: 13 mm; Długość stentgraftu :39, 56, 74, 90, 122 mm dla średnic 9, 11mm oraz 39, 56, 74, 90 dla średnic 16, 20, 24 mm. Stentgraft dostarczony jest w formie systemu wprowadzającego o średnicy 14-16 F w zależności od średnicy proksymalnej stentgraftu |  | 10 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.

## pakiet nr 5
| Załącznik nr 2 |  |  |  | Zalącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 5 Stengraft niskoprofilowy do implantacji przezskórnej
...................................................
(nazwa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Stentgraft nitynolowy do aorty brzusznej o pokryciu dacronowym.Posiadający wewnętrzny szkielet nitynolowy o budowie segmentowej wyciętej laserowo na który naniesione jest zewnętzrne pokrycie. Nisko profilowy system wprowadzający dla Main Body 14F OD (tylko 16F OD dla Main Body o średnicy 34mm), od strony ipsilateralnej wyposażony w koszulkę hydrofilną, zbrojoną o grubości ściany 0,5F. System umożliwiający zaopatrzenie tętniaka o szyi proksymalnej o minimalnej długości 10mm. Zakres leczenia dla body od 17 do 31 mm, dla odnóg od 7 do 22 mm. Markery pozwalające na dokładne pozycjonowanie stentgraftu. Stentgraft składający się z trzech części: główna część, czyli main body z dwoma nogami oraz dwie nogi ipsilateralna i kontralateralna.W górnej części body umieszczone haki 8 lub 10 sztuk do mocowania nad poziomem nerek. W górnej części bez pokrycia materiałem. Po obu stronach "in-situ sizing" tzn możliwość dopasowania długości odnóg. |  | 7 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.

## pakiet nr 6
| Załącznik nr 2 |  |  |  | Zalącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 6 Stentgraft do naczyń obwodowych
...................................................
(nazwa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | STENTGRAFT NITINOLOWY Z POWŁOKĄ HEPARYNOWĄ DO NACZYŃ OBWODOWYCH 1. Samorozprężalny stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE 2. Powierzchnia wewnętrzna z bioaktywną powłoką heparynową (mikrocząsteczkowa heparyna o udowodnionym działaniu klinicznym) 3. Bezszwowe łączenie szkieletu stentu z materiałem pokrywającym – spoiny laminowane 4. Szeroki zakres rozmiarów: • średnice endoprotez: od 5 do 13 mm • zalecana średnica naczyń: od 4 do 12 mm • długości endoprotez: 2,5cm, 5cm, 5. Długość zestawu wprowadzającego: 75cm lub 120cm 6. Średnice zestawu wprowadzającego: 6-12 Fr 7. Kompatybilność z prowadnikiem 0.035” przy średnicach 5-13 mm oraz 0.018” lub 0.014” przy średnicach 5-8 mm 8. Możliwość łączenia kilku endoprotez w sposób teleskopowy 9. Giętki stentgraft i system wprowadzający umożliwiają implantację w krętych naczyniach obwodowych 10. Dobra widoczność w RTG dzięki łatwym do obserwowania znacznikom 11. Intuicyjny system uwalniania stentgraftu 12. Dzięki wysokiej elastyczności i wytrzymałości idealnie dopasowuje się do anatomii pacjenta |  | 5 |  |  | 0
2 | STENTGRAFT NITINOLOWY Z POWŁOKĄ HEPARYNOWĄ DO NACZYŃ OBWODOWYCH 1. Samorozprężalny stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE 2. Powierzchnia wewnętrzna z bioaktywną powłoką heparynową (mikrocząsteczkowa heparyna o udowodnionym działaniu klinicznym) 3. Bezszwowe łączenie szkieletu stentu z materiałem pokrywającym – spoiny laminowane 4. Szeroki zakres rozmiarów: • średnice endoprotez: od 5 do 13 mm • zalecana średnica naczyń: od 4 do 12 mm • długości endoprotez: 10cm 5. Długość zestawu wprowadzającego: 75cm lub 120cm 6. Średnice zestawu wprowadzającego: 6-12 Fr 7. Kompatybilność z prowadnikiem 0.035” przy średnicach 5-13 mm oraz 0.018” lub 0.014” przy średnicach 5-8 mm 8. Możliwość łączenia kilku endoprotez w sposób teleskopowy 9. Giętki stentgraft i system wprowadzający umożliwiają implantację w krętych naczyniach obwodowych 10. Dobra widoczność w RTG dzięki łatwym do obserwowania znacznikom 11. Intuicyjny system uwalniania stentgraftu 12. Dzięki wysokiej elastyczności i wytrzymałości idealnie dopasowuje się do anatomii pacjenta |  | 15 |  |  | 0
3 | STENTGRAFT NITINOLOWY Z POWŁOKĄ HEPARYNOWĄ DO NACZYŃ OBWODOWYCH 1. Samorozprężalny stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE 2. Powierzchnia wewnętrzna z bioaktywną powłoką heparynową (mikrocząsteczkowa heparyna o udowodnionym działaniu klinicznym) 3. Bezszwowe łączenie szkieletu stentu z materiałem pokrywającym – spoiny laminowane 4. Szeroki zakres rozmiarów: • średnice endoprotez: od 5 do 13 mm • zalecana średnica naczyń: od 4 do 12 mm • długości endoprotez: 15cm 5. Długość zestawu wprowadzającego: 75cm lub 120cm 6. Średnice zestawu wprowadzającego: 6-12 Fr 7. Kompatybilność z prowadnikiem 0.035” przy średnicach 5-13 mm oraz 0.018” lub 0.014” przy średnicach 5-8 mm 8. Możliwość łączenia kilku endoprotez w sposób teleskopowy 9. Giętki stentgraft i system wprowadzający umożliwiają implantację w krętych naczyniach obwodowych 10. Dobra widoczność w RTG dzięki łatwym do obserwowania znacznikom 11. Intuicyjny system uwalniania stentgraftu 12. Dzięki wysokiej elastyczności i wytrzymałości idealnie dopasowuje się do anatomii pacjenta |  | 5 |  |  | 0
4 | STENTGRAFT NITINOLOWY Z POWŁOKĄ HEPARYNOWĄ DO NACZYŃ OBWODOWYCH 1. Samorozprężalny stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE 2. Powierzchnia wewnętrzna z bioaktywną powłoką heparynową (mikrocząsteczkowa heparyna o udowodnionym działaniu klinicznym) 3. Bezszwowe łączenie szkieletu stentu z materiałem pokrywającym – spoiny laminowane 4. Szeroki zakres rozmiarów: • średnice endoprotez: od 5 do 13 mm • zalecana średnica naczyń: od 4 do 12 mm • długości endoprotez: 25cm 5. Długość zestawu wprowadzającego: 75cm lub 120cm 6. Średnice zestawu wprowadzającego: 6-12 Fr 7. Kompatybilność z prowadnikiem 0.035” przy średnicach 5-13 mm oraz 0.018” lub 0.014” przy średnicach 5-8 mm 8. Możliwość łączenia kilku endoprotez w sposób teleskopowy 9. Giętki stentgraft i system wprowadzający umożliwiają implantację w krętych naczyniach obwodowych 10. Dobra widoczność w RTG dzięki łatwym do obserwowania znacznikom 11. Intuicyjny system uwalniania stentgraftu 12. Dzięki wysokiej elastyczności i wytrzymałości idealnie dopasowuje się do anatomii pacjenta |  | 5 |  |  | 0
[5 empty] | razem | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.

## pakiert nr 7
| Załącznik nr 2 |  |  |  | Zalącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 7 Stentgrafty obwodowe
...................................................
(nazwa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Stentgraft obwodowy kryty, samorozprężalny; stosowany przy wyłączaniu tetniaków tętnic obwodowych; przy perforacji naczynia; przy rozwarstwieniu ściany naczynia, po odwarstwieniu płytki miażdżycowej i niedrożności naczynia po angioplastyce balonowej, restenoza lub reokluzja, do tętnic, w szczególności do tętnic biodrowych z uwagi na siłę radialną.1.stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony) 2.dostępne średnice 5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,12mm;13,5mm 3.długości stentgraftu w średnicach od 5-8 mm to 20,30,40,60,80,100,120 mm 4.długośc stentgraftu w średnicach od 9-13,5 mm to 30,40,60,80,100,120 mm 5. długość systemu wprowadzającego to 80cm i 117 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,035" 6.na zakończeniach markery tantalowe ,poprawiające widocznośc w rentgenie (znaczniki radiocieniujące) 7.wewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana węglem (zapobiegająca wczesnej trombogenezie) 8. zalecana koszulka, odpowiednio: 8Fr, 9Fr, 10Fr |  | 10 |  |  | 0
2 | Stentgraft obwodowy kryty na balonie - naczynia obwodowe; 1. Wykonany ze stali nierdzewnej 316L, który znajduje się między dwiema warstwami ePTFE 2. kompatybilny z prowadnikiem 0.035" 3. Balon non-compliant typ: OTW 4. Długość robocza stentu 80 i 135 cm 5. Dostępne średnice: 5,6,7,8,9,10,12 mm 6. Koszulka 6F dla średnic od 5-7mm, Koszulka 7F dla średnic od 8-9mm, Koszulka 8F dla średnic od 10-12mm 7. Długości stentu: 16-58 mm 8. Ciśnienie nominalne - 8 atm, RBP - 12 atm 9. Kompatybilny z koszulką 6F, 7F i 8F10. Możliwość doprężenia z średnicy: 5mm do 8mm, 8mm do 10mm, 9mm i 10mm do 12mm. |  | 20 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.