EZ/ZP/58/2020/EK

Załącznik nr 2 do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Aparat echokardiograficzny – 1 szt.

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………

Producent: …………………………………………………………………………………

| L.p. | Parametr/Warunek/Wartość Graniczna | Warunek Graniczny | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat klasy PREMIUM przeznaczony do badań serca z obrazowaniem 4D, fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2020 roku, stacjonarny zainstalowany na wózku z układem blokowania kół | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic nie mniejszy niż 2,0 MHz ÷ 18 MHz | Tak |  |
|  | Ilość rzeczywistych kanałów nadawczych TX – min 192 | Tak |  |
|  | Obrazowanie ciągłoogniskowe na całej głębokości obrazowania ( bez konieczności regulacji ognisk ) z trybem ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu w czasie rzeczywistym. | Tak |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania min. 46 cm | Tak |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D - min. 6500 obrazów/s | Tak |  |
|  | Powiększenie obrazu w stosunku do jego rzeczywistej wielkości – min. 8 razy | Tak |  |
|  | Niezależne gniazda do podłączenia głowic obrazowych - min. 4 gniazda | Tak |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu ( frame rate ) w obrazowaniu 2D+CF min. 450 obr/sek | Tak |  |
|  | Monitor OLED, przekątna ekranu – min. 21” rozdzielczość - min. 1920 x 1080 pikseli | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja podnoszenia i obniżania konsoli wraz z monitorem min. 20 cm | Tak |  |
|  | Zintegrowany moduł EKG, prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta, kabel EKG na elektrody samoprzylepne | Tak |  |
|  | Tryby obrazowania: | Tak |  |
|  | B-mode | Tak |  |
|  | M-mode | Tak |  |
|  | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym oraz na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE oraz z archiwum aparatu | Tak |  |
|  | Kolorowy M-mode | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PW-D): 1. automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali jednym przyciskiem 2. automatyczna korekcja kąta jednym przyciskiem 3. regulacja linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych w archiwum 4. zakres regulacji korekcji kąta w zakresie minimum od ± 0° do ± 60° | Tak |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD): maksymalna mierzona prędkość min. 12 m/sek | Tak |  |
|  | Doppler kolorowy | Tak |  |
|  | Power doppler | Tak |  |
|  | Doppler tkankowy kolorowy z częstotliwością odświeżania obrazu min. 700 obr/sek. | Tak |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów w trybie 2D oraz w trybie kolorowego Dopplera | Tak |  |
|  | Triplex: 2D + CD + PWD/CWD z głowicy sektorowej przezklatkowej | Tak |  |
| Głowice |
|  | Głowica sektorowa 2D wykonana w technice wielorzędowej do diagnostyki kardiologicznej Częstotliwość pracy 1,5 MHz ÷ 4,5 MHz ± 1 MHz Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 280 | Tak |  |
|  | Głowica matrycowa 4D do badań przezklatkowych typu Phased Array Częstotliwość pracy 1,5 MHz ÷ 4,5 MHz ± 1 MHz Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 5500 | Tak |  |
|  | Głowica sektorowa, matrycowa 4D do badań przezprzełykowych Częstotliwość pracy 3 MHz ÷ 7 MHz ± 1 MHz Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 2500 Wychylenie wiązki w dwóch płaszczyznach min 90° | Tak |  |
|  | Oprogramowanie i archiwizacja |  |  |
|  | Oprogramowanie 4D dla sond objętościowych | Tak |  |
|  | Pakiet analizy echokardiograficznych badań przestrzennych 4D | Tak |  |
|  | Pakiet analizy kurczliwości i frakcji wyrzutowej prawej komory z projekcji 4D | Tak |  |
|  | Pakiet analizy zastawki mitralnej z projekcji 4D | Tak |  |
|  | Pakiet pomiarowy do automatycznej oceny wymiarów pierścienia aortalnego z projekcji 4D | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do oceny lewego przedsionka min. ocena ilościowa i jakościowa z podaniem parametrów objętości i frakcji wyrzutowej, ocena odkształcenia podłużnego i okrężnego na przezklatkowej sondzie 4D | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do szybkiej oceny funkcji skurczowej lewej komory oparta na śledzeniu markerów akustycznych. Prezentacja wyników w postaci wartości bezwzględnych, krzywych odkształcenia i prezentacji „Oko Byka” | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej oparty na śledzeniu markerów akustycznych. | Tak |  |
|  | Funkcja uzyskiwania wysokich wartości częstości odświeżania (frame rate) w obrazowaniu w trybie 4D bez ubytku w jakości obrazów TEE | Tak |  |
|  | Możliwość umieszczenia znaczników na obrazie objętościowym wspierające orientację anatomiczną dla lepszego zrozumienia i efektywniejszej komunikacji w pracowni echo, cathlabie lub na sali operacyjnej. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe z pakietem obliczeniowym i raportami | Tak |  |
|  | Raport z badania kardiologicznego z możliwością tworzenia własnych wzorów raportu | Tak |  |
|  | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min 500 GB | Tak |  |
|  | Możliwość załączenia obrazów do raportu | Tak |  |
|  | Wymagania postprocesingu dla zapisanych obrazów: - regulacja wzmocnienia - zmiana zakresu dynamiki dla B-mode, dopplera kolorowego i spektralnego - zmiana map B-mode, M-mode ( koloryzacja ) - przetworzenie zapisanych pętli B-mode na zapis mmode i anatomiczny M-mode - ustawienie kąta korekcji dla dopplera spektralnego i ciągłego - wykonanie pomiarów i obliczeń dla badań kardiologicznych ( w tym: PISA, Qp/Qs, EF ) | Tak |  |
| Zewnętrzna Stacja Robocza stacjonarna kompatybilna z echokardiografem |
|  | System operacyjny Windows 10 | Tak |  |
|  | RAM min. 8 GB | Tak |  |
|  | Karta graficzna min. 2 GB VRAM | Tak |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości min 23” | Tak |  |
|  | USB port min x6 | Tak |  |
|  | Dysk twardy min. 256 GB SSD | Tak |  |
|  | Dysk twardy archiwum min. 8 TB | Tak |  |
|  | Klawiatura, mysz | Tak |  |
| Oprogramowanie Stacji Roboczej |
|  | Oprogramowanie 4D | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do szybkiej oceny funkcji skurczowej lewej komory oparta na śledzeniu markerów akustycznych. Prezentacja wyników w postaci wartości bezwzględnych, krzywych odkształcenia i prezentacji „Oko Byka” | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej | Tak |  |
|  | Pakiet analizy echokardiograficznych badań przestrzennych 3D/4D | Tak |  |
|  | Pakiet analizy kurczliwości i frakcji wyrzutowej lewej komory na zapisach obrazów 4D serca | Tak |  |
|  | Zaawansowane obrazowanie typu Strain, Strain rate, Synchronizacji wewnątrz- miedzy-komorowej | Tak |  |
|  | Pakiet analizy jakościowej i ilościowej ruchomości, kurczliwości tkankowej w trybie 2D | Tak |  |
| INNE |
|  | Videoprinter czarno-biały | Tak |  |
|  | Kompatybilność w zakresie głowic z posiadanymi przez Zamawiającego echokardiografami Vivid E95 oraz Vivid S70. | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji minimum 3 dni. | Tak, podać |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.38 SIWZ.) |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

.................................

Wykonawca