EZ/ZP/57/2020/RI			                 										Załącznik nr 2a do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA													        (Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne)

Pakiet 1	Aparat RTG przyłóżkowy dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej – 1 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji 2020 |  |

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNO - FUNKCJONALNE | Wartość wymagana | PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY /potwierdzić zaznaczeniem w katalogu/ | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
|  | Oferowany aparat fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy. Rok produkcji aparatu nie wcześniej niż: 2020r. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Aparat w pełni cyfrowy, nie dopuszcza się rozwiązań typu retrofit tj. analogowych aparatów ucyfrowionych za pomocą detektora DR i dodatkowej konsoli do akwizycji obrazu. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Kompletny system RTG objęty certyfikatem CE. | Tak |  | Bez oceny |
|  | APARAT RTG |  |
|  | Obrót lampy wokół osi poziomej | Tak, ≥ ± 180° |  | Bez oceny |
|  | Obrót kolimatora | Tak, ≥ ± 90o |  | Bez oceny |
|  | Szerokość aparatu w pozycji transportowej | Tak, ≤ 64 cm |  | Bez oceny |
|  | Długość aparatu w pozycji transportowej | Tak, < 125 cm |  | Bez oceny |
|  | Wysokość aparatu w pozycji transportowej | Tak, < 155 cm |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna wysokość ogniska lampy od podłogi | Tak, > 200 cm |  | Bez oceny |
|  | Minimalna wysokoć ogniska lampy od podłogi | Tak, < 45 cm |  | Bez oceny |
|  | Wysięg ramienia z lampą RTG | Tak, ≥ 130 cm |  | Bez oceny |
|  | Moc generatora | Tak, > 30 kW |  | Bez oceny |
|  | Zasilanie jednofazowe | Tak |  | Bez oceny |
|  | Częstotliwość generatora | Tak, ≥ 100 kHz |  | Bez oceny |
|  | Zakres kV | Tak, min 40-125 kV z krokiem co 1 kV |  | Bez oceny |
|  | Zakres mAs | Tak, min 0,2 - 250 mAs |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny prąd w trybie radiografii | Tak, ≥ 400 mA |  | Bez oceny |
|  | Techniki ekspozycji | Tak, min. dwu i trójpunktowa |  | Bez oceny |
|  | Możliwość pracy w trybie samego generatora np. awaryjnie z użyciem kaset CR. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pełna integracja ze stacją akwizycji obrazów w zakresie programów anatomicznych i wartości parametrów ekspozycji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Lampa RTG dwuogniskowa z anodą wirująca | Tak, ≥ 3000 obr/min |  | Bez oceny |
|  | Wielkość małego ogniska | Tak, ≤ 0,6 mm |  | Bez oceny |
|  | Wielkość dużego ogniska | Tak, ≤ 1,3 mm |  | Bez oceny |
|  | Pojemnośc cieplna anody | Tak, ≥ 300 kHU |  | Bez oceny |
|  | Filtracja całkowita | Tak, > 2,5 mm Al |  | Bez oceny |
|  | Miernik do pomiaru dawki DAP oraz automatyczne przypisanie wyniku do wykonanego zdjęcia | Tak |  | Bez oceny |
|  | Przewodowy przycisk ekspozycji | Tak, z przewodem o długości min. 3m |  | Bez oceny |
|  | Hamulec ręczny typu „dead-man” – aparat zatrzymuje się w momencie zwolnienia uchwytu do transportu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Duże tylnie koła jezdne o średnicy min. 30 cm | Tak |  | Bez oceny |
|  | Aparat wyposażony w system automatycznego wyłączania po min. 20 minutach bezczynności | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Aparat wyposażony w kieszeń na detektor | Tak |  | Bez oceny |
|  | Waga kompletnego aparatu gotowego do pracy | Tak, ≤ 180 kg |  | Bez oceny |
|  | DETEKTOR CYFROWY MOBILNY |  |
|  | System akwizycji obrazu oparty na bezprzewodowym, cyfrowym detektorze formatu 43 cm x 43 cm oraz bezprzewodowym przesyłaniu zdjęć do zintegrowanej fabrycznie z aparatem stacji akwizycyjnej. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Detektor wykonany w technologii amorficznego krzemu aSi | Tak |  | Bez oceny |
|  | Scyntylator CsI (jodek cezu) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Rozmiar pixela | Tak, < 140 µm |  | Bez oceny |
|  | Wymiar obszaru aktywnego detektora | Tak, ≥ 43 cm x 43 cm |  | Bez oceny |
|  | Rozmiar matrycy | Tak, min. 3072 pikseli x 3072 pikseli |  | Bez oceny |
|  | Głębokość akwizycji | Tak, ≥ 14 bit |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość detektora | Tak, min. 3,6 lp/mm |  | Bez oceny |
|  | W zestawie z detektorem ładowarka i 2 baterie | Tak |  | Bez oceny |
|  | Komunikacja detektora i stacji akwizycyjnej bezprzewodowa | Tak |  | Bez oceny |
|  | STACJA AKWIZYCJI OBRAZU ZINTEGROWANA Z APARATEM RTG |  |
|  | Dotykowy monitor LCD konsoli systemu cyfrowego przetwarzania obrazu (stacja technika) | Tak, przekątna ekranu ≥ 19 cali |  | Bez oceny |
|  | Monitor stacji technika zamontowany na ramieniu przegubowym lampy RTG | Tak |  | Bez oceny |
|  | Mocowanie monitora stacji akwizycyjnej umożliwiające jego przechylanie | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Stacja technika z oprogramowaniem opartym na systemie operacyjnym Windows w wersji min. Windows 10 | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pamięć RAM | Tak, ≥ 4 GB |  | Bez oceny |
|  | Pojemnośc dysku twardego z archiwum obrazowym | Tak, ≥ 320 GB |  | Bez oceny |
|  | Liczba obrazów możliwych do zarchiwizowania | Tak, ≥ 35 000 obrazów |  | Bez oceny |
|  | Informacje w obszarze zdjęcia po ekspozycji: min dane ekspozycji, dane pacjenta, dane badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Definiowanie informacji dostępnych na obrazie po ekspozycji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Stacja akwizycji zintegrowana w jednej obudowie wraz z systemami pozyskiwania obrazu i sterowania detektorem oraz parametrami generatora | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja cyfrowej optymalizacji gęstości obrazu pozwalająca na jednoczesną wizualizację obszarów o małej i dużej absorpcji promieniowania | Tak, Opisać i podać nazwę oprogramowania |  | Bez oceny |
|  | Wybór znacznika ustawienia pacjenta (np. zdjęcie AP, L) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Programy anatomiczne dedykowane dla dzieci i noworodków | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Funkcja wprowadzania: pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie | Tak |  | Bez oceny |
|  | Narzędzia do obróbki obrazu: zmiana okna optycznego obrazu (zmiana kontrastu i jasności) – manualna i automatyczna wirtualna kolimacja obrót/odbicie lustrzane zoom cyfrowy | Tak |  | Bez oceny |
|  | Sposób transferu obrazów do zewnętrznych systemów archiwizacyjnych (PACS) min. przewodowy | Tak |  | Przewodowy – 0 pkt. Przewodowy i bezprzewodowy (WIFI) – 5 pkt. |
|  | Interfejs DICOM 3.0 z funkcjami min.: DICOM Modality Worklist SCU DICOM Print SCU DICOM Storage SCU | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcje pomiarowe – odległości i kąty | Tak |  | Bez oceny |
|  | Rejestracja pacjentów przez automatyczne pobranie danych z systemu RIS oraz rejestracja manualna | Tak |  | Bez oceny |
|  | Zdalny serwis przez sieć Internet | Tak |  | Bez oceny |
| GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące ) | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.41 SIWZ. |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych na koszt Wykonawcy po instalacji aparatu | Tak |  | Bez oceny |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących prac związanych z dostawą aparatu:

1.Dostarczenie, montaż oraz pełną integrację dostarczonego urządzenia z systemami informatycznymi Zamawiającego, w tym z systemami HIS/RIS/PACS. Zakres prac obejmuje integrację DICOM dostarczanych rozwiązań z systemem PACS, konfigurację pracowni diagnostycznej w systemie RIS (jeżeli konieczna) z wykorzystaniem istniejących u Zamawiającego mechanizmów integracji do obsługi zleceń na badania w oparciu o mechanizm DICOM Modality Worklist (DMWL, wraz z zakupem koniecznych licencji).

2.Integracja dostarczonego systemu diagnostycznego z systemami informatycznymi Zamawiającego musi zapewnić co najmniej:

- odbieranie przez dostarczony system listy zleceń badań do wykonania,

- wysyłać wykonane badania do serwera PACS.

3.Integracja dostarczanego systemu z systemami informatycznymi Zamawiającego, w tym zakup wszelkich niezbędnych licencji, wykonanie prac oraz zakup niezbędnych elementów wymaganych do podłączenia do istniejącej infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego, musi być wykonana przez Wykonawcę na jego własny koszt.