EZ/ZP/57/2020/RI			                 														   Załącznik nr 2f do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA				 (Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne)

Pakiet 6 -Aparat USG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej (Pracownia Neurologiczna) – 1 kpl.

Producent/Firma:……………………………………………………………………………

Nazwa/Typ aparatu:…………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:…………………………………………………………………………...

| l.p. | PARAMETRY TECHNICZNO - FUNKCJONALNE | Parametr wymagany | PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY /potwierdzić zaznaczeniem w katalogu/ |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2020 | TAK |  |
|  | Aparat stacjonarny, na konstrukcji jezdnej , przeznaczony do badań ogólnych | TAK |  |
|  | Zasilanie aparatu 230V ±10%; 50Hz, max 650 Watt | TAK |  |
|  | Cyfrowy monitor LCD o przekątnej min. 23”, regulowany w trzech płaszczyznach | TAK |  |
|  | Technologia zapewniająca optymalną jasność monitora zapewniająca możliwość pracy w różnych warunkach oświetlenia. | TAK |  |
|  | Monitor obsługujący technologię tzw flicker free’ redukującą efekt drgania obrazu i zabezpieczającą przed zmęczeniem wzroku podczas badania | TAK |  |
|  | Panel sterowania regulowany góra/dół, lewo/prawo | TAK |  |
|  | Regulacja panlu sterowania w trzech płaszczyznach tzw „pływający stół” | TAK |  |
|  | Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12”, do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych, z możliwością przesuwania ekranów dotykowo, jak tablet. | TAK |  |
|  | Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego (B, B+CD/PD) na dotykowym ekranie LCD | TAK |  |
|  | Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran tak, aby obraz USG wypełniał więcej niż 80 % powierzchni ekranu | TAK |  |
|  | Wysuwana klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych. | TAK |  |
|  | Liczba cyfrowych kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego powyżej 4 500 000 | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min. 320 dB | TAK |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów | TAK |  |
|  | Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 4 regulatory | TAK |  |
|  | Zakres głębokości obrazowania min. od 1 do 40 cm | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy dostępnych głowic (określony przez zakres częstotliwości dostępnych głowic) min. od 1 do 22 MHz | TAK |  |
|  | Ilość aktywnych równorzędnych gniazd do podłączania głowic obrazowych min. 4 gniazda | TAK |  |
|  | Aktywne gniazdo do podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler | TAK |  |
|  | Podręczna pamięć min. 2000 obrazów (Cine Loop) z możliwością wyboru długości pętli obrazowych. | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie 2D >=2600 obrazów/s | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów | TAK |  |
|  | Moduł EKG oraz Physio (m.in. sygnał oddechowy, pulsu) wbudowany w aparat | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator umożliwiający uśpienie systemu na czas min. 30 minut i ponowne wybudzenie go w czasie maksymalnie 30s. | TAK |  |
|  | Współpraca aparatu z głowicami: 1. phased array sektorowe liniowe convex przezprzełykowe dopplerowskie typu ołówkowego | TAK |  |
| II. | Tryby obrazowania |  |  |
| 1. | Tryby obrazowania: 2D (B-mode) M-mode Kolor M-mode Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF Doppler ciągły (CW) z głowic sektorowych obrazowych i głowicy nieobrazowej Doppler kolorowy (CD) wszystkie głowice Power (angio) Doppler Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler) Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW) Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny | TAK |  |
| III. | Tryb 2D | TAK |  |
| 1. | Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min. 16-stopniowy | TAK |  |
| 2. | Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie, TGC). | TAK |  |
| 3. | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC). | TAK |  |
| IV. | Tryb M | TAK |  |
| 1. | Pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min. 45 s. | TAK |  |
| 2. | Obrazowanie kolor Doppler w M –mode | TAK |  |
| 3. | Jednoczesna prezentacja 2D i M-Mode w różnych proporcjach wielkości oraz prezentacji M-mode na całym ekranie | TAK |  |
| 4. | Anatomiczny M-mode | TAK |  |
| V. | Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  |
| 1. | Wielkość bramki PW Doppler min. od 0,5 do 20mm | TAK |  |
| 2. | Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala, linia bazowa) | TAK |  |
| VI. | Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD) | TAK |  |
| 1. | Sterowany pod kontrolą obrazu 2D | TAK |  |
| 2. | Maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0° >=19m/s | TAK |  |
| VII. | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
| 1. | Pojemność pamięci dynamicznej prezentacji Doppler kolorowy min. 2000 obrazów | TAK |  |
| 2. | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w B-mode, drugi w trybie Dopplera Kolorowego | TAK |  |
| VIII. | Głowice ultradźwiękowe | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa do badań przezklatkowych serca wykonana w technologii wielorzędowej matrycowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość uzyskiwanych obrazów np. Single Crystal, PureWave, Hanafy Lens Głowica sektorowa z obrazowaniem harmonicznym. Zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 5 MHz +/- 1 MHz Ilość elementów min. 80 Kąt pola skanowania min. 90° | TAK |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych Częstotliwość pracy min. od 3 do 12 MHz +/- 1 MHz Ilość elementów akustycznych min. 320 Długość płaszczyzny skanowania min 37 mm | TAK |  |
|  | Głowica convex do badań m.in brzusznych wykonana w technice matrycowej, wielorzędowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2,0 – 5,0 MHz (+/-1 MHz) Liczba elemntów min. 320 Kąt pola widzenia głowicy min. 100 stopni | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: Głowica sektorowa przezprzełykowa wieloczęstotliwościowa do badań serca wykonana w technologii wielorzędowej matrycowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość uzyskiwanych obrazów np. Single Crystal, PureWave, Hanafy Lens Zakres częstotliwości pracy min. od 3 do 8 MHz +/- 1 MHz Ilość elementów min. 2500. Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: Głowica liniowa do badań ogólnych i naczyniowych wykonana w technologii wielorzędowej matrycowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość uzyskiwanych obrazów np. Single Crystal, PureWave, Hanafy Lens Częstotliwość pracy min. od 2 do 18 MHz Ilość elementów min. 1600 Długość płaszczyzny skanowania min 48 mm | TAK |  |
| IX. | Oprogramowanie aparatu | TAK |  |
| 1. | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań: kardiologia dorosłych radiologia ogólna w tym min. : jama brzuszna, małe narządy, mięsniowo szkieletowe naczynia w tym TCD | TAK |  |
| 2. | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych | TAK |  |
| 3. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do oceny globalnej funkcji lewej komory, oraz odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii przy użyciu technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D tzw. Speckle. Tracking Oprogramowanie oparte o automatyczne rozpoznanie projekcji AP4, AP3, AP2 | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie do elastografii z użyciem fali poprzecznej dostępne minimum na głowicy convex - dostępne obrazowanie kodowane kolorem z możliwością oceny wyrażoną w kPa oraz m/sek. | TAK |  |
| X. | Archiwizacja | TAK |  |
| 1. | Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych i obrazów w wewnętrznym archiwum na dysku twardym aparatu o pojemności min. 500 GB. | TAK |  |
| 2. | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
| 3. | Wbudowana w aparat nagrywarka CD/DVD do archiwizacji badań, umożliwiająca eksport obrazów w formacie DICOM oraz formacie np jpg, avi. | TAK |  |
| 4. | Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych. Port umieszczony w pulpicie aparatu. | TAK |  |
| 5. | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu. | TAK |  |
| 6. | Aktywne złącze do eksportu danych i transmisji w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0. | TAK |  |
| 7 | Moduł komunikacji DICOM 3.0 | TAK |  |
| 8 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące ) | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.41 SIWZ. |
| 9. | Szkolenie aplikacyjne dla techników i lekarzy w siedzibie Zamawiającego lub jednostce zewnętrznej – min. 3 dni po 8 godzin/dzień potwierdzone wydanymi certyfikatami. | TAK |  |
| 10 | Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne | TAK |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.