EZ/ZP/57/2020/RI			                 																										   Załącznik nr 2g do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA				 (Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne)

Pakiet 7 - System ECMO dla Kliniki Kardiochirurgii – 1 kpl.

| l.p. | PARAMETRY TECHNICZNO - FUNKCJONALNE | Parametr wymagany | PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY /potwierdzić zaznaczeniem w katalogu/ |
| --- | --- | --- | --- |
| KONSOLA GŁÓWNA/JEDNOSTKA STERUJĄCA – 1 SZT. Producent: (podać): Model/ Typ: (podać): Rok produkcji nie starsza niż 2020: (podać) |
|  | Zasilanie 230V/50 Hz | Tak |  |
|  | Dodatkowa możliwość zasilania 12-28 Volt DC: min. 2 m kabel przystosowany do zasilania w karetce | Tak |  |
|  | Urządzenie transportowe, przystosowane do transportu wewnątrz szpitalnego i międzyszpitalnego. | Tak |  |
|  | Zasilanie awaryjne min. na 90 min. przy pełnym obciążeniu baterie litowo-jonowe, (Typ 2 x Li-ion), monitorowanie: czasu pracy baterii, procentowy i przybliżony pozostały czas pracy baterii Alarmy kolorystyczne i alarmy akustyczne. | Tak |  |
|  | Automatyczne załączanie baterii, w przypadku braku zasilania sieciowego | Tak |  |
|  | Awaryjny napęd głowicy | Tak |  |
|  | Czujnik przepływu i mikrozatorów z oznaczeniem kierunku przepływu, (montowany na linii tętniczej) | Tak |  |
|  | Konsola pompy centryfugalnej z możliwością transportu, masa maks. 11,5 kg | Tak |  |
|  | Wyświetlacz LCD –ekran dotykowy, kolorowy Format daty: dd/mm/rrrr Format czasu: gg/mm/ss, | Tak |  |
|  | Rozdzielczość min. 0,01 l/min | Tak |  |
|  | Wyświetlacz prędkości przepływów głowicy: tryb RPM- obroty na minutę tryb LPM - litry na minutę | Tak |  |
|  | Zakres przepływu w zakresie min.:0 l/min do 10 l/min | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: od -500 do 900 mmHg | Tak |  |
|  | Konsola wyposażona w system automatycznych, aktywnych interwencji urządzenia z możliwością ich aktywacji i dezaktywacji. | Tak |  |
|  | Prewencja przepływu zwrotnego: automatyczna aktywacja trybu przepływu zerowego (0 l/min) | Tak |  |
|  | Konsola pompy centryfugalnej umożliwiająca pomiar min. 4 ciśnień | Tak |  |
|  | Konsola pompy centryfugalnej umożliwiająca pomiar min. 4 temperatur | Tak |  |
|  | Żylna głowica pomiarowa (technologia : podczerwień, optyczna) monitoring poziomu min: Hemoglobiny Hematokrytu saturacji krwi żylnej temperatura żylna pomiar parametrów bezinwazyjny | Tak |  |
|  | Konsola pompy centryfugalnej z wejściem USB do zbierania danych pacjenta podczas procedury ECMO. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie i aplikacje w języku polskim | Tak |  |
|  | Aktualizacja systemu do najnowszych wersji oprogramowania | Tak |  |
|  | Dostępne aplikacje do różnych procedur min: ECMO V-V (żylno-żylne) ECMO A-V (żylno-tętnicze) oraz w jednostkach: OR, ICU, IMC,ER CATH LAB, HYBRID OR | Tak |  |
| PODGRZEWACZ WODNY - 1 SZT. Producent: (podać): Model/ Typ: (podać): Rok produkcji nie starsza niż 2020: (podać): |
|  | Podgrzewacz wodny z zestawem drenów połączeniowych do oksygenatora ze złączkami typu:Hansen (kątowe 90°), przewody wodne 3m | Tak |  |
| KONSOLA JEZDNA -1 SZT. Producent: (podać): Model/ Typ: (podać): Rok produkcji nie starsza niż 2020: (podać) |
| 24 | Konsola jezdna do transportu całego zestawu, wraz z pólkami i masztem infuzyjnym | Tak |  |
| MIESZACZ GAZÓW - 1 SZT. Producent: (podać): Model/ Typ: (podać): Rok produkcji nie starsza niż 2020: (podać): |
| 25 | Mieszacz gazów tlen-powietrze dwuzakresowy. | Tak |  |
| 26 | Procentowe ustawienie mieszaniny gazów FiO2., zakres pomiarowy: 21 – 100 % | Tak |  |
| 27 | Dwie skale przepływu mieszaniny gazów: od 100 ml/min do 1000 ml/min od 500 ml/min do 10 000 ml/min. | Tak |  |
| 28 | Węże przyłączeniowe, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem do podłączenia gazów. | Tak |  |
| 29 | Uchwyt na butlę z tlenem kompatybilny z oferowanym urządzeniem | Tak |  |
| Zestaw startowy jednorazowy kompatybilny z oferowanym urządzeniem - 1 SZT. |
| 30 | Zestaw do prowadzenia procedury ECMO: Oksygenator z wbudowana pompą centryfugalną z drenami, powlekany powłoką heparynowo-albuminową. Czas działania: 30 dni, maksymalny przepływ krwi: 0,5-7 l/min, powierzchnia wymiany gazowej: 1,8 m²˛, powierzchnia wymiennika ciepła: 0,4 m²˛, wypełnienie oksygenatora: 273 ml, wypełnianie zestawu: 600 ml. | Tak |  |
| 31 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące ) | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.41 SIWZ. |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.