EZ/ZP/66/2020/RI			                 										Załącznik nr 2d do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA													        (Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne)

Pakiet 4	Sterylizator niskotemperaturowy – 1 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji 2020 |  |

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNO - FUNKCJONALNE | Parametr wymagany | PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY /potwierdzić zaznaczeniem w katalogu/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy, niepowystawowy i niedemonstracyjny, niskotemperaturowy sterylizator na pary nadtlenku wodoru, w wersji przelotowej, dwudrzwiowy. | TAK |  |
| 2 | Spełnienie wymagań normy PN-EN 14937 potwierdzone przez niezależną jednostkę notyfikowaną. | TAK |  |
| 3 | Sterylizator o wymiarach (S/W/G) - 840 x 1830 x 970 mm +/- 5% | TAK, opisać |  |
| 4 | Prostopadłościenna komora sterylizatora wykonana z aluminium o wymiarach minimum: (S/W/G) - 430 x 380 x 820 mm – pojemność robocza ≥ 135 litrów. | TAK, opisać |  |
| 5 | Komora oraz wewnętrzna strona drzwi wykonane z aluminium. | TAK |  |
| 6 | Sterylizator posiada niezależny program kontroli szczelności komory dostępny z poziomu użytkownika. | TAK |  |
| 7 | Dwie wysuwane półki wykonane z aluminium lub ze stali nierdzewnej wewnątrz komory, nie krótsze niż 76 cm. | TAK, opisać |  |
| 8 | System umożliwiający otwarcie komory sterylizatora podczas załadunku wsadu bez użycia rąk | TAK, opisać |  |
| 9 | Czynnik sterylizujący o stężeniu 60% +/- 1% nadtlenku wodoru, w pojemnikach z nadrukowanym kodem Data Matrix (lub w technologii równoważnej) z zapisanym terminem przydatności do użycia | TAK, opisać |  |
| 10 | Jeden zasobnik umożliwiający przeprowadzenie minimum 15 cykli sterylizacyjnych. | TAK, opisać |  |
| 11 | Neutralizacja czynnika i pozostałości czynnika sterylizującego po procesie sterylizacji za pomocą konwertera katalitycznego niewymagającego obsługi, wymiany elementów zużywalnych, ani przeglądów. | TAK |  |
| 12 | Blokada otwarcia zasobnika z czynnikiem sterylizującym od uruchomienia pierwszego cyklu do momentu całkowitego opróżnienia pojemnika. W przypadku niezużycia czynnika sterylizującego w wyznaczonym terminie, automatyczne opróżnienie i neutralizacja nadtlenku wodoru przez urządzenie. W innych przypadkach możliwość otwarcia zasobnika tylko przy użyciu kodu serwisowego lub specjalnego klucza. | TAK, opisać |  |
| 13 | Sterowanie, kontrola sterylizatora za pomocą kolorowego ekranu dotykowego. | TAK |  |
| 14 | Ekran dotykowy od strony załadowczej o przekątnej co najmniej 9” z menu w języku polskim. | TAK, opisać |  |
| 15 | Wyświetlacz zmieniający kolory w zależności od aktualnego stanu sterylizatora lub przebiegu procesu | TAK, opisać |  |
| 16 | Dźwiękowa i opisowa sygnalizacja błędów | TAK |  |
| 17 | Wbudowana drukarka, umożliwiająca dokumentację procesu z możliwością wyboru formatu wydruku (podstawowy / rozszerzony). Na wydruku rozszerzonym szczegółowe informacje dot. Czasu, temperatury i ciśnienia w poszczególnych etapach procesu. | TAK, opisać |  |
| 18 | Co najmniej 4 programy sterylizacyjne - najdłuższy trwający do 58 min., w tym specjalny cykl przeznaczony do sterylizacji endoskopów elastycznych, z czasem procesu maksymalnie 38 min. ,program przyspieszony dla wsadu bez kanałów roboczych z czasem procesu do 28 min. oraz program typu FLASH (przy załadunku niepełnej komory) o czasie poniżej 20 minut. | TAK, opisać |  |
| 19 | Na każdym programie możliwość sterylizacji wsadów opakowanych. | TAK |  |
| 20 | Na każdym programie, z wyjątkiem programu typu FLASH, możliwość załadunku pełnej komory na dwóch półkach. | TAK |  |
| 21 | Możliwość jednoczesnej sterylizacji co najmniej 2 endoskopów elastycznych dwukanałowych, w tym bronchoskopów. | TAK, opisać |  |
| 22 | Możliwość sterylizacji endoskopów sztywnych, jedno-, dwu-, i trzykanałowych. | TAK |  |
| 23 | Możliwość sterylizacji wsadu mieszanego, tj. w jednym procesie sprzętu bez kanałów oraz z kanałami roboczymi. | TAK |  |
| 24 | Możliwość sterylizacji w trakcie cyklu dla narzędzi z kanałami co najmniej 20 kanałów roboczych. | TAK, opisać |  |
| 25 | Minimalna masa wsadu na programie dla narzędzi bez kanałów (do 28 min.) - 15 kg | TAK, opisać |  |
| 26 | Możliwość sprawdzenia kompatybilności sprzętowej, co do metody sterylizacji ze wskazaniem odpowiedniego programu sterylizującego na stronie www producenta sterylizatora. | TAK |  |
| 27 | Możliwość wygenerowania, z oficjalnej strony internetowej producenta sterylizatora, dokumentu potwierdzającego możliwość sterylizacji wybranego sprzętu. | TAK |  |
| 28 | Rekomendacje wiodących światowych producentów, w tym Olympus, Richard Wolf, Stryker, Karl Storz, Hitachi czy Aesculap. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć rekomendacje dla minimum 3 wymienionych producentów. | TAK |  |
| 29 | Każdy program do sprzętu z kanałami, oraz każdy program endoskopowy rozpoczynany od fazy eliminacji wilgoci we wsadzie poprzez obniżenie ciśnienia wewnątrz komory do poziomu nie większego niż 0,4 Torr'a. | TAK, opisać |  |
| 30 | W przypadku przerwania cyklu w trakcie etapu kondycjonowania , czynnik sterylizujący zachowywany w specjalnym rezerwuarze do wykorzystania w następnym procesie. | TAK |  |
| 31 | Skuteczność inaktywacji prionów w co najmniej 3 dostępnych programach, potwierdzona przez niezależną jednostkę notyfikowaną. | TAK, opisać |  |
| 32 | Każdy cykl sterylizacji, z wyjątkiem cyklu typu FLASH, posiada co najmniej trzykrotne dozowanie czynnika sterylizującego w fazie sterylizacji w celu zwiększenia skuteczności procesu. | TAK, opisać |  |
| 33 | Dla cyklu typu FLASH co najmniej dwukrotne dozowanie czynnika sterylizującego w fazie sterylizacji. | TAK, opisać |  |
| 34 | Poświadczona dokumentem producenta możliwość sterylizacji kanałów o średnicy 1 mm oraz długości ≥ 4 metrów | TAK, opisać |  |
| 35 | Możliwość wysterylizowania w jednym z programów załadunku o masie nie mniejszej niż 20 kg | TAK, opisać |  |
| 36 | Zasilanie sterylizatora prądem 3-fazowym 400V, 50Hz, 10A, bez wymagania dodatkowych mediów, wentylacji i odpływów | TAK, opisać |  |
| 37 | Pakiet startowy: - Czynnik sterylizujący na 60 cykli; - inkubator do testów biologicznych z odczytem do 20 minut - wskaźniki biologiczne z odczytem po 20 minutach- 25 szt. - Wskaźniki chemiczne - 200 szt. | Tak, podać |  |
| 38 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące ) | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.41 SIWZ. |
| 39 | Dokumentacja techniczna „DTR" lub instalacyjna (wymagania instalacyjne) dostarczona wraz z urządzeniem | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.