**EZ/ZP/100/2020/RI Załącznik nr 2d do SIWZ
 (Załącznik nr 1 do Umowy)**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

***Pakiet 4 - Ssak elektryczny – 2 szt.***

|  |  |
| --- | --- |
| **ASORTYMENT**  | **Nazwa katalogowa /** **Model / Producent** |
| 1. **Ssak medyczny wersja jezdna**
 |  |
| 1. Zbiorniki 2,5 l z PC
 |  |
| 1. Wkład 2,5l jednorazowy
 |  |
| 1. Filtr antybakteryjny
 |  |
| 1. Zawór przełączający drenu
 |  |

**WYMAGANIA TECHNICZNE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **PARAMETRY TECHNICZNO - FUNKCJONALNE** | **Parametr wymagany** | **PODAĆ/OPISAĆ****PARAMETR OFEROWANY /potwierdzić zaznaczeniem w katalogu/** |
| 1 | Elektryczny ssak medyczny, fabrycznie nowy, rok produkcji: 2020  | TAK |   |
| 2 | Wydajność:* 40 l/min (tryb cichy)
* 50 l/min (tryb normalny)
* 60 l/min (tryb turbo)
 | TAK |   |
| 3 | Max. Podciśnienie ≥ 95 kPa | TAK |   |
| 4 | Bezobsługowa pompa tłokowa niskoobrotowa | TAK |   |
| 5 | Bardzo precyzyjny membranowy regulator podciśnienia  | TAK |   |
| 6 | Ssak przystosowany do pracy ciągłej (24 godz. / dobę) | TAK |   |
| 7 | Bardzo niski poziom hałasu  | TAK |   |
| 8 | Wózek kolumnowy na czterech kółkach wszystkie z blokadami | TAK |   |
| 9 | Włącznik / wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem jako standard | TAK |   |
| 10 | Nietłukące, wielorazowe, autoklawowalne (nawet w 134 st. C) zbiorniki z PSU lub z PC do wkładów jednorazowych | TAK |   |
| 11 | Możliwość zastosowania zbiorników o różnych pojemnościach | TAK |   |
| 12 | Możliwość zastosowania wkładów jednorazowych  | TAK |   |
| 13 | Model jezdny | TAK |   |
| 14 | Duża odporność na zniszczenie – pompa tłokowa nie ulega uszkodzeniu nawet jeśli ciecz dostanie się do środka, wymagane jest jedynie oczyszczenie pompy. | TAK |   |
| 15 | Okres gwarancji w miesiącach **(wymagany min. 24 miesiące )** | **Dodatkowy okres** gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | *(dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.41 SIWZ.* |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.