Kielce 10.11.2020r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę różnego sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

znak sprawy EZ/154/2020/AŁ-D

ODPOWIEDZI NA PYTANIA cz. 2

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając na podstawie art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści aparat do wysoko przepływowej tlenoterapii o następujących parametrach:

1. Zestaw do terapii HFNC (High-Flow Nasal Cannula) – zestaw składa się z miksera gazów oddechowych tlen/O2, który umożliwia precyzyjne ustawienie właściwego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w zakresie min. 21-100%

2. Zestaw posiada oksymetr, pozwalającym na precyzyjne zmierzenie FiO2 w zakresie min. 21-100%

3. Nawilżacz powietrza który dostarcza ogrzane i nawilżone gazy oddechowe pacjentom samoczynnie oddychającym, poprzez łączniki: donosowe lub tracheostomijne

4. Zakres ustawienia temperatury nawilżacza: 31- 37 °C (+/-2°C)

5. Nawilżenie mieszaniny oddechowej nie mniej niż:

- 33 mg/l przy temp 37˚C

- 12 mg/l przy temp 34˚C

6. Nawilżacz z automatyczną kontrolą skroplin zapobiegającą zalewaniu się obwodu oddechowego

7. Zakres ustawień przepływów: min. 0-70 l/min

8. Stężenie tlenu w zakresie min. od 21 % do 100 % (możliwość ustawienia alarmów dolnej i górnej granicy stężenia tlenu)

9. Statyw medyczny do aparatu wyposażony w uchwyt, koszyk oraz podstawę jezdną z min. 4 kółkami - w tym min. 2 kółka z hamulcami na każde urządzenie

10. Zarówno nawilżacz powietrza jak i oksymetr wyposażone w alarmy informujące o przekroczeniu zalecanych ustawień Takich jak przekroczenie ustawionego stężenia FiO2, temperatury, braku wody w komorze nawilżacza

11. Waga urządzenia bez statywu, max 3kg

12. Układ do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem z samonapełniającą się komorą. Kompatybilny z oferowanym urządzeniem:

Układ oddechowy do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) o długości min. 150 cm. Odcinek wdechowy podgrzewany . Przepływ gazów w zakresie min. 10 – 60 L/min.

Zakończenie układu wykonane z elastycznej końcówki, zapewniające prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych (turbowąsów) i interfejsu do tracheostomii.  Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów min. 10 – 60 L/min. w zależności od wyboru rodzaju trybu pracy urządzenia. Układ posiada płaszcz termiczny zabezpieczający przed nadmiernym skraplaniem. Komplet zawiera adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą pływak zabezpieczający przed przedostaniem się wody do układu oddechowego.Komora wyposażona w nakłuwacz z odpowietrznikiem, oraz wskaźnik poboru wody.Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzy komplet tzn. znajdują się w jednym opakowaniu. Na opakowaniu czytelna data produkcji. – 10 szt.

13. Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) Przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi. Kaniula wyposażona w regulowany pasek zakładany na głowę, umożliwiający zamocowanie kaniuli na nosie pacjenta. Żelowa podkładka zmniejszająca nacisk w okolicy nozdrzy min. 3 rozmiary po 10 szt.

14. Adapter do tracheostomii 10 szt.

15. Zaoferowany przedmiot posiada dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach  medycznych ( Dz. U. z 2019 r. poz.175 ).

Gwarancja:

1. Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi min 12 m-cy

2. Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 10 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego)

W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo.

3. W przypadku zaś  innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu

Warunki serwisu:

- W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta)

Obowiązkowy (w cenie oferty) przegląd z końcem biegu gwarancji.

- Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz  przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego.

- Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” max 24 godz.

- Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej  nieskutecznej próbie jego naprawy.

- Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.

- Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności).

- Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe parametry pod warunkiem spełnienia wymaganego minimalnego okresu gwarancji 24 miesięcy, liczonego od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu nr 3 - Pulsoksymetry i Aparaty EKG

Czy w trosce o uzyskanie najbardziej konkurencyjnej oferty, a co za tym idzie najlepszej ceny zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie urządzeń na dwa odrębne pakiety:

Pakiet 3a – 40 szt. pulsoksymetrów

Pakiet 3b – 5 szt Aparatów EKG

Takie rozwiązanie pozwoli wystartować w postępowaniu większej liczbie podmiotów co przełoży się na korzystniejszy zakup.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr  4

Dot. Pakietu nr 3 - Pulsoksymetry i Aparaty EKG

Czy zamawiający dopuści aparat o wyższych parametrach jakościowych niż w opisie - proponujemy zastąpienie przestarzałego portu RS-232 - poprzez rozwiązania nowoczesne m.in. bezprzewodowy interfejs WI-FI/LAN oraz  Bluetooth, port HDMI,  3 porty USB, czytnik kart SD. Porty RS-232 nie są już stosowane we współcześnie projektowanych urządzeniach.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr  5

Dot. Pakietu nr 3 - Pulsoksymetry i Aparaty EKG

Czy zamawiający dopuści aparat o nieznacznie zmienionych wymiarach przy zachowaniu kompaktowego charakteru urządzenia? Aby mogło wystartować więcej podmiotów proponujemy dopuszczenie tolerancji +/-50 mm dla każdego z wymiarów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr  6

Dot. Pakietu nr 3 - Pulsoksymetry i Aparaty EKG

Czy zamawiający dopuści aparat o wadze większej o 500 gram? Różnica ta nie ma znaczenia zważywszy że aparat ma być wyposażony w wózek jezdny.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr  7

Dot. Pakietu nr 3 - Pulsoksymetry i Aparaty EKG

Czy zamawiający podając konkretny rozmiar papieru rozumie przez to rozmiar minimalny?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający oczekuje aparatu z możliwością wydruku na papierze 112mmm.

Pytanie nr  8

Dot. Pakietu nr 3 - Pulsoksymetry i Aparaty EKG

Czy zamawiający wyraża zgodę na wydruk na wysokiej jakości wbudowanej drukarce termicznej na papierze o szerokości 210mm

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr  9

Dot. Pakietu nr 3 - Pulsoksymetry i Aparaty EKG

Czy zamawiający wymaga współpracy aparatu EKG z zewnętrznymi drukarkami laserowymi za pośrednictwem WiFi bez konieczności zastosowania dodatkowych przystawek lub oprogramowania komputerowego? Proszę o sprecyzowanie ponieważ z opisu przedmiotu zamówienia to jasno nie wynika.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje możliwości współpracy z zewnętrzną drukarką laserową sposób komunikacji nie ma znaczenia.

Pytanie nr  10

Dot. Pakietu nr 3 - Pulsoksymetry i Aparaty EKG

Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie pkt 35 dotyczącego Aparatu EKG – prosimy o podanie z jaką drukarką laserową HP aparat ma współpracować czy ma on współpracować z wszystkimi dostępnymi na rynku drukarkami marki HP.

Odpowiedź:

Oferowany aparat EKG ma mieć możliwość współpracy z drukarkami komunikującymi się w standardzie PCL5/6.

Pytanie nr  11

Dot. Pakietu nr 3 - Pulsoksymetry i Aparaty EKG

Czy zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie lub uznanie za opcjonalny zapisu pkt 42 dotyczący aparatu EKG  "Współpracy na dzień składania oferty z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię” – takie rozwiązanie jest dostępne na rynku tylko w przypadku jednego producenta i ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty, podkreślając przy tym że zapis ten nie ma żadnego wpływu na działanie i pracę samEgo aparatu EKG.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr  12

Dot. Pakietu nr 3 - Pulsoksymetry i Aparaty EKG

Prosimy o sprecyzowanie pkt 57 dotyczącego aparatu EKG – Wydajność akumulatora do 90 min.? Co zamawiający rozumie przez wydajność akumulatora? Czy 90 minut ciągłego wydruku w trybie manualnym czy 90 minut czuwania aparatu bez wykonywania badania? Parametr jest bardzo ogólny i ciężki do sprecyzowania a co za tym idzie nie mierzalny. Wnioskujemy o usunięcie go przez brak możliwości weryfikacji zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje wydajności akumulatora – stanu gotowości do 90 min. w trybie czuwania. Zamawiający podtrzymuje parametr.

Pytanie nr  13

Dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wymaga aby komunikaty na urządzeniu wyświetlały się w języku polskim ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr  14

Dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wymaga aby dezynfekcja urządzenia mogła być przeprowadzona w sali pacjenta, co nie koliduje z obecnością  pacjentów i personelu ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr  15

Dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenia i akcesoria do terapii NHF o paranetrach :

| L.p. | Parametr |
| --- | --- |
| I | APARAT DO TERAPII WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ OPTIFLOW |
| 1. | Nawilżacz z wbudowanym generatorem przepływu, który dostarcza ogrzane i nawilżone gazy oddechowe o wysokim przepływie samodzielnie oddychającym pacjentom poprzez różnego rodzaju przyłącza pacjenta |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 |
| 3. | Cyfrowy, kolorowy wyświetlacz z 3 parametrami: temperaturą, przepływem i stężeniem tlenu |
| 4. | Wyświetlane informacje w języku polskim |
| 5. | 3 zakresy ustawienia temperatury: 31, 34, 37 stopni C |
| 6. | 2 tryby ustawień przepływów: dla dzieci od 2-25 l/min oraz dla dorosłych od 10-60 l/min |
| 7. | Możliwość uzyskania stężenia tlenu FiO2 zakresie od 21 % do 100 %. |
| 8. | Zintegrowane mieszanie tlenu |
| 9. | Wbudowany ultradźwiękowy czujnik tlenowy |
| 10. | Alarmy min.: blokada w układzie, przeciek w układzie, zbyt wysokie stężenie O2, zbyt niskie stężenie O2, niski poziom wody w komorze, konieczność wymiany filtra powietrza ze słownym i graficznym wskazaniem błędu w języku polskim. |
| 11. | Przycisk wyciszania alarmu |
| 12. | Masa aparatu 2,2 kg (masa aparatu łącznie z akcesoriami 3,4 kg). Urządzenie dostarczane w torbie z akcesoriami: dodatkowe 2 filtry powietrza, przyłącze tlenowe, rura do dezynfekcji teminczej, gąbeczki do czyszenia, pokrowce zabezpieczające, dwie instrukcje obsługi papierowa i zawieszka ze skróconą (graficzną) obługi. |
| 13. | Wymiary urządzenia: 29,5 cm x 17 cm x 17,5 cm |
| 14. | Zasilanie: 50-60Hz 100-115 V ~ 2.2 A (2.4 A max) / 220-240 V ~ 1.8 A (2.0 A max) |
| 15. | Wbudowany generator przepływu nie wymagajacy podłączenia do sprężonego powietrza |
| 16. | Zwalidowany na poziomie wysokim system do dezynfekcji termicznej, akredytowany przez niezależne labolatorium zgodnie z ISO-17025, zawierający wielorazową rurę do dezynfekcji. |
| 17. | Uszczelnienie obudowy testowane ciśnieniowo |
| 18. | Dodatkowo dwa filtry powietrza. |
| II | DEZYNFEKCJA |
| 11 | Bieżące monitorowanie dezynfekcji na wyświetlaczu urządzenie po każdorazowym uruchomieniu |
| 2. | Czas dezynfekcji 55 min w tym przynajmniej 30 min w temperaturze 87 st.C. Temeratura rejestrowana w urządzeniu z dwóch niezależnych czujników przez cały czas trwania procesu |
| 3. | W zestawie wielorazowa rura do dezynfekcji z osłoną przeciwoparzeniową |
| 4. | Proces dezynfekcji w pełni bezpieczny dla osób przebywających w otoczeniu w trakcie dezynfekcji |
| III | STATYW MEDYCZNY |
| 1. | 1 uchwyt mocujący o nośności < 8 kg, |
| 2. | 1 uchwyt mocujący < 40 kg, |
| 3. | Statyw zakończony uchwytem o nośności < 5 kg posiadającym 2 wieszaki na kroplówki i mocowanie układu oddechowego. |
| 4. | Wysokość statywu 162 cm, szerokość podstawy jezdnej 63,5 cm |
| 5. | Podstawa jezdna z 4 kółkami cichobieżnymi – w tym 2 kółka z hamulcami. |
| IV | PODSTAWA DO MOCOWANIA NA STOJAKU |
| 1. | Półka z systemem mocowania o wymiarach 30,5 cm x 17,5cm |
| 2. | Wyposażona w 2 bolce mocujące aparat do terapii wysokoprzepływowej |
| V | KOSZYK NA AKCESORIA |
| 1. | Koszyk na akcesoria jednorazowe o wymiarach 31 cm x 23 cm. |
| VI | JEDNORAZOWE AKCESORIA |
| VI a | UKŁAD ODDECHOWY (rura AirSpiral) DO ODDYCHANIA OGRZANYM I NAWILŻONYM POWIETRZEM Z SAMONAPEŁNIAJĄCĄ SIĘ KOMORĄ |
| 1. | Rurka do oddychania ogrzewanym powietrzem do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejną. Dodatkowe zastosowanie spirali izolacyjnej zawierającej ogrzane powietrze otaczającej gaz oddechowy zmniejsza ryzyko tworzenia się skroplin. Rurka z wbudowanym czujnikami temperatury i czujnikiem przepływu. Kompatyblina z nawilżaczam Do użycia przy przepływach od 2 do 60 l/min w zależności od zastosowanego interfejsu. Kompatybilne przyłącza pacjenta: kaniula donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną. Połączenie z częścią kontaktującą się z pacjentem poprzez charakrerystyczne kliknięcie. Stożkowe zakończenie rurki do oddychania kompatybilne zarówno z interfejsami dla dorosłych – kaniule Opriflow jak i z interfejsami dla niemowląt i dzieci – Optiflow Junior. Układ dodatkowo wyposażony w zacisk umożliwiający przymocowanie go do pościeli lub odzieży pacjenta. Długość układu 180 cm. Komora nawilżacza stanowi element układu oddechowego. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego) zabezpieczającego przed przelaniem wody. Podłączenie komory do nawilżacza za po mocą adaptera będącego w komplecie układu. Zestaw rurka i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każdy komplet pakowany oddzielnie. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. |
| VI b | KANIULA DONOSOWA do nosowej wentylacji wysokoprzepływowej dla dorosłych |
| 1. | Kaniula donosowa interfejsu pacjenta przeznaczona do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Zakres przepływu 10 - 60 l/min. w zależności od rozmiaru kaniuli. Unikatowa, wklęsła podstawa oraz wypustki o łagodnych krawędziach dla zapewnienia komfortu w okolicy przegrody i nozdrzy. Krawędzie dostosowane do kształtu górnej wargi nie blokują ust. Miękkie podkładki na policzki zapewniające stabilność przy jednoczesnym zminimalizowaniu nacisku na twarz. Podkładki oznaczone kolorami umożliwiające natychmiastowe rozpoznanie odpowiedniego rozmiaru. Zacisk na pasku na głowę podtrzymujący obwód i zapobiegający wypadaniu kaniuli. Regulowany pasek wykonany z miękkiego, bezszwowego materiału. Przewód kaniuli wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu wykonany z materiału przepuszczalnego umożliwające swobodne przenikanie pary wodnej przez ściany przewodu. Kaniula przeznaczona do stosowania przez 14 dni. Każda kaniula w oddzielnym opakowaniu. Opakowanie zbiorcze 20 szt. Rozmiar S dla przepływu 10-50 l/min, podkładka w kolorze pomarańczowym Rozmiar M dla przepływu 10-60 l/min, podkładka w kolorze niebieskim Rozmiar L dla przepływu 10-60 l/min, podkładka w kolorze zielonym |
| VI c | BEZPOŚREDNIE ZŁĄCZE DO TRACHEOSTOMII |
| 1. | Złącze pacjenta do tracheostomii do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Przewód przyłączenia wykonany w technologii przepuszczającej nadmiar wilgoci na zewnątrz, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu. Możliwość podłączenia kołnierza tracheostomijnego bezpośrednio lub poprzez część kontaktującą się z pacjentem. Złącze przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każda złącze w oddzielnym opakowaniu. Opakowanie zbiorcze 20 szt. Zakres przepływu 20 – 60 l/min. |
| VII | INNE |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim |
| 2. | Broszura z listą parametrów technicznych producenta potwierdzający wszystkie wymagane parametry, opisane przez Zamawiającego |
| 3. | Montaż, instalacja, uruchomienie oraz szkolenia (także online) personelu z zakresu obsługi i eksploatacji oferowanego urządzenia dobywać się będą w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu terminów. Szkolenia zakończone protokołem. |
| VIII | Serwis |
| 1. | Brak konieczności przeprowadzania przeglądów serwisowych, zgodny z instrukcją techniczną producenta. |
| 2. | Gwarancja 24 miesiące |
| IX | DODATKOWE AKCESORIA |
| 1. | Przepływomierz tlenu 70L/min, mocowany do statywu z przewodem tlenowym z wtykiem typu AGA lub DIN |
| 2. | Zielony dren tlenowy o długości 210 cm. |
| 3. | Uchwytu do butli tlenowych - opcjonalnie |
| X | WYMIENNE AKCESORIA DODATKOWE |
| 1. | Zestaw do dezynfekcji do urządzenia Airvo2 zawierający czerwoną rurę i filtr do dezynfekcji – w zestawie |
| 2. | Filtr do rury do dezynfekcji ( element rury do dezynfekcji ) - w zestawie |
| 3. | Gąbęczka na sztyfcie do czyszczenia Airvo2, w zestawie |
| 4. | Pokrowiec do przechowywania zdenzynfekowanego urządzenia Airvo2, w zestawie |
| 5. | Kaseta filtra powietrza do Airvo 2 – element zestawu |
| 6. | Filrt powietrza do Airvo2, opakowanie zbiorcze 2 sztuki w zestawie |
| 7. | Przyłącze tlenowe do systemu Airvo2 element zestawu |

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr  17

Dot. Pakietu nr 3

Dotyczy pak.3 Pulsoksymetr – 40 szt.,Aparat EKG – 5 szt.

Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetyrów w technologii  Nellcor Oximax amerykańskiego producenta o poniższych parametrach:

|  | PRODUCENT: |  |
| --- | --- | --- |
|  | MODEL: |  |
| 1 | Pulsoksymetr –system monitowania saturacji SpO2 oraz tętna noworodków, dzieci i dorosłych |  |
| 2 | Pulsoksymetr stacjonarno-transportowy z wbudowanym akumulatorem i zasilaczem sieciowym |  |
| 3 | Zasilanie 100-240 VAC, 50/60 Hz, 45VA |  |
| 4 | Pojemność akumulatora minimum 5 godzin przy użyciu nowego, w pełni naładowanego akumulatora, bez alarmów z możliwością wymiany na akumulator 10-godzinny |  |
| 5 | Waga maksymalna 1,7 kg |  |
| 6 | Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia |  |
| 7 | Menu w języku polskim |  |
| 8 | Nawigacja i sterowanie za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego |  |
| MIERZONE WARTOŚCI |
| 8 | Zakres pomiaru saturacji: 1-100% |  |
| 9 | Zakres częstości pulsu: 20-250min -1 |  |
| 10 | Wskaźnik perfuzji: 0,03-20% |  |
| DOKŁADNOŚĆ POMIARU |
| 11 | Saturacja (%SpO2+/-1SD) |  |
| 12 | Dorośli: 70-100% +/- 2 cyfry |  |
| 13 | Noworodki: 70-100% +/- 3 cyfry |  |
| 14 | Niska perfuzja: 70-100% +/-2 cyfry |  |
| 15 | Częstość pulsu: 20-250 min-1 +/- 3 cyfry |  |
| 16 | Częstość pulsu dla niskiej perfuzji: 20-250 min -1 +/-3 cyfry |  |
| WYŚWIETLACZ – ELEMENTY WYŚWIETLACZA |
| 17 | Kolorowy wyświetlacz TFT LCD prezentujący wszystkie graficzne i numeryczne informacje pacjenta oraz komunikaty Ostrzegawcze. |  |
| 18 | Wyświetlanie krzywej pletyzmografu |  |
| 19 | Wyświetlanie SpO2 — bieżąca wartość |  |
| 20 | Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego dla saturacji |  |
| 21 | Wyświetlanie amplitudy tętna |  |
| 22 | Wyświetlanie częstości tętna - bieżąca wartość |  |
| 23 | Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego dla tętna |  |
| 24 | Wyświetlanie czasu |  |
| 25 | Wyświetlanie ikony aktywnego alarmu |  |
| 26 | Wskaźnik zasilania sieciowego |  |
| 27 | Ikona stanu baterii informująca o stopniu naładowania akumulatora |  |
| 28 | Wskaźnik zakłóceń |  |
| 29 | Wskaźnik czujnik zdjęty |  |
| 30 | Wskaźnik czujnik odłączony |  |
| 31 | Wskaźnik komunikat czujnika |  |
| 32 | 96 godzinna pamięć rejestrowana co 4 s. wszystkich monitorowanych parametrów pod postacią tabelaryczną i graficzną |  |
| TRANSMISJA DANYCH |
| 33 | Interfejs przywołania pielęgniarki |  |
| 34 | Złącze USB |  |
| 35 | Złącze Mini USB |  |
| 36 | Funkcja przywołania pielęgniarki |  |
| ALARMY |
| 37 | Regulacja czasu opóźnienia reakcji alarmu na zmianę saturacji w zakresie: 10s, 25s, 50s, 100s dla zmian o 1%. |  |
| 38 | Regulacja czasu opóźnienia reakcji na zmianę saturacji wyższą niż 1% według algorytmu: (10s, 25s, 50s, 100s) / wartość zmiany saturacji = czas opóźnienia reakcji alarmu. |  |
| 39 | Alarmy dźwiękowe o wysokim, średnim i niskim priorytecie |  |
| 40 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla częstość pulsu powyżej dolnej granicy. |  |
| 41 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla częstość pulsu powyżej górnej granicy. |  |
| 42 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla SpO2 powyżej górnej granicy |  |
| 43 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla SpO2 powyżej dolnej granicy |  |
| 44 | Alarm dla odłączenia SpO2 Kabla/Sensora |  |
| 45 | Alarm dla SpO2 zdjęcie czujnika |  |
| 46 | Alarm dla rozładowanej baterii |  |
| 47 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla całkowicie rozładowanej baterii |  |
| 48 | Możliwość zawieszenia dźwięków alarmowych na 30, 60, 90, 120 s. z jednoczasowym generowaniem alarmów wizualnych |  |
| 49 | Regulacja głośności dla alarmu, przycisku, pulsu |  |
| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE/DODATKOWE |
| 50 | Przewód łączący urządzenie z czujnikiem pomiarowym oraz Do wyboru: Wielorazowy czujnik klips na palec, na czoło, na ucho, typu Y lub opakowanie jednopacjentowych. |  |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe parametry pod warunkiem spełnienia poniższych wymagać opisanych w parametrach techniczno – funkcjonalnych - opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2c do SIWZ.

| POZOSTAŁE WARUNKI |
| --- |
| Karta gwarancyjna | TAK załączyć |
| Instrukcja obsługi | TAK załączyć |

Pytanie 18

Dotyczy pak.3 Pulsoksymetr – 40 szt.,Aparat EKG – 5 szt.

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pak 3  Aparatów EKG w celu złożenia konkurencyjnej oferty na pulsoksymetry. Obecny kształt pakietu ogranicza ilość potencjalnych oferentów.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Dotyczy Pakietu nr 6 - Pompy infuzyjne dwustrzykawkowe – 5 szt.

Zgodnie art. 38 ust 1, PZP zwracam się o wyjaśnienia Treści SIWZ. Aktualne wymogi techniczne czytane jako całość stanowią zespół wymogów preferujących pompy infuzyjne firmy „B.Braun” i tylko ta firma lub jej dystrybutor może złożyć ważną ofertę. Powołując się na art. 7 ust. 1 ustawy PZP zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie urządzeń charakteryzujących się parametrami określonymi poniżej:

Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa jako jedno urządzenie:

- Pompa dwustrzykawkowa do podawania dożylnego sterowana elektronicznie.

- Wyraźne, różnokolorowe rozróżnienie torów infuzji. Nie dopuszcza się rozróżniania torów tylko liczbami lub literami

- Ochrona przed porażeniem, klasa I, typ CF, odporność na defibrylację

- Strzykawki mocowane od frontu, pod panelem sterowania. Mocowanie w pełni manualne. Możliwość zamontowania i przygotowania strzykawki przy wyłączonym urządzeniu

- Możliwość zamontowania strzykawki do każdego toru przy użyciu jednej ręki

- Możliwość ustawiania parametrów infuzji na kolorowym 4,3” ekranie dotykowym

- Zasilanie: AC 100 - 240V; 50/60 Hz oraz DC 12V

- Samodzielna praca bez zasilania sieciowego min. 5 h przy przepływie 5ml/h przy dwóch torach i min. 10h przy użyciu jednego toru

- Czas ładowania akumulatorów do 100%: max. 10 godzin, przy włączonej pompie

- Klasa ochrony: IP 44

- Funkcja Stand-by z możliwością programowania przez użytkownika w zakresie od 1 min do 99 godzin

- Waga 2,8 kg

- Możliwość ustawienia trybu nocnego z określeniem czasu rozpoczęcia i zakończenia oraz z możliwością regulacji jasności ekranu na 10 poziomach

- Możliwość rozbudowy o tryb wzywania pielęgniarki

- Wbudowane interfejs wielofunkcyjny DB15

- Regulacja głośności: 10 poziomów

- Możliwość ręcznego i automatycznego zablokowania ekranu infuzji w celu wyeliminowania niekontrolowanych zmian parametrów

- Możliwość wyboru czasu automatycznej blokady ekranu: 15s, 30s, 1 min, 2min, 5min, 10min, 30 min

- Zasilanie pomp bezpośrednio z sieci energetycznej

- Uchwyt do przenoszenia na stałe związany z pompą – po złożeniu uchwyt nie wystaje poza obudowę

- Wskaźnik pozostałego czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym w postaci procentowej z piktogramem informującym o stanie baterii – ładowana czy pracująca na akumulatorze oraz ogólnym poziomie naładowania

- Po każdym włączeniu pompy możliwość wyboru pomiędzy nową infuzją, a poprzednią, z wcześniej wprowadzonymi parametrami. Informacje o poprzedniej infuzji stale widoczne na ekranie podczas wyboru.

- Możliwość automatycznej kalibracji dowolnej strzykawki bez użycia dodatkowych elementów z możliwością zapisania jej nazwy i parametrów bezpośrednio w  pompie

- Możliwość zapisania w pamięci pomp do 200 kalibracji strzykawek

- Napisy na wyświetlaczu w języku polskim

- Możliwość rozbudowy o system centralnego monitoringu

- Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20, 50/60 ml

- 6 trybów infuzji:

Tryb podstawowy: ml/h

Tryb programowania leku na podstawie masy ciała pacjenta

Tryb dawki indukcyjnej ( wysycającej )

Tryb sekwencyjny z max. 5 etapami

Tryb podnoszenia i opuszczania

Tryb TIVA

- Dokładność podaży: +/- 2%

- Możliwość zaprogramowania podaży w jednostkach stężenia:

ng/ml, ug/ml, mg/ml, g/ml, U/ml, kU/ml, IU/ml, IE/ml, mmol/ml, mol/ml, kcal/ml

Możliwość zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach tempa dozowania:

ng, ug, mg, g, U, KU, IU, IE, mmol, mol, kcal na min, h,

ng/kg/, ug/kg/, mg/kg/, g/kg/, U/kg/, KU/kg/, IU/kg/, IE/kg/, mmo/kg/, mol/kg/, kca/kg/  na min, h,

- Regulowane progi ciśnienia w zakresie: 150 – 900 mmHg, 4 poziomy

- Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji. Klawiatura wyświetlana na ekranie dotykowym.

- Bolus manualny z możliwością konfiguracji w menu pompy przed infuzją oraz podczas infuzji. Bolus automatyczny programowalny podczas infuzji.

- Rejestr zdarzeń z 5000 pozycjami z datą i godziną zdarzenia z zapisem każdej czynności wykonywanej na pompie.

- Możliwość mocowania do rury pionowej i szyny poziomej przy pomocy elementu nie zintegrowanego z pompą. Możliwość demontażu w celu oszczędności miejsca i zmniejszenia wagi urządzenia.

- Automatyczna funkcja antybolus lub redukcji ciśnienia okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,5 ml

- Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu

- Możliwość wyzerowania objętości podanej leku bez konieczności przerywania wlewu

- Bolus podawany na żądanie w dowolnym momencie infuzji z wybraną szybkością

- Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 – 99.99 ml/h programowana co 0,1 ml/h

- Prędkość infuzji w zakresie od 100 – 999.99 ml/h programowana co 0,1 ml/h

- Zakres prędkości podaży bolusa 0,1-2000 ml/h dla strzykawki 50ml

- Funkcja programowania objętości do podawania min. 0,01-9999 ml programowana co 0,01 ml

- Możliwość ustawienia czasu infuzji w przedziale od 1 sekundy do 99 godzin 59 min 59 sekund

- Tryb mikro z możliwością ustawienia parametrów:  0,1 – 200 ml/h

- Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika

- Lista leków: 30 leków.

- Możliwość rozszerzenia o bibliotekę z własnymi wzorcami przez oprogramowanie zewnętrzne - min. 1900 leków z kategorią leku, nazwą leku, zakresem dawki, stężenia oraz zakresem prędkości

- Parametry infuzji dla leków:

Kategoria leku,

Pełna nazwa leku,

Zakres prędkości: twardy, miękki, zalecany,

Zakres dawki: twardy, miękki, zalecany,

Stężenie leku

- Wyświetlacz umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: nazwa podawanego leku, objętość do podania (VTBI), prędkość infuzji, ciśnienie w strzykawce w formie graficznej z wyszczególnieniem wybranego poziomu okluzji, ilości podanego leku, stan naładowania akumulatora w formie procentowej, nazwa oraz objętość używanej strzykawki, informacja czy wyświetlacz jest zablokowany czy odblokowany, informacja czy infuzja jest w toku czy zatrzymana

- Alarmy

- Wskaźnik pracy pompy

- Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń

- Hierarchia alarmów w zależności od ważności. Co najmniej trzy stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji

- Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki

- Alarm pustej strzykawki

- Alarm przypominający o zatrzymanej infuzji

- Alarm okluzji

- Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora

- Alarm rozładowanego akumulatora

- Alarm instalacji strzykawki informujący o braku lub źle założonej strzykawce

- Alarm wstępny przed końcem infuzji

- Alarm braku zasilania

- Alarm przypominający o przerwanym procesie programowania infuzji z  możliwością programowania czasu przypomnienia 2, 5, 10, 15, 20, 30 min

- Czujnik prawidłowego założenia strzykawki w popychaczu tłoka

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe parametry pod warunkiem zaoferowania pompy w systemie modułowym.

Pytanie nr 21

Dotyczy Pakietu nr 7 – Aparat do ultrasonografii – 1 szt.

Dotyczy Załącznika nr 2g do SIWZ punkt I. 7.

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia złożenie ważnej, nie podlegającej odrzuceniu oraz konkurencyjnej oferty. Formułując takie wymaganie Zamawiający pozbawił jednego z czołowych producentów aparatów USG możliwości złożenia ważnej oferty. Pragniemy wskazać, że Zamawiający sporządził SIWZ w sposób wadliwy i niezgodny z przepisami Ustawy PZP, naruszając zasady równego traktowania Wykonawców, uczciwą konkurencję i wprowadził zapisy jednoznacznie wskazujące na jedyny  konkretny produkt.

Biorąc pod uwagę najważniejsze dla operatora czyli funkcjonalność – wielkość  panelu dotykowego  nie ma znaczenia.  Pragniemy zaznaczyć że oferowany ultrasonograf posiada panel dotykowy 10,1 cala o rozdzielczości  1280x800. W codziennej praktyce nie ma znaczenia czy panel dotykowy ma 10 czy 12 cali dlatego powyższy zapis należy traktować jako ograniczenie konkurencji i preferowanie konkretnej firmy. Ekran dotykowy w oferowanym przez nas aparacie jest rozwiązaniem wykorzystującym nowszą i wyższą technologie, oferuje pełną użyteczność, a funkcje na nim wyświetlane są ograniczone do niezbędnego minimum zapewniając przejrzystość i duży komfort pracy. Dzięki temu, że zawartość ekranu zmienia się w zależności od trybu pracy lub od używanej przez operatora opcji, nie powstaje zamieszanie z nawigowaniem między nieużywanymi opcjami i większy ekran dotykowy jest zbędny a wręcz nie wskazany.  Dodatkowo można  dowolnie regulować intensywność podświetlenia zwiększając komfort długotrwałej pracy operatora.

Prosimy o potwierdzenie, że aparat posiadający  panel dotykowy 10,1 cala o rozdzielczości  1280x800 spełni oczekiwania Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Wielkość panelu dotykowego ma duże znaczenie dla komfortu i ergonomii pracy, tym bardziej ze w nowoczesnych aparatach panel dotykowy stanowi centrum sterowania funkcjami aparatu  i służy do opisu badania, wprowadzanych danych pacjenta i kalkulacji pomiarów. Dodatkowo Zamawiający wymaga funkcji duplikacji obrazu diagnostycznego na panelu dotykowym co jednoznacznie wskazuje, że wielkość panelu dotykowego jest dla użytkownika istotna, ponieważ obraz diagnostyczny będzie zduplikowany na panelu dotykowym.  Z wiedzy Zamawiającego wynika, iż dostępne są rozmiary panelu np., 13 cali.

Pytanie nr 22

Dotyczy Pakietu nr 7 – Aparat do ultrasonografii – 1 szt.

Dotyczy Załącznika nr 2g do SIWZ punkt I. 9.

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia złożenie ważnej, nie podlegającej odrzuceniu oraz konkurencyjnej oferty. Formułując takie wymaganie Zamawiający pozbawił jednego z czołowych producentów aparatów USG możliwości złożenia ważnej oferty. Pragniemy wskazać, że Zamawiający sporządził SIWZ w sposób wadliwy i niezgodny z przepisami Ustawy PZP, naruszając zasady równego traktowania Wykonawców, uczciwą konkurencję i wprowadził zapisy jednoznacznie wskazujące na jedyny  konkretny produkt.

Żądamy dopuszczenia aparatu USG wysokiej klasy posiadającego opcję pozwalającą na powiększenie obrazu USG na cały ekran tak, aby obraz USG wypełniał 86,32% powierzchni ekranu oraz monitor, na którym wyświetlany jest obraz USG o rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Różnica w stosunku do minimalnych wymagań Zamawiającego wynosi niewiele więcej niż 1% i jest niezauważalna oraz w żaden sposób nie wpływa na możliwości diagnostyczne aparatu przy wielkości monitora 21,5”. Pragniemy również zauważyć, że tak duża wartość tego parametru bez wymogu monitora w rozdzielczości min. Full HD jest bezzasadna i służy jedynie ograniczeniu konkurencji, gdyż obraz znacznie traci na jakości i nie ma wartości diagnostycznej.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, punkt I.9 otrzymuje nowe brzmienie:

„Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran monitora tak, aby obraz USG wypełniał minimum 86,32 % powierzchni ekranu.”

Pytanie nr 23

Dotyczy Pakietu nr 7 – Aparat do ultrasonografii – 1 szt.

Dotyczy Załącznika nr 2g do SIWZ punkt I. 13

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia złożenie ważnej, nie podlegającej odrzuceniu oraz konkurencyjnej oferty. Formułując takie wymaganie Zamawiający pozbawił jednego z czołowych producentów aparatów USG możliwości złożenia ważnej oferty. Pragniemy wskazać, że Zamawiający sporządził SIWZ w sposób wadliwy i niezgodny z przepisami Ustawy PZP, naruszając zasady równego traktowania Wykonawców, uczciwą konkurencję i wprowadził zapisy jednoznacznie wskazujące na jedyny  konkretny produkt.

Żądamy dopuszczenia wysokiej klasy ultrasonografu, który nie posiada regulacji wzmocnienia poprzecznego (LGC) min. 4 regulatory. Pragniemy nadmienić, że proponowany aparat posiada nowocześniejsze rozwiązanie (równoważne z suwakami LGC)  tj. opcję automatycznej ciągłej optymalizacji obrazu w czasie rzeczywistym z możliwością ustawienia progu wyjścia będącego punktem początkowym dla algorytmów polepszających obraz dzięki czemu nie musi manualnie  ustawiać  LGC gdyż aparat sam optymalizuje obraz. Jest to zatem rozwiązanie korzystniejsze dla Zamawiającego. Pragniemy również nadmienić, że proponowany aparat posiada w standardowej konfiguracji tryb łatwej obsługi, umożliwiający optymalizację min 40. parametrów za pomocą max. 3 suwaków.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, punkt I.13 otrzymuje nowe brzmienie:

„Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów i Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 4 regulatory lub rozwiązania równoważne.”

Pytanie nr 24

Dotyczy Pakietu nr 7 – Aparat do ultrasonografii – 1 szt.

Dotyczy Załącznika nr 2g do SIWZ punkt I. 18.

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia złożenie ważnej, nie podlegającej odrzuceniu oraz konkurencyjnej oferty. Formułując takie wymaganie Zamawiający pozbawił jednego z czołowych producentów aparatów USG możliwości złożenia ważnej oferty. Pragniemy wskazać, że Zamawiający sporządził SIWZ w sposób wadliwy i niezgodny z przepisami Ustawy PZP, naruszając zasady równego traktowania Wykonawców, uczciwą konkurencję i wprowadził zapisy jednoznacznie wskazujące na jedyny  konkretny produkt.

Żądamy dopuszczenia aparatu USG wysokiej klasy posiadającego rozwiązanie lepsze tj. podręczną pamięć (Cine Loop) o długości do 9000 obrazów z możliwością zapisu klipu o wybranej manualnie przez użytkownika długości. Użytkownik ma możliwość manualnego wyboru długości pętli poprzez wcześniejsze lub późniejsze zatrzymanie obrazu w czasie badania.  W przypadku pamięci podręcznej (Cine Loop) istotna jest  ilość zapamiętywanych obrazów a w proponowanym aparacie USG możliwe jest zapamiętanie aż 9000 obrazów (to jest 350% więcej niż wyspecyfikował Zamawiający) a dodatkowo aparat posiada możliwości zapisu filmu z badania o długości do 10 minut. Proponowane rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze niż opisane przez Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie że opisane wyżej rozwiązanie spełni oczekiwania Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, punkt I.18 otrzymuje nowe brzmienie:

„Podręczna pamięć min. 2000 obrazów (Cine Loop) z możliwością wyboru długości pętli obrazowych lub podręczną pamięć (Cine Loop) o długości do 9000 obrazów z możliwością zapisu klipu o wybranej manualnie przez użytkownika długości.”

Pytanie nr 25

Dotyczy Pakietu nr 7 – Aparat do ultrasonografii – 1 szt.

Dotyczy Załącznika nr 2g do SIWZ  punkt III. 1.

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia złożenie ważnej, nie podlegającej odrzuceniu oraz konkurencyjnej oferty. Formułując takie wymaganie Zamawiający pozbawił jednego z czołowych producentów aparatów USG możliwości złożenia ważnej oferty. Pragniemy wskazać, że Zamawiający sporządził SIWZ w sposób wadliwy i niezgodny z przepisami Ustawy PZP, naruszając zasady równego traktowania Wykonawców, uczciwą konkurencję i wprowadził zapisy jednoznacznie wskazujące na jedyny  konkretny produkt.

Żądamy dopuszczenia do postępowania przetargowego ultrasonografu z  głowicą, której kąt skanowania wynosi 83° a dodatkowo oferowana głowica posiada aż 128 elementów. Różnica w kącie skanowania  jest minimalna i nie znacząca zwłaszcza przy badaniu małych pacjentów (dzieci, noworodki). Głowice Phased Array o kącie skanu 83 stopni są powszechnie stosowane w badaniach kardiologicznych neonatologicznych. Dzięki mniejszemu kątowi przetwornik ma mniejszą ilość elementów do przetworzenia dzięki czemu obraz na ekranie jest wyższej rozdzielczości oraz parametry frame rate są dużo wyższe. Natomiast zwiększenie kąta skanowania w przypadku głowic typu Phased Array powoduje skanowanie poza konturami serca, przez co na uzyskanym obrazie pojawiają się dodatkowe obszary, które nie są wykorzystywane w diagnostyce, a które powodują zmniejszenie parametrów obrazu (co i tak wiąże się z koniecznością zmniejszenia kąta skanowania przy badaniu noworodków). Dodatkowo mniejszy kąt widzenia głowicy warunkuje mniejsze zewnętrzne rozmiary głowicy przez co łatwiej zobrazować struktury wymagające specjalnego kąta dojścia do uzyskania odpowiedniej projekcji np. położone pod łukiem żebrowym, a mała różnica kąta widzenia w stosunku do wymaganego przez Zamawiającego nie wpływa negatywnie na parametry obrazu umożliwiając objęcie dużych narządów.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, punkt III.1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Głowica sektorowa do badań przezklatkowych serca neonatologiczna

Zakres częstotliwości pracy min. od 5 do 12 MHz +/- 1 MHz

Ilość elementów min. 96

Kąt pola skanowania min. 83°”

Pytanie nr 26

Dotyczy Pakietu nr 7 – Aparat do ultrasonografii – 1 szt.

Dotyczy Załącznika nr 2g do SIWZ punkty: III. 2, III. 3 III. 4

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia złożenie ważnej, nie podlegającej odrzuceniu oraz konkurencyjnej oferty. Formułując takie wymaganie Zamawiający pozbawił jednego z czołowych producentów aparatów USG możliwości złożenia ważnej oferty. Pragniemy wskazać, że Zamawiający sporządził SIWZ w sposób wadliwy i niezgodny z przepisami Ustawy PZP, naruszając zasady równego traktowania Wykonawców, uczciwą konkurencję i wprowadził zapisy jednoznacznie wskazujące na jedyny  konkretny produkt.

Mimo, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych technologii niż matrycowa wyspecyfikował ilości elementów głowic matrycowych.  Tak duża ilość elementów jest stosowana tylko w głowicach matrycowych, Zamawiający dopuszcza głowice wykonane w technologii innej znacząco poprawiającej rozdzielczość  co jednoznaczne jest że głowice wykonane w  innych nowoczesnych technologiach  posiadające 192 elementy spełnią zapis SIWZ.

Proponowane  głowice  wykonane są w specjalnej wielowarstwowej soczewce akustycznej z nowych materiałów piezoelektrycznych, czyli  w technologii równoważnej do głowic matrycowych ale oczywiście nie mogą posiadać takich ilości elementów. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać jednorodną wiązkę zarówno w polu bliskim jak i dalekim. W wyniku tego otrzymywane obrazy są  najwyższej jakości w całym zakresie penetracji i stosowanych częstotliwości pracy.  Pragniemy podkreślić że głowice wykonane z nowych materiałów piezoelektrycznych są lżejsze od głowic matrycowych, co pozwala na bardziej przyjazna pracę operatora i zmniejsza ryzyko wystąpienia problemu "nadgarstka" u ultrasonografisty. Modyfikacja ta w żaden sposób nie wpłynie na zdolności diagnostyczne ultrasonografu jak również pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla zapis o „ilości elementów głowic”, punkty III.2 III. 3 III. 4 otrzymują nowe brzmienie:

- Punkt III.2

„Głowica typu MIKRO convex do badań jamy brzusznej i badań przezciemiączkowych.

Zakres częstotliwości pracy min. 5 do 8 MHz +/- 1 MHz

Kąt pola widzenia głowicy min. 90 stopni”

- Punkt III.3

„Głowica liniowa wysokoczęstotliwościowa  do badań naczyniowych, małych narządów i mięśniowo-szkieletowych w technologii wielorzędowej matrycowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Hanafy lens, PureWave, Single Crystal

- Długość płaszczyzny skanowania min. 40 mm”

- Punkt III.4

„Głowica liniowa w kształci litery „L” lub „T”

Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. od 8.0 – 14.0 MHz

Szerokość pola widzenia głowicy maksymalnie 25 mm”

Pytanie nr 27

Dotyczy Pakietu nr 7 – Aparat do ultrasonografii – 1 szt.

Dotyczy Załącznika nr 2g do SIWZ punkt III. 3a.

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia złożenie ważnej, nie podlegającej odrzuceniu oraz konkurencyjnej oferty. Formułując takie wymaganie Zamawiający pozbawił jednego z czołowych producentów aparatów USG możliwości złożenia ważnej oferty. Pragniemy wskazać, że Zamawiający sporządził SIWZ w sposób wadliwy i niezgodny z przepisami Ustawy PZP, naruszając zasady równego traktowania Wykonawców, uczciwą konkurencję i wprowadził zapisy jednoznacznie wskazujące na jedyny  konkretny produkt.

Żądamy dopuszczenia do postępowania aparatu USG wyposażonego w głowicę wysokoczęstotliwościową o częstotliwości pracy 8-24MHz. Dzięki szerszemu górnemu zakresowi Zamawiający zyska większe możliwości diagnostyczne gdzie dla prawidłowej diagnostyki potrzebne są wyższe częstotliwości pracy głowicy, czyli w przypadku płytko położonych struktur i narządów, ma to szczególnie duże znaczenie przy diagnostyce dzieci oraz noworodków. Proponowane rozwiązanie podnosi właściwości diagnostyczne aparatu i jest korzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, punkt III.3a otrzymuje nowe brzmienie:

„Częstotliwość pracy głowicy liniowej min. od 4 do 20 MHz lub od 8 do 24 MHz”

Pytanie nr 28

Dotyczy Pakietu nr 7 – Aparat do ultrasonografii – 1 szt.

Dotyczy Załącznika nr 2g do SIWZ punkt III. 4.

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia złożenie ważnej, nie podlegającej odrzuceniu oraz konkurencyjnej oferty. Formułując takie wymaganie Zamawiający pozbawił jednego z czołowych producentów aparatów USG możliwości złożenia ważnej oferty. Pragniemy wskazać, że Zamawiający sporządził SIWZ w sposób wadliwy i niezgodny z przepisami Ustawy PZP, naruszając zasady równego traktowania Wykonawców, uczciwą konkurencję i wprowadził zapisy jednoznacznie wskazujące na jedyny  konkretny produkt.

Żądamy dopuszczenia do postępowania aparatu USG wyposażonego w głowicę liniową w kształcie litery „L” o szerokości pola widzenia 28mm. Oferowana głowica ma znacznie szerszy zakres częstotliwości tj. 6- 18 MHz, co jest ważne w przypadku planowanego zastosowania aparatu,  a pole widzenia jest szersze zaledwie o 3mm od wyspecyfikowanego. Dodatkowo aparat posiada możliwość zawężenia pola obrazowania do 19 mm co spełnia zapis SIWZ. Modyfikacja ta w żaden sposób nie wpłynie na możliwości diagnostyczne ultrasonografu jak również pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, punkt III.4 otrzymuje nowe brzmienie:

„Głowica liniowa w kształci litery „L” lub „T”

Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. od 8.0 – 14.0 MHz

Szerokość pola widzenia głowicy maksymalnie 28 mm”

Pytanie nr 29

Dotyczy Pakietu nr 7 – Aparat do ultrasonografii – 1 szt.

Dotyczy Załącznika nr 2g do SIWZ punkt III. 5.

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia złożenie ważnej, nie podlegającej odrzuceniu oraz konkurencyjnej oferty. Formułując takie wymaganie Zamawiający pozbawił jednego z czołowych producentów aparatów USG możliwości złożenia ważnej oferty. Pragniemy wskazać, że Zamawiający sporządził SIWZ w sposób wadliwy i niezgodny z przepisami Ustawy PZP, naruszając zasady równego traktowania Wykonawców, uczciwą konkurencję i wprowadził zapisy jednoznacznie wskazujące na jedyny  konkretny produkt.

Prosimy o dopuszczenie aparatu USG, który posiada możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową wieloczęstotliwościową do badań serca posiadającą 64 elementy ale w innej technologii poprawiającej rozdzielczość.  Mimo, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych technologii niż matrycowa wyspecyfikował ilości elementów głowic matrycowych. Zamawiający dopuszcza głowice wykonane w technologii innej znacząco poprawiającej rozdzielczość także jednoznaczne jest że głowice wykonane w innych nowoczesnych technologiach spełnią zapis SIWZ. Proponowana  głowica jest nowoczesna, wyposażona w bezpinowe złącze,  wykonana z nowych materiałów piezoelektrycznych, czyli  w technologii równoważnej do głowicy matrycowych. Przytoczony w tym punkcie opis przedmiotu zamówienia  służy tylko i wyłącznie ograniczeniu konkurencji i wykluczeniu aparatów wysokiej klasy innych producentów, lecz z innymi, równie zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami, umożliwiającymi osiągnięcie przynajmniej tych samych (a nawet lepszych) efektów w zakresie diagnostyki. Preferowanie przez Zamawiającego rozwiązanie techniczne jest charakterystyczne dla jednego producenta, które zresztą jest tylko możliwością rozbudowy  i nie ma żadnego uzasadnienia w świetle celu, jakiemu ma służyć przedmiot zamówienia gdyż głowica ta jest stosowana w diagnostyce dorosłych a nie noworodków.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, punkt III.5 otrzymuje nowe brzmienie:

„Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert:

Głowica sektorowa przezprzełykowa wieloczęstotliwościowa do badań serca wykonana w technologii wielorzędowej matrycowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość uzyskiwanych obrazów np. Single Crystal, PureWave, Hanafy Lens

Zakres częstotliwości pracy min. od 3 do 8”

Pytanie nr 30

Dotyczy Pakietu nr 7 – Aparat do ultrasonografii – 1 szt.

Dotyczy Załącznika nr 2g do SIWZ punkt IV. 5.

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia złożenie ważnej, nie podlegającej odrzuceniu oraz konkurencyjnej oferty. Formułując takie wymaganie Zamawiający pozbawił jednego z czołowych producentów aparatów USG możliwości złożenia ważnej oferty. Pragniemy wskazać, że Zamawiający sporządził SIWZ w sposób wadliwy i niezgodny z przepisami Ustawy PZP, naruszając zasady równego traktowania Wykonawców, uczciwą konkurencję i wprowadził zapisy jednoznacznie wskazujące na jedyny  konkretny produkt.

Oferowany aparat USG posiada możliwość rozbudowy o nowocześniejszą i dokładniejszą  funkcję automatycznego pomiaru Intima Media tj. o funkcję automatycznego pomiaru Intima Media w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF) dla uzyskania bardzo precyzyjnego pomiaru, przedstawienie wyniku w formie wykresu z zaznaczona linią trendu oraz SD dla pomiaru.

Producent stosował opisaną przez Zamawiającego metodę pomiaru w aparatach starszej generacji, wycofał się ze stosowania tego rozwiązania gdyż aktualnie stosowane rozwiązanie pomiaru Intima Media daje znacznie dokładniejsze wyniki. Oferowany aparat  USG posiada możliwość rozbudowy o bardziej zaawanasowaną technologie pomiaru Intima Media gdzie pomiar odbywa się automatycznie w czasie rzeczywistym  i jest bardzo dokładny.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, punkt IV.5 otrzymuje nowe brzmienie:

„Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert o funkcję automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki wraz z procentowym wskaźnikiem skuteczności wykonanego pomiaru lub funkcję automatycznego pomiaru Intima Media w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF) dla uzyskania bardzo precyzyjnego pomiaru, przedstawienie wyniku w formie wykresu z zaznaczona linią trendu oraz SD dla pomiaru.”

Pytanie nr 31

Dotyczy Pakietu nr 7 – Aparat do ultrasonografii – 1 szt.

Dotyczy Załącznika nr 2g do SIWZ   Dotyczy punkt. V. 4

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia złożenie ważnej, nie podlegającej odrzuceniu oraz konkurencyjnej oferty. Formułując takie wymaganie Zamawiający pozbawił jednego z czołowych producentów aparatów USG możliwości złożenia ważnej oferty. Pragniemy wskazać, że Zamawiający sporządził SIWZ w sposób wadliwy i niezgodny z przepisami Ustawy PZP, naruszając zasady równego traktowania Wykonawców, uczciwą konkurencję i wprowadził zapisy jednoznacznie wskazujące na jedyny  konkretny produkt.

Wyspecyfikowana przez Zamawiającego funkcjonalność jest charakterystyczna dla systemów służących do diagnostyki obrazowej takich jak CT, MRI które nie mają możliwości eksportu plików w  standardowo używanych formatach kompatybilnych ze standardowymi systemami operacyjnymi stosowanymi w komputerach. Jeśli chodzi o aparaty USG to wymóg ten nie ma uzasadnienia merytorycznego, a jedynie jednoznacznie wskazuje na aparat USG jednego producenta.

Aparat USG, który chcemy zaoferować posiada  możliwości eksportu plików na nośniki zewnętrze w  standardowo używanych formatach kompatybilnych z systemami operacyjnymi stosowanymi w komputerach takich jak: BMP, PNG, JPEG, TIFF i żadna przeglądarka DICOM nie jest potrzebna aby otworzyć wyeksportowane pliki na dowolnym komputerze.  W przypadku aparatu USG pożądaną funkcjonalnością jest  oprogramowanie umożliwiające np.  analizę (pomiary, raporty itp.) obrazów nagranych w aparacie USG na zewnętrznym komputerze i taką funkcjonalność daje oferowany aparat USG. Prosimy o potwierdzenie że powyższe rozwiązania spełniają oczekiwania Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający ma wiedzę, iż wiele firm proponuje rozwiązanie polegające na automatycznym dodawaniu przeglądarki DICOM przy zgrywaniu plików. Format Dicom ma najlepszą rozdzielczość, a co za tym idzie zgrywając badanie np. na PenDrive z dołączoną przeglądarką DICOM, użytkownik daje możliwość analizy badania na dowolnym komputerze w najlepszej rozdzielczości.

Pytanie nr 32

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ -  wzór umowy.

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkoleniem, serwis itd. Z uwagi na wysokie ryzyko opóźnienia terminów realizacji zamówień i niemożliwą do przewidzenia dalszą sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 obecne, bardzo rygorystyczne zapisy umowy w zakresie kar mogą spowodować, iż żaden z Wykonawców nie zdecyduje się złożyć oferty.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w §8 wzoru umowy.

Odpowiedź:

Postanowienia dotyczące kary umownej w umowie nie ulegają zmianie. Przy ewentualnym zastosowaniu postanowień wynikających z umowy, Zamawiający będzie stosować się równoległe do przepisów prawa powszechnie obowiązującego – a w tym Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842).

Pytanie nr 33

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ -  wzór umowy - §2 ustęp 1 – dostawa przedmiotu zamówienia

Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkoleniem?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści §2 ustęp 1 wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany w treści umowy w  powyższym zakresie. W razie zaistnienia sytuacji o której mowa w pytaniu, zastosowanie znajdą postanowienia Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842).

Pytanie nr 34

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ -  wzór umowy - § 8 ust. 1 pkt 2)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych, zgodnie z poniższą propozycją:

b) za zwłokę w dostawie urządzenia zgodnego z umową – 2 500,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,

c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi – 250 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie nr 35

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ -  wzór umowy

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie nr 36

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ -  wzór umowy

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie nr 37

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ -  wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz

(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie nr 38

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ -  wzór umowy

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie nr 39

Dotyczy Pakietu  nr 3

W związku postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o poniższych parametrach:

- Ciągły monitoring SpO2 lub pomiary typu spot check

- Technologia SMARTsat SpO2

- Ergonomiczny design

- Wyposażony w czujnik SMARTsat dla dzieci i dorosłych

- 560 godzin przechowywania trendów

- Wizualne i akustyczne alarmy

- Antybakteryjne przyciski

- Zakres pomiaru: saturacji (SpO2 ) [%]: 0-100, pulsu (PR) [bpm]: 20-300, indeksu perfuzji (PI) [%]: 0,1 – 20

- Dokładność:

- SPO2 [%]: 60-100 +/-2 A (bez ruchu) RMS, 70-100 +/- 3 A ( w ruchu) RMS, 60-100 +/- 2 A (niska perfuzja, bez ruchu) RMS

- PR [bpm]: 20-300 =/- 2 A (bez ruchu) RMS

- Optyka: emiter światła czerwonego [nm]: 660, typ 3,5 mW, emiter światła podczerwonego [nm]: 905, typ 3,5 mW

- Ekran kolorowy 1,77” TFT, 65000 kolorów, rozdzielczość 128x160 pixeli

- Wyświetlane dane: SpO , PR, Pleth Bargraph, krótko i długoterminowe trendy

- Wskaźniki: jakości i siły tętna, amplituda tętna, status baterii, wyciszenie alarmów, wykrywanie podłączonych czujników oraz rozłączenie czujników.

- Trendy: Krótkoterminowe [min.]: 15/30/240, długoterminowe [godz.]: > 560

- Warunki środowiskowe: temperatura pracy [st. C]: -20 do 50, temperatura przechowywania [st. C]: -30 – 70

- Normy: CE klasa IIb zgodnie z normą MDD 93/42/EEC, IEC 60601-1:2005 (wydanie 3), IEC

- 60601-1-2:2007 (wydanie 3), EN ISO 80601-2-61:2011, EN ISO, 9919:2009, ISO 14971:2007, IEC 606010106:2010, IEC 60601-1-8:2006, ISO 10993-1:2009, ISO 10993-5:2009, ISO 10993-10:2010

- Klasa II, Typ BF

- Bezpieczeństwo: Ochrona przed wodą i pyłem: IP32

- Wymiary (dł/szef/wys) [mm]: 118 x 60 x 25

- Waga [g]: 160 z bateriami, bez czujnika

- Zasilanie: 3 x alkaiczne 1,5 V AA

- Długość pracy na baterii: > 2 dni

- Interfejs: USB 2.0

Odpowiedź:

Nie zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga urządzenia zasilanego sieciowo.

Pytanie nr 40

Dotyczy Pakietu  nr 3

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do osobnego zadania pulsoksymetrów z zadania 3 do osobnego pakietu? Taki podział pozwoli na złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a co za tym idzie, lepsze warunki oraz cenę dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 41

Dotyczy Pakietu  nr 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę dotyczącą warunków serwisowych w następujący sposób: „ 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji oraz 14 dni roboczych w przypadku konieczności użycia części zamiennych”?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar za zwłokę w serwisie z 500 zł do 0,5% wartości brutto zamówienia? Obecna kara jest niewspółmiernie wysoka do wartości niektórych pakietów.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 43

Dotyczy Pakietu  nr 3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 3 pozycji 1 (pulsoksymetry) i utworzenie nowego pakietu w celu złożenia atrakcyjnej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44

Dotyczy Pakietu  nr 3

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr amerykańskiej Firmy MASIMO RAD-5, pracujący  w technologii Masimo SET , stanowiącej tzw. „złoty standard” pomiarów pulsoksymetrycznych – pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, z eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej , zarówno do pomiarów ciągłych jak i wyrywkowych o następujących parametrach technicznych:

Parametry techniczne Pulsoksymetru RAD 5,z technologią Masimo SET

pulsoksymetr ręczny/transportowy z obudową gumową

Aparat prezentuje dane: Spo2, częstość pulsu, indeks perfuzji, komunikaty alarmowe,

Zasilanie akumulatorowe z wewnętrznych akumulatorów, min. 30 godzin

Wymienialna osłona gumowa

Dwa niezależne wyświetlacze LED

Wymiary urządzenia 158 x 76 x 36 mm

Waga urządzenia 320 g

Pomiar saturacji w zakresie ( 1-100)%

Dokładność pomiaru saturacji max. ± 3 cyfry w zakresie min. 70-100%

Rozdzielczość pomiaru saturacji min. 1%

Pomiar częstości pulsu w zakresie min (25-240) uderzeń/min.

Dokładność pomiaru częstości pulsu max. ± 3 uderzenia/min.

Rozdzielczość pomiaru częstości pulsu min. 1 uderzenia/min.

Rozdzielczość pomiarów:

Saturacja (%SpO2): 1 %

Częstość pulsu (BPM) 1 BPM

Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji

Indeks perfuzji (PI) wskazujący na perfuzję w miejscu pomiaru, wykres słupkowy - wysoki w kolorze zielonym wskazuje na silny sygnał, kiedy indeks perfuzji jest słaby wykres słupkowy jest niski i w kolorze czerwonym

Zakres perfuzji 0-20,0%

Dźwiękowa sygnalizacja częstości pulsu z możliwością ustawienia natężenia dźwięku i jego wyłączenia

Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej

Wyświetlanie wyników pomiaru saturacji i częstości pulsu w formie cyfrowej

Graficzny wskaźnik aktualnego poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie urządzenia

Alarmy dźwiękowe i świetlne pomiaru saturacji i częstości pulsu

Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie

Czasowe zawieszenie generowania sygnału alarmowego

Trendy 72 godziny

Możliwość ustawienie czułości pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX i APOD

Tryby uśredniania: 2,4,8,10,12,14,16 sekund

Odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza powyższe parametry pod warunkiem spełnienia poniższych wymagać opisanych w parametrach techniczno – funkcjonalnych - opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2c do SIWZ.

| POZOSTAŁE WARUNKI |
| --- |
| Karta gwarancyjna | TAK załączyć |
| Instrukcja obsługi | TAK załączyć |

Pytanie nr 45

Dotyczy Pakietu  nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pulsoksymetru amerykańskiej Firmy MASIMO MIGHTY SAT RX, pracującego  w technologii Masimo SET , stanowiącej tzw. „złoty standard” pomiarów pulsoksymetrycznych – pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, z eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej , zarówno do pomiarów ciągłych jak i wyrywkowych o następujących parametrach technicznych:

Parametry techniczne Pulsoksymetru Masimo, typ Mighty Sat RX, napalcowy

Pulsoksymetr napalcowy z Bluetooth

Wyposażony w technologię Masimo SET, pomiar w ruchu i przy niskiej perfuzji

Technologia pozwalająca na eliminację artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej

Aparat prezentuje dane: saturacje Spo2, częstość pulsu, indeks perfuzji, wykres krzywej pletyzmograficznej

Pulsoksymetr z parametrem RRp - mierzy ilość oddechów pacjenta - parametr istotny dla pacjentów Covid

Pulsoksymetr z parametrem PVI - stopień nawodnienia pacjenta

Indeks perfuzji prezentowany w formie numerycznej

Kolorowy wyświetlacz

Możliwość obracania ekranu i regulacji kolorów

Wyświetlanie wszystkich pomiarów w czasie rzeczywistym

Czujnik z miękkim wyściełaniem zintegrowany z obudową

Dla dorosłych i dzieci o wadze od 30 kg

Waga z bateriami 73 g

Wymiary 7.5 cm x 4.0 cm x 3.0 cm

Zasilany bateriami typu AAA 2 szt.

Zakres pomiaru saturacji 0-100%

Zakres pomiary pulsu 25-240 bpm

Indeks Perfuzji (PI) 0.02-20%

Zakres dokładności saturacji 70-100%:

bez ruchu 2%

w ruchu 3%

przy niskiej perfuzji 2%

Zakres dokładności pomiaru pulsu:

bez ruchu 3 bpm

w ruchu 4 bpm

przy niskiej perfuzji 3 bpm

Temperatura podczas pracy 5 do 40 st. C

Temperatura przechowywania - 40 do 70 st. C

Dopuszczalna wilgotność podczas pracy 5% do 95%

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 46

Dotyczy Pakietu nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do terapii HFNC (HFNO) firmy Masimo TNI softFlow 50 o następujących parametrach technicznych:

Urządzenie z wbudowanym mikserem gazów, pozwalającym na precyzyjne ustawienie FiO2 w zakresie co najmniej 21-100% , Cyfrowy, kolorowy wyświetlacz z 3 parametrami: temperaturą, przepływem i stężeniem tlenu FiO2.Zakresy ustawień przepływów: 10-60 l/min, zmiana co 0,5 l/min.

Stężenie tlenu w zakresie  od 21 % do 100 % (alarmy dolnej i górnej granicy stężenia tlenu)

Unikalna konstrukcja urządzenie nie wymaga dezynfekcji termicznej pomiędzy pacjentami.

System wymagający użycia jednopacjentowego filtra przeciwwirusowego i przeciwbakteryjnego stosowany przed systemem nawilżenia oraz układem/setem pacjenta co stanowi dodatkową skuteczną ochronę przez zakażeniem , w tym Covid-19 i dodatkowo powoduje, że nie ma potrzeby dezynfekcji urządzenia pomiędzy pacjentami. Z możliwością przyciszenia alarmu z poziomu menu.

Waga 5,6 kg (sam aparat). Wymiary urządzenia : 320 mm x 320 mm x 210.Wózek jezdny wyposażony w półkę z systemem mocowania, wieszaki do pojemników z płynami infuzyjnymi, koszyk oraz podstawę jezdną z 5 kółkami. Urządzenie nie wymaga stosowania układów oddechowych tylko setów dedykowanych dla 1 pacjenta, prosimy o dopuszczenie setów dedykowanych dla 1 pacjenta, złożonych z :

- filtr 1 pacjentowy p. wirusowy i p. bakteryjny – dedykowany na 24 h

- komora nawilżacza samo napełniająca się  - do stosowania przez 7 dni u jednego pacjenta

- 1 pacjentowy łącznik/mostek powietrzny - oddechowy  - do stosowania przez 7 dni u jednego pacjenta

Kaniula donosowa interfejsu pacjenta przeznaczona do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych z zakresem przepływu 10 do minimum 60l/min .Dostępna w 4 rozmiarach: mały przepływ 20l/min, standard przepływ max. 25l/min, Standard-Plus 35l/min, duży max.50l/min, do wyboru przez Zamawiającego z łatwą identyfikacja zakresu przepływu. Do stosowania przez 15 dni dla jednego pacjenta.

Łącznik tracheo do terapii tlenowej, przystosowany do współpracy z dedykowanymi setami.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 47

Dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający oczekuje urządzenia, które ma być efektywnie i bezpiecznie stosowane również w hiperkapnii (potwierdzone badaniami klinicznymi).

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48

Dotyczy Pakietu nr 4

Czy urządzenie ma skutecznie wypłukiwać CO2 dzięki nie robieniu przerw przepływu podczas wydechu pacjenta?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 49

Dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wymaga  dodatkowego filtra antybakteryjnego i antywirusowego, dedykowanego dla jednego pacjenta jako dodatkową prewencję przed zakażaniami. System wymagający użycia jednopacjentowego filtra przeciwwirusowego i przeciwbakteryjnego stosowany jest pomiędzy systemem nawilżenia a układem/setem pacjenta.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 50

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy - § 8 pkt. 1 ppkt 2

Prosimy Zamawiającego o modyfikację ww. zapisów wzoru umowy w następujący sposób:

Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

  - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,

  - za zwłokę w dostawie urządzenia zgodnego z umową – 100,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,

  - za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi – 100,00 zł  licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Wszystkie odpowiedzi i wprowadzone modyfikacje są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.