EZ/ZP/ 190 / 2020/ES

załącznik nr 2 do SIWZ

załącznik nr do umowy

Formularz asortymentowo – cenowy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 28 – Oksygenatory z filtrem z przepływem powyżej 7L/min** | | | | | | | | |
| Lp. | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  |  | Oksygenator z filtrem z przepływem powyżej 7L/min | 800 | szt |  |  |  |
|  | | | | | | Razem |  |  |
| \*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz.U. z 2019. poz. 175) stosowne oświadczenie. | | | | | | | | |

**Zestawienie parametrów wymaganych**

**Oksygenator ze zbiornikiem kardiotomijnym wbudowany filtr tętniczy**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | OPIS PARAMETRÓW | Punkty | **Warunki wymagane/punktowane** | **Dokładny opis** | **Przyznane punkty** |
| 1. | Gwarantowany przez producenta czas pracy oferowanych oksygenatorów – zgodnie z załączonym do oferty prospektem oferowanego oksygenatora (minimum 6 godzin) | 1,2,3 | <6 h = 1 punkt  6 h = 2 punkty  >6 h= 3 punkty  podać |  |  |
| 2. | Minimalny zakres rzutu minutowego w litrach na minutę (nie wyższy niż 1 l/min) . | 1,2,4,5,10,15 | 0.5 l/min = 15 p  0.6 l/min = 10 p  0.7 l/min = 5 p  0.8 l/min = 4 p  0.9 l/min = 2 p  1 l/min = 1 p |  |  |
| 3. | Maksymalny zakres rzutu minutowego w litrach /min. | 1,5,10 | 7 l/min = 1p  >7 l/min = 5p  8 l/min = 10p  podać |  |  |
| 4. | Kapilary oksygenatora zabezpieczone powłoką – jaką? | - | Załączyć opis powłoki |  |  |
| 5. | Powierzchnia wymiany gazowej w m2 (nie większa niż 2,5 m2) | 1,5,10,15 | Od 2,1 m2 do 2,5 m2 = 1 p  Od 1,8 m2 do 2 m2 = 5 p  Od 1,50 do 1,79 m2 = 10 p  <1,50 m2 = 15 p  podać |  |  |
| 6. | Objętość wypełnienia statycznego oksygenatora wraz z wbudowanym filtrem tętniczym w ml ( nie więcej niż 450 ml) | 1,5,10,15 | >400 = 1 p  Od 351 do 400 ml = 5 p  Od 250 ml do 350 ml = 10 p  >249 ml = 15 p podać |  |  |
| 7. | Opisać sposób odpowietrzenia oksygenatora – możliwość szybkiego odpowietrzenia oksygenatora w trakcie ECC bez konieczności jego zatrzymywania. | - | opisać |  |  |
| 8. | Transfer O2 przy przepływie 4,5 l/min (nie mniejszy niż 250 ml/min) | 1,5,10 | <300 ml/min = 1p  300 ml/min = 5p  >300 ml/min = 10p |  |  |
| 9. | Transfer CO2 przy przepływie 4,5 l/min (nie mniejszy niż 200 ml/min) | 1,5,10 | <250 ml/min = 1 p  250 ml/min = 5 p  250 ml/min = 10 p |  |  |
| 10. | Sprawność wymiennika ciepła w oksygenatorze przy przepływie krwi 4l / 10 l wody, podać w % (nie mniejszy niż 65%) | 1,5,10 | < 70% = 1 p  70% = 5 p  >70% = 10 p |  |  |
| 11. | Możliwość podłączenia zestawu do podawania kardioplegii krwistej | 0,1 | Tak = 1p  Nie = 0p |  |  |
| 12. | Możliwość podłączenia linii do pobierania próbek krwi tętniczej i żylnej | 0,1 | Tak = 1p  Nie = 0p |  |  |
| 13. | Możliwość stosowania przepływu pulsacyjnego przez oksygenator | - | Tak |  |  |
| 14. | Wymienić materiał z jakiego został wykonany wymiennik ciepła | - | Opisać |  |  |
| 15. | Wylot gazów z oksygenatora usytuowany w pozycji poziomej/pionowej | 1,10 | Pionowo = 10 p  Poziomo = 1p |  |  |
| 16. | Filtr do mikro zatorów w linii ssaków zbiornika kardiotomijnego podać wielkość otworów filtra w mikronach ( nie większy niż 50 mikronów oraz nie mniejszy niż 30 mikronów ) | 1, 5 | >40 mikr = 1p  40 mikr i więcej = 5p |  |  |
| 17. | Filtr do mikro zatorów w linii żylnej zbiornika kardiotomijnego o otworach filtra mieszczący sie w przedziale od 40 mikr. do 130 mikronów | - | TAK |  |  |
| 18 | Osobny filtr do mikro zatorów w linii ssaków nie połączony z filtrem do mikro zatorów w linii żylnej zbiornika kardiotomijnego | 1 ,10 | TAK – 10 p.  NIE – 1 p |  |  |
| 19. | Możliwość pomiaru temperatury krwi pacjenta na wejściu linii żylnej do zbiornika kardiotomijnego oraz przy wylocie z oksygenatora | 0,5,10 | Brak możliwości pomiaru – 0 p  Jeden pomiar (żylny lub tętniczy) – 5 p  Możliwość pomiaru na obu liniach – 10 p |  |  |
| 20. | Bezpłatne dostarczenie czujników do pomiaru temperatury na linii żylnej oraz tętniczej ( 2 sztuki na linie żylną i 2 na linie tętniczą) kompatybilnych z pompą do krążenia pozaustrojowego firmy Stockert S5 | 0 , 5 | Tak = 5p  Nie = 0p |  |  |
| 21. | Bezpłatne dostarczenie czujników poziomu (spływu) kompatybilnych z pompą do krążenia pozaustrojowego firmy Stockert S5 | 0,5 | Tak = 5p  Nie = 0p |  |  |
| 22. | Wlot linii żylnej – ruchomy (możliwość dokonania obrotu konektora), | 1,5,10 | Obrót o 180 stopni = 1p  Obrót o 240 stopni = 5p  Obrót o 360 stopni = 10p |  |  |
| 23. | Wlot linii żylnej umożliwiający monitorowanie linii w widocznym miejscu z dostępem do linii w każdej płaszczyźnie, umożliwiający prace bez żadnych przeszkód ( na szczycie zbiornika kardiotomijnego) | - | TAK |  |  |
| 24. | Opisać sposób ponownego wypełnienia i odpowietrzenia oksygenatora | - | Opisać |  |  |
| 25. | Minimalny poziom bezpieczny (roboczy) w zbiorniku przy przepływie 5 l/min (nie wyższy niż 300ml) | 1,5,10 | < 200ml = 10 p  200 ml = 5 p  >200 ml = 1 p |  |  |
| 26. | Bezpłatne dostarczenie 2 uchwytów montażowych do oksygenatora i zbiornika kardiotomijnego oraz stabilizatorów podtrzymujących filtr tętniczy | 0 , 5 | Tak = 5p  Nie = 0p |  |  |
| 27. | Wykonawca oświadcza, że będzie miał gotową partię 100 zestawów oksygenatorów. | - | Tak |  |  |
| 28. | Termin przydatności nie krótszy niż 2 lata | - | Tak |  |  |

**Maksymalna ilość punktów - 160**

**Przyznana ilość punktów : ...........................**