## Oferta
ZADANIE NR 2 - Stanowisko pomp infuzyjnych I - 50 zestawów
Wykonawca/Producent
Nazwa – model/typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji 2020r.
Lp. | Stanowisko pomp infuzyjnych | Wartość wymagana | Wartość oferowana
I. | Pompa infuzyjna strzykawkowa 5 szt.
1 | Pompa strzykawkowa z systemem redukcji błedów dawkowania | TAK
2 | Zasilanie 220 -240 V AC 50 Hz | TAK
3 | Waga pompy gotowej do użycia poniżej 2,5 kg | TAK, podać
4 | Wymiary pompy 310x121x200 mm | podać
5 | Stopień ochrony IP32/33 | TAK/NIE
6 | Kolorowy wyświetlacz czytelny pod kątem min. 30 stopni z każdej strony | TAK/NIE
7 | Ekran o przekatnej 16 cm i powierzchni 52,8 cm2 | TAK
8 | System mocowania na szynie medycznej oraz na masztach infuzyjnych o średnicy 25 mm | TAK
9 | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy | TAK
10 | Zatrzaskowy system montowania w stacji dokującej | TAK
11 | Menu pompy w języku polskim | TAK
12 | Możliwośc zastosowania strzykawek różnych producentów | TAK
13 | Możliwośc zastosowanie róznych objętości strzykawek od 5 do 60 ml | TAK
14 | Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą | TAK
15 | Złącze RS232 i port IrDA wbudowany w pompę | TAK
16 | Zakres prędkości infuzji min. 0,00 - 9990 ml/h | TAK/NIE
17 | Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 - 1200 ml/h | TAK/NIE
18 | Bolus w funkcji automatycznej i manualnej od 10-1200 ml/h | TAK
19 | Możliwość programowania objętości do podania w zakresie 0,1 do 1000 ml w zakresie czasu 1min -24 godziny | TAK
20 | zakres KVO utrzymania drożności żyły od 0,1 - 2,5 ml/h | TAK
21 | Programowanie poziomów ustawień okluzji | TAK
22 | Funkcja BackOff i FastStart | TAK
23 | Historia zdarzeń, przechowywana w pamięci pompy dostępna dla personelu bez urządzeń dodatkowych, nie mniej niż 50000 zapisów/lub 1 rok; rejestr 24 godzinny | TAK
24 | Biblioteka leków z protokołami dawkowania oraz limitami, miękkimi i twardymi dotyczącymi parametrów infuzji, minimum 3000 pozycji konfiguracji leków z podziałem na profile – minimum 30 profili. | TAK/NIE
25 | Dokładność systemu przy szybkości 1 ml/godz i powyżej ( ± 2%) | TAK
26 | Możliwość zmiany szybkości podaży bez konieczności zatrzymywania pompy; | TAK
27 | Inteligentny system zasilania akumulatorowego typu NiMH z ultrakrótkim czasem ładowania 2,5 godziny z poziomu całkowitego rozładowania do 90% naładowania, wbudowany w pompę | TAK
28 | Szeroki zakres monitorowania różnych alarmów z sygnalizacją świetlną i regulowaną sygnalizacją dźwiękową | TAK
29 | Praca pompy z systemami zarządzania infuzją PDMS/HIS | TAK
30 | Oprogramowanie pompy wzbogacone o system redukcji błędów dawkowania DERS | TAK
II. | Pompa infuzyjna objętościowa 1 szt.
1 | Model/Typ/Producent | podać
2 | Rok produkcji 2020r. | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Pompa objętościowa z oprogramowaniem z systemem redukcji błędów dawkowania | TAK
5 | Zasilanie 220-240V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | TAK
6 | Masa pompy 2,5 kg | podać
7 | Stopień ochrony IP33 | TAK
8 | Wyświetlacz czytelny pod kątem 30 stopni | TAK
9 | Menu pompy w języku polskim | TAK
10 | System mocowania na szynie medycznej oraz na masztach infuzyjnych o średnicy 25 mm | TAK
11 | Wymiary 148x225x148 mm | podać
12 | Wbudowany, zatrzaskowy system montowania w stacji dokujące. | TAK
13 | Podtrzymywanie pamięci zdarzeń w pompie nie podłączonej do zasilania 220-240 V przez okres min. 6 miesięcy | TAK
14 | Zintegrowane w pompie; inteligentny system zasilania akumulatorowego typu NiMH gwarantujący pracę typowo 6 h przy prędkości 25 ml/h | TAK
15 | Bardzo szybki czas ładowania akumulatora do 95% w czasie nie przekraczajacym 2,5 godz | TAK
16 | Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem LED z każdej strony o wymiarach 60 x 60 mm | TAK
17 | Praca pompy z systemami zarządzania infuzją PDMS/HIS | TAK
18 | Złącze RS232 i port IrDA wbudowane w pompę | TAK
19 | Programowana szybkość podaży w zakresie od 0,1 – 1200 ml/h. | TAK
20 | Zakres objętości podanej 0,1 – 9999 ml | TAK
21 | Zakres objętości do podania 0,0 – 9999ml | TAK
22 | Bolus w funkcji automatycznej i manualnej w zakresie od 10 – 1200 ml/h | TAK
23 | Objętość dawki uderzeniowej (bolusa) od 0,1 do 100 ml | TAK
24 | Kontrola osiągniętej dawki uderzeniowej (bolusa) w czasie infuzji | TAK
25 | Rozróżniane alarmy okluzji | TAK
26 | Drożności drenu między pojemnikiem z płynem infuzyjnym a pompą | TAK
27 | Funkcja wypełniania i przepłukiwania drenu regulowana co do szybkości I objętości wypełniania drenu | TAK
28 | Regulowany zakres KVO 0,1 – 20 ml/h - utrzymywania drożności żyły | TAK
29 | Zakres programowanych poziomów ustawień okluzji od L0-L8 z maksymalnym ciśnieniem okluzji 1038 mmHg | TAK
30 | Dokładność podaży min. ± 5 % przy szybkości 25 ml/h | TAK
31 | Praca pompy w trybach: wybór prędkości podaży, szybkość dozowania i objętość infuzji | TAK
32 | Wybór objętości do podania i czasu, w jakim ma być ona podana (automatyczne wyliczanie prędkości podaży) | TAK
33 | Historia zdarzeń, przechowywana w pamięci pompy dostępna dla personelu bez urządzeń dodatkowych, nie mniej niż 100000 zapisów/lub 1 rok | TAK
34 | Biblioteka leków - z biblioteką leków podział na 30 profili ze 100 lekami dla każdego profilu, limity miękkie i twarde dla wszystkich leków ) | podać
35 | Możliwość programowania infuzji podstawowej i dodatkowej | TAK
36 | Gwarantowana możliwość pracy z drenami do podawania krwi i preparatów krwiopochodnych, cytostatyków w tym Taxolu, lipidów, leków światłoczułych, leków wymagających podaży przez zestawy typu Low Sorbing | TAK
37 | Wykrywanie pęcherzyków powietrza w drenie z możliwością konfiguracji objętości pęcherzyka 50-100-250-500 µl | TAK
38 | Uruchamianie alarmu powietrza w drenie w przypadku przekroczenia zakumulowanej objętości pęcherzyków powietrza nie więcej niż 500 µl w czasie nie dłuższym niż 15 minut | TAK
39 | szeroki zakres monitorowania różnych alarmów z sygnalizacją | TAK
III. | Statyw 1 szt.
| Liczba kól: 5szt. | TAK
| Stalowa podstawa | TAK
| Białe wykończenie epoksydowe | TAK
| Średnica kół min. 79mm | podać
| Koła łożyskowane z elastycznego materiału | TAK
| Minimum dwa hamulce na kołach | TAK
| Wieszak z ramieniem z 4 uchwytami | TAK
| Max. waga z opakowaniem 15,80kg. | TAK
| Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć przy dostawie) | TAK
Gwarancja: min 24 miesiące licząc od terminu określonego w §7 pkt 1 wzoru umowy
Karta gwarancyjna (załączyć przy dostawie)
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w kraju prowadzi………………………..………………………………………(uzupełnić)
Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.
Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
….........................................................
Wykonawca