**Załącznik nr 2e do Zaproszenia**

**Załącznik nr …. do umowy**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(Zestawienie parametrów i warunków technicznych)**

**ZADANIE NR 5**

**Dozowniki do tlenu – 150 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wykonawca/Producent** | | |  |
| **Nazwa – model/typ** | | |  |
| **Kraj pochodzenia** | | |  |
| **Rok produkcji min. 2020r.** | | |  |
| **Lp.** | **Dozowniki do tlenu** | **Wartość wymagana** | **Wartość oferowana** |
| 1. | Dozownik tlenu wyposażony w przepływomierz i butelkę nawilżacza | TAK |  |
| 2. | Temperatura eksploatacji/przechowywania od -20 do +60 °C | TAK |  |
| 3. | Normalne ciśnienie robocze PMIN = 400 kPa, PMAX = 500 kPa (±50 kPa) | TAK |  |
| 4. | Skala pomiaru 0 ÷ 15 l/min | TAK |  |
| 5. | Dokładność pomiaru ±10 % | TAK |  |
| 6. | Maksymalne natężenie przepływu 20 l/min. | TAK |  |
| 7. | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 8. | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty | TAK |  |
| 9. | **Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć przy dostawie)** | TAK |  |
| 10. | **Karta gwarancyjna (załączyć przy dostawie)** | TAK |  |
| 11. | **Gwarancja: min 24 miesiące licząc od terminu określonego w §7 pkt 1 wzoru umowy** | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w kraju prowadzi………………………..………………(uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................

Wykonawca

1