## Oferta
ZADANIE NR 8 - Stanowisko pomp infuzyjnych II - 7 zestawów (w tym 1 zestaw = 5 pomp)
Wykonawca/Producent
Nazwa – model/typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji 2020r.
Lp. | Stanowisko pomp infuzyjnych | Wartość wymagana | Wartość oferowana
I. | Pompa infuzyjna strzykawkowa 6 szt.
1 | Pompa strzykawkowa z systemem redukcji błedów dawkowania | TAK
2 | Zasilanie 220 -240 V AC 50 Hz | TAK
3 | Waga pompy gotowej do użycia poniżej 2,5 kg | TAK, podać
4 | Wymiary pompy 310x121x200 mm | podać
5 | Stopień ochrony IP32/33 | TAK/NIE
6 | Kolorowy wyświetlacz czytelny pod kątem min. 30 stopni z każdej strony | TAK/NIE
7 | Ekran o przekatnej 16 cm i powierzchni 52,8 cm2 | TAK
8 | System mocowania na szynie medycznej oraz na masztach infuzyjnych o średnicy 25 mm | TAK
9 | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy | TAK
10 | Zatrzaskowy system montowania w stacji dokującej | TAK
11 | Menu pompy w języku polskim | TAK
12 | Możliwośc zastosowania strzykawek różnych producentów | TAK
13 | Możliwośc zastosowanie róznych objętości strzykawek od 5 do 60 ml | TAK
14 | Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą | TAK
15 | Złącze RS232 i port IrDA wbudowany w pompę | TAK
16 | Zakres prędkości infuzji min. 0,00 - 9990 ml/h | TAK/NIE
17 | Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 - 1200 ml/h | TAK/NIE
18 | Bolus w funkcji automatycznej i manualnej od 10-1200 ml/h | TAK
19 | Możliwość programowania objętości do podania w zakresie 0,1 do 1000 ml w zakresie czasu 1min -24 godziny | TAK
20 | zakres KVO utrzymania drożności żyły od 0,1 - 2,5 ml/h | TAK
21 | Programowanie poziomów ustawień okluzji | TAK
22 | Funkcja BackOff i FastStart | TAK
23 | Historia zdarzeń, przechowywana w pamięci pompy dostępna dla personelu bez urządzeń dodatkowych, nie mniej niż 50000 zapisów/lub 1 rok; rejestr 24 godzinny | TAK
24 | Biblioteka leków z protokołami dawkowania oraz limitami, miękkimi i twardymi dotyczącymi parametrów infuzji, minimum 3000 pozycji konfiguracji leków z podziałem na profile – minimum 30 profili. | TAK/NIE
25 | Dokładność systemu przy szybkości 1 ml/godz i powyżej ( ± 2%) | TAK
26 | Możliwość zmiany szybkości podaży bez konieczności zatrzymywania pompy; | TAK
27 | Inteligentny system zasilania akumulatorowego typu NiMH z ultrakrótkim czasem ładowania 2,5 godziny z poziomu całkowitego rozładowania do 90% naładowania, wbudowany w pompę | TAK
28 | Szeroki zakres monitorowania różnych alarmów z sygnalizacją świetlną i regulowaną sygnalizacją dźwiękową | TAK
29 | Praca pompy z systemami zarządzania infuzją PDMS/HIS | TAK
30 | Oprogramowanie pompy wzbogacone o system redukcji błędów dawkowania DERS | TAK
II. | Statyw 1 szt.
1 | Liczba kól: 5szt. | TAK
2 | Stalowa podstawa | TAK
3 | Białe wykończenie epoksydowe | TAK
4 | Średnica kół min. 79mm | podać
5 | Koła łożyskowane z elastycznego materiału | TAK
6 | Minimum dwa hamulce na kołach | TAK
7 | Wieszak z ramieniem z 4 uchwytami | TAK
8 | Max. waga z opakowaniem 15,80kg. | TAK
Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć przy dostawie) |  | TAK
Karta gwarancyjna (załączyć przy dostawie) |  | TAK
Gwarancja: min 24 miesiące licząc od terminu określonego w §7 pkt 1 wzoru umowy |  | TAK
Zamawiający wymaga 1 zestawu z 5 pompami!!!!
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w kraju prowadzi prowadzi………………………..………………………………………(uzupełnić)
Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.
Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
….........................................................
Wykonawca