Kielce, 21.12.2020 r.

Znak: EZ/ZP/199/2020/EK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: zaproszenia do składnia ofert na zakup i dostawę wyposażenia medycznego na potrzeby świętokrzyskiego szpitala tymczasowego (obiekt Targi Kielce) dla pacjentów z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2” nr  EZ/ZP/199/2020/EK

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  II

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Dot. pakietu nr 2 – Kardiomonitor transportowy - 5 sztuk:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności, przy zachowaniu zobowiązań dotyczących gwarancji i terminu realizacji, kardiomonitory o poniższych parametrach:

|  | Chłodzenie konwekcyjne. Zintegrowana rączka do przenoszenia kardiomonitora pełniąca jednocześnie rolę organizera kabli i przewodów pacjenta. |
| --- | --- |
|  | Możliwość zastosowania czytnika kodów kreskowych |
|  | Waga monitora poniżej 4kg. |
|  | Ekran wbudowany w monitor - LCD TFT o przekątnej min. 12” (obraz o rozdzielczości min. 800 x 600 pikseli), do prezentacji minimum 13 krzywych jednocześnie. |
|  | Ekran monitora odchylony względem podstawy kardiomonitora pod kątem 100 -105 stopni, ułatwiającym obserwację |
|  | Na dole ekranu edytowalny wirtualny pasek przycisków funkcyjnych (z możliwością jego ukrycia). Kardiomonitor umożliwia edycję wyświetlania bądź ukrywania przycisków jak i ich kolejności na jednym dedykowanym ekranie |
|  | Możliwość programowego zablokowania ekranu dotykowego (bez wyłączania monitora) np. w celu jego wyczyszczenia |
|  | Sterowanie funkcjami monitora za pomocą ekranu dotykowego, pokrętła funkcyjnego i wodoodpornych, fizycznych przycisków do uruchamiania najczęściej używanych funkcji min. wyciszanie alarmu, uruchamianie pomiaru ciśnienia, ekran trendów czy dostępu do menu urządzenia. |
|  | Monitor wyposażony w funkcję „standby”, pozwalającą na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. |
|  | Oprogramowanie kardiomonitora pozwala na ustawienie (w zależności od aktualnych potrzeb) różnych konfiguracji ekranu, różniących się rozmieszczeniem i wielkością elementów. |
|  | Urządzenie musi posiadać możliwość uruchomienia trybu nocnego (wygaszony ekran, włączone podświetlenie klawiszy, obniżona głośność alarmu, brak sygnału pulsu, brak sygnału przycisków) |
|  | Oprogramowanie kardiomonitora wyposażone w kalkulatory medyczne: (m.in. obliczenia wentylacji, hemodynamiczne, utlenowania, lekowe, nerkowe). |
|  | Funkcja wyświetlania na ekranie głównym punktacji wg Skali Wczesnego Ostrzegania MEWS (kondycji zdrowotnej pacjenta) |
|  | Pasek menu wyświetlany u dołu ekranu zawierający skróty do najczęściej używanych funkcjonalności (możliwość wybierania elementów do wyświetlenia oraz ich kolejności). |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50Hz. |
|  | Funkcje dopasowania zawartości menu ekranowego do potrzeb użytkownika. Możliwość zmiany kolejności pozycji w menu oraz ukrycia niewykorzystywanych pozycji / funkcji. |
|  | Pomiar EKG |
|  | Monitorowania przy pomocy minimum 3 elektrod. Możliwość monitorowania 3,7,12 odprowadzeń EKG - wyświetlanie do 12 odprowadzeń jednocześnie przy zastosowaniu odpowiedniego kabla pomiarowego. |
|  | Możliwość monitorowania 8 odprowadzeń EKG z kabla 6-elektrodowego (4 elektordy kończynowe i dowolne dwie przedsercowe). |
|  | Detekcja sygnału stymulatora serca |
|  | Pomiar położenia odcinka ST w zakresie od – 2,0 do +2,0 mV dla wszystkich monitorowanych (3,7,12) kanałów jednocześnie |
|  | Prezentacja graficzna i wartości zmian położenia odcinka ST na ekranie głównym monitora, bez konieczności wchodzenia do menu lub otwierania dodatkowych okien |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 kanałów EKG z analizą min. HR, PR, czasu trwania QRS, QT/QTc, osi P/QRS/T oraz automatycznym wykrywaniem min. 100 różnych nieprawidłowości w sygnale EKG (w tym min. 33 typów arytmii, blok AV, IVCD, zawał mięśnia sercowego) |
|  | Pomiar HR w zakresie min. 15-300 bpm |
|  | Analiza arytmii – min. 33 kategorie; pamięć co najmniej 200 zdarzeń arytmii (pamięć niezależna od pamięci alarmów) |
|  | Moduł EKG wyposażony w przetwornik A/D min. 24 bity, zapewniający stabilniejszy zapis krzywej EKG oraz dużo dokładniejsze jej odwzorowanie. |
|  | Monitorowanie częstości oddechu metodą impedancyjną (wartości cyfrowe i krzywa), z możliwością dokonania przez użytkownika ręcznej zmiany elektrod odniesienia jeżeli rozmieszczenie elektrod tego wymaga |
|  | Funkcja automatycznej zmiany głównego monitorowanego i analizowanego odprowadzenia, na najlepsze dostępne, w przypadku słabej jakości sygnału lub braku kontaktu elektrod z pacjentem na tym odprowadzeniu |
|  | Zakres pomiaru Resp. min. 0-120 odd./min. |
|  | Możliwość regulacji czasu bezdechu |
|  | Moduł saturacji wbudowany w kardiomonitor |
|  | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem w zakresie min. 0-100% i rozdzielczością 1%. Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję, wstrząsy i artefakty ruchowe. Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna. |
|  | Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2. |
|  | Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. |
|  | Pomiar tętna w zakresie min. 25-300bpm z dokładnością min. ±2bpm |
|  | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego wbudowany w kardiomonitor |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. |
|  | Pomiar ręczny, automatyczny oraz ciągły (min. 5 minut) |
|  | Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 480 min. |
|  | Wyświetlanie min. 10 ostatnich pomiarów. |
|  | Funkcja zaprogramowania sekwencji pomiarowej z programowaniem odstępów między pomiarami min. od 1 minuty do 8 godzin dla min 15 różnych wartości. Podać zakres i liczbę programowanych wartości. |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej . |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia min. 10-290 mmHg |
|  | Pomiar wartości pulsu z mankietu |
|  | Pomiar rytmu serca: min. 40-240ud./min |
|  | Możliwość pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną na tej samej kończynie co pomiar SpO2 bez wywoływania alarmu SpO2 |
|  | Tryb automatycznego czyszczenia modułu NIBP oraz przewodu NIBP. W trakcie trwania procesu wyświetlana na ekranie monitora informacja o trwającym procesie wraz z prezentacją pozostałego czas trwania oraz aktualnego ciśnienia. |
|  | Moduł wyposażony w filtr przeciwkurzowy dodatkowo zapobiegający gromadzeniu się kurzu, który powoduje nieprawidłowe pomiary ciśnienia |
|  | Moduł temperatury wbudowany w kardiomonitor |
|  | Dwa tory pomiarowe temperatury. Zakres pomiaru min. 5 - 50 [°C] |
|  | Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). |
|  | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur |
|  | Ustawianie granic alarmowych niezależnie dla T1, T2 oraz różnicy temperatur |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną wbudowany w kardiomonitor |
|  | Dwa kanały pomiarowe. Pomiar ciśnienia inwazyjnego w zakresie min. -50 do +300 mmHg w minimum dwóch kanałach tętnicze i OCŻ. |
|  | Obsługa PAWP/PPV |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru kapnografii wbudowany w kardiomonitor |
|  | Monitorowanie EtCO2, FiCO2, AwRR w technologii strumienia bocznego |
|  | Pomiar EtCO2 w zakresie min. 0 – 150 mmHg |
|  | Dokładność pomiaru EtCO2 ±2 mmHg w zakresie od 0 mmHg do 40 mmHg |
|  | Pomiar AwRR w zakresie min. od 2 odd./min do 150 odd./min |
|  | Możliwość regulacji czasu próbkowania (min. trzy prędkości w tym 50 ml/min) |
|  | Czas odpowiedzi na zmiany CO2 poniżej 4s |
|  | Możliwość wstrzymania pomiaru (wyłączenia układu pomiarowego) bez konieczności odłączania modułu od urządzenia |
|  | Regulowany czas zwłoki alarmu bezdechu w zakresie min. 10-50s. |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru rzutu serca metodą termodylucji (C.O.) wbudowany w kardiomonitor Mierzone parametry min. CO, TB, TI Zakres pomiaru CO min. 0,1 – 20l/min Zakres pomiaru temperatury krwi min. 23°C - 40°C |
|  | Inne |
|  | Rejestracja zdarzeń alarmowych |
|  | Możliwość wyłączania alarmowania dla poszczególnych mierzonych parametrów osobno |
|  | Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych. |
|  | Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności. |
|  | Dwa niezależne światła alarmu. |
|  | Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów (min. 3 poziomy). Możliwość alarmowania na poziomie parametrów medycznych i technicznych. |
|  | Monitor wyposażony w system alarmów technicznych – informujących m.in. o awarii lub nieprawidłowym podłączeniu czujnika |
|  | Alarmy dotyczące stanu pacjenta na podstawie Skali wczesnego Ostrzegania uwzględniającej kryteria oceny min. następujących parametrów: wiek, HR, Temp, Resp, Sys oraz stopnia świadomości. |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 240 godzinne przy rozdzielczości nie gorszej niż 1 min. |
|  | Ciągły jednoczesny zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu min. 720 h (48h na pacjenta) wraz z zapewnieniem możliwości przeniesienia tych danych na Pendrive |
|  | Złącze USB pozwalające na podłączenie klawiatury, myszy, lub pamięci USB w celu przenoszenia danych. |
|  | Złącze USB, LAN, VGA (opcja) |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy oraz menu w języku polskim. |
|  | Możliwość podłączenia monitora do centrali pielęgniarskiej, która obsługuje również monitory modułowe i jest wyposażona w możliwość eksportu pełnego zapisu EKG do analizy w systemie holterowskim tego samego producenta. |
|  | Na wyposażeniu każdego monitora: - kabel EKG do monitorowania 3 odprowadzeń (1szt.) - wielorazowy czujnik na palec, wykonany z silikonu (1szt.) - przewód ciśnieniowy oraz mankiet ciśnieniowy (2 szt.) - czujnik pomiaru temp. powierzchniowej (1szt) |
|  | Urządzenie umieszczone na statywie jezdnym z kuwetą na akcesoria i min. 5 kołami - każde z własną niezależną blokadą. |

Odpowiedź: Nie, zgodnie z treścią zaproszenia i wzorem umowy. Zamawiający wymaga kardiomonitorów transportowych z wbudowanym własnym zasilaniem na czas minimum 60 min. lub wyposażonych w moduł transportowy. W załączonej specyfikacji brak w/w funkcjonalności.

Pytanie 2

Dot. pakiet nr 6 i pakiet nr 7

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka o długości calkowitej 2100, gdzie główna konstrukcja wykonana jest z profili 40mm x 30 mm x 2mm gwarantujących wysoką wytrzymałość i obciążalność 230kg?

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka na czterech nogach z kołami, które są łączone ze sobą w szczycie poprzeczką zwiększającą sztywność i stabilność, umieszczoną w taki sposób że nie przeszkadza w prowadzeniu łóżka ?

3.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka z kołami z widelcem metalowym?

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka ze szczytami wykonanymi z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego  powszechnie stosowanego w łóżkach szpitalnych?

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka z odbojnikami o średnicy minimum 50mm oraz z elementami zabezpieczającymi materac przed przesuwaniem się tylko w części plecowej z uwagi na fakt iż tylko część plecowa jest ruchoma i większa ilość zabezpieczeń nie jest konieczna ?

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka z materacem z pianki poliuretanowej  o porównywalnych parametrach użytkowych, gęstości HR 25, w pokrowcu zmywalnym, z certyfikatem Oeko-Tex Standard 100, bez oddzielnej deklaracji zgodności na materac i bez atestu PZH, element wyposażenia łóżka i  objęty deklaracją zgodności producenta na oferowane łóżko?

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki przyłóżkowej o porównywalnych parametrach użytkowych, o wymiarach zewnętrznych 450 x425 x 705mm wyposażonej w szufladę i drzwiczki o zbliżonych wymiarach, których fronty wykonane są z płyty HPL , konstrukcji wykonanej ze stali lakierowanej proszkowo z wypełnieniami z płyty meblowej i HPL, bez dodatkowej wyprofilowanej półki umieszczonej pod skrzynią natomiast z możliwością zamontowania w przyszłości bez użycia narzędzi dodatkowego blatu bocznego ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się

Pytanie 3

Dot. pakiet nr 8

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka o długości calkowitej 2100mm i szerokości 940 mm z wymiarem leża 2000 x 850mm i regulacją wysokości w zakresie 410 – 790mm oraz dopuszczalnym obciążeniu do 250kg ?

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka z panelem sterującym pielęgniarskim wyposażonym w przyciski regulacji wysokości, położenia części plecowej i nożnej, Trendelenburga i antyTrendelenburga, pozycji fotelowej  kardiologicznej, CPR, pozycji do badania, STOP, z możliwością blokowania wybranych funkcji, ze wskaźnikiem baterii i informacją o podłączeniu do sieci?

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka z materacem z pianki poliuretanowej  o porównywalnych parametrach użytkowych, gęstości HR 30, w pokrowcu zmywalnym, z certyfikatem Oeko-Tex Standard 100, z deklaracją zgodności producenta i bez atestu PZH ?

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki przyłóżkowej o porównywalnych parametrach użytkowych, o wymiarach zewnętrznych 450 x425 x 705mm wyposażonej w szufladę i drzwiczki o zbliżonych wymiarach, których fronty wykonane są z płyty HPL , konstrukcji wykonanej ze stali lakierowanej proszkowo z wypełnieniami z płyty meblowej i HPL, bez dodatkowej wyprofilowanej półki umieszczonej pod skrzynią natomiast z możliwością zamontowania w przyszłości bez użycia narzędzi dodatkowego blatu bocznego ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Bartosz Stemplewski