Załącznik nr 2b do SIWZ

Załącznik nr 1 do Umowy użyczenia

Opis przedmiotu użyczenia

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Aparat aparatu do zabiegów witrektomii tylnej i przedniej oraz zabiegów usunięcia zaćmy wraz z niezbędnymi narzedziami do zabiegów według oferowanej technologi

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |
| 5 | Wartość netto przedmiotu użyczenia wraz z wyposażeniem wynosi: |  |
| 6 | Wartość brutto przedmiotu użyczenia wraz z wyposażeniem wynosi: |  |

|  | Parametry techniczne wymagane aparatu | Potwierdzenie spełnienia warunku |
| --- | --- | --- |
| A. | Konfiguracja aparatu do witrektomii tylnej i fakoemulsyfikacji oraz lasera 1. Konsola aparatu do witrektomii tylnej wraz z modułem lasera - 1 szt. 2. Głowica US do fakoemulsyfikacji- 2 szt. 3. Głowica do fakofragmentacji – 1 szt. 4. Końcówki I/A bimanualne- 2 szt 5. Filtr do lasera 1 szt. 6. sprężarka- 1 szt. 7. wielorazowa endopęseta do ILM- 2 szt. 8. wielorazowe endonożyczki - 2 szt. 9 wielorazowe uchwyty do igły fletowej- 2 szt. |  |
| I | Witektomia |  |
| 1 | Pneumatyczny napęd noża do witrektomii realizowany dwoma liniami pneumatycznymi - jedna zamykająca, druga otwierająca port aspiracyjny. |  |
| 2 | Zakres prędkości pracy noża 100-10000 cięć/minutę |  |
| 3 | Możliwość regulacji cyklu pracy noża tj. czasu otwarcia i zamknięcia portu aspiracyjnego niezależnie od ilości cięć w zakresie min. 100-10000 cięć na minutę. |  |
| 4 | Zakres wytwarzanego podciśnienia 0-650 mmHg |  |
| 5 | Możliwość pracy z nożem 20, 23, 25 i 27 Ga |  |
| 6 | System utrzymujący stabilne ciśnienie w gałce ocznej, umożliwiający automatyczne wyrównywanie zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego, oparty na kontroli przepływu płynu podawanego i płynu aspirowanego, automatycznie kompensujący spadek ciśnienia napływu wynikającego z oporów przepływu w drenie oraz kaniuli infuzyjnej. |  |
| 7 | Rodzaj pompy roboczej – Venturi |  |
| II | Oświetlacz |  |
| 1 | Ksenonowe źródło światła - 2 porty |  |
| 2 | Automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonego światłowodu |  |
| III | Fakoemulsyfikacja |  |
| 1 | Głowica do fakoemulsyfikacji generująca ultradźwiękowy ruch końcówki w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej do osi głowicy z możliwością niezależnego ustawienia pracy w poszczególnych płaszczyznach – np. możliwość całkowitego wyłączenia ruchu wzdłużnego z zachowaniem ruchu poprzecznego do osi głowicy. |  |
| 2 | Końcówki (tipy) o średnicy poniżej 0,9 mm |  |
| 3 | Możliwość regulacji przepływu |  |
| IV | Inne |  |
| 1 | Możliwość jednoczesnego podawania oleju silikonowego i aktywnego odsysania płynu |  |
| 2 | Możliwość szybkiego podniesienia ciśnienia infuzji w celu wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii (aktywacja z przełącznika nożnego) |  |
| 3 | Możliwość zmiany butelek z płynem infuzyjnym bez konieczności przerywania pracy noża do witrektomii |  |
| 4 | Automatyczny kranik trójdrożny umożliwiający przełączanie pomiędzy podażą płynu i powietrza w czasie zabiegu przez operatora z przełącznika nożnego |  |
| 5 | Funkcja refluksu liniowego – wielkość refluksu regulowana liniowo przez operatora poprzez przełącznik nożny. |  |
| 6 | Możliwość zapamiętania informacji o poszczególnych zabiegach (np. czas i średnia moc ultradźwięków, czas witrektomii) |  |
| 7 | Sterowanie parametrami poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 14 cali |  |
| 8 | Wbudowany moduł pozwalający na wyświetlanie aktualnych parametrów pracy aparatu na ekranie zewnętrznego monitora podłączonego do kamery w mikroskopie operacyjnym |  |
| 9 | Możliwość indywidualnego zaprogramowania parametrów dla minimum 5 operatorów |  |
| 10 | Sterowanie bezprzewodowe |  |
| 11 | Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych, potwierdzenia głosowe w języku polskim |  |
| 12 | Zasilanie 220H-240 V /50-60 Hz |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |