EZ/ZP/27/2021/RI			                 										Załącznik nr 6 do SWZ

(Załącznik nr …... do umowy)

Opis parametrów technicznych  do mostu jednostanowiskowego dla intensywnej terapii  z wyposażeniem – stanowiska intensywnego nadzoru – 13 kpl.

| Lp. | Warunki wymagane i pożądane | Parametr wymagany | Parametr oferowany – proszę opisać/podać. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Opis parametrów dla każdej pojedynczej kolumny/mostu dla intensywnej terapii z wyposażeniem – stanowiska intensywnego nadzoru |  |  |
|  | Model/Typ/Producent | WYMAGANY |  |
|  | Rok produkcji 2020 | WYMAGANY |  |
|  | Urządzenie nowe, nieużywane | WYMAGANY |  |
|  | Sufitowa medyczna jednostka zasilająca dla jednego stanowiska intensywnej terapii umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej. | WYMAGANY |  |
|  | System składający się z zawieszonej pod sufitem belki i podwieszonych do niej ruchomych głowic zasilających (kolumn) aparaturowej i infuzyjnej. | WYMAGANY |  |
|  | Belka mocowana do stropu, zawieszona na wysokości 190 cm (+5 cm) nad podłogą. | WYMAGANY |  |
|  | Wymiar belek o długości dostosowanej do wielkości stanowiska w zależności od jego lokalizacji w pomieszczeniu od minimum 240 cm | WYMAGANY |  |
|  | Jednostka wyposażona w zestaw oświetleniowy składający się z wbudowanych lamp: oświetlenie ogólne stanowiska, oświetlenie miejscowe oświetlenie nocne. | WYMAGANY |  |
|  | Oświetlenie ogólne stanowiska umieszczone na górze belki (światło pośrednie, odbite od sufitu) o łącznej mocy świetlówek powyżej 90 W. | WYMAGANY |  |
|  | Oświetlenie miejscowe stanowiska umieszczone w dolnej części belki o mocy świetlówek powyżej 35 W. | WYMAGANY |  |
|  | Oświetlenie nocne LED ok. 3-5W (światło rozpraszające ciemności bez zakłócania snu pacjentów) umieszczone na spodzie obu kolumn oświetlające podłogę. | WYMAGANY |  |
|  | Oświetlenie ogólne stanowiska wyposażone w płynną regulację natężenia światła (tzw. ściemniacz), z wyłącznikami umieszczonymi na kolumnie. | WYMAGANY |  |
|  | Na belce od tyłu, na ścianie belki umieszczonej pod kątem 30o (±10o) do płaszczyzny podłogi, zainstalowane następujące gniazda minimum: punkty poboru gazów medycznych i próżni: tlen – 1 szt. sprężone powietrze – 1 szt. próżnia – 1 szt. gniazdka elektryczne 230 V – 4 szt. bolce ekwipotencjalne – 2 szt. Zaślepione przygotowanie dla gniazdka sieci komputerowej – 2 szt. | WYMAGANY |  |
|  | Głowica zasilająca aparaturowa |  |  |
|  | Głowica zasilająca pionowa, obrotowa, o wysokości powyżej 100 cm, zawieszona na wysokości 50 cm (± 10cm) nad podłogą. | WYMAGANY |  |
|  | Doprowadzenie mediów (gazy medyczne, energia elektryczna, itp.) z belki do głowic zasilających wewnętrznymi kanałami systemu nośnego kolumn (bez zewnętrznych rur elastycznych). | WYMAGANY |  |
|  | Ruch głowicy zasilającej poprzez ramię obrotowe, długość ramienia min. 50cm miedzy osiami obrotu | WYMAGANY |  |
|  | Możliwość obrotu głowicy zasilającej wokół własnej osi w zakresie min. 300o | WYMAGANY |  |
|  | Na głowicy zasilającej na froncie zainstalowane pionowe szyny/rury do mocowania półek i innego wyposażenia.. | WYMAGANY |  |
|  | Dodatkowo min. jedna rura zainstalowana z tyłu głowicy | WYMAGANY |  |
|  | Na bocznych ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda minimum: punkty poboru gazów medycznych i próżni: tlen – 2 szt. sprężone powietrze – 2 szt. próżnia – 2 szt. gniazdka elektryczne 230 V, ze wskaźnikiem zasilania – 10 szt. bolce ekwipotencjalne – 10 szt. Zaślepione przygotowanie dla gniazdka sieci komputerowej– 4 szt. | WYMAGANY |  |
|  | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na dole i u góry, na co najmniej trzech ściankach głowicy. | WYMAGANY |  |
|  | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, które mogą być zawieszone na głowicy zasilającej): min. 80kg | WYMAGANY |  |
|  | Wyposażenie minimum: półka – 2 szt. szuflada – 1 szt. schowek na nadmiar kabli – 1 szt. drążek infuzyjny – 1 szt. wysięgnik przegubowy do mocowania drążka - 2 szt. wysięgnik przegubowy do mocowania monitora - 1 szt. metalowy kosz na cewniki – 1 szt. | WYMAGANY |  |
|  | Półka o wymiarach powierzchni roboczej: szerokość: 45 cm (±5cm) głębokość: 45 cm (±5cm). | WYMAGANY |  |
|  | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. | WYMAGANY |  |
|  | Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie szerokości 25mm oraz o grubości 10 mm. | WYMAGANY |  |
|  | Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. | WYMAGANY |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika. | WYMAGANY |  |
|  | Wewnętrzna wysokość szuflad powyżej 10 cm | WYMAGANY |  |
|  | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. | WYMAGANY |  |
|  | Drążek infuzyjny o długości min. 90 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 900). | WYMAGANY |  |
|  | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu minimum 60 cm (wymiar liczony od osi mocowania pierwszego ramienia do osi drążka infuzyjnego) i udźwigu minimum 15kg. | WYMAGANY |  |
|  | Wysięgnik do mocowania monitora na kolumnie obrotowy, o zasięgu minimum 40 cm (wymiar liczony od osi mocowania pierwszego ramienia do osi uchwytu na monitor) i udźwigu minimum 9kg. Uchwyt na monitor w standardzie VESA | WYMAGANY |  |
|  | Wysięgnik do mocowania monitora wyposażony w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli. | WYMAGANY |  |
|  | Metalowy kosz na cewniki do zawieszenia na bocznej szynie półki. Głębokość kosza minimum 40cm. | WYMAGANY |  |
|  | Głowica zasilająca infuzyjna |  |  |
|  | Głowica zasilająca pionowa, obrotowa, o wysokości powyżej 100 cm, zawieszona na wysokości 50 cm (± 10cm) nad podłogą. | WYMAGANY |  |
|  | Wąska głowica zasilająca o przekroju poprzecznym zbliżonym do trójkąta z zaokrąglonymi narożami | WYMAGANY |  |
|  | Doprowadzenie mediów (gazy medyczne, energia elektryczna, itp.) z belki do głowic zasilających wewnętrznymi kanałami systemu nośnego kolumn (bez zewnętrznych rur elastycznych). | WYMAGANY |  |
|  | Ruch głowicy zasilającej poprzez ramię obrotowe, długość ramienia min. 50cm miedzy osiami obrotu. | WYMAGANY |  |
|  | Możliwość obrotu głowicy zasilającej wokół własnej osi w zakresie min. 300o | WYMAGANY |  |
|  | Na głowicy zasilającej na froncie zainstalowane trzy pionowe rury do mocowania półek i innego wyposażenia.. | WYMAGANY |  |
|  | Wyposażenie minimum: półka – 1 szt. drążek infuzyjny – 1 szt. wysięgnik przegubowy do mocowania drążka - 1 szt. Lampa LED - 1 szt. Szyny 25x10mm do wieszania sprzętów min. 2 szt metalowy kosz na cewniki – 1 szt. | WYMAGANY |  |
|  | Półka o wymiarach powierzchni roboczej: szerokość: 45 cm (±5cm) głębokość: 45 cm (±5cm). Półka mocowana do rury montażowej | WYMAGANY |  |
|  | Drążek infuzyjny o długości min. 90 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 900). | WYMAGANY |  |
|  | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu minimum 60 cm (wymiar liczony od osi mocowania pierwszego ramienia do osi drążka infuzyjnego) i udźwigu minimum 15kg. | WYMAGANY |  |
|  | Na bocznych ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda minimum: punkty poboru gazów medycznych i próżni: tlen – 1 szt. sprężone powietrze – 1 szt. próżnia – 1 szt. gniazdka elektryczne 230 V, ze wskaźnikiem zasilania – 10 szt. bolce ekwipotencjalne – 10 szt. Zaślepione przygotowanie dla gniazdka sieci komputerowej– 4 szt. | WYMAGANY |  |
|  | Wymiary wszystkich szyn montażowych na konsoli szerokości 25mm oraz o grubość 10mm. | WYMAGANY |  |
|  | Lampa zabiegowa LED na wysięgniku przegubowym, mocowana do szyny poziomej lub rury nośnej, maksymalne natężenie oświetlenia min. 45 000lux/0,5m, regulacja temperatury barwy światła oraz natężenia oświetlenia. | WYMAGANY |  |