Kielce, 26.03.2021 r.

Znak: EZ/ZP/12/2021/EK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania na zakup i dostawę różnego sprzętu medycznego w ramach projektu pn. 
„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Kielcach”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r poz. 2019)  Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu nr 8 na zrealizowanie  dostawy w terminie 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź:  Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy § 8 pkt 2 a) wzoru umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z 10% na 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1?

Odpowiedź:  Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy § 8 pkt 2 b) wzoru umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za zwłokę w dostawie urządzenia zgodnego z umową z 1000,00zł na 500,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

Odpowiedź:  Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy § 8 pkt 2 c) wzoru umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi z 500,00zł na 100,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

Odpowiedź:  Nie, zgodnie z SWZ.

dotyczy Pakietu nr 10 Kardiomonitor - 2 sztuki

Pytanie  nr 5

Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności prezentowany na oddziale kardiomonitor o poniższych parametrach przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich zobowiązań formalnych i gwarancyjnych:

|  | Kardiomonitor o budowie kompaktowej z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych po ich włączeniu bądź wyłączeniu w menu urządzenia. Kardiomonitor zasilany z sieci 230 VAC oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 4h. Monitor wyposażony w mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego |
| --- | --- |
|  | Chłodzenie konwekcyjne. Zintegrowana rączka do przenoszenia kardiomonitora |
|  | Możliwość zastosowania czytnika kodów kreskowych – USB |
|  | Waga monitora poniżej 4kg. |
|  | Ekran wbudowany w monitor - LCD TFT o przekątnej min. 12” (obraz o rozdzielczości min. 800 x 600 pikseli) do prezentacji min. 13 krzywych jednocześnie |
|  | Ekran monitora odchylony względem podstawy kardiomonitora pod kątem 100 stopni, ułatwiającym obserwację |
|  | Na dole ekranu edytowalny wirtualny pasek przycisków funkcyjnych (z możliwością jego ukrycia). Kardiomonitor umożliwia edycję wyświetlania bądź ukrywania przycisków |
|  | Możliwość programowego zablokowania ekranu dotykowego (bez wyłączania monitora) np. w celu jego wyczyszczenia |
|  | Sterowanie funkcjami monitora za pomocą ekranu dotykowego, pokrętła funkcyjnego i wodoodpornych, fizycznych przycisków do uruchamiania najczęściej używanych funkcji min. wyciszanie alarmu, uruchamianie pomiaru ciśnienia, ekran trendów czy dostępu do menu urządzenia. |
|  | Monitor wyposażony w funkcję „standby”, pozwalającą na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. |
|  | Tryb nocny (wygaszony ekran, włączone podświetlenie klawiszy, obniżona głośność alarmu, brak sygnału pulsu, brak sygnału przycisków) |
|  | Oprogramowanie kardiomonitora wyposażone w kalkulatory medyczne: (m.in. obliczenia wentylacji, hemodynamiczne, utlenowania, lekowe, nerkowe). |
|  | Pomiar EKG |
|  | Monitorowania przy pomocy minimum 3 elektrod. Możliwość monitorowania 3,7,12 odprowadzeń EKG - wyświetlanie do 12 odprowadzeń jednocześnie przy zastosowaniu odpowiedniego kabla pomiarowego. |
|  | Detekcja sygnału stymulatora serca |
|  | Pomiar położenia odcinka ST w zakresie min, od – 1,2 do +1,2 mV dla wszystkich monitorowanych (3,7,12) kanałów jednocześnie |
|  | Prezentacja graficzna i wartości zmian położenia odcinka ST na ekranie głównym monitora, bez konieczności wchodzenia do menu lub otwierania dodatkowych okien |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 kanałów EKG |
|  | Pomiar HR w zakresie min. 15-300 bpm |
|  | Analiza arytmii – min. 33 kategorie; pamięć co najmniej 200 zdarzeń arytmii (pamięć niezależna od pamięci alarmów) |
|  | Możliwość monitorowania 8 odprowadzeń EKG z kabla 6-elektrodowego (4 elektrody kończynowe i dowolne dwie przedsercowe). |
|  | Przy analizie 12-kanałów EKG analiza min. HR, PR, czasu trwania QRS, QT/QTc, osi P/QRS/T oraz automatyczne wykrywanie min. 100 różnych nieprawidłowości w sygnale EKG (w tym min. 33 typów arytmii, blok AV, IVCD, zawał mięśnia sercowego) |
|  | Moduł EKG wyposażony w przetwornik A/D min. 24 bity, zapewniający stabilniejszy zapis krzywej EKG oraz dużo dokładniejsze jej odwzorowanie. |
|  | Monitorowanie częstości oddechu metodą impedancyjną (wartości cyfrowe i krzywa), z możliwością dokonania przez użytkownika ręcznej zmiany elektrod odniesienia jeżeli rozmieszczenie elektrod tego wymaga |
|  | Funkcja automatycznej zmiany głównego monitorowanego i analizowanego odprowadzenia, na najlepsze dostępne, w przypadku słabej jakości sygnału lub braku kontaktu elektrod z pacjentem na tym odprowadzeniu |
|  | Zakres pomiaru Resp. min. 0-120 odd./min. |
|  | Możliwość regulacji czasu bezdechu |
|  | Pomiar saturacji |
|  | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem w zakresie min. 70-100% i rozdzielczością 1%. Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję, wstrząsy i artefakty ruchowe. Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna. |
|  | Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2. |
|  | Wzmocnienie przebiegu respiracji co najmniej: x0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 3,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; 5,0 cm/mV |
|  | Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. |
|  | Pomiar tętna w zakresie min. 25-300bpm z dokładnością min. ±2bpm |
|  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego |
|  | Pomiar NIBP zgodny co najmniej ze standardem ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2013 |
|  | Algorytm pomiarowy zoptymalizowany do monitorowania pacjentów kardiologicznych, pacjentów z nadciśnieniem oraz w neonatologii |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. |
|  | Pomiar ręczny, automatyczny oraz ciągły (min. 5 minuty) |
|  | Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 480 min. |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej . |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia min. 10-290 mmHg |
|  | Pomiar wartości pulsu z mankietu |
|  | Pomiar rytmu serca: min. 40-240ud./min |
|  | Możliwość pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną na tej samej kończynie co pomiar SpO2 bez wywoływania alarmu SpO2 |
|  | Moduł NIBP wyposażony w podwójny filtr przeciwpyłkowy zapewniając lepszą dokładność i stabilność pomiaru w czasie |
|  | Moduł NIBP z automatycznym trybem czyszczenia linii pomiarowej |
|  | Pomiar temperatury |
|  | Dwa tory pomiarowe temperatury. Zakres pomiaru min. 25 - 50 [°C] |
|  | Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). |
|  | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur |
|  | Ustawianie granic alarmowych niezależnie dla T1, T2 oraz różnicy temperatur |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru kapnografii wbudowany w kardiomonitor |
|  | Monitorowanie EtCO2, FiCO2, AwRR w technologii strumienia bocznego |
|  | Pomiar EtCO2 w zakresie min. 0 – 150 mmHg |
|  | Dokładność pomiaru EtCO2 ±2 mmHg w zakresie od 0 mmHg do 40 mmHg |
|  | Pomiar AwRR w zakresie min. od 5 odd./min do 150 odd./min |
|  | Możliwość regulacji czasu próbkowania (min. dwie prędkości w tym 50 ml/min) |
|  | Czas odpowiedzi na zmiany CO2 poniżej 4s |
|  | Możliwość wstrzymania pomiaru (wyłączenia układu pomiarowego) bez konieczności odłączania modułu od urządzenia |
|  | Inne |
|  | Rejestracja zdarzeń alarmowych |
|  | Możliwość wyłączania alarmowania dla poszczególnych mierzonych parametrów osobno |
|  | Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych. |
|  | Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności. |
|  | Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów (min. 3 poziomy). Możliwość alarmowania na poziomie parametrów medycznych i technicznych. |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 240 godzinne przy rozdzielczości nie gorszej niż 1 min. |
|  | Złącze USB pozwalające na podłączenie klawiatury, myszy, lub pamięci USB w celu przenoszenia danych. |
|  | Złącze USB, LAN oraz opcjonalnie złącze VGA |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy oraz menu w języku polskim. |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o dedykowany, dostarczany przez producenta, wbudowany w monitor moduł WIFI |
|  | Możliwość podłączenia monitora do centrali pielęgniarskiej, która obsługuje również monitory modułowe, triage oraz telemetrię i jest wyposażona w możliwość eksportu pełnego zapisu EKG do systemu holterowskiego tego samego producenta, w celu kompleksowej analizy |
|  | Na wyposażeniu każdego monitora: - kabel EKG do monitorowania 3 odprowadzeń (1szt.) - wielorazowy czujnik na palec do pomiaru SpO2(1szt.) - przewód ciśnieniowy oraz mankiet ciśnieniowy (1 szt.) - czujnik pomiaru temp. powierzchniowej (1szt) |

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia parametru opisanego w VI. Zapamiętywanie danych ppkt. 28 Tabelki wymaganych parametrów techniczno – funkcjonalnych.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający będzie wymagał statywu jezdnego z kuwetą na akcesoria, regulacją wysokości i kąta pochylenia monitora oraz wyposażony w min. 5 kół – każde z własną niezależną blokadą?

Odpowiedź: dopuszcza się.

Pytanie  nr 7
Ad. Załącznik nr 3 do SIWZ

Czy Zamawiający zmieni zapis § 7 ust. 2 z „W razie stwierdzenia wad, braków 
lub niezgodności towaru z umową, Zamawiający prześle faksem lub mailem pisemną reklamację Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do: usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji.” na „W razie stwierdzenia wad, braków lub niezgodności towaru z umową, Zamawiający prześle faksem lub mailem pisemną reklamację Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do: usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy 7 dni roboczych 
od daty otrzymania pisemnej reklamacji”?

Odpowiedź:  Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

Ad. Załącznik nr 3 do SIWZ

Czy Zamawiający zmieni zapis § 7 ust. 3 z „Okres gwarancji każdorazowo zostaje przedłużony o czas trwania naprawy, liczony od dnia zgłoszenia do momentu zakończenia naprawy.” na „Okres gwarancji każdorazowo zostaje przedłużony o czas trwania naprawy, liczony od dnia zgłoszenia do momentu zakończenia naprawy, pomijając sytuację, w której Wykonawca dostarczy aparat zastępczy.”?

Odpowiedź:  Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9

Ad. Załącznik nr 3 do SIWZ

Czy Zamawiający zmieni zapis § 7 ust. 9 z „Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat” na „Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 8 lat od daty instalacji”?

Wielu producentów sprzętu medycznego gwarantuje dostępność części zamiennych na okres min. 8 lat.

Odpowiedź: Dla Pakietu nr 4, 5, 6 7 dot. Aparatów USG: Zamawiający modyfikuje treść § 7 ust 9 i nadaje mu nowe brzmienie: „Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 8 lat”.

Pytanie nr 10

Ad. Załącznik nr 2d do SIWZ pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści fabrycznie nowy, dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta aparat ultrasonograficzny, wyprodukowany w 2021 roku?

Odpowiedź: Tak dopuszcza się. Tabela parametrów technicznych zawiera wartości minimalne parametrów techniczno – funkcjonalnych.

Dotyczy Pakiet nr 8

Pytanie nr 11 Poz. 4

Czy Zamawiający  dopuści pompę strzykawkową przeznaczoną  do podawania pacjentom dorosłym, dzieciom i noworodkom w przerywanych lub ciągłych infuzjach płynów pozajelitowych , leków , krwi i preparatów krwiopochodnych oraz leków, przy wykorzystaniu zatwierdzonych klinicznie dróg podawania (droga dożylna, dotętnicza, podskórna)?

Odpowiedź:  Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 12 Poz. 7

Czy Zamawiający  dopuści   wysokiej jakości pompy infuzyjnej ze stopniem wilgotności IP 22 ?

Odpowiedź:  Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 13 Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści oraz na zasadzie równoważności przyzna punkty za niebieskim czytelny monochromatyczny wyświetlaczem LCD  o przekątnej 3 cale  oraz funkcją automatycznego dostosowywania wielkości  liter i cyfr w stosunku do ilości wyświetlanych informacji ?

Odpowiedź:  Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 14 Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści   wysokiej jakości pompy infuzyjnej bez interaktywnej graficznej instrukcji obsługi ?

Odpowiedź:  Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 15 Poz. 16

Czy Zamawiający dopuści oraz na zasadzie równoważności przyzna punkty za w pełni automatyczny  napęd strzykawki  z zabezpieczeniem przed niekontrolowana podażą, ale z możliwością manualnego przesuwania tłoka strzykawki  ?

Odpowiedź:  Nie, zgodnie z SWZ. Parametr punktowany.

Pytanie nr 16 Poz. 20

Czy Zamawiający dopuści  pompę  strzykawkową skalibrowaną do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35, 50/60 ml?

Z klinicznego punktu widzenia nie ma uzasadnienia stosowania strzykawki 2/3ml ze względu na fakt, że wypełnienie drenu to objętość ok 1,5ml, co spowoduje, że w strzykawce zostanie jedynie około 0,5-1 ml do infuzji.

Odpowiedź:  W zakresie objętości strzykawek Zamawiający dopuszcza. W zakresie pkt. 20 tabelki tj. praca ze strzykawkami 2/3ml – jest to parametr punktowany.

Pytanie nr 17 Poz. 22

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną strzykawkową z zakresem prędkości infuzji od 0,1 do 1200 ml/h w zakresie od 0,1 do 9,99 ml/h regulacja co 0,01 ml/h?

Proponowany zakres prędkości przepływu jest wyższy niż wymagany.

Odpowiedź:  Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 18 Poz. 23

Czy zamawiający dopuści  wysokiej jakości pompy infuzyjnej z szybkością dozowania w zakresie od 0,1–1200 ml/h.  regulacja co 0,1 ml/h w zakresie 0,1–99,9 ml/h (opcjonalnie 0,01 ml/h w zakresie 0,1–  9,99ml/h) oraz co 1 ml/h w zakresie 100–1200 ml/h. ?

Odpowiedź:  Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 19 Poz. 25

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową z możliwością programowania infuzji w następujących jednostkach:

ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, μg/min, μg/h, μg/kg/min, μg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m²/h, mg/m²/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mUnit/min, mUnit/kg/min, mUnit/kg/h, Unit/min, Unit/h, Unit/kg/min, Unit/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h, mL/kg/min, mL/kg/h, mL/kg/24h?

Odpowiedź:  Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 20 Poz. 28

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową z funkcją programowania objętości do podania (VTBD) co  0,1- 999,9 ml?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację treści SWZ w Załączniku nr 2h w pkt. 28 tabelki w następujący sposób:

| 28 | Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana co 0,01 ml | PUNKTOWANY | 0,1 – 999,9 ml- 0 pkt 0,1 – 5000 ml – 3 pkt 0,1 – 9999 ml – 5 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 21 Poz. 29

Czy Zamawiający dopuści  wysokiej jakości pompy infuzyjnej z programowaniem czasu infuzji  od 00h00min01 – 96h00min00 ?

Odpowiedź:  Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 22 Poz.30

Czy Zamawiający dopuści  wysokiej jakości pompy infuzyjnej z prędkością bolusa programowany -  dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1  - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu ?

Odpowiedź:  Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 23 Poz. 38

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę strzykawkową zawierającą 19 możliwych do skonfigurowania profili użytkownika pozwalających na wybranie konkretnej konfiguracji pompy i biblioteki leków . Biblioteka leków zawiera 150 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, limity miękkie i twarde, stężenia itp.) ?

Odpowiedź:  Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 24 Poz.39

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę strzykawkową z możliwością ciśnienia okluzji od 50 mmHg-900 mmHg na 22 poziomach ?

Odpowiedź:  Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 25 Poz. 43

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę strzykawkową  o czasie ponownego ładowania maksymalnie do 6 h?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację treści SWZ w Załączniku nr 2h w pkt. 43 tabelki w następujący sposób:

| 43 | Czas ponownego ładowania max. 4 godz. | PUNKTOWANY | ≤ 4 h – 5 pkt > 4 h – 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 26 Poz. 48

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę strzykawkową z regulowanym na 7 poziomach sygnał alarmowy ?

Odpowiedź:  Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 27 Poz. 49

Czy Zamawiający dopuści  wysokiej jakości pompę strzykawkową z możliwością zapamiętania do 1500 zdarzeń zapisywanych w dzienniku danych w czasie rzeczywistym?

Odpowiedź:  Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 28

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA WZORU UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE, dot. zad. 5

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkoleniem, serwis itd

Odpowiedź: Art. 15 r¹ Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych                                   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) ma charakter przepisu imperatywnego, wobec czego w razie zaistnienia przesłanek w nim wskazanych strony stosunku zobowiązaniowego mają obligatoryjny obowiązek jego zastosowania.

Pytanie nr 29

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA WZORU UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE, dot. zad. 5

Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkoleniem?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we wzorze umowy.

## Odpowiedź: W kwestii dotyczącej instytucji „siły wyższej” zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, wobec czego nie ma potrzeby implementowania ich do treści samej umowy. Zamawiający wskazuje na normy wynikające z art. 357¹ Kodeksu Cywilnego – klauzula rebus sic stantibus oraz Ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.).

Pytanie nr 30

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA WZORU UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE, dot. zad. 5

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 31

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA WZORU UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE, dot. zad. 5

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 32

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA WZORU UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE, dot. zad. 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz

(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Dot. Załącznik nr 2g do SWZ

Pytanie nr 33. do pkt. 75

Prosimy o potwierdzenie, że „cyfrowa drukarka termiczna (video-printer) czarno-biała wbudowana w aparat” została umieszczona omyłkowo gdyż Zamawiający wymaga aparatu USG w formie laptopa, a aparaty tego typu nie ze względu na swoją konstrukcję nie posiadają wbudowanych video-printerów. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby oferowany aparat posiadał video-printer zainstalowany w dedykowanym miejscu na wózku.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację treści SWZ w Załączniku nr 2g w pkt. 75 tabelki w następujący sposób:

| 75 | Cyfrowa drukarka termiczna (video – printer) czarno – biała zainstalowana w dedykowanym w miejscu na wózku | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dot. Załącznik nr 2j do SWZ

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający dopuści:

| L.p. | Parametry | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Kardiomonitor 2 szt. |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 5 kg | Tak |  |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia | Tak |  |
| 3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. | Tak |  |
| 4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. | Tak |  |
| 5. | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta | Tak |  |
| 6. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych – pamięć co najmniej 200 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | Tak |  |
| 7. | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | Tak |  |
| 8. | Możliwość ustawienia ręcznego oraz automatycznego przyjmowania pacjenta za pomocą opcjonalnego skanera kodów kreskowych | Tak |  |
| 9. | Możliwość ręcznej edycji parametrów wymaganych podczas rejestracji pacjentów | Tak |  |
| 10. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (Spo2); Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD). | Tak |  |
| 11. | Pomiar EKG |  |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. Podać. | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. Podać. |  |  |
|  | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. Podać. | Tak |  |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak |  |
|  | Czułość: co najmniej 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. wymienić. | Tak |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. | Tak |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych (opcjonalnie) | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie EKG z 10-żyłowego kabla w układzie diagnostycznym | Tak |  |
|  | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 9), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: Asystolia Ciężka bradykardia Ciężka tachykardia Wysoka częstość rytmu serca Niska częstość rytmu serca Migotanie komór/częstoskurcz komorowy Stymulator nie przechwytuje Stymulator nie impulsuje PVC wysokie Możliwość rozbudowy o analizę 25 arytmii. | Tak |  |
| 12. | Pomiar oddechów (RESP). |  |  |
|  | Zakres pomiaru: minimum 3-120 oddechów /min Podać. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min | Tak |  |
|  | Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. Podać | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji lub ręcznej zmiany progu detekcji oddechów | Tak |  |
| 13. | Pomiar saturacji (SpO2). | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷300/min. Podać. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. Podać. | Tak |  |
|  | Możliwość opóźnienia alarmu saturacji i desaturacji regulowana ręcznie przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Alarm desaturacji | Tak |  |
| 14. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | Tak |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷270 mmHg. Podać. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 40÷300 bpm. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. Podać. | Tak |  |
|  | Tryb pomiaru: AUTO; Ręczny. | Tak |  |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷120 minut. Podać. | Tak |  |
|  | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | Tak |  |
| 15. | Pomiar temperatury (TEMP) |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. Podać. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. Podać. | Tak |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | Tak |  |
| 16. | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. | Tak |  |
|  | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy | Tak |  |
|  | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | Tak |  |
|  | Mankiet do pomiaru NIBP: mały, średni, duży | Tak |  |
|  | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips | Tak |  |
| 17. | Możliwość wyposażenia kardiomonitora w wbudowany rejestrator termiczny | Tak |  |
| 18. | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | Tak |  |
| 19. | Wyświetlanie informacji dotyczącej pozostałego czasu pracy na baterii w systemie kardiomonitora | Tak |  |
| 20. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. |  |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | Tak |  |
|  | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | Tak |  |
|  | Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | Tak |  |
|  | Automatyczna kategoryzacja poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | Tak |  |
|  | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 8 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 2 wzorce do wyboru) | Tak |  |
| 21. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | Tak |  |
| 22. | Kardiomonitor wyposażony w tryb nocny z możliwością dostosowania min. głośności alarmów, głośności tonu pulsu oraz podświetlenia ekranu. | Tak |  |
| 23. | Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem na obudowie monitora (dostępność funkcji konfigurowalna przez administratora / Użytkownika). | Tak |  |
| 24. | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pól z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska, wieku, płci, wzrostu, wagi oraz daty i godziny przyjęcia. | Tak |  |
| 25. | Możliwość exportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB. | Tak |  |
| 26. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | Tak |  |
|  | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 4 godziny. Podać. | Tak |  |
|  | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 6 godzin. Podać. | Tak |  |
|  | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | Tak |  |
| 27. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | Tak |  |
|  | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | Tak |  |
|  | Możliwość synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN oraz połączenia szeregowego. | Tak |  |
|  | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | Tak |  |
|  | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |  |
|  | Możliwość obserwacji innych kardiomonitorów w zaprogramowanych grupach opieki | Tak |  |
|  | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali. | Tak |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodą CO - BIS; - gazy anestetyczne | Tak |  |
| 28. | Wbudowane złącza USB oraz złącze sieciowe RJ45. | Tak |  |
| 29. | Na wyposażeniu statyw na kółkach z półką do montażu kardiomonitora i koszykiem na akcesoria lub wieszak na ścianę z koszykiem na akcesoria – do wyboru przez użytkownika na etapie dostawy | Tak |  |
| 30. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora | Tak |  |
| 31. | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | Tak |  |

Pozostałe wymagania

| 1 | Okres gwarancji na min. 24 m-ce | Tak, podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem | tak |  |
| 3 | 10 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych | tak |  |
| 4 | Ilość przeglądów technicznych urządzenia zalecanych przez producenta w okresie trwania gwarancji min. 1 przegląd /rok | tak |  |
| 5 | Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji wykonywane będą na koszt dostawcy sprzętu | tak |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na CD | tak |  |
| 7 | Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i montaż urządzenia | tak |  |
| 8 | Wszystkie przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji udokumentowane będą wpisem do paszportu technicznego | tak |  |
| 9 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | tak |  |
| 10 | Czas naprawy gwarancyjnej ( dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) max 5 dni | tak |  |

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza parametry techniczno - funkcjonalne pod warunkiem spełnienia parametru opisanego w VI. Zapamiętywanie danych ppkt. 28 Tabelki wymaganych parametrów techniczno – funkcjonalnych.  Zamawiający nie dopuszcza tabeli Pozostałe wymagania – zgodnie z SWZ.

Dotyczy Pakiet nr 10 – Kardiomonitory 2 szt.

Pytanie nr 35 Pkt 2 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy  kardiomonitor z wbudowanym na stałe uchwytem do przenoszenia kardiomonitora ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 36 Pkt 4 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy  kardiomonitor starowany za pomocą dotyku, pokrętła i klawiszy funkcyjnych ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 37 Pkt 7 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy  kardiomonitor z możliwością wyświetlania dużych pól z wartościami numerycznymi mierzonych parametrów. Wartości numeryczne wyświetlane z krzywymi dynamicznymi ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 38 Pkt 8 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji przewodnika obsługi dostępnej bezpośrednio na ekranie monitora ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 39 Pkt 9 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy  kardiomonitor starowany za pomocą dotyku, pokrętła i klawiszy funkcyjnych ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 40 Pkt 10 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy  kardiomonitor z 8-cioma przyciskami bez możliwości zmiany przypisanych do nich funkcji?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 41 Pkt 14 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy  kardiomonitor z zasilaniem z wbudowanego akumulatora przez min. 3 godziny pracy?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 42 Pkt 24 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy  kardiomonitor bez możliwości ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny ale z fabrycznie  ustawioną  eskalacją zmian dźwięku dla zmieniających się wartości saturacji i po przekroczeniu ustawionych kryteriów włączaniu się alarmu ostrzeżenia ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 43 Pkt 25 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy  kardiomonitor bez funkcji ekranowego przewodnika, który w formie graficznej pokazuje, jak rozwiązać określony alarm techniczny?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 44 Pkt 28 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy  kardiomonitor z funkcją „holterowska”  1 krzywej z 48 godzin (z możliwością wyświetlenia rzeczywistego rozmiaru na 6 sekundowym odcinku) ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 45 Pkt 30 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor  posiadający pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych z ostatnich 168 godzin w rozdzielczości 1min, 5min, 10 min, 30 min, 60 min, pamięć z ostatniej godziny w rozdzielczości 1 lub 5 sekund oraz pamięć ostatnich 200 zdarzeń alarmowych oraz ciągły zapis wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu 48 godzin?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 46 Pkt 31- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z  jednoczasową prezentacją 7 parametrów w trendzie graficznym w jednym oknie graficznym ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 47 Pkt 32 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor  z synchronizacją czasową pomiędzy trendami: tabelarycznymi i graficznymi tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu i niezależną funkcją holterowską ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 48 Pkt 37 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez tej funkcjonalności ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 49 Pkt 39 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadający zakres pomiarowy ST – 20 do (+) 20 mV?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 50 Pkt 43 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem bezdechu w zakresie 10 – 40 sekund?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 51 Pkt 49 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z zakresem pomiarowym 10 – 270 mmHg?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 52 Pkt 51 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z czasem pompowania mankietu w trybie pacjenta dla dorosłego poniżej 25 sekund ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 53 Pkt 54 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z zakresem pomiarowym  SpO2  0 – 100% i zakresem pomiarowym pulsu : 20 – 250 ud./min. (dokładność min. ± ud.min) ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 54 Pkt 55 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z wysoką odpowiedzią dla pomiaru saturacji i wskaźnikiem jakości sygnału ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 55 Pkt 58 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością rozbudowy o komunikację w formacie HL7 ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 56 Pkt 59 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z akcesoriami kompatybilnymi do zaoferowanego kardiomonitora ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pakiet nr 3 – Kardiomonitory OiT 3 szt.
Pytanie nr 57 Pkt 3 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” oraz kardiomonitor modułowy 12” wyposażony we wszystkie złącza/gniazda zapewniające możliwość jednoczesnego monitorowania : EKG, SpO2, NIBP, 2 x IBP, CO2, 2 x Temp, bez niewymaganych parametrów PiCCO i EEG ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 58 Pkt 6 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” oraz kardiomonitor modułowy 12” bez	możliwości rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 59 Pkt 7 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” oraz kardiomonitor modułowy 12” bez 	możliwości obsługi kardiomonitora poprzez mysz i klawiaturę ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 60 Pkt 10 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” oraz kardiomonitor modułowy 12” bez funkcji „stoper” ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 61 Pkt 12 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” oraz kardiomonitor modułowy 12”	z prezentacją 12 krzywych dynamicznych na ekranie i możliwością wybierania kolorów przez użytkownika ? Przy wymaganych funkcjach max. będzie wykorzystywanych 12 krzywych.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 62 Pkt 13 – W związku z tym że z wymaganych parametrów wynika że 15 krzywych nie będzie miało zastosowania prosimy o zmianę punktacji: 	Prezentacja min. 12 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. Parametr punktowany.

Pytanie nr 63 Pkt 15 – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor modułowy 12” o rozdzielczości ekranu 800 x 600?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 64 Pkt 19 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” oraz kardiomonitor modułowy 12” z prezentacją wartości numerycznych mierzonych parametrów z prawej strony i na dole ekranu i z możliwością dowolnej konfiguracji ekranu (wartości cyfrowe i krzywe) w zależności od używanych funkcji pomiarowych ? Takie rozwiązanie jest bardzo dobre i  nie ma wpływu na wartości użytkowe kardiomonitora.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 65 Pkt 20 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19”  oraz kardiomonitor modułowy 12” bez możliwości rozbudowy o wyświetlanie danych na 2 niezależnych ekranach co umożliwia skonfigurowanie każdego z ekranów dla innego specjalisty tj. anestezjolog, chirurg, operator „płuco-serca” ? Jest to funkcjonalność niepraktyczna z powodu wysokich kosztów i braku miejsca na stanowisku OIT. Natomiast kardiomonitor posiada możliwość zastosowania drugiego kopiującego ekranu.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 66 Pkt 22 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19”   oraz kardiomonitor modułowy 12” z komunikacją z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy i z możliwością użycia pokrętła ? Jest to lepsze i praktyczniejsze rozwiązanie od wymaganego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 67 Pkt 24 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19”  oraz kardiomonitor modułowy 12” z zasilaniem niezależnego modułu transportowego przez 240 min z wbudowanego akumulatora i monitora „matki” z sieci 230 V? Jest to rozwiązanie które w pełni zabezpiecza monitorowanie pacjenta aż przez 240 min w przypadku braku zasilania sieciowego.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 68 Pkt 25 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” oraz kardiomonitor modułowy 12” bez możliwości rozbudowy o dodatkową - drugą baterię ale z długim czasem pracy na jednym akumulatorze (240 min) ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 69 Pkt 32 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” oraz kardiomonitor modułowy 12” posiadający pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych z ostatnich 168 godzin w rozdzielczości 1min, 5min, 10 min, 30 min, 60 min, pamięć z ostatniej godziny w rozdzielczości 1 lub 5 sekund oraz pamięć ostatnich 200 zdarzeń alarmowych oraz ciągły zapis wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu 48 godzin?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 70 Pkt 33 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” oraz kardiomonitor modułowy 12” z fabrycznie  ustawioną  eskalacją zmian dźwięku dla zmieniających się wartości saturacji i po przekroczeniu ustawionych kryteriów włączaniu się alarmu ostrzeżenia ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 71 Pkt 36 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” oraz kardiomonitor modułowy 12”	z pamięcią i prezentacją trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów ze 160 godzin w tym trendu OCRG z 8 min ? Jest to rozwiązanie w pełni wystarczające do retrospektywnej oceny pacjenta.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 72 Pkt 40 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” oraz kardiomonitor modułowy 12”  z funkcją „holterowską” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich 48 godzin z możliwością powiększania krzywych . Długość wyświetlanej  krzywej ponad 60sek ?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację treści SWZ w Załączniku nr 2c w pkt. 40 tabelki w następujący sposób:

| 40 | Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 72 godzin z możliwością powiększenia krzywych . Długość wyświetlanej krzywej min. 60sek | TAK-5 pkt NIE- 0 pkt | TAK/NIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 73 Pkt 42 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” oraz kardiomonitor modułowy 12”	z funkcją wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych z  ostatnich 8 min. z możliwością regulacji czasu przez użytkownika w prostym menu ekranowym ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 74 Pkt 43 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” oraz kardiomonitor modułowy 12”  z synchronizacją czasową pomiędzy trendami: tabelarycznymi i graficznymi tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu i niezależną funkcją holterowską ?

Zamawiający wprowadza modyfikację treści SWZ w Załączniku nr 2c w pkt. 43 tabelki w następujący sposób:

| 43 | Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | - | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 75 Pkt 44 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” oraz kardiomonitor modułowy 12” z możliwością podglądu zapisanych parametrów (trendów, graficznej prezentacji ST itp.)  gdzie okno podglądu zapisanych danych nie przysłania obecnie monitorowanych parametrów tj. wartości numerycznych ? Z racji tego że trendy są prezentowane w dużym , czytelnym oknie krzywe są widoczne po zamknięciu okna.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 76 Pkt 47 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy moduł transportowy bez  funkcji wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 77 Pkt 51 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy moduł transportowy wyposażony w rączkę do przenoszenia bez uchwytu do zawieszania na ramie łóżka ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 78 Pkt 52 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy moduł transportowy wyposażony w ekran kolorowy 4,3” ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 79 Pkt 53 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy moduł transportowy z jednoczesną prezentacją 2 krzywych dynamicznych na ekranie i z możliwością zmiany na inne dostępne krzywe ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 80 Pkt 55 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy moduł transportowy z rozdzielczością ekranu  480 x 272 ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 81 Pkt 56 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy moduł transportowy z trybem transportowym z prezentacją „dużych liczb” i  1 krzywej EKG wraz z informacją graficzną  o pozostałym czasie pracy na baterii ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 82 Pkt 58 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy moduł transportowy z odpornością na uszkodzenia, kurz, wodę (równoważna klasa szczelności  IPX1) ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 83 Pkt 60 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy moduł transportowy bez możliwości pomiaru BIS podczas transportu ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 84 Pkt 62 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy moduł transportowy bez możliwości pomiaru CO bezpośrednio w module transportowym po odłączeniu od monitora matki ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 85 Pkt 64 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” oraz kardiomonitor modułowy 12” wyposażony w funkcję pomiaru EKG z 12 odprowadzeń , bez tworzenia raportów ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 86 Pkt 76 – W związku z tym że jest to nieprzydatna funkcjonalność prosimy o zmianę punktacji na pożądaną funkcjonalność: min. zakres regulacji interwału NIBP 1-720 min: TAK -10 pkt , NIE – 0 pkt.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. Parametr punktowany.

Pytanie nr 87 Pkt 77 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” oraz kardiomonitor modułowy 12”  i z możliwością  pomiarów wyzwalanych automatycznie i ręcznie w szerokim zakresie interwałowym 1-720 min i z historią 2000 pomiarów NIBP ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 88 Pkt 78 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” oraz kardiomonitor modułowy 12”  i pomiarem NIBP realizowanym podczas wypuszczania powietrza z  mankietu ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 89 Pkt 79 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” oraz kardiomonitor modułowy 12” z pomiarem SPO2 w technologii Masimo i zakresem pomiarowym wynoszącym dla tej technologii 25-240 ud/min ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 90 Pkt 81/82 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” oraz kardiomonitor modułowy 12” z pomiarem SPO2 w technologii Masimo i z czujnikami SPO2 Masimo przystosowanymi do dezynfekcji i z pomiarem w jednym kanale SPO2 ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 91 Pkt 87 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” oraz kardiomonitor modułowy 12” z pomiarem wartości ciśnienia OCŻ bez określenia czasu pomiaru w stosunku do krzywej oddechowej ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 92 Pkt 88/89 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” oraz kardiomonitor modułowy 12” z pomiarem kapnografii u pacjentów zaintubowanych w strumieniu głównym z prezentacją cyfrową i krzywej kapnograficznej na ekranie monitora ? Czy Zamawiający zrezygnuje z pomiaru kapnografii dla pacjentów niezaintubowanych ? Jeśli nie to prosimy o dopuszczenie kapnografii w strumieniu bocznym dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację treści SWZ w Załączniku nr 2c w pkt. 88 i 89 tabelki w następujący sposób:

| 88. | Pomiar kapnografii u pacjentów zaintubowanych w strumieniu głównym z prezentacją cyfrową i krzywej kapnograficznej na ekranie monitora lub Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. | - | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 89. | Pomiar kapnografii u pacjentów niezaintubowanych w strumieniu głównym | TAK– 10 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 93 Pkt 90 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” oraz kardiomonitor modułowy 12”  z możliwością rozbudowy o  pomiar rzutu minutowego serca przy użyciu termodylucji przezpłucnej. Pomiar i wyświetlanie na ekranie monitora pacjenta : komunikatów pomiarowych, CO, CI , BT , IT , krzywej pomiaru i czasu pomiaru ?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację treści SWZ w Załączniku nr 2c w pkt. 90 tabelki w następujący sposób:

| 90. | Możliwość rozbudowy o Pomiar rzutu minutowego serca przy użyciu termodylucji przezpłucnej Pomiar i wyświetlanie na ekranie monitora pacjenta min.: ciągłego rzutu minutowego, SV, SVR, SVV, PPV, CO, EVLW, GEDV, PCCO, CPO, ITBV, GEF | TAK-5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 94 Pkt 91/93/94/95/97 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” oraz kardiomonitor modułowy 12” bez tych funkcjonalności rozbudowy ?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację treści SWZ w Załączniku nr 2c w pkt. 91, 93, 94, 95, 97 tabelki w następujący sposób:

| 91. | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji krwi żylnej ScvO2 | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 93. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wspomagające terapię sepsy poprzez narzędzia do wizualizacji EGDT w postaci wykresów z obszarami docelowymi lub protokołu badań przesiewowych w kierunku ciężkiej posocznicy i monitorowaniu jej terapii | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE |  |
| 94. | Możliwość rozbudowy i pomiar NMT | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE |  |
| 95. | Możliwość rozbudowy pomiar EEG. Monitorowanie min.4 kanałów EEG jednocześnie z użyciem elektrod podskórnych, miseczkowych i możliwością dowolnego rozmieszczenia elektrod na głowie pacjenta. Pomiar i prezentacja co najmniej : SEF, MDF, TP, CSA, PPF %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE |  |
| 97. | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Możliwość podłączenia min. 5 różnych producentów respiratorów. | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |  |

Pytanie nr 95 Pkt 98/99 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” oraz kardiomonitor modułowy 12” z akcesoriami i modułami transportowymi kompatybilnymi z oferowanymi kardiomonitorami ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pakiet nr 2 – Kardiomonitory z modułem transportowym 3 szt.

Pytanie nr 96 Pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości kardiomonitor z możliwością jednoczesnego monitorowania EKG, SpO2, NIBP, IBP, CO2, 2 x Temp, bez niewymaganych PICCO i EEG?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 97 Pkt 6  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor   bez możliwości rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 98 Pkt 10 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez funkcji „stoper” ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 99 Pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy z prezentacją 12 krzywych dynamicznych na ekranie i możliwością wybierania kolorów przez użytkownika ? Przy wymaganych funkcjach max. będzie wykorzystywanych 12 krzywych.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 100 Pkt 13 – W związku z tym że z wymaganych parametrów wynika że 15 krzywych nie będzie miało zastosowania prosimy o zmianę punktacji: 	Prezentacja min. 12 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. Parametr punktowany

Pytanie nr 101 Pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości kardiomonitor o rozdzielczości 800 x 600?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 102 Pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy z prezentacją wartości numerycznych mierzonych parametrów z prawej strony i na dole ekranu i z możliwością dowolnej konfiguracji ekranu (wartości cyfrowe i krzywe) w zależności od używanych funkcji pomiarowych ? Takie rozwiązanie jest bardzo dobre i  nie ma wpływu na wartości użytkowe kardiomonitora.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 103 Pkt. 19 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy bez możliwości rozbudowy o wyświetlanie danych na 2 niezależnych ekranach co umożliwia skonfigurowanie każdego z ekranów dla innego specjalisty tj. anestezjolog, chirurg, operator „płuco-serca” ? Jest to funkcjonalność niepraktyczna z powodu wysokich kosztów. Natomiast kardiomonitor posiada możliwość zastosowania drugiego kopiującego ekranu.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 104 Pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości kardiomonitor z możliwością komunikacji poprzez ekran dotykowy, przyciski lub pokrętło? Jest to lepsze i praktyczniejsze rozwiązanie od wymaganego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 105 Pkt. 24 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o dodatkową – drugą baterię, jeśli czas pracy na jednej baterii wynosi 4 godziny?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 106 Pkt. 31 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy posiadający pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych z ostatnich 168 godzin w rozdzielczości 1min, 5min, 10 min, 30 min, 60 min, pamięć z ostatniej godziny w rozdzielczości 1 lub 5 sekund oraz pamięć ostatnich 200 zdarzeń alarmowych oraz ciągły zapis wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu 48 godzin?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 107 Pkt. 32 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości kardiomonitor bez możliwości ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny ale z tonacją dźwięku zmieniającej się saturacji i alarmem saturacji?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 108 Pkt. 35 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy z pamięcią i prezentacją trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów ze 160 godzin w tym trendu OCRG z 8 min ? Jest to rozwiązanie w pełni wystarczające do retrospektywnej oceny pacjenta.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 109 Pkt. 39 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy z funkcją „holterowską” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich 48 godzin z możliwością powiększania krzywych . Długość wyświetlanej  krzywej ponad 60sek ?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację treści SWZ w Załączniku nr 2b w pkt. 39 tabelki w następujący sposób:

| 39 | Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 72 godzin z możliwością powiększenia krzywych . Długość wyświetlanej krzywej min. 60sek | TAK-5 pkt NIE- 0 pkt | TAK/NIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 110 Pkt. 41 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy z funkcją wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych z  ostatnich 8 min. z możliwością regulacji czasu przez użytkownika w prostym menu ekranowym ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 111 Pkt. 42 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy z synchronizacją czasową pomiędzy trendami: tabelarycznymi i graficznymi tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu i niezależną funkcją holterowską?

Zamawiający wprowadza modyfikację treści SWZ w Załączniku nr 2b w pkt. 42 tabelki w następujący sposób:

| 42 | Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | - | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 112 Pkt. 43 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy z możliwością podglądu zapisanych parametrów (trendów, graficznej prezentacji ST itp.)  gdzie okno podglądu zapisanych danych nie przysłania obecnie monitorowanych parametrów tj. wartości numerycznych ? Z racji tego że trendy są prezentowane w dużym , czytelnym oknie krzywe są widoczne po zamknięciu okna.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 113 Pkt 45 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy moduł transportowy  zapewniający zapis podczas transportu z 40h:  trendów (tabelarycznych i graficznych), alarmów oraz przebiegów dynamicznych z  3 krzywych ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 114 Pkt. 46 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy moduł transportowy bez  funkcji wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 115 Pkt. 50 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości kardiomonitor wyposażony w moduł transportowy, który nie jest wyposażony w uchwyt do zawieszenia na ramie łóżka?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 116 Pkt. 51 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości kardiomonitor wyposażony w moduł transportowy, który posiada kolorowy ekran 4,3”?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 117 Pkt. 52 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy moduł transportowy z jednoczesną prezentacją 2 krzywych dynamicznych na ekranie i z możliwością zmiany na inne dostępne krzywe ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 118 Pkt. 54 Czy Zamawiający dopuści moduł transportowy o rozdzielczości ekranu 480 x 272?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 119 Pkt. 55 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy moduł transportowy z trybem transportowym z prezentacją „dużych liczb” i  1 krzywej EKG wraz z informacją graficzną  o pozostałym czasie pracy na baterii ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 120 Pkt. 57 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy moduł transportowy z odpornością na uszkodzenia, kurz, wodę (równoważna klasa szczelności  IPX1) ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 121 Pkt. 59 Czy Zamawiający dopuści moduł transportowy bez możliwości pomiaru BIS podczas transportu?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 122 Pkt. 61 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy moduł transportowy bez możliwości pomiaru CO bezpośrednio w module transportowym po odłączeniu od monitora matki ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 123 Pkt. 63 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy wyposażony w funkcję pomiaru EKG z 12 odprowadzeń , bez tworzenia raportów ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 124 Pkt. 76 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy i z możliwością  pomiarów wyzwalanych automatycznie i ręcznie w szerokim zakresie interwałowym 1-720 min i z historią 2000 pomiarów NIBP ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 125 Pkt. 77 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy i pomiarem NIBP realizowanym podczas wypuszczania powietrza z  mankietu ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 126 Pkt. 78 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości kardiomonitor z zakresem pomiarowym pulsu w technologii Masimo 25-240 ud/min ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 127 Pkt.80/81 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy z pomiarem SPO2 w technologii Masimo i z czujnikami SPO2 Masimo przystosowanymi do dezynfekcji i z pomiarem w jednym kanale SPO2 ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 128 Pkt. 86 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy z pomiarem wartości ciśnienia OCŻ bez określenia czasu pomiaru w stosunku do krzywej oddechowej ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 129 Pkt. 87/88 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy z pomiarem kapnografii u pacjentów zaintubowanych w strumieniu głównym z prezentacją cyfrową i krzywej kapnograficznej na ekranie monitora ? Czy Zamawiający zrezygnuje z pomiaru kapnografii dla pacjentów niezaintubowanych ? Jeśli nie to prosimy o dopuszczenie kapnografii w strumieniu bocznym dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację treści SWZ w Załączniku nr 2b w pkt. 87 i 88 tabelki w następujący sposób:

| 87. | Pomiar kapnografii u pacjentów zaintubowanych w strumieniu głównym z prezentacją cyfrową i krzywej kapnograficznej na ekranie monitora lub Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. | - | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 88. | Pomiar kapnografii u pacjentów niezaintubowanych w strumieniu głównym | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 130 Pkt. 89 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy z możliwością rozbudowy o  pomiar rzutu minutowego serca przy użyciu termodylucji przezpłucnej. Pomiar i wyświetlanie na ekranie monitora pacjenta : komunikatów pomiarowych, CO, CI , BT , IT , krzywej pomiaru i czasu pomiaru ?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację treści SWZ w Załączniku nr 2b w pkt. 89 tabelki w następujący sposób:

| 89. | Możliwość rozbudowy o Pomiar rzutu minutowego serca przy użyciu termodylucji przezpłucnej Pomiar i wyświetlanie na ekranie monitora pacjenta min.: ciągłego rzutu minutowego, SV, SVR, SVV, PPV, CO, EVLW, GEDV, PCCO, CPO, ITBV, GEF | TAK-5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 131 Pkt. 90/92/93/94/96 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy bez tych funkcjonalności rozbudowy ?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację treści SWZ w Załączniku nr 2b w pkt. 90, 92, 93, 94, 96 tabelki w następujący sposób:

| 90. | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji krwi żylnej ScvO2 | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wspomagające terapię sepsy poprzez narzędzia do wizualizacji EGDT w postaci wykresów z obszarami docelowymi lub protokołu badań przesiewowych w kierunku ciężkiej posocznicy i monitorowaniu jej terapii | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE |  |
| 93. | Możliwość rozbudowy i pomiar NMT | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE |  |
| 94. | Możliwość rozbudowy pomiar EEG. Monitorowanie min.4 kanałów EEG jednocześnie z użyciem elektrod podskórnych, miseczkowych i możliwością dowolnego rozmieszczenia elektrod na głowie pacjenta. Pomiar i prezentacja co najmniej : SEF, MDF, TP, CSA, PPF %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE |  |
| 96. | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Możliwość podłączenia min. 5 różnych producentów respiratorów. | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |  |

Pytanie nr 132 Pkt. 97/98 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy z akcesoriami i modułami transportowymi kompatybilnymi z oferowanymi kardiomonitorami ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Dotyczy Pakiet nr 1 - Zestaw 14 sztuk kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą (w tym 5 sztuk kardiomonitorów z modułem do pomiaru kapnografii oraz 9 sztuk kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą) - 1 kpl

Prosimy o wyjaśnienie ile ma być zaoferowanych central monitorujących ?

Wykonawca ma zaoferować jedną centralę monitorującą.

Pytanie nr 133 Pkt 4 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19”  wyposażony we wszystkie złącza/gniazda zapewniające możliwość jednoczesnego monitorowania : EKG, SpO2, NIBP, 2 x IBP, CO2, 2 x Temp, bez niewymaganych parametrów PiCCO i EEG ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 134 Pkt 8 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19”  bez	możliwości rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 135 Pkt 9 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” bez możliwości obsługi kardiomonitora poprzez mysz i klawiaturę ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 136 Pkt 12 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” bez funkcji „stoper” ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 137 Pkt 14 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” 	z prezentacją 12 krzywych dynamicznych na ekranie i możliwością wybierania kolorów przez użytkownika ? Przy wymaganych funkcjach max. będzie wykorzystywanych 12 krzywych.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 138 Pkt 15 – W związku z tym że z wymaganych parametrów wynika że 15 krzywych nie będzie miało zastosowania prosimy o zmianę punktacji: 	Prezentacja min. 12 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. Parametr punktowany.

Pytanie nr 139 Pkt 20 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” z prezentacją wartości numerycznych mierzonych parametrów z prawej strony i na dole ekranu i z możliwością dowolnej konfiguracji ekranu (wartości cyfrowe i krzywe) w zależności od używanych funkcji pomiarowych ? Takie rozwiązanie jest bardzo dobre i  nie ma wpływu na wartości użytkowe kardiomonitora.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 140 Pkt 21 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19”  bez możliwości rozbudowy o wyświetlanie danych na 3 niezależnych ekranach co umożliwia skonfigurowanie każdego z ekranów dla innego specjalisty tj. anestezjolog, chirurg, operator „płuco-serca” ? Jest to funkcjonalność niepraktyczna z powodu wysokich kosztów i braku miejsca na stanowisku OIT. Natomiast kardiomonitor posiada możliwość zastosowania drugiego kopiującego ekranu.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 141 Pkt 23 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19”   z komunikacją z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy i z możliwością użycia pokrętła ? Jest to lepsze i praktyczniejsze rozwiązanie od wymaganego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 142 Pkt 25 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19”  z zasilaniem niezależnego modułu transportowego przez 240 min z wbudowanego akumulatora i monitora „matki” z sieci 230 V? Jest to rozwiązanie które w pełni zabezpiecza monitorowanie pacjenta aż przez 240 min w przypadku braku zasilania sieciowego.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 143 Pkt 26 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” bez możliwości rozbudowy o dodatkową - drugą baterię ale z długim czasem pracy na jednym akumulatorze (240 min) ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 144 Pkt 33 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” posiadający pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych z ostatnich 168 godzin w rozdzielczości 1min, 5min, 10 min, 30 min, 60 min, pamięć z ostatniej godziny w rozdzielczości 1 lub 5 sekund oraz pamięć ostatnich 200 zdarzeń alarmowych oraz ciągły zapis wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu 48 godzin?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 145 Pkt 34 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” z fabrycznie  ustawioną  eskalacją zmian dźwięku dla zmieniających się wartości saturacji i po przekroczeniu ustawionych kryteriów włączaniu się alarmu ostrzeżenia ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 146 Pkt 37 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” z pamięcią i prezentacją trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów ze 160 godzin w tym trendu OCRG z 8 min ? Jest to rozwiązanie w pełni wystarczające do retrospektywnej oceny pacjenta.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 147 Pkt 41 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” z funkcją „holterowską” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich 48 godzin z możliwością powiększania krzywych . Długość wyświetlanej  krzywej ponad 60sek ?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację treści SWZ w Załączniku nr 2a w pkt. 41 tabelki w następujący sposób:

| 41 | Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 72 godzin z możliwością powiększenia krzywych . Długość wyświetlanej krzywej min. 60sek | TAK-5 pkt NIE- 0 pkt | TAK/NIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 148 Pkt 43 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” z funkcją wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych z  ostatnich 8 min. z możliwością regulacji czasu przez użytkownika w prostym menu ekranowym ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 149 Pkt 44 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” z synchronizacją czasową pomiędzy trendami: tabelarycznymi i graficznymi tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu i niezależną funkcją holterowską ?

Zamawiający wprowadza modyfikację treści SWZ w Załączniku nr 2a w pkt. 44 tabelki w następujący sposób:

| 44 | Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | - | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 150 Pkt 45 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” z możliwością podglądu zapisanych parametrów (trendów, graficznej prezentacji ST itp.)  gdzie okno podglądu zapisanych danych nie przysłania obecnie monitorowanych parametrów tj. wartości numerycznych ? Z racji tego że trendy są prezentowane w dużym , czytelnym oknie krzywe są widoczne po zamknięciu okna.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 151 Pkt 47 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy moduł transportowy  zapewniający zapis podczas transportu z 40h:  trendów (tabelarycznych i graficznych), alarmów oraz przebiegów dynamicznych z  3 krzywych ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 152 Pkt 48 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy moduł transportowy bez  funkcji wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 153 Pkt 52 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy moduł transportowy wyposażony w rączkę do przenoszenia bez uchwytu do zawieszania na ramie łóżka ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 154 Pkt 53 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy moduł transportowy wyposażony w ekran kolorowy 4,3” ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 155 Pkt 54 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy moduł transportowy z jednoczesną prezentacją 2 krzywych dynamicznych na ekranie i z możliwością zmiany na inne dostępne krzywe ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 156 Pkt 56 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy moduł transportowy z rozdzielczością ekranu  480 x 272 ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 157 Pkt 57 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy moduł transportowy z trybem transportowym z prezentacją „dużych liczb” i  1 krzywej EKG wraz z informacją graficzną  o pozostałym czasie pracy na baterii ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 158 Pkt 59 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy moduł transportowy z odpornością na uszkodzenia, kurz, wodę (równoważna klasa szczelności  IPX1) ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 159 Pkt 61 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy moduł transportowy bez możliwości pomiaru BIS podczas transportu ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 160 Pkt 63 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy moduł transportowy bez możliwości pomiaru CO bezpośrednio w module transportowym po odłączeniu od monitora matki ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 161 Pkt 65 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” wyposażony w funkcję pomiaru EKG z 12 odprowadzeń , bez tworzenia raportów ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 162 Pkt 77 – W związku z tym że jest to nieprzydatna funkcjonalność prosimy o zmianę punktacji na pożądaną funkcjonalność: min. zakres regulacji interwału NIBP 1-720 min: TAK -10 pkt , NIE – 0 pkt.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. Parametr punktowany.

Pytanie nr 163 Pkt 78 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19”  i z możliwością  pomiarów wyzwalanych automatycznie i ręcznie w szerokim zakresie interwałowym 1-720 min i z historią 2000 pomiarów NIBP ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 164 Pkt 79 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” i pomiarem NIBP realizowanym podczas wypuszczania powietrza z  mankietu ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 165 Pkt 80 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” z pomiarem SPO2 w technologii Masimo i zakresem pomiarowym wynoszącym dla tej technologii 25-240 ud/min ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 166 Pkt 82/83 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” z pomiarem SPO2 w technologii Masimo i z czujnikami SPO2 Masimo przystosowanymi do dezynfekcji i z pomiarem w jednym kanale SPO2 ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 167 Pkt 88 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” z pomiarem wartości ciśnienia OCŻ bez określenia czasu pomiaru w stosunku do krzywej oddechowej ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 168 Pkt 89/90 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” z pomiarem kapnografii u pacjentów zaintubowanych w strumieniu głównym z prezentacją cyfrową i krzywej kapnograficznej na ekranie monitora ? Czy Zamawiający zrezygnuje z pomiaru kapnografii dla pacjentów niezaintubowanych ? Jeśli nie to prosimy o dopuszczenie kapnografii w strumieniu bocznym dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację treści SWZ w Załączniku nr 2a w pkt. 89 i 90 tabelki w następujący sposób:

| 89. | Pomiar kapnografii u pacjentów zaintubowanych w strumieniu głównym z prezentacją cyfrową i krzywej kapnograficznej na ekranie monitora lub Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. | - | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 90. | Pomiar kapnografii u pacjentów niezaintubowanych w strumieniu głównym | TAK – 10 pkt. NIE– 0 pkt. | TAK/NIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 169 Pkt 91 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” z możliwością rozbudowy o  pomiar rzutu minutowego serca przy użyciu termodylucji przezpłucnej. Pomiar i wyświetlanie na ekranie monitora pacjenta : komunikatów pomiarowych, CO, CI , BT , IT , krzywej pomiaru i czasu pomiaru ?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację treści SWZ w Załączniku nr 2a w pkt. 91 tabelki w następujący sposób:

| 91. | Możliwość rozbudowy o Pomiar rzutu minutowego serca przy użyciu termodylucji przezpłucnej Pomiar i wyświetlanie na ekranie monitora pacjenta min.: ciągłego rzutu minutowego, SV, SVR, SVV, PPV, CO, EVLW, GEDV, PCCO, CPO, ITBV, GEF | TAK-5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 170 Pkt 92/94/95/96/98 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” bez tych funkcjonalności rozbudowy ?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację treści SWZ w Załączniku nr 2a w pkt. 92, 94, 95, 96, 98 tabelki w następujący sposób:

| 92. | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji krwi żylnej ScvO2 | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 94. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wspomagające terapię sepsy poprzez narzędzia do wizualizacji EGDT w postaci wykresów z obszarami docelowymi lub protokołu badań przesiewowych w kierunku ciężkiej posocznicy i monitorowaniu jej terapii | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE |  |
| 95. | Możliwość rozbudowy i pomiar NMT | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE |  |
| 96. | Możliwość rozbudowy pomiar EEG. Monitorowanie min.4 kanałów EEG jednocześnie z użyciem elektrod podskórnych, miseczkowych i możliwością dowolnego rozmieszczenia elektrod na głowie pacjenta. Pomiar i prezentacja co najmniej : SEF, MDF, TP, CSA, PPF %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE |  |
| 98. | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Możliwość podłączenia min. 5 różnych producentów respiratorów. | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |  |

Pytanie nr 171 Pkt 99/100 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” z akcesoriami i modułami transportowymi kompatybilnymi z oferowanymi kardiomonitorami ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 172 Pkt 109 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy centralę monitorującą z możliwością kopiowania ustawień wybranego monitora i ich przeniesienie na inny monitor  z poziomu kardiomonitorów ?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację treści SWZ w Załączniku nr 2a w pkt. 109 tabelki w następujący sposób:

| 109 | Możliwość kopiowania ustawień wybranego monitora i ich przeniesienie na inny monitor z sieci z poziomu centrali | TAK- 5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 173 Pkt 112 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy centralę monitorującą ze zdefiniowanymi fabrycznie priorytetami wyświetlania parametrów życiowych ?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację treści SWZ w Załączniku nr 2a w pkt. 112 tabelki w następujący sposób:

| 112 | Funkcja umożliwiającą użytkownikowi definiowanie priorytetu wyświetlania parametrów życiowych. | TAK- 5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 174 Pkt 113 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy centralę monitorującą z prostą funkcją zatrzymania monitorowania pacjenta ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 175 Pkt 116 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy centralę monitorującą z wyświetlaniem 12 krzywych EKG , bez wyświetlania raportów ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 176 Pkt 120 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy centralę monitorującą z pamięcią powyżej 600 wartości odcinków ST w postaci trendów tabelarycznych ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 177 Pkt 121 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy centralę monitorującą z funkcją zapisywania zdarzeń dla wszystkich dostępnych typów arytmii ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 178 Pkt 122 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy centralę monitorującą bez tej funkcjonalności ?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację treści SWZ w Załączniku nr 2a w pkt. 122 tabelki w następujący sposób:

| 122 | Funkcja analizy odcinków krzywych EKG zapisanych podczas wyzwolenia alarmu arytmii (zdarzeń arytmii) pozwalająca na ręczny pomiar odległości między dwoma dowolnie wybranymi przez użytkownika punktami w pionie (mV) lub poziomie (msec) (opisać) | TAK- 5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 179 Pkt 123 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy centralę monitorującą ze zdefiniowanymi wszystkimi parametrami w trendach tabelarycznych ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 180 Pkt 125 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy centralę monitorującą bez tej funkcjonalności ?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację treści SWZ w Załączniku nr 2a w pkt. 125 tabelki w następujący sposób:

| 125 | Funkcja definiowania interwału automatycznych wydruków raportów. | TAK- 5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 181 Pkt 127 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy centralę monitorującą z przesyłaniem alarmów z monitorów przyłóżkowych do centrali bez funkcji pomiędzy monitorami ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 182 Pkt 128 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy centralę monitorującą z funkcją przesyłania danych pomiędzy monitorami a centralą bez funkcji pomiędzy monitorami również w razie wyłączenia centrali ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Dotyczy Pakiet nr 1 - Zestaw 14 sztuk kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą (w tym 5 sztuk kardiomonitorów z modułem do pomiaru kapnografii oraz 9 sztuk kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą) - 1 kpl

Pytanie nr 183 Dot. Pkt. 3. Czy Zamawiający dopuści system monitorowania, w którym każde stanowisko jest wyposażone we własny moduł transportowy, kompatybilny ze wszystkimi oferowanymi monitorami?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 184 Dot. Pkt. 4. Czy Zamawiający dopuści monitor bez pomiaru PiCCO i EEG?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 185 Dot. Pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści system monitorowania, w którem masa wszystkich elementów składowych mocowanych na stałe na stanowisku wynosi ok, 20 kg, ale masa modułu transportowego nie przekracza 1 kg?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 186 Dot. Pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści system monitorowania, w którym moduł transportowy może być oddalony od monitora stacjonarnego o kilka metrów, z połączeniem przewodowym obu lokalizacji i umożliwia sterowanie funkcjami monitora np. z drugiej strony łóżka pacjenta?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 187 Dot. Pkt. 14. Czy Zamawiający dopuści wyświetlanie do 10 krzywych dynamicznych dowolnych monitorowanych parametrów z możliwością rozbudowy do 16 w razie rzeczywistej potrzeby?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 188 Dot. Pkt. 18. Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta z przyciskami ekranowymi, spośród których 5 przycisków może mieć zmienioną funkcję?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 189 Dot. Pkt. 21. Czy Zamawiający dopuści system monitorowania, który może być rozbudowany o ekran kopiujący albo ekran z niezależną konfiguracją, a oprócz tego o duży ekran umożliwiający sterowanie wszystkimi funkcjami monitora z odległej lokalizacji, np. na zewnątrz izolatki?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 190 Dot. Pkt. 23. Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w pokrętło, zdecydowanie ułatwiające wybór pozycji z listy i wprowadzanie wartości liczbowych?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 191 Dot. Pkt. 26. Czy Zamawiający dopuści monitor bez możliwości rozbudowy o drugi akumulator?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 192 Dot. Pkt. 33. Czy Zamawiający dopuści monitor z pamięcią 150 zdarzeń z odcinkami wszystkich krzywych  dynamicznych w samym monitorze i pamięcią 1000 zdarzeń z odcinkami 2 krzywych na pacjenta w centrali pielęgniarskiej?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 193 Dot. Pkt. 36. Czy Zamawiający dopuści system monitorowania z zapisem następujących danych: trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich monitorowanych parametrów z monitora i podłączonych urządzeń takich jak np. respirator, z 96 godzin, konfigurowane w szerokim zakresie, oraz z historią 150 zdarzeń alarmowych?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 194 Dot. Pkt. 37. Czy Zamawiający dopuści monitor bez noworodkowej funkcji OCRG, a więc bez trendu OCRG?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 195 Dot. Pkt. 40. Czy Zamawiający dopuści monitor bez histogramów?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 196 Dot. Pkt. 41, 44. Czy Zamawiający dopuści system monitorowania bez funkcji holterowskiej?

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 147 i 149.

Pytanie nr 197 Dot. Pkt. 43. Czy Zamawiający dopuści ustawianie czasu krótkich trendów za pomocą wyboru pozycji z listy?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 198 Dot. Pkt. 47. Czy Zamawiający dopuści monitor transportowy bez funkcji zapamiętywania krzywych dynamicznych?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 199 Dot. Pkt. 48. Czy Zamawiający dopuści moduł transportowy bez funkcji wyświetlania krótkich trendów?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 200 Dot. Pkt. 51. Czy Zamawiający dopuści moduł transportowy, którego obudowa jest zaprojektowana do wygodnego trzymania go w dłoni, bez konieczności stosowania dodatkowej rączki do przenoszenia?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 201 Dot. Pkt. 52. Czy Zamawiający dopuści moduł transportowy bez własnego uchwytu, ale z możliwością zastosowania dodatkowego, niezależnego zaczepu do mocowania na ramie łóżka?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się pod warunkiem dostarczenia zaczepu do mocowania wraz z urządzeniem.

Pytanie nr 202 Dot. Pkt. 54. Czy Zamawiający dopuści prezentację 3 krzywych dynamicznych?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 203 Dot. Pkt. 56. Czy Zamawiający dopuści rozdzielczość ekranu 640 x 240?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 204 Dot. Pkt. 57. Czy Zamawiający dopuści moduł transportowy z 5 różnie skonfigurowanymi ekranu, do wyboru, bez specjalnego ekranu „dużych liczb” z co najmniej 1 krzywą dynamiczną?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 205 Dot. Pkt. 59. Czy Zamawiający dopuści klasę odporności IPX4, co oznacza odporność na wodę chlapiącą z każdego kierunku, bez określania klasyfikacji odporności na wnikanie kurzu, która nie ma znaczenia przy takiej odporności na wodę?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 206 Dot. Pkt. 61. Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością pomiaru BIS na stanowisku, bez możliwości pomiaru podczas transportu?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 207 Dot. Pkt. 63. Czy Zamawiający dopuści system bez pomiaru CO bezpośrednio w module transportowym po odłączeniu od monitora matki

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 208 Dot. Pkt. 64. Czy Zamawiający dopuści monitor bez automatycznej zmiany monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 209 Dot. Pkt. 65. Czy Zamawiający dopuści system monitorowania z funkcją analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów, która może być uruchomiona w centrali monitorowania, z uruchamianiem analizy przyciskiem w monitorze?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 210 Dot. Pkt. 69. Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy od -15 do +15 mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 211 Dot. Pkt. 73. Czy Zamawiający dopuści rozpoznawanie 12 zaburzeń arytmii w monitorze?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 212 Dot. Pkt. 74. Czy zamawiający dopuści opóźnienie alarmu bezdechu ustawiane w zakresie 10 – 30 sekund?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 213 Dot. Pkt. 75. Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy ciśnienia skurczowego u dorosłych  30 -  250 mmHg i rozkurczowego od 10 – do 210 mmHg?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 214 Dot. Pkt. 78. Czy Zamawiający dopuści monitor bez dodatkowych pomiarów wyzwalanych automatycznie w opisany sposób?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 215 Dot. Pkt. 79. Czy Zamawiający dopuści pomiar NIBP realizowany podczas stopniowego opróżniania mankietu?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 216 Dot. Pkt. 80. Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy pulsu 26-239 ud./min, udostępniany przez moduł OEM Masimo SET?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 217 Dot. Pkt. 82, 101. Czy Zamawiający dopuści czujnik pomiaru SpO2 w postaci standardowego klipsa mocowanego na palcu?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 218 Dot. Pkt. 91. Czy Zamawiający dopuści monitor bez możliwości rozbudowy pomiaru rzutu minutowego serca przy użyciu termodylucji przezpłucnej.

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 169.

Pytanie nr 219 Dot. Pkt. 94. Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością rozbudowy o opisaną funkcjonalność za pośrednictwem serwera obsługującego wszystkie monitory?

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 170.

Pytanie nr 220 Dot. Pkt. 96. Czy Zamawiający dopuści monitor bez możliwości rozbudowy o pomiar EEG?

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 170.

Pytanie nr 221 Dot. Pkt. 98. Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych producenta oferowanych monitorów i jednego dodatkowego producenta?

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 170.

Pytanie nr 222 Dot. Pkt. 99. Czy Zamawiający dopuści monitor z akcesoriami, które nie są kompatybilne z serią BSM/CSM?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 223 Dot. Pkt. 100. Czy Zamawiający dopuści moduły transportowe niekompatybilne z serią BSM/CSM

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Dotyczy:

Załącznik nr 2b do SWZ (Załącznik nr 1 do umowy), OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne) PAKIET NR 2: Kardiomonitory z modułem transportowym 3 szt.

Pytanie nr 224 Dot. Pkt. 3. Czy Zamawiający dopuści monitor bez pomiaru PiCCO i EEG?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 225 Dot. Pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści system monitorowania, w którem masa wszystkich elementów składowych mocowanych na stałe na stanowisku wynosi ok, 20 kg, ale masa modułu transportowego nie przekracza 1 kg?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 226 Dot. Pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści system monitorowania, w którym moduł transportowy może być oddalony od monitora stacjonarnego o kilka metrów, z połączeniem przewodowym obu lokalizacji i umożliwia sterowanie funkcjami monitora np. z drugiej strony łóżka pacjenta?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 227 Dot. Pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści wyświetlanie do 10 krzywych dynamicznych dowolnych monitorowanych parametrów z możliwością rozbudowy do 16 w razie rzeczywistej potrzeby?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 228 Dot. Pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta z przyciskami ekranowymi, spośród których 5 przycisków może mieć zmienioną funkcję?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 229 Dot. Pkt. 19. Czy Zamawiający dopuści system monitorowania, który może być rozbudowany o ekran kopiujący albo ekran z niezależną konfiguracją, a oprócz tego o duży ekran umożliwiający sterowanie wszystkimi funkcjami monitora z odległej lokalizacji, np. na zewnątrz izolatki?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 230 Dot. Pkt. 21. Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w pokrętło, zdecydowanie ułatwiające wybór pozycji z listy i wprowadzanie wartości liczbowych?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 231 Dot. Pkt. 24. Czy Zamawiający dopuści monitor bez możliwości rozbudowy o drugi akumulator?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 232 Dot. Pkt. 31. Czy Zamawiający dopuści monitor z pamięcią 150 zdarzeń z odcinkami wszystkich krzywych  dynamicznych w samym monitorze i pamięcią 1000 zdarzeń z odcinkami 2 krzywych na pacjenta w centrali pielęgniarskiej?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 233 Dot. Pkt. 34. Czy Zamawiający dopuści system monitorowania z zapisem następujących danych: trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich monitorowanych parametrów z monitora i podłączonych urządzeń takich jak np. respirator, z 96 godzin, konfigurowane w szerokim zakresie, oraz z historią 150 zdarzeń alarmowych?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 234 Dot. Pkt. 35. Czy Zamawiający dopuści monitor bez noworodkowej funkcji OCRG, a więc bez trendu OCRG?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 235 Dot. Pkt. 38. Czy Zamawiający dopuści monitor bez histogramów?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 236 Dot. Pkt. 39, 42. Czy Zamawiający dopuści system monitorowania bez funkcji holterowskiej?

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 109 i 111.

Pytanie nr 237 Dot. Pkt. 41. Czy Zamawiający dopuści ustawianie czasu krótkich trendów za pomocą wyboru pozycji z listy?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 238 Dot. Pkt. 45. Czy Zamawiający dopuści monitor transportowy bez funkcji zapamiętywania krzywych dynamicznych?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 239 Dot. Pkt. 46. Czy Zamawiający dopuści moduł transportowy bez funkcji wyświetlania krótkich trendów?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 240 Dot. Pkt. 49. Czy Zamawiający dopuści moduł transportowy, którego obudowa jest zaprojektowana do wygodnego trzymania go w dłoni, bez konieczności stosowania dodatkowej rączki do przenoszenia?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 241 Dot. Pkt. 50. Czy Zamawiający dopuści moduł transportowy bez własnego uchwytu, ale z możliwością zastosowania dodatkowego, niezależnego zaczepu do mocowania na ramie łóżka?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się pod warunkiem dostarczenia zaczepu wraz z urządzeniem.

Pytanie nr 242 Dot. Pkt. 52. Czy Zamawiający dopuści prezentację 3 krzywych dynamicznych?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 243 Dot. Pkt. 54. Czy Zamawiający dopuści rozdzielczość ekranu 640 x 240?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 244 Dot. Pkt. 55. Czy Zamawiający dopuści moduł transportowy z 5 różnie skonfigurowanymi ekranu, do wyboru, bez specjalnego ekranu „dużych liczb” z co najmniej 1 krzywą dynamiczną?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 245 Dot. Pkt. 57. Czy Zamawiający dopuści klasę odporności IPX4, co oznacza odporność na wodę chlapiącą z każdego kierunku, bez określania klasyfikacji odporności na wnikanie kurzu, która nie ma znaczenia przy takiej odporności na wodę?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 246 Dot. Pkt. 59. Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością pomiaru BIS na stanowisku, bez możliwości pomiaru podczas transportu?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 247 Dot. Pkt. 61. Czy Zamawiający dopuści system bez pomiaru CO bezpośrednio w module transportowym po odłączeniu od monitora matki

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 248 Dot. Pkt. 62. Czy Zamawiający dopuści monitor bez automatycznej zmiany monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 249 Dot. Pkt. 63. Czy Zamawiający dopuści system monitorowania z funkcją analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów, która może być uruchomiona w centrali monitorowania, z uruchamianiem analizy przyciskiem w monitorze?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 250 Dot. Pkt. 67. Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy od -15 do +15 mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 251 Dot. Pkt. 71. Czy Zamawiający dopuści rozpoznawanie 12 zaburzeń arytmii w monitorze?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 252 Dot. Pkt. 72. Czy zamawiający dopuści opóźnienie alarmu bezdechu ustawiane w zakresie 10 – 30 sekund?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 253 Dot. Pkt. 73. Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy ciśnienia skurczowego u dorosłych  30 -  250 mmHg i rozkurczowego od 10 – do 210 mmHg?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 254 Dot. Pkt. 76. Czy Zamawiający dopuści monitor bez dodatkowych pomiarów wyzwalanych automatycznie w opisany sposób?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 255 Dot. Pkt. 77. Czy Zamawiający dopuści pomiar NIBP realizowany podczas stopniowego opróżniania mankietu?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 256 Dot. Pkt. 78. Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy pulsu 26-239 ud./min, udostępniany przez moduł OEM Masimo SET?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 257 Dot. Pkt. 80, 99. Czy Zamawiający dopuści czujnik pomiaru SpO2 w postaci standardowego klipsa mocowanego na palcu?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 258 Dot. Pkt. 89. Czy Zamawiający dopuści monitor bez możliwości rozbudowy pomiaru rzutu minutowego serca przy użyciu termodylucji przezpłucnej.

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 130.

Pytanie nr 259 Dot. Pkt. 92. Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością rozbudowy o opisaną funkcjonalność za pośrednictwem serwera obsługującego wszystkie monitory?

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 131.

Pytanie nr 260 Dot. Pkt. 94. Czy Zamawiający dopuści monitor bez możliwości rozbudowy o pomiar EEG?

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 131.

Pytanie nr 261 Dot. Pkt. 96. Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych producenta oferowanych monitorów i jednego dodatkowego producenta?

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 131.

Pytanie nr 262 Dot. Pkt. 97. Czy Zamawiający dopuści monitor z akcesoriami, które nie są kompatybilne z serią BSM/CSM?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 263 Dot. Pkt. 98. Czy Zamawiający dopuści moduły transportowe niekompatybilne z serią BSM/CSM

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Dotyczy: Załącznik nr 2c do SWZ (Załącznik nr 1 do umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne) PAKIET NR 3 Kardiomonitory OiT 3 szt.

Pytanie nr 264 Dot. Pkt. 3. Czy Zamawiający dopuści monitor bez pomiaru PiCCO i EEG?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 265 Dot. Pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści system monitorowania, w którem masa wszystkich elementów składowych mocowanych na stałe na stanowisku wynosi ok, 20 kg, ale masa modułu transportowego nie przekracza 1 kg?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 266 Dot. Pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści system monitorowania, w którym moduł transportowy może być oddalony od monitora stacjonarnego o kilka metrów, z połączeniem przewodowym obu lokalizacji i umożliwia sterowanie funkcjami monitora np. z drugiej strony łóżka pacjenta?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 267 Dot. Pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści wyświetlanie do 10 krzywych dynamicznych dowolnych monitorowanych parametrów z możliwością rozbudowy do 16 w razie rzeczywistej potrzeby?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 268 Dot. Pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta z przyciskami ekranowymi, spośród których 5 przycisków może mieć zmienioną funkcję?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 269 Dot. Pkt. 20. Czy Zamawiający dopuści system monitorowania, który może być rozbudowany o ekran kopiujący albo ekran z niezależną konfiguracją, a oprócz tego o duży ekran umożliwiający sterowanie wszystkimi funkcjami monitora z odległej lokalizacji, np. na zewnątrz izolatki?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 270 Dot. Pkt. 22. Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w pokrętło, zdecydowanie ułatwiające wybór pozycji z listy i wprowadzanie wartości liczbowych?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 271 Dot. Pkt. 25. Czy Zamawiający dopuści monitor bez możliwości rozbudowy o drugi akumulator?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 272 Dot. Pkt. 32. Czy Zamawiający dopuści monitor z pamięcią 150 zdarzeń z odcinkami wszystkich krzywych  dynamicznych w samym monitorze i pamięcią 1000 zdarzeń z odcinkami 2 krzywych na pacjenta w centrali pielęgniarskiej?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 273 Dot. Pkt. 35. Czy Zamawiający dopuści system monitorowania z zapisem następujących danych: trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich monitorowanych parametrów z monitora i podłączonych urządzeń takich jak np. respirator, z 96 godzin, konfigurowane w szerokim zakresie, oraz z historią 150 zdarzeń alarmowych?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 274 Dot. Pkt. 36. Czy Zamawiający dopuści monitor bez noworodkowej funkcji OCRG, a więc bez trendu OCRG?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 275 Dot. Pkt. 39. Czy Zamawiający dopuści monitor bez histogramów?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 276 Dot. Pkt. 40, 43. Czy Zamawiający dopuści system monitorowania bez funkcji holterowskiej?

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 72 i 74.

Pytanie nr 277 Dot. Pkt. 42. Czy Zamawiający dopuści ustawianie czasu krótkich trendów za pomocą wyboru pozycji z listy?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 278 Dot. Pkt. 46. Czy Zamawiający dopuści monitor transportowy bez funkcji zapamiętywania krzywych dynamicznych?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 279 Dot. Pkt. 47. Czy Zamawiający dopuści moduł transportowy bez funkcji wyświetlania krótkich trendów?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 280 Dot. Pkt. 50. Czy Zamawiający dopuści moduł transportowy, którego obudowa jest zaprojektowana do wygodnego trzymania go w dłoni, bez konieczności stosowania dodatkowej rączki do przenoszenia?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 281 Dot. Pkt. 51. Czy Zamawiający dopuści moduł transportowy bez własnego uchwytu, ale z możliwością zastosowania dodatkowego, niezależnego zaczepu do mocowania na ramie łóżka?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się pod warunkiem dostarczenia zaczepu wraz z urządzeniem.

Pytanie nr 282 Dot. Pkt. 53. Czy Zamawiający dopuści prezentację 3 krzywych dynamicznych?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 283 Dot. Pkt. 55. Czy Zamawiający dopuści rozdzielczość ekranu 640 x 240?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 284 Dot. Pkt. 56. Czy Zamawiający dopuści moduł transportowy z 5 różnie skonfigurowanymi ekranu, do wyboru, bez specjalnego ekranu „dużych liczb” z co najmniej 1 krzywą dynamiczną?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 285 Dot. Pkt. 58. Czy Zamawiający dopuści klasę odporności IPX4, co oznacza odporność na wodę chlapiącą z każdego kierunku, bez określania klasyfikacji odporności na wnikanie kurzu, która nie ma znaczenia przy takiej odporności na wodę?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 286 Dot. Pkt. 60. Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością pomiaru BIS na stanowisku, bez możliwości pomiaru podczas transportu?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 287 Dot. Pkt. 62. Czy Zamawiający dopuści system bez pomiaru CO bezpośrednio w module transportowym po odłączeniu od monitora matki

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 288 Dot. Pkt. 63. Czy Zamawiający dopuści monitor bez automatycznej zmiany monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 289 Dot. Pkt. 64. Czy Zamawiający dopuści system monitorowania z funkcją analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów, która może być uruchomiona w centrali monitorowania, z uruchamianiem analizy przyciskiem w monitorze?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 290 Dot. Pkt. 68. Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy od -15 do +15 mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 291 Dot. Pkt. 72. Czy Zamawiający dopuści rozpoznawanie 12 zaburzeń arytmii w monitorze?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 292 Dot. Pkt. 73. Czy zamawiający dopuści opóźnienie alarmu bezdechu ustawiane w zakresie 10 – 30 sekund?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 293 Dot. Pkt. 74. Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy ciśnienia skurczowego u dorosłych  30 -  250 mmHg i rozkurczowego od 10 – do 210 mmHg?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 294 Dot. Pkt. 77. Czy Zamawiający dopuści monitor bez dodatkowych pomiarów wyzwalanych automatycznie w opisany sposób?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 295 Dot. Pkt. 78. Czy Zamawiający dopuści pomiar NIBP realizowany podczas stopniowego opróżniania mankietu?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 296 Dot. Pkt. 79. Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy pulsu 26-239 ud./min, udostępniany przez moduł OEM Masimo SET?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 297 Dot. Pkt. 81, 100. Czy Zamawiający dopuści czujnik pomiaru SpO2 w postaci standardowego klipsa mocowanego na palcu?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 298 Dot. Pkt. 90. Czy Zamawiający dopuści monitor bez możliwości rozbudowy pomiaru rzutu minutowego serca przy użyciu termodylucji przezpłucnej?

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 93.

Pytanie nr 299 Dot. Pkt. 93. Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością rozbudowy o opisaną funkcjonalność za pośrednictwem serwera obsługującego wszystkie monitory?

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 94.

Pytanie nr 300 Dot. Pkt. 95. Czy Zamawiający dopuści monitor bez możliwości rozbudowy o pomiar EEG?

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 94.

Pytanie nr 301 Dot. Pkt. 97. Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych producenta oferowanych monitorów i jednego dodatkowego producenta?

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 94.

Pytanie nr 302 Dot. Pkt. 98. Czy Zamawiający dopuści monitor z akcesoriami, które nie są kompatybilne z serią BSM/CSM?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 303 Dot. Pkt. 99. Czy Zamawiający dopuści moduły transportowe niekompatybilne z serią BSM/CSM

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy

Pytanie nr 304. Par. 7 ust. 3

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastapić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie. W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie stosownej zmiany w treści umowy.

Odpowiedź:  Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 305 Par. 7 ust. 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość wymiany uszkodzonych części na części rekondycjonowane przez wytwórcę aparatu, przy założeniu, że takie części spełniają te same standardy jakości co części fabrycznie nowe i są objęte takimi samymi warunkami gwarancji co części fabrycznie nowe?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść § 7 ust 7 i nadaje mu nowe brzmienie: „W przypadku dokonywania naprawy gwarancyjnej urządzenia, wszystkie wymienione elementy będą fabrycznie nowe lub rekondycjonowane i dopuszczone do montażu w urządzeniu przez jego producenta i są objęte takimi samymi warunkami gwarancji co części fabrycznie nowe”

Pytanie nr 306 Par. 7 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tego zapisu w następujący sposób:

Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 8 lat.

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielano w pytaniu nr 9.

Pytanie nr 307. Par. 8 ust. 1 pkt b)

Czy Zamawiający wyraz zgodę na obniżenie kar umownych do 800 zł za każdy dzień zwłoki w dostawie urządzenia zgodnego z umową?

Odpowiedź:  Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 308 Par. 8 ust. 1 pkt c)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do 300 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, ponad terminy określone w umowie?

Odpowiedź:  Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 309  Par. 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych z 30 do 20%?

Odpowiedź:  Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 310  Par. 10

Czy Zamawiający wyraz zgodę na modyfikacje zapisów dot. siły wyższej w następujący sposób:

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, epidemie, stany nadzwyczajne, w tym stan klęski żywiołowej itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej, w tym mogą dokonywać zmian Umowy w trybie przewidzianym w §11 ust. 1.

## Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. W kwestii dotyczącej instytucji „siły wyższej” zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, wobec czego nie ma potrzeby implementowania ich do treści samej umowy. Zamawiający wskazuje na normy wynikające z art. 357¹ Kodeksu Cywilnego – klauzula rebus sic stantibus oraz Ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.).

Pytanie nr 311

Czy Zamawiający, w celu umożliwienia realizacji umowy przez Wykonawcę, zawrze z wybranym Wykonawca umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych?

Odpowiedź: Jeżeli realizacja umowy będzie związana z przetwarzaniem danych osobowych, zawarcie umowy dotyczącej przetwarzania danych osobowych będzie kwestią obligatoryjną.

Pytanie nr 312, dotyczy załącznika nr 3 do SWZ

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu § 8 ust. 1 tak, aby otrzymał następujące brzmienie:

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:

  - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z wyjątkiem przypadków określonych w § 9 - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,

- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

  - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,

  - za zwłokę w dostawie urządzenia zgodnego z umową – 0,5% wartości umowy licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,

  - za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi – 0,5% wartości towaru, którego wada, braki lub niezgodność dotyczy, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie.

Odpowiedź:  Nie, zgodnie z SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 8

Pytanie nr 313 Punkt 7.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy w stopniu ochrony  przed wilgocią IP 23

Odpowiedź:  Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 314 Punkt 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy wyposażonej w montowalny , wygodny uchwyt do przytwierdzenia do statywu lub szyny

Odpowiedź:  Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 315 Punkt 26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie parametrów infuzji min. w jednostkach: ng, mcg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, kcal, mEq z uwzględnieniem masy ciała w odniesieniu do czasu :  min, h, 24 h

Odpowiedź:  Tak, dopuszcza się (pkt. 25 tabelki)

Pytanie nr 316 Punkt 36

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z bolusem podawanym w w ml/h

Odpowiedź:  Nie, zgodnie z SWZ (punkt 33 tabelki).

Pytanie nr 317 Punkt 39

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy której biblioteka zawiera 40 leków , istnieje możliwość rozszerzenia jej do 2000 pozycji

Odpowiedź:  Nie, zgodnie z SWZ (punkt 38 tabelki).

Pytanie nr 318 Punkt 44

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy której czas ładowania wynosi 6 h

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 25.

Pytanie nr 319 Punkt 47

Zamawiającego o dopuszczenie pompy której pobór mocy wynosi mniej niż  60 W

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację treści SWZ w Załączniku nr 2a w pkt. 122 tabelki w następujący sposób:

| 46 | Pobór mocy < 20 W | PUNKTOWANY | ≤ 20W – 5 pkt ≤ 40W – 3 pkt ≤ 60W – 1 pkt > 60W – 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pytanie nr 320 Punkt 49 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z sygnałem alarmowym regulowanym na 8 poziomach. Odpowiedź: Tak, dopuszcza się. |

ZMIANA TREŚCI SIWZ – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający – Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp informuje, iż dokonał zmiany treści SWZ poprzez przekazanie w dniu 26.03.2021 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej „ogłoszenia o sprostowaniu” w poniższym zakresie:

- Zmianie ulegnie treść punktu 31 i 32 Rozdziału I SWZ (Termin składania i otwarcia ofert).

- Zmianie ulegnie treść punktu 26 Rozdziału I SWZ (Termin związania ofertą).

Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 5 ustawy Pzp udostępni zmianę treści SWZ na stronie internetowej  bip.wszzkielce.pl  po publikacji ogłoszenia o sprostowaniu przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

ZATWIERDZAM

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Bartosz Stemplewski