## Pakiet 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr ……... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1 Odczynniki do badań morfologii wraz z dzierżawa aparatu
...................................................
(Nazwa wykonawcy)
Lp. | Opis | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! * | Nazwa producenta Nr katalogowy | Karta charakterystyki**
1 | Diluent 20l | 97 |  |  | 0 | Tak/Nie |  | Tak/Nie
2 | Odczynnik do automatycznego określania hemoglobiny we krwi 3x500ml | 20 |  |  | 0 | Tak/Nie |  | Tak/Nie
3 | Lizat 5l | 24 |  |  | 0 | Tak/Nie |  | Tak/Nie
4 | Odczynnik do barwienia leukocytów 2x42ml | 7 |  |  | 0 | Tak/Nie |  | Tak/Nie
5 | Krew kontrolna 1x3x3,0ml | 36 |  |  | 0 | Tak/Nie |  | Tak/Nie
6 | Odczynnik odbiałczający | 19 |  |  | 0 | Tak/Nie |  | Tak/Nie
|  |  | RAZEM: |  | 0
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, 186), załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
Wymagania dotyczące dzierżawionego aparatu
Analizator hematologiczny fabrycznie nowy nie starszy niż 2020r. posiadajacy min. 2 wspólne odczynniki i wspólna krew kontrolną z analizatorem XN-2000(RET)BF będący własnościa Zamawiajacego. Rozdział leukocytów na 5 populacji w oparciu o technologię fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z laserem półprzewodnikowym, możliwość sprawdzenia wartości niedojrzałych granulocytów, analizator posiadający osobny tryb pomiaru dla próbek leukopenicznych z wydłużonym czasem zlioczania leukocytów, zakresy liniowości dla próbki pierwotnej bez wstępnego rozcieńczania: WBC do min.400000/ul, RBC do min.8 mln/ul, PLT do min. 4 mln/ul, HCT do min.70%, maksymalna objętość aspirowanej krwi do wykonania pełnej morfologii: 25 μl, wydajność analizatora: do 60 oznaczeń/na godzinę, analizator wyposażony w podajnik na min. 20 próbek oczekujących na analizę, min. 24 parametry raportowane krwi obwodowej z rozdziałem leukocytów na 5 populacji, flagowanie wyników patologicznych, wpięcie do systemu informatycznego Laboratorium, dodatkowy zestaw komputerowy do analizatora, kontrola na 3 poziomach policzona z uwzględnieniemważności fiolki na opakowaniu, gwarancja na analizator obejmujaca naprawy, przeglady i części zamienne przez cały okres trwania umowy, instalacja i szkolenie personelu.
Ważność odzcynników min. 6 miesięcy.
Krew kontrolna może wynosić minimum 2 miesiące od daty dostawy zgodnie z harmonogramem dostaw.
Wartość brutto czynszu dzierżawy aparatu (model/data produkcji/ nr katalogowy - podać) …………………………………………………………………………. w okresie 1-go miesiąca ………………………………..zł
Stawka VAT …………………………