## Pak.1
| EZ/ZP/40/2021/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet Nr 1 - Wskaźniki typu 4
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji parą wodną • z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C -7 min, 121°C – 20 min. • wskaźnik typu 4 wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 11140 • typ testu, sposób przebarwienia, parametry umieszczone na teście • przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu • przebarwienie po procesie trwałe umożliwiające archiwizację • nietoksyczny, bez metali ciężkich Szerokość wskaźnika nie większa niż 22mm | szt. | 35000
2 |  | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu • z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 100% tlenek etylenu, temp 37°C oraz 55°C • wskaźnik typu 4 wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 11140 • typ testu, sposób przebarwienia i parametry umieszczone na teście • przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu • przebarwienie po procesie trwałe umożliwiające archiwizację • nietoksyczny, bez metali ciężkich Szerokość wskaźnika nie większa niż 22mm | szt. | 4000
Wartość pakietu:
Wymagania dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek testów po 5 sztuk z każdej pozycji.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.

## Pak. 2
| EZ/ZP/40/2021/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet Nr 2 - Wskaźniki typu 5
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Zintegrowany wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji parą wodną • z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C – 7 min, 121°C – 20 min. • wskaźnik typu 5 wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 11140-1 oraz EN 867-1 • integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje przesuwanie substancji wskaźnikowej w polu testowym • oddzielne okienko do potwierdzenia odczytu wyniku • typ testu, sposób przebarwienia i parametry umieszczone na teście • przebarwienie jednoznaczne, łatwe do interpretacji • przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację • technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji • nietoksyczny, bez metali ciężkich Szerokość wskaźnika nie większa niż 22mm | szt. | 60000
2 |  | Zintegrowany wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu • z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 100% tlenek etylenu, temp 37°C oraz 55°C • wskaźnik typu 5 wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 11140-1 oraz EN 867-1. substancja wskaźnikowa umieszczona liniowo. Po procesie sterylizacji jeżeli spełniono 4 krytyczne parametry procesu kolor wskaźnika zmienia się jednoznacznie, w sposób łatwy do interpretacji • typ testu, sposób przebarwienia umieszczone na teście • przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację • technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji • nietoksyczny, bez metali ciężkich Szerokość wskaźnika nie większa niż 22mm | szt. | 800
3 |  | Zestaw symulacyjny kontroli wsadu - przyrząd testowy PCD, zgodny z poniższymi parametrami: - zestaw posiada wbudowaną wężownicę o długości 1,5 m. - kompatybilny z testami typu 5 i 6, testami biologicznymi do kontroli procesu sterylizacji parą wodną. - Przyrząd kontrolny wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej specjalną powłoką silikonu w celu zachowania równej temperatury w całym zestawie kontrolnym oraz ochrony przed poparzeniem personelu. Przeznaczony na 1000 cykli | szt. | 4
Wartość pakietu:
Wymagania dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek testów 5 sztuk z każdej pozycji.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.

## Pak. 3
| EZ/ZP/40/2021/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet Nr 3 - Wskaźniki typu 6
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Jednorazowy, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, pakiet kontrolny typu Bowie – Dick`a o parametrach 134º C – 3,5 min. - kontrolujący penetrację i jakość pary, - symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy nie mniejszy niż 12cmX12cm wykazujący obecność powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, przegrzanie pary, - kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. - Pakiet zgodny z normą ISO11140-4. Wymagane dołączenie dokumentu potwierdzającego zgodność z ISO 11140 wydanego przez niezależną organizację notyfikowaną w postaci certyfikatu, na którym znajduje się kod i nazwa producenta. - Na odwrocie arkusza testowego nadrukowane pola do wpisania informacji ewidencyjnych. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niż w 2010 r. | szt. | 100
2 |  | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., - wskaźnik w technologii klasy 6 w opakowaniach: 400 szt. + przyrząd PCD. - Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. - Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. | szt. | 9000
3 |  | Test do kontroli sterylizatora typu Bowie&Dick klasa 2 wg PN-EN ISO 11140, kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego. Test składa sie z dwuelementowej kapsuły - jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej, druga z porowatego metalu - oraz z niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepnego wskaźnika dostosowanego do parametrów 134ºC/3,5 min. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Każde opakowanie zawiera 400 wskaźników i przyrząd PCD. | szt. | 1600
4 |  | Emulacyjny wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji parą wodną - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 1) 134°C – 7 min, 121°C – 20 min. - wskaźnik typu 6 wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 11140 - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje jednoznaczne przebarwienie substancji testowej - klasa testu, sposób przebarwienia i parametry umieszczone na teście - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - nietoksyczny, bez metali ciężkich Szerokość wskaźnika nie większa niż 19mm | szt. | 8000
5 |  | Emulacyjny wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji parą wodną - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 3) 134°C – 18 min - wskaźnik typu 6 wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 11140 - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje jednoznaczne przebarwienie substancji testowej - klasa testu, sposób przebarwienia i parametry umieszczone na teście - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - nietoksyczny, bez metali ciężkich Szerokość wskaźnika nie większa niż 22mm | szt. | 100
6 |  | Zintegrowany wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 100% tlenek etylenu, temp 37°C oraz 55°C - wskaźnik typu 5 wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 11140 - klasa testu i sposób przebarwienia umieszczone na teście - informacja o parametrach testu znjduje się na każdym opakowaniu - przebarwienie jednoznaczne, w postaci kółka, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - nietoksyczny, bez metali ciężkich Szerokość wskaźnika nie większa niż 22mm | szt. | 800
Wartość pakietu:
Wymagania dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek testów poz. 1,2 po 2 sztuki, poz. 4,5,6 po 5 szt.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.

## Pak.4
| EZ/ZP/40/2021/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet Nr 4 - Naboje EO
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Naboje gazowe do sterylizatora gazowego 3M, zawierające 100 gram czystego EO, zgodne z instrukcją użytkowania sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora na podstawie oświadczenia producenta sterylizatora. Przeznaczone do modelu 4xl i 5xl oraz 5GS | szt. | 800
2 |  | Oryginalny papier do drukarki sterylizatora gazowego Steri-Vac 5xl (modele produkowane od 2000r-numer seryjny powyżej 720000) i Steri-Vac 8xl oraz 5GS i 8GS. Rolka 79mm x 30m. | szt. | 10
Wartość pakietu: | [7 empty] | 0
Wymagania dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek z poz. 1 w ilości 2 sztuk.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.

## Pak.5
| EZ/ZP/40/2021/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet Nr 5 - Test zgrzewu
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Test poprawnej pracy zgrzewarki, do kontroli jakości zgrzewu: - z możliwością zastosowania do zgrzewarek rotacyjnych - prawidłowy wynik po zyskaniu integracji krytycznych parametrów tj: nacisk, temperatura, czas - testy wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11607/ PN EN 868 - wynik jednoznaczny, łatwy do odczytu - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego łatwą archiwizację - nietoksyczny Nie zawiera folii w obszarze testowym | szt. | 2500
Wartość pakietu:
Wymagania dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek testów zgrzewu w ilości 5 sztuk.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.

## Pak.6
| EZ/ZP/40/2021/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet Nr 6 - Testy kontroli mycia i dezynfekcji
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, - Zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1 tj. 6% dla czasu i 1°C dla temperatury - integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę substancji wskaźnikowej w polu testowym - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji w formie papierowej - nietoksyczny | szt. | 2500
2 |  | Test skuteczności mycia mechanicznego w myjni-dezynfektorze - z możliwością zastosowania w: programie termicznym oraz programie termiczno-chemicznym myjni dezynfektora - testy wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 15883:2006 - z naniesioną z czterech stron substancją testową, odpowiadającą zanieczyszczeniom brudnych narzędzi chirurgicznych ( nie tylko krew) - substancja testowa na plastikowym, przezroczystym podłożu, naniesiona w sposób warstwowy oraz nierównomierny - wielkość testu umożliwia wklejenie do dokumentacji w formie papierowej - odczyt jednoznaczny, łatwy do interpretacji - nietoksyczny | szt. | 10000
3 |  | Uchwyt wielkrotnego użytku, wykonany ze stali nierdzewnej, do utrzymania arkusza testowego wskaźnika kontroli mycia mechanicznego, umożliwiający kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Uchwyt w postaci "klipsa", otwierany w celu łatwego umieszczania i wyciągania arkusza testowego. | szt. | 4
4 |  | Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest umieszczana w oddzielnej fiolce. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor już w 5 sekund z jasnożółtej na niebieską. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg. * | szt. | 200
Wartość pakietu:
Wymagania dodatkowe:
1. Jeżeli test wymaga zastosowania urządzenia mocującego/uchwytu oferent zobowiąże się do dostarczenia minimum 4 sztuk wymaganych urządzeń w ramach zawartej umowy.
2. Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek testów do myjni i dezynfekcji po 4 sztuki z pozycji 1,2,4.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.

## Pak.7
| EZ/ZP/40/2021/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet Nr 7 - Wskaźniki biologiczne szybkiego odczytu
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera". Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Kompatybilny z posiadanym przez szpital autoczytnikiem Attest Auto- reader 490 | szt. | 2600
2 |  | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzie rurowe, zawierający wskaźnik biologiczny . Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok 60-120 min. inkubacji. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 4 godzinach inkubacji. Odczyt wskaźnika automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Kompatybilny z posiadanym przez szpital autoczytnikiem Attest Auto Reader tlenek etylenu/390G/ | zestaw | 350
Wartość pakietu:
Wymagania dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek testów 3 szt. poz.1 oraz 1 zestaw z poz.2.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.

## Pak.8
| EZ/ZP/40/2021/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet Nr 8 - Kontrola wsadu z przyrządem PCD
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Wskaźnik chemiczny paskowy ( test symulacyjny) Bowie-Dick walidowany z przyrządem testowym typu Compact PCD (gke Steri-Rekord): - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C – 3,5 min. - wskaźniki wykonane w technologii zgodnej z normą PN-EN 867 i PN-EN ISO 11140 - w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje jednoznaczne przebarwienie substancji testowej - pola z substancją wskaźnikową reagują na nierównomierne rozłożenie w komorze pary wodnej, (pozostałe kieszenie powietrzne) - nazwa testu umieszczona na teście - do każdego opakowania dołączona instrukcja w zakresie interpretacji uzyskanych wyników - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - nietoksyczny | szt. | 1000
2 |  | Przyrząd testowy typu Compact PCD do wykonywania testu symulacyjnego Bowie - Dicka w dużych sterylizatorach parowych z załadunkiem wsadów narzędzi złożonych, rurowych i litych oraz wsadów porowatych: - wykonany w technologii umożliwiającej wykonanie kilku tysięcy cykli sterylizacyjnych - składający się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. - wykonany zgodnie z normą PN-EN 867 - w okresie umowy systematyczne dostarczanie zestawu uszczelnień przy zamawianiu testów - przyrząd do zastosowania w kontroli usuwania powierza i penetracji pary wodnej autoklawach medycznych o pojemności 6-10 STE z frakcjonowaną próżnią wstępną przy rutynowych parametrach dla testu Bowie-Dick : 134°C – 3,5 min. | szt. | 2
3 |  | Zintegrowany wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną walidowany z przyrządem testowym typu Compact PCD (gke Steri-Rekord): - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C – od 5 do 7 min, 121°C – od 15 do 20 min. - Wskaźniki wykonane w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 11140 - w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje jednoznaczne przebarwienie substancji testowej - typ i nazwa testu, umieszczone na teście - do każdego opakowania dołączona instrukcja w zakresie interpretacji uzyskanych wyników - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - nietoksyczny - do opakowania z testami dołączone elementy zużywalne (zestaw uszczelnień) do przyrządu PCD | szt. | 1000
4 |  | Przyrząd testowy typu Compact PCD do sterylizacji parowej (wsadu) dla złożonych narzędzi rurowych i litych oraz pakietów porowatych: wykonany w technologii umożliwiającej wykonanie kilku tysięcy cykli sterylizacyjnych składający się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. wykonany zgodnie z normą PN-EN 867 w okresie umowy systematyczne dostarczanie zestawu uszczelnień przy zamawianiu testów przyrząd do zastosowania w kontroli sterylizacji w autoklawach medycznych o pojemności 6-10 STE z frakcjonowaną próżnią wstępną | szt. | 2 szt.
5 |  | Wskaźnik biologiczny ampułkowy do kontroli sterylizacji parą wodną walidowany z przyrządem testowym typu Compact PCD - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C – od 5 do 7 min. 121°C – 15-20 min. - wskaźniki wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11138 - zawiera spory Geobacillus Stearothermophilus - temperatura inkubacji 55°C - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje nieodwracalne zabicie szczepu testowego - czas inkubacji do potwierdzenia odczytu maks. 24 godz. - na pojedynczej ampułce naklejka umożliwiająca opisanie daty, numeru cyku - na naklejce naniesiona substancja testowa odpowiadająca klasie IV wskaźnika chemicznego - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - potwierdzenie (dokument) zawartości odpowiedniej ilości populacji szczepu testowego zgodnie z obowiązująca normą | szt. | 6000
6 |  | Przyrząd testowy typu Compact PCD do wykonywania testu biologicznego w dużych autoklawach medycznych z załadunkiem wsadów narzędzi złożonych, rurowych, litych i wsadów porowatych oraz w sterylizotorze gazowym - EO - wykonany w technologii umożliwiającej wykonanie kilku tysięcy cykli sterylizacyjnych - składający się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. - wykonany zgodnie z normą PN-EN 867 - w okresie umowy systematyczne dostarczanie zestawu uszczelnień przy zamawianiu testów | szt. | 4
7 |  | Wskaźnik biologiczny ampułkowy do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu walidowany z przyrządem testowym typu Compact PCD - z możliwością zastosowania w 100% tlenku etylenu - wskaźniki wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11138 - zawiera spory Bacillus Atrophaeus - temperatura inkubacji 37°C - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, stężenie EO) powoduje nieodwracalne zabicie szczepu testowego - czas inkubacji do potwierdzenia odczytu 24/48 godz. - na pojedynczej ampułce naklejka umożliwiająca opisanie daty, numeru cyklu - na naklejce naniesiona substancja testowa odpowiadająca klasie IV wskaźnika chemicznego - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - potwierdzenie (dokument) zawartości odpowiedniej ilości populacji szczepu testowego | szt. | 200
8 |  | Zintegrowany wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli wsadu w procesie sterylizacji tlenkiem etylenu walidowany z przyrządem testowym typu PCD - z możliwością zastosowania przy sterylizacji 100% tlenkiem etylenu - wskaźniki wykonane w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 11140 - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, stężenie tlenku etylenu) powoduje jednoznaczne przebarwienie substancji testowej - typ i nazwa testu, umieszczone na teście - do każdego opakowania dołączona instrukcja w zakresie interpretacji uzyskanych wyników - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - nietoksyczny - do opakowania z testami dołączone elementy zużywalne (zestaw uszczelnień) do przyrządu PCD | szt. | 750
9 |  | Wskaźnik biologiczny ampułkowy do kontroli sterylizacji nadtlenkiem wodoru wskaźniki wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11138 - zawiera spory Geobacillus Stearothermophilus - temperatura inkubacji 55°C - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu powoduje nieodwracalne zabicie szczepu testowego - czas inkubacji do potwierdzenia odczytu 24 godz. - na pojedynczej ampułce naklejka z naniesion substancja testowa odpowiadająca wskaźnikowi chemicznemu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - potwierdzenie (dokument) zawartości odpowiedniej ilości populacji szczepu testowego | szt. | 400
10 |  | Zgniatacz ampułek wskaźnika biologicznego | szt. | 10
Wartość pakietu:
Wymagania dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek testów po 5 sztuk z pozycji 1,3,8 oraz 3 szt. z pozycji 5,7,9.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.

## Pak.9
| EZ/ZP/40/2021/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet Nr 9 - Metkownice i etykiety
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna (literowo-cyfrowa) do naklejania etykiet dwustronnie przylepnych z możliwością umieszczania w 3 rzędach wszystkich istotnych danych procesu sterylizacji ( 11 znaków w 1 rzędzie): - 1 rząd dane procesu: inicjały obsługi, kod sterylizatora, kod cyklu, kod zawartości pakietu - 2 rząd: data sterylizacji - 3 rząd dana ważności pakietu | szt. | 8
2 |  | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną: z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-2 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-11 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) - w rzędzie trzecim – datę ważności (8-11 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). 1 rolka = 750 szt | rolka | 600
3 |  | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu: z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-2 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-11 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) - w rzędzie trzecim – datę ważności (8-11 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). 1 rolka = 750 szt | rolka | 72
4 |  | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej: - z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-2 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-11 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) - w rzędzie trzecim – datę ważności (8-11 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). - kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną Gke z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. - wraz z rolkami dostarczany wałek z tuszem do metkownicy - wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke o kompatybilności z oferowanymi etykietami 1 rolka = 750 szt | rolka | 84
Wartość pakietu:
Wymagania dodatkowe:
1. Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek z pozycji 2,3,4 - po 1 rolce.
2. Metkownica kompatybilna z oferowanymi etykietami
3. Etykiety kompatybilne z posiadanymi przez szpital metkownicami trzyrzędowymi Alfanumerycznymi Gk z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet.
4. Wraz z rolkami dostarczany wałek z tuszem do metkownicy
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.

## Pak 10
| EZ/ZP/40/2021/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet Nr 10 - Taśma papierowa
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Taśma papierowa samoprzylepna z indykatorem sterylizacji parą wodną - taśma szerokości ok. 18 mm - 20 mm w rolce długość ok. 50 mb - zawiera substancję wskaźnikową zmieniającą kolor po procesie sterylizacji - sposób przebarwienia i parametry umieszczone na ulotce informacyjnej w języku polskim - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, utrzymujące się min. 1 rok - substancja wskaźnikowa nietoksyczna - zawiera odpowiednio dużą (umożliwiającą trwałe przymocowanie do powierzchni suchych) nietoksyczną warstwę substancji klejącej - warstwa kleju odpowiednio duża, umożliwiająca pewne zamknięcie pakietu, nie odklejająca się pod wpływem przekładania zaklejonych pakietów, wilgoci (sterylizacja parą wodną) oraz podciśnienia, a także w czasie składowania po sterylizacji | rolka | 400
2 |  | Taśma papierowa samoprzylepna bez indykatora - taśma szerokości ok. 18 mm - 20 mm, długość ok.50 mb - bez substancji wskaźnikowej - z możliwością trwałego pisania długopisem lub markerem - zawiera odpowiednio dużą (umożliwiającą trwałe przymocowanie do powierzchni suchych) nietoksyczną warstwę substancji klejącej - warstwa kleju odpowiednio duża, umożliwiająca pewne zamknięcie pakietu, nie odklejająca się pod wpływem przekładania zaklejonych pakietów, wilgoci (sterylizacja parą wodną) oraz podciśnienia, a także w czasie składowania po sterylizacji | rolka | 600
3 |  | Taśma bezcelulozowa do sterylizacji nadtlenkiem wodoru - taśma Szerokości ok. 18 mm - 20mm, dlugośći ok.50mb - z możliwością trwałego pisania markerem - zawiera odpowiednio dużą (umożliwiającą trwałe przymocowanie do powierzchni suchych) nietoksyczną warstwę substancji klejącej - warstwa kleju odpowiednio duża, umożliwiająca pewne zamknięcie pakietu, nie odklejająca się pod wpływem przekładania zaklejonych pakietów, podciśnienia, a także w czasie składowania po sterylizacji | rolka | 48
4 |  | Podajnik do taśm samoklejących papierowych wykonany ze stali, zapewnia wygodne pobieranie poprzez odcięcie jednocześnie dwóch taśm o określonej przez użytkownika długości. Specjalnie obciążona podstawa podajnika zapewnia stabilność na każdym podłożu. Możliwość stosowania taśm o szerokości 18 do ok. 25 mm i długości ok. 50 mb. | szt. | 2
Wartość pakietu:
Wymagania dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek taśm po 1 rolce z pozycji 1,2,3.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.

## Pak.11
| EZ/ZP/40/2021/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet Nr 11 - Plomby i filtry do kontenerów
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Filtry jednorazowego użytku do kontenerów do sterylizacji AESKULAP w kształcie koła o średnicy 19 mm i o trwałości użytkowania ze sprawdzianem sterylizacji parą wodną. | szt. | 3.000
2 |  | Filtr jednorazowego użytku do kontenerów do sterylizacji w kształcie prostokąta 118mmx235mm ze sprawdzianem sterylizacji parą wodną. | szt. | 2000
3 |  | Filtr jednorazowego użytku do kontenerów do sterylizacji w kształcie koła o srednicy 130mm. | szt. | 800
4 |  | Filtry jednorazowego użytku do kontenerów do sterylizacji UNK LINK w kształcie prostokąta o wymiarach 210x490mm, 4 otwory do mocowania do pokrywy. | szt. | 1000
5 |  | Jednorazowa plomba do kontenerów Aesculap/CHM/LINK wykonana z tworzywa sztucznego po założeniu tworzy trwały, zamknięty obwód uniemożliwiający nieautoryzowane otwarcie. Plomba posiada regulację na jedno zapięcie w kształcie haczyka jednostronnego w prostokątny pasek. Szerokość haczyka nie większa niż 3mm. | szt. | 30000
Wartość pakietu:
Wymagania dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek po 5 sztuk z każdej pozycji.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.

## Pak 12
| EZ/ZP/40/2021/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 12 - Czyściki giętkie
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Pistolet przeznaczony do mycia lub endoskopów i narzędzi rurowych narzędzi. Zasilany wodą lub sprężonym powietrzem. W zestawie wymienne końówki. | szt. | 1
2 |  | Pistolet przeznaczony do mycia lub endoskopów i narzędzi rurowych narzędzi. Zasilany wodą lub sprężonym powietrzem. | szt. | 3
3 |  | Specjalistyczna, dwustronna szczotka do czyszczenia osprzętu ortopedycznego - dł. 20 cm - śr. 8 mm / okrąg 45 mm - włosie klasy medycznej-3 szt. | kpl. | 2
4 |  | Szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 18,4 cm - włosie stal nierdzewna - 3 szt. | kpl. | 2
5 |  | Specjalistyczne szczotki wielokrotnego użytku z wygodnym prowadnikiem z tworzywa sztucznego oraz nylonowym włosiem, biała - dł. 62,5 cm - śr. włosia 5 mm - jednostronna - 3 szt | kpl. | 2
6 |  | Specjalistyczne szczotki wielokrotnego użytku z wygodnym prowadnikiem z tworzywa sztucznego oraz nylonowym włosiem, żółta - dł. 62,5 cm - śr. włosia 3 mm - jednostronna - 3 szt | kpl. | 2
7 |  | Szocztki wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonane ze skręconego drutu, dł. 40,6 cm, śr. włosia 5 mm - 3 szt. | kpl. | 4
8 |  | Szczotka do mycia narzędzi - dł. 22 cm - 77 mm x 20 mm x 15 mm - sztywne włosie nylon-3 szt. | kpl. | 4
9 |  | Szczotka do mycia narzędzi - dł. 22 cm - 77 mm x 20 mm x 10 mm - extra sztywne włosie nylon-3 szt. | kpl. | 2
10 |  | Tabliczki identyfikacyjne wykonane z tworzywa sztucznego, w tym polipropylenu i włókna szklanego, posiadające w 3 rogach otwór umożliwiający zamocowanie tabliczki przy pomocy oczka lub opaski zaciskowej, możliwość stosowania w myjni-dezynfektorze, oraz w sterylizacji z możliwością trwałego nanoszenia liter markerem wodoodpornym bezolejowy. - wymiary około 9 x 4 cm, - przeznaczone do długotrwałego użytkowania - tabliczki odporne na temp. do 138C, kolor biały | szt. | 200
11 |  | Czyściki elastyczne do czyszczenia kanałów o wąskim przekroju. W zestawie z podajnikiem i obcinarką: - Czyścik miękki - śr. 3 mm - zwój 10 m - Czyścik bardzo szorstki - śr. 3 mm - zwój 10 m - Czyściki dwustronne - śr. 3 mm, dł. 15 cm - 100 szt. - Czyściki miękkie - śr. 9 mm, dł. 30 cm - 50 szt. - Czyściki miękkie - śr. 12 mm, dł. 30 cm - 50 szt. - Czyściki szorstkie - śr. 15 mm, dł. 30 cm - 20 szt. - Czyścik bardzo szorstki - śr. 15 mm - zwój 5 m | kpl. | 1
12 |  | Zestaw uzupełniający czyścików elastycznych do posiadanego dozownika: - Czyścik miękki - śr. 3 mm - zwój 10 m - Czyścik bardzo szorstki - śr. 3 mm - zwój 10 m - Czyściki dwustronne - śr. 3 mm, dł. 15 cm - 100 szt. - Czyściki miękkie - śr. 9 mm, dł. 30 cm - 50 szt. - Czyściki miękkie - śr. 12 mm, dł. 30 cm - 50 szt. - Czyściki szorstkie - śr. 15 mm, dł. 30 cm - 20 szt. - Czyścik bardzo szorstki - śr. 15 mm - zwój 5 m | kpl. | 14
13 |  | Czyściki elastyczne, podwójne do czyszczenia kanałów o wąskim przekroju. - O średnicy 3mm, długość 15 cm - Dwustronne: bawełniano-nylonowe - Pakowane do 100 szt | kpl. | 35
14 |  | Czyściki elastyczne do czyszczenia kanałów o wąskim przekroju. - O średnicy 9 mm, długości 30 cm - Miękkie, wykonane z poliestru - Pakowane po 50szt | kpl. | 35
15 |  | Czyściki elastyczne do czyszczenia kanałów o wąskim przekroju. - O średnicy 12 mm, długości 30 cm - Miękkie, wykonane z poliestru - Pakowane po 50szt | kpl. | 35
16 |  | Nietoksyczne pisaki, do znakowania opakowań sterylizacyjnych, tusz wodoodporny, szybkoschnący, odporny na działanie ciepła i kwasów, oraz na sterylizację w S,EO,FO, Średnica ok. 100mm, kolor czarny | szt. | 200
Wartość pakietu:
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.

## Pak 13
| EZ/ZP/40/2021/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet Nr 13 - Olej do konserwacji wyrobów medycznych
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Preparat - biały, olej parafinowy do smarowania i konserwacji narzędzi chirurgicznych, sprzętu laparoskopowego oraz głowic do systemów napędów elektrycznych przed procesem sterylizacji, zarejestrowane jako wyrób medyczny, w zbiorniku ciśnieniowym, zaopatrzony w cienki, długi aplikator umożliwiający dotarcie do miejsc trudnodostępnych. Posiada dokument potwierdzający, że oferowany produkt posiada dopuszczenie do konserwacji chirurgicznych systemów napędów elektrycznych. Należy dołączyć dokument potwierdzający kompatybilność produktu z medycznymi systemami napędowymi min. producentów Aesculap, Synthes, Stryker. | szt. | 40
2 |  | Preparat - biały, olej parafinowy do smarowania i konserwacji narzędzi chirurgicznych, sprzętu laparoskopowego oraz innych elementów ruchomych wymagających smarowania przed procesem sterylizacji, zarejestrowane jako wyrób medyczny, w zbiorniku ciśnieniowym, zaopatrzony w cienki, długi aplikator umożliwiający dotarcie do miejsc trudnodostępnych. | szt. | 60
Wartość pakietu:
Wymagania dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek po 1 sztuce z każdej pozycji.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.

## Pak.14
| EZ/ZP/40/2021/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet Nr 14 - Włóknina
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Włóknina jako opakowanie miękkie do systemu bariery sterylnej sekwencyjnie przekładana w opakowaniu jednostkowym arkuszami bialymi i niebieskimi wykonanymi ze 100% polipropylenu o strukturze labiryntowej SMS oraz opatentowanej technologii powerguard (mikro pola elektryczne otaczające włókna Melblown) lub równoważnej, wolnej od lateksu, celulozy oraz polietylenu, brak pylenia, o punkcie topnienia co najmniej 149°C lub więcej, materiał antystatyczny oraz nietoksyczny. Gramatura 45-49g/m². Wykonana w technologii zgodnej z normą 11607. Do sterylizacji parą wodną, EO, plazmą. Posiadajaca I klasę palności.System bariery sterylnej gdzie właściwości bariery mikrobiologicznej zostały sprawdzone i potwierdzone za pomocą Final Pack Method i metody badania skuteczności filtracji bakteryjnej (wg normy 11607), a testy na utrzymanie integralności pakietu (MPI) przeprowadzone w celu wykazania mikrobiologicznych wlaściwości barierowych i zachowania ich stabilności podczas dystrybucji, transportu i przechowywania. Arkusze włókniny 101x101cm. | szt. | 20000
2 |  | SMART-FOLD – wstępnie uformowany system bariery sterylnej, dla ciężkich zestawów ( min. 10 kg) dodatkowo zabezpieczony zintegrowaną potrójną warstwą na mechaniczne przetarcia i rozcięcia. Wykonany z dwukolorowego polipropylenu z dodatkową technologią typu POWERGUARD o potwierdzonej niezależnymi badaniami skuteczności BFE na poziomie 99,9%. System bariery umożliwiający pakowanie przez jedną osobę dzięki rzepom stabilizującym. Kompatybilne ze sterylizatorami parowymi , EO, typu STERRAD. Rozmiar: 101x 119 cm | szt. | 100
Wartość pakietu:
Wymagania dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek arkuszy włókniny w ilości 4 arkuszy z poz. 1.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.

## Pak 15
| EZ/ZP/40/2021/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet Nr 15 - Jednorazowe opakowania do sterylizacji
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji parą wodną, EO, formaldehydem wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868, PN EN ISO 11607 o właściwościach: - folia minimum 6-warstwowa nie licząc warstwy klejącej – będąca kompozytem poliestru i polipropylenu zgodny z PN-EN 868-5 - warstwa papierowa – papier o gramaturze minimum 60g/m - na marginesie umieszczone wskaźniki sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu,formaldehydem - wskaźniki i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania. Nadrukowane od strony papieru nr LOT,znak ikonograficzny kierunku otwierania oraz rozmiar. Napis PN-EN (11607)-1,2, PN-EN868-5, symbol graficzny wyrobu jednorazowego użytku(przekreślona dwójka),nazwa producenta, znak CE umieszczone na etykiecie centralnej. - bezpyłowe otwieranie - zgrzew fabryczny wielokrotny, szerokość min.6mm - każda rolka zabezpieczona folią, termin ważności 5 lat - dokumenty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 868, PN EN ISO 11607: - karta danych technicznych wystawiona przez producenta wyrobu gotowego - dokument potwierdzający szczelność mikrobiologiczną wystawiony przez producenta wyrobu gotowego, - termin ważności 5 lat Dopuszcza się zmiany szerokości oferowanych rękawów do 5% ponad zamawianą szerokość.
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 50 mm x 200mb | rolka | 120
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 100 mm x 200mb | rolka | 200
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 120 mm x 200mb | rolka | 10
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 150 mm x 200mb | rolka | 120
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 200 mm x 200mb | rolka | 120
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 250 mm x 200mb | rolka | 12
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 300 mm x 200mb | rolka | 12
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 420 mm x 200mb | rolka | 2
2 |  | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą do sterylizacji parą wodną, EO, formaldehydem wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868, PN EN ISO 11607 o właściwościach: - folia minimum 6-warstwowa nie licząc warstwy klejącej – będąca kompozytem poliestru i polipropylenu zgodny z PN-EN 868-5 - warstwa papierowa – papier o gramaturze minimum 60g/m - na marginesie umieszczone wskaźniki sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu,formaldehydem - wskaźniki i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania. Nadrukowane od strony papieru nr LOT,znak ikonograficzny kierunku otwierania oraz rozmiar. Napis PN-EN (11607)-1,2, PN-EN868-5, symbol graficzny wyrobu jednorazowego użytku(przekreślona dwójka),nazwa producenta, znak CE umieszczone na etykiecie centralnej. - bezpyłowe otwieranie - zgrzew fabryczny wielokrotny, szerokość min.6mm - każda rolka zabezpieczona folią, termin ważności 5 lat - dokumenty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 868, PN EN ISO 11607: - karta danych technicznych wystawiona przez producenta wyrobu gotowego - dokument potwierdzający szczelność mikrobiologiczną wystawiony przez producenta wyrobu gotowego, - termin ważności 5 lat Dopuszcza się zmiany szerokości oferowanych rękawów do 5% ponad zamawianą szerokość.
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 100 mm x 40mm x 100mb | rolka | 30
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 150 mm x 50mm x 100mb | rolka | 60
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 200 mm x 50mm x 100mb | rolka | 50
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 250 mm x 60mm x 100mb | rolka | 50
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 300 mm x 60mm x 100mb | rolka | 50
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 420 mm x 90mm x 100mb | rolka | 2
3 |  | Torebki posterylizacyjne wykonane z przezroczystego bezbarwnego polietylenu. W górnej części torebki ,poza obszarem załadunku wyrobu,na przedłużeniu jednego boku opakowania znajduje się pasek lepny zabezpieczony różową taśmą z tworzywa sztucznego. Pasek lepny służy do zamknięcia torebki przez sklejenie dwóch warstw folii. Grubość folii 0,05mm-PN ISO 4592.Wyrób medyczny, posiada znak CE. Data ważności 5 lat od daty produkcji
|  | Torebki posterylizacyjne foliowe szerokość ok. 400 mm x 760mm | szt. | 300
|  | Torebki posterylizacyjne foliowe szerokość ok. 600 mm x 760mm | szt. | 300
4 |  | Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji parą wodną, EO, formaldehydem wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868, PN EN ISO 11607 o właściwościach: - folia minimum 6-warstwowa nie licząc warstwy klejącej – będąca kompozytem poliestru i polipropylenu zgodny z PN-EN 868-5 - warstwa papierowa – papier o gramaturze minimum 70g/m - na marginesie umieszczone wskaźniki sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, formaldehydem - wskaźniki i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania, nadrukowane na papierze i widoczne od strony laminatu znak kierunku otwierania, napis ISO 11607:1,2, EN 868-5, symbol graficzny wyrobu jednorazowego użytku(przekreślona dwójka),nazwa producenta ,znak CE umieszczony na etykiecie centralnej. Nadrukowane od strony papieru nr LOT ,znak ikonograficzny kierunku otwierania oraz rozmiar. - bezpyłowe otwieranie - zgrzew fabryczny wielokrotny, szerokość min.6mm - każda rolka zabezpieczona folią, termin ważności 5 lat - dokumenty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 868, PN EN ISO 11607: - karta danych technicznych wystawiona przez producenta wyrobu gotowego - dokument potwierdzający szczelność mikrobiologiczną wystawiony przez producenta wyrobu gotowego, termin ważności 5 lat
|  | Rękaw papierowo-foliowy płaski 300 mm x 200mb | rolka | 3
|  | Rękaw papierowo-foliowy plaski 350 mm x 200mb | rolka | 3
5 |  | Papier krepowany, miękki do sterylizacji medycznej: - wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN 868, PN EN ISO 11607: - gramatura min. 60g/m² +/- 2g, 100% ; 100% naturalne włókna celulozy - nietoksyczny, niepylący, antystatyczny - zawartość chlorków, siarczków, wytrzymałość na rozciąganie i przepuklinie zgodna z normą PN-EN 868, PN EN ISO 11607,Posiada certyfikat niezależnej jednostki notyfikującej . - dokumenty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 868, PN EN ISO 11607: - karta danych technicznych wystawiona przez producenta wyrobu gotowego - dokument potwierdzający szczelność mikrobiologiczną wystawiony przez producenta wyrobu gotowego - na opakowaniu umieszczone oznakowanie z: serią i datą ważności,podany kolor, termin ważności 5 lat
|  | arkusze papieru naprzemiennie pakowane (biały/zielony) o wymiarach 1000x1000mm (opakowanie 250 szt.) | op. | 350
|  | arkusze papieru naprzemiennie pakowane (biały/zielony) o wymiarach 1200x1200mm (opakowanie 100 szt.) | op. | 10
6 |  | Rękaw włókninowo-foliowy płaski - opakowanie 100mb ze wskaźnikiem sterylizacji para wodna, EO, formaldehyd. Wykonany z przezroczystego laminatu foliowego poliestrowo-polipropylenowego, bez zabarwienia. Laminat 7-warstwowy łącznie z warstwą kleju, jest połączony z niebieską włokniną, 60g/m², za pomocą zgrzewu.W skaźniki sterylizacji nadrukowane na włókninie od strony folii w obszarze zgrzewu. Nadrukowane od strony włókniny: nr LOT, znak kierunku otwierania oraz rozmiar. Widoczne od strony laminatu znak ostrzegawczy"nie używać jeżeli pakiet jest uszkodzony, , symbol graficzny wyrobu jednorazowego użytku, ikona kierunku otwierania. Pole zgrzewu minimum 6 mm.Zgodne z normami: PN EN 868-2:2017, PN-EN 868-5:2009, PN-EN 869-5:2009, PN-EN ISO 11607-1:2017, PN-EN ISO 11607-2:2017
|  | Rękaw włókninowo-foliowy płaski szer. 360mmx100m | op. | 30
|  | Rękaw włókninowo-foliowy płaski szer. 420mmx100m | op. | 10
Wartość pakietu:
Wymagania dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek: 4 dowolne rozmiary rękawa z pozycji 1,2,4,6 oraz po 4 arkusze każdego rozmiaru z pozycji 5.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.

## Pak.16
| EZ/ZP/40/2021/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet Nr 16 - Pielęgnacja powierzchni optycznych
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Środek do czyszczenia soczewek i powierzchni optycznych endoskopów, tubka 5g | szt. | 10
2 |  | Środek przeciwko zaparowywaniu optyk, butelka 25ml z pipetą | szt. | 10
Wartość pakietu:
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.

## Pak.17
| EZ/ZP/40/2021/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet Nr 17 - Maty absorpcyjne
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Wykonane z polipropylenu podkłady z warstwą absorpcyjną, zabezpieczające opakowania sterylizacyjne przed przedarciem. Gramatura: 60g, wyrzymałość na rozciąganie na sucho: w kierunku rozciągania: 3,2 kN/m, w kierunku poprzecznym: 2,1 kN/m - 100 szt. | kpl. | 50
Wartość pakietu:
Wymagania dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek w ilości 4 szt.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.

## Pak.18
| EZ/ZP/40/2021/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet Nr 18 - Akcesoria do sterylizacji nadtlenkiem wodoru
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Czynnik sterylizujący, 59% nadtlenek wodoru, kompatybilny z posiadanym sterylizatorem firmy Steris. Możliwość przeprowadzenia 15-30 cykli z jednego pojemnika. Opakowanie - 3 szt. | op. | 20
2 |  | Fiolkowe wskaźniki biologiczne do sterylizacji nadtlenkiem wodoru, kompatybilne z posiadanym inkubatorem CELERITY, zapewniające zabicie bakterii i odczyt po procesie inkubacji do 20min. Posiadające dwuwarstwową samoprzylepną etykietę z numerem testu, miejscem na datę ważności oraz test chemiczny typu 1. System służący do aktywacji czynnika w fiolce nie wymagający użycia dodatkowego przyżądu. Bezpieczna fiolka wykonana z tworzywa sztucznego odporna na stłuczenia. Opakowanie zawiera 25 wskaźników. | op. | 20
3 |  | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, wieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji parami nadtlenku wodoru VH2O2, również do sterylizacji plazmowej, do stosowania we wszystkich sterylizatorach na nadtlenek wodoru, odpowiadający typ 4 wg ISO 11140-1, substancja wskaźnikowa umieszczona punktowo, zmieniająca barwę po procesie sterylizacji z różowego na żółty. Miejsce z substancją wskaźnikową pokryte laminatem. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Rozmiar testu dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji, 3 x 7 cm (+/- 10%). Wymagane dołaczenie deklaracji producenta potwierdzającej typ wskaźnika. W opakowaniach po 200 szt. | op. | 20
4 |  | Rękaw Tyvek-folia przeznaczony do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Tyvek o gramaturze nie mniejszej niż 74g/m2, odporność na rozdarcie: nie mniej niż 195 N w obu kierunkach. Folia z materiału PE/ PET o grubości niewiększej niż 62 µm, zgrzewalna w temperaturze 120 - 150ºC, o gramaturze min. 65 g/m2. Wymagania ogólne: wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji nadtlenkiem wodoru, substancja wskaźnikowa naniesiona jednolicie, bez przerw, szlaczków itp. na powierzchni ≥ 100 mm², jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji plazmowej łatwa do interpretacji, jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, ze względów techniczno-higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Rozmiar 10 cm x 70 m. Wymagane dokumenty: karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie parametrów, dokument potwierdzający brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5.
|  | Rękaw bezcelulozowy o szerokości 10 cm x70m | op. | 30
|  | Rękaw bezcelulozowy o szerokości 15cm x 70m | op. | 30
|  | Rękaw bezcelulozowy o szerokości 20 cm x70m | op. | 30
|  | Rękaw bezcelulozowy o szerokości 30 cm x 70m | op. | 10
|  | Rękaw bezcelulozowy o szerokości 40 cm x 70m | op. | 8
Wartość pakietu:
Wymagania dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek: 4 dowolne rozmiary rękawa z pozycji 4 oraz po 3 szt. wskaźników z pozycji 2,3
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.

## Pak.19
| EZ/ZP/40/2021/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet 19 - Rękawice chroniące przed oparzeniami
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Rękawice chroniące przed oparzeniami przy załadunku sterylizatora parowego. Rękawice wielorazowego użycia wykonane z miękkiej bawełny typu frote, chorniące przed wysoką temperaturą do 232°C. Mankiet przedłużony do łokcia. Możliwość prania w pralce automatycznej oraz suszenia w suszarce bębnowej. Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym. | para | 4
Wartość pakietu:
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.

## Pak.20
| EZ/ZP/40/2021/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet 20 - Wanna do dezynmfekcji narzędzi
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Przeznaczona do dezynfekcji zanurzeniowej wyrobów medycznych wielorazowego użycia. Wanna posiada wkładkę-sito z profilowanym uchwytem i oznaczeniem poziomu napełniania w litrach, kurek odpływowy umożliwiający bezpieczne i łatwe opróżnianie wanny oraz pokrywę. Gładkie powierzchnie łatwe w czyszczeniu bez ryzyka skaleczenia. Wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na dezynfekcję termiczną. Pojemność użytkowa: ok. 30 l. Wymiary (wewn. w mm) ok. 520 x 310 x 210. | szt. | 6
Wartość pakietu:
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.

## Pak.21
| EZ/ZP/40/2021/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet 21 - Materiały eksploatacyjne do systemu komputerowego MEDOK
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Etykiety obiegowe ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną do drukowania kodów kreskowych. Wymiary pojedynczej etykiety 58x35mm, przeznaczone do użytku w posiadanych drukarkach Gk420t firmy Zebra. Typu sandwich-dwukrotnie przylepne.. Dwudzielne-górna warstwa podzielona w poziomie na dwie równe częsci, z perforacją pomiędzy etykietami ułatwiającą oderwanie. Etykiety w rolkach zawierających 1000szt. każda. Średnica zewnetrzna rolki 90mm. | szt. | 60
2 |  | Etykieta oznacznikowa poliestrowa. Wymiary pojedynczej etykiety 30x80mm, przeznaczone do użytku w posiadanych drukarkach Gk420t firmy Zebra. Białe, błyszczące, z klejem akrylowym. Przeznaczane do trwałego oznaczania pojemników transportowych używanych w CS. Odporne na scieranie, rozmazywanie oraz środowisko panujące w myjniach-dezynfektorach i sterylizatorach w czasie ich proacy. Dostarczane w rolkach zawierających 1000szt. każda. Średnica zewnętrzna rolki 90mm. | szt. | 6
3 |  | Taśma barwiąca żywiczna do zadruku etykiet oznacznikowych. Przeznaczona do użytku w posiadanych drukarkach GK420t firmy Zebra. Dlugość taśmy 74m. Szerokość taśmy 110 mm. Średnica rolki 0,5 cala. Kolor czarny. | szt. | 6
4 |  | Taśma barwiąca woskowa do zadruku etykiet obiegowych. Przeznaczona do użytku w posiadanych drukarkach GK420t firmy Zebra. Dlugość taśmy 74m. Szerokośc taśmy 110mm. Średnica rolki 0,5cala. Kolor Czarny. | szt. | 50
Wartość pakietu:
Wymagania dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek w ilości 20 szt. z pozycji 1,2.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.