Załącznik nr 2a do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy dzierżawy

# Zestawienie dzierżawionego sprzętu

- Aparat Biochemiczny  2 szt.

Typ, nazwa aparatów:……………………………………………………………………………...

Rok produkcji:……………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:………………………………………………………………………………….

Wartość brutto analizatora ………………………………

Wartość netto analizatora ………………………………..

| Wymagane parametry dla analizatorów biochemicznych: |
| --- |
| Parametry graniczne | Potwierdzenie spełniania parametrów /Podać ze wskazaniem strony z katalogu lub ulotki/opisać |
| 1 | Fabrycznie nowy w pełni automatyczny system pracujący w trybie pacjent po pacjencie |  |
| 2 | Analiza w fazie ciekłej |  |
| 3 | Priorytetowe oznaczenie próbek „cito”, podawanych przez oddzielny port STAT |  | 9 | Możliwości analityczne dla modułu biochemia: |
| 4 | Metody pomiaru: Fotometryczne, monochromatyczne i bichromatyczne, punktu końcowego i kinetyczne; |  |  | a) biochemia – enzymy, substraty, elektrolity |
| 5 | Automatyczna detekcja skrzepu, ilości materiału badanego oraz pęcherzy w próbce badanej przy aspiracji materiału. |  |
| 6 | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu, PMR, hemolizacie i krwi pełnej (HbA1C) |  |
| 7 | Kuwety pomiarowe sprawdzane automatycznie przez analizator monitorujący stopień zużycia i konieczność wymiany |  |
| 8 | Możliwość ciągłego dostawiania kilku odczynników na raz, w oryginalnych opakowaniach / buteleczkach, bez konieczności zmiany trybu pracy analizatora na pauza, wstrzymanie, stop. |  |
| 9 | Wszystkie odczynniki pochodzące od jednego producenta, automatycznie identyfikowane przez analizator (bez ingerencji operatora). Dopuszcza się zaoferowanie do dwóch odczynników firm trzecich, spełniających warunek automatycznej identyfikacji |  |
| 10 | Odczynniki niewymagające przygotowania (rozpuszczania, mieszania czy łączenia składników). Nie dotyczy oznaczeń na kanałach otwartych |  |
| 11 | Możliwość użycia odczynników firm trzecich na kanałach otwartych (w celu uzupełnienia menu), tak aby wszystkie oznaczenia były wykonywane na jednym oferowanym systemie. |  |
| 12 | Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbki po przekroczeniu liniowości metody. |  |
| 13 | W razie zaistnienia takiej konieczności, możliwość rozbudowania systemu o moduł immunochemiczny, bezpośrednio połączony z modułem biochemicznym. Sterowanie z jednego stanowiska operatora, jeden wspólny podajnik próbek |  |
| 14 | Objętość próbki dla systemu do 1 oznaczenia nie większa niż 30 μl (bez objętości martwej) |  |
| 15 | Identyfikacja próbek i odczynników za pomocą czytnika kodów lub innej technologii |  |
| 16 | Jednoczesna dostępność minimum 60 testów na pokładzie analizatora |  |
| 17 | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora, zgodnie z rekomendacjami producenta |  |
| 18 | Automatyczne monitorowanie zużycia odczynników i materiałów zużywalnych |  |
| 19 | Wydajność wraz z ISE nie mniejsza niż 1 600 oznaczeń na godzinę. Dopuszcza się zaoferowanie dwóch modułów biochemicznych bezpośrednio połączonych razem, spełniających wymaganą wydajność. |  |
| 20 | Moduł ISE o wydajności nie mniejszej niż 800 ozn./godz, wyposażony w bezobsługowe elektrody – min. Na, K, Ref. nie wymagające uzupełniania płynów (przez operatora lub serwis) Dopuszcza się zaoferowanie dwóch modułów |  |
| 21 | Ilość pozycji dla próbek badanych nie mniej niż 300, z możliwością ciągłego dostawiania w trakcie pracy. |  |
| 22 | Modem serwisowy i możliwość połączenia on line |  |
| 23 | Podłączenie analizatorów do laboratoryjnego systemu informatycznego, z dwustronną transmisją danych |  |
| 24 | Podtrzymywanie zasilania (UPS) jako integralna część systemu |  |
| 25 | Stacja uzdatniania wody jako integralna część systemu (jeżeli jest wymagana) |  |
| 26 | Montaż wraz z przystosowaniem pomieszczenia* do oferowanych analizatorów oraz szkolenie personelu z obsługi |  |

* Minimalny zakres  prac adaptacyjnych pomieszczenia powinien zawierać:

- rozbiórka płytek podłogowych i ściennych, - wyłożenie ścian płytami gipsowymi, - wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji, - wykonanie wylewki pod posadzki za pomocą top-cempronto, - dostosowanie instalacji wentylacyjnej po przebudowie, - dostosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej pod proponowane rozwiązanie, - wyłożenie ścian wykładzina do ¾ wysokości, - wykonanie wykładziny na podłodze,  - wymiana oświetlenia na LED, - wymiana grzejników na higieniczne.- wymiana umywalki na zlew dwukomorowy, - prace wykończeniowe po wyburzeniach, - meble według indywidualnego projektu dopasowanego do potrzeb zamawiającego, - klimatyzacja – trzy klimatyzatory umieszczone naprzeciw aparatów.- wyburzenie ścian działowych w pomieszczeniu głównym oraz ściany dzielącej pomieszczenie preanalityczne  i pracownię biochemii.- zamurowanie jednego z wejść, - wykonanie sufitu podwieszanego

Chłodziarko-zamrażarka

Typ, nazwa :……………………………………………………………………………...

Rok produkcji:……………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:………………………………………………………………………………….

Wartość brutto  ………………………………

Wartość netto  ………………………………..

Zestaw komputerowy 2 szt.

Typ, nazwa :……………………………………………………………………………...

Rok produkcji:……………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:………………………………………………………………………………….

Wartość brutto ………………………………

Wartość netto  ………………………………..