Załącznik nr 2a do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy dzierżawy

# Zestawienie dzierżawionego sprzętu

- Aparat Biochemiczny  2 szt.

Typ, nazwa aparatów:……………………………………………………………………………...

Rok produkcji:……………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:………………………………………………………………………………….

Wartość brutto analizatora ………………………………

Wartość netto analizatora ………………………………..

Wartość brutto dzierżawy…………………………………

Wartość netto dzierżawy……….…………………………

| Wymagane parametry dla analizatorów biochemicznych: |
| --- |
| Parametry graniczne | Potwierdzenie spełniania parametrów /Podać ze wskazaniem strony z katalogu lub ulotki/opisać |
| 1 | Fabrycznie nowy w pełni automatyczny system pracujący w trybie pacjent po pacjencie |  |
| 2 | Analiza w fazie ciekłej |  |
| 3 | Metody pomiaru: Fotometryczne, monochromatyczne i bichromatyczne, punktu końcowego i kinetyczne; |  |  | a) biochemia – enzymy, substraty, elektrolity |
| 4 | Automatyczna detekcja skrzepu, ilości materiału badanego oraz pęcherzy w próbce badanej przy aspiracji materiału. |  |
| 6 | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu, PMR, hemolizacie i krwi pełnej (HbA1C) |  |
| 5 | Kuwety wielorazowe pomiarowe sprawdzane automatycznie przez analizator monitorujący stopień zużycia i konieczność wymiany |  |
| 6 | Możliwość ciągłego dostawiania kilku odczynników na raz, w oryginalnych opakowaniach / buteleczkach, bez konieczności zmiany trybu pracy analizatora na pauza, wstrzymanie, stop. |  |
| 7 | Odczynniki pochodzące od więcej niż jednego producenta pod warunkiem automatycznie identyfikowanych przez analizator (bez ingerencji operatora). |  |
| 8 | Odczynniki niewymagające przygotowania przez operatora (rozpuszczania, mieszania czy łączenia składników) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 8 odczynników które wymagają przygotowania (np. rozpuszczania, mieszania czy łączenia składników). Nie dotyczy oznaczeń na kanałach otwartych |  |
| 9 | Możliwość użycia odczynników firm trzecich na kanałach otwartych (w celu uzupełnienia menu), tak aby wszystkie oznaczenia były wykonywane na jednym oferowanym systemie. |  |
| 10 | Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbki po przekroczeniu liniowości metody. |  |
| 11 | Objętość próbki dla systemu do 1 oznaczenia nie większa niż 30 μl (bez objętości martwej) Dopuszcza się zaoferowanie 3 odczynników w których wymagana objętość próbki do 1 oznaczenia będzie większa niż 30 μl (bez objętości martwej) |  |
| 12 | Identyfikacja próbek i odczynników za pomocą czytnika kodów lub innej technologii |  |
| 13 | Jednoczesna dostępność minimum 60 testów na pokładzie analizatora |  |
| 14 | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora, zgodnie z rekomendacjami producenta |  |
| 15 | Automatyczne monitorowanie zużycia odczynników i materiałów zużywalnych |  |
| 16 | Wydajność wraz z ISE nie mniejsza niż 1 200 oznaczeń na godzinę. Dopuszcza się zaoferowanie dwóch modułów biochemicznych bezpośrednio połączonych razem, spełniających wymaganą wydajność. |  |
| 17 | Moduł ISE o wydajności nie mniejszej niż 400 ozn./godz, wyposażony w bezobsługowe elektrody – min. Na, K, Ref. nie wymagające uzupełniania płynów (przez operatora lub serwis) Dopuszcza się zaoferowanie dwóch modułów |  |
| 18 | Ilość pozycji dla próbek badanych nie mniej niż 150, z możliwością ciągłego dostawiania w trakcie pracy. Dopuszcza się zaoferowanie dwóch modułów |  |
| 19 | Modem serwisowy i możliwość połączenia on line |  |
| 20 | Podłączenie analizatorów do laboratoryjnego systemu informatycznego, z dwustronną transmisją danych |  |
| 21 | Podtrzymywanie zasilania (UPS) jako integralna część systemu (jeżeli jest wymagana) |  |
| 22 | Stacja uzdatniania wody jako integralna część systemu (jeżeli jest wymagana) |  |
| 23 | Wykonania koncepcji adaptacji pomieszczeń, montaż urządzeń oraz szkolenie personelu (40osób - w siedzibie Zamawiającego, miejscu instalacji analizatora)* |  |

* Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia koncepcji prac adaptacyjnych pomieszczeń w których maja być zainstalowane oferowane do dzierżawy analizatory zgodnie z wymaganiami technicznymi aparatów i instrukcją obsługi analizatorów. Zamawiający udostępni rzut pomieszczeń wraz z inwentaryzacja jak również ustala na dzień 15.07.2021r. godz. 10:00 wizję lokalną w Laboratorium Diagnostycznym ul. Grunwaldzka 45 25-735 Kielce. Uczestnictwo w wizji lokalnej jest nieobowiązkowe. Koncepcja winna być sporządzona w formie graficznej i opisowej i złożona wraz z ofertą. Zaakceptowane prace adaptacyjne przed montażem analizatorów wykona samodzielnie Zamawiający.

Chłodziarko-zamrażarka

Typ, nazwa :……………………………………………………………………………...

Rok produkcji:……………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:………………………………………………………………………………….

Wartość brutto  ………………………………

Wartość netto  ………………………………..

Wartość brutto dzierżawy…………………………………

Wartość netto dzierżawy……….…………………………

Chłodziarko-zamrażarkę do przechowywania odczynników o parametrach nie gorszych niż:  - zamrażalnik na górze, z półkami, zamykany osobno, o poj. nie mniejszej niż 79 l,   - chłodziarka o poj. nie mniejszej niż 152 l .

Zestaw komputerowy 2 szt.

Typ, nazwa :……………………………………………………………………………...

Rok produkcji:……………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:………………………………………………………………………………….

Wartość brutto ………………………………

Wartość netto  ………………………………..

Wartość brutto dzierżawy…………………………………

Wartość netto dzierżawy……….…………………………