EZ/105/2021/ESŁ

Załącznik nr 2.6 do SWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

Pakiet nr 7 – Rejestrator ciśnienia krwi kompatybilny z oprogramowaniem Spacelabs – 2 szt.

Producent  ........................................................................................................

Nazwa-model/typ  ............................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji ..................................................................................................

| Lp. | Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oscylometryczna metoda pomiaru z filtrem artefaktów i czynności oddechowej, zapewniająca powtarzalne i wiarygodne wyniki, potwierdzone walidacją w klasie A/A Brytyjskiego Towarzystwa Nadciśnienia (BHS) i walidacja IP według Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia (ESH) | TAK |  |
| 2 | Rejestrator kompatybilny z oprogramowaniem Spacelabs posiadanym przez Zamawiającego | TAK |  |
| 3 | Pomiar ciśnienia skurczowego w zakresie 60-260mmHg, rozkurczowego w zakresie 30-200mmHg | TAK |  |
| 4 | Cztery niezależne okresy pomiarowe w ciągu doby i możliwość ustawiania w każdym z nich odstępów między pomiarami w zakresie co 6-120minut. | TAK |  |
| 5 | Dokładny tryb pomiarowy zapewniający maksymalny błąd pomiaru w całym zakresie pomiarowym do ±3 mmHg | TAK |  |
| 6 | Algorytm rozpoznawania artefaktów pomiarowych | TAK |  |
| 7 | Wyświetlacz rejestratora pokazujący wyniki pomiaru | TAK |  |
| 8 | Przycisk pacjenta zapewniający dodatkowy pomiar ciśnienia „na żądanie” lub przerwanie pomiaru automatycznego | TAK |  |
| 9 | Mechanizmy bezpieczeństwa pomiarów, maksymalne ciśnienie w mankiecie - 300mmHg | TAK |  |
| 10 | Maksymalny czas pojedynczego pomiaru do 30 do 50s. | TAK |  |
| 11 | Zasilanie z max. 3 baterii typu AA | TAK |  |
| 12 | Wymiary zewnętrzne nie większe niż 102 x 72 x 27 mm | TAK |  |
| 13 | Waga z bateriami nie większa niż 260 g | TAK |  |
| 14 | Mankiety pomiarowe w zestawie dla każdego rejestratora : 24-32cm i 32-42 cm | TAK |  |
| 15 | Możliwość dokupienia mankietów pomiarowych o wymiarach 12-20cm, 17-26cm, 24-32cm, 32cm-42cm, 38-50cm. | TAK |  |
| 16 | sprzętowe ograniczenie maksymalnego czasu pomiaru do 180sek. | TAK |  |
| 17 | Mankiety składający się z pęcherza gumowego i futerału (futerał z plastikowa klamrą i możliwością prania w pralce) | TAK |  |
| Pozostałe warunki |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 2 | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |

| Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.36 SWZ. |
| --- | --- | --- |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi……………………………………...……....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.