**EZ/ZP/115/2021/MW**

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

(Załącznik nr 1 do umowy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne)**

**PAKIET NR 1**

**Komora do pracy sterylnej PCR – 1 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wykonawca/Producent** |  |
| **Nazwa-model/typ** |  |
| **Kraj pochodzenia** |  |
| **Rok produkcji min. 2020 r.** |
| **Lp.** | **Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych** | **Wartość wymagana** | **Wartość oferowana** |
| **Komora do pracy sterylnej PCR – 1 szt.** |
| 1 | Ściany boczne oraz okno frontowe wykonane ze szkła o grubości - 4 mm | TAK podać |  |
| 2 | Górna część okna frontowego wykonana ze szkła o grubości - 8 mm | Tak, podać |  |
| 3 | Przeźroczystość ścian nie mniej niż 95% | TAK podać |  |
| 4 | Poziom ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym - 96% | TAK podać |  |
| 5 | Blat roboczy i ściana tylna wykonane ze stali nierdzewnej | Tak, podać |  |
| 6 | Wymiary powierzchni roboczej ok gł. 500 x szer. 1200 mm | Tak, podać |  |
| 7 | Komora wyposażona w źródło promieniowania ultrafioletowego o długości fali 253,7 n m o żywotności min 9000 godzin | TAK, podać |  |
| 8 | Timer 1 min - 24 godz. lub praca ciągła | TAK, podać |  |
| 9 | Komora wyposażona w automatyczny wyłącznik światła UV przy otwarciu | TAK |  |
| 10 | Komora wyposażona w moduł filtrujący powietrze podczas pracy, zapewniający minimum 100 pełnych wymian powietrza na godzinę pracy | TAK, podać |  |
| 11 | Wbudowany UV-recyrkulator powietrza o skuteczności - 99% na godz. | TAK |  |
| 12 | Wbudowana lampa światła białego o mocy 25W | TAK, podać |  |
| 13 | Wbudowane 3 gniazda 230 V zasilające w obszarze pracy, maksymalne obciążenie 1000 W | TAK |  |
| 14 | Pobór mocy podczas pracy do 135 W | Tak, podać |  |
| 19 | Wymiary zewnętrzne nie większe niż. szer. 1250 x gł.600 x 600 mm | Tak, podać |  |
| 20  | Zasilanie prądem sieciowym 230 V, 50 Hz | Tak, podać |  |
| 21 | Masa netto komory 60 kg (±5 kg) | Tak, podać |  |
| **POZOSTAŁE WARUNKI** |
| Gwarancja: 24 miesiące (licząc od terminu określonego w §7 pkt 1 wzoru umowy) | TAK |  |
| Karta gwarancyjna | TAKzałączyćprzy dostawie |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim | TAKzałączyć przy dostawie |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi......………………………..………………....... *(uzupełnić)*

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................

Wykonawca