Załącznik Nr 2a do SWZ

(Załącznik nr 1 do umowy użyczenia)

Opis przedmiotu użyczenia

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Aparat do terapii nerkozastępczej CRRT szt.4 .

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ (fabrycznie nowy lub nie starszy niż trzy lata) |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |
| 5 | Wartość netto aparatu |  |
| 6 | Wartość brutto aparatu |  |

| L.p | Opis parametru | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Potwierdzenie spełnienia warunku (podać nr str……oferty) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonywane zabiegi: SCUF,CVVH,CVVHD,CVVHF, Plazmafereza, Hemoperfuzja, ECCOR2 | Tak, podać |  |
| 2 | Możliwość wykonania zabiegu HF z równoczesną PRE i POST dylucją | Tak, podać |  |
| 3 | Możliwość wykonania zabiegu HDF z równoczesną PRE i POST dylucją | Tak, podać |  |
| 4 | Pompa krwi | Tak, podać |  |
| 5 | Dedykowana pompa i waga antykoagulantu cytrynianowego lub dodatkowego płynu suplementującego o dokładności kalibracji +/- 1g | Tak, podać |  |
| 6 | Aktywna opcja antykoagulacji heparynowej i cytrynianowej w zabiegach: SCUF, CVVHF, CVVHD, CVVHDF – z jednoczesną pre i postdylucją | Tak, podać |  |
| 7 | Dedykowana pompa i waga dializatu o dokładności kalibracji +/-1g | Tak, podać |  |
| 8 | Dedykowana pompa i waga substytucji o dokładności kalibracji +/-1g | Tak, podać |  |
| 9 | Dedykowana pompa i waga ściekowa o dokładności kalibracji +/-1g | Tak, podać |  |
| 10 | System do pozaustrojowej eliminacji CO2 przez wymiennik krew gaz (z CRRT i bez CRRT) | Tak, podać |  |
| 11 | Pamięć zdarzeń do 90 godzin | Tak, podać |  |
| 12 | Podgrzewacz krwi wracającą do pacjenta | Tak, podać |  |
| 13 | Graficzne monitorowanie wszystkich ciśnień podczas zabiegu | Tak, podać |  |
| 14 | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta (imię, nazwisko, waga, hematokryt) | Tak, podać |  |
| 15 | Pomiar ciśnień: pobierania krwi, filtra, zwrotu krwi, odpływu z filtra, spadku ciśnienia na filtrze oraz TMP | Tak, podać |  |
| 16 | Automatyczna identyfikacja założonego filtra | Tak, podać |  |
| 17 | Możliwość stosowania filtrów eliminujących endotoksyny i cytokiny w sepsie | Tak, podać |  |
| 18 | Automatyczna identyfikacja punktu pracy (dostępu naczyniowego) – praca na dodatnim lub ujemnym ciśnieniu dostępu | Tak, podać |  |
| 19 | Automatyczna regulacja poziomu w komorze odpowietrzającej | Tak, podać |  |
| 20 | Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym | Tak, podać |  |
| 21 | Czujnik przecieku krwi | Tak, podać |  |
| 22 | Czujnik obecności powietrza we krwi | Tak, podać |  |
| 23 | Archiwizacja zabiegu na zewnętrznym nośniku pamięci | Tak, podać |  |
| 24 | Kolorowy ekran dotykowy min 12’’ | Tak, podać |  |
| 25 | Złącza USB oraz Ethernetowe do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi | Tak, podać |  |
| 26 | Zintegrowana pompa strzykawkowa wbudowana w aparat (do podaży wapnia lub heparyny w zależności od wyboru antykoagulacji) | Tak, podać |  |
| 27 | Jeden rodzaj zestawu (filtr z drenami) umożliwiający wykonywanie wszystkich rodzajów terapii CRRT (SCUF, HD, HF, HDF) | Tak, podać |  |
| 28 | Zabezpieczenie przed zakłóceniem przez aparat sygnału EKG | Tak, podać |  |
| 29 | Aparat z oprogramowaniem współpracującym z urządzeniem typu MARS | Tak, podać |  |
| 30 | Dostępność linii pediatrycznych o wypełnieniu do 60 ml | Tak, podać |  |
| 31 | Możliwośc wpisania i zastosowania co najmniej dwóch stężeń cytrynianów w terapii CRRT | Tak, podać |  |
| 32 | Wbudowany w aparat akumulator zasilający do 10 min, pozwalający prowadzic zabieg | Tak, podać |  |
| 33 | Dedykowana funkcja aparatu umożliwiająca czasowe odłączenie pacjenta w celu przeprowadzenia diagnostyki, badań RTG,TK itp | Tak, podać |  |
| 34 | Podstawa aparatu wyposażona w 4 kółka wraz z wbudowanym detektorem przecieku | Tak, podać |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny 
i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia)