## Pakiet nr 1 Komis
Pakiet nr 1 Stentgraft stalowy do aorty brzusznej i piersiowej z systemem koszulowym i z kompletnym zestawem do implantacji (KOMIS) | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załacznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
l.p. | OPIS | Ilości | PRODUKT | PRODUCENT | cena jednostkowa | Wartość | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
|  |  |  | Nazwa | brutto zł | brutto zł
1 | Stentgraft aortalny brzuszny nadnerkowy o budowie modułowej zapewniający wyłączenie tętniaka z krążenia
A | częć aortalna z fiksacją nadnerkową, pokryta tkaniną stosowaną do produkcji protez naczyniowych | 65 |  |  |  | 0
B | przedłużki biodrowe, pokryta tkaniną stosowaną do produkcji protez naczyniowych | 130 |  |  |  | 0
2 | Stentgraft aortalny piersiowy zapewniający wyłączenie tętniaka z krążenia oraz leczenie rozwarstwień | 10 |  |  |  | 0
3 | Prowadniki specjalistyczne o najwyższej sztywności: rdzeń zbudowany z litego drutu stalowego ekstra szywnego lub ultra sztywnego, w części dystalnej taperowany, oplot stalowy pokryty teflonem, tip prowadnika połączony z rdzeniem drutem bezpieczeństwa. Prowadnik o średnicy 0,035 cala i oraz długości 145, 180, 260, 300 cm. z elastyczną końcówka na odc. 3 cm z krzywiznami: prosta i "J" o promieniu 3mm. Dostępny prowadnik giętka końcówka o długości 7 cm. Prowadnik z podwojnie zakrzywioną końcówką giętka na dystalnym odcinku 4cm zawierający wewnętrzny złoty coil do łuku aorty, prowadnik w dostepnych krzywiznach: prosta, "J". Dostępny prowadnik z rdzeniem typu heavy duty, z elastyczna końcówka i wzmocnioną końcówką „J” ze średnica zagiecia 1,5cm; prowadnik o srdnicy 0,035" i długościach 145, 180, 260cm | 150 |  |  |  | 0
4 | Cewnik przeznaczony do czasowego zamknięcia dużych naczyń lub do rozprężania protezy wewnątrznaczyniowej: Średnica cewnika 10F; zalecana średnica koszuli 14F Kompatybilny z prowadnikiem 0,035"; Długość shaftu: 120cm lub 140cm; ́Średnica maksymalnie wypełnionego balonu: 32mm, 46mm; Maksymalna pojemność balonu: 30ml; 44ml. | 50 |  |  |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  | 0
Warunki techniczne
L.p. | WARUNKI TECHNICZNE BEZWZGLĘDNE |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia warunku z zaznaczeniem w ofercie
1 | stent-graft brzuszny wykonany z nitinolowego i stalowego stentu stanowiącego szkielet stentgraftu - dostępny w obu wersjach, do wyboru przez zamawiającego
2 | pokrycie stentu wykonane z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych
3 | proksymalny stent niepokryty protezą umożliwiający fiksację nadnerkową
4 | dodatkowe mocowanie stent-graftu przy pomocy haczyków umieszczonych w obrębie korony stent-graftu
5 | stent-graft składający się z głównej części - rozwidlone body z fiksacją nadnerkową, oraz takiej ilości przedłużek, która umożliwi jego prawidłową implantację
6 | dostępne średnice części aortalnej do nie mniej niż 36mm
7 | dostępne stentgrafty o niskim profilu zestawu wprowadzającego maksymalnie 16F dla średnicy do 32mm
8 | stentgraft piersiowy wykonany z nitinolowego lub stalowego stentu stanowiącego szkielet stentgraftu – dostępny w obu wersjach, do wyboru przez zamawiającego
9 | pokrycie stentu wykonane z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych
10 | dostępne wersje stent-graftu także o budowie taperowanej
11 | stent-graft składający się z głównej oraz niezbędnych przedłużek proksymalnych i dystalnych umożliwiających jego prawidłową implantację
12 | szeroki zakres średnic do nie mniej niż 46mm
13 | profil zestawu wprowadzającego maksymalnie 20F dla średnicy 46mm
14 | dostępny zestaw interwencyjny do leczenia rozwarstwień aorty składający się ze stentgraftu aortalnego i stentu aortalnego do rozwarstwień
L.p. | PARAMETRY OCENIANE
1 | Dostępność stentgraftów do leczenia tętniaków w obrębie tt wspólnej biodrowej
(Tak -5 pkt / Nie – 0 pkt)
2 | Możliwość śródoperacyjnej zmiany zaplanowanej strony implantacji części aortalnej stentgraftu (z prawej tętnicy udowej wspólnej na lewą i odwrotnie) bez zmiany konfiguracji zestawu
(Tak -5 pkt / Nie – 0 pkt)
3 | Dostępność stentgraftów do leczenia rozwarstwień aorty piersiowej potwierdzona w IFU
(Tak -5 pkt / Nie – 0 pkt)
4 | Dostępność elementów umożliwiających wykonanie zabiegów naprawczych wszystkich obecnych na rynku stentgraftów aorty brzusznej
(Tak -5 pkt / Nie – 0 pkt)
5 | możliwość wymiany na wieloelementowy zestaw interwencyjny do leczenia rozwarstwień aorty składający się ze stentgrfatu aortalnego i stentu aortalnego do rozwarstwien
(Tak -5pkt / Nie – 0 pkt)
6 | stent-graft brzuszny wykonany z nitinolowego i stalowego stentu stanowiącego szkielet stentgraftu - dostępny w obu wersjach, do wyboru przez zamawiającego
(Tak -5pkt / Nie – 0 pkt)
Maxymalna punktacja 30pkt.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2021, poz. 1565) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.

## Pakiet nr 2 Komis
Pakiet nr 2- Stentgrafty aortalne i obwodowe do zabiegow wykonywanych technika CERAB; przedlużki biodrowe i stentgraftów do leczenia tętniaków w obrębie tt wspólnej biodrowej (KOMIS) | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załacznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
l.p. | OPIS | Ilości | Produkt | Producent | cena jednostkowa | Wartość | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
|  |  |  | NAZWA | brutto zł | brutto zł
1 | Stentgraft Aortalny: Stentgraft zbudowany z rozprężanego na balonie stentu kobaltowo-chromowego (L605) powleczonego wszczepialnym materiałem ePTFE. Stentgraft łączy małe skracanie z dużą siłą radialną. Średnice: 12,14,16 mm; dugości:19,29,39,49,59mm (dla śr.12, 14mm), dł 19, 29,38,48,58mm (dla śr. 16mm) długość zestawu wprowadzającego 75 i 120 cm, Kompatybilny z koszulą 9F (dla śr. 12 mm) i koszulą 11F (dla śr.14,16 mm) | 10 |  |  |  | 0
2 | Stentgraft Aortalny Duże Średnice: Stentgraft zbudowany z rozprężanego na balonie stentu kobaltowo-chromowego (L605) powleczonego wszczepialnym materiałem ePTFE. Stentgraft łączy małe skracanie z dużą siłą radialną. Średnice: 18, 20, 22, 24mm w przedziale długości 27-48 mm. długość zestawu wprowadzającego 120 cm, Kompatybilny z koszulą 14F. | 5 |  |  |  | 0
3 | Stentgraft obwodowy przeznaczony do trwałego wewnątrznaczyniowego wszczepiania do tt. nerkowych i biodrowych: Stentgraft zbudowany z rozprężanego na balonie stentu kobaltowo-chromowego (L605) powleczonego wszczepialnym materiałem ePTFE. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035", system OTW, dł. shaftu 75cm i 120cm, dwa markery platynowo/irydowe umieszczone w balonie,śr. stentgraftu: 5, 6, 7, 8, 9, 10mm; dł. stentgraftu: 18, 22, 28, 38, 58mm (dla śr. 5 i 6mm) dł. 18, 23, 27, 37, 57mm (dla śr. 7mm); dł. 27, 37, 57mm(dla śr. 8, 9 i 10mm) kompatybilny z koszulka 6F i 7F. RBP 12-13bar; NBP 8-9bar. | 30 |  |  |  | 0
4 | Prowadniki specjalistyczne o najwyższej sztywności: rdzeń zbudowany z litego drutu stalowego ekstra szywnego lub ultra sztywnego, w części dystalnej taperowany, oplot stalowy pokryty teflonem, tip prowadnika połączony z rdzeniem drutem bezpieczeństwa. Prowadnik o średnicy 0,035 cala i oraz długości 145, 180, 260, 300 cm. z elastyczną końcówka na odc. 3 cm z krzywiznami: prosta i "J" o promieniu 3mm. Dostępny prowadnik giętka końcówka o długości 7 cm. Prowadnik z podwojnie zakrzywioną końcówką giętka na dystalnym odcinku 4cm zawierający wewnętrzny złoty coil do łuku aorty, prowadnik w dostepnych krzywiznach: prosta, "J". Dostępny prowadnik z rdzeniem typu heavy duty, z elastyczna końcówka i wzmocnioną końcówką „J” ze średnica zagiecia 1,5cm; prowadnik o srdnicy 0,035" i długościach 145, 180, 260cm | 290 |  |  |  | 0
5 | Stent samorozprężalny 0,035": wykonany z nitinolu, Specjalny, wycinany laserem z rury nitinolowej, wzór zapewnia konstrukcję o dużej sile radialnej i dużej elastyczności; 8 złotych znaczników na obu koncach stentu zapewnia najlepszą widoczność umiejscowienia i uwolnienia stentu; Poziome łączniki i konstrukcja otwarto-komórkowa typu Z zapewniają, że stent nie ulega skróceniu po uwolnieniu; Jednostopniowy system dostarczania oraz koszula wprowadzająca Flexor z zakończeniem typu coil zapewniają odporność na zginaniei markerem w czesci dystalnej, Dostępne rozmiary: średnica 5-10mm; w zakresie długości: 20, 30,40, 60, 80, 100, 120, 140, 170, 200mm ; dostępne stenty o średnicy 12-14mm w długościach. 40, 60, 80mm; dł. shaftu 80,125cm; | 100 |  |  |  | 0
6 | Cewnik przeznaczony do czasowego zamknięcia dużych naczyń lub do rozprężania protezy wewnątrznaczyniowej: Średnica cewnika 10F; zalecana średnica koszuli 14F Kompatybilny z prowadnikiem 0,035"; Długość shaftu: 120cm lub 140cm; ́Średnica maksymalnie wypełnionego balonu: 32mm, 46mm; Maksymalna pojemność balonu: 30ml; 44ml | 70 |  |  |  | 0
7 | Stentgraft rozwidlony biodrowy (illiac Branch): do zastosowania w tętniakach tt. biodrowych, Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe. Cześć główna, rozwidlona o średnicach: 12 [mm] (proksymalnie) oraz 10 i 12 [mm] (dystalnie), długości części rozwidlonej - odcinek tętnicy biodrowej wspólnej: 45, 61 [mm], długości części rozwidlonej - odcinek tętnicy biodrowej wewnętrznej: 41, 58 [mm]; Introducer posiada wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację; System posiada możliwość korekty położenia po 50 % otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów na kluczowe naczynia. Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające | 5 |  |  |  | 0
8 | Stentgraft samorozprężalny przeznaczony do tętnic biodrowych: zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu nadającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dłużej wytrzymałości radialnej. Posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Średnice proksymalne stentgraftu: 9, 11, 13, 16, 20, 24 mm średnica dystalna stentgraftu: 13 mm; Długość stentgraftu :39, 56, 74, 90, 122 mm dla średnic 9, 11mm oraz 39, 56, 74, 90 dla średnic 16, 20, 24 mm. Stentgraft dostarczony jest w formie systemu wprowadzającego o średnicy 14-16 F w zależności od średnicy proksymalnej stentgraftu | 5 |  |  |  | 0
9 | Płyn embolizujący: polimer jodowy rozpuszczalny w DMSO, podwójne sterylne opakowanie, nieprzepuszczalny dla promieni RTG, widoczność obrazu pod fluoroskopią jest jednorodna, brak artefaktów w CT, w skład systemu wchodzą: ampułka polimeru, ampułka DMSO, strzykawka do polimeru, strzykawka do DMSO, łączniki redukujące. Zaprojektowany w celu umożliwienia badania układu naczyniowego podczas badania za pomocą angiografii, CT lub MR. | 20 |  |  |  | 0
0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2021, poz. 1565) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.

## Pakiet nr 3 Komis
| Załącznik nr 2 do SWZ |  |  |  | Zalącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 3 Stentgrafty obwodowe (KOMIS)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) Producent | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Stentgraft obwodowy kryty, samorozprężalny; stosowany przy wyłączaniu tetniaków tętnic obwodowych; przy perforacji naczynia; przy rozwarstwieniu ściany naczynia, po odwarstwieniu płytki miażdżycowej i niedrożności naczynia po angioplastyce balonowej, restenoza lub reokluzja, do tętnic, w szczególności do tętnic biodrowych z uwagi na siłę radialną.1.stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony) 2.dostępne średnice 5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,12mm;13,5mm 3.długości stentgraftu w średnicach od 5-8 mm to 20,30,40,60,80,100,120 mm 4.długośc stentgraftu w średnicach od 9-13,5 mm to 30,40,60,80,100,120 mm 5. długość systemu wprowadzającego to 80cm i 117 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,035" 6.na zakończeniach markery tantalowe ,poprawiające widocznośc w rentgenie (znaczniki radiocieniujące) 7.wewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana węglem (zapobiegająca wczesnej trombogenezie) 8. zalecana koszulka, odpowiednio: 8Fr, 9Fr, 10Fr |  | 20 |  |  | 0
2 | Stentgraft obwodowy kryty na balonie - naczynia obwodowe; 1. Wykonany ze stali nierdzewnej 316L, który znajduje się między dwiema warstwami ePTFE 2. kompatybilny z prowadnikiem 0.035" 3. Balon non-compliant typ: OTW 4. Długość robocza stentu 80 i 135 cm 5. Dostępne średnice: 5,6,7,8,9,10,12 mm 6. Koszulka 6F dla średnic od 5-7mm, Koszulka 7F dla średnic od 8-9mm, Koszulka 8F dla średnic od 10-12mm 7. Długości stentu: 16-58 mm 8. Ciśnienie nominalne - 8 atm, RBP - 12 atm 9. Kompatybilny z koszulką 6F, 7F i 8F10. Możliwość doprężenia z średnicy: 5mm do 8mm, 8mm do 10mm, 9mm i 10mm do 12mm. |  | 15 |  |  | 0
3 | Cewnik balonowy, wysokociśnieniowy, do tętnic biodrowych, do żył biodrowych i w leczeniu zmian zamykających naturalnych lub sztucznych tętniczo-żylnych przetok dializacyjnych o dużych średnicach; 1. Długość balonu 20,40,60 mm, 2. Średnica kanału wewnętrznego 0,035", 3. Średnice balonu: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ,26mm 4. Ciśnienie nominalne:4-6 atm, Ciśnienie RBP:12-18atm. 5. Zalecana koszulka od 7-12 F w zależności od rozmiaru.6. Dwa systemy wprowadzające: 75 cm i 120 cm 7. Dwa znaczniki dla lepszej widoczności |  | 20 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2021, poz. 1565) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.

## Pakiet nr 4 Komis
| Załącznik nr 2 do SWZ |  |  |  | Zalącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 4 Stengraft niskoprofilowy do implantacji przezskórnej (KOMIS)
...................................................
(nazwa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.), Producent | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Stentgraft nitynolowy do aorty brzusznej o pokryciu dacronowym.Posiadający wewnętrzny szkielet nitynolowy o budowie segmentowej wyciętej laserowo na który naniesione jest zewnętzrne pokrycie. Nisko profilowy system wprowadzający dla Main Body 14F OD (tylko 16F OD dla Main Body o średnicy 34mm), od strony ipsilateralnej wyposażony w koszulkę hydrofilną, zbrojoną o grubości ściany 0,5F. System umożliwiający zaopatrzenie tętniaka o szyi proksymalnej o minimalnej długości 10mm. Zakres leczenia dla body od 17 do 31 mm, dla odnóg od 7 do 22 mm. Markery pozwalające na dokładne pozycjonowanie stentgraftu. Stentgraft składający się z trzech części: główna część, czyli main body z dwoma nogami oraz dwie nogi ipsilateralna i kontralateralna.W górnej części body umieszczone haki 8 lub 10 sztuk do mocowania nad poziomem nerek. W górnej części bez pokrycia materiałem. Po obu stronach "in-situ sizing" tzn możliwość dopasowania długości odnóg. |  | 14 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2021, poz. 1565) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.

## Pakiet nr 5 Dostawa
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 5 Cewniki do embolektomii i trombektomii dwukanałowy z otworem (DOSTAWA)
...................................................
(nazwa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) Producent | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Cewniki do embolektomii i trombektomii dwukanałowy z otworem 5 F, 6F, 7F o długości 80cm. do wyboru przez Zamawiającego |  | 110 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2021, poz. 1565) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.

## Pakiet nr 6 Dostawa
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 6 Cewniki balonowe, balon tnacy, stenty samorozprężalne, protezy naczyniowe (DOSTAWA)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) Producent | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Cewnik balonowy uniwersalny, pólpodatny, OTW, do tętnic biodrowych, udowych: do doprężeń stentgraftów, leczenie niedrożności w naturalnych lub sztucznych przetok tętniczo-żylnych: Średnice 3mm-12mm; Długości balonów: 20mm-300mm; dwie długości systemu wprowadzającego: 75cm i 130cm; kompatybilny z prowadnikiem 0.035" ; zalecana koszulka: 5Fr dla rozmiaru balonu o średnicy 8mm; Ciśnienie RBP: 9atm-21atm w zależności od rozmiau balonu.; Opaski znacznikowe na systemie wprowadzającym rozmieszczone w odstępach co 1 cm ułatwiające lokalizacje balonu. |  | 20 |  |  | 0
2 | Balon tnący - Cewnik z balonikiem rozszerzającym do przezskórnej angioplastyki śródnaczyniowej (PTA) wskazany do rozszerzania zwężeń w tętnicach biodrowych, udowych, biodrowo-udowych, podkolanowych oraz leczenia zmian niedrożności naturalnych lub sztucznych naczyniowo-żylnych przetok dializacyjnych; Balon tnący: 1. Rozmiar balonów:średnice:2-3.5 mm ("0.014) oraz 4-7mm ("0.018) 2. Długość: 2 - 30 cm dla każdej średnicy 3. RBP: 12 atm 4. Profil: 5F 5. Typ RX 6. Długość systemu roboczego: dla "0.014" 140 cm oraz dla "0.018 140 cm i 80 cm 7. Dwa znaczniki nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, umieszczone na zewnętrznym rdzeniu drucianym, wyznaczają długość roboczą balonika 8. Na trzonie cewnika o długości 140 cm znajdują się dwa znaczniki radiocieniujące w odległości 90 cm i 100 cm od końcówki cewnika balonikowego |  | 4 |  |  | 0
4 | Samorozprężalny powlekany stent naczyniowy do leczenia zwężeń naczyń żylnych kończyn górnych u pacjentów dializowanych przy użyciu tętniczo-żylnej (AV) przetoki lub przeszczepu dostępowego oraz do leczenia zmian miażdżycowych tętnic biodrowych i udowych Stent powlekany wykonany z warstwy PTFE impregnowanej od wewnątrz węglem. 1.Długości 30mm - 100mm 2. System roboczy: 80cm i 120 cm 3. Koszulka: 8F i 9F w zależności od rozmiaru 4. Średnice: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm 5. Radiocieniujące znaczniki tantalowe pokryte równomiernie ePTFE, rozmieszczone na obwodzie proksymalnego i dystalnego końca powlekanego stentu. 6. Mechanizm uwalniania stentu jedną ręką, składa się z dwóch kółek implantacyjnych: duże (wolna implantacja) i małe (szybka implantacja) |  | 3 |  |  | 0
5 | Stent samorozprężalny, nitinolowy, wycinany laserowo z jednego kawałka o budowie helikalnej. System OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'. Koszulka 6F. Średnice stentów 5,6,7mm dostępne w długościach stentów: 20,30,40,60,80,100,120,150,170mm i długości systemu wprowadzającego 80cm i 130 cm. Stenty o średnicy 8,9,10mm dostępne są w długościach: 20,30,40,60,80cm i długości systemu wprowadzajacego 80cm i 130cm. Multifunkcyjny system uwalniania stentu, po sześć markerów tantalowych po obu stronach stentu dla uwidocznienia w promieniowaniu RTG. |  | 90 |  |  | 0
6 | Stent samorozprężalny, nitinolowy, wycinany laserowo z jednego kawałka o budowie helikalnej. System OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'. Koszulka 6F. Stenty o średnicy 6mm,7mm dostępne w długościach 200 i 250mm i systemie wprowadzajacym o długości 100cm i 135cm.. Multifunkcyjny system uwalniania stentu, po sześć markerów tantalowych po obu stronach stentu dla uwidocznienia w promieniowaniu RTG. |  | 10 |  |  | 0
7 | Proteza naczyniowa zbrojona, w części dystalnej zakończona mankietem impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Proteza z minimalnym mankietem średnica 6mm i długości: 60;70;80 i 90cm. Proteza z małym mankietem średnica 6mm i długości: 50,60,70 i 80cm. |  | 5 |  |  | 0
8 | Proteza naczyniowa prosta, zbrojona, impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Proteza o ścianie regularnej, średnica 6mm i 8 mm długość: 40;50;60;70;80cm. |  | 15 |  |  | 0
9 | Proteza naczyniowa zwężajaca się, zbrojona, impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Średnica 4-7mm i średnica 5-8mm, długość: 70cm. |  | 2 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2021, poz. 1565) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.

## Pakiet nr 7 Dostawa
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 7 Cewniki, prowadniki zabiegowe, cenwniki diagnostyczne (DOSTAWA)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) Producent | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Cewnik do trombolizy  Zawiera cewnik z zastawką hemostatyczną w końcu dystalnym cewnika oraz Y-konektor,  Dostępne średnice: 4F i 5F  Dostępne długości cewników: 45 cm, 90 cm, 135 cm  Długość segmentu infuzyjnego:  Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm  Systemy 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm  Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”  Otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do całego światła zmiany  Otwory podzielone na sekwencje o narastającej średnicy, co zapewnia jednolite ciśnienie infuzji na całej długości segmentu infuzyjnego cewnika  Ilość otworów: 8 na długości 1 cm  Laserowa technologia wykonywania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatykania się w trakcie infuzji |  | 70 | 8% |  | 0
2 | Prowadniki zabiegowe 0,014” i 0,018”  Dostępne prowadniki 0,014” i 0,018”  Sztywności końcówki 1,0g, 3,0g, 4,0g, 12,0g, 20,0g 30,0g,  Końcówki cieniujące 3cm, 15cm, 17cm  Długość całkowita prowadnika 180cm, 190cm, 235 cm, 300cm  Dostępny prowadnik 0,018” o średnicy końcówki 0,013”  Dostępny prowadnik 0,014” o średnicy końcówki 0,008”  Pokrycie hydrofilne na oplocie  Pokrycie PTFE na szafcie  Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego |  | 25 | 8% |  | 0
3 | Prowadniki zabiegowe 0,014” i 0,018”  Prowadniki do naczyń obwodowych głównie BTK i ATK  Dostępne prowadniki 0,014” i 0,018”  Prowadnik wykonany ze stali 316L  Dystalna część prowadnika wykonana z 8 drutów  Przeniesienie obrotu 1:1  Rdzeń kompozytowy prowadnika wykonany: z jednego kawałka drutu + opleciony 6 drutami  Sztywność końcówki 3,0g, 4,0g, 7,5g, 12,0g, 40g  Końcówki cieniujące (platyna) 4 cm, 5cm, 11cm, 15cm, 17cm  Kształt końcówki: prosta i przygięta na odc.1mm (Mini Pre- shape)  Pokrycie hydrofilne na dystalnych 12cm, 16cm, 33cm, 50cm, 60cm  Polimerowy płaszcz na dystalnych 50 cm  Długość oplotu: 5cm, 11cm, 15cm  Dostępne długości: 190 cm, 200cm, 235cm i 300cm |  | 25 | 8% |  | 0
4 | Cewnik diagnostyczny  Szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter (1; 3); Hockey Stick; Hook (0,8; 1,0); KA2; Mani; Mikaelsson; Modified Cerebral; Modified Hook (1; 2; 3); Modified Simmons; Motarjeme; Motarjeme Cane; Multipurpose A1; MW2; Newton (1; 2; 3; 4); Osborne; Renal Double Curve; Reuter; RBI; RIM; Shepherd Hook (0,8; 1,0); Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral; Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush; UAC  Dostępne rozmiary: 4F i 5F  Materiał szaftu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki  Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach  Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą  Cewniki zbrojone stalowym oplotem  Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność  Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ  Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038”  Długości cewników 40 cm – 125 cm  Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium  Doskonała pamięć kształtu  Dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein |  | 150 | 8% |  | 0
5 | Stent uwalniający Sirolimus do naczyń podkolanowych - CRE8 BTK •stent kobaltowo – chromowy wykonany ze stopu L-605 •stent wycinany laserowo typu „slotted tube” •kompatybilny z prowadnikiem 0,014” •kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F (0,058”) •dostępne średnice stentu: 2,5mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm •dostępne długości stentu: 8mm; 12mm; 16mm; 20mm; 25mm; 31mm; 38mm, 46mm •stent uwalniający Sirolimus; lek zawieszony w nośniku będącym kwasem organicznym zapewniającym równomierną i kontrolowaną dystrybucję leku na długości zmiany oraz w ścianie naczynia •dawka leku 0,9μg/mm2 •system uwalniania leku bez udziału polimeru: lek uwalniany ze specjalnych kanalików w przęsłach stentu mający bezpośredni kontakt ze ścianą naczynia (lek nie jest uwalniany do krwi) •pokrycie zapobiegające uwalnianiu się jonów metali do krwi oraz przyspieszające endotelizację stentu •brak skracania się stentu w trakcie rozprężania •elastic recoil 2 – 7% •grubość ściany stentu 80μm (0,0031”) •ciśnienie nominalne 9atm •ciśnienie RBP 18atm •ciśnienie ABP 24atm •długość robocza cewnika 142cm •4 markery: 2 zintegrowane ze stentem na jego końcach oraz 2 na cewniku balonowym •specjalna konstrukcja balonu zapobiegająca efektowi „dog bone” •crossing profile 0,039” dla średnicy stentu 3,0mm •różna ilość cel na obwodzie stentu w zależności od średnicy: 4 cele dla średnic 2,5mm – 2,75mm; 5 cel dla średnic 3,0mm – 3,5mm oraz 6 cel dla średnicy 4,0mm – 4,5mm •doskonały dostęp do bocznicy. |  | 5 | 8% |  | 0
6 | Mikrocewnik do CTO  posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,8 F i dystalnej 2,6 F  mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym  dostępny w długościach 135 cm i 150 cm  średnica wewnętrzna końcówki 0,015”  średnica wewnętrzna szaftu 0,018”  kompatybilny z prowadnikiem 0,014”  maksymalne ciśnienie 300 psi  posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 60 cm szaftu  posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę |  | 4 | 8% |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2021, poz. 1565) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.

## Pakiet nr 8 Dostawa
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 8 Stenty, balony prowadniki, korki naczyniowe (DOSTAWA)
...................................................
(nazwa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) Producent | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Stent rozprężany na balonie: - stent kobaltowo-chromowy typu sloted tube - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - grubość ściany stentu nie większa niż 0,063” - dł. układu wprowadzającego 80 i 135 cm - dostępne średnice od 4,0 do 10,0 mm - dostępne długości stentu od 12 do 59 mm - wszystkie rozmiary kompatybilne z 6F introduktorem - stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwężeń spowodowanych naciekiem nowotworowym w drogach żółciowych |  | 60 |  |  | 0
2 | Stenty samorozprężalne do t. udowej powierzchownej - stent nitylonowy z termiczną pamiecią kształtu - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - możliewość zastosowania introducera 6F i cewnika prowadzącego 8F dla wszystkich rozmiarów - długośc układu wprowadzającego 80 i 135cm - dostępne średnice od 5 do 10mm - dostepne dlugości od 20 do 100mm, dla srednic 9 i 10mm dostepne rowniez dlugosci 100mm - dodatkowo dla średnic 5-8mm dostępne dł 120 i 150 mm - obecność po 6 markerów na kazdym końcu stentu - mechanizm uwalniania stentu mozliwy do obsługi jedna ręką |  | 15 |  |  | 0
3 | Cewnik balonowy wielozadaniowy - kompatybiny z prowadnikiem 0,035” - dostępne srednice od 3,0 do 14mm - dostępne dlugosci: 20-40mm dla średnicy 3,0mm; 20 - 200 mm dla srednic od 4,0 do 7,0mm, i 20- 80mm dla srednic 8 – 14mm, ponadto dla średnic 4,0; 5,0 i 6,0 mm dostepna dł. 250mm, - długośc układu wprowadzajacego 80 i 135cm - możliwość zastosowania introdyuktora 5F dla średnic 3-6mm, 6F dla średnic 7-12 mm i 7F dla średnicy 14 mm - NP 4-8atm RBP > 7atm, a dla srednic 3,0 > 27atm , dla rozmiaru 4/60 mm = 18 atm - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany |  | 130 |  |  | 0
4 | Cewnik balonowy uniwersalny kompatybilny z prowadnikiem 0,018” - RBP = 14atm NP= 8 atm - dostępne długości 20 - 200mm - min 9długości dla wszystkich średnic - dostępne śr.2,0 - 6,0mm - min 7 średnic, w tym średnica 5,5mm dla wszystkich dlugosci - długość układu dostarczającego 90 i 150cm - możeliwość zastosowania introducera max 5F , a dla średnic 2-4mm – 4F - bardzo krótki czas deflacji = 3,9sek dla balonu 3/20 - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany |  | 80 |  |  | 0
5 | Prowadniki zabiegowe - sterowalny prowadnik zabiegowy ośrednicy 0,035” z taperowaną końcówką 0,025” o długości 17cm; dł prowadnika od min 180 do min 300 cm z powłoką ułatwiającą przejsćie przez zwężone obaszary; dostępne również prowadniki 0,014”; oraz prowadnik specjalistyczny do uzycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana - przynajmniej 3 rodzaje sztywności końcówki.Prowadnik specjalistyczny stalowy do udrożnień o średnicy 0,018” 3 rodzaje sztywności końcówki – najsztywniejsza końcówka taperowana o średnicy 0,0125 |  | 300 |  |  | 0
6 | Systemy zamykajace do naczyń - do wyboru systemy szewne i na zasdzie nitynolowego klipsa |  | 40 |  |  | 0
7 | Korek naczyniowy do embolizacji naczyń - Konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, wielowarstwowa, zapewniająca samorozprężenie się urządzenia w naczyniu - Dostępne min. 3 rodzaje korków naczyniowych o różnej konstrukcji do wyboru - Średnica korka w zakresie od 3 mm do 22 mm - Maks. długość cewnika wprowadzającego 100cm - Średnica cewnika wprowadzającego 4-9F (0,038’’-0,098’’) w zależności od rozmiaru korka - Możliwość wielokrotnego repozycjonowania korka przed ostatecznym odczepieniem od systemu doprowadzającego -Krótki czas embolizacji po implantacji korka - Minimalne ryzyko rekanalizacji naczynia po zastosowaniu korka naczyniowego |  | 6 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2021, poz.1565) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.