## Arkusz1
| EZ/38/2022/EK |  |  | Załacznik nr 2 do SWZ (Załacznik nr 1 do umowy)
Opis przedmiotu zamówienia - wymagane minimalne parametry techniczno – funkcjonalne
Lp. | Parametr | Wartość graniczna | Wartość oferowana | Punktacja
I | PARAMETRY OGÓLNE
1. | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, rok produkcji 2021 lub nowszy. Podać model i producenta urządzenia. | Tak, podać |  | Bez punktacji
II | STEROWNIK KAMERY (Podać model i producenta ……………………..)
1. | Sterownik kamery obsługujący rozdzielczość min. Full HD ( obsługiwane rozdzielczości 1920 x 1080p, WUXGA, SXGA ) | Tak, podać |  | Bez punktacji
2. | Sterownik kamery zintergrowany ze źródłem światła LED | Tak, podać |  | Zintegrowany ze źródłem światła - 10 pkt Niezintegrowany ze źródłem światła - 0 pkt
3. | Sterownik kamery z wbudowanym panelem dotykowym do sterowania urządzeniem | Tak |  | Bez punktacji
4. | Konstrukcja sterownika umożliwiająca podłączenie sztywnego wideoendoskopu do laparoskopii | Tak |  | Bez punktacji
5. | Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem oferowanej głowicy kamery Full HD | Tak |  | Bez punktacji
6. | Sterownik kamery wyposażony minimum w 1 wyjście cyfrowe HD-SDI ( 1920 x 1080p, 50/60 Hz ) | Tak, podać |  | >1 wyjście - 10 pkt 1wyjście - 0 pkt
7. | Sterownik kamery wyposażony minimum w 1 wyjście cyfrowe wideo DVI ( 1920 x 1080p, 50/60 Hz ) | Tak, podać |  | Bez punktacji
8. | Sterownik kamery wyposażony minimum w jedno 1 wyjście analogowe COMP | Tak, podać |  | Bez punktacji
9. | Sterownik kamery wyposażony minium w jedno 1 wyjście analogowe sygnału wideo Y/C | Tak, podać |  | Bez punktacji
10. | Sterownik kamery posiadający min. jedno gniazdo USB na panelu przednim sterownika kamery do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash | Tak |  | Bez punktacji
11. | Sterownik kamery wyposażony w wyjścia umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak zewnętrzna klawiatura, dedykowana drukarka, włącznik nożny | Tak, podać |  | Bez punktacji
12. | Funkcje zapisu zdjęć w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu sterownika kamery | Tak |  | Bez punktacji
13. | Zapis zdjęć w formacie: TIFF lub JPEG | Tak, podać |  | JEPG, TIFF - 10 pkt JPEG - 0 pkt
14. | Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomów regulacji jasności | Tak, podać |  | 8-17 poziomów - 10 pkt < 8 poziomów - 0 pkt
15. | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji ze źródłem światła w celu realizacji zmiany ustawień i trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery | Tak |  | Bez punktacji
16. | Funkcja automatycznej regulacji intensywności światła w źródle światła LED ustawiana w menu sterownika kamery | Tak |  | Bez punktacji
17. | Funkcja programowania przycisków głowicy kamery | Tak |  | Bez punktacji
18. | Możliwość zaprogramowania dwóch przycisków głowicy kamery w celu nagrania zdjęć i sekwencji wideo na zewnętrznym systemie archiwizującym | Tak |  | Bez punktacji
19. | Funkcja obrotu obrazu o 180° | Tak |  | Bez punktacji
20. | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 3 poziomy regulacji zoom'u, zmiana zoom poprzez menu sterownika kamery | Tak |  | Bez punktacji
21. | Sterownik kamery wyposażony w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej kompatybilny z funkcją obrazowania w podczerwieni IR | Tak, podać |  | Technologia optyczno-cyfrowa - 10 pkt Technologia cyfrowa - 0 pkt
22. | Funkcja wyświetlania wybranego trybu koloru, trybu obserwacji oraz trybu wzmocnienia obrazu na ekranie monitora operacyjnego | Tak |  | Bez punktacji
23. | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: a) indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, b) indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników. | Tak |  | Bez punktacji
24. | Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive | Tak |  | Bez punktacji
25. | Klawiatura dedykowana do obsługi funkcji sterownika kamery | Tak |  | Bez punktacji
III | MONITOR OPERACYJNY (Podać model i producenta ……………………..)
1. | Monitor 4K | Tak |  | Bez punktacji
2. | Przekątna ekranu min. 31" | Tak, podać |  | Bez punktacji
3. | Rozdzielczość ekranu min. 3840 x 2160 pikseli | Tak, podać |  | Bez punktacji
4. | Mocowanie typu VESA | Tak |  | Bez punktacji
5. | Stopień ochrony min. I | Tak |  | Bez punktacji
IV | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA XENON lub LED (Podać model i producenta ……………………..)
1. | Źródło światła Xenon lub LED kompatybilne z oferowanym sterownikiem kamery | Tak, podać |  | Bez punktacji
2. | Obsługa źródła światła poprzez ekran dotykowy oraz menu obsługowe sterownika kamery | Tak |  | Bez punktacji
3. | Źródło światła wyposażone w tryby światła białego i tryby światła bliskiej podczerwieni (NIR) przeznaczone do obrazowania fluorescencyjnego z użyciem ICG | Tak |  | Bez punktacji
5. | Stopień ochrony min. I | Tak, podać |  | Bez punktacji
V | CHOLEDOSKOP WIDEO (Podać model i producenta ……………………..)
1. | Długość robocza choledochoskopu min. 380 mm | Tak, podać |  | Bez punktacji
2. | Pole widzenia min. 120° | Tak, podać |  | Bez punktacji
3. | Kąt zagięcia końcówki góra min. 160°, dół min. 130° | Tak, podać |  | Bez punktacji
4. | Choledochoskop umożliwiający obrazowanie w wąskim paśmie światła do celów diagnostycznych | Tak |  | Bez punktacji
VI | STEROWNIK CHOLEDOCHOSKOPU
1. | Sterownik kompatybilny z oferowanym choledochoskopem | Tak |  | Bez punktacji
2. | Sterownik wideo z możliwością wyboru standardu obrazowania spośród: HDTV1080p, HDTV1080i, SXGA, SDTV | Tak, podać |  | Bez punktacji
3. | Funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła do celów diagnostycznych | Tak, podać |  | Bez punktacji
4. | Sterownik wyposażony minimum w 1 wyjście cyfrowe HD-SDI | Tak, podać |  | >1 wyjście - 10 pkt 1wyjście - 0 pkt
5. | Sterownik kamery wyposażony minimum w 1 wyjście cyfrowe wideo DVI-D | Tak, podać |  | Bez punktacji
6. | Zapis zdjęć w formacie: TIFF lub JPEG | Tak, podać |  | JEPG, TIFF - 10 pkt JPEG - 0 pkt
VII | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA CHOLEDOCHOSKOPU
1. | Źródło światła Xenon lub LED kompatybilne z oferowanym sterownikiem choledochoskopu | Tak, podać |  | Bez punktacji
2. | Obsługa źródła światła poprzez menu obsługowe sterownika choledochoskopu | Tak |  | Bez punktacji
3. | Automatyczna i ręczna regulacja mocy światła, min. 8 stopni | Tak, podać |  | Bez punktacji
4. | Funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła do celów diagnostycznych | Tak |  | Bez punktacji
VIII | GŁOWICA KAMERY min. FULL HD (Podać model i producenta ……………………..)
1. | Głowica kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery - 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji
2. | Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości min. Full HD, 16:9, 50/60 Hz | Tak, podać |  | Bez punktacji
4. | Głowica kamery wyposażona min. w 2 programowalne przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery | Tak, podać |  | >2 programowalne przyciski - 10 pkt 2 programowalne przyciski - 0 pkt
5. | Zakres pracy głowicy kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) | Tak |  | Bez punktacji
6. | Waga głowicy kamery poniżej 300 g | Tak/Nie podać |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt
7. | Stopień ochrony min. BF | Tak, podać |  | Bez punktacji
IX | OPTYKA LAPAROSKOPOWA (Podać model i producenta ……………………..)
1. | Optyka laparoskopowa IR kompatybilna z oferowaną głowicą kamery - 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji
2. | Średnica 10mm, kąt patrzenia 30°, długość robocza 310-320 mm, pole widzenia 88°; autoklawowalny, soczewki ze szkła ED o niskiej dyspersji, przeznaczony do obrazowania w świetle białym oraz fluorescencyjnego w podczerwieni bliskiej z wykorzystaniem barwnika w postaci zieleni indocyjaninowej (ICG); wbudowany filtr przeznaczony do ICG. | Tak |  | Bez punktacji
3. | Optyka laparoskopowa kompatybilna z oferowaną głowicą kamery - 2 szt. | Tak |  | Bez punktacji
4. | Średnica 10 mm, kąt patrzenia 0°, Full HD, długość 310-320 mm, autoklawowalna; odkręcany adapter okularowy do przyłącza głowicy kamery; | Tak |  | Bez punktacji
5. | W zestawie kontener do sterylizacji - 2 szt. | Tak |  | Bez punktacji
6. | Optyka laparoskopowa kompatybilna z oferowaną głowicą kamery - 2 szt. | Tak |  | Bez punktacji
7. | Średnica 10 mm, kąt patrzenia 30°, Full HD, długość 460 mm, autoklawowalna; odkręcany adapter okularowy do przyłącza głowicy kamery; | Tak |  | Bez punktacji
8. | W zestawie kontener do sterylizacji - 2 szt. | Tak |  | Bez punktacji
9. | Wideolaparoskop kompatybilny z oferowanym sterownikiem kamery, średnica 10 mm, Kąt patrzenia 30 st., z możliwością rotacji obrazu prawo/lewo bez utraty horyzontu (dedykowane pokrętło na rękojeści), autoklawowalny, światłowód zintegrowany z przewodem transmisyjnym, długość robocza 330 mm, pole widzenia 90 st., na rękojeści przyciski do zaprogramowania zdalnego przywołania funkcji systemu wideo, urządzenie oparte na technologii typu „chip-on-the-tip” pozwalające na obrazowanie oparte na elektronicznej transmisji obrazu bez wykorzystania soczewek wewnątrz tubusa - 2 szt. | TAK |  | Bez punktacji
10. | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy większych niż 4,1 mm, średnica wiązki 4,25 mm-4,8 mm, średnica zewnętrzna 8,4 mm, długość 2,5 m - 3 m, typ CF - 4 szt. | Tak, podać |  | Bez punktacji
X | INSUFLATOR CO2 z podgrzewaniem (Podać model i producenta ……………………..)
1. | System automatycznego oddymiania uruchamiany przy aktywacji kompatybilnej diatermii | Tak, podać |  | automatyczne oddymanie - 10 pkt brak automatycznego oddymiania - 0 pkt
2. | Insuflator wyposażony w funkcję podgrzewania CO2 z wykorzystaniem dedykowanych drenów insuflacyjnych ze zintegrowanym przewodem grzewczym lub urządzenie do podgrzewania CO2 z wyposażeniem | Tak |  | Bez punktacji
3. | Dren do podgrzewania gazu, wielorazowy, sterylizacja: autoklaw - 3 szt, | Tak |  | Bez punktacji
4. | Maksymalny przepływ gazu min. 45 l/min | Tak, podać |  | Bez punktacji
5. | Maksymalne ciśnienie insuflacji min. 25 mmHg | Tak, podać |  | Bez punktacji
6. | Dostępne trzy tryby przepływu: niski, średni, wysoki w min. dwóch trybach insuflacji: a) normalny 3-25 mmHg b) mały przestrzeni 3-15 mmHg | Tak, podać |  | Bez punktacji
7. | Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 | Tak |  | Bez punktacji
8. | Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 | Tak |  | Bez punktacji
9. | Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta | Tak |  | Bez punktacji
10. | Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli | Tak |  | Bez punktacji
11. | W zestawie: dren do insuflacji z luer lock oraz drenem do filtra CO2, oraz dren do oddymiania. | Tak |  | Bez punktacji
12. | Przewód wysokociśnieniowy DIN do podłączenienia do źródła CO2 - 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji
13. | Zestaw drenów do insuflacji, wielorazowy, kompatybilny do oferowanego insuflatora. W zestawie dren insuflacyjny, łącznik luer, krótki dren do filtra CO2 - 3 szt. | Tak |  | Bez punktacji
14. | Zestaw drenów do oddymiania, wielorazowy, kompatybilny do oferowanego insuflatora. W zestawie: dren o mniejszej średnicy do insuflatora ze złączem luer, dren przedłużający o większej średnicy ze złączem do drenu mniejszego, złącze trójnikowe, krótki dren przedłużający - 3 szt. | Tak |  | Bez punktacji
15. | Filtr do insuflacji, kompatybilny do oferowanego insuflatora, sterylny, duży, 10 szt./op. - 4 szt. | Tak |  | Bez punktacji
16. | Włącznik nożny kompatybilny z oferowanym insuflatorem, umożliwiający włączenie funkcji oddymiania na żądanie - 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji
XI | POMPA SSĄCO-PŁUCZĄCA DO LAPAROSKOPII (Podać model i producenta ……………………..)
1. | Pompa do przepłukiwania oraz odsysania przeznaczona do operacji laparoskopowych, waga. max. 3,7 kg | TAK, Podać |  | Bez punktacji
2. | Odsysanie realizowane na zasadzie pompy podciśnieniowej | TAK |  | Bez punktacji
3. | Płukanie realizowane w oparciu o moduł pompy rolkowej | TAK |  | Bez punktacji
4. | Maksymalne ujemne ciśnienie ssania: -60 kPa | TAK, Podać |  | Bez punktacji
5. | System zabezpieczający : automatyczne wyłączenie silnika pompy po przekroczenie limitu podciśnienia -60kPa | TAK, Podać |  | Bez punktacji
6. | Maksymalne ciśnienie pompy: 450 mmHg | TAK, Podać |  | Bez punktacji
7. | Maksymalna wydajność płukania: 2,0l/min | TAK, Podać |  | Bez punktacji
8. | Fabrycznie wbudowany uchwyt umożliwiający zawieszenie pompy na wysięgniku | TAK |  | Bez punktacji
9. | Zestaw drenów do próżni, z filtrem, do stosowania przez 30 dni, kompatybilny z oferowaną pompą laparoskopową - 3 szt. | TAK |  | Bez punktacji
10. | Zestaw drenów do płukania wielorazowy kompatybilny z oferowaną pompą laparoskopową - 4 szt. | TAK |  | Bez punktacji
11. | Zestaw drenów do odsysania jednorazowy kompatybilny z oferowaną pompą laparoskopową - 3 szt. | TAK |  | Bez punktacji
12. | Zestaw wkładów workowych 2,5l, jednorazowego użytku., (1op=40 szt) - 3 op. | TAK |  | Bez punktacji
13. | Zbiornik 2.5l z PC skalowany - 2 szt. | TAK |  | Bez punktacji
14. | Tuba ssąco-płucząca o średnicy 5 mm z otworami na końcu - 3 szt. | TAK |  | Bez punktacji
15. | Uchwyt do tuby ssąco-płuczącej z dźwignią - 3 szt. | TAK |  | Bez punktacji
XII | WÓZEK APARATUROWY (Podać model i producenta ……………………..)
1. | Podstawa wyposażopna w 4 koła z blokadą na min. 2 kołach | Tak, podać |  | Bez punktacji
2. | Wyposażony w 3 półki, min. 2 regulowane, min. 12 gniazd do podłączenia urządzeń oraz transformator 220-240 V | Tak, podać |  | Bez punktacji
3. | Ramę na monitor o wadze 6-12 kg | Tak |  | Bez punktacji
4. | Uchwyt na butlę CO2 | Tak |  | Bez punktacji
5. | Wieszak min. 4-miejscowy na płyny | Tak, podać |  | Bez punktacji
6. | Uchwyt na głowicę kamery | Tak |  | Bez punktacji
7. | Wysuwana półka (szuflada) na klawiaturę do wózka | Tak |  | Bez punktacji
8. | Uchwyt na min. 2 pojemniki ssaka | Tak, podać |  | Bez punktacji
XIII | MONITOR ASYSTUJĄCY (Podać model i producenta ……………………..)
1. | Monitor 4K | Tak |  | Bez punktacji
2. | Przekątna ekranu min. 31" | Tak, podać |  | Bez punktacji
3. | Rozdzielczość ekranu min. 3840 x 2160 pikseli | Tak, podać |  | Bez punktacji
4. | Mocowanie typu VESA | Tak |  | Bez punktacji
5. | Stopień ochrony min. I | Tak |  | Bez punktacji
6. | Wózek jezdny do monitora - 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji
XIV | REJESTRATOR CYFROWY (Podać model i producenta ……………………..)
1. | Urządzenie umożliwiające rejestrację cyfrowych sygnałów video wysokiej rozdzielczości 1080p | Tak |  | Bez punktacji
2. | Zapis sekwencji video oraz obrazów na dysku wewnętrznym, zewnętrznym nośniku USB lub ich przesyłanie do dedykowanego systemu zarządzania informacją medyczną. | Tak, podać |  | Bez punktacji
3. | Możliwość rejestracji sygnałów z min. 1 kanału jednocześnie | Tak, podać |  | >1 kanał jednocześnie - 10 pkt 1 kanał jednocześnie - 0 pkt
4. | Możliwość udostępniania obrazu poza salę operacyjną w czasie rzeczywistym podczas wykonwyania zabiegu | Tak |  | Bez punktacji
5. | Urządzenie obsługiwane poprzez monitor dotykowy będący elementem zestawu lub zarządzane zdalnie z dowolnego komputera pracującego w sieci szpitalnej | Tak |  | Bez punktacji
6. | Monitor dotykowy, uchwyt do mocowania na wózku endoskopowym | Tak |  | Bez punktacji
7. | Wewnętrzny dysk twardy 1TB | Tak |  | Bez punktacji
8. | Format zapisu obrazów: JPG lub BMP | Tak |  | Bez punktacji
9. | Format zapisu video: MPEG-4 | Tak |  | Bez punktacji
10. | Rejestrator wyposażony w 8 gniazd USB, w tym min. 1 gniazdo na panelu przednim urządzenia | Tak, podać |  | Bez punktacji
11. | Możliwość rozbudowy systemu nagrywania sieciowego o kolejne chirurgiczne zestawy endoskopowe | Tak |  | Bez punktacji
12. | Możliwość rozbudowy systemu sieciowej archiwizacji o system komunikacji audio-wideo z dowolnym miejscem poza szpitalem z grupą osób min. 20 | Tak/Nie |  | Możliwość rozbudowy - 10 pkt Brak możliwości rozbudowy - 0 pkt
13. | Możliwość wyświetlania archiwalnych nagrań z sieciowej biblioteki nagrań na monitorze zestawu endoskopowego | Tak |  | Bez punktacji
XV | TRENAŻER LAPAROSKOPOWY (Podać model i producenta ……………………..)
1. | Trenażer laparoskopowy z wbudowaną kamerą FULL HD 30° oraz oświetleniem LED - 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji
2. | Niezależne stanowisko treningowe, wyposażone w komputer all-in-one z dotykowym ekranem | Tak |  | Bez punktacji
3. | W zestawie: grasper, disektor, nożyczki, imadło, 6 wkładów treningowych. | Tak |  | Bez punktacji
4. | Podstawa wyposażona w koła jezdne | Tak |  | Bez punktacji
XVI | NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWE (Podać model i producenta ……………………..)
1. | Wkład do graspera laparoskopowego, dł. 330 mm, śr. 5 mm, bransze 21 mm, typu Johan, - 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji
2. | Wkład do graspera laparoskopowego, dł. 330 mm, śr. 5 mm, bransze 40 mm, typu Johan, - 2 szt. | Tak |  | Bez punktacji
3. | Wkład do graspera laparoskopowego, dł. 330 mm, śr. 5 mm, bransze 26 mm, typu klincz, - 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji
4. | Wkład do disektora laparoskopowego, dł. 330 mm, śr. 5 mm, bransze 17 mm, typu Maryland, - 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji
5. | Wkład do nożyczek laparoskopowych Metzenbaum, dł. 330 mm, śr. 5 mm, bransze 19 mm, - 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji
6. | Wkład do disektora laparoskopowego, dł. 330 mm, śr. 5 mm, bransze 21 mm, typu łezka, - 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji
7. | Tubus do narzędzi laparoskopowych, dł. 330 mm, śr. 5 mm, - 7 szt. | Tak |  | Bez punktacji
8. | Rączka do narzędzi laparoskopowych, monopolarna, bez zamka - 3 szt. | Tak |  | Bez punktacji
9. | Rączka do narzędzi laparoskopowych, z zamkiem z możliwością dezaktywacji - 4 szt. | Tak |  | Bez punktacji
10. | Kosz do sterylizacji narzędzi, - 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji
11. | Elektroda hakowa monopolarna, - 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji
XVI | POZOSTAŁE
1. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK, załączyć przy dostawie |  | Bez punktacji
2. | Karta gwarancyjna | TAK, załączyć przy dostawie |  | Bez punktacji
3. | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym |  | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt. 36 SWZ.)
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić) Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.