## Pakiet nr 1
EZ/ZP/30/2022/ES |  |  | Pakiet nr 1 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 1 - Układy oddechowe do respiratora Babylog
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, noworodkowy układ oddechowy z ogrzewanym ramieniem wdechowym, z automatyczna komorą nawilzacza do aktywnego nawilzania z Fisher&Paykel MR850, z podstawą przeciw oparzeniową. Połączenia ( do urzadzenia pacjenta) 10 i 15/15mm, proste zakończenia bez Y do podłączenia przepływu, materiał polipropylen, nie zawiera lateksu, PVC i DEHP, dł rury wdechowej 145cm, wydechowej 123cm, linia wdechowa zaopatrzona w grzałkę oraz wejscie na czujnik temperatury, rura wydechowa zaopatrzona w pułapkę wodną; przecieki przy 60mbar < 50mL/min, podatnosc < 0,9ml/mbar, opory na wdechu 5L/min; < 0,3mbar; opory na wydechu 5L/min; < 0,15mbar; Układ kompatybilny z respiratorem Babylog 8000 oraz systemem BabyFlow, kompatybilność potwierdzona certyfikatem. | 150 | szt
2 |  |  | Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, noworodkowy układ oddechowy z ogrzewanym ramieniem wdechowym, z automatyczną komorą nawilżacza do aktywnego nawilżania z Fisher & Paykel MR850, z podstawą przeciw oparzeniową, przeznaczony do stosowania u noworodków z objętością oddechową do 100 ml. Średnica rur i złączy 10 mm, złącza elastyczne, rury gładkie w środku, grzałka w ścianach układu, ramie wydechowe zaopatrzone w pułapkę wodną, materiał EVA, PE, TPE, PP, PC, SBC, POM, SAN, stal, wszystkie komponenty przewodzące gaz nie zawierają lateksu, PVC i DEHP, długość rur 1,7m, łącznik Y odłączalny, wejście układu zabezpieczone kapturkiem, przecieki przy 60mbar < 30 ml/min, czujnik temperatury mocowany na klik. Rury karbowane kodowanie kolorystycznie (biała – niebieska). Układ zoptymalizowany do HFO, wejście do układu zabezpieczone kapturkiem; układ kompatybilny z respiratorem Babylog, VN500. | 80 | szt
3 |  |  | Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, noworodkowy układ oddechowy z ogrzewanym ramieniem wdechowym i wydechowym, z automatyczną komorą nawilżacza do aktywnego nawilżania z Fisher & Paykel MR850 z podstawą przeciw oparzeniową, przeznaczony do stosowania u noworodków z objętością oddechową do 100 ml, opór wdechowy i wydechowy przy przepływie 2,5 l/min 0,1 mBar. Średnica rur i złączy 10 mm, złącza elastyczne, rury gładkie w środku, grzałka w ścianach układu, materiał EVA, PE, TPE, PP, PC, SBC, POM, SAN, stal, wszystkie komponenty przewodzące gaz nie zawierają lateksu, PVC i DEHP, długość rur 1,7m, łącznik Y odłączalny, wejście układu zabezpieczone kapturkiem, przecieki przy 60mbar < 30 ml/min, czujnik temperatury mocowany na klik. Układ zoptymalizowany do HFO, kompatybilny z respiratorem Babylog, VN500. | 40 | szt
4 |  |  | Czujnik przepływu ISO 15, noworodkowy prosty, wykonany z polisulfonu (PSU), przystosowany do dezynfekcji i sterylizacji | 2 | szt
5 |  |  | Czujnik przepływu, noworodkowy typu Y, wykonany z polisulfonu (PSU), przystosowany do dezynfekcji i sterylizacji | 10 | szt
6 |  |  | Rury do respiratora transportowego Vent Star Oxylog 3000 dla dorosłych | 40 | szt
7 |  |  | Rury do respiratora transportowego Vent Star Oxylog 3000 pediatryczne | 40 | szt
8 |  |  | Jednorazowego użytku zestaw oddechowy typu VentStar, dla dorosłych, kompatybilny z respiratorem transportowym typu Oxylog 3000. Zestaw składa się z karbowanej rury o dł. 300 cm, wbudowanej zastawki wydechowej i czujnika przepływu, linii pomiaru przepływu i ciśnienia oraz odłączalnego obrotowego łącznika. Układ od strony pacjenta zabezpieczony kapturkiem, na przebiegu rury zamontowane uchwyty pozwalające na umocowanie linii pomiarowych. Produkt mikrobiologicznie czysty. | 240 | szt
razem wartość brutto
Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 2
EZ/ZP/ 30 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 2 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 2 - Akcesoria zużywalne dla wcześniaków i noworodków
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena Jjednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Cewnik pępkowy wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg, znaczniki długości, wyposażony w kranik Luer Lock rozmiar 2,5F -długość 30 cm oraz 3,5; 4; 5; 8F długość 40 cm do wyboru przez zamawiającego. | 120 | szt
2 |  |  | Neonatologiczny zestaw do zakładania kaniuli pępkowej: - 1 opakowanie zewnętrzne - 2 stripy - 2 obłożenia adhezyjne - 1 bezpieczny skalpel - 1 szwy 3.0 i igłą do szycia - 2 strzykawki luer-lock 5 ml - 2 strzykawki luer-lock 3 ml - 1 strzykawka luer-slip 1 ml - 2 ręczniki - 1 taśma do pępowiny 4mm x 80cm - 1 rozszerzacz do pępka - 10 wacików 10 x 10cm - 6 wacików 5 x 5 cm - 1 kleszcze proste do uchwycenia kikuta pępowinowego - 2 kleszcze zagięte do uchwycenia i stabilizacji kikuta pępowinowego - 1 imadło chirurgiczne - 1 nożyczki zagięte - 2 x penseta neonatologiczna zagięta - 1 penseta neonatologiczna prosta - 1 penseta chirurgiczna - 2 pojemniki na płyny ( przezroczysty i czerwony) - 1 rozszerzacz do pępka - 2 bezpieczne igły (18G i 20G) - 1 przezroczyste, rozdzierane obłożenie - 1 taśma mierząca | 30 | szt
3 |  |  | Przezskórny mikrocewnik wprowadzany obwodowo, przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg znaczniki co 1 cm. o rozmiarze 1F (0,15x0,3mm). Cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami. Wprowadzany za pomocą rozrywanej igły G-24, kaniuli G 24 lub rozrywlnej kaniuli Microflash (typu peel away) do wyboru przez zamawiającego. Długości wymagane 8, 10, 15, 20 lub 30 cm do wyboru przez zamawiającego. zestaw może być wyposażony w prowadnik metalowy lub nie do wyboru przez zamawiajacego. | 500
4 |  | nie | Mikrocewnik wprowadzany obwodowo poliuretanowy wprowadzany za pomocą rozłamywalnej igły lub bez wprowadzacza, cieniujący w rtg, w rozmiarze 1Fr/28G/20cm/30cm do przewlekłego dostępu żylnego. W zestawie z prowadnikiem lub bez. , stosowany u wcześniaków o bardzo niskiej masie ciała, mniejszej niż 1000g (żywienie pozajelitowe oraz podawanie leków). Cewnik przeciwbakteryjny impregnowany Rifampicyną i Mikonazolem, co ogranicza zakażenia odcewnikowe. | 10 | szt
5 |  |  | Jednorazowy Zestaw do zakładania cewników typu PICC- w skład którego wchodzi: 1 opakowanie zewnętrzne 2 obłożenia 75x45cm adhezyjne 1 niebieskie kleszcze przygotowawcze 2 taśmy mierzące 2 opatrunki tagaderm 4x4cm 1 opaska uciskowa neonatologiczna 4 kuliste waciki 2 ręczniki 1 przezroczyste, rozdzieralne (easy peel ) obłożenie 40x40 cm 1 nożyczki neonatologiczne 9 cm 1 kleszcze neonatologiczne proste 10 cm 1 kleszcze neonatologiczne zagięte 10 cm 5 wacików 7,5 x 7,5 cm 2 miseczki na płyny 1 taca 20 x 15 x 4 cm 1 paczka małych stripów | 50 | szt
6 |  |  | Sonda żołądkowa wykonana z medycznego PVC o dł 40 cm rozmiary Fr 04; 05; 06 i 07 i 50 cm w rozmiarach Fr 08; 09 i 10 z kontrastem Rtg znakowana co cm. Typ zamknięty , dwa otwory boczne. Oznaczone kolorystycznie zgodnie z normą | 10000 | szt
7 |  |  | Sonda żołądkowa wykonana z poliuretanu o dł 40 cm rozmiary Fr 4, 5 i 6 do i 50 cm w rozmiarze Fr 08, z kontrastem Rtg znakowana co cm. Typ zamknięty , dwa otwory boczne. Oznaczone kolorystycznie zgodnie z normą. | 1000 | szt
8 |  |  | Sonda żołądkowa wykonana z poliuretanu o dł 75 cm rozmiary Fr 4, 5, 6 i 8, z kontrastem Rtg znakowana co cm. Typ zamknięty , dwa otwory boczne. Oznaczone kolorystycznie zgodnie z normą. | 100 | szt
9 |  |  | Zestaw do transfuzji wymiennej noworodka. W skład zestawu wchodzi minimum: cewniki pępkowe 5 i 7 Fr, czterodrożny kranik z membraną, przewód do odprowadzania krwi, 2 strzykawki luer lock 20ml, strzykawka luer lock 10ml, igła 25G, zestaw do przetaczania, pojemnik na krew, gaziki, rękawiczki, serweta | 2 | szt
10 |  |  | Cewnik Trokar neontologiczny do drenażu opłucnej przeźroczysty cewnik z kontrastującymi obrączkami i oznaczeniem długości w centymetrach, dystalna końcówka z bocznym otworem, proksymalna końcówka z nasadką Lock i z gryfem, metalowy trokar z zaostrzoną końcówką:o rozm.2,7 mm (8 F) dł.8 cm | 150 | szt
11 |  |  | Kompletny zestaw do drenażu klatki piersiowej. W skład zestawu wchodzi: X.R.O cewnik do drenażu, 1 serweta z otworem 60 x 50 cm, 2 prostokątne naczynia na detergent oraz płyny dezynfekujące, 4 waciki, 8 gazowych kompresów 10x10 cm 2 pensety, 2 strzykawki 10 ml, 1 igła do odciągania 38 x 1.2 ml (18G), 1 igła 15 x 0,5 ml (25G), 1 igła do znieczulenia miejscowego 38 x 1,8 ml, 1 igła do wstępnego nakłucia 90 x 1,2 ml *, 2 igły do szycia, 1 skalpel, 1 wentyl ssący, 1 plastikowy zbiornik z łączeniem na płyn, 1 rolka plastra, szerokość 75 mm, 1 para rękawiczek (*38mm x 0,9 mm (20G) dla kodów 639.08 i 639.14) | 10 | szt
12 |  |  | Worek ogrzewający do transportu noworodków 2-warstwowy, rozmiar do wyboru przez zamawiającego w chwili zamówienia typu . Pakowany po 10 sztuk. Z materacykiem dostosowującym się do dziecka oraz kapturkiem na głowę z regulacją. | 300 | szt
13 |  |  | Złączka wyposażona w nasadkę połączeniową typu lock, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję membrany lateksowej. Jednorazowego użytku, jałowy , zapakowany w sztywny aplikator. Przeznaczony do żył. Mogą być używane przez 7 dni lub 360 użyć. | 800 | szt
14 |  |  | Złączka wyposażona w nasadkę połaczeniowątypu lock, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję membrany wykonanej z suchej gumy. Jednorazowego użytku, jałowy , zapakowany w sztywnym aseptycznym aplikatorze.Przeznaczony do tętnic. Mogą być używane przez 7 dni lub 100 użyć. | 100 | szt
15 |  |  | Worek do zbiórki moczu dzieciecy pojemnosc 200-250ml. | 150 | szt
16 |  |  | System bezigłowy składający się z jednego zaworu o długości 10 cm i średnicy wew. 1.5 mm i zew. 2.5 mm, , posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję membrany. Możliwość stosowania przez 7 dni lub 360 aktywacji, możliwość pracy z końcówką luer | 50 | szt
17 |  |  | System bezigłowy składający się z dwóch zaworów o długości 10 cm i średnicy wew. 1.5 mm i zew. 2.5 mm, , zakończonych zaworem bezigłowym posiadającym wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), nieprzezroczysty, wyposażony w kolorowe zaciski do chwilowego zamknięcia światła zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję membrany. Mogą być używane przez 7 dni lub 360 aktywacji, możliwość pracy z końcówką luer | 100 | szt
18 |  |  | System bezigłowy składający się z trzech zaworów o długości 10 cm i średnicy wew. 1.5 mm i zew. 2.5 mm, , zakończonych zaworem bezigłowym posiadającym wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), nieprzezroczysty, wyposażony w kolorowe zaciski do chwilowego zamknięcia światła. zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję membrany. wyposażonym w zacisk. Mogą być używane przez 7 dni lub 360 aktywacji, możliwość pracy z końcówką luer | 10 | szt
19 |  |  | Dwukanałowa rurka intubacyjna do podawania surfaktantu w trakcie ciągłej terapii oddechowej. Wykonana z silikonowanego przezroczystego materiału, z paskiem kontrastującym w Rtg, zakończona pod kątem 30-40 stopni, znacznik co 0,5 cm, cienkościenna z dużą średnicą wewnętrzną. Rozmiary od 2,0 do 4,0 | 50
20 |  |  | Dwukanałowa rurka intubacyjna do podawania surfaktantu w trakcie ciągłej terapii oddechowej. Wykonana z bardzo miękkiego nieprzezroczystego (zielona) materiału, z paskiem kontrastującym w Rtg, zakończona pod kątem 30-40 stopni, znacznik co 0,5 cm, cienkościenna z dużą średnicą wewnętrzną. Do długotrwałej intubacji. Rozmiary od 2,0 do 4,5 | 50
21 |  |  | Zestawy infuzyjne z filtrami pediatrycznymi o małej objętości wypełnienia 96 godzinny - Odporne na alkohol i lipidy. - Płaskie pediatryczne filtry. - Bez latexu. - Wolny od ftalanów (DEHP). - Bez PVC. - Przedłużki wykonane z poliuretanu 5 i 10 cm - Odpowietrznik na linii | 200
22 |  |  | Zestawy infuzyjne z filtrami pediatrycznymi o małej objętości wypełnienia 24 godzinny - Odporne na alkohol i lipidy. - Płaskie pediatryczne filtry. - Bez latexu. - Wolny od ftalanów (DEHP). - Bez PVC. - Przedłużki wykonane z poliuretanu 5 i 10 cm | 200
23 |  |  | Igła do znieczuleń typu quinckie. 20 G dł. 38mm | 100
24 |  |  | Neonatologiczny 24-godzinny filtr lipidowy bez przedłużek | 2200
25 |  |  | 96-godzinny filtr dostępu dożylnego do zastosowania u noworodków | 800
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 3
EZ/ZP/ 30 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 3 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 3 - Układy oddechowe do CPAP, maski nosowe, czapeczki, końcówki donosowe
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreślić!!! *
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | 4: Jednopacjentowy, pojedynczo (na wdechu) podgrzewany układ oddechowy w zestawie z komorą automatycznego pobierania wody z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym przeciw bakteriom (w tym opornym na antybiotyli), wirusom i grzybom opartym na działaniu jonów srebra, przewodem ciśnieniowym i zestawem adapterów zaprojektowanych dla systemów CPAP z przepływem >4 l/min. Podwójna spiralna grzałka umieszczona wewnątrz ramienia wdechowego. Wycięcie „V” zapewniające umieszczenie sondy komory w prawidłowym położeniu w trakcie przepływu gazu. Fioletowy układ wdechowy (o długości 1,2 m), fioletowe wdechowe przedłużenie do inkubatora (0,3m), fioletowe podłączenie suchej linii wdechowej z portem do podawania tlenku azotu (0,6 m). Komora nawilżania z automatycznym zestawem do pobierania wody i mechanizmem zintegrowanego podwójnego pływaka, aby zapobiec przepełnieniu wody. Każdy zestaw pacjenta znajduje się w jednym opakowaniu. W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m - odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną - odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m - dren ciśnieniowy - zestaw adapterów - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym. Opakowanie zbiorcze po 20 szt.; 5: 200; 6: szt
2 |  | 4: Maska nosowa rozmiar S, M, L, XL do wyboru przez zamawiającego; 5: 600
3 |  | 4: Końcówka donosowa S, M, L do wyboru przez zamawiającego; 5: 150
4 |  | 4: Czapeczki / mocowanie. Rozmiary 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do wyboru przez zamawiającego; 5: 1200
5 |  | 4: Adapter do funkcji nCPAP długość 56cm. Adapter łączący respirator z komorą nawilżacza; 5: 200
6 |  | 4: Filtry jednorazowe na wydech do CPAP; 5: 100
7 |  | 4: Łącznik Ncpap do respiratora Fabian; 5: 200
razem wartość brutto |  | 9: 0
* Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 4
EZ/ZP/30/2022/ES |  |  | Pakiet nr 4 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 4 - Igły do blokad nerwów obwodowych
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Igła do blokady nerwów obwodowych pokryta drobinkami szkła, całkowicie echogeniczna ( do samej końcówki igły), ze szlifem 20° ułatwiającym penetrację przez skórę, a zarazem zapewniającym maksymalną widoczność, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlifu igły. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami. Igła w rozmiarach:23G/25mm, 23G/35mm, 22G/50mm, 21G/85mm,21G/100mm, 20G/120mm, 20G/150mm. | 500 | szt
2 |  |  | Igła echogeniczna na całej długości aż do czubka igły dzięki specjalnemu piaskowaniu, do procedur nie wymagających użycia neurostymulatora np. do TAP-u. Znaczniki odległości co 1cm, połączona przedłużka o długości 50cm z możliwością odkręcenia, pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Igła bez kabla do stymulacji. Ostrze ścięte pod kątem 30º. Igła w rozmiarach:22G/35mm, 20G/50mm, 22G/50mm, 22G/85mm, 20G/100mm. | 200 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 5
EZ/ZP/ 30 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 5 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 5 - Czujnik noworodkowy do kardiomonitora
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Czujnik jednorazowy SpO2 dla noworodków i dla dorosłych do kardiomonitora Nihon Kohden, biały rzep SOFT , < 3kg > 40kg, wtyczka podłużna. | 600 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 6
EZ/ZP/ 30 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 6 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 6 - Cewniki wprowadzane metodą Seldingera
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu impregnowanego aktywnymi jonami srebra, prowadnik nitinolowy typu J o długości 60 cm i średnicy 0,88mm, cewnik widoczny w Rtg, o rozmiarze 7,5F i długości 16 cm z oznaczeniami cm od 9 cm do końcówki cewnika. Kanały 16G – przepływ 50ml/min i 18G – przepływ 52ml/min . Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, bezpieczny skalpel, igła wprowadzająca typu bezpiecznego z zaworem zapobiegający wypływowi krwi (BLS) 18G x 70mm,, dylatator 8Fr o długości 10cm , dodatkowe skrzydełka mocujące, dwa korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć | 50 | szt
2 |  |  | Dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu impregnowanego aktywnymi jonami srebra, prowadnik nitinolowy typu J o długości 60 cm i średnicy 0,88mm, cewnik widoczny w Rtg, o rozmiarze 7,5F i długości 20 cm z oznaczeniami cm od 9 cm do końcówki cewnika. Kanały 16G – przepływ 43ml/min i 18G – przepływ 45ml/min . Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, bezpieczny skalpel, igła wprowadzająca typu bezpiecznego z zaworem zapobiegający wypływowi krwi (BLS) 18G x 70mm,, dylatator 8Fr o długości 10cm , dodatkowe skrzydełka mocujące, dwa korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć | 50
3 |  |  | Trzyświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu impregnowanego aktywnymi jonami srebra, prowadnik nitinolowy typu J o długości 60 cm i średnicy 0,88mm, cewnik widoczny w Rtg, o rozmiarze 7,5F i długości 16 cm z oznaczeniami cm od 9 cm do końcówki cewnika. Kanały 14G –63 ml/min przepływ 18G – przepływ 34ml/min i 18G – przepływ 38ml/min . Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, bezpieczny skalpel, igła wprowadzająca typu bezpiecznego z zaworem zapobiegający wypływowi krwi (BLS) 18G x 70mm,, dylatator 8Fr o długości 10cm , dodatkowe skrzydełka mocujące, trzy korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć | 50
4 |  |  | Trzyświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu impregnowanego aktywnymi jonami srebra, prowadnik nitinolowy typu J o długości 60 cm i średnicy 0,88mm, cewnik widoczny w Rtg, o rozmiarze 7,5F i długości 20 cm z oznaczeniami cm od 9 cm do końcówki cewnika. Kanały 14G –60 ml/min przepływ 18G – przepływ 30ml/min i 18G – przepływ 30ml/min . Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, bezpieczny skalpel, igła wprowadzająca typu bezpiecznego z zaworem zapobiegający wypływowi krwi (BLS) 18G x 70mm,, dylatator 8Fr o długości 10cm , dodatkowe skrzydełka mocujące, trzy korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć | 50
5 |  |  | Pediatryczny dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 3Fr(śr.zew.1,05mm) i długości 6; 8; 10; 12,5; 15 cm. Kanały 2x 22G . W zestawie: cewnik dwuświatłowy, metalowa igła do naklucia 22G, prowadnik prosty wykonany z nitinolu, kaniula 24G, 2 dylatatory o dł.30 mm i 50 mm, dodatkowe skrzydełka do mocowania,, 2 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml. | 50
6 |  |  | Pediatryczny dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, prowadnik typu J wykonany z nitinolu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 4,5F i długości 6; 8; 12,5; cm. Kanały 2x 20G | 20
7 |  |  | Pediatryczny trzyświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, prowadnik typu J wykonany z nitinolu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 4,5F i długości 6; 8; 10 cm. Kanały 2x 23G i 1x 20G | 20
8 |  |  | Cewnik dotętniczy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z PE, widoczny w RTG. W zestawie igła do wprowadzania, prowadnik. Cewnik w rozmiarach: 3FR o długościach, 6 lub 8cm, igła wprowadzająca 20G/38cm, prowadnik 0,53mm/20cm, 4FR 18cm igła wprowadzająca 19G/68mm, prowadnik 0,71 mm/46cm z przedłużką 30 cm wyposażony w sterylne obłożenie 45x60cm | 200
9 |  |  | Złączka wyposażona w nasadkę połączeniową typu lock, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję membrany lateksowej. Jednorazowego użytku, jałowy , zapakowany w opakowaniu papier-folia. Przeznaczony do żył. Mogą być używane przez 7 dni lub 360 użyć | 12000
10 |  |  | Koreczek do dezynfekcji systemów bezigłowych nasączonym alkoholem izopropylowym 70%. 10 sztuk na pasku z możliwością powieszenia. Pakowane po 25 pasków. Na każdym koreczku nadrukowana data ważności i numer serii. | 10000
11 |  |  | Koreczek męski do zabezpieczania strzykawek nasączonym alkoholem izopropylowym 70%. 5 sztuk na pasku. Pakowane po 40 pasków. Na każdym koreczku nadrukowana data ważności i numer serii | 10000
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 7
EZ/ZP/ /2021/ES |  |  | Pakiet nr 7 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 7 - Materacyk do hipotermii dla noworodka
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena brutto z wyceny rynkowej | wartość brutto z wyceny rynkowej | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Podkładka (materacyk) dla noworodków do systemu zarządzania temperaturą do urządzenia Arctic Sun, która monitoruje i kontroluje temperaturę pacjenta w zakresie 32 - 38,5°C, wkładka żelowa jednorazowego użytku. | 16 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 8
EZ/ZP/30/2022/ES |  |  | Pakiet nr 8 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 8 - Porty naczyniowe Hicman i Broviac, łaty naczyniowe
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena brutto z wyceny rynkowej | wartość brutto z wyceny rynkowej | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Cewnik silikonowy, radiocieniujacy, dwukanalowy, z otwartym końcem, operacyjny, srednice: 7 FR i dług. 65cm, średnica wew. 0,8mm i 1,00mm(zewn.2,3mm) ; z mankietem SureCuff, z introduktorem typu Peel-Apart, zabezpieczony podwojnym sterylnym opakowaniem, dezynfekcja cewnika za pomoca jodopowidonu,cewnik wzmocniony w miejscu zacisku | 10 | szt
2 |  |  | Cewnik silikonowy, radiocieniujacy, jednokanalowy, z otwartym końcem, operacyjny, srednice: 6,6F i dług 90cm, średnica wewn. 1mm (zewn. 2,2mm); z zestawem drenażowym zawierającym cewnik z mankietem SureCuff i 2 zatyczki; z mankietem SureCuff, z introduktorem typu Peel-Apart, zabezpieczony podwojnym sterylnym opakowaniem, dezynfekcja cewnika za pomoca jodopowidonu,cewnik wzmocniony w miejscu zacisku.,miejsce zacisku dodatkowo oznaczone | 8 | szt
3 |  |  | Łata naczyniowa, nieszczępiąca się. Rozmiar łaty 2.5x10.2cm. Grubość łaty 0,61mm, przepuszczalność nie więcej niż 1800 [ml*cm-2*min-1] maksymalnie ; | 10 | szt
4 |  |  | Łata naczyniowa, nieszczępiąca się. Rozmiar łaty 15,2x15,2 . Grubość łaty 0,61mm, przepuszczalność nie więcej niż 1800 [ml*cm-2*min-1] maksymalnie ; | 10 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 9
EZ/ZP/ 30 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 9 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 9 - Akcesoria do wentylacji dzieci
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Jednopacjentowy, pojedynczo (na wdechu) podgrzewany układ oddechowy w zestawie z komorą automatycznego pobierania wody, przewodem ciśnieniowym i zestawem adapterów zaprojektowanych dla systemów CPAP z przepływem >4 l/min. Podwójna spiralna grzałka umieszczona wewnątrz ramienia wdechowego. Wycięcie „V” zapewniające umieszczenie sondy komory w prawidłowym położeniu w trakcie przepływu gazu. Niebieski układ wdechowy (o długości 1,1 m), niebieskie wdechowe przedłużenie do inkubatora (0,3m), niebieskie podłączenie suchej linii wdechowej z portem do podawania tlenku azotu (0,6 m). Komora nawilżania z automatycznym zestawem do pobierania wody i mechanizmem podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego), aby zapobiec przepełnieniu wody. Każdy zestaw pacjenta znajduje się w jednym opakowaniu. Opakowanie zbiorcze a’10szt. | 4 | op
2 |  |  | Jednopacjentowy, pojedynczo (na wdechu) podgrzewany układ oddechowy w zestawie z przewodem ciśnieniowym i zestawem adapterów zaprojektowanych dla systemów CPAP z przepływem >4 l/min. Podwójna spiralna grzałka umieszczona wewnątrz ramienia wdechowego. Wycięcie „V” zapewniające umieszczenie sondy komory w prawidłowym położeniu w trakcie przepływu gazu. Niebieski układ wdechowy (o długości 1,1 m), niebieskie wdechowe przedłużenie do inkubatora (0,3m), niebieskie podłączenie suchej linii wdechowej z portem do podawania tlenku azotu (0,6 m). Każdy zestaw pacjenta znajduje się w jednym opakowaniu. Opakowanie zbiorcze a’10szt. | 10 | op
3 |  |  | Komora nawilżacza samo napełniająca o pojemności 280ml pasująca do wszystkich nawilżaczy z serii MR, dla dorosłych, dzieci i noworodków posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Oba pływaki zamocowane na ściance bocznej komory w tym jeden pływak pracujący w ruchu wahadłowym a drugi w płaszczyźnie pionowej. Zastosowane dwa pływaki zwiększają bezpieczeństwo pacjenta przy zachowaniu stałego poziomu wody. Produkt mikrobiologicznie czysty . Komora pakowana indywidualnie w folię. Komora posiadajaca: - zintegrowany, nierozłączalny dren o długości 90cm zaopatrzony w nakłuwacz z systemem odpowietrzającym; - otwór wejścia 22mm M (zewnętrzna średnicA); - otwór wyjścia 22mm M (zewnętrzna średnica), pakowane po 10szt | 50 | op
4 |  |  | Kaniula donosowa Optiflow Junior2 do terapii wysokoprzepływowej, w rozmiarze XS, S, M, L, XL - do wyboru Zamawiającego, nie zawiera PVC ani ftalanów. Przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii RT330 i RT331 produkcji Fisher&Paykel Healthcare. Umożliwia dostarczenie przepływu gazów między 0,5 – 25 l/min. Rurka doprowadzająca gaz wykonana jest z materiału przepuszczalnego dla pary wodnej, aby zminimalizować kondensację, zawiera wewnątrz stalową spiralę , aby zapobiegać zatkaniu oraz zgniataniu. Konstrukcja kaniuli zapewnia dopływ dwóch niezależnych strumieni gazu. Kształt kaniuli w formie 3 D w postaci fali wspomaga utrzymywanie wypustek w nozdrzach. Mocowanie kaniuli z układem oddechowym za pomocą złącza EasyClik zapewniające trwałe połączenie odporne na ruchy pacjenta czy manipulowanie układem oddechowym. Mocowanie kaniuli do twarzy dziecka za pomocą przylepca hydrokoloidowego dodatkowo wyposażonego w rzep-podkładkę umożliwiajacą wielokrotne zdejmowanie i regulację położenia kaniuli. Czas użytkowania do 7 dni. Opakowanie zbiorcze a’20 szt. Indywidualne opakowanie kaniuli kodowane kolorem i symbolem graficznym w celu szybkiego wyboru właściwego rozmiaru. | 11 | op
5 |  |  | Zapasowe przylepce z rzepem do repozycji kaniul HFNC serii OJR firmy Fisher&Paykel, Opakowanie zbiorcze 20 szt. | 11 | op
6 |  |  | Układ oddechowy jednorazowego użytku do aparatu do resuscytacji NEOPUFF, Zawierający: -ramię wdechowe niepodgrzewane, długość linii wdechowej min. 145cm, na końcu układu musi znajdować się zastawka PEEP. Wejście do zastawki o parametrach: 15 mm średnica wewnętrzna, 19mm średnica zewnętrzna. Układ ze złączką T przeznaczony jest do zapewnienia odpowiednich wartości ciśnienia PEEP i PIP podczas resuscytacji niemowląt przy prędkości przepływu w zakresie 5-15 L/min. Układ przeznaczony jest do podłączenia do resuscytatora dla niemowląt F&P Neopuff. Opakowanie zbiorcze 10 szt. | 40 | op
7 |  |  | Dren do tlenu , złączka Y do NEO PUFF, Opakowanie zbiorcze 5 szt. | 1 | op
8 |  |  | Płucko testowe do układów do resuscytacji. Opakowanie 1szt. | 5 | szt
9 |  |  | Układ oddechowy uniwersalny , jednorazowego użytku do większości modeli respiratorów podwójnie podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę zarówno w drenie na linii wdechowej jak i na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. Dren lini wydechowej bez pułapki wodnej, wykonany z materiału MicroCell, odporny na zagniecenia/uszkodzenia (materiał pozwalający na eliminację skroplin w gałęzi wydechowej poprzez zastosowanie technologii membrany przepuszczalnej i odparowywującej nadmiar wilgoci na zewnątrz drenu), w komplecie dren proxymalny - część Y obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający komplet adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów, jak również do podłączenia urządzenia do podawania tlenku azotu. Wejście w grzałce na linii wdechowej musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temperatury stosowanego również do modelu nawilżacza MR 850 Fisher&Paykel. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć komplet tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Układ przeznaczony dla pracy respiratora przy przepływie > 4L/min lub 0,3-4 l/min - do wyboru Zamawiającego. Elastyczność układu zalecana do stosowania podczas wykorzystania funkcji oscylacyjnej respiratora. Produkt zalecany do użytku przez 7 dni, co zapewnia optymalne odprowadzanie nadmiaru wilgoci oraz optymalną elastyczność. Opakoawnie zbiorcze 10 szt. | 3 | op
10 |  |  | Układ oddechowy uniwersalny odługości 1,5m , jednorazowego użytku do większości modeli respiratorów, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułapkę wodną na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny; część Y obrotowa z możliwością odłączenia co pozwala na zastosowanie funkcji CPAP w respiratorze, oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający kpl. adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów, dla przepływ gazów 0,3- 4L/min lub > 4 l/min - do wybory Zamawiającego. Przekrój lini wdechowej i wydechowej 10 mm. Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel. Opakowanie musi także zawierać komorę samonapełniającą się wodą, wyposażoną w dwa pływaki odpowiedzialne za prawidłowy poziom wody w komorze oraz dren do nakłucia butelki z wodą z odpowietrznikiem. Produkt zalecany do użytku przez 7 dni, co zapewnia optymalne odprowadzanie nadmiaru wilgoci oraz optymalną elastyczność. Opakowanie zbiorcze 10 szt. | 80 | op
11 |  |  | Układ oddechowy jednorazowego użytku do HFNC,o długości 175 cm. posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej; w kp+B32l. ciśnieniowa zastawka nadmiarowa. Przepływ gazów w zakresie 0,5 – 25 L/min. Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, tak aby umożliwiło podłączenie czujnika temperatury, stosowanego również do modelu nawilżaczy serii MR 850 firmy Fisher&Paykel, Wyprofilowana końcówka układu oddechowego w jego wewnętrznej części, zapewniająca pewne i bezpieczne połączenie kaniul donosowych serii OJR firmy Fisher&Paykel, charakteryzujące się wyraźnym „kliknięciem” podczas montażu. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć komplet tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Produkt zalecany do użytku przez 7 dni, co zapewnia optymalną pracę grzałki oraz optymalną elastyczność ramienia. Opakowanie zbiorcze 10 szt. | 3 | op
12 |  |  | Układ oddechowy jednorazowego użytku do HFNC,o długości 175 cm. posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej kompatybilny z respiratorami z możliwością ustawienia trybu wysokich przepływów. Przepływ gazów w zakresie 0,5 – 25 L/min. Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, tak aby umożliwiło podłączenie czujnika temperatury, stosowanego również do modelu nawilżaczy serii MR 800 firmy Fisher&Paykel, Wyprofilowana końcówka układu oddechowego w jego wewnętrznej części, zapewniająca pewne i bezpieczne połączenie kaniul donosowych serii OJR firmy Fisher&Paykel, charakteryzujące się wyraźnym „kliknięciem” podczas montażu. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć komplet tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Produkt zalecany do użytku przez 7 dni, co zapewnia optymalną pracę grzałki oraz optymalną elastyczność ramienia. Opakowanie zbiorcze 10 szt. | 3 | op
13 |  |  | Jednorazowa maseczka do resuscytacji, kompatybilna ze wszystkimi układami typu T i innymi układami do resuscytacji ze stożkowym łącznikiem 15 mm. Wykonana z miękkiego i giętkiego materiału ułatwiającego szczelne dopasowanie do twarzy pacjenta. Nie zawiera DEHP, PVC i lateksu. Opakowanie zbiorcze 10 szt. Pakowana pojedynczo. Rozmiar XS – średnica 35 mm, przeznaczona dla pacjetnów o wadze 400 g- 1 kg. Rozmiar S – średnica 42 mm, przeznaczona dla pacjetnów o wadze 800 g- 1,5 kg. Rozmiar M – średnica 50 mm, przeznaczona dla pacjetnów o wadze 1,5 kg – 2,5 kg. Rozmiar L – średnica 60 mm, przeznaczona dla pacjetnów o wadze 2,5 kg – 5 kg. Rozmiar XL– średnica 72 mm, przeznaczona dla pacjetnów o wadze 5 kg – 10 kg. | 10 | op
14 |  |  | Adapter elektryczny do nawilżacza MR 850 firmy Fisher&Paykel do podłączenia układów podgrzewanych na wdechu | 12 | szt
15 |  |  | Adapter elektryczny do nawilżacza MR 850 firmy Fisher&Paykel do podłączenia układów podwójnie podgrzewanych na wdechu i wydechu | 10 | szt
16 |  |  | Czujnik temperatury do nawilżacza Fisher&Paykel | 10 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 10
EZ/ZP/ 30 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 10 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 10 - Maski tlenowe dla dzieci i dorosłych
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Maska tlenowa dla dzieci i dorosłych, wydłużona pod brodę, do średnich koncentracji tlenu, dren długości co najmniej 210cm. | 100 | szt
2 |  |  | Maska tlenowa dla dzieci i dorosłych, wydłużona pod brodę, do średnich koncentracji tlenu z workiem, dren długosci co najmniej 210cm. | 4000 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 11
EZ/ZP/ 30 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 11 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 11 - Opaski identyfikacyjne
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Bezlateksowe opski samoprzylepne z powłoką antybakteryjne w rozmiarze dla dzieci 25x178 do drukarki termicznej HC100, producent Zebra, 1 kaseta = 250szt | 120 | szt
2 |  |  | Bezlateksowe opski samoprzylepne z powłoką antybakteryjne w rozmiarze 25x279 do drukarki termicznej HC100, producent Zebra, 1 kaseta = 200szt | 800 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)