## Pakiet nr 1
EZ/ZP/ 74 /2022/ES
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 1 - Obwody oddechowe do aparatów znieczulenia
L.p. | Producent * | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych do znieczuleń z możliwością używania do 7 dni (informacja w instrukcji użycia), pakowany pojedynczo. Rury gładkie wewnętrznie zapobiegające zaleganiu bakterii, wykonane z PCV, dwie o długości ok. 180cm i średnicy 22 mm, trzecia rura do worka dł.80- 90cm (średnica 22mm), złącza rur o średnicy 22mm (elastyczne) typu FLEX, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności ok. 2l, kolanko 90° z portem Luer-Lock z wkręcanym koreczkiem, złącze Y z portem pomiaru temperatury i portem pomiaru ciśnienia zabezpieczone zatyczkami przymocowanymi na stałe do obwodu, złączka prosta 22mm-22mm, układ oddechowy wyposażony w zatyczkę 22F , niezbędną do wykonania testu szczelności, sterylny, pakowany folia papier. Długi termin przydatności. Załączyć certyfikat walidacji procesu sterylizacji przypisany do konkretnego numeru LOT, potwierdzający proces prawidłowej sterylizacji obwodu oddechowego. | 400 | szt
2 |  |  | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dzieci. Jednorazowy układ oddechowy do znieczuleń z możliwością stosowania do 7 dni (informacja w instrukcji użycia) , pakowany pojedynczo. Rury gładkie wewnętrznie zapobiegające zaleganiu bakterii, wykonane z PCV, dwie o długości ok. 150cm i średnicy 15mm, trzecia rura do worka 80-90cm (średnica 15mm), złącza rur o średnicy 22mm (elastyczne) typu FLEX, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 1 litra, kolanko 90° z portem Luer-Lock z wkręcanym koreczkiem, złącze Y z portem pomiaru temperatury i portem pomiaru ciśnienia zabezpieczone zatyczkami przymocowanymi na stałe do obwodu , złączka prosta 22mm-22mm, , układ oddechowy wyposażony w zatyczkę 22F, niezbędny do wykonania testu szczelności, sterylny, pakowany folia-papier pojedynczo. Długi termin przydatności. Załączyć certyfikat walidacji procesu sterylizacji przypisany do konkretnego numeru LOT, potwierdzający proces prawidłowej sterylizacji obwodu oddechowego. | 200 | szt
3 |  |  | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia, dł. 180cm, rury karbowane 10mm, trójnik Y z 2 portami, kolanko z portem CO2, dodatkowa rura do worka 150cm, worek oddechowy bezlateksowy 0,5 litra, czysty | 10 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 2
EZ/ZP/ 74 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 2 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …..do umowy
Pakiet nr 2 - Zestawy do cewnikowania żył centralnych, dreny do pomp, kaniule nosowe
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfukatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Cewnik do żył centralnych poliuretanowy, ze znacznikiem długości i miękką końcówką, posiadający dwupunktowy system mocowania do skóry i przeźroczyste dreniki infuzyjne doprowadzające do poszczególnych kanałów cewników z zaciskami oraz z zakończeniami w postaci łączników dostępu bezigłowego.5-światłowy (średnice kanałów; 16G/18G/18G/18G/12G) , rozmiar 12F x 20 cm, z odporną na zaginanie metalową prowadnicą wykonaną z Nitinolu. W zestawie igła ze zintegrowaną zastawką pozwalająca na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki. Możliwość identyfikacji położenia cewnika w naczyniu za pomocą odprowadzeń EKG, 1szt | 140 | szt
2 |  |  | Zestaw do cewnikowania żył centralnych dwukanałowy, zakładany metodą Seldingera; cewnik wykonany z poliuretanu, z miękkim końcem, ze znacznikami długości, widoczny w promieniach RTG; stałe i ruchome skrzydełka mocujące; metalowa prowadnica z końcówką J; rozszerzadło (dopasowane do każdego rozmiaru cewnika); 3-częściowa strzykawka 5 ml; kabelek łączący do EKG; igła wprowadzająca; Igła V G18/70 mm,; Prowadnica wykonana z nitynolu odporna na zaginanie - 0,89x50mm.; Cewnik dwukanałowy 20cm / kanały 16/16G. | 100 | szt
3 |  |  | Zestaw do cewnikowania żył centralnych trzykanałowy, zakładany metodą Seldingera; cewnik wykonany z poliuretanu, z miękkim końcem, ze znacznikami długości, widoczny w promieniach RTG; stałe i ruchome skrzydełka mocujące; metalowa prowadnica z końcówką J; rozszerzadło (dopasowane do każdego rozmiaru cewnika); 3-częściowa strzykawka 5 ml; kabelek łączący do EKG; igła wprowadzająca; Igła V G18/70 mm,; Prowadnica metalowa odporna na zaginanie - 0,89x50mm.; Cewnik trzykanałowy / 20cm / kanały 16/18/18G. | 500 | szt
4 |  |  | Zestaw z cewnikiem do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych; zestawy i elementy do ciągłego znieczulenia zewnątrzopnowego; cewnik G20 – 0,45x0,85 zamknięty koniec, trzy otwory boczne. Miękka końcówka wykonany z poliamidu, długość 100cm, czytelne niebieskie znaczniki długości, całkowicie wtopione w materiał cewnika, tulejka założona na cewnik, ułatwia wprowadzenie go do igły Tuohy; łącznik do cewnika; igła zewnątrzoponowa ze szlifem Tuohy G18 x 3 1/4” 1,3 x 80 mm; płaski filtr, 0,2 μm, objętość wypełnienia 0,45 ml; wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar; strzykawka 10ml. do metody spadku oporu. | 50 | szt
5 |  |  | Zestawy do drenażu opłucnej; cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem 3,35 x 78 mm.; cewnik (2,7 x 450 mm) wykonany z poliuretanu; kontrastuje w promieniach RTG; koreczek zamykający; folia ochronna na cewniku; podwójna zastawka antyrefluksowa z łącznikiem do cewnika; kranik trójdrożny. | 200 | szt
6 |  |  | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego; cewnik Ch10 średnica 3,4mm; wykonany z poliuretanu, długość 65cm.; zacisk ślizgowy; kolorowe znaczniki długości, boczne otwory; usuwalna rozrywalna metalowa kaniula - długość kaniuli 12cm; płytka mocująca cewnik do skóry; worek na mocz 2l. Pakowany a'10 | 20 | szt
7 |  |  | Zestaw do połączonego znieczulenia zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego z jednego dostępu (CSE) pakowany pojedynczo, sterylny, składający się: igła zewnątrzoponowa (ze szlifem Tuohy) 18G / 88 mm, plastykowym mandrynem i uchwytem igły ze skrzydełkami, znaczniki na igle co 1 cm, dodatkowy otwór w osi igły Tuohy, w osi zgięcia, do wprowadzenia igły podpajęczynówkowej, igła podpajęczynówkowa o długości 138,5 mm typu pencil point 27G, cewnik zewnątrzoponowy 20G z zamkniętym, zaokrąglonym, oznaczonym kolorem, końcem cewnika, z trzema otworami bocznymi, długość 1000 mm, znaczniki długości obecne na cewniku max.do200-210 mm, łącznik do cewnika zewnątrzoponowego, zakończenie Luer -Lock. Łącznik, osłonka lub inny system stabilizujący (blokujący) igłę podpajęczynówkową w igle zewnątrzoponowej, plastykowa strzykawka niskooporowa (do techniki utraty oporu LOR) 10 ml, końcówka Luer, łącznik do cewnika zewnątrzoponowego, końcówka Luer – Lock, filtr przeciwbakteryjny 0,2 μm płaski o zakończeniu Luer – Lock z koreczkiem zamykającym. | 100 | szt
8 |  |  | Aparat bursztynowy do pomp. Dren skalibrowany z pompą objętościową Infusomat Space, krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa z ostrym kolcem, oznaczona nazwa producenta. Dren wyposażony w filtr z membrana 15μm w komorze kroplowej, automatycznie zatrzymujący infuzje po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Zawór hydrofobowy zabezpieczający koniec drenu przed wyciekiem płynu. Długość drenu 250cm. " | 2000 | szt
9 |  |  | Dren do pomp objętościowych Infusomat FMS, Infusomat Space, wykonany z PCV (bez zawartości DEHP) - podstawowy; długość drenu 250cm. | 1500 | szt
10 |  |  | Dren do pomp objętościowych Infusomat FMS, Infusomat Space, do transfuzji krwi; komora kroplowa ze zintegrowanym filtrem krwi (pory 200μm), długość drenu 250cm. | 600 | szt
11 |  |  | Dren do pomp objętościowych Infusomat plus, przezroczysty wykonany z PCV (bez zawartości DEHP) - podstawowy; długość drenu 250cm. | 1500 | szt
12 |  |  | Dren do pomp objętościowychInfusomat plus, do transfuzji krwi; komora kroplowa ze zintegrowanym filtrem krwi (pory 200μm), długość drenu 250cm. | 1500 | szt
13 |  |  | Dren do pomp objętościowych Infusomat plus, bursztynowy wykonany z PCV (bez zawartości DEHP) - podstawowy; długość drenu 250cm. | 1500 | szt
14 |  |  | Bezbarwna kaniula nosowa dla noworodków, mocowana za uszami, bezpieczny przewód tlenowy odporny na zagniatanie min 213 cm, przepływ maksymalny 3l/min | 150 | szt
15 |  |  | Bezbarwna kaniula nosowa dla niemowląt mocowana za uszami, bezpieczny przewód tlenowy odporny na zagniatanie min 213 cm, przepływ maksymalny 3l/min | 500 | szt
16 |  |  | Bezbarwna kaniula nosowa dla dzieci mocowana za uszami, bezpieczny przewód tlenowy odporny na zagniatanie min 213 cm, przepływ maksymalny 6l/min | 500 | szt
17 |  |  | Bezbarwna kaniula nosowa dla dorosłych mocowana za uszami, bezpieczny przewód tlenowy odporny na zagniatanie min 213 cm, przepływ maksymalny 6l/min | 500 | szt
18 |  |  | Filtr wydechowy jednorazowego użytku do respiratora Puritan Bennett 980 z pułapką wodną | 50 | szt
19 |  |  | Uszczelka do filtra wydechowego wielorazowego użytku do respiratora Puritan Bennett 980 | 10 | szt
20 |  |  | Dren poliuretanowy do pomp strzykawkowych, zapewniający ochronę przed światłem bursztynowy o dł. 150 mm. średnica wew. 0,9 mm, zew. 1,9mm, z końcówką Luer – Lock, bez PCV, sterylny , przezroczysty, pakowany jednostkowo, skalibrowany ze strzykawka Omnifix 50/60 ml i Orginal Perfusor UV 50ml do pomp Perfusor Space. Pakowany po 100szt. | 200 | szt
21 |  |  | Rampa pięciokranikowa jednorazowego użytku, nietoksyczna, odporna na działanie lipidów, przeźroczysta obudowa toru przepływu, pokrętła trójramienne, pokrętła 360° posiadające wyczuwalny indykator położenia w każdej pozycji co 45°, nie zawiera lateksu i DEHP, złącze męskie z niezależnie obracająca się osiowo nakrętka Luer-Lock, wszystkie wejścia kranika zabezpieczone koreczkami, odporna na pękanie, wykonana z poliamidu. Pojemność wypełniania 1,09ml. Wzmocniona zewnętrzną obudową z uchwytem wystającym poza rampę, ze specjalną profilowaną strefą do stabilnego i bezpiecznego mocowania. Każde pokrętło w innym kolorze do łatwej identyfikacji linii. Sterylna, pakowana pojedynczo, opakowanie blister-pack. | 500 | szt
22 |  |  | Cewnik FOLEY 2-kanałowy, standardowy, z balonikiem 10 ml , silikonowany, podwójnie pakowany, rozmiar 12-24; posiadający barwny kod, opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie | 15000 | szt
23 |  |  | Cewnik Foley 100% silikonowy z końcówką zwykłą typu Nelaton , rozmiar Ch16 ; Ch18; Ch20, balon 5-10ml, dwudrożny , długość 42cm , jałowy | 50 | szt
24 |  |  | Sonda żołądkowo-dwunastnicza dwukanałowa do dekompresji i odsysania; z linią widoczną w rtg z podwójnym światłem i złączem zintegrowanym, z zaworem antyrefluksowym – silikonowe jałowe Ch 12, Ch14, Ch 16, Ch18 długośc 120 cm | 10 | szt
25 |  |  | Cewnik Thorax z trokarem do drenażu klatki piersiowej w rozmiarze Ch12, Ch16, Ch20, Ch24, Ch28, Ch 32 .Cewniki z termoczułego PCW z gładkimi nietraumatyzującymi otworami eliptycznymi, z linią radioznacznikową, wstępnie zamontowane na trokarze, nie zawierające lateksu , z ostrym końcem , w sztywnym tubusie, długość 23cm. | 150 | szt
razem wartość brutto
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 3
EZ/ZP/74 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 3 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 3 - Czujnik do pulsoksymetru Nellcor
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | Stawka Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfukatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Czujnik jednorazowy, sterylny nie zawierający lateksu, samoprzylepny wykonany z białego materiału - odbijającego światło, o zwiększonej wytrzymałości, dla dzieci od 10kg do 50 kg w kształcie "8" (op. 24 szt.) - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo, zapewniający dokładność (%SpO2) w zakresie 70% –100% - 2 cyfry, w zakresie 60% – 80% – 3 cyfry. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax | 150 | szt
2 |  |  | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla niemowląt od 3-20kg w kształcie "L" (op. 24 szt.) - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo, zapewniąjący dokładność (%SpO2) w zakresie 70% –100% – 2 cyfry, w zakresie 60% – 80% – 3 cyfry W intergralnym opakowaniu wraz z czujnikiem 6 szt. sterylnych, przeźroczystych krążków przedłużających żywotność czujnika. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax. | 600 | szt
razem wartość brutto
*Do uzupełnienia

## Pakiet nr 4
EZ/ZP/ 74 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 4 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 4 - Zestawy PEG, zgłębniki gastrostomijne
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfukatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zestaw do gastrostomii endoskopowej Flocare PEG, zakładany metodą Pull, pod kontrolą endoskopu do długotrwałego odżywiania dożołądkowego (min.30 dni). Zgłębnik wykonany z przezroczystego poliuretanu. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit. Wyposażony w zacisk do regulacji przepływu, linię kontrastujacą w promieniach RTG, silikonową płytkę wewnętrzną oraz silikonową płytkę zewnetrzną do umocowania zgłębnika równolegle do powłok brzusznych. Taki sposób mocowania zwiększa bezpieczeństwo stosowania zestawu i zapobiega wyrwania zestawu.Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Wolny od DEHP. Rozmiary CH 10/40 CM ; CH 14/40 CM ; CH 18/40 CM | 300 | szt
2 |  |  | Zgłębnik nosowo-jelitowy do żywienia dojelitowego Flocare Bengmark PUR, do żywienia dojelitowego zakończony samoskręcającą się spiralną pętlą mocującą zgłębnik w jelicie. Do zgłębnika dołączona metalowa prowadnica pokryta silikonem z łącznikiem żeńskim i kulkową końcówką. Do stosowania u pacjenta od 6 do 8 tygodni. Materiał - nieprzezroczysty poliuretan. Wolny od DEHP. Rozmiar CH 10/145 CM | 100 | szt
3 |  |  | Konektor do połączenia strzykawki EnFit ze zgłębnikiem, gastrostomią z portem EnLock. 6x5 szt. 1op=30szt | 20 | szt
4 |  |  | Przejściówki Connector oral/luer do połączenia zestawu do żywienia ENFit ze strzykawką En Lock. Pakowane 6x5, 1op=30szt | 20 | szt
5 |  |  | Zgłębnik nosowo-żołądkowy z prowadnicą, wykonany z poliuretanu (PUR) przeznaczony do żywienia wyposażony w dwa porty: port żywieniowy ze złączem ENFit oraz dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Z 4 otworami lateralnymi i otwartym końcem. Przezroczysty z 3 cieniodajnymi liniami widocznymi w promieniach RTG. Rozmiar zgłębnika Ch 14/110 cm. Nie zawierający lateksu. | 750 | szt
6 |  |  | Zgłębnik Flocare PUR do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, wykonany z przezroczystego poliuretanu, z podziałką centymetrową oraz linią kontrastującą w RTG. Posiadający port żywieniowy ze złączem ENFIT. Końcówka zgłębnika posiadająca dwa otwory boczne i jeden główny na końcu cewnika. Do zgłębnika dołączona metalowa prowadnica. Sterylny, jednorazowego użytku.Wolny od DEHP- CH 6/60CM, 8/110CM, CH 10/110 CM ;10/130CM ; CH 12/110 CM ; | 550 | szt
7 |  |  | Zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) wykonany z silikonu, balonowy używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej, z centymetrową podziałką na zgłębniku ułatwiający kontrolę zakładania, w rozmiarze CH 14/23 , CH 18/23, CH 20/23. | 100 | szt
8 |  |  | Zestaw do pompy służący do połączenia butelki z dietą, ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy do żywienia dojelitowego Flocare Infinity. Zestaw zawierający port medyczny ENFit. Zestaw zgodny z instrukcją obsługi pompy producenta. | 1100 | szt
9 |  |  | Zestaw do pompy służący do połączenia worka z dietą, ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy do żywienia dojelitowego Flocare Infinity. Zestaw zawierający port medyczny ENFit. Zestaw zgodny z instrukcją obsługi pompy producenta. | 6300 | szt
10 |  |  | Przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej - kompatybilny z opakowaniami typu Optri, wolny od DEHP, z oznaczeniem otwarcia OPEN HERE | 1500 | szt
11 |  |  | Przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do worków, wolny od DEHP z oznaczeniem otwarcia OPEN HERE | 3000 | szt
12 |  |  | Strzykawka Enteralna z końcówką typu ENFit przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego. Produkt z systemem złącza ENFit niezgodnym ze złączem typu Luer. Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku w celach żywienia enteralnego dla jednego pacjenta. Rozmiar 60ml | 2000 | szt
Razem wartość brutto:
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 5
EZ/ZP/ 74 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 5 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 5 - Igły do biopsji nerki
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfukatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Igły do pistoletu Nextage, rozm. 16G, dł. 1600 mm, 2000 mm i 2500 mm do wyboru przez Zamawiajacego | 60 | szt
2 |  |  | Pistolet jednorazowego użytku do biopsji nerki, automatyczny, obsługiwany jedną ręką, głębokość penetracji 22 mm, podwójny spust na boku i z tyłu pistoletu, igła widoczna w USG, skala cm na igle z blokadą. Rozm.średnica 12G, 14G, 16G, 18G, 20G dł. 160 200, 250 i 300 mm. | 60 | szt
3 |  |  | Pistolet jednorazowego użytku do biopsji tkanek miękkich, z opcją do wyboru półautomatu i automatu, obsługiwany jedną ręką, wygodny duży uchwyt na dwa palce, głębokość penetracji 25 mm, podwójny spust na boku pistoletu, igła widoczna w USG, skala cm na igle z blokadą. Rozm. średnica 12G, 14G, 16G, 18G, 20G dł. 160 200, 250 i 300 mm. | 60 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 6
EZ/ZP/ 74 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 6 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 6 - Cewnik ph - metryczny, roztwór buforowy
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfukatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Cewnik pH-metryczny antymonowy, jednokanałowy, jednokrotnego użytku do pomiaru pH w górnym odcinku przewodu pokarmowego, średnica 4,7 Fr, liczba kanałów: 1, wewnętrzna elektroda referencyjna, złącze modularne, kompatybilny z rejestratorem Digitrapper pH400 i Digitrapper pHZ, współczynniki korekty temperatury zgodne z oprogramowaniem GastroTrac i AccuView, opakowanie 10 szt | 200 | szt
2 |  |  | Cewnik pH-metryczny z impedancją jednokrotnego użytku wewnętrzna elektroda referencyjna, jeden kanał do pH-metrii na poziomie 0 cm, 8 pierścieni impedancji przy - 3, -1, 1, 3, 5, 9, 11 i 13 cm stosownie do oznaczeń, Ø 6.0Fr, opakowanie 10szt | 10 | szt
3 |  |  | Pediatryczny cewnik pH-metryczny z impedancją jednokrotnego użytku, antymonowy, srednica 6.0Fr, wewnętrzna elektroda refefencyjna, jeden kanał do pH-metrii na poziomie 0 cm, 7 pierscieni impedancji przy -1, 1, 3, 5, 7, 9, i 11 cm stosownie do oznaczeń, opakowanie 10szt. | 10 | szt
4 |  |  | Roztwór buforowy do kalibracji, pH 4.0, op.500ml | 6 | szt
5 |  |  | Roztwór buforowy do kalibracji, pH 7.0, op.500ml | 6 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 7
EZ/ZP/ 74 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 7 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …...do umowy
Pakiet nr 7 - Paski do glukometru ACCU - CHECK Performa
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfukatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11
1 |  |  | Testy paskowe do pomiaru glikemii Accu-Chek, op = 50szt | 1000 | op
2 |  |  | Testy paskowe do pomiaru glikemii Accu-Chek Instant op = 100szt | 500 | op
3 |  |  | Płyn kontrolny Instant Controls | 10 | szt
4 |  |  | Bębenki do Accu-Chek FastClix (op = cztery bębenki po sześc lancetów) | 200 | op
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie 30szt glukometrów Accu-Chek Instant, Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
*Do uzupełnienia

## Pakiet nr 8
EZ/ZP/74/2022/ES |  |  | Pakiet nr 8 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …... do umowy
Pakiet nr 8 - Układy oddechowe do MRI oraz do aparatu do znieczulenia
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfukatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych do MRI, dwie rury 3.6m, rura do worka 2m, złączka Y, zatyczka, worek 2L bez latexu. | 400 | szt
2 |  |  | Układ oddechowy noworodkowy z 1,6m z rury typu Flextube z dodatkową gałęzią i workiem 0,5L | 200 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 9
EZ/ZP/ 74 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 9 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr…..do umowy
Pakiet nr 9 - Cewnik do do żyły obwodowej, system mocowania cewników
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfukatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Cewnik posredni Midline zakładany z żyły obwodowej metodą Seldingera. Wykonany z PUR ze zintegrowaną przedłuzką w rozmiarze 4F o długości 8cm, 10cm, 12cm, 15cm,20cm lub 25cm, do wyboru przez Zamawiajacego. W zestawie echogeniczna igła do nakłucia o długości 7cm, dylatator, prowadnica w pochewce do obsługi jednąreką, przepływ 5ml/s | 150 | szt
2 |  |  | System mocowania cewników 3 w 1 przylepno-rzepowy, zastosowanie do 7 dni | 300 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 10
EZ/ZP/74/2022/ES |  |  | Pakiet nr 10 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …... do umowy
Pakiet nr 10 - Worki stomijne
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfukatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Jednoczęściowe worki do ileostomii z filtrem z aktywnego węgla, samoprzylepne z możliwością opróżniania (wbudowana na stałe zapinka oraz usztywniający pasek zapinany na rzep) o pojemności 510 ml, beżowe, z płytką hydrokoloidową w rozmiarze do przycięcia od 15 do 60 mm | 350 | szt
2 |  |  | Jednoczęściowe worki do ileostomii z filtrem z aktywnego węgla, samoprzylepne z możliwością opróżniania (wbudowana na stałe zapinka oraz usztywniający pasek zapinany na rzep) o pojemności 510 ml, przeźroczyste, z płytką hydrokoloidową w rozmiarze do przycięcia od 15 do 60 mm | 100 | szt
3 |  |  | Jednoczęściowe worki do ileostomii z filtrem z aktywnego węgla, samoprzylepne z możliwością opróżniania (wbudowana na stałe zapinka oraz usztywniający pasek zapinany na rzep) o pojemności 800 ml, przeźroczyste, z płytką hydrokoloidową w rozmiarze do przycięcia od 15 do 90 mm | 50 | szt
4 |  |  | Pasta uszczelniająca do wyrównywania fałd oraz blizn, umożliwiająca bezpieczne umieszczenie płytki wokół stomii. Chroni skórę, podnosi komfort i bezpieczeństwo oraz wydłuża czas noszenia sprzętu stomijnego. Opakowanie 50 g. | 6 | szt
5 |  |  | Hydrokoloidowa płytka typu Convex z wypukłością 6 mm z możliwością przycięcia. Rozmiar płytki 100 x 100 mm, średnica pierścienia 43 mm. Otwór wyjściowy 15 mm z możliwością przycięcia do 30 mm. | 10 | szt
6 |  |  | Jednoczęściowe worki stomijne, beżowe z filtrem z aktywnego węgla, samoprzylepne z możliwością opróżniania, o pojemności 420 ml, z płytką hydrokoloidową o owalnym kształcie, do przycięcia 10-55/70 mm (wys/ szer), | 100 | szt
7 |  |  | Jednoczęściowe worki stomijne, przeźroczyste z filtrem z aktywnego węgla, samoprzylepne z możliwością opróżniania, o pojemności 420 ml, z płytką hydrokoloidową o owalnym kształcie, do przycięcia 10-55/70 mm ( wys/ szer) | 50 | szt
8 |  |  | Jednoczęściowe worki stomijne, przeźroczyste z filtrem z aktywnego węgla, samoprzylepne z możliwością opróżniania, o pojemności 550 ml, z płytką hydrokoloidową o owalnym kształcie, do przycięcia 10-70/90 mm ( wys/ szer) | 120 | szt
9 |  |  | Worek stomijny symetryczny, przeźroczysty przeznaczony dla niemowląt z wyjściowym otworem 10 mm z możliwością przycięcia do 40 mm ( 10 – 40 mm). Worek wykonany z miękkiej i wodoodpornej fizeliny od strony ciała, zwiększające komfort dziecka, a przeźroczysty od zewnątrz. Płytka hydrokoloidowa w rozmiarze 70 x 70 mm o grubości 0,7 mm wokół stomii zwęża się ku brzegom (grubość 0,3 mm). Worek w rozmiarze 208 x 111 mm. Pojemność 250 ml. Zamykany elastyczną zapinką. Zapinki pakowane oddzielnie. | 200 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 11
EZ/ZP/74/2022/ES |  |  | Pakiet nr 11 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …..do umowy
Pakiet nr 11 - Filtry i cewniki do terapii nerkozastepczej
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfukatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zestaw do zabiegów ciągłych z filtrem z błony heparynizowanej zdolnej do adsorpcji endotoksyn, cytokin oraz usuwania płynu i toksyn mocznicowych. | 100 | szt
2 |  |  | Cewniki dwuświatłowe, wysokoprzepływowe, proste lub zagięte, z powłoką bizmutową zmniejszającą kolonizację bakteryjną cewnika, bez otworów bocznych, z końcówką asymetryczną/schodkową, o średnicy 11.5/13 F, długości 15/20/25 cm do wyboru przez zamawiajacego. | 60 | szt
3 |  |  | Jednorazowy wkład do podgrzewania krwi, sterylny, nie zawierający substancji toksycznych o pojemności 27ml. | 168 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 12
EZ/ZP/ 74 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 12 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …... do umowy
Pakiet nr 12 - Woda sterylna
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfukatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Pojemnik z wodą sterylną, o pojemności 325-350ml do dozowników tlenowych wraz z głowicą, do zimnego nawilżania. Pojemnik posiadający wbudowany w ściankę kanał powodujący przejście tlenu na samo dno, a następnie ku jego górnej części, przechodząc przez całą objętość wody. Wbudowany port do połączenia drenu tlenowego, o konstrukcji ułatwiającej otwarcie portu. | 16000 | szt
2 |  |  | Pojemnik z wodą sterylną, o pojemności 500-640ml do dozowników tlenowych wraz z głowicą, do zimnego nawilżania. Pojemnik posiadający wbudowany w ściankę kanał powodujący przejście tlenu na samo dno, a następnie ku jego górnej części, przechodząc przez całą objętość wody. Wbudowany port do połączenia drenu tlenowego, o konstrukcji ułatwiającej otwarcie portu. | 30
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 13
EZ/ZP/ 74 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 13 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | załącznik nr …. do Umowy
Pakiet nr 13 - Różny sprzęt jednorazowy
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfukatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zamknięty, sterylny, nie zawierający pirogenów system do pobierania próbek płynu z drzewa oskrzelowego bez ryzyka infekcji składający się ze stożkowego pojemnika na wydzielinę o pojemności 10ml zabezpieczonego korkiem z jednym drenem zakończonym łącznikiem schodkowym z kontrolą siły ssania oraz drugim drenem z zakończeniem typu lejek; dodatkowej nakrętki; naklejki z informacją o pacjencie | 100 | szt
2 |  |  | Przedłużacz do pompy infuzyjnej 150cm, przeźroczysty, steryly, bez ftalanów, opakowanie papier-folia | 100000 | szt
3 |  |  | Przedłużacz do pompy infuzyjnej bursztynowy 150cm do leków światłoczułych, steryly, bez ftalanów, opakowanie papier-folia | 20000 | szt
4 |  |  | Ostrza chirurgiczne wymienne do skalpeli 10, 11, 12, 12D, 15, 20, 22, 22A, 23, 24, ostre, wykonane ze stali weglowej, posiadające numer i nazwę producenta wygrawerowane na ostrzu. Każde ostrze zamknięte w sterylnej folii aluminiowej, na której wytłoczone są numer serii i data ważności oraz nadrukowany rysunek ostrza umożliwiający łatwą identyfikację danego rozmiaru. Wyprodukowane w Europie. Opakowanie a 100 szt. | 800 | op
5 |  |  | Worek do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2000ml z zastawką antyrefluksyjną i z zaworem spustowym typu poprzecznego "T", z drenem łączącym o dł. min. 90cm zakończonym uniwersalnym łącznikiem schodkowym. Tylna ścianka biała. Wzmocnione otwory do podwieszenia pasujące do standardowych wieszaków. Sterylny. | 25000 | szt
6 |  |  | Zestaw do autotransfuzji krwi zawierający: pojemnik ssący typu mieszek 250ml wykonany z polietylenu z miejscem na kciuk z zastawką antyzwrotną oraz dren o dł. 6cm z klamrą zaciskową zakończony łącznikiem typu large-lock z zatyczką ochronną; dren o dł. 140cm z dwoma uniwersalnymi, docinanymi końcówkami, kompatybilnymi z drenami Redona w rozmiarach od CH6 do CH18, w przebiegu drenu samouszczelniający się port iniekcyjny oraz klamra zaciskowa; worek zbiorczy na krew o pojemności 700ml z filtrem 200µm wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną, oraz w zawór łączeniowy typu large-lock, skala numeryczna: 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700 ml. drugi dren łączący o długości 6 cm zakończony łącznikiem typu large-lock, wyposażony w nasadkę ochronną do zabezpieczenia łącznika po odłączeniu worka oraz klamrę zaciskową. Dodatkowo zestaw zawiera aparat do transfuzji typu Priautotrans z filtrem 10µm z dużą komorą kroplową z drenem o długości 150cm z zakończeniem luer-lock oraz precyzyjnym zaciskiem rolkowym z zaczepem na dren. Sterylny, podwójnie pakowany. | 10 | szt
7 |  |  | Koreczki do kaniul luer-lock jednorazowego użytku, sterylne, niepirogenne. Pakowane po 1 szt. Opakowanie posiada duży znacznik otwarcia na całej szerokości. Sposób pakowania umożliwia aseptyczne wyjęcie koreczka z opakowania. Trzpień wewnętrzny położony poniżej krawędzi korka. Opakowanie sztywny blister. | 200000 | szt
8 |  |  | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym wykonana z FEP lub PTFE Rozmiar: 20G 1,1x45mm, przepływ 49 ml/min. Sterylna. | 8000 | szt
9 |  |  | Pojemnik na mocz w postaci worka o pojemności 1500ml z obrotowym, plastikowym kołnierzem z uchwytem. Skalowany co 100ml (skala numeryczna co 100ml do 1000ml oraz co min. 500ml do 1500ml lub dokładniejsza). Zastawka antyrefluksyjna uniemożliwiająca wylanie moczu. Niejałowy. Przeznaczony dla kobiet i mężczyzn, dorosłych i dzieci. | 10 | szt
10 |  |  | Przyrząd do pobierania wycinków skórnych typu Biopsy Punch w rozmiarze średnic 3,0mm, 4,0mm, 6,0mm, sterylny. | 700 | szt
11 |  |  | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, rozmiary CH6, 8, 10 dł. 40cm i CH12, 14, 16, 18 dł. 60cm, sterylny | 200000 | szt
12 |  |  | Cewnik do podawania tlenu dla dorosłych dł. minimum 200cm, sterylny | 20000 | szt
13 |  |  | Maska tlenowa jednorazowego użytku z drenem, sterylna. Romiar S, M, L, XL. | 10000 | szt
14 |  |  | Dren - przedłużacz tlenowy o długości min. 2000mm, sterylny | 6000 | szt
15 |  |  | Dren T-Kehr z perforowanym ramieniem poprzecznym. Dren do drenażu dróg żółciowych. Wykonany ze 100% silikonu, Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, długość ramion 450x180mm, ramię poprzeczne perforowane na całej długości. W miejscu połaczenia ramion dwa większe otwory drenujące, dren zakończony łącznikiem large lock, rozmiary: CH 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. | 100 | szt
16 |  |  | Dren T-Kehr z workiem zbiorczym. Dren do drenażu dróg żółciowych. W skład zestawu wchodzi dren T-Kehr zakończony łącznikiem large lock oraz worek zbiorczy o pojemności 800ml. Dren wykonany ze 100% silikonu, Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, długość ramion 450x180mm. Worek posiada własny system podwieszenia w postaci dwóch taśm wykonanych z tworzywa sztucznego oraz klamrę zaciskową umożliwiającą zamknięcie worka po odłączeniu od drenu, rozmiary: CH 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. | 10 | szt
17 |  |  | Cewnik thorax prosty z PCW z linią widoczną w RTG z konektorem ułatwiającym aplikację dł. 555mm, rozmiar Ch32; Ch36, sterylny | 20 | szt
18 |  |  | Cewnik thorax zagięty pod katem 90 stopni z PCW z linią widoczna w RTG z konektorem ułatwiającym aplikację, dł. 555mm, rozmiar Ch32, sterylny | 110 | szt
19 |  |  | Cewnik urologiczny Pezzer z lateksu, dł. 400 mm, rozmiar CH 12,14,16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, sterylny | 120 | szt
20 |  |  | Cewnik Tiemann, sterylny w rozmiarze dł.400mm Ch 6, 8 | 60 | szt
21 |  |  | Cewnik Tiemann, sterylny w rozmiarze dł.400mm Ch 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 200 | szt
22 |  |  | Łącznik trójdrożny typu Y sterylny śr.wew.9mm, śr. zewn. 11mm (11/9) | 2500 | szt
23 |  |  | Łącznik dwudrożny prosty sterylny śr.wew.9mm, śr. zewn. 10mm (10/9) oraz śr.wew.10mm, śr. zewn. 12mm (12/10) | 200 | szt
24 |  |  | Zatyczki do cewników o średnicach od ch6 do ch35 posiadające uchwyt umożliwiający łatwe włożenie oraz usunięcie zatyczki, budowa schodkowa, sterylne | 10000 | szt
25 |  |  | Silikonowa sonda Sengstaken – Blakemore, 4-światłowa, z prowadnicą, wyposażona w gąbkową podkładkę umożliwiającą zamocowanie w nozdrzach oraz zaciski na drenach umożliwiające łatwiejsze otwieranie i zamykanie linii do manometru. Numeryczne znaczniki głębokości od początku balonu przełykowego na 25, 30, 35, 40, 45, 50cm. Balony: żołądkowy o długości 60mm i przełykowy 140mm. Otwory boczne: 3 żołądkowe i 2 przełykowe. Sterylna, opakowanie papier folia. Rozmiary:16F - średnica zewnętrzna / długość 5,3/850mm, 18F - średnica zewnętrzna / długość 6,0/850mm, 20F - średnica zewnętrzna / długość 6,7/850mm | 50 | szt
26 |  |  | Zestaw do lewatywy sterylny. Worek o pojemności 1750 ml z dwoma otworami do zawieszenia, Skalowany od 50 ml do 1750 ml. Skala linearna co min. co 100 ml cyfrowa min. co 200ml od 100 do 1700ml, dren o długości 150 cm z zaciskiem przesuwnym zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym, końcówka drenu zabezpieczona zatyczką. Kołnierz wyposażony w zastawkę antyzwrotną. | 3500 | szt
27 |  |  | Wieszak na worki do zbiórki moczu, niesterylny, wykonany z tworzywa sztucznego, pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżek, z dwoma uchwytami po każdej stronie | 15000 | szt
28 |  |  | Woreczki do pobierania próbek moczu noworodków (w wersji dla chłopców i w wersji dla dziewczynek) wykonane z miękkiej folii, samoprzylepne, bez gąbki, sterylne | 20000 | szt
29 |  |  | Zestaw do godzinowej zbiórki moczu. Komora kolekcyjna 500ml z białą tylną scianą, podzielona na dwie komory pośrednie, ze skalą co 1ml w zakresie 3ml - 40ml, co 5ml w zakresie 40 - 100ml oraz co 10ml w zakresie 100 - 500ml. Wyposażona w filtr hydrofobowy, obrotowy zawór spustowy oraz podwójny system mocowania (wieszak oraz regulowane taśmy). Niewymienny worek zbiorczy o pojemności 2000ml ze skalą co 100ml oraz polem na dane pacjenta, z filtrem hydrofobowym, zastawką antyrefluksyjną oraz zaworem spustowym typu poprzecznego "T" mocowanym w otwartej zakładce. Dwudrożny dren o długości 120cm wzmocnionym spiralą antyzagięciową przy wyjściu z komory, z klamrą zaciskową, zakończony łącznikiem stożkowym z zatyczką, wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek oraz zastawkę antyrefluksyjną. Sterylny, opakowanie podwójne: folia, folia/papier z napisami w języku polskim. | 6 | szt
30 |  |  | Worek do zbiórki moczu tygodniowy, sterylny o pojemności 2000ml z zastawką antyzwrotną z zaworem spustowym typu poprzecznego "T", z dernem zakończonym uniwersalnym łącznikiem schodkowym zabezpieczonym zatyczką. W łączniku umieszczony samouszczelniający się port do pobierania próbek. Dokładna i czytelna skala co 100ml od 200ml do 2000ml oraz dodatkowa ukośna skala umożliwiająca odczyt 25ml, 50ml, 100ml, 150ml. Worek ma posiadać białą tylną ściankę ułatwiającą wizualizację moczu oraz wzmocnione otwory na wieszak. | 1000 | szt
31 |  |  | System do kontrolowanej zbiórki płynnych i półpłynnych stolców w systemie zamkniętym. Redukujący powikłania dermatologiczne związane z niekontrolowanym oddawaniem płynnego i/lub półpłynnego stolca. Cewnik wykonany z biokompatybilnego silikonu, pokryty powłoką pochłaniającą zapach. Wyposażony w zatyczkę która umożliwia zamknięcie drenu na czas wymiany worka zbiorczego oraz niskociśnieniowy balon o pojemność 45ml z możliwością jego wypełnienia wodą lub roztworem soli fizjologicznej w celu ustabilizowania pozycji cewnika w odbycie pacjenta oraz zmniejszenia ryzyka przecieków a także wypływania płynów. Czarny znacznik nad balonem ułatwia kontrolę położenia cewnika. Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo z klamrą umożliwiającą zamknięcie światła drenu w celu utrzymania leków w miejscu podania. Cewnik dodatkowo wyposażony w port do pobierania próbek stolca oraz przepłukiwania cewnika. Zestaw wyposażony w 3 wymienne worki z filtrem węglowym o pojemności 1500 ml skalowane co 100 ml z absorbentem cieczy i zastawką antyzwrotną. Do zestawu dołączone: strzykawka min. 50ml z końcówką luer lock oraz dwa rzepy do zamocowania worka do ramy łóżka oraz dodatkowy wieszak. Jednorazowy, z możliwością utrzymania do 29 dni, niesterylny. Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Pakowany w sztywne opakowanie. | 30 | szt
32 |  |  | Zestaw dwóch worków wymiennych do systemu do kontrolowanej zbiórki stolca, z filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy, redukującym nadmierne gromadzenie się gazów w worku. Wykonany z polimeru, wyposażony w zastawkę antyzwrotną, absorbent cieczy oraz zatyczkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości po odłączeniu. Pojemność 1500ml (skalowany co 100ml). Niesterylny, bez lateksu, bez ftalanów. Zestaw kompatybilny z pozycją 31 | 10 | szt
33 |  |  | Dren typu PENROSE przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego, wykonany z 100% silikonu, transparentny, wewnętrznie żebrowany (drenaż kapilarny)- nie zagina się. Dostępny w dwóch długościach 300mm oraz 500mm. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Rozmiary 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 25 mm. Pakowany podwójnie, opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. | 70 | szt
34 |  |  | Dren brzuszny, otrzewnowy- wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej. Naprzemienna perforacja - 6 specjalnie wyprofilowanych atraumatycznych otworów drenujących. Przeznaczony do długotrwałego drenażu głównie z okolicy delikatnych narządów. Długość 50 cm. Termo wrażliwy. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Pakowany podwójnie- opakowanie zewnętrzne papier- folia, wewnętrzne folia. Rozmiary: CH 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 33, 36, 39 | 50 | szt
35 |  |  | Worek na wymiociny o pojemności 1000ml, podziałka co 50ml, od 50ml do 1000ml, skala numeryczna 50ml oraz co 100ml do 1000ml. Pomocnicza ukośna skala numeryczna co 10ml od 10ml do 100ml. Przeźroczysty, wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treść oraz wyprofilowany tekturowy uchwyt w kształcie maski z wycięciem umożliwia zamknięcie worka | 5000 | szt
36 |  |  | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PUR lub PTFE z filtrem hydrofobowym, posiadająca min. 3 paski radiocieniujące, kodowany kolorystycznie samodomykający się korek portu bocznego. Złożona pozycja skrzydełek ułatwiająca trzymanie kaniuli, Specjalny kształt igły aktywujący w czasie wyjmowania igły z kaniuli plastikowe zabezpieczanie z metalowym mechanizmem zabezpieczającym, zaciskające się wokół koniuszka igły - chroni przed przypadkowym zakłuciem. Sterylna, niepirogenna wolna od DEHP. Koreczek z trzpieniem poniżej krawędzi z wyraźnie uwypukloną, prążkowaną kryzą dającą pewny uchwyt w rękawiczkach w trakcie działań ratowniczych. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym. Opakowanie typu Tyvec z łatwym otwieraniem.. Rozmiary wg potrzeb zamawiajacego: - G14 ( 2,10mm) dł.45mm, przepływ 270ml/min ; - G16 (1,80mm) dł. 45mm, przepływ 200ml/min; - G17 (1,50mm) dł. 45mm, przepływ 140ml/min; - G18 (1,30mm) dł. 45mm, przepływ 85ml/min; - G20 (1,10mm) dł.32mm, przepyw 55ml/min; - G22 (0,90mm) dł.25mm, przepływ 33ml/min; | 300000 | szt
37 |  |  | Rękojeść wielorazowego użytku nr 3 i nr 4 do ostrzy chirurgicznych wykonana ze stali nierdzewnej. Rozmiar 3 (kompatybilny z ostrzami 6-16) lub 4 (kompatybilny z ostrzami 18-36). Wyprodukowana w Europie. | 10 | szt
38 |  |  | Dren Redona wykonany z poliuretanu, termoplastyczny, nie zawiera PCV i ftalanów, z białą linią RTG na całej długości drenu, perforacja naprzemianległa na odcinku 15cm, trzystopniowy czytnik głębokości co 1 cm w odległości 5 cm od zakończenia perforacji. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne foliowe, zewnętrzne folia-papier. Długość 800mm, rozmiary: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | 300 | szt
39 |  |  | Dren brzuszny do drenażu pooperacyjnego jamy brzusznej z otworem centralnym, zakończony atraumatycznie, wykonane z medycznego PVC. Dostępne w wesji z trzema lub siedmioma otworami bocznymi ( do wyboru ), w rozmiarach F 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, długość 400, sterylny | 800 | szt
40 |  |  | Substancja zapobiegająca parowaniu soczewek optycznych, kamer na bazie 7% alkoholu izopropylowego, do użytku podczas np. laparoskopii, gastroskopii, artroskopii. Bezwonna, nie zawierająca związków karcynogennych. Okrągła buteleczka 6 gram. Możliwość otwarcia buteleczki na dwa sposoby poprzez całkowite odkręcenie korka oraz poprzez otwarcie klapki korka buteleczki jedną ręką za pomocą kciuka. Na wypustce klapki korka wytłoczona strzałka z kierunkiem otwarcia klapki. W zestawie gąbka zintegrowana od spodu z taśmą samoprzylepną umożliwiającą przyklejenie jej do podłoża. Gąbka widoczna w promieniach RTG. Zestaw sterylny, sterylizowany radiacyjnie. | 170 | szt
41 |  |  | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych dla noworodków z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, rozmiar CH4, dł. 40cm, sterylny | 100 | szt
42 |  |  | Cewnik do podawania tlenu dla dorosłych dł.od 280 do 310cm, sterylny | 1000 | szt
43 |  |  | Jednorazowe pasy do KTG o wymiarach 6cmx150cm, za zagięciem. Pakowane po 2 sztuki - rózowy i niebieski. | 600 | kpl
44 |  |  | Dren Redona wykonany z medycznego PCV z niebieską linią RTG na całej długości, perforacja na odcinku 14cm. Pojedynczy znacznik głębokości w odległości 5 cm od zakończenia perforacji. Rozmiar nadrukowany na drenie Sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie typu papier-folia. Długość 1700mm, rozmiary: CH 10, 12, 14, 16, 18 | 5000 | szt
RAZEM WARTOSC BRUTTO : | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 14
EZ/ZP/74/2022/ES |  |  | Pakiet nr 14 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | załącznik nr …... do Umowy
Pakiet nr 14 - Materiały jednorazowego użytku
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfukatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Emulsja (olej w wodzie) do pielęgnacji suchej, zniszczonej skóry rąk o przyjemnym zapachu, zawierająca w składzie kwas hialuronowy, kolagen, elastynę, wosk pszczeli i kompleks witamin C, E, F. Szybko wchłaniająca się i łatwa do rozprowadzenia na skórze. Dedykowane pracownikom służby zdrowia stosującym często środki odkażające. Przebadany dermatologicznie, zakres badań zgodny z Europejską Dyrektywą Kosmetyczną 76/768/ EEC, pH 5,5-6,4. Opakowania 500 ml dopasowane do dozowników typu dermados | 1500 | szt
2 |  |  | Ręcznik wykonany z wysokochłonnej celulozy o gęstości 65gr/m² biały, jednorazowy w roli o długości 141m, szerokość 26,5cm perforacja co38cm, średnica rdzenia 51mm, średnica rolki 280mm.Dopuszczone do kontaktu z żywnością. | 300 | szt
3 |  |  | Oczyszczająca, nie zawierającą mydła pianka do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału umożliwiająca wykonanie toalety po wypróżnieniu bez użycia wody, neutralizująca nieprzyjemne zapachy, zawierająca substancje nawilżające i pielęgnujące; minimalizująca podrażnienia, tworząca warstwę hydrolipidową chroniącą skórę przed wilgocią i zabrudzeniami. Opakowanie aluminiowe z nadrukowanym składem o pojemności 400 ml zakończone atomizerem umożliwia celowaną aplikację w miejsce zabrudzenia. Na opakowaniu miejsce do opisu danych pacjenta a także wskazówki dotyczące stosowania w języku polskim. | 50 | szt
4 |  |  | Gotowa do użycia, jednorazowa gąbka nasączona 25ml antyseptycznym, myjącym roztworem glukonianu chlorcheksydyny o stężeniu wagowym 4 % (nie zawierająca mydła). Rozmiar 12cm x 7,5 cm x 2,3 cm (+/-0,2cm), wykonana z poliuretanu. Stosowana do antyseptycznego mycia ciała i oczyszczania skóry, wymaga spłukiwania. Pakowana pojedynczo Opakowanie blistrowe z systemem łatwego rozdzieralnego otwarcia. Wyrób nie zawiera latexu. Zarejestrowana jako produkt biobójczy. | 50 | szt
5 |  |  | Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z gładkim wkładem chłonnym o gramaturze 126g/m 2 zawierający superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu wrdzeniu, w rozmiarze 210 x 80 cm (wkład chłonny 200x 60), przyjazny dla skóry , pokryty hydrofilną włókniną PP o gramaturze 15 g/ m2 na calej powierzchni. Warstwa spodnia o gramaturze 70 g//m2 wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej folią co umożliwia przenoszenie pacjenta o wadze do 150 kg. Chłonność 1,5l/m2. Waga podkładu ok.295g. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii,w tym MRSA, E. colii (POTWIERDZONE BADANIAMI PRZEZ JEDNOSTKĘ NIEZALEŻNĄ), redukuje zapach. Kolor biały. op. 20szt. | 2 | op
6 |  |  | Żel do USG, poj. 500g | 2000 | szt
7 |  |  | Żel do EKG, poj. 500g | 300 | szt
8 |  |  | Żel do USG Aquasonic, poj. 0,25l (250ml) | 1500 | szt
9 |  |  | Żel sterylny Aquasonic, poj. 20g | 200 | szt
10 |  |  | Zestaw do nebulizacji jałowy wykonany z PCV wyposażony w maskę z drenem odpornym na zagięcia (przekrój gwiazdkowy) o długości 210cm (+/- 5%) zakończonym uniwersalnym łącznikiem, nebulizator o poj. 8ml skalowany co 1 ml. | 10000 | szt
11 |  |  | Nebulizator jałowy o pojemności 15ml ze skalą na 2,4,6,9,12 i 15ml wykonany z PCV z ustnikiem i drenem odpornym na zagięcia (przekrój gwiazdkowy) o długości 210cm (+/- 5%). | 500 | szt
12 |  |  | Worek do ochrony przed światłem leków światłoczułych posiadający badania na sprawdzenie przepuszczalności światła UV - dołączone do oferty, wyposażony w wycięcia na szczycie umożliwiające zawieszenie butelki. Wycięcie w dolnej części pozwalające na swobodne wyprowadzenie drenu, dodatkowy pasek klejący pozwalający na zamknięcie worka, dobra widoczność poziomu płynu, kolor żółty, pojemność 250ml. | 100 | szt
13 |  |  | Worek do ochrony przed światłem leków światłoczułych posiadający badania na sprawdzenie przepuszczalności światła UV - dołączone do oferty, wyposażony w wycięcia na szczycie umożliwiające zawieszenie butelki. Wycięcie w dolnej części pozwalające na swobodne wyprowadzenie drenu, dodatkowy pasek klejący pozwalający na zamknięcie worka, dobra widoczność poziomu płynu, kolor żółty, pojemność 500ml. | 100 | szt
14 |  |  | Elektroda EKG, jednorazowego użytku dla dorosłych o wysokich właściwościach przylepnych, podłoże z pianki PE, żel stały, czujnik AgCl, prostokątne o wymiarach 32x41mm, w opakowaniu 50 sztuk, po 10 sztuk na listku. | 10000 | op
15 |  |  | Elektroda EKG, jednorazowego użytku dla dorosłych o wysokich właściwościach przylepnych, podłoże z pianki PE, żel stały, czujnik AgCl, owalne, o wymiarach 35x50mm, 1op = 30 sztuk | 300 | op
16 |  |  | Elektroda EKG, jednorazowego użytku dla dzieci o wysokich właściwościach przylepnych, podłoże z pianki PE, żel stały, czujnik AgCl, okrągłe średnica 30mm, 1op = 30 sztuk | 500 | op
17 |  |  | Elektroda EKG, jednorazowego użytku dla dorosłych o wysokich właściwościach przylepnych, do badań holtera, podłoże z pianki PE, żel ciekły, czujnik AgCl, prostokątne o wymiarach 35x55mm, z nacięciem do mocowania kabla, w opakowaniu 30 sztuk, po 3 sztuki na listku | 600 | op
18 |  |  | Elektrody noworodkowe o wysokich właściwościach przylepnych, z kabelkiem DIN 1.5, na włókninie, ze specjalnym hydrożelem, kształt elektrody prostokątny z dwiema wypustkami, wymiary 23 x 24 mm, opakowanie 3 sztuki | 2500 | op
19 |  |  | Elektrody jednorazowego użytku, do defibrylacji, kardiowersji i monitorowania, ze złączem Quick Combo kompatybilne do defibrylatorów Lifepak 500, 1000, 12, 15, 20. Elektrody wyraźnie oznaczone kolorami, linia ułatwiająca odklejanie osłonki. Op. a 2 sztuki | 1000 | op
20 |  |  | Dwuczęściowy stabilizator do ufiksowania przewodów elektrod złożony z części mocowanej do skóry i części mocującej przewód. Część stabilizatora mocowana do skóry pacjenta wykonana z samoprzylepnej folii z mikroperforacjami. Część mocująca dren jest zintegrowana z częścią przyklejaną do skóry pacjenta i posiada dodatkowy przylepiec – rzep oraz przylepne pole dla lepszej stabilizacji przewodu. Kolor biały i przeźroczysty. Pokryty hypoalergicznym klejem. Rozmiar 9x3cm. Dostępny w wersji jałowej i niejałowej ( zamawiany według potrzeb) | 50 | szt
21 |  |  | Dwuczęściowy stabilizator do ufiksowania przewodów elektrod złożony z części mocowanej do skóry i części mocującej przewód. Część stabilizatora mocowana do skóry pacjenta wykonana z samoprzylepnej folii z mikroperforacjami. Część mocująca dren jest zintegrowana z częścią przyklejaną do skóry pacjenta i posiada dodatkowy przylepiec – rzep oraz przylepne pole dla lepszej stabilizacji przewodu. Kolor biały i przeźroczysty. Pokryty hypoalergicznym klejem. Rozmiar 7,5x1,6cm. Dostępny w wersji jałowej i niejałowej ( zamawiany według potrzeb) | 50 | szt
22 |  |  | Dwuczęściowy stabilizator do ufiksowania przewodów elektrod złożony z części mocowanej do skóry i części mocującej przewód. Część stabilizatora mocowana do skóry pacjenta wykonana z samoprzylepnej folii z mikroperforacjami. Część mocująca dren jest zintegrowana z częścią przyklejaną do skóry pacjenta i posiada dodatkowy przylepiec – rzep oraz przylepne pole dla lepszej stabilizacji przewodu. Kolor biały i przeźroczysty. Pokryty hypoalergicznym klejem. Rozmiar 15x4,5cm. Dostępny w wersji jałowej i niejałowej ( zamawiany według potrzeb) | 50 | szt
23 |  |  | Pojemnik na odpady medyczne 0,7L wykonany czystego PP o wysokości 14,5cm (+/-0,3cm) z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Posiadający od spodu dwa wgłębienia służące do zainstalowania go na szynach wielorazowej tacki oraz podstawki mocowanej na zasadzie przyssawki do różnego typu gładkich powierzchni. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. | 6000 | szt
24 |  |  | Pojemnik na odpady medyczne 1,0L wykonany czystego PP o wysokości 18,5cm (+/-0,3cm) z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Posiadający od spodu dwa wgłębienia służące do zainstalowania go na szynach wielorazowej tacki oraz podstawki mocowanej na zasadzie przyssawki do różnego typu gładkich powierzchni. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. | 28000 | szt
25 |  |  | Pojemnik na odpady medyczne 2,0L wykonany czystego PP o wysokości 21,5cm (+/-0,3cm) z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Posiadający od spodu dwa wgłębienia służące do zainstalowania go na szynach wielorazowej tacki oraz podstawki mocowanej na zasadzie przyssawki do różnego typu gładkich powierzchni. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. | 12000 | szt
26 |  |  | Pojemnik na odpady medyczne 10L wykonany z PP z pokrywą z otworem wrzutowym o średnicy min. 80mm. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. | 2100 | szt
27 |  |  | Kieliszki jednorazowe do podawania leków o poj. 30ml, opakowanie a" 90 szt | 16000 | op
28 |  |  | Opaski identyfikacyjne dla noworodków wykonane z miękkiego i delikatnego winylu dostępne w kolorze niebieskim oraz w kolorze różowym z wkładaną karteczką do wprowadzenia danych osobowych. Zapięcie zatrzaskowe jednorazowe, zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem. | 10000 | szt
29 |  |  | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych i dzieci wykonane z miękkiego i delikatnego winylu dostępne w kolorze białym z wkładaną karteczką do wprowadzenia danych osobowych. Zapięcie zatrzaskowe jednorazowe, zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem. | 10000 | szt
30 |  |  | Zaciskacz do pępowiny, jednorazowy, sterylny | 5000 | szt
31 |  |  | Opaski uciskowe (stazy) bezlateksowe, jednorazowego użytku do pobierania krwi dostępne w kolorze niebieskim oraz w kolorze różowym, wykonane z szerokiego rozciągliwego paska termoplastycznego elastomeru, perforowane, płaskie. Na pojedynczym opakowaniu napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi. Rolka 25szt. | 11000 | op
32 |  |  | Szpatułki laryngologiczne drewniane, niejałowe. Opakowanie a 100 szt. | 10 | op
33 |  |  | Szpatułki laryngologiczne drewniane, sterylne. Opakowanie a 100 szt. | 600 | op
34 |  |  | Szpatułka cytologiczna drewniana, w kształcie kości, sterylna | 1500 | szt
35 |  |  | Szpatułka laryngologiczna z tworzywa sztucznego, sterylna | 130 | szt
36 |  |  | Prześcieradło z włókniny polipropylenowej czarne o gramaturze minimum 40g/m² w rozmiarze nie mniejszym niż 230x160cm | 6000 | szt
37 |  |  | Kaczki sanitarne z rączką wykonana z tworzywa sztucznego | 50 | szt
38 |  |  | Nerka medyczna jednorazowego użytku z masy celulozowej pojemność ok. 0,7L i właściwościach wodoodpornych | 100000 | szt
39 |  |  | Basen jednorazowy „ głęboki” jednorazowego użytku z masy celulozowej o pojemności ok. 2,0L i właściwościach wodoodpornych | 12000 | szt
40 |  |  | Basen sanitarny „ płaski” jednorazowego użytku z masy celulozowej o pojemności ok. 2,0L i właściwościach wodoodpornych | 5000 | szt
41 |  |  | Kaczka męska jednorazowego użytku z masy celulozowej o pojemności min. 0,8L i właściwościach wodoodpornych | 35000 | szt
42 |  |  | Podstawa basenu głębokiego wielokrotnego użytku, wykonana z tworzywa sztucznego kompatybilna z basenem jednorazowym głębokim 2L | 20 | szt
43 |  |  | Podstawa basenu płaskiego wielokrotnego użytku, wykonana z tworzywa sztucznego kompatybilna z basenem jednorazowym płaskim 2L | 20 | szt
44 |  |  | Baseny sanitarne z pokrywą z tworzywa sztucznego | 5 | szt
45 |  |  | Nerka medyczna z tworzywa sztucznego -małe ok. 20cm; duże ok. 28cm. | 5 | szt
46 |  |  | Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku, sterylny. Blokada położenia łyżek poprzez wykonanie ćwierćobrotu szpilki blokującej (bez konieczności wkręcania śruby), nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Kolorystyczne oznaczenie szpilki w zależności od rozmiaru. Rozmiar XXS, XS, S, M, L, XL | 15000 | szt
47 |  |  | Szyna Zimmera - stabilizator ortopedyczny na palec, aluminiowy z wykładziną z gąbki w rozmiarze 460x20mm | 500 | szt
48 |  |  | Szyna Zimmera - stabilizator ortopedyczny na palec, aluminiowy z wykładziną z gąbki w rozmiarze 260x20mm | 1500 | szt
49 |  |  | Szyna Zimmera - stabilizator ortopedyczny na palec, aluminiowy z wykładziną z gąbki w rozmiarze 200x15mm | 600 | szt
50 |  |  | Mata zapobiegająca rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń wnoszonych do sal operacyjnych, rozmiar 45x115 cm, zawierająca 30 cienkich arkuszy, lepnych arkuszy plastikowych, w rogu maty umiejscowiono małe numerowane etykietki umożliwiające łatwe usuwanie kolejnych warstw | 2000 | op
51 |  |  | Słoje 2,0-2,5l do dobowej zbiórki moczu zakręcane z tworzywa sztucznego | 5 | szt
52 |  |  | Basen, nocnik jednorazowego użytku z masy celulozowej pojemność ok.1,0 L i właściwościach wodoodpornych | 11000 | szt
53 |  |  | Miska do mycia jednorazowego użytku z masy celulozowej o pojemności 3,0L i właściwościach wodoodpornych. | 11000 | szt
54 |  |  | Szczotka chirurgiczna wykonana z tworzywa sztucznego z możliwością wielokrotnej sterylizacji do min. 300 razy w autoklawie w temperaturze 121°C przez 15 minut. Szczotka posiada w spodniej części długie włosie do czyszczenia dłoni oraz w górnej części krótkie włosie do czyszczenia paznokci. | 50 | szt
55 |  |  | Podkład celulozowy 2-warstwowy. Rozmiar listka 59x37cm, 216 listków w rolce. Gramatura 34g/m2. Nasączony środkiem bakteriostatycznym - co ma być potwierdzone deklaracją producenta dołączoną do oferty | 80 | szt
56 |  |  | Podkład celulozowy 2-warstwowy. Rozmiar listka 50x37cm, 135 listków w rolce. Gramatura 34g/m2. Nasączony środkiem bakteriostatycznym - co ma być potwierdzone deklaracją producenta dołączoną do oferety. | 8000 | szt
57 |  |  | Prześcieradło j.u. z włókniny polipropylenowej zielone, 130-160x210cm, gramatura min.25g/m² | 20000 | szt
58 |  |  | Poszewka j.u. z włókniny polipropylenowej zielona, 60x80cm, gramatura min. 25g/m² | 20000 | szt
59 |  |  | Poszwa j.u. z włókniny polipropylenowej zielona, 210x160cm, gramatura min. 25g/m² | 50 | szt
60 |  |  | Podstawka wielorazowa na pojemniki na odpady medyczne, umożliwiająca ich mocowanie na posiadanych przez nią szynach. Wykonana z tworzywa sztucznego oraz znajdującej na spodzie gumy. Mocowana na zasadzie przyssawki do różnego typu gładkich powierzchni np. szklane, metalowe, drewniane itp. blaty stolików zabiegowych lub biurek lekarskich. Łatwy i szybki montaż oraz demontaż. Możliwość przesuwania przyssanej już do podłoża podstawki za pomocą jednej ręki dzięki dwóm uchwytom usytuowanym w wierzchniej części. Kompatybilna z pojemnikami 0,7L, 1L, 2L z pozycji 23, 24, 25 | 3 | szt
61 |  |  | Trójdzielna tacka zabiegowa o wymiarach 24,6cm (+/-0,1cm) x 35cm (+/-0,1cm), wysokość 4,3cm(+/-0,1cm), wykonana z polipropylenu, kolor biały, z przegródką posiadającą szyny do mocowania pojemników na odpady medyczne o pojemności 2l bezpośrednio a także 0,7l i 1,0l za pomocą redukcji, posiadająca również dwie przegródki na materiały zabiegowe np. strzykawki, igły, gaziki itp. Kompatybilna z pojemnikami 0,7L, 1L, 2L z pozycji 23, 24, 25 | 3 | szt
62 |  |  | Pianka do mycia noworodków od 1-go dnia życia, zaopiniowane pozytywnie przez Instytut Matki i Dziecka, poj. 400ml (opakowanie uzupełniające) | 10 | szt
63 |  |  | Kapturki jednorazowego uzytku do aparatu typu Braun do pomiaru temperatury w uchu op. 800 szt. | 38 | op
RAZEM WARTOSC BRUTTO :
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 15
EZ/ZP/ 74/2022/ES |  |  | Pakiet nr 15 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | załącznik nr …. do Umowy
Pakiet nr 15 - Asortyment jednorazowy
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfukatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Bezlateksowy worek do liczenia gazików, gąbek , opatrunków. Posiada 5 kieszeni z przegródką umieszczonych jedna nad drugą, mieszczących 10 małych gazików 10cm x 10cm lub po rozłączeniu przegródki 5 dużych gaz, opatrunków lub gąbek do laparotomii. Kieszenie przedniej części worka wykonane z przezroczystego polietylenu, umożliwiają łatwe liczenie gazików. Tylna część worka wykonana z niebieskiego polietylenu, umożliwia wieszanie kolejnych worków jeden na drugi. Worek posiada taśmę samoprzylepną umożliwiającą zamknięcie go po użyciu po wcześniejszym zrolowaniu | 2250 | szt
2 |  |  | Okulary ochronne z powłoką antystatyczną i przeciwodblaskową. Posiadające powłokę przeciw zaparowaniu po obu stronach szybki. Oprawka dopasowana do czoła tak aby zapobiec zachlapaniu oczu od górnej części okularów. Soczewki przylegające szczelnie do oprawek, łatwo zapinane na oprawkę i ściągane. Górna krawędź soczewki posiadająca matowy, kolorowy pasek ułatwiający chwytanie soczewek w trakcie ich zakładania bez pozostawiania odcisków palców. Szybki wykonane z polietylenu, wygięte na boki zapewniające ochronę boczną oczu. Ramki wykonane z polipropylenu. Wydłużone i zaokrąglone zauszniki zapewniające dobre dopasowanie do głowy. Okulary nadające się do stosowania na okulary korekcyjne. Bez zawartości lateksu ani ftalanów. Zarejestrowane jako Środek Ochrony Indywidualnej kategorii I wg. normy EN 166:2001 | 500 | szt
3 |  |  | Mata podłogowa antypoślizgowa z systemem odsysania , port umożliwiający podłączenie standardowego drenu do odsysania z prawej lub lewej strony. Część frezowana o wymiarach 60cm x 93cm połączona z portem ssącym oraz spodnia część wysoko chłonna – laminowana o wymiarach 142cm x 102cm | 30 | szt
4 |  |  | Mata podłogowa bezlateksowa, wysoko absorpcyjna o wymiarach 117cm x 183cm, laminowana warstwa spodnia, przylegająca do powierzchni | 1000 | szt
5 |  |  | Mata magnetyczna na instrumenty chirurgiczne bezlateksowa, sterylna, rozmiar 25,5cm x 40,5cm (+/- 0,1cm), 24 magnesy zatopione w piance PU | 50 | szt
6 |  |  | Końcówka do odsysania pola, mikrochirurgiczna, metalowa, zagięta 150° z kontrolą siły ssania, Ch6 średnica wew. 1,45 mm, zew. 2,00mm, dł. 160mm, otwór kontroli siły ssania 1,5mm, sterylna. | 1000 | szt
7 |  |  | Końcówka do odsysania pola, mikrochirurgiczna, metalowa, zagięta 150° z kontrolą siły ssania, Ch9 średnica wew. 2,54 mm, zew. 3,00mm, dł. 160mm, otwór kontroli siły ssania 1,5mm, sterylna. | 1500 | szt
8 |  |  | Końcówka do odsysania pola, mikrochirurgiczna, metalowa, zagięta 150° z kontrolą siły ssania, Ch12 średnica wew. 3,00 mm, zew. 4,0mm, dł. 160mm, otwór kontroli siły ssania 1,5mm, sterylna. | 1500 | szt
9 |  |  | Przyrząd jednorazowy do odsysania płynów z podłóg na salach operacyjnych. Nie przywiera do podłogi dzięki wypustkom na spodniej części talerza ssącego. Przyrząd zbiera około 800ml płynu / minutę. Zawiera dren o długości min.180 cm. Przyrząd wyposażony jest w odłączny uchwyt wielorazowy. Bezlateksowy, bezftalanowy, bez PCV, bez plastyfikatorów. Niesterylny. Opakowanie zawiera 30 sztuk przrządów oraz 1 sztukę odłączanego uchwtu wielorazowego. | 120 | szt
10 |  |  | Jednorazowe, elastyczne, bezlateksowe, sterylne nakładki na uchwyty lamp operacyjnych posiadające kołnierz o średnicy ok.,13cm zapobiegający przypadkowemu dotknięciu lampy i wyposażone u nasady kołnierza w 4 wypustki zabezpieczające nakładkę przed zsuwaniem, długość części chwytnej ok.8cm , pakowane po dwie sztuki na płasko, kompatybilne z uchwytami lamp będącymi na wyposażeniu Zamawiającego | 800 | szt
11 |  |  | Pojemnik na odpady medyczne długie np. trokary, igły biopsyjne, narzędzia laparoskopowe z zamykanym otworem wrzutowym, wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach: szer. 12cm, dł. 17,5cm (+/- 0,3cm), wys. 62cm (+/- 0,5cm), z uchwytem do przenoszenia, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą przy użyciu stałego kleju na całym jej obwodzie, z systemem zapobiegającym przypadkowemu zamknięciu, z systemem mocowania zarówno w pionie jak i w poziomie np. na stojaku do kroplówki, ze wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika. Pokrywa połączona z pojemnikiem za pomocą dwóch pasków. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. | 130 | szt
12 |  |  | Pojemnik na odpady medyczne 60l wykonany z tworzywa sztucznego PP o wymiarach: szer. 30cm, dł. 40cm, wys. 65cm z dwoma uchwytami bocznymi, ze wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz hermetycznie uszczelnioną pokrywą przy użyciu stałego kleju na całym jej obwodzie z wygodnym uchwytem na środku. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, z metryczką (naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. | 4000 | szt
13 |  |  | Tacka do przekazywania skalpeli w pozycji ostrzem w dół. Mieści do trzech skalpeli, bezlateksowa, sterylna. Możliwość łatwego przyklejenia do stolika Mayo lub innej powierzchni | 100 | szt
14 |  |  | Sterylne, bezpieczne, wysuwane skalpele jednorazowe z plastikową rączką. Umożliwiają całkowite schowanie oraz wysunięcie ostrza i zablokowanie go w danej pozycji. Dostępne z ostrzami ze stali nierdzewnej w rozmiarach : 10, 11P, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25A. Posiadające rozmiar oraz nazwę lub inicjały producenta wygrawerowane na ostrzu. Rozmiar kodowany kolorystycznie – kolor suwaka odpowiada rozmiarowi ostrza. | 1000 | szt
15 |  |  | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający uniwersalny, ostry, dwukanałowy kolec komory kroplowej z zatyczką. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką. Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie. Komora kroplowa o długości 62mm (55mm w części przeźroczystej). Kroplomierz (20 kropli = 1ml +/- 0,1ml). Filtr płynu 15µm. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu. Logo umozliwiające indentyfikację przyrządu na zaciskaczu. Łącznik luer- lock z zatyczką umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną. Dren długości 150 cm. Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku. Wolny od ftalanów. Opakowanie typu papier - folia z napisami w języku polskim w kolorze niebieskim umożliwiające rozróżnienie aparatów do przetaczania krwi od aparatów do infuzji. | 700000 | szt
16 |  |  | Przyrząd bezpieczny grawitacyjny do infuzji do przetaczania płynów/leków wyposażony w system typu Air Pass, który umożliwia wypełnienie / przepłukiwanie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia. W komorze kroplowej umieszczony pływak automatycznie blokujący przepływ, zabezpieczający przedostawanie się powietrza do drenu oraz zapobiegający wstecznemu przepływowi krwi po zakończeniu infuzji. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką. Komora kroplowa składa się z części elastycznej oraz część sztywnej z wbudowanym pływakiem. Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +\- 0,1 ml. Filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami w o skuteczności filtrowania 15 µm wbudowany na końcu drenu od strony pacjenta (nie w komorze), Miękki elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków. Uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem typu Air Pass. Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy. Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, niepirogenny. Jednorazowy, sterylizowany EO. Opakowanie jednostkowe: papier/folia z napisami w języku polskim w kolorze niebieskim umożliwiające rozróżnienie aparatów do przetaczania krwi od aparatów do infuzji. | 200 | szt
17 |  |  | Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów posiadający uniwersalny, ostry, dwukanałowy kolec komory kroplowej z zatyczką. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (czerwoną) klapką. Komora kroplowa o długości minimum 90mm. Kroplomierz (20 kropli = 1ml +/- 0,1ml). Filtr płynu o dużej powierzchni, 200µm. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu. Logo umozliwiające indentyfikację przyrządu na zaciskaczu. Łącznik luer-lock z zatyczką umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną. Dren długości 150 cm. Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku. Wolny od ftalanów. Opakowanie typu papier - folia z napisami w języku polskim w kolorze czerwonym umożliwiające rozróżnienie aparatów do infuzji od aparatów do przetaczania krwi. | 70000 | szt
18 |  |  | Bezigłowy port dostępu żylnego z systemem podzielnej samouszczelniającej się niebieskiej membrany silikonowej, nie wystającej poza obręb portu, z czasem stosowania przez 7 dni lub do 140 aktywacji, pasujący do złączy luer i luer-lock, odporny na działanie lipidów, bez części metalowych, obudowa z polikarbonu (opcja przeźroczysta oraz w kolorze czerwonym - zamawiana zależnie od potrzeb), objętość 0,09ml. Przepływy: 1 PSI: 360ml/min; 3 PSI: 600ml/min; 5 PSI; 750ml/min. Pozbawione lateksu, PCV i ftalanów. Posiada aplikator umożliwiający wyjęcie z opakowania bez kontaminacji. Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie folia/papier | 30000 | szt
19 |  |  | Bezigłowy port iniekcyjny z przedłużaczem z czasem stosowania przez 7 dni lub min. 140 aktywacji, przeźroczysta obudowa, przezroczysta silikonowa samouszcelniająca się membrana nie wystająca poza obręb portu, bez elementów metalowych, długość całkowita 15cm (+/- 1cm) z przesuwnym zaciskiem na drenie. Posiada aplikator umożliwiający wyjęcie z opakowania bez kontaminacji. Dostępne w dwóch średnicach drenów: 1,0 x 2,7mm i 3,0 x 4,0mm. Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie folia/papier | 200 | szt
20 |  |  | Podwójny bezigłowy port iniekcyjny z przedłużaczami z czasem stosowania przez 7 dni lub min. 140 aktywacji, przeźroczysta obudowa, przezroczysta silikonowa samouszcelniająca się membrana nie wystająca poza obręb portu, bez elementów metalowych, długość całkowita 15cm (+/- 1cm) z przesuwnymi zaciskami na drenie. Posiada aplikator umożliwiający wyjęcie z opakowania bez kontaminacji. Dostępne w dwóch średnicach drenów: 1,0 x 2,7mm i 3,0 x 4,0mm. Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie folia/papier | 200 | szt
21 |  |  | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z komorą kroplową 62mm (55mm w części przeźroczystej), z precyzyjnym regulatorem przepływu w kształcie dysku z uchwytem umożliwiającym obsługę jedną ręką, z zakresem regulacji do 300 ml/h. Dren 180cm z portem do dodatkowej iniekcji. Posiada dodatkowy zacisk rolkowy. Zakończenie drenu luer-lock. Bez zawartości lateksu. Pakowany pojedynczo. Jednorazowy, sterylny, sterylizowany EO. | 800 | szt
22 |  |  | Potrójny bezigłowy port iniekcyjny z przedłużaczami z czasem stosowania przez 7 dni lub min. 140 aktywacji, przeźroczysta obudowa, przezroczysta silikonowa samouszcelniająca się membrana nie wystająca poza obręb portu, bez elementów metalowych, długość całkowita 15cm (+/- 1cm) z przesuwnymi zaciskami na drenie. Posiada aplikator umożliwiający wyjęcie z opakowania bez kontaminacji. Dostępne w dwóch średnicach drenów: 1,0 x 2,7mm i 3,0 x 4,0mm. Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie folia/papier | 200 | szt
23 |  |  | Dren wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Długość części drenującej 200mm, materiał w całości kontrastujący w promieniach RTG. Cześć zbiorcza o długości 600mm, transparentna w celu obserwacji drenowanego płynu. Dren o strukturze wielokanałowej – okrągły (4 kanały, przekrój krzyża), o konstrukcji odpornej na załamania. Sterylny, pakowany podwójnie. Opakowanie wewnętrzne perforowana folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. Rozmiary: CH10, 15, 19, 21. | 100 | szt
24 |  |  | Golarka medyczna jednorazowego użytku z pojedynczym ostrzem ze stali nierdzewnej, chromowanym, ze zdejmowaną zatyczką zabezpieczającą. Posiada grzebień zapobiegający zapychaniu się oraz specjalny karbowany dwustronnie uchwyt zapewniający pewny chwyt. Duże wycięcie zapewnia dokładny widok golonego miejsca. Długość 65mm +/-5mm. Pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe z perforacją. | 5000 | szt
25 |  |  | Bezigłowy port do iniekcji do użytku przez 7 dni lub 350 aktywacji. Przezroczysta obudowa wykonana z poliwęglanu oraz przezroczysta, podzielna, silikonowa membrana nie wystająca poza obręb portu, bez części metalowych. Objętość wypełnienia 0,09 ml, przepływ 350 ml/min, wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego: 3 bary, wytrzymałość na ciśnienie zwrotne: 2 bary, średnica max 12mm. Na opakowaniu umieszczone: nazwa producenta, nr katalogowy, nr serii, data produkcji i data ważności. Sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie typu blister. | 50000 | szt
26 |  |  | Poczwórny bezigłowy port iniekcyjny z przedłużaczami z czasem stosowania przez 7 dni lub min. 140 aktywacji, przeźroczysta obudowa, przezroczysta silikonowa samouszcelniająca się membrana nie wystająca poza obręb portu, bez elementów metalowych, długość całkowita 15cm (+/- 1cm) z przesuwnymi zaciskami na drenie. Posiada aplikator umożliwiający wyjęcie z opakowania bez kontaminacji. Dostępne w dwóch średnicach drenów: 1,0 x 2,7mm i 3,0 x 4,0mm. Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie folia/papier | 300 | szt
27 |  |  | Chirurgiczny marker skórny z tuszem na bazie fioletu gencjany. Nietoksyczny, szybkoschnący, nieplamiący, doskonale widoczny niezależnie od koloru skóry, odporny na środki dezynfekujące. Wyposażony w 5cm skalę na korpusie oraz dodatkową dwustronną, papierową skalę 15cm / 6cali. Sterylny, pakowany pojedynczo: folia-papier | 500 | szt
28 |  |  | Przyrząd do przetaczania leków światłoczułych - bursztynowy posiadający uniwersalny, ostry, dwukanałowy kolec komory kroplowej z zatyczką. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką. Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie. Komora kroplowa o długości 62mm (55mm w części przeźroczystej). Kroplomierz (20 kropli = 1ml +/- 0,1ml). Filtr płynu 15µm. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu. Logo umozliwiające indentyfikację przyrządu na zaciskaczu. Łącznik luer- lock z zatyczką umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną. Dren długości 150 cm. Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku. Wolny od ftalanów. Opakowanie typu papier - folia z napisami w języku polskim w kolorze niebieskim umożliwiające rozróżnienie aparatów do przetaczania krwi od aparatów do infuzji. | 200 | szt
29 |  |  | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający uniwersalny, ostry kolec pozwalający na całkowite opróżnienie butelki. Igła biorcza dwukanałowa z odpowietrznikiem z filtrem. Komora kroplowa - 45 mm (40 mm w części przezroczystej). Kroplomierz 20 kropli z filtrem płynu 15 µm. Precyzyjny rolkowy regulator przepływu. Dren długości 150 cm. Sterylny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku. Wolny od ftalanów. Opakowanie z napisami w języku polskim w kolorze niebieskim umożliwiające rozróżnienie aparatów do przetaczania krwi od aparatów do infuzji. | 300000 | szt
30 |  |  | Pojemnik na odpady medyczne 30l wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach: szer. 30cm, dł. 40cm, wys. 39cm z dwoma uchwytami bocznymi, ze wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz hermetycznie uszczelnioną pokrywą przy użyciu stałego kleju na całym jej obwodzie z wygodnym uchwytem na środku. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, z metryczką (naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. | 1000 | szt
31 |  |  | Pojemnik na odpady medyczne 5l wykonany z czystego PP o wysokości 20,5cm(+/-0,3cm) , podstawie 15x15cm z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika (na pokrywie) oraz bocznym uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. | 10000 | szt
RAZEM WARTOSC BRUTTO : | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 16
EZ/ZP/74 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 16 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ….do umowy
Pakiet nr 16 - Wkłucia centralne
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfukatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Cewnik do żył centralnych, poliuretanowy, ze znacznikiem długości i miękką końcówką, posiadający dwupunktowy system mocowania do skóry i przeźroczyste dreniki infuzyjne doprowadzające do poszczególnych kanałów cewników z zaciskami oraz z zakończeniami w postaci łączników dostępu bezigłowego.3-światłowy (średnice kanałów: 16G/18G/18G ), rozmiar 7F x 15 cm oraz rozmiar 7F x 20cm z odporną na zaginanie metalowa prowadnicą wykonaną z Nitinolu. W zestawie igła ze zintegrowaną zastawką pozwalająca na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki. Możliwość identyfikacji położenia cewnika w naczyniu za pomocą odprowadzeń EKG, 1szt. | 300 | szt
2 |  |  | Cewnik do żył centralnych, poliuretanowy, ze znacznikiem długości i miękką końcówką, posiadający dwupunktowy system mocowania do skóry i przeźroczyste dreniki infuzyjne doprowadzające do poszczególnych kanałów cewników z zaciskami oraz z zakończeniami w postaci łączników dostępu bezigłowego. 4-światłowy (średnice kanałów:16G/18G/ 18G/14G), rozmiar 8F x 15 cm oraz 8F x 20cm, z odporną na zaginanie metalowa prowadnicą wykonaną z Nitinolu . W zestawie igła ze zintegrowaną zastawką pozwalająca na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki. Możliwość identyfikacji położenia cewnika w naczyniu za pomocą odprowadzeń EKG, 1szt. | 300 | szt
3 |  |  | Cewnik do żył centralnych poliuretanowy, ze znacznikiem długości i miękką końcówką, posiadający dwupunktowy system mocowania do skóry i przeźroczyste dreniki infuzyjne doprowadzające do poszczególnych kanałów cewników z zaciskami oraz z zakończeniami w postaci łączników dostępu bezigłowego.5-światłowy (średnice kanałów; 16G/18G/18G/18G/12G) , rozmiar 12F x 20 cm, z odporną na zaginanie metalowa prowadnicą wykonaną z Nitinolu. W zestawie igła ze zintegrowaną zastawką pozwalająca na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki. Możliwość identyfikacji położenia cewnika w naczyniu za pomocą odprowadzeń EKG, 1szt. | 150 | szt
4 |  |  | Zestaw do połączonego znieczulenia zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego z jednego dostępu (CSE) pakowany pojedynczo, sterylny, składający się: igła zewnątrzoponowa (ze szlifem Tuohy) 18G / 88 mm, plastykowym mandrynem i uchwytem igły ze skrzydełkami, znaczniki na igle co 1 cm, dodatkowy otwór w osi igły Tuohy, w osi zgięcia, do wprowadzenia igły podpajęczynówkowej, igła podpajęczynówkowa o długości 138,5 mm typu pencil point 27G, cewnik zewnątrzoponowy 20G z zamkniętym, zaokrąglonym, oznaczonym kolorem, końcem cewnika, z trzema otworami bocznymi, długość 1000 mm, znaczniki długości obecne na cewniku max.do200-210 mm, łącznik do cewnika zewnątrzoponowego, zakończenie Luer -Lock. Łącznik, osłonka lub inny system stabilizujący (blokujący) igłę podpajęczynówkową w igle zewnątrzoponowej, plastykowa strzykawka niskooporowa (do techniki utraty oporu LOR) 10 ml, końcówka Luer, łącznik do cewnika zewnątrzoponowego, końcówka Luer – Lock, filtr przeciwbakteryjny 0,2 μm płaski o zakończeniu Luer – Lock z koreczkiem zamykającym. | 100 | szt
5 |  |  | Igła do neurostymulatora o podwyższonej echogeniczności, bardzo dobrze widoczna pod USG, do identyfikacji nerwów obwodowych oraz przeprowadzania blokad, posiadająca: • igłę z odizolowanym szlifem 30 stopni i zaizolowaną na całej długości, ze znacznikami głębokości wkłucia, • powierzchnię echogeniczną o lepszej widoczności pod USG na 3 odcinkach od czubka igły, • powierzchnia echogeniczna musi znajdować się na odcinku 20 mm od czubka igły, • uchwyt igły ergonomiczny, rowkowany dla lepszego trzymania w palcach z wyraźnym znacznikiem kierunku szlifu igły, • kabelek elektryczny i drenik infuzyjny zintegrowany na stałe z uchwytem igły, • koniec drenika infuzyjunego zamknięty koreczkiem luer lock • znaczniki głębokości wkłucia igły co 1 cm, • rozmiar igły 22 G x 50 mm, 22G x 80mm do wyboru przez zamawiajacego, pakowane pojedynczo, sterylne | 500 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 17
EZ/ZP/74/2022/ES |  |  | Pakiet nr 17 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 17 - Kieszonki flizelinowe na holter EKG
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfukatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Jednorazowe kieszonki flizelinowe na holter EKG, RR, wymiary 130 x 140mm, długośc pasków 96cm, zapinane na rzep | 14000 | szt
2 |  |  | Oryginalne etui na rejestrator holtera EKG BTL kompatybilny z rejestratorem R3, R7, R12 oraz pozostałymi akcesoriami typu paaski. | 10 | szt
3 |  |  | Kable do holtera EKG | 6 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Do uzupełnienia

## Pakiet nr 18
EZ/ZP/ 74 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 18 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 18 - Cewniki do embolektomii i trombektomii
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfukatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Cewniki do embolektomii i trombektomii dwukanałowe z otworem 4F, 5F, 6F, 7F o długości 80cm, ze strzykawką do napełniania balonu. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | 400 | szt
razem wartość brutto
*Do uzupełnienia