## Pakiet nr 1
| EZ/ZP/75/2022/UG |  |  |  |  | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
|  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  | ZAŁĄCZNIK NR …. DO UMOWY
Pakiet nr 1 - Środki ochrony indywidualnej do Pracowni Cytostatycznej
……………………………………………………………………………………
NAZWA WYKONAWECY
Lp. | Producent * | Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa brutto | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto | WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, - i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy (Autentyczność ww. dokumentów musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego)*
1 |  |  | Sterylny kombinezon ochronny bez kaptura, ze szwami lamowanymi, z elastycznymi mankietami rękawów i nogawek oraz gumką w pasie. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach czystych klasy ISO-4/5, A i B wg GMP oraz jednocześnie: 1. Spełnia wymagania dla środków ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z dyrektywą UE 89/686/EEC 2. Spełnia wymagania dla przeciwchemicznej odzieży ochronnej: 3. Typ 5: Odporność na przeciek drobnych cząstek do wnętrza ubioru – badanie wg normy EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 4. Typ 6: Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (EN 13034:2005+A1:2009) 5. EN 14126:2003 – Odporność materiału na przeniakanie czynników biologicznych 6. Posiada właściwości mechaniczne: 7. Odporność na ścieranie materiału wg EN 530 Metoda 2, >10 cykli 8. Wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 Metoda B, >100 000 cykli 9. Odporność na przebicie wg EN 863 przynajmniej >5 N 10. Wytrzymałość szwów wg EN ISO 13935-2, >30 N 11. Materiał kombinezonu wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s) 12. Nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych oraz chroni przed ich przenikaniem ze środka ubrania. 13. Odporny na przenikanie typowych cytostatyków ( nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325) Konstrukcja kombinezonu: • Szwy lamowane wykonane od wewnętrznej strony, dodatkowo zabezpieczone materiałem Tyvek®, aby wzmocnić ochronę. • Elastyczna pętelka na kciuk wykonana z włókniny Tyvek®. • Elastyczne mankiety rękawów i nogawek. • Zamknięcie z przodu kombinezonu na zamek błyskawiczny przykryty patką Pozostałe informacje: - kolor materiału: biały - zwalidowany system podwójnego pakowania w celu zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń - dostępny w różnych rozmiarach (S-XXXL) - okres przydatności do użycia 5 lat - dostępny w rozmiarach: S; M; L; XL; XXL; XXXL. Pakowany a'25. | 750 | szt.
2 |  |  | Osłona na obuwie 1. Materiał: wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s) 2. Środek ochrony indywidualnej kategorii I 3. Sterylna osłona na obuwie z podeszwą antypoślizgową 4. Lamowane szwy 5. Troki do zawiązania wokół kostki 6. Zwalidowany system podwójnego pakowania Dostępna w rozmiarze od S do XL 7. Okres przydatności do użycia 5 lat. Pakowane a'100. | 2400 | szt.
3 |  |  | Kaptur ochronny 1. Materiał kaptura wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s) 2. Środek ochrony indywidualnej kategorii I 3. Sterylny kaptur z trokami, w kolorze białym 4. Lamowane szwy 5. Regulacja systemu wiązania, możliwość dopasowania do rozmiaru głowy 6. Zwalidowany system podwójnego pakowania 7. Dostępny w uniwersalnym rozmiarze 8. Okres przydatności do użycia 5 lat. Pakowane a'100. | 1000 | szt.
4 |  |  | Zarękawek: 1. środek ochrony indywidualnej kategorii I 2. przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B (według GMP) 3. czysty i sterylny, poziom zapewnienia sterylności SAL 10-⁶ (ISO 11137-1) 4. wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza zgodnie z ISO 5636-5 wynik 4 s), o niskiej pylności i gładkiej powierzchni, odpornego na ścieranie i przenikanie cytostatyków 5. wewnętrzne lamowane szwy 6. długość 45cm, z dwóch stron zakończony gumką w tunelu 7. pakowany po 2 sztuki, złożone w sposób ułatwiający aseptyczne zakładanie 8. zwalidowany system podwójnego pakowania w celu kontroli zanieczyszczeń 9. okres przydatności do użycia 5 lat | 1400 | szt.
5 |  |  | Fartuch ochronny z zamkiem błyskawicznym i kieszeniami, z wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 41,5 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 <45s). Mankiety rękawów zakończone gumką w tunelu. Kolor biały. Dostępny w rozmiarach od S do 2XL. Spełnia wymagania dla środków ochrony indywidualnej kategorii III PB [6], zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425. Posiada właściwości mechaniczne: odporność na ścieranie materiału wg EN 530 Metoda 2, >100 cykli; wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 Metoda B, >100 000 cykli; odporność na przebicie wg EN 863 przynajmniej >10 N; wytrzymałość szwów wg EN ISO 13935-2, >50 N. Nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych oraz chroni przed ich przenikaniem ze środka ubrania. Odporny na przenikanie typowych cytostatyków ( nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325) | 1200 | szt.
6 |  |  | Półmaska filtrująca w klasie filtracji FFP3 (EN 149:2001 + A1:2009) z dodatkową warstwą filtrującą węgla aktywnego. Półmaska o konstrukcji trójpanelowej z wysokowydajnym zaworem umieszczonym centralnie na środku półmaski. Wymagane oznakowanie: NR - jednorazowego użytku; D - została przebadana na zatkanie pyłem dolomitowym. Czasza wykonana z materiału wielowarstwowego antyalergicznego. Regulowany zacisk nosowy ułatwiający dopasowanie półmaski do nosa użytkownika; pianka nosowa stwarzająca większy komfort użytkowania; taśmy mocowane do półmaski za pomocą wysokoodpornych na zerwanie zszywaczy (brak ryzyka uszkodzenia mocowania taśmy); brak efektu parowania okularów; skuteczność filtracji 99% - stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności dla których NDS<0,05mg/m3 o ile maksymalne stężenie wynosi do 50xNDS; ; brak podatności na zapadanie się oraz tracenie kształtu dzięki wysokiej odporności na wysokie oraz niskie temperatury; pakowana indywidualnie w pojedyncze folie z nadrukowaną instrukcją użytkowania w postaci piktogramów; wykonane bez użycia lateksu; możliwość przechowywania przez 5 lat od daty produkcji; dodatkowa warstwa węgla aktywnego na całej powierzchni filtrującej półmaski. skuteczność filtracji bakteryjnej dla cząstek (BFE) – >99,9%,skuteczność filtracji dla cząstek (0,1 μm) – >99,9%, przebadane w zakresie penetracji chlorkiem sodu (skuteczność filtracji >99,9%) (wymagane potwierdzone przez producenta spełniania niniejszych wymagań). Posiada certyfikat wydany przez europejską notyfikowaną jednostkę certyfikująca (odpowiedni znak CE) na zgodność ze zharmonizowaną normą europejską EN 149:2001 + A1:2009. Dodatkowo produkt posiada certyfikaty na zgodność z ISO 9001: 2015 System Zarządzania Jakością lub równoważny, ISO 13485: 2016 System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych) lub równoważny. Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Deklaracja zgodności wystawiona przez producenta w języku polskim. Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia od producenta w celu potwierdzenia parametrów technicznych oraz dostarczenie certyfikatów i badań przeprowadzonych przez BSI" | 800 | szt.
7 |  |  | Ochronne rękawice sterylne, neoprenowe, kształt anatomiczny, kolor zielony, mankiet przedłużony prosto zakończony, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonem,AQL 0,65, długość min 300 mm, grubość na palcu 0,18 ±0,01mm, na mankiecie 0,16±0,01mm, średnie wydłużenie przy rozdarciu przed starzeniem min. 940%, pozbawione akceleratorów chemicznych ( informacja na opakowaniu), środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374-5 i EN ISO 374-1/typ A -piktogramy na opakowaniu, odporne przez min 240 min na min 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978, przebadane na min 30 substancji chemicznych (bez cytostatyków), w tym izopropanol, diglukonian chlorheksydyny, 35% formaldehyd, 30% nadtlenek wodoru, min 5% jodopowidon- min 4 poziom odporności; pakowane parami w opakowanie foliowe, w rozmiarach 6.0-9.0 | 530 | para
8 |  |  | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz, mikroteksturowane, kolor biały, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, o grubości ścianki na palcu: 0,22±0,03 mm, na dłoni 0,18±0,03 mankiecie: 0,15±0,03 mm, długość min 285mm,mediana siły zrywu przed starzeniem min 14N- badania z jednostki niezależnej wg EN 455-2, AQL 0,65 , niski poziom protein lateksowych przed starzeniem- max 20 µg/g ( wg EN 455-3)-badania z jednostki niezależnej, będące wyrobem medycznym i środkiem ochorony induwidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1(typ B),5, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, odporne przez min 240 min na przenikanie min 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978-wyniki badań; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie,część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 5,5-9,0 | 1700 | para
RAZEM:
* UZUPEŁNIĆ

## Pakiet nr 2
| EZ/ZP/75/2022/UG |  |  |  |  | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
|  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  | ZAŁĄCZNIK NR …. DO UMOWY
Pakiet nr 2 - Produkty przygotowania i podaży leków cytostatycznych
……………………………………………………………………………………
NAZWA WYKONAWECY
Lp. | Producent * | Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa brutto | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto | WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, - i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy (Autentyczność ww. dokumentów musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego)*
1 |  |  | Zestaw ratunkowy do usuwania skażenia cytostatykami. Produkt zarejestrowany jako środek ochrony osobistej (PPE) najwyższej kategorii III. Zoptymalizowany do usuwania cytostatyków wszystkich typów. Rekomendowany przez DGOP oraz ESOP. Skład zestawu: 1. kombinezon ochronny – 1szt; 2. rękawice ochronne odporne na cytostatyki – 1para; 3. rękawice żółte odporne na uszkodzenia mechaniczne – 1para; 4. obuwie ochronne 1para; 5. maska ochronna FFP3 – 1szt; 6. gogle ochronne – 1szt; 7. marker do oznaczenia obszaru skażenia lekiem – 1szt; 8. butelka z H2O – 1szt; 9. łopatka – szpatułka – 1szt;\ 10. szufelka – 1szt; 11. torba do utylizacji 1 + 2szt; 12. szczypce drewniane – 1szt; 13. mata chłonna ChemoSorb – 1szt;\ 14. ściereczki Isysoft – 6szt; 15. niebieski worek na odpady – 1szt; 16. specjalny worek na odpady zabezpieczający wydostanie się cytostatyku – 1szt; 17. opaski zaciskowe – 2szt; 18. tabliczka informacyjna / obrazkowa (oznaczenie miejsca skażenia miejsca) – 1szt; 19. Instrukcja dla użytkownika - 1szt; 20. raport z wypadku – 1szt. | 3 | szt.
2 |  |  | Bezpyłowa ścierka do czyszczenia powierzchni kontaktu z lekami cytostatycznymi, gramatura 64g/m2, składana, chłonność do 550% swojej objętości (do 65ml), rekomendowane użycie ze środkiem alkaicznym do Ph11 lub alkoholem 70% , rozmiar 400x300mm, sterylna. Pakowany a'2 | 300 | szt.
3 |  |  | Mata do bezpiecznego przygotowywania i podawania leków cytostatycznych czterowarstwowa, wierzchnia warstwa wykonana z siatki (pory 1 mikrometr) polietylenowej antypoślizgowej, gramatura 97,2 g/m2, chłonność min 880ml/m2, spodnia warstwa nieprzepuszczalna dla cieczy; rozmiar 560x410mm, sterylna. | 300 | szt.
4 |  |  | Marker permanentny do opisywania leków w loży laminarnej (cytostatycznej) w polu sterylnym, dodatkowo w opakowaniu dziewięć naklejek 50mmx12mm do oklejania produktów gotowych i gumka do podtrzymywania. Jednorazowego użytku, sterylny. | 10 | szt.
5 |  |  | Aqua - roztwór do przepłukiwania i irygacji. Pozwala dostosować pojemność do bieżącej potrzeby. Miękki materiał i wyprofilowany otwór wylotowy pozwala na precyzyjne przepłukanie poprzez manualne sterowanie ciśnieniem. Butelka zakręcana 1000ml. | 100 | szt.
6 |  |  | Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr cząsteczkowy 5um o dużej powierzchni; filtr zatrzymujący aerozole 0,2 um; port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock; obudowa zastawki w kolorze czerwonym, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | 1000 | szt.
7 |  |  | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów infuzyjnych oraz leków - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr bakteryjny 0,45um o dużej powierzchni; port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock; posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki; sterylny; wyposażony w klapkę koloru zielonego. | 1000 | szt.
8 |  |  | Urządzenie / zawór do transferu leków niebezpiecznych i toksycznych. Przeznaczone jest do używania ze strzykawkami i wyrobami wyposażonymi w złącze typu luer lock. Wyposażony z system z bursztynową nakrętką uniemożliwjającą odkręcenie zaworu od strzykawki. | 50 | szt.
9 |  |  | Strzykawka do podawania leków wrażliwych na światło - kolor żółty skalowana co 1ml; pojemność 50ml; igła do aspiracji leku 2,0 x 30 lub 28mm, igła połączona ze strzykawką; gotowa do użycia, wykonana z polipropylenu i bez lateksu; 3 częściowa końcówka luer-lock. | 50 | szt.
10 |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 50/60ml do pomp infuzyjnych posiadanych przez Zamawiającego typu Medima wykonana z polipropylenu, wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze niebieskim, idealna czytelność, stopniowanie co 1 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory.Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. | 100 | szt.
11 |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 20ml do pomp infuzyjnych wykonana z polipropylenu, wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, idealna czytelność, stopniowanie co 1 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory.Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. | 200 | szt.
12 |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 10ml do pomp infuzyjnych wykonana z polipropylenu,wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, idealna czytelność, stopniowanie co 0,5 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. | 200 | szt.
13 |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 5ml do pomp infuzyjnych wykonana z polipropylenu,wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, idealna czytelność, stopniowanie co 0,2 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu | 400 | szt.
14 |  |  | Strzykawka trzyczęściowa do pompy infuzyjnej z końcówką Luer Lock – 3ml gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem - naturalnie bezlateksowy syntetyczny materiał zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych); łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki; czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna; strzykawka wykonana z polipropylenu; kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Strzykawka skalibrowana z pompą strzykawkową Perfusor Space wymienioną w instrukcji obsługi pompy. | 1000 | szt.
15 |  |  | Łącznik międzystrzykawkowy z podwójnym żeńskim zakończeniem luer lock; do połączenia dwóch strzykawek luer lock; prosty tor przepływu. Kolor zielony. | 800 | szt.
16 |  |  | Koreczek kombi czerwony, odporny na działanie cytostatyków. | 2000 | szt.
17 |  |  | Dren bursztynowy do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym / kompatybilny z drenem wielodrożnym. Dren wykonany w całości z poliuretanu, bez zawartości PCV i DEHP. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym wyciekom płynu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 800 | szt.
18 |  |  | Dren przezroczysty z filtrem 0,2μm do przygotowywania leków cytostatycznych np. paclitaxeli w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym. Bez zawartości DEHP. Dren wykonany z poliuretanu bez PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym (0,8µm) zapobiegającym wydostaniu się płynu oraz umożliwiającym usunięcie powietrza z drenu. Wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 200 | szt.
19 |  |  | Dren przezroczysty do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym / kompatybilny z drenem wielodrożnym. Dren wykonany w całości z poliuretanu, bez zawartości PCV i DEHP. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym wyciekom płynu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 700 | szt.
20 |  |  | Osłona flakonu o poj. 100ml - 250ml, ochrona leku światłoczułego - cytostatycznego, w kolorze zielonym, z wycięciem na uchwyt pojemnika.Rozmiar 12x21cm. | 3000 | szt.
21 |  |  | Osłona flakonu o poj. 500ml - 1000ml, ochrona leku światłoczułego - cytostatycznego, w kolorze zielonym, z wycięciem na uchwyt pojemnika. Rozmiar 20x30cm. | 2500 | szt.
22 |  |  | Korek luer-lock z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% IPA (izopropyl). Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni. | 3000 | szt.
23 |  |  | Strzykawka 3 częściowa 5 ml z zawartością 5ml sterylnego roztworu 0,9 % NaCl; z korkiem do zastosowania na zawór bezigłowy Luer-Lock z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% IPA (izopropyl) umieszczonym w tłoku strzykawki w osobnym opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni. Zabezpieczenie złącza Luer-Lock strzykawki zatyczką nieodkręcaną łatwą do usunięcia. Skala strzykawki w wielkości wypełnienia NaCl. Przeznaczona tylko do przepłukiwania. | 100 | szt.
24 |  |  | Strzykawka 3 częściowa 10 ml z zawartością 10ml sterylnego roztworu 0,9 % NaCl; z korkiem do zastosowania na zawór bezigłowy Luer-Lock z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% IPA (izopropyl) umieszczonym w tłoku strzykawki w osobnym opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni. Zabezpieczenie złącza Luer-Lock strzykawki zatyczką nieodkręcaną łatwą do usunięcia. Skala strzykawki w wielkości wypełnienia NaCl. Przeznaczona tylko do przepłukiwania. | 600 | szt.
25 |  |  | Zestaw drenów bursztynowych wielodrożnych (nie zawierających DEHP) do podaży leków cytostatycznych za pomocą pomp objętościowych i metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu bez zawartości PCV. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 2 zawory bezigłowe zintegrowane, zamontowane pod kątem 90 stopni do drenu. Zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock / dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta / do podaży bolusa. Dwuczęściowa ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniem opakowania z płynem. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy (0,8μm) na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 536 | szt.
RAZEM:
* UZUPEŁNIĆ

## Pakiet nr 3
| EZ/ZP/75/2022/UG |  |  |  |  | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
|  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  | ZAŁĄCZNIK NR …. DO UMOWY
Pakiet nr 3 - Produkty przygotowania i podaży leków cytostatycznych
……………………………………………………………………………………
NAZWA WYKONAWECY
Lp. | Producent * | Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa brutto | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto | WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, - i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy (Autentyczność ww. dokumentów musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego)*
1 |  |  | Aparat do przygotowania kroplówki i infuzji metodą grawitacyjną, bez PCV; filtr infuzyjny 0,2μm poniżej komory kroplowej; przeźroczysty mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99, elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; dren o długości 150cm, nie zawiera DEHP i lateksu nr katalogowy na opakowaniu jednostkowym, sterylny. | 240 | szt.
2 |  |  | Zastawka dostępu bezigłowego - pojedyncza o ergonomicznym kształcie, długości 33 mm, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przezroczystą obudową, przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu, (droga przepływu nie może przebiegać przez otwory w membranie tylko widoczną drogą pomiędzy obudową, a membraną), pozbawiona części metalowych, umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów, automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej. „Wyrzut pozytywny” 0,03 ml zapewnijący wytworzenia tzw. "korka" w cewniku naczyniowym, pakowana pojedynczo , sterylna. | 250 | szt.
3 |  |  | Aparat dwudrożny z portem bezigłowym nad komorą kroplową: ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału, ostry kolec wykonany z przezroczystego materiału, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia poziomu; 15um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniem opakowania z płynem; pozbawiony ftalanów DEHP; dren o długości 180cm. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 250 | szt.
4 |  |  | Aparat bursztynowy do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji do leków światłoczułych - przeźroczysty mocny kolec (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym; elastyczna dolna część komory kroplowej; 15um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 250 | szt.
5 |  |  | Aparat bursztynowy do podaży cytostatyków za pomocą pomp infuzyjnych Plum; wielodrożny z linią główną zakończoną kolecem do płukania lini po każdoraowym podaniu leku; cztery zawory bezigłowe typu Clave; długość drenu 216cm. | 250 | szt.
6 |  |  | Aparat przezroczysty do podaży płynów i leków za pomocą pomp infuzyjnych Plum; Długość drenu 272cm; pojemność wypełnienia 19ml; Wolny od latex-u i DEHP. Komora kroplowa z filtrem 15μm. Pakowane a'50. | 1050 | szt.
7 |  |  | Aparat bursztynowy do podaży płynów i leków za pomocą pomp infuzyjnych Plum; Długość drenu 272cm; pojemność wypełnienia 15ml; Na drenie poniżej komory umiejscowiony filtr 0.2μm. W części dystalnej drenu umiejscowiony zawór bezigłowy typu Clave. Wolny od latex-u i DEHP. Komora kroplowa z filtrem 15μm. Pakowane a'50. | 250 | szt.
8 |  |  | Zestaw drenów przezroczystych wielodrożnych (nie zawierających DEHP) do podaży leków cytostatycznych metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu bez zawartości PCV. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 2 zawory bezigłowe zintegrowane, zamontowane pod kątem 90 stopni do drenu. Zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock / dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta / do podaży bolusa. Dwuczęściowa ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniem opakowania z płynem. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy (0,8μm) na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 250 | szt.
RAZEM:
* UZUPEŁNIĆ

## Pakiet nr 4
| EZ/ZP/75/2022/UG |  |  |  |  | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
|  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  | ZAŁĄCZNIK NR …. DO UMOWY
Pakiet nr 4 - Produkty przygotowania i podaży leków cytostatycznych
……………………………………………………………………………………
NAZWA WYKONAWECY
Lp. | Producent * | Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa brutto | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto | WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, - i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy (Autentyczność ww. dokumentów musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego)*
1 |  |  | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, bursztynowa, do podaży leków światłoczułych, pojemność 50-60 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), czarna niezmywalna skala co 1ml ,skala nominalna wyróżniona graficznie (obwiedzenie, otoczenie kółkiem liczby określajacej liczbę pojemności nominalnej ), skala poza skalą nominalną co 1 ml logo producenta i nazwa własna typu strzykawki na cylindrze, opakowanie 60 szt. | 2 | op.
2 |  |  | Strzykawka a 3-częściowa, jałowa, końcówka luer-lock 50/60 ml, tłok i cylinder z polipropylenu,skalowanie co 1 ml do 60 ml ,logo producenta na cylindrze, sterylne,opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta jednorazowego użytku sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu,opakowanie max 100 szt. | 2 | op.
3 |  |  | Strzykawka 3-częściowa , jałowa, końcówka luer-lock, 30 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 1 ml, logo producenta na cylindrze , sterylne,opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), jednorazowego użytku , kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu,opakowanie max 100 szt. | 2 | op.
4 |  |  | Strzykawka 3-częściowa , jałowa, końcówka luer-lock - 20 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki,skalowanie co 1 ml, logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne),jednorazowego użytku, kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt. | 2 | op.
5 |  |  | Strzykawka 3-częściowa , jałowa, końcówka luer-lock 10 ml, tłok i cylinder z polipropylenu ,długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie 0,2 ml, logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne),jednorazowego użytku ,kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt. | 2 | op.
6 |  |  | Strzykawka 3-częściowa , jałowa, końcówka luer-lock,- 5 ml, tłok i cylinder z polipropylenu,długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 0,2 ml, logo producenta na cylindrze, sterylne,opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne),jednorazowego użytku, kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlekiem etylenu, opakowanie max 100 szt. | 2 | op.
7 |  |  | Strzykawka 3-częsciowa , jałowa, końcówka luer-lock - 3 ml, tłok i cylinder z polipropylenu ,długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki,skalowanie co 0,1 ml,logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), jednorazowego użytku , kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta , sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt. | 2 | op.
8 |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 1 ml , jednorazowa, sterylna, z polipropylenu , bezigłowa z końcówką Luer Lock. Wnętrzne strzykawki zawierająca silikonową powłokę. Strzykawka zawierająca pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem się tłoka .Uszczelniacz tłoka nie zawierający lateksu.Opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne),Sterylizowana tlenkiem etylenu . Opakowanie 100 sztuk. | 2 | op.
9 |  |  | Strzykawka 3 częsciowa o pojemności 3, 5 i 10 ml z dołączoną tępą igłą (fabrycznie nakręcona igła na strzykawkę) w rozmiarze 18 G x 40 mm. | 200 | szt.
10 |  |  | Zestaw do przygotowania cytostatyków z bursztynowym drenem wykonanym z poliuretanu o długości 41 cm, bez PCV. W linii zawór bezigłowy z płaską i gładką powierzchnią do dezynfekcji, zacisk zatrzaskowy. W dystalnej części łącznik luer lock z filtrem hydrofobowym pozwalającym na bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu oraz zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się płynu. Objętość wypełnienia systemu – 2,8 ml. Zestaw umożliwiający podaż z worka i butelki | 1000 | szt.
11 |  |  | Zestaw do zabezpieczania miejsc rozlania się cytostatyków: • Pełen strój ochronny: o Rękawice Chemoprotect®, o Fartuch Chemoprotect®, o Maska oddechowa, o Gogle, o Ochraniacze na buty, • Znaki ostrzegawcze; • Worek na odpady Chemoprotect®; • Ściereczki chłonne; • Pudełko plastikowe; • Plastikowy zacisk do worka; • Gumowa ściągaczka; • Penseta; • Wata; • Szufelka; • Taśma ostrzegawcza; • Proszek Green Z. | 1 | szt.
12 |  |  | Zamknięty łącznik bezigłowy z męską końcówką typu Luer z kapturkiem zabezpieczającym. Łącznik do przygotowania, transportu i podazy leku cytostatycznego, wytwarzający zamknięty system, który zamyka się samoczynnie po rozłączeniu ze strzykawką lub zestawem kroplówkowym. Łącznik przeźroczysty, o przepływie min. 150 ml/min, posiadający system uniemozliwiający odkręcenie łącznika od strzykawki. | 50 | szt.
13 |  |  | Strzykawka o szczelnej konstrukcji, z konektorem umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznej z fiolki w systemie zamkniętym. Strzykawka zaopatrzona w szczelną gumową uszczelkę, uniemożliwiającą wyciek leku. Strzykawka z męskim konektorem tworzy system zamknięty, gwarantujący przepływ min. 150 ml/min. Konektor posiada mechanizm obrotowy, po nakręceniu na strzykawkę, uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. Strzykawka w rozmiarze 3 ml. | 50 | szt.
14 |  |  | Bezigłowe urządzenie do bezpiecznego przenoszenia leków w strzykawce z końcówką luer lock. Urządzenie (łącznik), umożliwiające pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z fiolki, bezpieczne przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc zamknięty, szczelny system, posiadający elastomerowe membrany, gwarantujące suchość połączeń. Bez PCV. Przyrząd posiada mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. | 50 | szt.
15 |  |  | Adapter do fiolki do rozpuszczania leków i wyrównywania ciśnienia w systemie zamkniętym. Do fiolek o średnicy 20 mm. Zamknięty system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki. Posiada plastikową igłę wdłużnie ściętą umożliwiającą maksymalne pobranie leku z fiolki, podwójną membranę elastomerową gwarantującą suche połączenia, rozszerzającą się komorą zewnętrzną o objętości 100 ml. Zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem areozoli, oparów niebezpiecznych substancji. Bez PCV. Posiada kod ONB nadany przez FDA. | 50 | szt.
16 |  |  | Urządzenie dostępowe do linii infuzyjnej, umożliwiające podaż leku w systemie zamkniętym. Działające w systemie podwójnych elastomerowych membran. Umożliwia wielokrotną podaż bolusa. Membrana płaska, łatwa do dezynfekcji nie wystająca poza krawędź obudowy. | 50 | szt.
17 |  |  | Zestaw infuzyjny z wbudowanym łącznikiem do bezpiecznego przenoszenia leków, działający w systemie elastomerowych membran. Całkowita długość 46 cm. Wyposażony w zatyczkę Flow-stop, dla łatwego wypełnienia i odpowietrzenia zestawu oraz zacisk zatrzaskowy. Nie zawiera PCV, DEHP. | 50 | szt.
18 |  |  | Adapter do fiolki do rozpuszczania leków i wyrównywania ciśnienia w systemie zamkniętym. Do fiolek o średnicy 13 mm. Zamknięty system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki. Posiada plastikową igłę wdłużnie ściętą umożliwiającą maksymalne pobranie leku z fiolki, podwójną membranę elastomerową gwarantującą suche połączenia, rozszerzającą się komorą zewnętrzną o objętości 20 ml. Zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem areozoli, oparów niebezpiecznych substancji. Bez PCV. Posiada kod ONB nadany przez FDA. | 50 | szt.
19 |  |  | Półmaska filtrująca FFP3 certykowana, jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych. Maska 5-warstwowa, 2-panelowa, mocowana na elastyczne gumki, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP3 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji min. 99 %, cząsteczek o wielkości 0,6 μm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe. | 1100 | szt.
20 |  |  | Sterylny Fartuch Chirurgiczny pełnobarierowy (min.200 mmH20) i oddychający (min. 3800 g/m2/24h) na całej powierzchni wykonany z włókniny trójwarstwowej SFS o gramaturze 78 g/m2. Przebadany na przenikanie min. 11 cytostatyków (wyniki badań załączone do oferty). Oznakowany jako wyrób medyczny klasy Is oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Zgodny z EN 14605. Rękaw fartucha zakończony dzianinowym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na nałożenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rękawy fartucha scalone podłużnym zgrzewem. Opakowanie zawierające min. 1 ręcznik chłonny min. 65x35 cm. Posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Dostępny w 2 rozmiarach.(L, XL) | 250 | szt.
21 |  |  | Półmaska filtrująca FFP2 certyfikowana, jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych. Maska 5-warstwowa, 2-panelowa, mocowana na elastyczne gumki, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji > 94%, cząsteczek o wielkości 0,6 μm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe. | 600 | szt.
22 |  |  | Uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standard lub miko tj. kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający rynienkę która umożliwiają maksymalne pobranie leku z fiolki, bez strat. Kolec z dwoma przeciwlegle umieszczonymi otworami, jednym na szczycie kolca, drugim w połowie jego długości. – do wyboru przez Zamawiającego. Przyrząd Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku oraz filtr cząsteczkowy 5 mikrona, nisko wiążący białka zapewniający efektywne filtrowanie płynów. Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawki oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Filtr wbudowany na całej długości w część chwytną przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. | 50 | szt.
23 |  |  | Kompatybilny ze strzykawką luer lock przyrząd do bezpiecznego przechowywania i aspiracji leków z dwoma bocznymi stabilizatotami i kolcem ściętym do połowy swojej długości ułatwiajacym wybranie leku z fiolk. Posiada filtr 0,2mikrona. | 50 | szt.
24 |  |  | Uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem micro. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku oraz filtr cząsteczkowy 5 mikrona, nisko wiążący białka zapewniający efektywne filtrowanie płynów. Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawk oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Filtr wbudowany na całej długości w część chwytną przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu- 0,28ml. Kolec mikro tj. kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający rynienkę która umożliwiaja maksymalne pobranie leku z fiolki, bez strat. Kolec z dwoma przeciwlegle umieszczonymi otworami, jednym na szczycie kolca, drugim w połowie jego długości. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. | 50 | szt.
25 |  |  | Przyrząd do bezpiecznego otwierania szklanych ampułek, korpus wykonany z aluminium, sprężynowy mechanizm utylizacji odłamanej główki ampułki, do ampułek o pojemności: 2-15 ml, wersja kieszonkowa (NIEBIESKI) | 5 | szt.
RAZEM:
* UZUPEŁNIĆ

## Pakiet nr 5
| EZ/ZP/75/2022/UG |  |  |  |  | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
|  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  | ZAŁĄCZNIK NR …. DO UMOWY
Pakiet nr 5 - Produkty przygotowania i podaży leków cytostatycznych
……………………………………………………………………………………
NAZWA WYKONAWECY
Lp. | Producent * | Nzwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa brutto | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto | WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, - i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy (Autentyczność ww. dokumentów musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego)*
1 |  |  | Zamkniety system do transferu leków cytostatycznych między strzykawkami. Złożony z dwóch bezigłowych łączników połączonych podstawami korpusów, które umożliwiają przepływ 150-160 ml/min. między nimi. Sterylny, pakowany pojedyńczo. Bez lateksu, PCV, DEHP i części metalowych; połączenie luer i luer lock. | 50 | szt.
2 |  |  | Bezigłowe urządzenie do rozpuszczania i pobierania leków cytostatycznych z fiolki, tworzące zamknięty hermetycznie, sterylny system umożliwiający rozpuszczenie liofizowanego cytostatyku, z ostrzem wkuwajacym i balonikiem zewnętrznym o objętości 100-110 ml; szybkość przepływu 180-190 ml/min.; zawiera filtr hydrofobowy 0,2 mikrona. Nie zawiera lateksu, PCV, DEHP i metalu; podłączenie luer i luer lock. Produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. | 200 | szt.
3 |  |  | Zamknięty system dostępowy z uniwersalnym mocowaniem i odpowietrzaczem: bezigłowy, dwukierunkowy, samozamykający się zawór z gładką powierzchnią, łatwą do dezynfekcji, zawiera nasadkę zabezpieczającą ostrze nakłuwacza, dwa boczne stabilizatory blokujące ostrze nakłuwające, filtr hydrofobowy 0,2 mikrona z zabezpieczającą obudową, szybkość przepływu 180-190 ml/min.; połączenie luer i luer lock. Produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. Możliwość przechowywania fiolki z systemem dostepowym do 28 dni. | 200 | szt.
4 |  |  | Tępa Igła z filtrem posiada wbudowany w nasadkę filtr 5µm, 1,2 x 40 mm, op. a 100 szt. | 5 | op.
5 |  |  | Zamknięty łącznik męski na strzykawkę umożliwiające pobranie roztworu leku cytotoksycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym. Łącznik umożliwiający bezpieczne przeniesienie leku w strzykawce i podanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, zapewniające suche, szczelne połączenie. Wymagania: do połaczeń Luer Lock i Luer Slip, system zamykający się samoczynnie po rozłączeniu. Przeźroczysty, z widocznym kanałem przepływu. Objętość wypełnienia max. 0,1ml, przepływ min. 220 ml/min, ilość aktywacji: 100. Jałowe, pakowane pojedynczo kompatybilne z lekami cytotoksycznymi. Nie zawiera lateksu, PCV, DEHP i części metalowych, sterylny; wyposażony w czerwoną zatyczkę zabezpieczającą port męski LuerLock przed przypadkową kontaminacją. | 700 | szt.
RAZEM:
* UZUPEŁNIĆ

## Pakiet nr 6
| EZ/ZP/75/2022/UG |  |  |  |  | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
|  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  | ZAŁĄCZNIK NR …. DO UMOWY
Pakiet nr 6 - Produkty przygotowania i podaży leków cytostatycznych
……………………………………………………………………………………
NAZWA WYKONAWECY
Lp. | Producent * | Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa brutto | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto | WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, - i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy (Autentyczność ww. dokumentów musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego)*
1 |  |  | Linia boczna poliuretanowa z ostrzem nakłuwającym, filtrem hydrofobowym 1,2 µm, łącznikiem Y-Clave i końcówką typu luer z zastawką zwrotną - długość systemu 41 cm, objętość napełnienia ok.. 2,7 ml, żółtawy przewód przedłużający o średnicy 2,9 x 4,1 mm, ilość aktywacji 600 - nie dłużej niż 7 dni, wolny od lateksu, DEHP i części metalowych, produkt pakowany pojedyńczo, sterylny. | 50 | szt.
2 |  |  | Zestaw do przetoczeń cytostatyków, linia boczna bursztynowa - dł. 31 cm, kolec typu spik wentylowany z filtrem hydrofobowym, zacis typu Roberts, komora kroplowa z filtrem cząsteczkowym 15 µm, dodatkowy port szybkich podań z portem bezigłowym przy końcu dystalnym; koniec dystalny zabezpieczony zatyczką z membraną wyrównującą ciśnienie i zapobiegającą wyciekowi płynu przy wypełnianiu, objętość wypełnienia 2,5 ml; wykonany z poliuretanu, ilość aktywacji 600 - nie dłużej niż 7 dni, wolny od lateksu, DEHP i części metalowych, produkt pakowany pojedyńczo, sterylny. | 50 | szt.
3 |  |  | System z portem bezigłowym do pobierania leku, objętość napełnienia ok.. 0,16 ml, podłączenie luer i luer lock, ilość aktywacji 600 przez 7 dni, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, pakowany pojedyńczo, sterylny. | 50 | szt.
4 |  |  | Odpowietrzalny zestaw łącznika z ostrzem do nakłuwania fiolek 13 mm, do wielokrotnego pobierania, filtr hydrofobowy 0,2 µm, objętość napełnienia 0,27 ml, szybkość przepływu 185 ml\min., ilość aktywacji 600 w ciągu 7 dni, wolny od lateksu i części metalowych, nie zawiera DEHP, pakowany pojedyńczo, sterylny. | 50 | szt.
5 |  |  | Zamkięty hermetycznie, sterylny system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego cytostatyku i pobranie leku z fiolki, wyposażony w ostrze wkłuwające, balonik wewnętrzny automatycznie wyrównujący ciśnienie w trakcie pobierania preparatu. Objętość balonika 50-60 ml, szybkość przepływu 180-190 ml/min., filtr hydrofobowy 0,2 mikrona, nie zawiera lateksu PCV, DEHP i części metalowych, podłączenie luer i luer lock, pakowany pojedyńczo. | 200 | szt.
6 |  |  | System do pobierania leków-uniwersalny, długość 6,2 cm, filtr hydrofobowy 0,2 mikrona, na fiolkę o dowolnej średnicy korka, przestrzeń martwa 0,2 ml, szybkość przepływu 180 ml/min., łącznik bezigłowy z kolcem, kolec dwukanałowy o długości 2 cm, jeden kanał biorczy, drugi wyrównujący ciśnienie, przekrój kolca 0,3 cm, ilość aktywacji 600 przez 7 dni, podłączenie luer i lure lock, wolny od lateksu, DEHP i części metalowych, pakowany pojedyńczo, sterylny. | 50 | op.
7 |  |  | Zamknięty system z ostrzem nakłuwającym z bocznymi uchwytami do fiolek o średnicy 20 mm przeznaczony do przygotowywania oraz rozcieńczania leków, zewnętrzny balonik automatycznie wyrównuje ciśnienie w trakvie podawnia, pobierania z fiolki, objętość balonika 100 ml, filtr hydrofobowy 0,2 µm, objętość napełnienia ok. 0,14 ml, ilość aktywacji 600 przez 7 dni, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, pakowany pojedyńczo, sterylny. | 50 | szt.
8 |  |  | Nakłuwacz z ostrzem bezigłowym okalającym fiolkę o średnicy 20 mm-długość systemu 6,2 cm, przestrzeń martwa 0,2 ml, filtr hydrofobowy 0,2 mikrona, łącznik bezigłowy z kolcem dwukanałowym o długości 2 cm, jeden kanała biorczy, drugi wyrównujący ciśnienie, przekrój kolca 0,3 cm, ilość aktywacji 600 w okresie 7 dni, posłączenie luer i luer lock, wolny od lateksu, DEHP i części metalowych, produkt pakowany pojedyńczo, sterylny. | 50 | szt.
9 |  |  | System z portem bezigłowym do pobierania z worków, objętość napełniania 0,39 ml, ilość aktywacji 600, nie dłużej niż 7 dni; Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, podłączenie luer i luer-lock; nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. | 50 | szt.
10 |  |  | Zamknięty system mini ostrza nakłuwającego do worka (z łącznikiem Clave); Odpowiedni do pracy z systemami podaży automatycznej oraz ambulatoryjnymi i domowymi pompami infuzyjnymi, przestrzeń martwa 0,06ml, szybkość przepływu 185ml/min., ilość aktywacji: 600 – nie dłużej niż 7 dni, podłączenie luer o średnicy wewnętrznej pomiędzy 1,55 mm do 2,8 mm i luer lock, wolny od lateksu, DEHP i części metalowych, produkt pakowany pojedynczo- sterylny. op.=50 szt. | 2 | op.
11 |  |  | Łącznik neutralnego rozłączenia-MicroClave Clear z czerwoną opaską na korpusie, zamknięty system bezigłowy, przestrzeń martwa 0,04 ml, szybkość przepływu 165 ml/min., ilość aktywacji 600 przez 7 dni, wolny od lateksu i części metalowych. | 50 | szt.
RAZEM:
* UZUPEŁNIĆ

## Pakiet nr 7
| EZ/ZP/75/2022/UG |  |  |  |  | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
|  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  | ZAŁĄCZNIK NR …. DO UMOWY
Pakiet nr 7 - Produkty przygotowania i podaży leków cytostatycznych
……………………………………………………………………………………
NAZWA WYKONAWECY
Lp. | Producent * | Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa brutto | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto | WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, - i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy (Autentyczność ww. dokumentów musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego)*
1 |  |  | Dreny przedłużające dedykowane do pompy z rodziny CADD; pompa Ambulatoryjna Volumetryczna dł aparatu 152 cm, światło drenu 1,8 ml, z filtrem 0,2μ, op. = 50szt. | 150 | szt.
RAZEM:
* UZUPEŁNIĆ