## Pakiet 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
EZ/114/2022/ESŁ
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
Pakiet nr 1 - Rękawice nitrylowe do uchwytów naściennych
Poz. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość opakowań | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent | Certyfikat i/lub deklaracja* | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1. | Rękawice nitrylowe do uchwytów naściennych | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, teksturowane na końcach palców, chlorowane od strony wewnętrznej, mankiet z rolowanym brzegiem, kształt uniwersalny. Długość min. 240mm. Grubość min.: palec 0,07mm, dłoń 0,06mm, mankiet 0,05mm. AQL 1.0, siła zrywu przed starzeniem min. 6N. Opakowanie umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od spodu opakowania jedynie za mankiet (mankiet zawsze wyjmowany pierwszy), bez konieczności dotykania opakowania i pozostałych rękawic. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: tiuramów oraz MBT, potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978 . Zgodne z normami: EN 455, EN 420, EN ISO 374, EN 16523-1. Dla opakowania po 200 szt. - rozmiary: S - 125 op., M - 200 op., L - 150 op., XL - 48 op. Dla opakowania po 250 szt. - rozmiary: S - 100 op., M - 160 op., L - 120 op., XL - 40 op. (Dopuszcza się opakowanie 240szt. dla rozmiaru XL.) Rozmiar kodowany kolorystyczne. | dla opakowania 200 szt. = 523 dla opakowania 250 szt. = 420
Wartość pakietu:
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974).
........................................................................................................................................
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
EZ/114/2022/ESŁ
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
Pakiet nr 2 - Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne
Poz. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilośc par | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent | Certyfikat i/lub deklaracja* | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z naturalnego lateksu, kształt anatomiczny. Wewnętrzna powierzchnia bezzapachowa wodorozcieńczalna z dodatkiem glicerolu, a także warstwy ochronnej dimetykonu, która zapobiega wysuszaniu skóry, z zewnątrz teksturowana. Mankiet prosty z niechlorowaną opaską lepną na końcu zapobiegającą zsuwanie się rękawic. Grubość rękawicy 0,23 mm na palcu, 0,21 mm na dłoni, 0,19 mm na mankiecie. Długość min . 290 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem 18,2 N,. Poziom protein 30 μg/g AQL 0,65. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4, EN ISO 374-1, EN 374-2 i 4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420. Oznaczenie CE zgodne z MDD 93/42/EWG (klasa IIa) i rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Rękawice i saszetki należy utylizować jako odpady kliniczne. Wewnętrzne opakowanie papierowe, pudełka i kartony/opakowania można poddawać recyklingowi, ale należy utylizować jako odpady kliniczne. Rozmiary: 6,5 - 500 par, 7,0 - 500 par, 7,5 - 500 par, 8,0 - 200 par. | 1700
2 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z naturalnego lateksu, kształt anatomiczny. Od wewnętrz polimer z hydrofobową powierzchnią ułatwiającą zakładanie i zdejmowanie, z zewnątrz teksturowana. Mankiet prosty z niechlorowaną opaską lepną na końcu zapobiegającą zsuwanie się rękawicy. Grubość rękawicy 0,22 mm na palcu, 0,20 mm na dłoni, 0,20 mm na mankiecie. Długość min. 290 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem 19,3 N,. Poziom protein 30 μg/g . AQL 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4, EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420. Oznaczenie CE zgodne z MDD 93/42/EWG (klasa IIa) oraz z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Rękawice i saszetki należy utylizować jako odpady kliniczne. Wewnętrzne opakowanie papierowe, pudełka i kartony/opakowania można poddawać recyklingowi, ale należy utylizować jako odpady kliniczne. Rozmiary: 6,0 - 200 par, 6,5 - 2000 par, 7,0 - 2500 par, 7,5 - 2000 par, 8,0 - 800 par. | 7500
3 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z neoprenu, kształt anatomiczny. Od wewnętrz polimer z hydrofobową powierzchnią ułatwiającą zakładanie i zdejmowanie, z zewnątrz teksturowana. Mankiet prosty z niechlorowaną opaską lepną na końcu zapobiegającą zsuwanie się rękawicy. Grubość rękawicy 0,19 mm na palcu, 0,18 mm na dłoni, 0,15 mm na mankiecie. Długość min. 305 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem 12,6 N, AQL 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4, EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420. Oznaczenie CE zgodne z MDD 93/42/EWG (klasa IIa) oraz zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Rękawice i saszetki należy utylizować jako odpady kliniczne. Wewnętrzne opakowanie papierowe, pudełka i kartony/opakowania można poddawać recyklingowi, ale należy utylizować jako odpady kliniczne. Rozmiary: 6,5 - 600 par, 7,0 - 600 par, 7,5 - 800 par, 8,0 - 500 par. | 2500
Wartość pakietu:
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974).
........................................................................................................................................
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy