## P.1 - STAB. TRANSPEDIKULARNA
PAKIET NR 1 - Stabilizacja transpedikularna z zastosowaniem śrub z cementem kostnym
L.p. | Producent * | Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
ZESTAW |  |  | Materiał Tytan, Śruby wieloosiowe, samogwintujące o średnicach od 5.5mm do 8.5mm ze skokiem co 1mm. Kąt ruchu śruby w głowie +/_ 30 stopni, walcowy kształt śruby, podwójny zwój gwintu na śrubie w celu szybszego wprowadzania, długość śrub 25mm-90mm, śruba kaniulowana, fenestrowana dla wprowadzania cementu kostnego. Nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta. W zestawie cement kostny wraz z mieszalnikiem oraz kaniula i popychacz umożliwiający wprowadzenie cementu . W zestawie dostepne łączniki proste i odsadzone, otwarte, zamknięte, tulipanowe.
1. |  |  | Śruba fenestrowana | szt. | 20 |  |  | 0
2. |  |  | Nakrętka | szt. | 20 |  |  | 0
3. |  |  | Łącznik | szt. | 10 |  |  | 0
4. |  |  | Kaniula | szt. | 20 |  |  | 0
5. |  |  | Popychacz | szt. | 20 |  |  | 0
6. |  |  | Cement | szt. | 5 |  |  | 0
7. |  |  | Mieszalnik z podjanikiem | szt. | 5 |  |  | 0
8. |  |  | Pręt | szt. | 10 |  |  | 0
* UZUPEŁNIĆ
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii. Wzór umowy użyczenia stanowi załącznik nr 3a do SWZ .
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przesłania zestawienia instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii będącego przedmiotem użyczenia, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zestawienie winno zawierać nazwę producenta, nr katalogowe (jeżeli posiada), ilości oraz ceny netto i brutto asortymentu/sprzętu będącego przedmiotem użyczenia.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r.(Dz. U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.

## P.2 - ROZKRĘCANA PROTEZA TRZONU
PAKIET NR 2 - Rozkręcana proteza trzonu stosowana w złamaniach onkologicznych
L.p. | Producent * | Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1. |  |  | Proteza trzonu Komplet: 1 implant (materiał Tytan),parametry zestawu: - trzy rozmiary podstawy implantu będącej w bezpośrednim kontakcie z blaszką graniczną trzonu :12X14mm o wysokości w zakresie 15-89mm i kątach nachylenia blaszki granicznej: 0°,7°, 6°/10°; 21X23mm o wysokości w zakresie 24mm-70mm i kątach nachylenia blaszki granicznej :-6°,0° oraz 25X32mm o wysokości w zakresie 29mm-119mm i kątach nachylenia blaszki granicznej :0°,-8°,8°,16°,0°/16° - regulowana wysokość implantów realizowana płynnie - implant uzyskujący pożądaną wysokość za pomocą jednostajnego, kontrolowanego rozkręcania w ciele pacjenta, dla zapewnienia optymalnego dopasowania do anatomii - implant jednoelementowy materiał Tytan - możliwość wypełnienia wiórem kostnym dla uzyskania spondylodezy -ząbkowana powierzchnia klatki granicznej | szt. | 2 |  |  | 0
* UZUPEŁNIĆ
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii. Wzór umowy użyczenia stanowi załącznik nr 3a do SWZ .
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przesłania zestawienia instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii będącego przedmiotem użyczenia, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zestawienie winno zawierać nazwę producenta, nr katalogowe (jeżeli posiada), ilości oraz ceny netto i brutto asortymentu/sprzętu będącego przedmiotem użyczenia.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r.(Dz. U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.

## P.3 -STABILIZACJA PRZEZNASADOWA
PAKIET NR 3 - Stabilizacja przeznasadowa do leczenia zwyrodnień kręgosłupa lędźwiowego
L.p. | Producent * | Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
Stabilizacja przeznasadowa do leczenia zwyrodnień kręgosłupa lędźwiowego: - wszystkie implanty muszą posiadać system mocowania oparty na jednym elemencie blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej śruby,śruba wieloosiowa o kącie wychylenia od osi o 30°, nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta, - możliwość zablokowania wieloosiowości śruby na pręcie w celu zachowania krzywizn anatomicznych kręgosłupa przy dystrakcji i kompresji gwint dwuzwojowy dla szybszego wprowadzania śruby do rozmiaru 7.5mm włącznie, ujemny kąt pióra gwintu śruby zapewniający zwiększoną siłę zerwania śruby, wielokątowe śruby tulipanowe o walcowym kształcie gwintu z samogwintującym początkiem śruby dostępne w następujących rozmiarach średnicy: 4.0mm; 4.5mm; 5.0mm; 5.5mm; 6.5mm; 7.5mm; 8.5mm; 9.0; 10.0mm, długość śrub w zakresie 20 - 90mm (śruby o średnicy 9.0mm i 10.0mm w długości do 120mm), w zestawie dostępne śruby monoaksjalne o średnicach 4.0mm; 4.5mm; 5,5mm; 6,5mm; 7,5mm; 8,5mm i długościach w zakresie 20mm - 65mm haki pedikularne, laminarne oraz off setowe w różnych wielkościach podstaw i wysokościach dostępne: - średnica pręta 5,5 mm (pręt gładki), - łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta bez konieczności doginania elementów łącznika, profil łącznika 9.5mm powyżej pręta - w zestawie dostępne pręty proste w rozmiarach od 30mm do 150mm oraz pręty anatomicznie zagięte w rozmiarach od 35mm do 95mm, oraz pręt o długości 300mm i 500mm . Implant mędzytrzonowy typu PLIF Oblique / Skośny, Peek - wbijane Implanty lędźwiowe typu PLIF Oblique / Skośne, możliwość implantacji w technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej, - przód klatki w kształcie klina ułatwiający implantację i umożliwiający wprowadzenie implantu bez wstępnej dystrakcji, - wyprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów / przymiarów celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantację klatki. - długość implantu 22mm; 26mm; 30mm, - wysokości implantów od 8mm do 13 mm ze skokiem co 1mm oraz wysokości 15mm i 17mm - szerokość implantu od 8mm; 10mm; 12mm, - implant lordotyczny 7° - możliwość napełnienia wiórem kostnym, - obecność znaczników RTG do określenia położenia klatki w przestrzeni kręgosłupa.
1. |  |  | Śruba/Hak | szt. | 500 |  |  | 0
2. |  |  | Pręt do 150 mm | szt. | 100 |  |  | 0
3. |  |  | Bloker | szt. | 500 |  |  | 0
4. |  |  | Poprzeczka | szt. | 10 |  |  | 0
5. |  |  | Implant | szt. | 5 |  |  | 0
6. |  |  | Pręt 300mm | szt. | 10 |  |  | 0
7. |  |  | Pręt 500mm | szt. | 10 |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: |  | 0
* UZUPEŁNIĆ
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii. Wzór umowy użyczenia stanowi załącznik nr 3a do SWZ .
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przesłania zestawienia instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii będącego przedmiotem użyczenia, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zestawienie winno zawierać nazwę producenta, nr katalogowe (jeżeli posiada), ilości oraz ceny netto i brutto asortymentu/sprzętu będącego przedmiotem użyczenia.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r.(Dz. U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.

## P.4 - KLATKA MIĘDZUTRZONOWA
PAKIET NR 4 - Klatka międzytrzonowa szyjna mocowana śrubami do trzonu kręgów
L.p. | Producent * | Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
Klatka międzytrzonowa szyjna mocowana śrubami do trzonu kręgów: - wykonane z PEEK przezierne, implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) połączone na stałe z tytanowym przodem umożliwiającym przykręcenie implantu dwoma śrubami do trzonów klinowy kształt odtwarzający anatomię kręgosłupa szyjnego lub implant prosty, obecność znaczników radiologicznych, trzy rozmiary podstawy implantu: 12x14mm,14x16mm,15x18mm, wysokość klatki w zakresie 5-12mm, otwór wewnątrz implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny. Śruby do mocowania implantu w dwóch średnicach 3.6mm i 4.2mm, w wariancie sztywnym i ruchomym, śruby w długościach od 12-20mm w wersjach samowiercących i samogwintujących, blokowanie śrub w implancie jednym elementem za pomocą klucza dynamometrycznego, instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia. Dostępne implanty o nastepujących kątach w płaszczyźnie strzałkowej: 0˚,7˚,12˚. - celowniki do wiercenia i wprowadzania śrub - w zestawie wymagane co najmniej dwa rozwieracze trzonów typu CASPAR łamane osiowo z nakrętkami zabezpieczanymi ześlizgiwanie z pinów (dostępne min. 4 długości pinów), - zamykany pojemnik na implanty - metalowy pojemnik na narzędzia, narzędzia ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium.
1. |  |  | Klatka | 50
2. |  |  | Wkręt | 100
[6 empty] | RAZEM: |  | 0
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do przechowywania oraz do sterylizacji. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3a.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przesłania zestawienia instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii będącego przedmiotem użyczenia, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zestawienie winno zawierać nazwę producenta, nr katalogowe (jeżeli posiada), ilości oraz ceny netto i brutto asortymentu/sprzętu będącego przedmiotem użyczenia.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem ww. asortymentu.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r.(Dz. U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.

## P.5 - GWOŹDZIE
PAKIET NR 5 - Gwoździe TEN
L.p. | Producent * | Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1. |  |  | Tytanowe, elastyczne gwoździe do stabilizacji złamań trzonowych oraz przy nasadowych wszystkich kości długich kończyn u dzieci oraz złamań kości kończyn górnych u dorosłych. Technika wprowadzania umożliwiająca bezpieczne zaopatrywanie złamań u dzieci (bez przechodzenia przez chrząstkę wzrostową). Spłaszczony koniec gwoździa wygięty pod różnym kątem w zależności od średnicy gwoździa, ułatwiający wprowadzanie, zapobiegający perforacji ściany kości, oraz zapewniający lepsze trzymanie implantu. Implanty wykonane z tytanu, z możliwością wykorzystania rezonansu magnetycznego. Wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie, widoczne oznaczenie laserowe – dla strony wprowadzenia. Możliwość blokowania za pomocą zaślepki samotnącej, samogwintującej, z gniazdem na gwóźdź x i gładką zewnętrzną osłoną tkanek miękkich, zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta nasadowego, dwie średnice zaślepki – mała dla gwoździ o średnicy od 1.5mm do 2.5mm i duża dla gwoździ o średnicy od 3mm do 4mm. Zakres dostępnych rozmiarów gwoździ - średnica: 1.5mm o długości 300mm; 2.0mm; 2.5mm; 3.0mm; 3.5mm i 4.0mm o długości 440mm. Zaoferowany asortyment winien być kompatybily z posiadanym przez Zamawiającego zestawem Titanium Elastic Nail System firmy SYNTHES | szt. | 340 |  |  | 0
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem ww. asortymentu.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r.(Dz. U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.

## P.6 - IMPLANTY - BARK
PAKIET NR 6 - Implanty do rekonstrukcji barku
L.p. | Producent * | Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1. |  |  | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 2,9 mm x 15,5mm z PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. | 5 | szt. |  |  | 0
2. |  |  | Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. | 50 | szt. |  |  | 0
3. |  |  | Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 4,5 mm i długości 14 mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. | 30 | szt. |  |  | 0
4. |  |  | Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,5mm x 15,8mm, 4,75mm x 19,1mm oraz 5,5 mm x 19,1mm z PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią umożliwiającą założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. | 80 | szt. |  |  | 0
5. |  |  | Igła jednorazowego użytku do szycia ścięgien stożka rotatorów, kompatybilna z urządzeniem „Scorpion”. | 60 | szt. |  |  | 0
6. |  |  | Kaniula typu Twist-In o średnicy 8,25mm i długości 7cm. Przeznaczona w szczególności do zabiegów artroskopii stawu barkowego do rekonstrukcji stożka rotatorów lub szycia obrąbka panewki stawu barkowego. | 20 | szt. |  |  | 0
7. |  |  | Kaniula typu Twist-In o średnicy 6mm i długości 7cm. Przeznaczona w szczególności do zabiegów artroskopii stawu barkowego do rekonstrukcji stożka rotatorów lub szycia obrąbka panewki stawu barkowego. | 20 | szt. |  |  | 0
8. |  |  | Kaniula typu Twist-In o średnicy 8,25mm i długości 9cm. Przeznaczona w szczególności do zabiegów artroskopii stawu barkowego do rekonstrukcji stożka rotatorów lub szycia obrąbka panewki stawu barkowego. | 20 | szt. |  |  | 0
9. |  |  | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm +/- 0,5 cm. | 20 | szt. |  |  | 0
10. |  |  | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-czarnym, grubości min #2, niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm +/- 0,5 cm. | 20 | szt. |  |  | 0
11. |  |  | Oplatany szew polimerowy w rozmiarze #2, 1 niebieski i 1 czarno-biały o dwurodzajowej strukturze: polietylenowych włóknach wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Wytrzymałość na zrywanie >7N. | 50 | szt. |  |  | 0
12. |  |  | Implant w wersji PEEK do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, bezwęzłowy wbijany o średnicy 3 mm i długości 12,7 mm. Blokowanie bezwęzłowe za pomocą systemu typu „chińskiej pętli” przy użyciu nici #2 | 10 | szt. |  |  | 0
13. |  |  | Nić chirurgiczna do zabiegów ortopedycznych o długości 97 cm, +/- 0,5 cm, niewchłanialna wzmacniana włóknami poliamidowymi. Nić w kolorze niebieskim. Grubość USP2 z igłą o długości 26,5 mm +/- 0,5 mm. Wytrzymałość na zrywanie >7N. | 160 | szt. |  |  | 0
14. |  |  | Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. Jednorazowa o wymiarach 1,5 na 300 mm. | 2 | szt. |  |  | 0
0
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do przechowywania oraz do sterylizacji. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3a.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przesłania zestawienia instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii będącego przedmiotem użyczenia, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zestawienie winno zawierać nazwę producenta, nr katalogowe (jeżeli posiada), ilości oraz ceny netto i brutto asortymentu/sprzętu będącego przedmiotem użyczenia.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r.(Dz. U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.

## P.7 - REKONSTRUKCJA ST. SKOKOWY
PAKIET NR 7 - Rekonstrukcja stawu skokowego
L.p. | Producent * | Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1. |  |  | Niskoprofilowa płytka do osteotomii małych kości w obrębie stopy. Grubość płytki 0.5mm. Płytka czterootworowa, dostępna w wersji z klinem w rozmiarach od 2 – 7mm co 0.5mm lub bez klinu. Płytka w kształcie litery L w wersji prawej lub lewej. | 10 | szt.
2. |  |  | Śruba LPS z pełnym gwintem, o średnicy 2.3mm w długości od 10 do 30mm | 50 | szt.
3. |  |  | Zestaw do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji wiązadła strzałkowo-skokowego przedniego lub piętowo-łódkowego podeszwowego zawierający: kotwica biokompozytowa 3.5mm z taśmą #2 Fiber Tape, kotwica biokompozytowa 4,75mm, prowadnik 1.35mm, wiertło kaniulowane 2.7mm, gwintownik do kotwicy 3.5mm, wiertło 3.4mm, gwintownik do kotwicy 4.75mm | 2 | szt.
4. |  |  | Kotwica do rekonstrukcji ATFL. Kotwica tytanowa do rekonstrukcji ATFL, 2.2mm lub 2.7mm | 30 | szt.
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii oraz kontenerów do sterylizacji na narzędzia. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3a.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przesłania zestawienia instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii będącego przedmiotem użyczenia, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zestawienie winno zawierać nazwę producenta, nr katalogowe (jeżeli posiada), ilości oraz ceny netto i brutto asortymentu/sprzętu będącego przedmiotem użyczenia.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r.(Dz. U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.