# ZAŁACZNIK NR 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Aparat do terapii nerkozastępczej – 1 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2008 lub nowszy. | TAK |  |
| 2 | Możliwość wykonania zabiegu ciągłej żylno-żylnej filtracji (CVVH) | TAK |  |
| 3 | Możliwość wykonania zabiegu wysokoobjętościowej ciągłej żylno-żylnej hemofiltracji (HV-CVVH). Substytucja podawana jednocześnie przed i po hemofiltrze | TAK |  |
| 4 | Możliwość wykonania zabiegu żylno-żylnej hemodializy (CVVHD) | TAK |  |
| 5 | Możliwość wykonania zabiegu żylno-żylnej hemodiafiltracji (CVVHDF) | TAK |  |
| 6 | Możliwość wykonania zabiegu powolnej ciągłej ultrafiltracji (SCUF) | TAK |  |
| 7 | Możliwość wykonania zabiegu plazmaferezy (PF) | TAK |  |
| 8 | Możliwość wykonania zabiegu hemoperfuzji (HP) | TAK |  |
| 9 | Graficzny kolorowy podgląd istotnych stanów pracy urządzenia | TAK |  |
| 10 | Bateria, która w przypadku braku zasilania sieciowego, zapewni prace aparatu przez co najmniej 15 min. | TAK |  |
| 11 | Regulowana ultrafiltracja 0 – 100 ml/min. | TAK |  |
| 12 | Przepływ płynu substytucyjnego od 10 – 160 ml/min. | TAK |  |
| 13 | Przepływ dializatu od 10 – 70 ml/min. | TAK |  |
| 14 | Dwa indywidualne systemy do podgrzewania płynu substytucyjnego i dializatu z możliwością wyłączenia w trakcie zabiegu | TAK |  |
| 15 | Możliwość regulacji temperatury w zakresie 35 – 39 °C | TAK |  |
| 16 | Regulacja przepływu pompy krwi od 10 – 500 ml/min. | TAK |  |
| 17 | Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego filtra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety | TAK |  |
| 18 | System bilansujący: cztery niezależne wagi do płynów dializacyjnych, substytucyjnych, osocza, ultrafiltratu itp. | TAK |  |
| 19 | Dokładność ważenia – 1 g | TAK |  |
| 20 | Najwyższy stopień ochrony przeciwporażeniowej (CF) umożliwiający bezpieczna defibrylację pacjenta podczas zabiegu. | TAK |  |
| 21 | Cztery pompy umożliwiające podaż i oddawanie krwi, płynu dializacyjnego, substytucyjnego, ultrafiltratu lub osocza. | TAK |  |
| 22 | Moduł cytrynian - wapń | TAK |  |
| 23 | Ciągła hemodializa z regionalną antykoagulacją cytrynianową | TAK |  |
| 24 | Detektor przecieku krwi | TAK |  |
| 25 | Dwa niezależne detektory powietrza | TAK |  |
| 26 | Dwie niezależne pułapki powietrza (za i przed hemofiltrem) | TAK |  |
| 27 | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim | TAK |  |
| 28 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą). | TAK |  |
| 29 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................