## Parametry
EZ/206/2022/EK
|  |  |  | Załacznik nr 2 do SWZ | Załacznik nr 1 do umowy
Opis przedmiotu zamówienia tj. Zestawienie parametrów i warunków technicznych.
lp. | Parametr wymagany | Ilość | Warunek graniczny TAK | Parametr oferowany | Punktacja | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie* NR KATALOGOWY
| NAPĘD DO MAŁOINWAZYJNEJ CHIRURGII ENDOSKOPOWEJ KRĘGOSŁUPA (konsola) |  |  |  |  | uzupełnić
1 | Minimalnie dwa gniazda do podłączenia rękojeści shaver’a | 1 szt. | Tak
2 | Obsługa menu poprzez kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 6,5” |  | Tak
3 | Współpraca z ostrzami wielokrotnego i użytku i ostrzami jednorazowymi |  | Tak
4 | Funkcja detekcji podłączenia rękojeści |  | Tak
5 | Funkcja detekcji ostrza wraz z wyświetleniem parametrów eksploatacyjnych takich jak całkowity czas pracy ostrza, ilości podłączeń (dla ostrzy wielorazowych) |  | Tak
6 | Regulowana częstotliwość oscylacji (0,5-4 Hz) jak i prędkości obrotu ostrza podczas oscylacji |  | Tak
7 | Płynna zmiana momentu obrotowego w zakresie od 10-100% |  | Tak
8 | Sterowanie pracą shavera za pomocą bezprzewodowego przycisku nożnego lub ekranu dotykowego |  | Tak
9 | Min. 8 wartości częstotliwości oscylacji do wyboru ze skokiem co 0,5 Hz |  | Tak
10 | Możliwość integracji z pompą ssąco-płuczącą i aktywacji funkcji „Wash” i „Shaver”. |  | Tak
11 | UCHWYT NAPĘDOWY |  |  |  |  | uzupełnić
12 | Uchwyt napędowy z przyciskami sterującymi, kompatybilny z oferowaną konsolą shavera | 1 szt. | Tak
13 | Uchwyt z trwale przymocowany kablem zasilającym. Oba elementy autoklawowalne |  | Tak
14 | Włączenia i wyłączenia ssania z poziomu rączki w zakresie od 0-100% |  | Tak
15 | Możliwość zwiększenia/zmniejszenia prędkości obrotowej z poziomu rączki |  | Tak
16 | Możliwość włączenia ruchu obrotowego (w lewo lub w prawo) jak również ruchu oscylacyjnego z poziomu rączki |  | Tak
17 | Ustawienie pozycji startowej/końcowej ostrza frezu z poziomu rączki |  | Tak
18 | Krokowa zmiana pozycji okienka cięcia frezu |  | Tak
19 | 3 przyciski sterujące spełniające 6 funkcji (oscylacja, obroty w lewo, obroty w prawy, zwiększanie prędkości w lewo, zwiększanie prędkości w prawo, ustawienia okna frezu) |  | Tak, podać |  | 3 przyciski sterujące i więcej = 10 pkt. Mniej niż 3 przyciski sterujące = 0 pkt.
20 | Uchwyt współpracujący z ostrzami o średnicach występujących w zakresach: 2– 8 mm |  | Tak
21 | Możliwość zmiany pozycji frezu od 0 do 300 stopni podczas zabiegu przy pomocy kciuka |  | Tak
22 | Prędkość obrotowa dla ostrzy min. 16 000 obr./min |  | Tak, podać
23 | Współpraca z ostrzami wielokrotnego użytku |  | Tak
24 | Współpraca z ostrzami jednorazowego użytku |  | Tak
25 | Długość uchwytu: 185 - 190 mm waga: 350 - 380g |  | Tak
26 | Współpraca z ostrzami do zabiegów chirurgii kręgosłupa, artroskopii |  | Tak
27 | Pojemnik do sterylizacji uchwytu | 1 szt. | Tak
28 | PRZYCISK NOŻNY DO NAPĘDU (SHAVERA) |  |  |  |  | uzupełnić
29 | Komunikacja bezprzewodowa z konsola napędu | 1 szt. | Tak
30 | Waga: 5 - 5.5 kg |  | Tak
31 | Wymiary: 390 x 255 x 158 mm |  | Tak
32 | Wyposażony w akumulator Li-ion 3.7V / 2250 mAh |  | Tak
33 | Zasięg 10 m (wartość nominalna) |  | Tak
34 | Ładowarka i kable do awaryjnej komunikacji
35 | Pasmo częstotliwości pracy: 2400 - 2483.5 MHz |  | Tak
36 | POMPA IRYGACYJNA DO ENDOSKOPOWEJ CHIRURGII KRĘGOSŁUPA |  |  |  |  | uzupełnić
37 | Pompa wyposażona czytnik RFID identyfikujący podłączane dreny. | 1 szt. | Tak
38 | Funkcja detekcji podłączenia drenu do pompy. |  | Tak
39 | Ustawienia ciśnienia płynu infuzyjnego w zakresie 15-200 mmHg. |  | Tak
40 | Ustawienia przepływu płynu infuzyjnego w zakresie 0.1-2.0 l/min. |  | Tak
41 | Pompa wyposażona w duży, dotykowy wyświetlacz LCD, menu w języku Polskim. |  | Tak
42 | Pompa posiadająca funkcję wykrywania narzędzi (po podłączeniu drenu pompa dobiera optymalny przepływ i ciśnienie dla podłączonego instrumentu) |  | Tak
43 | Pompa Jednorolkowa z funkcją ssania |  | Tak
44 | Pompa posiadająca możliwość wykorzystania następującego typu drenów: -Dreny Jednorazowe – automatyczna identyfikacja RFID |  | Tak
45 | Płynna zmiana wartości zadanego ciśnienia z krokiem co 5 mmHg przy pomocy suwaka (slidera) wyświetlanego na ekranie dotykowym. |  | Tak
46 | Krokowej zmiana wartości zdanego ciśnienia przy pomocy znaków + lub – na wyświetlaczu ekranu dotykowego. |  | Tak
47 | Zmiana ciśnienia z krokiem co 5 mmHg poprzez krótkie dotknięcie wyświetlanego znaku + lub - na ekranie dotykowym. |  | Tak
48 | Możliwość płynnej zmiany wartości zadanego przepływu płynu infuzyjnego z krokiem co 0.1 l/min przy pomocy suwaka (slidera) wyświetlanego na ekranie dotykowym. |  | Tak
49 | Możliwość krokowej zmiany wartości zdanego przepływu przy pomocy znaków + lub – na wyświetlaczu ekranu dotykowego. |  | Tak
50 | Możliwość zmiany wartości zadanego przepływu płynu infuzyjnego z krokiem co 0.1 l/min poprzez krótkie dotknięcie wyświetlanego znaku + lub - na ekranie dotykowym. |  | Tak
51 | Możliwość wyboru profilu pracy SPINE (endoskopia kręgosłupa) lub ARTROSKOPIA. |  | Tak
52 | Dla modułu spine możliwość wybrania następujących profili użytkowych: -lędźwiowy 7 mm -lędźwiowy 8 mm -stenozy -szyja dostęp od tyłu -szyja dostęp od przodu |  | Tak
53 | Ujemne maksymalne ciśnienie pompy ssania wynoszące -60 kpa. |  | Tak
54 | Pompa wyposażona w funkcję kompensacji wysokości względem położenia pacjenta w zakresie od 0-40 cm. |  | Tak
55 | DIATERMIA RADIOWA (RADIOABLACJA) RF (4 MHz) DEDYKOWANA DO ENDOSKOPOWEJ CHIRURGII KREGOSŁUPA |  |  |  |  | uzupełnić
56 | Diatermia radiowa dedykowana do endoskopowej chirurgii kręgosłupa | 1 szt. | Tak
57 | Częstotliwość pracy: min. 4 MHz w trybie mono i bipolarnym |  | Tak
58 | Możliwość pracy w trybie monopolarnym z maks. mocą 100 W(+/- 20%) przy 600 Ohm |  | Tak
59 | Cztery funkcje dla pracy w trybie monopolar: 1. CUT 1 2. CUT 2 3. CONTACT 4. SPRAY |  | Tak
60 | Możliwość pracy w trybie bipolarnym z maks. mocą 80 W (+/- 20%) przy 300 Ohm |  | Tak
61 | Pięć funkcji dla pracy w trybie bipolarnym: 1. BICUT 1 2. BICUT 2 3. STANDARD 4. PRECISE 5. AUTOSTART |  | Tak
62 | Możliwość zaprogramowania przez użytkownika do 4 indywidualnych programów pracy diatermii. |  | Tak |  | Cztery i więcej programowalnych programów - 10 pkt. Mniej niż 4 programowalne programy - 0 pkt.
63 | Współpraca z elektrodami bipolarnymi do endoskopowej chirurgii kręgosłupa |  | Tak
64 | ZESTAW DO MAŁOINWAZYJNEJ ENDOSKOPOWEJ CHIRURGII KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWYM - DOSTĘP INTERLAMINARNY
65 | Dyskoskop, kąt patrzenia 250, kanał roboczy dla instrumentów śr. 4.1 mm, średnica zewnętrzna 6.9 x 5.6 mm, dł. rob. 165 mm. | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
66 | Adapter do śródoperacyjnej kontrolii dystansu dyskoskopu | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
67 | Adapter stożkowy do dyskoskopu | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
68 | Adapter membranowy do dyskoskopu | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
69 | Światłowód 3.5 mm, dł. 3 m | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
70 | Dylatator śr. 6.9 mm dł. 235 mm, dwa kanały | 1 szt. | Tak, podać |  | Dwa kanały- 10 pkt Jeden kanał - 0 pkt | uzupełnić
71 | Płaszcz roboczy ze ściętym oknem 30 stopni, śr. 8 mm, dł. 120 mm | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
72 | Adapter irygacyjny dla płaszcza 8 mm | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
73 | Dysektor 2.5 mm, dł. 350 mm | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
74 | Dysektor 4 mm, dł. 350 mm | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
75 | Rongeur mikro śr. 2.5 mm ± 0.1 mm, dł. rob. 290 mm | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
76 | Rongeur mikro śr. 3 mm, dł. rob. 290 mm | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
77 | Rongeur mikro śr. 4 mm, dł. rob. 290 mm | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
78 | Rongeur mikro śr. 2.5 mm, dł. rob. 360 mm (zagięty ku górze) | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
79 | Punch mikro śr. 2.5 mm ± 0.1 mm, dł. rob. 290 mm | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
80 | Punch mikro śr. 2.5 mm, dł. rob. 360 mm (zagięty ku górze) | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
81 | Punch kostny (Kerrison) śr. 4 mm, dł. rob. 290 mm | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
82 | Rozwiertak ręczny śr. 4 mm, dł. 350 mm | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
83 | Dysektor (sonda) elewacyjny kulkowy giętki tzw. Palpator krótki śr. 2.5 mm, dł. 290 mm | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
84 | Kosz do sterylizacji zestawu narzędziowego | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
85 | ZESTAW DO MAŁOINWAZYJNEJ ENDOSKOPOWEJ CHIRURGII KRĘGOSŁUPA– DOSTĘP EXTRA/TRANSFORAMINALNY
86 | Dyskoskop, kąt patrzenia 250, kanał roboczy dla instrumentów śr. 4.1 mm, średnica zewnętrzna 6.9 x 5.6 mm, dł. rob. 207 mm. | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
87 | Światłowód 3.5 mm, dł. 3 m | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
88 | Dylatator śr. 6.9 mm, dwa kanały | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
89 | Płaszcz roboczy ze ściętym oknem, śr. 8 mm, dł. 185 mm | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
90 | Adapter irygacyjny dla płaszcza 8 mm | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
91 | Przedłużka do płaszcza, średnica 8 mm | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
92 | Młotek | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
93 | Dysektor 2.5 mm, dł. 350 mm | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
94 | Sonda elewacyjna śr. 2.5 mm , dł. 350 mm | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
95 | Rozwiertak ręczny śr. 4 mm, dł. 350 mm | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
96 | Rongeur mikro zakrzywiony ku górze śr. 2,5 mm ± 0,1 mm, dł. rob. 360 mm | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
97 | Punch mikro śr. 2.5 mm ± 0,1 mm, dł. rob. 360 mm | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
98 | Kleszczyki chwytające śr. 3 mm, dł. rob. 360 mm | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
99 | Kleszczyki chwytające śr. 4 mm, dł. rob. 360 mm | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
100 | Rongeur mikro z wydłużoną branszą, śr. 2.5 mm ± 0,1 mm, dł. rob. 360 mm | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
101 | Punch mikro śr. 2.5 mm ± 0,1 mm, dł. rob. 360 mm (zagięty ku górze) | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
102 | Punch kostny (Kerrison) śr. 4 mm, dł. rob. 360 mm | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
103 | Kosz do sterylizacji zestawu narzędziowego | 1 szt. | Tak |  |  | uzupełnić
104 | OGÓLNE
105 | Karta gwarancyjna |  | Tak, załaczyć do dostawy
106 | Okres pełnej gwarancji – min. 24 miesiące | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.36 SWZ.) |  |  |  | TAK
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U 2022 poz. 974) stosowne oświadczenie.
* Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania (wraz z dostawą) do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji zgodności na zaoferowany asortyment.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić) Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.