EZ/205/2022/UG	Załącznik Nr 2 do SWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Komory chłodniczej na 9 ciał

| Lp. | Opis | Podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji min. 2022 |  |

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Wartość oferowana (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora chłodnicza na 9 ciał w układzie dwóch segmentów osobny segment na 6 ciał plus osobny segment na 3 ciała | Tak |  |
| 2. | Wymiary komory zewnętrzne szerokość : ~3200 mm (z tolerancją +/- 50 mm) głębokość : ~2300 mm (z tolerancją +/- 50 mm) wysokość : ~2100 mm (z tolerancją +/- 100 mm) | Tak |  |
| 3. | Obudowa komory wykonana w całości zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz z blachy nierdzewnej – kwasoodpornej gat. 1.4301 EN10088. | Tak |  |
| 4. | Rdzeń obudowy (izolacja chłodnicza ) wykonany z spienionego pod ciśnieniem poliuretanu o grubości 100 mm. | Tak |  |
| 5. | Komora wyposażona w 3 szt. drzwi chłodniczych | Tak |  |
| 6. | Drzwi chłodnicze komory o płatach grubości min 50 mm. Każdy z płatów drzwi ma posiadać możliwość zamknięcia (zamek , wkładkę patentową lub inny mechanizm) z możliwością niezależnego (bezpiecznego) otwierania od wewnątrz komory Kąt otwarcia drzwi powinien wynosić 180° tak aby przy załadunku ciał dostępny był cały prześwit otworu drzwi. | Tak |  |
| 7. | Drzwi chłodnicze muszą posiadać możliwość regulacji siły docisku płatu względem uszczelki ościeżnicy. | Tak |  |
| 8. | Komora powinna posiadać tak ukształtowaną podłogę oraz umieszczony w niej spływ serwisowy aby wszystkie nieczystości po myciu lub dezynfekcji można było doprowadzić na zewnątrz komory bezpośrednio do kanalizacji | Tak |  |
| 9. | Komora powinna być ustawiona na regulowanych nóżkach – podporach umożliwiających mycie i dezynfekcję przestrzeni pod komorą oraz jej właściwe ustawienie (wypoziomowanie) | Tak |  |
| 10. | Komora ma posiadać następujący układ funkcjonalny - dwa segmenty : pierwszy wyposażony w 2 regały trzy – poziomowe przystosowany do przechowywania 6 ciał na tacach , drugi wyposażony w 1 regał trzy – poziomowy przystosowany do przechowywania 3 ciał na tacach . Łącznie pojemność chłodni powinna pozwalać na przechowywanie 9 ciał . | Tak |  |
| 11. | Każdy z regałów musi posiadać na wyposażeniu tacę na ciało – ilość tac musi odpowiadać całkowitej pojemności chłodni | Tak |  |
| 12. | Regały w chłodni mają być wyposażone w tace o wymiarach 600 mm szerokości , min 2000 mm długości z zagłębieniem nie większym niż 30 mm | Tak |  |
| 13. | Budowa każdego z regałów ma pozwalać na mycie i dezynfekcję wnętrza komory (brak elementów poprzecznych blokujących przejście). Regały mają być wyposażone w prowadnice wielorolkowe (minimum 2x8 rolek na poziom) gwarantujące płynny i bezpieczny załadunek ciał. | Tak |  |
| 14. | Regały , tace mają być wykonane w całości z materiałów nierdzewnych kwasoodpornych gat. 1.4301 EN10088 | Tak |  |
| 15. | Wewnątrz komory na tylnej ścianie mają znajdować się odboje zabezpieczające ścianę komory przed uszkodzeniem przez wsuwaną tacą. | Tak |  |
| 16. | Komora ma posiadać własne wewnętrzne oświetlenie – załączane automatycznie po otwarciu drzwi – osobne dla każdego segmentu . | Tak |  |
| 17. | Komorą ma współpracować wózkiem hydraulicznym do załadunku ciał, powinna posiadać system cumowania i osiowania wózka z regałem w komorze. | Tak |  |
| 18. | Wymiary komory muszą być dostosowane do pomieszczeń posiadanych przez zamawiającego. | Tak |  |
| 19. | Komora ma być wyposażona łącznie w dwa agregaty chłodnicze typu SPLIT – jednostka zewnętrzna umieszczony na zewnątrz budynku na dachu bądź elewacji – jednostka wewnętrzna - chłodnica wewnątrz komory . | Tak |  |
| 20. | Zgodnie z opisem funkcjonalnym każdy segment musi posiadać własne niezależne urządzenie chłodnicze co łącznie daje 2 agregaty chłodnicze . | Tak |  |
| 21. | Każdy agregat chłodniczy ma gwarantować samoczynne utrzymanie temperatury wewnątrz komory w zakresie od -5°C do +5°C. ustawienie parametrów dla każdej z komór niezależnie. | Tak |  |
| 22. | Gwarantowana temperatura powinna być jednakowa w całym przekroju każdego z segmentów komory. | Tak |  |
| 23. | Każdy agregat chłodniczy ma posiadać system automatycznego odszraniania. | Tak |  |
| 24. | Agregaty powinny gwarantować wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory tak aby każde ciało wewnątrz było jednakowo chłodzone w obrębie każdego segmentu . | Tak |  |
| 25. | Sterowanie chłodzeniem komory powinno się odbywać przy pomocy czytelnego cyfrowego panelu sterującego z wyświetlaczem cyfrowym o następujących funkcjach : -wyświetlanie aktualnej temperatury wewnątrz komory - wyświetlanie zadanej temperatury dla komory - możliwość programowania temperatury w ustalonym zakresie - sterowanie oświetleniem komory - sygnalizacja pracy sprężarki agregatu - sygnalizacja pracy wentylatora agregatu wewnątrz komory - sygnalizacja awarii | Tak |  |
| 26. | Panel sterujący powinien być umieszczony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w odległości do 3m | Tak |  |
| 27. | Włączanie i wyłączanie agregatów chłodniczych komory na czas załadunku powinno być automatyczne i odbywać w następujący sposób : w momencie otwarcia drzwi powinno zapalić się oświetlenie wewnątrz komory oraz wyłączyć chłodzenie , po załadunku lub wyładunku ciała i zamknięciu drzwi oświetlenie ma się wyłączyć ,a agregat wrócić do pracy z wcześniej ustawionymi parametrami. | Tak |  |
| 28. | Każdy agregat chłodniczy powinien posiadać zasilanie jednofazowe prądem 230 V /50 Hz | Tak |  |
| 29. | Agregaty generujące hałas nie większy niż 42 db w odległości ~10 m od jednostki zewnętrznej | Tak |  |
| 30. | Agregaty wyposażone w czynnik chłodniczy dopuszczony do obiegu w UE na dzień dostawy. | Tak |  |
| 31. | Wyrób łatwy do utrzymania w czystości. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | Tak |  |
| 32. | Deklaracji zgodności , certyfikaty oraz atesty, instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| 33. | Gwarancja minimum 24 miesiące. | Tak |  |

Wózek hydrauliczny

| Lp. | Opis | Podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji min. 2022 |  |

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Wartość oferowana (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek w całości wykonany z materiałów oraz profili nierdzewnych – kwasoodpornych gat. AISI 304 / 1.4301 | Tak |  |
| 2. | Wózek wyposażony w pojedynczy pantograf podnoszący zasilany pompą hydrauliczną z napędem nożnym | Tak |  |
| 3. | Napęd hydrauliczny wózka powinien gwarantować płynne podnoszenie ciała na każdy z poziomów regału wewnątrz komory. Wózek powinien również posiadać regulację prędkości opuszczania górnej ramy wózka z ciałem. | Tak |  |
| 4. | Maksymalne obciążenie wózka powinno wynosić min 250 kg | Tak |  |
| 5. | Górna rama wózka wyposażona w pełne prowadnice rolkowe w pełni kompatybilne z prowadnicami stosowanymi w komorze | Tak |  |
| 6. | Wózek ma posiadać blokadę zapobiegającą zsunięciu się tacy z ciałem. | Tak |  |
| 7. | Wózek ma posiadać boczne uchwyty manewrowe po każdej ze stron oraz główny uchwyt do sterowania i przesuwania wózka | Tak |  |
| 8. | Wózek wyposażony w cztery obrotowe kółka jezdne z hamulcem | Tak |  |
| 9. | Wózek wyposażony w odboje manewrowe umieszczone w narożnikach ramy wózka zapobiegające uszkodzeniu ścian lub innych powierzchni w przestrzeni ruchu wózka | Tak |  |
| 10. | Dla sprawnego załadunku i wyładunku ciał z komory oraz współpracy wózka z komorą wózek ma być wyposażony w system „połączenia” ramy z regałami wewnątrz komory | Tak |  |
| 11. | Wysokość : zakres podnoszenia musi być zgodny z najwyższym poziomem obsługiwanych regałów: min 1900 mm | Tak |  |
| 12. | Wymiary wózka szerokość : ~700 mm (z tolerancją +/- 10%) długość : ~2300 mm (z tolerancją +/-5%) | Tak |  |
| 13. | Deklaracji zgodności , certyfikaty oraz atesty, instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| 14. | Gwarancja minimum 24 miesiące. | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach, ulotka, specyfikacja techniczna w języku polskim  – strona podać

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.