# ZAŁACZNIK NR 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Zestaw wiertarek akumulatorowych do dużych zabiegów urazowo-ortopedycznych w tym endoprotez wraz z piłą oscylacyjną

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wiertarka ortopedyczna napęd – 2 szt. |
| 1 | Napęd – silnik bezszczotkowy nie wymagający konserwacji i smarowania umieszczony w metalowej rękojeści pistoletowej z dwoma przyciskami do osobnego uruchamiania obrotów w lewo i w prawo, akumulatory montowane od spodu rękojeści | TAK |  |
| 2 | Tryb pracy oscylacyjnej | TAK |  |
| 3 | Zasilanie akumulatorowe: akumulatory sterylne i niesterylne montowane w puszce sterylnej z użyciem sterylnej osłony | TAK |  |
| 4 | Parametry pracy: wymagane maksymalne obroty min. 1100 obr/min., maksymalny moment obrotowy wiercenia min. 3.8 Nm na wszystkich nasadkach, moment obrotowy rozwiercania min. 15 Nm na wszystkich nasadkach | TAK |  |
| 5 | Napęd kaniulowany o śr. Min. 4,00 mm | TAK |  |
| 6 | Współpraca z nasadkami wiertarskimi o różnych typach szybkozłączek | TAK |  |
| 7 | Blokada przycisków | TAK |  |
| 8 | Nasadka trójszczękowa min. 6,00 mm z kluczykiem – 2 szt. | TAK |  |
| 9 | Nasadka typu Synthes sześciokątna – 2 szt. | TAK |  |
| 10 | Nasadka typu Hudson/ Zmodyfikowany Trinkle – 2 szt | TAK |  |
| 11 | Nasadka do drutów K (zakres chwytu obejmujący 0,7-3,2 mm)–2szt. | TAK |  |
| Piła oscylacyjna – 1 szt. |
| 1 | Napęd – silnik umieszczony w metalowej rękojeści pistoletowej, akumulatory montowane od spodu rękojeści | TAK |  |
| 2 | Zasilanie akumulatorowe: akumulatory sterylne i niesterylne montowane w puszce sterylnej z użyciem sterylnej osłony | TAK |  |
| 3 | Blokada przycisku | TAK |  |
| 4 | Maksymalne oscylacje min. 11000 osc/min. | TAK |  |
| 5 | Głowica z ostrzem ustawiana w min. 4 pozycjach | TAK |  |
| 6 | Ostrza do piły oscylacyjnej – 10 szt. | TAK |  |
| Ładowarka 4-gniazdowa – 1 szt. |
| 1 | Ładowarka ze wskaźnikami diodowymi oznaczającymi stan gotowości do ładowania, stan ładowania i stan naładowania akumulatora. Maksymalny czas ładowania akumulatora – 1 godz. | TAK |  |
| 2 | Wskaźnik liczby pełnych cykli ładowania dla akumulatora sterylnego i niesterylnego | TAK |  |
| 3 | Ładowanie akumulatorów sterylnych i niesterylnych | TAK |  |
| 4 | Kondycjonowanie akumulatorów | TAK |  |
| 5 | Akumulator niesterylny – 9 szt. (min. 500 cykli ładowania) | TAK |  |
| 6 | Puszka do akumulatora niesterylnego – 3 szt. | TAK |  |
| 7 | Osłona do zakładania akumulatora niesterylnego do puszki sterylnej – 3 szt. | TAK |  |
| Osprzęt |
| 1 | Kaseta sterylizacyjna – 1 szt. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................