# ZAŁACZNIK NR 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wiertarka zabiegowa do małych zabiegów urazowo-ortopedycznych wraz z osprzętem

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednostka napędowa (autoklawalna) + pojemnik na akumulator – 2 szt. |
| 1 | Płynna regulacja prędkości obrotowej. Obroty prawo lewo, obroty oscylacyjne. Minimalny zakres obrotów: Wiercenie – 0-1400 obr./min. Rozwiertak – 0-250 obr./min. | TAK |  |
| 2 | Wymagany moment obrotowy (wiercenie, frezowanie) min. 2 Nm i rozwiercanie min. 6 Nm, minimalna moc 80W | TAK |  |
| 3 | Napięcie robocze 9,6 – 14,4 V, czas ładowania max do 1 h | TAK |  |
| 4 | Kaniulacja w minimalnym zakresie od 0,7 mm do 1,8 mm | TAK |  |
| 5 | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem | TAK |  |
| 6 | Silnik bezszczotkowy nie wymagający smarowania i konserwacji. | TAK |  |
| 7 | Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem | TAK |  |
| 8 | Pojemnik na akumulator (komora zamykana zatrzaskowo, uszczelniona, dołączana do napędu) | TAK |  |
| 9 | System wielofunkcyjny współpracujący z wieloma przyłączami, uchwyt kompatybilny do rozwiertaków kanału śródszpikowego AO/ASIF, uchwyt do wprowadzania drutów Kirschnera w zakresie 0,7 – 3,2 mm, końcówka do wkręcenia śrub o zwiększonym momencie obrotowym | TAK |  |
| 10 | Maksymalna waga 0,7 kg | TAK |  |
| Uchwyty wiertarskie |
| 1 | Uchwyt typu Jacobs z dwoma kluczykami 6 mm – do każdego rodzaju wierteł (oraz drutów Kirschnera i śrub Schanza) – 2 szt. | TAK |  |
| Uchwyt do drutów Kirschnera |
| 1 | Uchwyt do drutów o średnicy o minimalnym zakresie 0,7 – 1,8 mm (mocowanie bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji) – 2 szt. | TAK |  |
| 2 | System zabezpieczający przed wypadaniem drutów | TAK |  |
| Końcówka mikropiły oscylacyjnej poprzecznej – 2 szt. |
| 1 | Płynna regulacja częstotliwości oscylacji o minimalnym zakresie 0 – 14000 osc/min | TAK |  |
| 2 | Możliwość ustawiania ostrza w co najmniej kilku pozycjach względem rękojeści | TAK |  |
| 3 | Wymienne ostrza (różne rozmiary) – 10 szt. | TAK |  |
| 4 | Wymiana ostrzy za pomocą szybkozłącz ki. Ostrza do piły poprzecznej. Kształt, wielkość i grubość do wyboru przez Zamawiającego z katalogu Wykonawcy. | TAK |  |
| Ładowarka i baterie |
| 1 | Ładowarka z systemem monitorowania stanu naładowania baterii akumulatorowych oraz kondycjonowaniem akumulatorów, 4 zatokowa – 1 szt. | TAK |  |
| 2 | Baterie akumulatorowe nieautoklawalne, 500 cykli ładowania, minimalny czas pracy 8 minut – 6 szt. | TAK |  |
| 3 | Pokrywa do sterylizacji służąca do wymiany baterii – 2 szt. | TAK |  |
| Pojemnik do sterylizacji całego napędu |
| 1 | Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywą. W pojemniku uchwyty na elementy napędu. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................