## Pakiet nr 1
EZ/ZP/34/2023/ES |  |  | Pakiet nr 1 |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 1 - Maski krtaniowe, zestaw do cewnikowania metoda Seldingera
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Maska krtaniowa jednorazowego uzytku z PCV wyposażona w dodatkowy kanał do odsysania treści żołądka o wyprofilowanej anatomicznej krzywiźnie rurki oddechowej, mankiet gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości cisnienia do 37cm H2O w drogach oddechowych. Przewód wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza kanałemoddechowym maski, umozliwiając odsunięcie od zgryzu pacjenta. Maska wyposazona w miękkie zabezpieczenie zgryzu, ogranicznik głębokości oraz balon kontrolny bez oznaczenia objętości do zastosowania z manometrem. Rozmiary i zakresy wagowe oraz srednica zgłębnika do odsysania treści żołądkowej: 1 <5kg/6F; 1.5 5-10kg/6F; 2 10-20kg/10F; 2.5 20-30kg/10F; 3 30-50kg/14F; 4 50-70kg/14F; 70-100kg/14F; Produkt sterylny, wyposażony w plastikową osłonę mankietu. | 240 | szt
2 |  |  | Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych z rur wewnątrz gładkich o średnicy 22mm i długości 180 cm posiadający w swoim zestawie zdejmowany łącznik Y bez portów równoległy, kolanko z portem LUER z zakręcanym koreczkiem, dodatkową rurę o długości 120-150 cm oraz worek oddechowy o pojemności 2L, dodatkowe złącze proste 22M/22M. Układ wolny od DEHP. Pakowany folia/ papier, sterylny lub czysty mikrobiologicznie. Układy posiadające elastyczne końcówki na wlocie i wylocie. | 2000 | szt
3 |  |  | Układ oddechowy dla dorosłych z rur wewnątrz gładkich o srednicy 22mm i długości 180 cm posiadający w swoim zestawie zdejmowany łącznik Y bez portów równoległy, kolanko. Układ wolny od DEHP. Pakowany folia/ papier, sterylny lub czysty mikrobiologicznie. Układ posiadające elastyczne końcówki na wlocie i wylocie. | 1300 | szt
4 |  |  | Zestaw do cewnikowania tętnicy tradycyjną metodą SELDINGERA posiadający w swoim zestawie: prowadnica 0,018’’/25cm lub 0,021" długość 35 cm/50cm lub 0,025’’/33cm/45cm/60cm , igła wprowadzająca odpowiednio 22, 20 lub 18 Ga o długości 4 cm,7cm lub 5cm Cewnik polieteroamidu blokowego ze zintegrowanym przedłużaczem z zaciskiem suwakowym. Rozmiary do wyboru Zamawiajacego: 24G/2,5cm, 24G/5cm, 22G/5cm, 22G/8cm, 22G/12cm, 20G/5cm, 20G/8cm, 20G/12cm, 20G/16cm, 18G/8cm, 18G/12cm, 18G/16cm, 18G/23cm | 100 | szt
5 |  |  | Cewnik centralny zakładany z obwodu z poliuretanu, możliwość podaży ciśnieniowych z przepływami minimum 4ml/sek, w zestawie z introduktorem, echogeniczna igła 21Gx7cm bezpieczna, prowadnica nitinolowa 0,018’’x45cm, skalpel bezpieczny, bezpieczna igła hipodermiczna 25G, strzykawka LuerLock 10ml, pojemnik do zabezpieczenia igieł, bezszwowe mocowanie cewnika, przezroczysty opatrunek, staza, elementy maksymanlej bariery ochronnej: serweta operacyjna całe ciało, serweta operacyjna z otworem, fartuch chirurgiczny, maska z osłoną na oczy, karta identyfikacyjna pacjenta, broszura informacyjna dla pacjenta. Cewniki 1 światłowe 4,0F 40cm, 50cm, 55cm, 2 światłowe 5,0 F 40cm, 50cm, 55cm, 3 światłowe 6F 40cm, 50cm, 55cm | 50 | szt
razem wartość brutto
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 2
EZ/ZP/ 34 /2023/ES |  |  | Pakiet nr 2 |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 2 - Zamknięty system do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną ( fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika foley zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, liniapomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. | 100 | szt
razem wartość brutto
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 3
EZ/ZP/ 34 /2023/ES |  |  | Pakiet nr 3 |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 3 - Zestaw do oddymiania
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | System do odprowadzania i filtracji dymu powstającego w trakcie zabiegów laparoskopowych. Maksymalne natężenie przepływu 8.0 litrów na minutę przy występującej różnicy ciśnień 15mmHG, różowa obudowa filtra, z załączonym klipsem. | 30 | op
razem wartość brutto
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 4
EZ/ZP/34 /2023/ES |  |  | Pakiet nr 4 |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 4 - Plastry do mocowania kaniul oraz sond, elektrody
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Jednorazowa opaska do mocowania noworodkowych czujników pulsoksymetrycznych, nieprzylepna (bez zastosowania kleju) wykonana z pianki, bez lateksu, miękkie mocowanie na rzep stosowane zarówno na palec, stopę jak i każdą kończynę w kolorze białym. Rozmiar small-dł. 75mm szer.20mm, Large dł.125mm, szer.25mm do wyboru przez zamawiajacego. op=100szt | 3 | op
2 |  |  | Jednorazowy plaster do mocowania czujnika temperatury, powierzchnia adhezyjna hydr koloidowa, średnica 25 mm, grubość nie przekraczająca 1 mm. Powierzchnia odbijająca pokryta folią w kolorze złotym. Op=150szt | 10 | op
3 |  |  | Plaster ochronny owalne z powierzchnią adhezyjną do bezpośredniego naklejania na noski kaniul nosowych CPAP lub innych adapterów nosowych. Zapobiega odleżynom oraz podrażnieniom okolic nosa. Produkt niesterylny. Rozmiar Micro, Small, Large do wyboru przez zamawiajacego. op=150szt | 12 | op
4 |  |  | Kaniule nosowe do zastosowania ze zmienną wartością ciśnienia przepływu w zależności od trybu wentylacji nieinwazyjne. Ramiona wykonane z PCV zakończone bezpośrednio adapterem o średnicy 15 mm wykonane z poliuretanu umożliwiającym podłączenie do układu oddechowego respiratora lub resuscytatora do otrzymania ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych. Noski wykonane z PVC nie zawierającego ftalanów. Długość jednego ramienia jednej rurki około 28 cm /+ - 3 mm zaś w przypadku rozmiarów pediatrycznych 37 cm /+ - 5 mm Dodatkowo produkt ma zawierać niezależny adapter umożliwiający podłączenie standardowego drenu tlenowego. Każdy produkt musi posiadać pierścień o-ring wykonany z silikonu do przytrzymania kaniuli, kolor pierścienia wskazuje rozmiar kaniuli. Produkt niesterylny. Specyfikacja rozmiarów: 1) Odstęp w przegrodzie nosowej: 2,5 mm, Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 3 mm;2) Odstęp w przegrodzie nosowej: 4,2 mm Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 3 mm; 3) Odstęp w przegrodzie nosowej: 4,8 mm, Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 3,5 mm; 4) Odstęp w przegrodzie nosowej: 5 mm, Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 4 mm; 5) Odstęp w przegrodzie nosowej: 5,75 mm; Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 5,25 mm 6) Odstęp w przegrodzie nosowej: 6,75 mm, Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 5,75 mm; 7) Odstęp w przegrodzie nosowej: 7,75 mm ,Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 6,5 mm. Do wyboru przez zamawiajacego. op=10szt | 12 | op
5 |  |  | Kaniule nosowe do zastosowania ze zmienną wartością ciśnienia przepływu w zależności od trybu wentylacji nieinwazyjne. Ramiona wykonane z PCV zakończone bezpośrednio adapterem o średnicy 15 mm wykonane z poliuretanu umożliwiającym podłączenie do układu oddechowego respiratora lub resuscytatora do otrzymania ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych. Noski wykonane z PVC nie zawierającego ftalanów. Długość jednego ramienia jednej rurki około 28 cm /+ - 3 mm zaś w przypadku rozmiarów pediatrycznych 37 cm /+ - 5 mm Dodatkowo produkt ma zawierać niezależny adapter umożliwiający podłączenie standardowego drenu tlenowego. Każdy produkt musi posiadać pierścień o-ring wykonany z silikonu do przytrzymania kaniuli, kolor pierścienia wskazuje rozmiar kaniuli. Produkt niesterylny. op=10szt | 2 | op
6 |  |  | Plaster do mocowania sąd oraz kaniul długości całkowitej około 57 mm, szerokość około 12mm, długość powierzchni hydrokoloidowej około 25mm. Plaster posiada drugą powierzchnie adhezyjną służącą do przymocowania kaniuli lub sądy zakończoną granatowym znacznikiem. Skrzydełko plastra może być wielokrotnie przyklejane i odklejane. długości około 5mm. Produkt niesterylny. Do wyboru przez zamawiajacego. op=100szt | 4 | op
7 |  |  | Sterylny, cienki, przezroczysty i wodoodporny opatrunek z klejem hipoalergicznym przeznaczony do mocowania kaniul obwodowych w neonatologii. Do opatrunku dołączone są dwa sterylne paski mogące służyć jako dodatkowe wzmocnienie opatrunku, jako podkładka amortyzująca pod stopkę cewnika lub kaniuli lub jako mocowanie rurek i drenów. Brzegi plastra posiadają dodatkowe wzmocnienie zapobiegające rozciągnięciu podczas aplikacji. Nie zawierają lateksu. op=50szt | 1 | op
8 |  |  | Sterylny, cienki, przezroczysty i wodoodporny opatrunek z klejem hipoalergicznym przeznaczony do mocowania kaniul obwodowych w neonatologii. Do opatrunku dołączone są dwa sterylne paski mogące służyć jako dodatkowe wzmocnienie opatrunku, jako podkładka amortyzująca pod stopkę cewnika lub kaniuli lub jako mocowanie rurek i drenów. Przezroczysty obszar plastra umożliwia ciągłą obserwację miejsca wkłucia. Brzegi plastra posiadają dodatkowe wzmocnienie zapobiegające rozciągnięciu podczas aplikacji. Nie zawierają lateksu. op=50szt | 1 | op
9 |  |  | Elektrody jednorazowe do kardiomonitorów przystosowane do długoterminowego monitorowania pacjenta aż do 5 dni w rozmiarach typowych neonatologicznych do wyboru przez Zamawiającego o średnicy (okrągłe )26 mm oraz podłużne o wymiarach 25 mm x 10 mm, których przylepiec składa się z powierzchni hydrokoloidowej i hydrożelowej dodatkowo elektrody tego typu nie pozostawiają artefaktów podczas zdjęć rentgenowskich jak również nie powodują jakichkolwiek podrażnień skóry noworodka a tym bardziej dziecka urodzonego przedwcześnie o niskiej masie urodzeniowej nawet od 500 g, Kpl=3szt | 150 | kpl
10 |  |  | Jednorazowe plastry hydrokoloidowe do ochrony nosa podczas stosowania maseczek neonatologicznych przy wentylacji nCPAP w kształcie połączonego trójkąta z literka T, pakowane oddzielnie, produkt niesterylny. | 12 | op
11 |  |  | Plastry do mocowania cewników pępowinowych (tętniczych i żylnych), posiadające powierzchnie mocująca do skóry wykonaną z plastra hydrokoloidowego oraz skrzydełka przezroczyste z dodatkową powierzchnią adhezyjną do umocowania kaniul w pozycji wertykalnej z możliwością wielokrotnego przyklejania. Produkt niesterylny. | 2 | op
12 |  |  | Stabilizator do podtrzymywania żuchwy przy wentylacji CPAP wykonany z miękkiego materiału przyjaznego dla skóry noworodka posiadający otwory prostokątne w obszarze małżowin usznych zapobiegające rolowaniu małżowin jak i powstawaniu odleżyn czy martwicy. | 3 | op
razem wartość brutto | [8 empty] | 0
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 5
EZ/ZP/ 34 /2023/ES |  |  | Pakiet nr 5 |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 5 - Akcesoria dla noworodków
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Bezigłowy, przezroczysty łącznik pediatryczny, pracujący w systemie zamkniętym ( mechanicznie i mikrobiologicznie) o parametrach: - objętość napełniania ok. 0,02 ml, szybkość przepływu 145 ml/min, ilość aktywacji 100 w okresie 7 dni. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, podłączenie luer i luer-lock, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. | 160 | szt
2 |  |  | Zestaw przedłużający z podwojonymi liniami o wąskim świetle wewnętrzny (długość systemu 15 cm), Dwa łączniki NanoClave®, Dwie klemy i nakręcana końcówka Luer, Łącznik NanoClave®, Bezigłowa, dwukierunkowa, samozamykająca się zastawka z końcówką żeńską -poliwęglan, silikon, objetość napelniania ok. 0,4 ml, ilość aktywacji 100 nie dłużej niż 7 dni, Do wielokrotnego kontaktu z krwią, ipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, podłączenie luer i luer-lock, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. | 150 | szt
3 |  |  | Zestaw przedłużajścy 15 cm z potrojonymi liniami o wąskim świetle wewnętrznym, z trzema łącznikami NanoClave®, trzema klemami i nakręcaną końcówką Luer, objetość napełniania ok. 0,58 ml, ilość aktywacji 100 nie dłużej niż 7 dni, Do wielokrotnego kontaktu z krwią, ipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, podłączenie luer i luer-lock, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. | 150 | szt
4 |  |  | Zestaw przedłużający (długość systemu 15 cm), z linią o wąskim świetle wewnętrznym, z łącznikiem NanoClave®, klemem i nakręcaną końcówką Luer. Objętość napełniania ok. 0,21 ml, ilość aktywacji 100 nie dłużej niż 7 dni. Jest dostosowany do kontaktu z większości leków chemoterapeutycznych i ich rozpuszczalnikami, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. | 130 | szt
5 |  |  | Kranik - system zamnknięty (mechanicznie i mikrobiologicznie), z 2 przezroczystymi łącznikami o parametrach: objętość napełniania poniżej 0,4 ml, szybkość przepływu 145 ml/min, ilośc aktywacji 100. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. | 100 | szt
6 |  |  | Kranik - system zamnknięty (mechanicznie i mikrobiologicznie), z 2 przezroczystymi łącznikami z drenem i dodatkowym portem bezigłowym do dostrzyknięć (długość systemu 20 cm) o parametrach: objętość napełniania poniżej 1,1 ml, szybkość przepływu 145 ml/min, ilość aktywacji 100. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. | 100 | szt
7 |  |  | System zespolony NanoClave (długośc systemu ok 10 cm) o parametrach: 6 łączników bezigłowych z kolorowymi pierścieniami, system łączników osadzonych na ramie równolegle i symetrycznie po trzy łączniki z każdej strony, końcówka rampy przystosowana do końcówek luer-lock, z jednej strony końcówka rotacyjna z drugiej strony zakończenie z zastawką zwrotną, objętość wypełniania 0,75 ml. ilość aktywacji 100. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedyńczo | 140 | szt
8 |  |  | System zespolony NanoClave (długośc systemu ok 18 cm) o parametrach: 6 łączników bezigłowych z zaworem zwrotnym oraz linią 8 cm z zamocowanym klemem, szybkość przepływu 145 ml/min, objętość wypełniania 1,2 ml. Ilość aktywacji 100. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedyńczo | 100 | szt
9 |  |  | Filtr noworodkowy o powierzchni 1,6cm2, membrana 0,2um, wykonana z PES (polieterosulfon). W dystalnej częsci drenu zastawka antyzwrotna zapobiegająca cofaniu się krwi w kierunku od pacjenta do linii, czas stosowania 96h. Łączna długość drenów 6 cm (po 3 cm z każdej ze stron) , łączna długość zestawu 12,5 cm, objętość wypełnienia 0,15 ml, przepływ >2ml/min. zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiajaca pewne i bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie drenu bez ryzyka skażenia linii. Kolor obudowy transparentny. Dren z PCV, zestaw bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo. Sterylizowany tlenkiem etylenu | 100 | szt
10 |  |  | Filtr noworodkowy o powierzchni 1,6cm2. Filtr z pozytywnie naładowaną membraną, zatrzymuje grzyby, zarodniki i cząstki. Membrana 0,2um,wykonana z PES (polieterosulfon). W dystalnej częsci drenu zastawka antyzwrotna zapobiegająca cofaniu się krwi w kierunku od pacjenta do linii. Czas stosowania 96h, długość drenów 6 cm (po 3 cm z każdej ze stron) , łączna długość zestawu 12,5 cm, objętość wypełnienia 0,15 ml, przepływ >2ml/min. zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiajaca pewne i bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie drenu bez ryzyka skażenia liniiKolor obudowy zielony. Dren z PCV, zestaw bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo. Sterylizowany tlenkiem etylenu | 100 | szt
11 |  |  | Filtr noworodkowy o powierzchni 1,6cm2, membrana 1,2um wykonana z PES (polieterosulfon). W dystalnej częsci drenu zastawka antyzwrotna zapobiegająca cofaniu się krwi w kierunku od pacjenta do linii. Filtr przystosowany do podaży lipidów i żywienia pozajelitowego; zaczas stosowania 24h, długość drenów 6 cm (po 3 cm z każdej ze stron), łączna długość zestawu 12,5 cm, objętość wypełnienia 0,15 ml, przepływ >30ml/min. zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiajaca pewne i bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie drenu bez ryzyka skażenia linii.Kolor obudowy niebieski. Średnica wewnętrzna drenu 0,9mm, zewnętrzna 2mm. Dren z PCV, zestaw bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo. Sterylizowany tlenkiem etylenu. | 100 | szt
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 6
EZ/ZP/34 /2023/ES |  |  | Pakiet nr 6 |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 6 - Prowadnice do rurek intubacyjnych, łyżki
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Prowadnica elastyczna do rurek intubacyjnych, ze znacznikami usytuowanymi w odległości 10, 20, 30 cm od końca prowadnicy, jednorazowego użytku, sterylna, pojedynczo pakowana, z długa datą ważności Nr 5,0 (1,67 mm) / 50 cm | 50 | szt
2 |  |  | Prowadnica elastyczna do rurek intubacyjnych, ze znacznikami usytuowanymi w odległości 10, 20, 30, 40 cm od końca prowadnicy, jednorazowego użytku, sterylna, pojedynczo pakowana, z długa datą ważności Nr 10,0 (3,33 mm) / 70 cm | 30 | szt
3 |  |  | Prowadnica do rurek intubacyjnych jednorazowego użytku, sterylna, pojedynczo pakowana z długą datą ważności, rozmiary: 2,0 mm / 22,5 cm; 4,0 mm / 33,5 cm; 5,0 mm / 36,5 cm | 400 | szt
4 |  |  | Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji, typu Bougie z wygiętym końcem, znacznik głębokości na 15 cm oraz w odstępach co 1 cm (pomiędzy 20 – 40 cm od końcówki Coude), 15 Ch / 70 cm | 500 | szt
5 |  |  | Łyżka do trudnych intubacji, światłowodowa, typ Macintosh (zakrzywiona), jednorazowa, wykonana z lekkiego stopu metalu, matowa, bez refleksów świetlnych; ruchoma końcówka uruchamiana za pomocą dźwigni; światłowód z polerowanego akrylu, dajacy mocne skupione światło, nieosłonięty, doświetlajacy wnetrze jamy ustnej i gardła, zatopiony w podstawie łyżki, podstawa łyżki z tworzywa sztucznego z systemem zapobiegajacym dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu; zatrzask kulkowy zapewniający stabilne połączenie łyżki z rękojeścią; zgodne z ISO 7376 (zielony standard);wyraźne oznakowanie na dźwigni łyżki i rozmiar łyżki, symboli CE i " nie do powtórnego użycia", nazwa i nu,er katalogowy; numer seryjny wytłoczony na podstawie łyżki; pakowane w szczelne foliowe opakowanie, bez zawartości lateksu; rozmiary: - dla dorosłych Mac 3 (130mm x 17,5mm); - dla dorosłych duża Mac 4 (150mm x 17,6mm). | 10 | szt
6 |  |  | Zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatrzaskową, gąbkową częścią przylepną, niskoprofilowy ( wysokość do 5mm), rozmiary 18G i 16G/17G | 50 | szt
razem wartość brutto
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 7
EZ/ZP/ 34 /2023/ES |  |  | Pakiet nr 7 |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 7 - Maseczki neonatologiczne do respiratora Leoni Plus
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Sterylne maski neonatologiczne jednorazowego użytku kompatybilne z generatorem Neojet, różne rozmiary: min. XS, S, M, L wykonane z silikonu, niezawierające lateksu, anatomiczna konstrukcja, oznaczenie rozmiaru znajduje się bezpośrednio na masce. Na opakowaniu zbiorczym oraz na opakowaniu pojedynczym nadrukowana data produkcji oraz data przydatności do użycia z dokładnością do miesiąca. Czas przydatności min 58 miesięcy. Opakowanie zbiorcze: 10 sztuk danego rozmiaru do wyboru przez Zamawiajacego. | 20 | op
2 |  |  | Sterylne maski neonatologiczne jednorazowego użytku kompatybilne z generatorem Neojet, w rozmiarze XL wykonane z silikonu, niezawierające lateksu, anatomiczna konstrukcja, oznaczenie rozmiaru znajduje się bezpośrednio na masce. Na opakowaniu zbiorczym oraz na opakowaniu pojedynczym nadrukowana data produkcji oraz data przydatności do użycia z dokładnością do miesiąca. Czas przydatności min 58 miesięcy. Opakowanie zbiorcze: 5 sztuk danego rozmiaru. | 20 | op
razem wartość brutto
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 8
EZ/ZP/ 34 /2023/ES |  |  | Pakiet nr 8 |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 8 - Akcesoria zużywalne do kardiomonitora Philips
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Linia pomiarowa LoFlo Set H dla dorosłych pacjentów zaintubowanych, srednica rurki powyżej 4mm, linie kompatybilne z czujnikiem w strumieniu głównym M2741A, 1op=10szt | 10 | op
2 |  |  | Linia pomiarowa LoFlo Set H dla noworodków lub dzieci zaintubowanych, srednica rurki równa lub mniejsza niż 4mm, linie kompatybilne z czujnikiem w strumieniu głównym M2741A, 1op=10szt | 10 | op
3 |  |  | Jednorazowy czujnik do saturacji SpO2 do MRI dla pacjentów pediatrycznych 15-50kg, czujniki kompatybilne z monitorem Invivo MR200, 1op = 20szt | 12 | op
4 |  |  | Czujnik do SpO2 do pracy w środowisku MRI dla pacjentów powyżej 40kg, czujniki kompatybilne z monitorem Invivo MR200, 1op = 20szt | 6 | op
5 |  |  | Elektrody do EKG MRI Quatrode Neonatal , Neonatologiczna - elektrody kompatybilne z monitorem Invivo MR200, 1op = 25szt | 6 | op
6 |  |  | Elektrody do EKG MRI Quatrode dla dzieci i dorosłych, elektrody kompatybilne z monitorem Invivo MR200, 1op.= 25 sztuk | 10 | op
7 |  |  | Opaski z szybkozłączką pod SpO2. Pakowane po 20 szt | 5 | op
razem wartość brutto
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 9
EZ/ZP/ 34 /2023/ES |  |  | Pakiet nr 9 |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 9 - Materiały zużywalne dla Nefrologii
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Igła prosta 18G x 7 cm. a'10 | 300 | szt
2 |  |  | Prowadnik J 0,35c70cm | 250 | szt
3 |  |  | Rozszerzacz w rozmiarach - 10F x 17cm, 12F x 16cm, 14F x 16cm, do wyboru przez zamawiajacego | 300 | szt
4 |  |  | Przedłużacz Y do zmiany katetera prostego w kateter Y | 120 | szt
5 |  |  | Cewnik (kateter) dwukanałowy do dializy hydrofilny - 11F x 15-23cm, do wyboru przez zamawiajacego. | 250 | szt
6 |  |  | Zestaw dwukanałowy do dializy hydrofilny - 11F x 18-20cm, do wyboru przez zamawiajacego. | 160 | szt
7 |  |  | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego 22G x 90mm | 50 | szt
razem wartość brutto
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.