EZ/ZP/43/2009

KARDIOVERTERY

siwz – załącznik nr 1

parametry techniczne

PAKIET NR  1

1/ Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący CRT-D

z kompletem elektrod RA, RV /def/ CS, z zestawem do angiografii CS (sztuk 50 )

Nazwa produktu:……………………………………………… ……………………. Producent:………………………………………………………… ……………………..

| Lp | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) |  | PODAĆ PARAMETR OFEROWANY | punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2009 | TAK |  |  |
| 2 | Czas przydatności do użycia min.12miesięcy | TAK |  |  |
| 3 | Waga poniżej 80 gramów | TAK |  |  |
| 4 | Energia defibrylacji dostępne 35 [J] | TAK |  |  |
| 5 | Trzy strefy wykrywania arytmii z możliwością programowania strefy FVT via VF oraz FVT via VT | podać |  | 3 strefy-10; mniej niż 3– 0pkt |
| 7 | Sterydowe elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru | TAK |  |  |
| 9 | Sterydowe elektrody do defibrylacji długości do wyboru | TAK |  |  |
| 10 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  |  |
| 11 | Możliwość monitorowania dekompensacji krążenia np.gromadzenia się płynów w tkankach pacjenta | TAK |  |  |
| 12 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) | podać |  | Tak-10; Nie 0-pkt |
| 13 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) | podać |  | Tak-10; Nie 0-pkt |
| 14 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | podać |  | Tak-10; Nie 0-pkt |
| 15 | Możliwość programowania potwierdzenia obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją | podać |  | Tak-10; nie 0-pkt |
| 16 | Możliwość programowania V-V delay | TAK |  |  |
| 17 | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV | TAK |  |  |
| 18 | Polarność stymulacji LV: uni/bipolarna | podać |  | Tak-10; Nie 0-pkt |
| 19 | Dostępna telemetria A/RV/LV | TAK |  |  |
| 20 | Sensing LV przy BiV | TAK |  |  |
| 21 | Możliwość stymulacji LV bipolarnej pomiędzy elektrodą LV i RV | podać |  | Tak-10; Nie 0-pkt |
| 22 | Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | podać |  | Tak-10; Nie 0-pkt |
| 23 | Amplituda impulsu min wymagany zakres 0,5-6,0 [V] | TAK |  |  |
| 24 | Szerokość impulsu (A/V), min wymagany zakres 0,5-1,0 | TAK |  |  |
| 25 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 1,0-7,5 [mV] | TAK |  |  |
| 26 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,5-4,0 [mV] | TAK |  |  |
| 27 | Elektrody do CS/LV sterydowe | TAK |  |  |
| 28 | Elektrody do RA i RV sterydowe | TAK |  |  |
| 29 | Elektrody do RA i RV o pasywnej i aktywnej fiksacji | TAK |  |  |
| 30 | Elektrody do CS uni/bipolarne do wyboru | TAK |  |  |
| 31 | Elektroda do CS typu „over the wire” | TAK |  |  |
| 32 | Elektroda do CS typu „over the wire” bipolarna | TAK |  |  |
| 33 | Możliwość programowania V-V delay | TAK |  |  |
| 34 | Możliwość niezależnego programowania LV i RV | podać |  | Tak-10; Nie 0-pkt |
| 35 | Możliwość przerwania programu nocnego po przyłożeniu magnesu do następnego cyklu | TAK |  |  |
| 36 | Możliwość stymulacji LV bipolarnej pomiędzy końcówką elektrody LV i pierścieniem elektrody RV | podać |  | Tak-10; Nie 0-pkt |
| 37 | Zestaw do kontrastowania CS z balonem | TAK |  |  |
| 38 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod | TAK |  |  |
| 39 | Program nocny | TAK |  |  |
| 40 | ICD kompatybilność | TAK |  |  |

EZ/ZP/43/2009

KARDIOVERTERY

siwz – załącznik nr 1

parametry techniczne

PAKIET NR 2

1/  Kardiowerter-defibrylator jednojamowy  ICD VR  z elektrodą   (sztuk 85)

Nazwa produktu:……………………………………………… ……………………. Producent:………………………………………………………… ……………………..

| Lp | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) |  | PODAĆ PARAMETR OFEROWANY | punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji 2009 | TAK |  |  |
| 2. | Czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy. | TAK |  |  |
| 3. | Waga poniżej 70 gramów | TAK |  |  |
| 4. | Energia defibrylacji dostępne 35 [J] | TAK |  |  |
| 5. | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołów QRS rytmu komorowego i różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK |  |  |
| 6. | Trzy strefy wykrywania arytmii z możliwością programowania strefy FVT via VF oraz FVT via VT | TAK |  |  |
| 7. | Programowalny biegun SVC | TAK |  |  |
| 8. | Programowalna obudowa urządzenia | TAK |  |  |
| 9 | Sterydowe elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru | TAK |  |  |
| 10 | Sterydowe elektrody do defibrylacji długości do wyboru | TAK |  |  |
| 11 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  |  |
| 12 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) | podać |  | Tak-10; nie-0pkt |
| 13 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) | podać |  | Tak-10; nie-0pkt |
| 14. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej (np. typu „Smart mode”) | podać |  | Tak-10; nie-0pkt |
| 15. | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem (odczyt danych z pamięci, programowanie, EKG) | podać |  | Tak-10; nie-0pkt |
| 16. | Możliwość programowania potwierdzenia obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją (reconfirmation) | podać |  | Tak-10; nie-0pkt |
| 17 | Możliwość stymulacji antyarytmicznej w czasie ładowania kondensatorów | podać |  | Tak-10; nie-0pkt |
| 18 | Możliwość programowania wektora wykrywania sygnału | podać |  | Tak-10; nie-0pkt |

PAKIET NR 2

2/  Kardiowerter-defibrylator jednojamowy  ICD VR   z elektrodą

i możliwością monitorowania dekopensacji  krążenia  (sztuk 15)

Nazwa produktu:……………………………………………… ……………………. Producent:………………………………………………………… ……………………..

| Lp | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) |  | PODAĆ PARAMETR OFEROWANY | punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji 2009 | TAK |  |  |
| 2. | Czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy. | TAK |  |  |
| 3. | Waga poniżej 70 gramów | TAK |  |  |
| 4. | Energia defibrylacji dostępne 35 [J] | TAK |  |  |
| 5. | Algorytm monitorowania wydolności układu krążenia – np. monitorowanie gromadzenia płynów w tkankach pacjenta | TAK |  |  |
| 6. | Trzy strefy wykrywania arytmii z możliwością programowania strefy FVT via VF oraz FVT via VT | podać |  | 3 strefy-10; mniej niż 3– 0pkt |
| 8. | Sterydowe elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru | TAK |  |  |
| 10. | Sterydowe elektrody do defibrylacji długości do wyboru | TAK |  |  |
| 11. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  |  |
| 12. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) | podać |  | Tak-10; nie-0pkt |
| 13. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) | podać |  | Tak-10; nie-0pkt |
| 14. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej (np. typu „Smart mode”) | podać |  | Tak-10; nie-0pkt |
| 15. | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem (odczyt danych z pamięci, programowanie, EKG) | podać |  | Tak-10; nie-0pkt |
| 16. | Możliwość programowania potwierdzenia obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją (reconfirmation) | podać |  | Tak-10; nie-0pkt |
| 17. | Możliwość stymulacji antyarytmicznej w czasie ładowania kondensatorów | podać |  | Tak-10; nie-0pkt |
| 18. | Stymulacja antyarytmiczna komory: nie mniej niż cztery tryby | TAK |  |  |

siwz – załącznik nr 1

parametry techniczne

PAKIET NR 3

1/  Kardiowerter-defibrylator dwujamowy  ICD DR  z kompletem elektrod   (sztuk 85)

Nazwa produktu:……………………………………………… ……………………. Producent:………………………………………………………… ……………………..

| Lp | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) |  | PODAĆ PARAMETR OFEROWANY | punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji 2009 | TAK |  |  |
| 2. | Czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy. | TAK |  |  |
| 3. | Waga poniżej 70 gramów | TAK |  |  |
| 4. | Energia defibrylacji dostępne 35 [J] | TAK |  |  |
| 5. | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołów QRS rytmu komorowego i różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK |  |  |
| 6. | Trzy strefy wykrywania arytmii z możliwością programowania strefy FVT via VF oraz FVT via VT | podać |  | 3 strefy-10; mniej niż 3 – 0pkt |
| 7. | Przedsionkowy tryb pracy urządzenia z zabezpieczającą stymulacją komorową mający na celu zminimalizowanie odsetka stymulacji prawokomorowej | TAK |  |  |
| 8. | Programowalny biegun SVC | TAK |  |  |
| 9. | Programowalna obudowa urządzenia | TAK |  |  |
| 10. | Sterydowe elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru | TAK |  |  |
| 11. | Sterydowe elektrody do defibrylacji długości do wyboru | TAK |  |  |
| 12 | Sterydowe elektrody przedsionkowe pasywne/aktywne do wyboru | TAK |  |  |
| 13. | Sterydowe elektrody przedsionkowe proste i w kształcie „J” | TAK |  |  |
| 14. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  |  |
| 15. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) | podać |  | Tak-10; nie-0pkt |
| 16. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) | podać |  | Tak-10; nie-0pkt |
| 17. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej (np. typu „Smart mode”) | podać |  | Tak-10; nie-0pkt |
| 18. | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem (odczyt danych z pamięci, programowanie, EKG) | podać |  | Tak-10; nie-0pkt |
| 19. | Możliwość programowania potwierdzenia obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją (reconfirmation) | podać |  | Tak-10; nie-0pkt |
| 20. | Możliwość stymulacji antyarytmicznej w czasie ładowania kondensatorów | podać |  | Tak-10; nie-0pkt |
| 21. | Możliwość programowania wektora wykrywania sygnału | podać |  | Tak-10; nie-0pkt |

PAKIET NR 3

2/  Kardiowerter-defibrylator dwujamowy  ICD DR  z kompletem elektrod

i możliwością monitorowania dekompensacji krążenia   (sztuk 15)

Nazwa produktu:……………………………………………… ……………………. Producent:………………………………………………………… ……………………..

| Lp | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) |  | PODAĆ PARAMETR OFEROWANY | punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji 2009 | TAK |  |  |
| 2. | Czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy. | TAK |  |  |
| 3. | Waga poniżej 70 gramów | TAK |  |  |
| 4. | Energia defibrylacji dostępne 35 [J] | TAK |  |  |
| 5. | Monitorowanie stanu wydolności krążenia np. w postaci monitorowania płynów w tkankach pacjenta | TAK |  |  |
| 6. | Trzy strefy wykrywania arytmii z możliwością programowania strefy FVT via VF oraz FVT via VT | podać |  | 3 strefy-10; mniej niż 3 – 0pkt |
| 7. | Przedsionkowy tryb pracy urządzenia z zabezpieczającą stymulacją komorową mający na celu zminimalizowanie odsetka stymulacji prawokomorowej | TAK |  |  |
| 8. | Sterydowe elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru | TAK |  |  |
| 9. | Sterydowe elektrody do defibrylacji długości do wyboru | TAK |  |  |
| 10. | Sterydowe elektrody przedsionkowe pasywne/aktywne do wyboru | TAK |  |  |
| 11. | Sterydowe elektrody przedsionkowe proste i w kształcie „J” | TAK |  |  |
| 12. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  |  |
| 13. | Algorytmy różnicujące arytmie przedsionkowe od komorowych | TAK |  |  |
| 14. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) | podać |  | Tak-15; nie-0pkt |
| 15. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) | podać |  | Tak-15; nie-0pkt |
| 16. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej (np. typu „Smart mode”) | podać |  | Tak-10; nie-0pkt |
| 17. | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem (odczyt danych z pamięci, programowanie, EKG) | podać |  | Tak-10; nie-0pkt |
| 18. | Możliwość programowania potwierdzenia obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją (reconfirmation) | podać |  | Tak-10; nie-0pkt |
| 19. | Możliwość stymulacji antyarytmicznej w czasie ładowania kondensatorów | podać |  | Tak-10; nie-0pkt |
| 20. | Stymulacja antyarytmiczna komory: nie mniej niż cztery tryby | TAK |  |  |