Kielce, dnia 21.04.2023 r.

Znak sprawy: EZ/45/2023/MW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na „Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach – etap I”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa NR Edycja2/2021/6064/PolskiLad) w formule „zaprojektuj i wybuduj”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, działając w oparciu o art. 135 ust. 6  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 do SWZ

Czy Zamawiający potwierdza, że w niniejszym postępowaniu wymaga zaoferowania jedynie urządzeń opisanych w zał. nr 8.1.-8.8 do SWZ, a zakup rezonansu magnetycznego, RTG z ramieniem C, angiografu odbędzie się w oddzielnym postępowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakup rezonansu magnetycznego, RTG z ramieniem C oraz angiografu odbędzie się w oddzielnym postępowaniu.

Pytanie nr 2 do SWZ

Zwracamy się prośbą o dodanie zapisów do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności

technicznych w SWZ, rozdział 11, pkt.2.ppkt.a.

Z:

2) posiadają właściwe zdolności techniczne lub zawodowe:

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie), Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo:

- co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub rozbudowie obiektu wg Klasyfikacji Obiektów

Budowlanych należących do klasy nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej" a zamówienie spełnia

następujące wymagania:

A) wartość brutto zamówienia wynosiła co najmniej 60 000 000,00 zł. (sześćdziesiąt milionów zł)

B) obiekt posiadał min. 4 sale operacyjne,

w zakresie zamówienia znajdowało się wykonanie:

- robót budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych,

- instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych instalacji teletechnicznych,

- instalacji sanitarnych, w tym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- instalacji gazów medycznych certyfikowanych jako wyrób medyczny wraz z dostawą i montażem zasilających

jednostek medycznych.

- co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub rozbudowie obiektu wg Klasyfikacji Obiektów

Budowlanych należących do klasy nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej" a zamówienie spełnia

następujące wymagania:

A) wartość brutto zamówienia wynosiła co najmniej 30 000 000,00 zł. (trzydzieści milionów zł)

B) obiekt posiadał pracownię diagnostyki obrazowej wyposażoną w co najmniej w pracownię rezonansu

magnetycznego oraz pracownię tomografii komputerowej

w zakresie zamówienia znajdowało się wykonanie:

- robót budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych,

- instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych instalacji teletechnicznych,

- instalacji sanitarnych, w tym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

Na:

2) posiadają właściwe zdolności techniczne lub zawodowe:

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo:- co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub rozbudowie obiektu wg Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej" a zamówienie spełnia następujące wymagania:

A) wartość brutto zamówienia wynosiła co najmniej 60 000 000,00 zł. (sześćdziesiąt milionów zł)

B) obiekt posiadał min. 4 sale operacyjne,

w zakresie zamówienia znajdowało się wykonanie:

- robót budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych,

- instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych instalacji teletechnicznych,

- instalacji sanitarnych, w tym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- instalacji gazów medycznych certyfikowanych jako wyrób medyczny wraz z dostawą i montażem zasilających jednostek medycznych.

- co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub rozbudowie obiektu wg Klasyfikacji Obiektów

Budowlanych należących do klasy nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej" a zamówienie spełnia następujące wymagania:

A) wartość brutto zamówienia wynosiła co najmniej 30 000 000,00 zł. (trzydzieści milionów zł)

B) obiekt posiadał pracownię diagnostyki obrazowej wyposażoną w co najmniej w pracownię rezonansu

magnetycznego oraz pracownię tomografii komputerowej

w zakresie zamówienia znajdowało się wykonanie:

- robót budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych,

- instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych instalacji teletechnicznych,

- instalacji sanitarnych, w tym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

lub

b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo: - co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub rozbudowie obiektu wg Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej" a zamówienie spełnia następujące wymagania:

A) wartość brutto zamówienia wynosiła co najmniej 90 000 000,00 zł. (dziewięćdziesiąt milionów zł)

B) obiekt posiadał min. 4 sale operacyjne, pracownię diagnostyki obrazowej wyposażoną w co najmniej w

pracownię rezonansu magnetycznego oraz pracownię tomografii komputerowej.

W zakresie zamówienia znajdowało się wykonanie:

- robót budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych,

- instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych instalacji teletechnicznych,

- instalacji sanitarnych, w tym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- instalacji gazów medycznych certyfikowanych jako wyrób medyczny wraz z dostawą i montażem zasilających jednostek medycznych.

Celem Zamawiającego jest wyłonienie Wykonawcy, który dysponuje wiedzą i doświadczeniem w realizacji

podobnych obiektów. Zatem jeśli parametry techniczne przedstawionej referencji odpowiadając planowanej inwestycji to znaczy, że Wykonawca dysponuje odpowiednią wiedzą i kompetencjami. Zmiana zapisu w SWZ spowoduje zwiększenie konkurencyjności, co w oczywisty sposób umożliwi Zamawiającemu dokonanie najlepszego wyboru spośród oferentów posiadających odpowiednią wiedzę techniczną potwierdzoną wieloletnim doświadczeniem przy realizowaniu podobnych obiektów. Ponadto spowoduje przystąpienie większej liczby firm do przetargu. Dlatego też zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż robota budowlana zaproponowana przez Wykonawcę w poniższym brzmieniu spełnia warunek udziału określony przez Zamawiającego w pkt. 12 ppkt. 2a SWZ :

„w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo: - co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub rozbudowie obiektu wg Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej" a zamówienie spełnia następujące wymagania:

A) wartość brutto zamówienia wynosiła co najmniej 90 000 000,00 zł. (dziewięćdziesiąt milionów zł)

B) obiekt posiadał min. 4 sale operacyjne, pracownię diagnostyki obrazowej wyposażoną w co najmniej w

pracownię rezonansu magnetycznego oraz pracownię tomografii komputerowej.

W zakresie zamówienia znajdowało się wykonanie:

- robót budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych,

- instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych instalacji teletechnicznych,

- instalacji sanitarnych, w tym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- instalacji gazów medycznych certyfikowanych jako wyrób medyczny wraz z dostawą i montażem zasilających jednostek medycznych.”

Pytanie nr 3 do SWZ

Zgodnie z treścią Rozdziału 8 SWZ: „Podwykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia”, Zamawiający wskazał, że „Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy”. Jednocześnie, Zamawiający uwzględnił w ramach tej części SWZ zastrzeżenie, zgodnie z którym „Wykładnia literalna przepisu nie pozostawia wątpliwości interpretacyjnych, że podwykonawstwo całości zamówienia nie jest możliwe. Przyjęcie odmiennej interpretacji dopuściłoby sytuacje, w których poprzez zlecenie realizacji całości zamówienia publicznego Podwykonawcom, Zamawiający de facto udzielałby zamówienia Podwykonawcom, a nie Wykonawcy – pomijając w ten sposób regulację prawa zamówień publicznych. Taka sytuacja byłaby niezgodna zarówno z zasadą udzielania zamówienia jedynie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami prawa, jak i zasadą transparentności. Oznaczałoby to również akceptację pozorności czynności złożenia oferty przez rzekomego Wykonawcę przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym, w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o powierzeniu podwykonawcom całości zamówienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) u.p.z.p jako niezgodna z przepisami ustawy (m.in. naruszenie art. 7 pkt 27 u.p.z.p).”

W tym miejscu wykonawca wskazuje, że przesłanka odrzucenia oferty wskazana w art. 226 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp jest przesłanką bardzo ogólną, która jednak nie może zostać zastosowana w niniejszym przypadku, w celu, który Zamawiający chciałby uzyskać. W pierwszej kolejności wykonawca zwraca uwagę na fakt, że mimo przewidzenia takiej możliwości w ustawie Pzp (art. 121), Zamawiający nie zdecydował się na zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę żadnego kluczowego zadania wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia. Po drugie, co zresztą zauważył też sam Zamawiający, zgodnie z przepisami ustawy Pzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (art. 462 ustawy), a ponadto, zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują, poza przepisem dotyczącym obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań, żeby Zamawiający mógł za pomocą innego instrumentu czy innej instytucji ustawy Pzp, decydować za wykonawcę o sposobie realizacji przez niego przedmiotu zamówienia w kontekście powierzania podwykonawcom części zamówienia, nawet jeśli podwykonawcy mieliby realizować 100% przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma prawo oczywiście monitorować skład podmiotowy podwykonawców, musi być też na bieżąco informowany o ewentualnych zmianach tego składu, ale w inny sposób nie może ingerować w sposób realizacji. Przesłanka odrzucenia oferty przewidziana w art. 226 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp służy zupełnie innym celom, a jej korelacja z powołanym przez Zamawiającego art. 7 pkt 27 ustawy Pzp nie znajduje umocowania ani w przepisach ustawy, ani innych ustaw, ani też w aktualnym orzecznictwie KIO i sądów powszechnych.

Co więcej należy wskazać, że sposób sformułowania omawianej klauzuli w ramach SWZ prowadzi jednocześnie do wniosku, że nawet jeśli wykonawcy nie mogą zlecić całości przedmiotu zamówienia podwykonawcom (co literalnie wynika z treści SWZ), to już będą mogli podzlecić 99% przedmiotu zamówienia, co pod znakiem zapytania stawia zasadność dokonania takiego sformułowania i dodatkowo uzasadnia fikcyjność klauzuli.

W związku z powyższym wykonawca wnosi o wykreślenie z treści SWZ (strony 7-8) następującego fragmentu:

Wykładnia literalna przepisu nie pozostawia wątpliwości interpretacyjnych, że podwykonawstwo całości zamówienia nie jest możliwe. Przyjęcie odmiennej interpretacji dopuściłoby sytuacje, w których poprzez zlecenie realizacji całości zamówienia publicznego Podwykonawcom, Zamawiający de facto udzielałby zamówienia Podwykonawcom, a nie Wykonawcy – pomijając w ten sposób regulację prawa zamówień publicznych. Taka sytuacja byłaby niezgodna zarówno z zasadą udzielania zamówienia jedynie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami prawa, jak i zasadą transparentności. Oznaczałoby to również akceptację pozorności czynności złożenia oferty przez rzekomego Wykonawcę przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym, w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o powierzeniu podwykonawcom całości zamówienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) u.p.z.p jako niezgodna z przepisami ustawy (m.in. naruszenie art. 7 pkt 27 u.p.z.p).

Odpowiedź: Zgodnie z pismem z dnia 31.03.2023 r. „Zmiana treści SWZ” udostępnionym na stronie prowadzonego postepowania w tożsamej dacie.

Pytanie nr 4 do SWZ

§ 10 ust. 3 a), § 15 ust 2

W Umowie jest mowa o odbiorze bezusterkowym, co stoi w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający może odmówić odbioru tylko i wyłącznie w przypadku, w którym w przedmiocie odbioru wystąpiły wady istotne, czyli takie, które uniemożliwiają użytkowanie obiektu.  Zamawiający nie precyzuje, o jaki rodzaj wad chodzi, zatem odmowa dokonania odbioru może mieć miejsce w przypadku jakichkolwiek wad (w tym nieistotnych). Prosimy o wprowadzenie zmiany poprzez doprecyzowanie, że chodzi o wady istotne. Zgodnie z utrwalonym już w doktrynie prawa i orzecznictwie sądowym poglądem, Zamawiający nie jest uprawniony do odmowy odbioru robót od Wykonawcy w przypadku jakichkolwiek wad w wykonanych robotach, lecz tylko w razie występowania w nich wad istotnych. W pozostałym zakresie jest zobowiązany dokonać odbioru z jednoczesnym wskazaniem wykrytych wad i ustaleniem terminu ich usunięcia. W przeciwnym przypadku zachodziłaby sprzeczność odpowiednich postanowień umowy z przepisami art. 647, 654 i 656 § 1 KC oraz z naturą stosunku prawnego umowy o roboty budowlane (art. 3531 KC), powodująca ich częściową nieważność z mocy prawa (art. 58 § 3 Kc). Reprezentatywnym przykładem linii orzeczniczej w tej sprawie jest Wyrok Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r. V CSK 99/07. Zgodnie z jego tezą: „1. Inwestor ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. 2. Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek.”  W analogiczny sposób wypowiadał się SN w innych Wyrokach: z dnia 14.02.2007 r. II CNP 70/06 oraz z dnia 05.03.1997 r. II CKN 28/97. Z kolei w uzasadnieniu Wyroku z 24.07.2009 r. II CSK 61/09 SN stwierdził, że inwestor może odmówić dokonania odbioru robót, jeśli stwierdzi w nich wady istotne, co a contrario oznacza, że nie może tego uczynić w przypadku wad nieistotnych, nadających się do usunięcia. Powyższy kierunek orzekania znalazł pełną kontynuację również w najnowszym orzecznictwie sądów apelacyjnych, z którego warto przytoczyć w szczególności Wyroki: Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 04.04.2014 r. I ACa 860/13, Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 18.12.2013 r. I ACa 1302/13, Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 20.12.2012 r. I ACa 405/12, Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 18.10.2012 r. I ACa 1046/12, Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 21.04.2009 r. V ACa 88/09. Wypowiedzi Sądów sprowadzają się do stwierdzenia, iż w razie ujawnienia w toku odbioru wad robót nadających się do usunięcia, strony umowy winny wady wyspecyfikować i poczynić ustalenia dotyczące sposobu i terminu ich usunięcia, jednak dopóki w robotach nie występują wady istotne, Zamawiający nie może odmówić dokonania odbioru. Prawo Zamawiającego do domagania się usunięcia wad robót (zwłaszcza nieistotnych) realizowane jest na gruncie przepisów o odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, a nie poprzez wstrzymywanie odbiorów, co jest praktyką niedopuszczalną. Zgodnie z wyrokiem SA w Gdańsku z dnia 24 lutego 2012 r. (V ACa 198/12): „W świetle art. 647 KC odbiór robót należy do obowiązków inwestora i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek tych robót. Powołany przepis stanowi bowiem o odbiorze robót, a nie o „bezusterkowym” odbiorze robót.”

Odpowiedź: Zgodnie z pismem z dnia 31.03.2023 r. „Zmiana treści SWZ” udostępnionym na stronie prowadzonego postepowania w tożsamej dacie.

Pytanie nr 5 do SWZ

Zapisy §17 Umowy określającego Waloryzację Wynagrodzenia wskazują na całkowicie nieproporcjonalne przerzucenie ryzyka wzrostu cen na Wykonawcę w związku z:

- Odniesieniem wzrostu cen do daty zawarcia Umowy (z wyjątkiem znacznego przedłużenia się procedury przetargowej), co powoduje pokrycie przez Wykonawcę wzrostu cen w okresie od złożenia oferty (ostatni moment, w którym Wykonawca ma wpływ na cenę ofertową) do daty zawarcia Umowy.

- Pokryciem przez Wykonawcę wzrostu cen w stosunku do robót realizowanych w pierwszych 6 miesiącach od zawarcia Umowy.

- Zastosowaniem przez Zamawiającego do wyliczeń waloryzacji „Wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej”, który jako wskaźnik bazujący na uśrednionych danych historycznych z wszystkich dziedzin budownictwa, nie oddaje bezpośrednich i realnych wzrostów cen mających miejsce na rynku budowlanym, zwłaszcza w tak specyficznej branży jak budowa obiektów ochrony zdrowia.

- Wprowadzenie dodatkowego podziału wynoszącego ½ wartości tego uśrednionego wskaźnika, co powoduje dalsze całkowicie niezasadne przeniesienie kolejnej części ryzyka wzrostu cen na Wykonawcę.

- Zastosowanie limitu waloryzacji na poziomie 6% Wynagrodzenia Umownego, gdzie nawet według tego uśrednionego wskaźnika wzrosty cen w ostatnich 12 miesiącach, według ostatnio opublikowanego wskaźnika za styczeń 2023, wyniósł 13,1% w stosunku do stycznia 2022, co stanowi ponad dwukrotność proponowanego przez Zamawiającego limitu waloryzacyjnego. Według innych źródeł publikujących mniej uśrednione notowania wzrostów cen jak np. Sekocenbud, wzrosty cen za ostatni rok dla obiektów użyteczności publicznej do których zaliczają się budynki służące ochronie zdrowia wyniósł około 18,7%, czyli ponad trzykrotność proponowanego przez Zamawiającego limitu waloryzacji. Powyższe dane odzwierciedlają tylko wzrosty na przestrzeni 12 miesięcy, natomiast planowany termin realizacji kontraktu jest dłuższy, więc wzrosty te tym bardziej mogą wielokrotnie przekraczać proponowany przez Zamawiającego limit waloryzacji.

Mając na uwadze powyższe, zaproponowane przez Zamawiającego zapisy waloryzacyjne są rażąco nieproporcjonalne do realnej sytuacji rynkowej i nie powodują spełnienia istoty waloryzacji tj. utrzymania wartości świadczenia pieniężnego odzwierciedlającego realną sytuację rynkową w trakcie realizacji kontraktu. Zwracamy się o wprowadzenie zmian do zapisów §17 Umowy, w celu przywrócenia proporcjonalności i realności waloryzacji wynagrodzenia:

- Rozpoczęcie waloryzacji od zawarcia Umowy, a nie dopiero po 6 miesiącach.

- Zastosowanie do waloryzacji wskaźnika oddającego realne wzrosty cen w zakresie, którego dotyczy inwestycja (obiekty użyteczności publicznej). Proponujemy zastosowanie Zagregowanego Wskaźnika Waloryzacyjnego publikowanego przez wydawnictwo Sekocenbud w punkcie 6.3 tego opracowania tj. zmiany cen dla obiektów użyteczności publicznej.

- Zniesienie dodatkowego podziału wskaźnika waloryzacyjnego wynoszącego ½.

- Zwiększenie limitu waloryzacji do poziomu 20%, tak aby Umowa była dostosowana do realnych możliwych dalszych wzrostów cen materiałów i usług.

Odpowiedź: Zgodnie z pismem z dnia 31.03.2023 r. „Zmiana treści SWZ” udostępnionym na stronie prowadzonego postepowania w tożsamej dacie.

Pytanie nr 6 do SWZ

§ 11 ust. 1 pkt 2) h) b. – zwracamy się z prośbą o modyfikację postanowienia tak by kara w wysokości 0,01% liczona była od wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy, a nie jak ma to miejsce w chwili obecnej, od wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 7 do SWZ

§ 11 ust. 2 – prosimy o obniżenie wysokości maksymalnego limitu kar umownych do 15% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 8 do SWZ

Proszę o modyfikację zapisu SWZ rozdział 11 ust.2 pkt a) tak, aby po modyfikacji brzmiał następująco:

a) w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –wtym okresie), Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo:

-co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 50000000,00zł brutto.

-co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub rozbudowie obiektu wg Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej a zamówienie spełnia następujące wymagania:

A) wartość brutto zamówienia wynosiła co najmniej 30000000,00zł brutto

B) obiekt posiadał pracownię diagnostyki obrazowej wyposażoną w co najmniej w pracownię rezonansu magnetycznego lub pracownię tomografii komputerowej.

W zakresie zamówienia znajdowało się wykonanie:

-robót budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych,

-instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych instalacji teletechnicznych,

-instalacji sanitarnych, w tym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 9 do SWZ

Proszę o modyfikację zapisu SWZ rozdział 11 ust. 2 pkt b), ppkt. I tiret pierwszy i tiret piąty tak, aby po modyfikacji brzmiał następująco:

Zespół projektowy:

-min.  1  osobą  która  posiadająca  od  co  najmniej  10  lat  uprawnienia  do  wykonywania samodzielnych  funkcji  w  budownictwie  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  07  lipca  1994r.

Prawo  budowlane  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  2016  r.  poz.  290  ze zm.),  w  zakresie projektowania -bez ograniczeń w branży architektonicznej, łącznie z aktualnym wpisem na  listę  członków  właściwej  izby  samorządu  zawodowego-wskazana  osoba  musi wykazać, że  w  okresie  ostatnich  10  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  był członkiem  zespołu  opracowującego  projekt  budowalny,  lub  zespołu  projektującego budowę lub rozbudowę obiektu wg Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy  nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej" wyposażonego w min. 4saleoperacyjnych, odział anestezjologii i intensywnej terapii oraz pracownię tomografu komputerowego  lub rezonansu  magnetycznego  i  na  podstawie  wykonanego  projektu lub projektów budowlanych doszło do realizacji zadań

-min.  1  osobą technologa medycznego, który opracował co najmniej jeden projekt technologii medycznej obejmujący min. 4 sale operacyjne, odział anestezjologii i intensywnej terapii oraz pracownię tomografu komputerowego lub rezonansu magnetycznego  dla  obiektu  wg  Klasyfikacji  Obiektów  Budowlanych  należących do klasy nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej” i  na  podstawie wykonanego projektu lub projektów budowlanych doszło do realizacji zadania,

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 10 do SWZ

W związku z niejednoznacznymi zapisami w SWZ i wzorze umowy dotyczącymi terminu realizacji Etapu I i początkowego terminu realizacji Etapu II, Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie czy po stronie Wykonawcy jest uzyskanie Pozwolenia na Budowę (dalej: PnB) i czy termin realizacji 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy obejmuje także uzyskanie PnB? Czy wykonanie Etapu I  polega na wykonaniu w ciągu 120 dni kalendarzowych kompletnej dokumentacji, która zostanie w tym czasie zaakceptowana i odebrana przez Zamawiającego i na jej podstawie możliwe będzie ubieganie się o PnB?  Działając jako odpowiedzialny, rzetelny i doświadczony Wykonawca zwracamy uwagę, iż wykonanie projektu wraz z uzyskaniem PnB w ciągu 120 dni kalendarzowych jest praktycznie niemożliwe i w związku z tym minimalny termin na wykonanie Etapu I wraz z uzyskaniem PnB powinien wynosić minimum 180 dni kalendarzowych (6 miesięcy). W związku z powyższym, jeśli w ramach wykonania Etapu I wymagane jest uzyskanie PnB, prosimy o modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Tak po stronie Wykonawcy jest uzyskanie Pozwolenia na Budowę i wchodzi w zakres terminowy Etapu I. Termin wykonania Etapu I obejmuje akceptację i odbiór przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Termin realizacji Etapu I został zmodyfikowany i wynosi 150 dni zgodnie z treścią pisma z dnia 31.03.2023 r. „Zmiana treści SWZ” udostępnionym na stronie prowadzonego postepowania w tożsamej dacie.

Pytanie nr 11 do SWZ

Po wykonaniu i odbiorze Etapu I przez Inwestora, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 15 dni przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy HRF realizacji zamówienia dla Etapu II, a zatwierdzony HRF będzie podstawą do przekazania placu budowy. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych może nastąpić wyłącznie po czasie uzyskania właściwej decyzji administracyjnej na realizację zadania, czyli po uzyskaniu Pozwolenia na Budowę (dalej: PnB). Prosimy o potwierdzenie, że pomiędzy zakończeniem Etapu I i rozpoczęciem Etapu II mamy jeszcze proces pozyskiwania Pozwolenia na budowę i zarówno przekazanie placu budowy jak i rozpoczęcie Etapu II nastąpi po uzyskaniu PnB i  zatwierdzeniu HRF, który zostanie przedłożony w terminie 15 dni od daty zakończenia Etapu I.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.

Pytanie nr 12 do SWZ

SWZ pkt 11 Warunki udziału w postępowaniu, ppkt 2) b) II

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje:

„minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie wskazanym powyżej. Osoba musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz Wykonawca musi wykazać, ze w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert wskazana osoba pełniła funkcję kierownika robót budowalnych na min jednej inwestycji polegającej na budowie lub rozbudowie obiektu wg Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy  nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej” o powierzchni całkowitej 4 000,00 metrów kwadratowych”.

Prosimy o potwierdzenie, że osoba wskazana do pełnienia tej funkcji może wykazać się doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych lub kierownika budowy na min. jednej inwestycji (…).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 13 do SWZ

Zamawiający sformułował w PFU rozwiązanie cytuję: „Centrala przejazdowa karuzelowa” wskazując na konkretnego producenta tj. firmę Sumetzberger i jego właśnie produkt. Warto wskazać, że w PFU opisane są cechy rozdzielacza karuzelowego, w sposób całkowicie eliminujący konkurencję i stwarzający sytuację, w której jedynym producentem oferowanego rozwiązania może być wyłącznie firma Sumetzberger, której to wyłącznym przedstawicielem na terenie Polski jest firma Profitube Poland Sp. z o.o., co nie jest ani zgodne z przepisami krajowymi, jak również stoi w jawnej sprzeczności z interesem Zamawiającego.

Czy biorąc pod uwagę, że wymagany rozdzielacz karuzelowy jest produkowany na całym świecie wyłącznie przez jedną, jedyną firmę tj. Sumetzberger (zaś pozostałe firmy tj. Aerocom, Telecom, Swisslog, Hanazeder, Quirepace, Pevco i inne produkują rozdzielacze liniowe, które są jednocześnie szybsze i bardziej niezawodne) Zamawiający dopuści również do udziału w postępowaniu rozwiązanie techniczne oparte na traktowanym w branży poczty pneumatycznej jako wysoki standard rozdzielaczu liniowym?

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczta pneumatyczna

Pytanie nr 14 do SWZ

Opis pojemników w dokumencie PFU str. 87 cytuję: „Samowyładowczy pojemnik antybakteryjny AntiVirus® (6 szt) o minimalnych wymiarach wewnętrznych – 260 mm, średnica 110 mm” oraz „Pojemnik antybakteryjny AntiVirus® (6szt) o minimalnych wymiarach wewnętrznych – długość 400 mm, średnica 115 mm” oraz „Specjalny pojemnik dezynfekujący AntiVirus®” wskazuje ponad wszelką wątpliwość, że Zamawiający w sposób nieuprawniony wskazuje na konieczność dostawy produktów określonego dostawcy tj. produktów firmy Sumetzberger, dystrybuowanych w Polsce przez firmę Profitube Poland Sp. z o.o. Świadczy o tym zarówno zastosowanie zarejestrowanego znaku towarowego ® wraz z nazwą „AntiVirus”, jak również podanie wymiarów pojemników charakterystycznych dla tego właśnie producenta. Ogólnodostępne informacje o systemie „AntiVirus®” są zaprezentowane na stronie firmy Profitube Poland Sp. z o.o. https://www.bezpiecznyszpital.com.pl/.

Zwracamy również uwagę, że rozwiązanie firmy Sumetzberger pojemnika samowyładowczego w kształcie „kwiatu lotosu” z otwieraniem polipowym jest rozwiązaniem unikalnym dla tego właśnie producenta i podlega ochronie patentowej, co wyklucza możliwość dostawy takiego typu pojemnika przez inne podmioty uczestniczące w postępowaniu. Wszyscy pozostali producenci stacji samowyładowczych stosują rozwiązania oparte o pojemniki standardowe. Istnieje też istotny aspekt techniczny dotyczący pojemników do stacji samowyładowczych o którym należy wspomnieć. Pojemnik w kształcie „kwiatu lotosu” znamionuje się znacznie bardziej złożoną konstrukcją (dodatkowe gumki, zapadki, kliny, śrubki) w porównaniu do pojemnika standardowego i nie może być dostarczony, czy naprawiony przez inną firmę. Pojemniki standardowe do stacji samowyładowczych mają znacznie prostszą konstrukcję, są kilka razy tańsze w zakupie, nie wymagają tak kosztownej konserwacji oraz opróżniają się całkowicie w stacji automatycznej ze 100% niezawodnością.

Biorąc pod uwagę, że opisane cechy pojemników wskazują wyłącznie na jednego producenta i dostawcę, w sposób całkowicie eliminujący konkurencję i stwarzający sytuację, w której jedynym producentem oferowanego rozwiązania może być wyłącznie firma Sumetzberger, której to wyłącznym przedstawicielem na terenie Polski jest firma Profitube Poland Sp. z o.o., co stoi w jawnej sprzeczności z interesem Zamawiającego, czy Zamawiający dopuści również dostawę pojemników typowych do obsługi stacji samowyładowczej, jak również pojemników dezynfekcyjnych innych producentów?

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczta pneumatyczna

Pytanie nr 15 do SWZ

Zamawiający wielokrotnie w treści PFU przywołuje nazwę „AntiVirus®” która dotyczy produktów określonego dostawcy tj. produktów firmy Sumetzberger, dystrybuowanych w Polsce przez ich wyłącznego dystrybutora firmę Profitube Poland Sp. z o.o. Ogólnodostępne informacje o systemie „AntiVirus®” są przedstawione na stronie firmy Profitube Poland Sp. z o.o. https://www.bezpiecznyszpital.com.pl/. Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie https://www.bezpiecznyszpital.com.pl/ system „AntiVirus®” obejmuje m. in.: pojemniki, bramkę dezynfekującą, stacje oraz oprogramowanie. Wszystkie te elementy są dostarczane wyłączenie przez jedną firmę na rynku, co powoduje, że ofertę będzie mogła złożyć wyłącznie firma Profitube Poland Sp. z o.o. Taka sytuacja powoduje ograniczenie konkurencji. Stoi to również w jawnej sprzeczności z interesem Zamawiającego, obowiązującymi przepisami i konsekwentnie doprowadzi wzrostu cen ofertowych. Analogiczne zapisy sformułowane w postępowaniu ZP/PN-1/23 na „Dostawę automatycznego systemu poczty pneumatycznej do transportu próbek krwi, krwi i jej składników wraz z instalacją i uruchomieniem” do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku spowodowały złożenie tylko jednej oferty z bardzo wysoką ceną ofertową.

Czy Zamawiający usunie odniesienia w treści PFU do produktów określonego producenta tj. „AntiVirus®” i zmodyfikuje treść PFU w celu umożliwienia złożenia oferty również innymi dostawcom?

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczta pneumatyczna

Pytanie nr 16 do SWZ

Zamawiający w treści PFU sformułował wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia, zaś w Specyfikacji Warunków Zamówienia wymagania w stosunku do Wykonawców chcących przystąpić do udziału w postepowaniu. Taki podział jest zgodny z wymaganiami przepisów krajowych oraz wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie kryteriów oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, gdzie wskazuje się na wyraźny podział kryteriów przedmiotowych (dotyczących przedmiotu zamówienia) i podmiotowych (dotyczących wykonawcy zamówienia). Niestety w treści samego PFU znalazły się nieuprawnione zapisy dotyczące warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców tj. cytuję „Dlatego zamawiający wymaga od potencjalnego dostawcy poświadczenia, że dostawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej 3 instalacje systemu poczty pneumatycznej w jednostkach szpitalnych potwierdzone dokumentami przez jednostki Szpitalne, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, polegające na wykonaniu instalacji systemu Szpitalnego poczty pneumatycznej o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto, każda.

Zamawiający wymaga także przedstawienia przez potencjalnego wykonawcę swojej listy instalacji które wykonał własnymi siłami, gdzie zastosowano identyczne rozwiązania, które są opisane w powyższej koncepcji tzn. stacja samowyładowcza, stacje z zabezpieczonym odbiorem itp. Na potwierdzenie powyższego Zamawiający wymaga minimum 3 listów referencyjnych z kontaktami do osób z tych jednostek, które mogą potwierdzić powyższe.”

Zapisy powyższe obecne w PFU tworzą dodatkowe, nieuzasadnione merytorycznie wymagania w stosunku do Wykonawców, które nie są ujawnione wprost w treści SWZ.

Prosimy o usunięcie tych zapisów z treści PFU, jako nieuzasadnionych merytorycznie i jednocześnie błędnych formalnie.

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczta pneumatyczna

Pytanie nr 17 do SWZ

Zamawiający w PFU sformułował bardzo precyzyjne wymagania w zakresie ochrony antywirusowej  realizowane w ramach systemu „AntiVirus®” firmy Sumetzberger, której produkty dystrybuuje  firma Profitube Poland Sp. z o.o. Zamawiający przedstawia wymagania w odniesieniu do standardowej stacji nadawczo-odbiorczej, cytuję: „Funkcjonalnie będzie wyposażona w antybakteryjny panel sterujący – tj. klawiaturę i wyświetlacz LCD.”  tj. dostawy wyświetlacza z jonami srebra. Pomija natomiast zupełnie fakt, że rozwiązanie takie dostarcza tylko jedna firma na rynku, a jego realny wpływ na poziom bezpieczeństwa użytkowania systemu jest całkowicie pomijalny, należy zwrócić uwagę, że Zamawiający pomija jednocześnie zupełnie kwestię bezpieczeństwa rurociągów i obecności analogicznych jonów srebra w tworzywie, z którego są one wykonane. Jest to całkowicie odwrócenie wagi realnych cech technicznych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania systemu poczty pneumatycznej. Rurociągi to setki metrów kwadratowych powierzchni (100 mb rurociągu to ca. 50 m²) na której mogą się gromadzić bakterie i wirusy, wyświetlacz, klawiatura to mniej niż 0,01 m². Oczywistością techniczną jest, że wpływ rurociągów na bezpieczeństwo bakteriologiczne jest kilkaset razy bardziej istotny, jednak Zamawiający nie formułuje w stosunku do rurociągów wymogu biobójczego, tj. obecności jonów srebra.

Czy Zamawiający będzie wymagać dostarczenia skutecznej technologii eliminacji bakterii chorobotwórczych na powierzchni rurociągów (o poziomie skuteczności zmniejszenia liczby bakterii Escherichia coli o nie mniej niż 99%), poprzez zastosowanie w tworzywie, z którego są produkowane rurociągi, jonów srebra?

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczta pneumatyczna

Pytanie nr 18 do SWZ

Należy zwrócić uwagę, że skuteczność działania lampy UV-C zależy w głównej mierze od natężenia generowanego strumienia promieniowania UV-C, a ten z kolei jest wprost zależny od mocy zastosowanej lampy. Zbyt mała moc lampy UV-C będzie skutkowała brakiem skutecznej dezynfekcji. Ze względu na fakt, że pojemnik z wbudowaną lampą UV-C będzie przemieszczał się po rurociągu stosunkowo szybko tj. z prędkością kilku metrów na sekundę czas ekspozycji naświetlania określonego fragmentu rurociągu będzie bardzo krótki. Aby w takich warunkach dezynfekcja rurociągu była w jakikolwiek sposób skuteczna, moc lampy UV-C musi być znaczna.

Np. aby zredukować obecność wirusa SARS-CoV-2 o 99,99% wymagana jest   dawka UV-C wynosząca 22mJ/cm² przy czasie ekspozycji 25 sekund  wg danych National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) na Uniwersytecie Bostońskim. Zastosowanie do tego celu lampki lub diody o mocy kilku watów nie ma najmniejszego sensu, co może być łatwo potwierdzone przez kompetentny personel zajmujący się zagadnieniami dezynfekcji lub technologią UV. W innym przypadku dezynfekcja nie nastąpi, a procesy dezynfekcji przy wykorzystaniu pojemnika dezynfekcyjnego będą wyłącznie działaniami pozorowanymi.

Czy Zamawiający narzuca określone wymagania w zakresie minimalnej mocy i poziomu radiacji lampy UV-C stanowiącej wyposażenie pojemnika dezynfekującego, czy też to Wykonawca ma samodzielnie dobrać tę wielkość, co generuje ryzyko jego faktycznej nieskuteczności?

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczta pneumatyczna

Pytanie nr 19 do SWZ

Zapis dotyczący stacji samowyładowczej w Laboratorium wskazuje, że Zamawiający wymaga możliwie najmniejszej głębokości i szerokości, tj. maksymalnie 50 cm. Proszę o wyjaśnienie, czy wymóg ten wskazuje, że Laboratorium szpitala rangi wojewódzkiej dysponuje tak ciasnymi pomieszczeniami że, kilka centymetrów więcej czyni już różnicę lub czy jest to wyraźne wskazanie na jednego dostawcę promującego ciągle taką małą stację I generacji? Prosimy o odblokowanie tego ograniczenia, bo narusza ono zasady konkurencyjności.

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczta pneumatyczna

Pytanie nr 20 do SWZ

Proszę o wyjaśnienie, dlaczego centrala przejazdowa łańcuchowo-karuzelowa jest wPFU rozwiązaniem wzorcowym i referencyjnym. Współczesny poziom techniki pomija już technikę łańcuchowo-karuzelową oraz rewolwerową w instalacjach wieloliniowych. Europejscy producenci szpitalnych systemów pocztowych, w tym największy na świecie producent – niemiecki Aerocom, zastąpili je już rozdzielaczami 3D opartymi o prowadnice liniowe i serwonapędy. Urządzenia te pracują szybko, cicho i bezobsługowo oraz minimalizują wstrząsy i wibracje jakim podlegają pojemniki z próbkami i lekami w trakcie zmiany linii. Prosimy równocześnie o zamieszczenie sprostowania w zakresie wzorcowego urządzenia przesiadkowego, bo to opisane w PFU jest osobliwe, wskazuje na jednego sprzedawcę i narusza warunki konkurencyjności.

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczta pneumatyczna

Pytanie nr 21 do SWZ

Inwestor wymaga, aby stacje były malowane na kolor RAL1013. Tak sformułowane wymaganie wskazuje na jednego dostawcę i ogranicza warunki konkurencji. Prosimy o dopuszczenie innych, zbliżonych do RAL1013 kolorów, stosowanych zwyczajowo dla urządzeń na oddziałach szpitalnych.

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczta pneumatyczna

Pytanie nr 22 do SWZ

Wymagania PFU odnośnie zachowania odpowiednich warunków transportu dla próbek i leków sprowadzają się do utrzymania szybkości przemieszczania się pojemników w przedziale 2-6 m/s. PFU pomija istotną okoliczność, że znaczący wpływ na zachowanie odpowiedniej jakości przesyłek ma również staranność, precyzja i rzetelność montażu rurociągów, w tym wykonanie połączeń mufowych, co ma odzwierciedlenie w poziomie wstrząsów i wibracji jakim podlegają próbki materiału biologicznego (np. ryzyko hemolizy, pseudohiperkalemii, zmian parametrów gazometrycznych krwi) oraz leki (w tym te wrażliwe na wstrząsy, jak np. globuliny, insuliny, albuminy ..). Zamawiający nie ma zazwyczaj pełnej wiedzy w tym zakresie oraz nie dysponuje odpowiednią metodyką i narzędziami. Czy Zamawiający będzie wymagał przed odbiorem instalacji przedłożenia zapisów rejestru wstrząsów, wibracji i sił przyśpieszenia w pojemniku kontrolnym, który był przemieszczany po wszystkich trasach rurociągu lub czy odnośne zapisy w PFU ocenia jako wystarczające. Nadmienić należy jeszcze, że aby wspomniane badanie było wiarygodne powinno być wykonane przy użyciu urządzenia rejestrującego, posiadającego ważne świadectwo kalibracji (wzorcowania), wydane przez akredytowane laboratorium w kraju UE lub w Szwajcarii.

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczta pneumatyczna

Pytanie nr 23 do SWZ

Proszę o wyjaśnienie roli klucza HW, zabezpieczającego centralę sterującą przed nadużyciem. Centrala znajdować się będzie w pomieszczeniu zamkniętym, dostępnym jedynie dla personelu technicznego Szpitala. Proszę wskazać, jakie to mogą być nadużycia, kto potencjalnie może dopuścić się takich nadużyć i czym one mogą skutkować.

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczta pneumatyczna

Pytanie nr 24 do SWZ

Automatyczny system dezynfekcji pojemników opisany w PFU wskazuje na jednego dostawcę i narusza warunki uczciwej konkurencji. Istnieją inne równie skuteczne metody zachowania czystości mikrobiologicznej instalacji i pojemników o których PFU nie wspomina. Proszę o podanie wymaganych parametrów urządzenia: długość fali UVC, moc wyjściowa, czas ekspozycji pojemnika, poziom bezpieczeństwa fotobiologicznego wg EN62778. Czy urządzenie musi być wyposażone w filtr hepa? Czy urządzenie musi być zabezpieczone czujnikiem zbliżeniowym wyłączającym lampy lub diody w przypadku obecności w pobliżu osób postronnych. Jakie dopuszczalne opóźnienia w przesyle pojemników pustych w czasie działania systemu dezynfekcji będą akceptowane przez Zamawiającego? Jeżeli określenie parametrów użytkowych zapewniających odpowiednią skuteczność dezynfekcji (dawka i czas ekspozycji) miałoby należeć do dostawcy, to proszę wyjaśnić, czy deklarowana skuteczność systemu ma dotyczyć wyłącznie wirusów (>99%), jak sugeruje znajdująca się w opisie systemu nazwa zastrzeżona „AntiVirus®” lub również bakterii chorobotwórczych typowych dla środowiska szpitalnego, zarówno w formach wegetatywnych i przetrwalnikowych (np. gram-ujemne pałeczki jelitowe z rodziny Enterobacteriaceae, w tym Klebsiella pneumoniae).

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczta pneumatyczna

Pytanie nr 25 do SWZ

W odniesieniu do szpitalnej antybakteryjnej stacji laboratoryjnej z automatycznym wyładunkiem, PFU opisuje ją, że „zapewni bezobsługowe automatyczne wyładowanie transportowanego materiału z pojemników transportowych przeznaczonych do automatycznego wyładunku i automatycznego powrotu pojemnika z powrotem do miejsca wysyłki”. Jednocześnie obok znajduje się taki zapis „Stacja musi automatycznie i bezobsługowo sprawdzić, czy pojemnik, został opróżniony poprawnie (o ile nie doszło do całkowitego opróżnienia pojemnika, system na ten stan zwróci uwagę obsłudze). Ten zapis wskazuje jednoznacznie, że mamy do czynienia ze stacją półautomatyczną I generacji, a odwoływanie się do pełnej automatyki jest nieuzasadnione i mylące. Obecnie ma ją w ofercie tylko 1 sprzedawca w Polsce. Pojemnik w tej stacji opróżniany jest grawitacyjnie, więc jego zawartość potrafi się zawiesić, a personel musi w sposób ciągły nadzorować ten proces i nierzadko powstaje potrzeba ręcznego opróżnienia pojemnika. PFU nie określa jaka maksymalna liczba zacięć na 100 odebranych pojemników, wymagająca interwencji personelu będzie akceptowana przez Zamawiającego. Laboratoryjne stacje automatyczne oparte o współczesny poziom techniki posiadają precyzyjnie działający mechanizm opróżniania zawartości pojemnika (za pomocą odpowiedniego tłoka) bez konieczności koncentrowania uwagi pracowników nad poprawnym działaniem stacji. Tylko stacje, które są w stanie opróżnić pojemnik ze 100% prawdopodobieństwem uznaje się obecnie za w pełni automatyczne. Ma je w swojej ofercie większość europejskich producentów szpitalnych systemów poczty pneumatycznej. Prosimy o wyjaśnienie, co jest powodem, że PFU prezentuje atypową stację półautomatyczną I generacji, jako rozwiązanie wzorcowe i referencyjne. Mając na uwadze interes Zamawiającego sugerujemy dokonanie odpowiedniej korekty w opisie szpitalnej antybakteryjnej stacji laboratoryjnej z automatycznym wyładunkiem i wskazanie wymogu 100% prawdopodobieństwa prawidłowego opróżniania pojemników.

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczta pneumatyczna

Pytanie nr 26 do SWZ

Utrzymanie rurociągów poczty pneumatycznej w stanie czystości jest jednym z najważniejszych elementów bezpiecznego użytkowania instalacji. Według wymagań PFU utrzymaniu albo przywracaniu stanu czystości mikrobiologicznej mają służyć zabiegi mycia i dezynfekcji rurociągów wskazujące na autorskie rozwiązania konkretnego sprzedawcy (5-stopniowy pojemnik czyszczący z preparatem dezynfekcyjnym, promieniowaniem UV-C oraz zamgławianiem H₂O₂) stosowane okresowo (zapobiegawczo) lub interwencyjnie. Wieloletnie obserwacje w szpitalach europejskich wskazują, że większość skażeń rurociągów pocztowych biologicznym czynnikiem chorobotwórczym wynika z utajonych wycieków materiału biologicznego, tj. personel medyczny stwierdza ten fakt po upływie kilku godzin, dostatecznie późno, co pozwala, aby skażony materiał rozprzestrzenił się po całej instalacji. Należy stwierdzić, że obecnie najbardziej rozsądnym i skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie rur antybakteryjnych. Są one produkowane już od kilku lat w Niemczech i dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Znamionują się stabilnym, ciągłym i długotrwałym działaniem (powyżej 10 lat) oraz wysoką skutecznością antybakteryjną (powyżej 99,9%) poprzez osadzone w tworzywie pvc jony srebra. Ich walory potwierdzają certyfikowane laboratoria w oparciu o standard ASTM E2180 albo ISO22196:2011. Dodać należy, że rury antybakteryjne spotyka się coraz częściej w Polsce. Za przykład mogą służyć instalacje pocztowe w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” i Szpitalu Dziecięcym przy ul. Niekłańskiej 4/24 w Warszawie. Warto również zauważyć, że rury antybakteryjne to wydatek jednorazowy, który pozwala ograniczyć liczbę bardzo kosztownych profilaktycznych zabiegów mycia i dezynfekcji, które wykonuje zazwyczaj serwis dostawcy instalacji. Mając na uwadze racjonalną ocenę ryzyka w obszarze czystości mikrobiologicznej, proszę wyjaśnić, czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania rur antybakteryjnych, które w połączeniu z komplementarnymi zabiegami mycia i dezynfekcji zapewnią najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa lub czy chciałby pozostać przy niekompletnej wizji przedstawionej w PFU, która wskazuje jednoznacznie na konkretnego dostawcę?

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczta pneumatyczna

Pytanie nr 27 do SWZ

Opis pojemnika do automatycznego wyładunku próbek w PFU wskazuje ponad wszelką wątpliwość, że Zamawiający wymaga pojemnika typu „kwiat lotosu” oferowanego w Polsce wyłącznie przez jednego sprzedawcę. Tworzy on komplet z opisaną również w PFU laboratoryjną stacją samowyładowczą. Pojemnik taki znamionuje się skomplikowaną konstrukcją (śrubki, podkładki, gumki, zatrzaski, zawiasy itp.) i był jeszcze do niedawna stosowany powszechnie, kiedy użycie zwykłego pojemnika pocztowego w stacji automatycznej było w fazie doświadczalnej. Obecnie prawie wszyscy producenci systemów szpitalnej poczty pneumatycznej produkują i oferują automatyczne stacje samowyładowcze obsługujące zwykłe, typowe pojemniki pocztowe. Mają one prostą konstrukcję, są 6-8 razy tańsze w zakupie, nie wymagają kosztownej konserwacji oraz opróżniają się całkowicie w stacji automatycznej ze 100% niezawodnością. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający wskazuje na powyższy pojemnik jako wzorcowy i referencyjny. Czy Zamawiający, mając na względzie własny interes, będzie wymagał zastosowania typowego pojemnika pocztowego dla automatycznej stacji samowyładowczej lub czy chciałby pozostać wyłącznie przy pojemniku opisanym w PFU?

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczta pneumatyczna

Pytanie nr 28 do SWZ

Szpitalna antybakteryjna stacja nadawczo-odbiorcza z zabezpieczonym odbiorem z filtrem AntyVirus ma według PFU znamionować się następującymi cechami użytkowymi: „Stacja musi być wyposażona w wewnętrzny w pełni automatyczny magazyn wysyłkowy, który umożliwia przyjmowanie dwóch typów transportu pojemników równocześnie: 1-typ pojemników z transportem standardowym lub puste, które nie wymagają identyfikacji użytkownika i wpadają bezpośrednio do kosza pod stacją oraz 2-typ pojemników z transportem krwi lub jej składników, które muszą zostać odebrane tylko i wyłącznie przez osoby upoważnione i wymagają autoryzacji użytkownika. W przypadku nieodebrania przez personel specjalnie zabezpieczonej wysyłki (np. pojemnik z krwią), stacja automatycznie i bez interwencji obsługi zgodnie z ustawieniami zwróci odebrany pojemnik transportowy do stacji, z której został wysłany”. Z opisu powyższego wynika, że Zamawiający zamierza przesyłać krew z możliwością jej magazynowania w stacji, a nawet odesłania do nadawcy. To rozwiązanie nie wydaje się trafne ani bezpieczne, bo nie powinno magazynować się krwi w niestandaryzowanych warunkach wnętrza stacji, a tym bardziej odsyłać, gdzie będzie kolejny raz podlegać wstrząsom i przeciążeniom podczas powrotu do nadawcy. Stacja z funkcją magazynowania i odsyłania nieodebranej przesyłki była zaprojektowane przez jednego producenta do transportu leków podlegających szczególnemu nadzorowi (głównie leki psychotropowe i narkotyczne). Jednakże korzystanie z tej funkcjonalności w szpitalnej poczcie pneumatycznej w zakresie leków psychotropowych i narkotycznych pozostaje w sprzeczności z przepisami farmaceutycznymi, jak również z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Wyjaśnić należy, że szpitalna instalacja pocztowa, którą przesyłane są produkty lecznicze, w świetle przepisów farmaceutycznych staje się częścią wyposażenia apteki szpitalnej. Opisana cecha magazynowania i odsyłania nieodebranej przesyłki jest oferowana wyłącznie przez jednego sprzedawcę w Polsce. Nie jest to rozwiązanie na które jest racjonalne zapotrzebowanie w szpitalach, to bardziej element marketingu. Większość producentów europejskich nie oferuje tego rozwiązania w standardowych stacjach, bo jest nielogiczne i nieużyteczne. Prosimy o usunięcie wymogu opisanej cechy w stacjach nadawczo-odbiorczych, bo narusza on warunki uczciwej konkurencji w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczta pneumatyczna

Pytanie nr 29 do SWZ

Zgodnie z PFU w pomieszczeniach maszynowni będzie zainstalowany automatyczny antywirusowy system dezynfekcji pojemników (brama dezynfekująca). Zastosowana będzie odpowiednio silna dawka promieniowania UV-C w odpowiednim czasie, tak aby uzyskać zadawalający efekt biobójczy. Zabieg taki wykonywać się powinno odpowiednio często, żeby utrzymywać pojemniki w stanie czystości mikrobiologicznej. Należy jednakże zauważyć, że w wyniku napromieniowania UV-C cząsteczki tworzywa z jakiego wykonano pojemniki ulegają degradacji. To z kolei powoduje rozrywanie ich łańcuchów i powstawanie wolnych rodników, które jeszcze bardziej niszczą strukturę tworzywa sztucznego. W konsekwencji pojemniki pocztowe starzeją się znacznie szybciej i stają się kruche. Nie można pomijać także okoliczności, że nawet dodane do tworzywa stabilizatory (absorbenty) UV nie uchronią pojemników przed fotodegradacją. Proszę wyjaśnić, kto w opinii Zamawiającego powinien pokrywać koszty przyśpieszonego zużycia pojemników (zwiększona kruchość i podatność na uszkodzenia mechaniczne) w okresie gwarancyjnym, kiedy zazwyczaj gwarant nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne produktu. Odnosząc się do bramy dezynfekcyjnej, to przeznaczenie i specyfika tego urządzenia wskazuje, że jego obudowa powinna być niewątpliwie wykonana ze stali nierdzewnej np. klasy AISI 430. Czy Zamawiający zaakceptuje również podobną, trochę tańszą wersję bramy dezynfekcyjnej, ale posiadającą obudowę plastikową, mając wiedzę, że plastikowa obudowa może podlegać destrukcji z uwagi na długotrwałe naświetlanie promieniami UV-C?

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczta pneumatyczna

Pytanie nr 30 do SWZ

Opisując antybakteryjną szpitalną stację nadawczo-odbiorczą Zamawiający wymaga wyposażenia jej w antybakteryjny panel sterujący – tj. kolorowy wielofunkcyjny ekran dotykowy. Proszę wyjaśnić, czy Zamawiający wymaga, aby właściwości antybakteryjne ekranu zostały nadane na etapie jego produkcji (tj. w fabryce wyświetlaczy), przez zastosowanie transparentnego tworzywa, posiadającego w swojej strukturze jony srebra, co ma znaleźć potwierdzenie w karcie katalogowej producenta wyświetlaczy lub czy też Zamawiający zaakceptuje zwykły kolorowy wyświetlacz dotykowy, na który wytwórca stacji pocztowej lub jej bezpośredni sprzedawca nakleją folię antybakteryjną, dostępną powszechnie w handlu detalicznym, która zazwyczaj nie ma zdefiniowanego czasu działania biobójczego lub jest on niezadawalająco krótki w porównaniu do trwałości działania rur antybakteryjnych (>10 lat)?

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczta pneumatyczna

Pytanie nr 31 do SWZ

Zamawiający w treści PFU przedstawił długą i złożoną listę wymagań w ramach bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Niemal wszystkie rozwiązania są opatrzone zarejestrowanym znakiem towarowym „Anti-Virus®”. Nie jest trudno zauważyć, że są one kopią reklamy „PROFITUBE AntiVirus® INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA POCZTY PNEUMATYCZNEJ 110 i 160 mm” zamieszczonej na stronie www.POCZTAPNEUMATYCZNA.pl. W marcu 2023 miało miejsca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku (znak ZP/PN-1/23) - dotyczące „Dostawy automatycznego systemu poczty pneumatycznej do transportu próbek krwi, krwi i jej składników wraz z instalacją i uruchomieniem”. SWZ wyposażony był tam w niemal identyczne zapisy, w tym wymagające zastosowania wyłącznie rozwiązań z pod znaku „Anti-Virus®”. W efekcie została złożona tylko jedna, odrzucona następnie oferta, zawierająca ten antywirusowy pakiet. Czy w związku z powyższym, działając w imię interesu własnego oraz zasad uczciwej konkurencji Zamawiający jest w stanie dokonać gruntownej rewizji zapisów w PFU w ten sposób, aby odblokować dostęp innym oferentom np. tym, którzy dostarczą certyfikowane rury antybakteryjne, stanowiące bezdyskusyjnie podstawę zachowania czystości mikrobiologicznej instalacji?

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczta pneumatyczna

Pytanie nr 32 do SWZ

Czy instalacja szpitalnej poczty pneumatycznej opisana dokładnie w PFU jest według Zamawiającego urządzeniem budowlanym w rozumieniu art. 3 p. 9 ustawy Prawo budowlane lub czy też nie jest?

Odpowiedź: Instalacja szpitalnej poczty pneumatycznej nie jest urządzeniem budowlanym w rozumieniu art. 3 p. 9 ustawy Prawo budowlane. W rozumieniu prawa budowlanego wykonanie instalacji poczty pneumatycznej jest instalowaniem urządzeń na obiektach budowlanych.

Pytanie nr 33 do SWZ

W treści PFU Zamawiający nakreśla precyzyjnie swój obraz wykonawcy idealnego, tj: • wykonał co najmniej 3 instalacje systemu poczty pneumatycznej w jednostkach szpitalnych potwierdzone dokumentami przez jednostki Szpitalne, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, polegające na wykonaniu instalacji systemu Szpitalnego poczty pneumatycznej o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto, każda. • ma przedstawić listę instalacji które wykonał własnymi siłami, gdzie zastosowano identyczne rozwiązania, które są opisane w powyższej koncepcji tzn. stacja samowyładowcza (i z pewnością to ta półautomatyczna I generacji?), stacje z zabezpieczonym odbiorem itp. Na potwierdzenie powyższego Zamawiający wymaga minimum 3 listów referencyjnych z kontaktami do osób z tych jednostek, które mogą potwierdzić powyższe. • dostawcą musi być spółka, która posiada dostateczne moce serwisowe dla zapewnienia serwisu non-stop z szybkim wejściem na usuwanie usterek, posiada dostateczne własne zapasy części zamiennych do natychmiastowego usuwania usterek, ma zagwarantowaną non-stop on-line pomoc producenta danej technologii itp. Proszę wyjaśnić, czy ten zestaw wymagań, odnoszący się do potencjalnego wykonawcy, zamieszczony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, ma jakieś racjonalne odniesienie do treści przepisów rozdziału 4 „Zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego” w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego lub czy też znalazł się tam przez pomyłkę autora. Prosimy o dokonanie odpowiednich korekt w zapisach PFU.

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczta pneumatyczna

Pytanie nr 34 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ  –3 szt.

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyposażenia czasz w system czujników identyfikujących przeszkody w polu operacyjnym, które automatyczne aktywują i dezaktywują poszczególne diody LED i dopuści rozwiązanie zapewniające wysoką bezcieniowość lamp w oparciu o rozwiązania optyczne?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 35 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ  –3 szt.

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu ustawiania kształtu pola operacyjnego w postaci elipsy?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 36 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ  –3 szt.

Czy Zamawiający dopuści elektroniczną regulację średnicy pola bezcieniowego każdej z czasz w zakresie 
160 [mm] do  360 [mm], co jest parametrem bardzo zbliżonym do oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ  –3 szt.

Czy Zamawiający dopuści regulowane oświetlenie endoskopowe o wartości 5%-10% natężenia całkowitego, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ  –3 szt.

Czy Zamawiający dopuści stopień ochrony czasz IP 54 co zapewnia pełną szczelność urządzenia podczas procedur dezynfekcyjnych?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza klasę ochronności IP 54

Pytanie nr 39 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyposażenia czasz w system czujników identyfikujących przeszkody w polu operacyjnym, które automatyczne aktywują i dezaktywują poszczególne diody LED i dopuści rozwiązanie zapewniające wysoką bezcieniowość lamp w oparciu o rozwiązania optyczne?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 40 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu ustawiania kształtu pola operacyjnego w postaci elipsy?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 41 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści elektroniczną regulację średnicy pola bezcieniowego każdej z czasz w zakresie160 [mm] do  360 [mm], co jest parametrem bardzo zbliżonym do oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści regulowane oświetlenie endoskopowe o wartości 5%-10% natężenia całkowitego, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści stopień ochrony czasz IP 54 co zapewnia pełną szczelność urządzenia podczas procedur dezynfekcyjnych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44 do SWZ LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA -13 SZT.

Czy Zamawiający dopuści lampy z matrycą diodową zawierającą  45 diod LED, gwarantującą w sumie natężenie oświetlenia Ec=110kLux/1m. Proponowane natężenie oświetlenia jest lepsze od oczekiwanego, a ilość diod jest bez znaczenia dla użytkownika.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45 do SWZ LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA -13 SZT

Czy Zamawiający dopuści lampy ze stałą średnicą pola d10 wynoszącą 195 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46 do SWZ LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA -13 SZT

Czy Zamawiający dopuści lampy z temperaturą barwową regulowaną w dwóch krokach 3800K – 4800 K, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47 do SWZ LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA -13 SZT

Czy Zamawiający dopuści lampy z natężeniem światła regulowanym w zakresie 40-110 klx (36%-100%)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48 do SWZ LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA -13 SZT

Czy Zamawiający dopuści lampę z czaszą o następujących wymiarach – romb o przekątnych 405 x 280 mm, grubość 52 mm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49 do SWZ LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA -13 SZT

Czy Zamawiający dopuści lampę sterowaną z panelu umieszczonego na głowicy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50 do SWZ LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA -13 SZT

Czy Zamawiający dopuści lampy z matrycą diodową zawierającą 25 diod LED, gwarantującą w sumie natężenie oświetlenia Ec=110kLux/1m. Proponowane natężenie oświetlenia jest lepsze od oczekiwanego, a ilość diod jest bez znaczenia dla użytkownika.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51 do SWZ Lampa operacyjna z kamerą HD – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o poniższych parametrach, która funkcjonalnie jest adekwatna do wymaganych w specyfikacji?  Prosimy o zaakceptowanie naszej specyfikacji w całości.

| 1 | Dwukopułowa lampa operacyjna bezcieniowa mocowana do sufitu za pomocą podkonstrukcji dystansowej. Czasze oświetleniowe wielosegmentowe ze źródłem światła w postaci diod LED. Ramiona wychodzące z jednego zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę zakrywającą płytę stropową i wszystkie przyłącza elektryczne. |
| --- | --- |
| 2 | Źródło światła diody LED – diody nowej generacji białe. Pobór mocy max. 55 W dla kopuły głównej i 55 W dla kopuły satelitarnej. |
| 3 | Regulacja wielkości pola operacyjnego w każdej z kopuł realizowana za pomocą sterylizowanego, wymiennego uchwytu umieszczonego w centralnej części czaszy. |
| 4 | Średnica kopuły głównej i satelitarnej 63 cm. |
| 5 | Obudowa wykonana z metali lekkich (aluminium), moduły świetlne osłonięte szybą ze szkła bezpiecznego |
| 6 | Obudowy kopuły w kształcie koła, z niskim współczynnikiem turbulencji w celu minimalizacji zakłóceń przepływu laminarnego. |
| 7 | Lampa wyposażona w dodatkowy zewnętrzny panel sterujący montowany na ścianie |
| Kopuła główna |
| 8 | Kopuła główna wyposażona w max. 7 modułów świetlnych zawierających łącznie max.110 diod LED. |
| 9 | Kopuła wyposażona w centralny moduł doświetlający z min. 20 diodami LED |
| 10 | Kopuła wyposażona w kamerę HD (kamera umieszczona centralnie w osi kopuły) |
| 11 | Natężenia oświetlenia w odległości 1m - 160 000 luksów |
| 12 | Temperatura barwowa regulowana w min. 3 krokach w zakresie 4000-4400-4800 0K. |
| 13 | Średnica pola roboczego d10 – d50: 14 – 28 cm |
| 14 | Współczynnik odwzorowania barw (Ra) nie mniejszy niż 96 |
| 15 | Wgłębność oświetlenia (L1+L2) – 140 cm. |
| 16 | Kopuła główna wyposażona jest w niesterylizowany uchwyt prętowy zintegrowany z kopułą lampy, wykonany w ten sposób, że pozwala na wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia. Uchwyt otacza min. 75 % obwodu kopuły. |
| 17 | Kopuła główna zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu min. 170 cm |
| 18 | Możliwość obrotu ramienia stałego o min. 3000 wokół mocowania głównego |
| 19 | Możliwość obrotu ramienia uchylnego wokół przegubu łączącego ramiona o min. 300° |
| 20 | Możliwość obrotu o min. 300° na przegubie łączącym kopułę z ramieniem uchylnym |
| 21 | Natężenie światła regulowane elektronicznie w 10 krokach, w zakresie 25÷100% za pomocą dwóch niezależnych paneli umieszczonych na kopule po obu jej stronach. |
| 22 | Wyłącznik lampy umieszczony na dwóch niezależnych panelach sterujących zlokalizowanych na kopule po obu jej stronach. |
| 23 | Tryb endo – funkcja oświetlenia endoskopowego (kolor zielony) z elektroniczną regulacją natężenia w 10 stopniach. Funkcja uruchamiana i sterowana niezależnie z dwóch paneli sterujących umieszczonych na kopule po obu jej stronach. |
| 24 | Żywotność układu świetlnego – min 50 000 godzin |
| Kopuła satelitarna |
| 25 | Kopuła główna wyposażona w max. 7 modułów świetlnych zawierających max. 110 diod LED. |
| 26 | Natężenie oświetlenia w odległości 1m - 160 000 luksów |
| 27 | Temperatura barwowa regulowana w min. 3 stopniach w zakresie 4000-4400-4800 0K |
| 28 | Średnica pola roboczego d10 – d50: 14 – 28 cm |
| 29 | Współczynnik odwzorowania barw (Ra) nie mniejszy niż 96 |
| 30 | Wgłębność oświetlenia (L1+L2) - 140 cm |
| 31 | Kopuła satelitarna wyposażona jest w niesterylizowany uchwyt prętowy zintegrowany z kopułą lampy, wykonany w ten sposób, że pozwala na wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia. Uchwyt otacza min. 75 % obwodu kopuły. |
| 32 | Kopuła zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu min. 180 cm |
| 33 | Możliwość obrotu ramienia stałego o min. 360° wokół mocowania głównego |
| 34 | Możliwość obrotu ramienia uchylnego wokół przegubu łączącego ramiona o min. 3600 |
| 35 | Możliwość obrotu o min. 360° na przegubie łączącym kopułę z ramieniem uchylnym. |
| 36 | Natężenie światła regulowane elektronicznie w 10 stopniach, w zakresie 25÷100% za pomocą dwóch niezależnych paneli umieszczonych na kopule po obu jej stronach. Takie nowatorskie rozwiązanie zapewnia prostotę sterowania bez względu na położenie kopuły. |
| 37 | Wyłącznik lampy umieszczony na dwóch niezależnych panelach sterujących zlokalizowanych na kopule po obu jej stronach. |
| 38 | Tryb endo – funkcja oświetlenia endoskopowego (kolor zielony) z elektroniczną regulacją natężenia w 10 stopniach. Funkcja uruchamiana i sterowana niezależnie z dwóch paneli sterujących umieszczonych na kopule po obu jej stronach. |
| 39 | Żywotność układu świetlnego – min 50 000 godzin |
| Kamera |
| 40 | Kamera zintegrowana, umoszczona centralnie na środku kopuły głównej (osłonięta szybą ze szkła bezpiecznego) |
| 41 | Sterowanie parametrami pracy kamery przy pomocy modułów sterujących umieszczonych na dwóch panelach sterujących na kopule po obu jej stronach |
| 42 | Rozdzielczość HDTV 1080i/1080p (1920x1080) |
| 43 | Zoom optyczny 10x, Zoom cyfrowy 12X |
| 44 | Sensor obrazu 1 / 2,8 CMOS |
| 45 | Minimalne oświetlenie 1,4 lux |
| 46 | Funkcja obrotu obrazu |

Odpowiedź: Przedmiotowe pytanie nie stanowi pytania o wyjaśnienie wątpliwości SWZ, a jest wnioskiem o zmianę SWZ. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 52 do SWZ Lampa zabiegowo-operacyjna – 13 szt.

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o poniższych parametrach, która funkcjonalnie jest adekwatna do wymaganych w specyfikacji?  Prosimy o zaakceptowanie naszej specyfikacji w całości.

|  | Jednokopułowa lampa bezcieniowa mocowana do sufitu za pomocą podkonstrukcji dystansowej |
| --- | --- |
|  | Ramię wychodzące z zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę zakrywającą płytę stropową i wszystkie przyłącza elektryczne. |
| 1 | Obudowa kopuły wykonana z tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi odprowadzającymi ciepło |
| 2 | Lekka konstrukcja ułatwiająca manewrowanie i pozycjonowanie lampy. |
|  | Czasza oświetleniowa wielosegmentowa ze źródłem światła w postaci diod LED. |
|  | Kopuła o konstrukcji zwartej, jednolitej o kształcie wieloboku wpisanego w koło |
| 3 | Czasza oświetleniowa składająca się z trzech modułów świetlnych, każdy po 18 diod LED. |
| 4 | Lampa wyposażona tylko w białe diody LED - 54 szt. |
| 5 | Pobór mocy przez kopułę max. 55 W. |
| 6 | Powierzchnia lampy łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub i nitów, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących. |
| 7 | Średnica zewnętrzna kopuły 64 cm. |
| 8 | Pozycjonowanie lampy za pomocą wymiennego, sterylizowanego uchwytu centralnego. Ponadto dwa uchwyty brudne (wykone w ten sposób, że pozwalają na wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co daje pewny chwyt przy pozycjonowaniu lampy). |
| 9 | Płynna regulacja średnicy pola operacyjnego realizowana mechanicznie za pomocą sterylizowanego, wymiennego uchwytu umieszczonego w centralnej części czaszy lampy. |
| 10 | Średnica pola roboczego d10-d50: 21 cm – 10,5cm |
| 11 | Natężenie oświetlenia w odległości 1m - 160 000 luksów |
| 12 | Natężenie światła regulowane w zakresie min. 25÷100% za pomocą panelu umieszczonego przy kopule. Sterowanie elektroniczne realizowane w 14 stopniach |
|  | Białe światło endoskopowe regulowane w 9 stopniach w zakresie 1 000 -16 000 luksów. |
| 13 | Stała temperatura barwowa na poziomie 4400 K |
| 14 | Współczynnik odwzorowania barw (Ra) nie mniejszy niż 96 |
| 15 | Kopuła zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu min. 165 cm |
| 16 | Możliwość obrotu ramienia stałego o min. 360° wokół mocowania głównego. |
| 17 | Wyłącznik lampy umieszczony na panelu przy ramieniu lampy. |
| 18 | Żywotność układu świetlnego – min 40 000 godzin |
| 20 | Stopień ochrony obudowy IP 43 |

Odpowiedź: Przedmiotowe pytanie nie stanowi pytania o wyjaśnienie wątpliwości SWZ, a jest wnioskiem o zmianę SWZ. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 53 do SWZ Lampa operacyjna z kamerą HD i szybą z ochroną radiologiczną – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o poniższych parametrach, która funkcjonalnie jest adekwatna do wymaganych w specyfikacji?  Prosimy o zaakceptowanie naszej specyfikacji w całości.

| 1 | Dwukopułowa lampa operacyjna bezcieniowa mocowana do sufitu za pomocą podkonstrukcji dystansowej. Czasze oświetleniowe wielosegmentowe ze źródłem światła w postaci diod LED. Ramiona wychodzące z jednego zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę zakrywającą płytę stropową i wszystkie przyłącza elektryczne. |
| --- | --- |
| 2 | Źródło światła diody LED – diody nowej generacji białe. Pobór mocy max. 55 W dla kopuły głównej i 55 W dla kopuły satelitarnej. |
| 3 | Regulacja wielkości pola operacyjnego w każdej z kopuł realizowana za pomocą sterylizowanego, wymiennego uchwytu umieszczonego w centralnej części czaszy. |
| 4 | Średnica kopuły głównej i satelitarnej 63 cm. |
| 5 | Obudowa wykonana z metali lekkich (aluminium), moduły świetlne osłonięte szybą ze szkła bezpiecznego |
| 6 | Obudowy kopuły w kształcie koła, z niskim współczynnikiem turbulencji w celu minimalizacji zakłóceń przepływu laminarnego. |
| 7 | Lampa wyposażona w dodatkowy zewnętrzny panel sterujący montowany na ścianie |
| Kopuła główna |
| 8 | Kopuła główna wyposażona w max. 7 modułów świetlnych zawierających łącznie max.110 diod LED. |
| 9 | Kopuła wyposażona w centralny moduł doświetlający z min. 20 diodami LED |
| 10 | Kopuła wyposażona w kamerę HD (kamera umieszczona centralnie w osi kopuły) |
| 11 | Natężenia oświetlenia w odległości 1m - 160 000 luksów |
| 12 | Temperatura barwowa regulowana w min. 3 krokach w zakresie 4000-4400-4800 0K. |
| 13 | Średnica pola roboczego d10 – d50: 14 – 28 cm |
| 14 | Współczynnik odwzorowania barw (Ra) nie mniejszy niż 96 |
| 15 | Wgłębność oświetlenia (L1+L2) – 140 cm. |
| 16 | Kopuła główna wyposażona jest w niesterylizowany uchwyt prętowy zintegrowany z kopułą lampy, wykonany w ten sposób, że pozwala na wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia. Uchwyt otacza min. 75 % obwodu kopuły. |
| 17 | Kopuła główna zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu min. 170 cm |
| 18 | Możliwość obrotu ramienia stałego o min. 3000 wokół mocowania głównego |
| 19 | Możliwość obrotu ramienia uchylnego wokół przegubu łączącego ramiona o min. 300° |
| 20 | Możliwość obrotu o min. 300° na przegubie łączącym kopułę z ramieniem uchylnym |
| 21 | Natężenie światła regulowane elektronicznie w 10 krokach, w zakresie 25÷100% za pomocą dwóch niezależnych paneli umieszczonych na kopule po obu jej stronach. |
| 22 | Wyłącznik lampy umieszczony na dwóch niezależnych panelach sterujących zlokalizowanych na kopule po obu jej stronach. |
| 23 | Tryb endo – funkcja oświetlenia endoskopowego (kolor zielony) z elektroniczną regulacją natężenia w 10 stopniach. Funkcja uruchamiana i sterowana niezależnie z dwóch paneli sterujących umieszczonych na kopule po obu jej stronach. |
| 24 | Żywotność układu świetlnego – min 50 000 godzin |
| Kopuła satelitarna |
| 25 | Kopuła główna wyposażona w max. 7 modułów świetlnych zawierających max. 110 diod LED. |
| 26 | Natężenie oświetlenia w odległości 1m - 160 000 luksów |
| 27 | Temperatura barwowa regulowana w min. 3 stopniach w zakresie 4000-4400-4800 0K |
| 28 | Średnica pola roboczego d10 – d50: 14 – 28 cm |
| 29 | Współczynnik odwzorowania barw (Ra) nie mniejszy niż 96 |
| 30 | Wgłębność oświetlenia (L1+L2) - 140 cm |
| 31 | Kopuła satelitarna wyposażona jest w niesterylizowany uchwyt prętowy zintegrowany z kopułą lampy, wykonany w ten sposób, że pozwala na wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia. Uchwyt otacza min. 75 % obwodu kopuły. |
| 32 | Kopuła zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu min. 180 cm |
| 33 | Możliwość obrotu ramienia stałego o min. 360° wokół mocowania głównego |
| 34 | Możliwość obrotu ramienia uchylnego wokół przegubu łączącego ramiona o min. 3600 |
| 35 | Możliwość obrotu o min. 360° na przegubie łączącym kopułę z ramieniem uchylnym. |
| 36 | Natężenie światła regulowane elektronicznie w 10 stopniach, w zakresie 25÷100% za pomocą dwóch niezależnych paneli umieszczonych na kopule po obu jej stronach. Takie nowatorskie rozwiązanie zapewnia prostotę sterowania bez względu na położenie kopuły. |
| 37 | Wyłącznik lampy umieszczony na dwóch niezależnych panelach sterujących zlokalizowanych na kopule po obu jej stronach. |
| 38 | Tryb endo – funkcja oświetlenia endoskopowego (kolor zielony) z elektroniczną regulacją natężenia w 10 stopniach. Funkcja uruchamiana i sterowana niezależnie z dwóch paneli sterujących umieszczonych na kopule po obu jej stronach. |
| 39 | Żywotność układu świetlnego – min 50 000 godzin |
| Kamera |
| 40 | Kamera zintegrowana, umoszczona centralnie na środku kopuły głównej (osłonięta szybą ze szkła bezpiecznego) |
| 41 | Sterowanie parametrami pracy kamery przy pomocy modułów sterujących umieszczonych na dwóch panelach sterujących na kopule po obu jej stronach |
| 42 | Rozdzielczość HDTV 1080i/1080p (1920x1080) |
| 43 | Zoom optyczny 10x, Zoom cyfrowy 12X |
| 44 | Sensor obrazu 1 / 2,8 CMOS |
| 45 | Minimalne oświetlenie 1,4 lux |
| 46 | Funkcja obrotu obrazu |

Odpowiedź: Odpowiedź: Przedmiotowe pytanie nie stanowi pytania o wyjaśnienie wątpliwości SWZ, a jest wnioskiem o zmianę SWZ. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 54 do SWZ

Mając na uwadze fakt, że inwestycja będzie współfinansowana ze środków z RF Polski Ład, prosimy o udostępnienie wystawionej przez BGK wstępnej promesy.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia treść promesy na stronie prowadzonego postepowania.

Pytanie nr 55 do SWZ

Umowa § 2 ust. 3. g): " Wykonawca (…) wykona wszelkie niezbędne prace, nawet jeżeli nie były wymienione wyraźnie w umowie lub jej załącznikach, tak aby spełnić wymagania PFU, w tym prace, które są niezbędne dla stabilności, kompletności oraz bezpieczeństwa i odpowiedniego wykonania prac w szczególności prac projektowych lub innych prac, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie wykonywania umowy, ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć w świetle obowiązujących norm, przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia. Działania Wykonawcy powinny mieć postać działania profesjonalnego podmiotu wykonującego umowę w trybie „pod klucz”. Formuła „pod klucz” oznacza dokonanie wszelkich czynności potrzebnych do osiągnięcia przez przedmiot umowy wszelkich parametrów, w tym technicznych, charakterystyk ruchowych, poziomu bezpieczeństwa i innych cech określonych w niniejszej umowie, nawet jeżeli czynności takie nie zostały w nich wyraźnie wymienione" - wnosimy o usunięcie tego zapisu, zadaniem Wykonawcy jest realizacja zakresu prac wskazanego w umowie.

Odpowiedź: Brak zgody na uwzględnienie zmiany. Powyższe zobowiązanie wynika z istoty formuły projektuj i wybuduj oraz ryczałtowego charakteru wynagrodzenia wykonawcy. Umowa ma charakter określający zakres zobowiązań stron, jednak decydującym dokumentem pod względem merytorycznym jest PFU, stąd od profesjonalnego wykonawcy oczekuje się przy realizacji inwestycji tej skali przewidywania, w granicach wiedzy eksperckiej, możliwych czynności w ramach zadania, choćby nie były ujęte wprost i w zakresie określonych elementów w treści umowy, o ile są konieczne do prawidłowej jej realizacji zgodnie ze sztuką budowalną i przy założeniu lojalnej współpracy stron.

Pytanie nr 56 do SWZ

Umowa § 2 ust. 11: " (...) Zakres Umowy, powierzony do wykonania zastępczego, zostanie w takim przypadku ustalony przez Zamawiającego, przy czym jako podstawę Zamawiający może przyjąć założenia wynikające z HRF. Wykonawca niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia Zamawiającego do powierzania realizacji określonych czynności osobie trzeciej w ramach wykonania zastępczego" - wnosimy o uwzględnienie Wykonawcy w zakresie realizacji ww. czynności i nadanie zapisowi następującego brzmienia: "(...) Zakres Umowy, powierzony do wykonania zastępczego, zostanie w takim przypadku ustalony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą, przy czym jako podstawę Strony mogą przyjąć założenia wynikające z HRF. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do powierzania realizacji określonych czynności osobie trzeciej w ramach wykonania zastępczego zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu."

Odpowiedź: Przedmiotowe pytanie nie stanowi pytania o wyjaśnienie wątpliwości SWZ a jest wnioskiem o zmianę. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 57 do SWZ

Umowa § 7 ust. 3 d): "oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż zapoznał się z treścią umowy łączącej Wykonawcę z Zamawiającym" - Podwykonawca jest zobowiązany do realizacji prac w oparciu o zapisy umowy zawartej pomiędzy takim podwykonawcą a Wykonawcą (w tym w zakresie aspektów technicznych zleconych prac); podwykonawca nie ma potrzeby zapoznawać się z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym; wnosimy o usunięcie zapisu.

Odpowiedź: Przedmiotowe pytanie nie stanowi pytania o wyjaśnienie wątpliwości SWZ a jest wnioskiem o zmianę. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 58 do SWZ

Umowa § 8 ust. 9: "Zapłata całości ostatniej płatności (płatność końcowa) będzie możliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawcę braku zobowiązań względem wszystkich podwykonawców" - wnosimy o zastosowanie analogicznych rozwiązań, na które zgodził się Zamawiający w odniesieniu do płatności częściowych, tj. wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia umownego należnego za wykonane roboty/prace/dostawy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

Odpowiedź: Przedmiotowe pytanie nie stanowi pytania o wyjaśnienie wątpliwości SWZ a jest wnioskiem o zmianę. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 59 do SWZ

Umowa § 8 ust. 13: „Wykonawca nie może dokonywać przelewu (cesji) wierzytelności przypadającej mu w stosunku do Zamawiającego na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego" - wnosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu następującego brzmienia: "Wykonawca nie może dokonywać przelewu (cesji) wierzytelności przypadającej mu w stosunku do Zamawiającego na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego; przy czym zgoda taka nie zostanie bezzasadnie odmówiona. Zamawiający wyda taką zgodę w terminie do 15 dni od złożenie przez Wykonawcę wniosku."

Odpowiedź: Brak zgody na uwzględnienie zmiany. Zgodnie z przepisem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.), czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Z tych względów Zamawiający nie może zapewnić gwarancji jej uzyskania, nawet działając w dobrej wierze w zakresie decyzji o ewentualnej odmowie.

Pytanie nr 60 do SWZ

Umowa § 9 ust. 3: Wnosimy o dodanie na końcu paragrafu 9. ust. 3 dopisku o następującej treści: "Strony potwierdzają, że wystąpienie podczas odbioru dokumentacji projektowej wad nieistotnych nie wstrzymuje dokonania odbioru i podpisania protokołu odbioru."

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnia zmianę § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

- „Jeżeli w trakcie sprawdzenia przekazanej dokumentacji zostaną ujawnione istotne wady zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji projektowej, względnie jego części, Zamawiający może w kolejności:

- zażądać poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji projektowej w uzgodnionym przez Strony odpowiednim terminie,

- po upływie powyższego terminu, jeżeli dokumentacja projektowa lub jej część nie została należycie poprawiona lub uzupełniona, wyznaczyć termin dodatkowy,

- w przypadku upływu terminu dodatkowego, o ile dokumentacja projektowa lub jej część nie została nadal należycie poprawiona lub uzupełniona, odstąpić od umowy z zastrzeżeniem §12 ust. 6. oraz § 11 Umowy, stosowanych odpowiednio. W takim wypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie, o którym mowa w §12 ust. 2 Umowy. Odstąpienie następuje ze skutkiem ex nunc.

Strony potwierdzają, że wystąpienie podczas odbioru dokumentacji projektowej wad nieistotnych nie obliguje Zamawiającego do wstrzymania dokonania odbioru i podpisania protokołu odbioru”.

Pytanie nr 61 do SWZ

Umowa § 10 ust. 14: "Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia, postanowienia ust. 3 oraz ust. 5 niniejszego § stosuje się odpowiednio."  - Mając na uwadze wyrok Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007 stwierdzający, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robót są nieważne, wnosimy o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu następującego brzmienia: "Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie istotnych wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia, postanowienia ust. 3 oraz ust. 5 niniejszego § stosuje się odpowiednio. Zamawiający dokona odbioru prac w sytuacji, gdy w trakcie odbioru prac stwierdzone zostaną wady nieistotne, które nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu;

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnia zmianę § 10 ust. 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z odpowiedzią:

14. „Zamawiający może dokonać czynności odbioru, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, które nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub są nieistotne”.

Pytanie nr 62 do SWZ

Umowa § 10 ust. 15: " Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie." - Wnosimy o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu następującego brzmienia: " Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, dla których stwierdzone zostały wady istotne. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie."

Odpowiedź: Brak zgody na uwzględnienie zmiany. Ponieważ stwierdzenie istnienia wad następuje protokolarnie niezależnie od tego, jaki mają one charakter, potwierdzenie ich usunięcia wymaga dochowania tożsamej formy.

Pytanie nr 63 do SWZ

Umowa § 10 ust. 15: Wnosimy o dodanie na końcu paragrafu 10. ust. 15 dopisku o następującej treści: "Strony potwierdzają, że odbiór ostateczny zostanie przeprowadzony i protokół ostateczny podpisany pomimo stwierdzenia w trakcie odbioru występowania wad nieistotnych.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy poprzez dodanie na końcu § 10 ust. 15 następującej treści:

„Strony potwierdzają, że odbiór ostateczny może zostać przeprowadzony, a protokół ostateczny podpisany pomimo stwierdzenia w trakcie odbioru występowania wad nieistotnych”.

Pytanie nr 64 do SWZ

Umowa § 11 ust. 1. 2) h): Wskazane w par. 11 ust. 1 ppkt.2, lit. h) kary wynoszące 50 tys. PLN stanowią niewspółmiernie wysoką karę za winy Wykonawcy, wnosimy o obniżenie ich poziomu do 10 tys. PLN.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru w § 11 ust. 1 ppkt.2, lit. h) i otrzymuje brzmienie:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne również w przypadku:

- braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokości 30 000,00 zł za każdy taki przypadek,

- nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, za każdy taki przypadek,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 30 000,00 zł za każdy taki przypadek,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w 30 000,00 zł za każdy taki przypadek,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 30 000,00 zł za każdy taki przypadek,

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 upzp, w wysokości 30 000,00 zł za każdy przypadek.

Pytanie nr 65 do SWZ

Umowa § 11 ust. 2: "Strony zgodnie postanawiają, iż maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić od siebie, wynosi 30% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy." - Mając na uwadze bardzo wysoki poziom łącznego limitu kar umownych, który stanowi niewspółmiernie wysoką karę za winy Wykonawcy, wnosimy o obniżenie tego poziomu do stosowanego na rynku w tego typu umowach poziomu 10%.

Odpowiedź: Brak zgody Zamawiającego na zmianę. Przy skali inwestycji tej wielkości limit kar na tym poziomie jest uzasadniony, a nadto kary umowne są symetryczne, dotycząc obu stron w równym stopniu.

Pytanie nr 66 do SWZ

Umowa § 11 ust. 4: "Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wartości 100% wartości umowy" - wnosimy o obniżenie ww. poziomu odszkodowania do 50% wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedź: Brak zgody Zamawiającego na zmianę. Przy skali inwestycji tej wielkości górny limit odpowiedzialności odszkodowawczej musi uwzględniać pełną wartość zamówienia, w szczególności ze względu na zewnętrzne jego finansowanie.

Pytanie nr 67 do SWZ

Umowa § 12 ust. 2.d): " (…) jeżeli przed upływem określonych terminów wynikających z Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac/robot lub poszczególnych ich części (…)" - wnosimy o zmianę na: " (…) jeżeli przed upływem określonych terminów wynikających z Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego Wykonawca jest w zwłoce z rozpoczęciem prac/robot lub poszczególnych ich części (…)"

Odpowiedź: Przedmiotowe pytanie nie stanowi pytania o wyjaśnienie wątpliwości SWZ a jest wnioskiem o zmianę. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 68 do SWZ

Umowa § 12 ust. 2.h): "w razie stwierdzenia wad, które w ramach umowy uprawniają Zamawiającego do odstąpienia od niej w szczególności wad stwierdzonych w trakcie czynności odbioru, których Wykonawca pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu nie usunął;" - wnosimy o zmianę zapisu na: "w razie stwierdzenia wad istotnych, które w ramach umowy uprawniają Zamawiającego do odstąpienia od niej w szczególności wad stwierdzonych w trakcie czynności odbioru, których Wykonawca pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu nie usunął;"

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy,  § 12 ust. 2.h) otrzymuje brzmienie:

h) "w razie stwierdzenia wad istotnych, które w ramach umowy uprawniają Zamawiającego do odstąpienia od niej w szczególności wad stwierdzonych w trakcie czynności odbioru, których Wykonawca pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu nie usunął;"

Pytanie nr 69 do SWZ

Umowa § 15 ust. 10: ‎ "W treści gwarancji lub poręczenia instytucja gwarantująca zrzeka się obowiązku notyfikacji instytucji o zmianach Umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim." Instytucja gwarantująca może oczekiwać notyfikacji o zmianach umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Mając na uwadze, że to Zamawiający jest beneficjentem gwarancji proponujemy zmianę zapisu na: "Zamawiający nie jest zobowiązany do notyfikacji instytucji udzielającej gwarancji o zmianach Umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim."

Odpowiedź: Przedmiotowe pytanie nie stanowi pytania o wyjaśnienie wątpliwości SWZ a jest wnioskiem o zmianę. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 70 do SWZ

W SWZ, pkt 11 2) b) I, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, że dysponuje zespołem projektowym, który będzie brał udział w realizacji zamówienia, m. in. tj:

− min. 1 osobą posiadającą od co najmniej 10 lat uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 290 ze zm.), w zakresie projektowania -bez ograniczeń w branży architektonicznej, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Wskazana osoba musi wykazać, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert była członkiem zespołu opracowującego projekt budowalny lub zespołu projektującego budowę lub rozbudowę obiektu wg Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy  nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej" wyposażonego w min. 5 sal operacyjnych, oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz pracownię tomografu komputerowego oraz rezonansu magnetycznego i na podstawie wykonanego projektu lub projektów budowlanych doszło do realizacji zadania;

− min. 1 osobą technologa medycznego, który opracował co najmniej jeden projekt technologii medycznej obejmujący min. 5 sal operacyjnych, odział anestezjologii i intensywnej terapii oraz pracownię tomografu komputerowego oraz rezonansu magnetycznego dla obiektu wg Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej” i na podstawie wykonanego projektu lub projektów budowlanych doszło do realizacji zadania.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę warunków dla wskazanych powyżej osób w taki sposób, by osoby zdolne do wykonania zamówienia, posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nabyte podczas realizacji różnych usług projektowych/projektów technologii medycznej dla budowy lub rozbudowy obiektów wg Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy  nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej", które łącznie spełniają wszystkie wymienione przez Zamawiającego elementy, ale w ramach nie jednego, a dwóch różnych zadań inwestycyjnych mogły zostać wskazane na spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zdaniem Wykonawcy, realizacja wymaganych przez Zamawiającego elementów w ramach dwóch różnych usług projektowych/projektów technologii medycznej w żaden sposób nie umniejsza doświadczeniu takich osób i nie czyni ich niezdolnymi do wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Treść odpowiedzi zostanie udostępniona po publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 2023/S 051-151627 w dniu 25.04.2023r.

Pytanie nr 71 do SWZ Załącznik nr 8.1 do SWZ KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – 9 szt.

Punkt 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę anestezjologiczną w której profil ramion wykonany jest ze stopu metali lekkich dodatkowo dla zachowania odpowiedniej sztywności ramiona wzmacniane są wewnętrznie; w przekroju dwuwypukło-dwupłaskie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 72 do SWZ Załącznik nr 8.1 do SWZ KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – 9 szt.

Punkt 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę anestezjologiczną w której stosunek długości ramion wynosi 1:1?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 73 do SWZ Załącznik nr 8.1 do SWZ KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – 9 szt.

Punkt 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę anestezjologiczną w której sterowanie hamulcami przegubów odbywa się w sposób elektropneumatyczny?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 74 do SWZ Załącznik nr 8.1 do SWZ KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – 9 szt.

Punkt 112

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę anestezjologiczną z głowicą o przekroju kwadratu. Wymiary głowicy 310mmx310mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75 do SWZ Załącznik nr 8.1 do SWZ KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – 9 szt.

Punkt 13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę anestezjologiczną w której na każdej ścianie dostępne są pionowe prowadnice umieszczone wewnątrz brzegów głowicy do mocowania wyposażenia. Nie wystające i znacznie ułatwiające mycie i dezynfekcję?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 76 do SWZ Załącznik nr 8.1 do SWZ KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – 9 szt.

Punkt 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę anestezjologiczną w której obudowa wykonana jest z anodowanego aluminium z prowadnicami zakrytymi sylikonowymi uszczelkami w celu zabezpieczenia Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77 do SWZ Załącznik nr 8.1 do SWZ KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – 9 szt.

Punkt 16

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę anestezjologiczną w której punkty poboru gazów medycznych oraz odciąg pochodzą od renomowanego producenta innego niż kolumna potwierdzone certyfikatem?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza,  pod warunkiem zgodności ze standardem  DIN

Pytanie nr 78 do SWZ Załącznik nr 8.1 do SWZ KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – 9 szt.

Punkt 21

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę anestezjologiczną w której gniazda elektryczne umieszczone są na płaszczyźnie ścianek głowicy obrócone pod kątem 90 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 79 do SWZ Załącznik nr 8.1 do SWZ KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – 9 szt.

Punkt 23

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę anestezjologiczną wyposażoną w półkę o wymiarach 530mmx480mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 80 do SWZ Załącznik nr 8.1 do SWZ KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – 9 szt.

Punkt 26

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę anestezjologiczną wyposażoną w nakładki na półki z wyprofilowanymi ku górze bokami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 81 do SWZ Załącznik nr 8.1 do SWZ KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – 9 szt.

Punkt 27

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę anestezjologiczną w której regulacja wysokości zawieszenia półki na kolumnie przez użytkownika odbywa się ze skokiem co 20mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 82 do SWZ Załącznik nr 8.1 do SWZ KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – 9 szt.

Punkt 28

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę anestezjologiczną w której istnieje możliwość zamontowania dodatkowego łącznika dystansowego umożliwiającego odsunięcie półki od ściany głowicy o 70mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 83 do SWZ Załącznik nr 8.1 do SWZ KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – 9 szt.

Punkt 31 i 32

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę anestezjologiczną w której zwalnianie hamulców odbywa się poprzez naciśnięcie odpowiednich przycisków membranowych oznaczonych kolorystycznie odpowiadających za poszczególne hamulce przegubów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84 do SWZ Załącznik nr 8.1 do SWZ KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – 9 szt.

Punkt 33

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę anestezjologiczną w której dodatkowe przyciski do zwalniania hamulców umieszczone są na rogach półki i służą jako dodatkowe rączki do pozycjonowania kolumny?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 85 do SWZ Załącznik nr 8.1 do SWZ KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – 9 szt.

Punkt 38

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę anestezjologiczną wyposażoną w schowek na kable zamykany z dwoma pionowymi otworami służącymi do ich umieszczenia o wysokości 125mm i pojemności 1000ccm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 86 do SWZ Załącznik nr 8.2 do SWZ KOLUMNA CHIRURGICZNA– 9 szt.

Punkt 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę chirurgiczną w której profil ramion wykonany jest ze stopu metali lekkich dodatkowo dla zachowania odpowiedniej sztywności ramiona wzmacniane są wewnętrznie; w przekroju dwuwypukło-dwupłaskie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87 do SWZ Załącznik nr 8.2 do SWZ KOLUMNA CHIRURGICZNA– 9 szt.

Punkt 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę chirurgiczną w której stosunek długości ramion wynosi 1:1?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 88 do SWZ Załącznik nr 8.2 do SWZ KOLUMNA CHIRURGICZNA– 9 szt.

Punkt 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę chirurgiczną w której sterowanie hamulcami przegubów odbywa się w sposób elektropneumatyczny?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 89 do SWZ Załącznik nr 8.2 do SWZ KOLUMNA CHIRURGICZNA– 9 szt.

Punkt 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę chirurgiczną z głowicą o przekroju kwadratu. Wymiary głowicy 310mmx310mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 90 do SWZ Załącznik nr 8.2 do SWZ KOLUMNA CHIRURGICZNA– 9 szt.

Punkt 13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę chirurgiczną w której na każdej ścianie dostępne są pionowe prowadnice umieszczone wewnątrz brzegów głowicy do mocowania wyposażenia. Nie wystające i znacznie ułatwiające mycie i dezynfekcję?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 91 do SWZ Załącznik nr 8.2 do SWZ KOLUMNA CHIRURGICZNA– 9 szt.

Punkt 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę chirurgiczną w której obudowa wykonana jest z anodowanego aluminium z prowadnicami zakrytymi sylikonowymi uszczelkami w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 92 do SWZ Załącznik nr 8.2 do SWZ KOLUMNA CHIRURGICZNA– 9 szt.

Punkt 16

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę chirurgiczną w której punkty poboru gazów medycznych oraz odciąg pochodzą od renomowanego producenta innego niż kolumna potwierdzone certyfikatem?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza  pod warunkiem zgodności ze standardem DIN.

Pytanie nr 93 do SWZ Załącznik nr 8.2 do SWZ KOLUMNA CHIRURGICZNA– 9 szt.

Punkt 21

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę chirurgiczną w której gniazda elektryczne umieszczone są na płaszczyźnie ścianek głowicy obrócone pod kątem 90 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 94 do SWZ Załącznik nr 8.2 do SWZ KOLUMNA CHIRURGICZNA– 9 szt.

Punkt 23

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę chirurgiczną wyposażoną w półkę o wymiarach 530mmx480mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 95 do SWZ Załącznik nr 8.2 do SWZ KOLUMNA CHIRURGICZNA– 9 szt.

Punkt 26

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę chirurgiczną wyposażoną w nakładki na półki z wyprofilowanymi ku górze bokami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 96 do SWZ Załącznik nr 8.2 do SWZ KOLUMNA CHIRURGICZNA– 9 szt.

Punkt 27

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę chirurgiczną w której regulacja wysokości zawieszenia półki na kolumnie przez użytkownika odbywa się ze skokiem co 20mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 97 do SWZ Załącznik nr 8.2 do SWZ KOLUMNA CHIRURGICZNA– 9 szt.

Punkt 28

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę chirurgiczną w której istnieje możliwość zamontowania dodatkowego łącznika dystansowego umożliwiającego odsunięcie półki od ściany głowicy o 70mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 98 do SWZ Załącznik nr 8.2 do SWZ KOLUMNA CHIRURGICZNA– 9 szt.

Punkt 31 i 32

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę chirurgiczną w której zwalnianie hamulców odbywa się poprzez naciśnięcie odpowiednich przycisków membranowych oznaczonych kolorystycznie odpowiadających za poszczególne hamulce przegubów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 99 do SWZ Załącznik nr 8.2 do SWZ KOLUMNA CHIRURGICZNA– 9 szt.

Punkt 34

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę chirurgiczną w której sterowanie hamulcami odbywa się za pomocą rękojeści umieszczonych na jednej z półek oraz dodatkowych rączek umieszczonych pionowo na jednej ze ścianek głowicy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 100 do SWZ Załącznik nr 8.2 do SWZ KOLUMNA CHIRURGICZNA– 9 szt.

Punkt 37

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę chirurgiczną wyposażoną w schowek na kable zamykany z dwoma pionowymi otworami służącymi do ich umieszczenia o wysokości 125mm i pojemności 1000ccm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 101 do SWZ Załącznik nr 8.3 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ  –3szt.

Punkt 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której natężenie światła po przysłonięciu jedną maską wynosi 92% Ec max?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 102 do SWZ Załącznik nr 8.3 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ  –3szt.

Punkt 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której natężenie światła na dnie standardowej tuby po przysłonięciu jedną maską wynosi 91% Ec max?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 103 do SWZ Załącznik nr 8.3 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ  –3szt.

Punkt 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra wynosi 97?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 104 do SWZ Załącznik nr 8.3 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ  –3szt.

Punkt 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 wynosi 96?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 105 do SWZ Załącznik nr 8.3 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ  –3szt.

Punkt 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której ma możliwość ustawienia trzech rodzajów pola operacyjnego małe, duże i pośrednie wszystkie w postaci koła pozwalające na zabezpieczenie każdej procedury medycznej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 106 do SWZ Załącznik nr 8.3 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ  –3szt.

Punkt 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której regulacja średnicy pola bezcieniowego każdej z czasz regulowana jest elektroniczno-mechanicznie poprzez odpowiednie doświetlenie wszystkich diod oraz zmianę kąta pochylenia dwóch zewnętrznych pierścieni diod za pomocą silników elektrycznych w zakresie 160mm - 250mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 107 do SWZ Załącznik nr 8.3 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ  –3szt.

Punkt 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której regulacja średnicy pola bezcieniowego realizowana jest elektroniczno – mechanicznie za pomocą centralnego uchwytu sterującego oraz z głównego sterownika zamontowanego na kolumnie lub panela ściennego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 108 do SWZ Załącznik nr 8.3 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ  –3szt.

Punkt 21

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której wszystkie funkcje realizowane są za pomocą głównego sterownika zamontowanego na kolumnie lub panela ściennego? Sterownik umieszczony na czaszy lampy posiada funkcje włącz/wyłącz oraz regulację natężenia światła.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 109 do SWZ Załącznik nr 8.3 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ  –3szt.

Punkt 23

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której oświetlenie endoskopowe włączane jest z głównego sterownika lampy i wynosi 10% natężenia maksymalnego lampy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 110 do SWZ Załącznik nr 8.3 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ  –3szt.

Punkt 24

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której uchwyt kardaniczny jest uchwytem brudnym przeznaczonym do pozycjonowania lampy przez personel pomocniczy dodatkowo profil kopuły lampy umożliwia jej bezpośrednie uchwycenie?  Dzięki temu rozwiązaniu proponowana przez nas lampa nie posiada uchwytów w postaci relingów i rączek, dzięki czemu osiąga najlepsze warunki do współpracy z systemami nawiewów laminarnych (co jest potwierdzone przez spełnienie normy nr DIN:1946-4: 2008 Certyfikat dostosowania do nawiewu laminarnego). Minimalizacja turbulencji ma bezpośredni wpływ na utrzymanie sterylności w polu operacyjnym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 111 do SWZ Załącznik nr 8.3 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ  –3szt.

Punkt 27

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której każda z czasz zasilana jest napięciem z zasilacza stabilizowanego, w przedziale 22 – 32 VDC?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 112 do SWZ Załącznik nr 8.3 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ  –3szt.

Punkt 28

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której stopień ochrony IP wynosi odpowiednio dla czaszy IP40 dla ramion IP20?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 113 do SWZ Załącznik nr 8.3 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ  –3szt.

Punkt 31

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której matryce osłonięte są osłoną wykonaną z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjne?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 114 do SWZ Załącznik nr 8.3 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ  –3szt.

Punkt 33

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której płaska obudowa czaszy ma grubość 95,1mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 115 do SWZ Załącznik nr 8.3 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ  –3szt.

Punkt 37

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną wyposażoną w kamerę Full HD bezprzewodową z możliwością swobodnego przekładania między czaszami lampy o parametrach

- Czujnik Obrazu: 1/2,8” CMOS

- Rozdzielczość HD: maks. 1920x1080 (Full HD), > 2 000 000 pikseli

- Rozdzielczość pionowa: 1080 linii z przeplotem liniowym/progresywnym (DVI, HD-SDI/3G-SDI)

- Proporcje obrazu: 16:9

- Częstotliwość odświeżania: 50/60Hz

- Zoom: 10x optyczny

- Obiektyw: f=3,8mm(szeroki kąt) do 38mm (teleobiektyw), F1,8 do F3,4

- Odstęp sygnału od szumu: >50dB

- Migawka elektryczna: 1/1 do 1/10 000 s, płynna regulacja

- Min. Natężenie oświetlenia: 1,4lux

- Stabilizacja obrazu: standard

- Balans bieli: automatycznie/ręcznie

- Obracanie obrazu za pomocą silnika: bez zatrzymania

- Stop-klatka: cyfrowa

- Automatyczna ekspozycja (AE): Punktowa/ pełny obraz

- Nastawianie ostrości: automatycznie/ręcznie

- Wzmocnienie: automatycznie/ręcznie (-3 do 18dB, płynne)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 116 do SWZ Załącznik nr 8.3 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ  –3szt.

Punkt 38

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której zewnętrzny sterownik lampy ma możliwość sterowania parametrami lampy:

włączanie / wyłączanie; zmianę temperatury barwowej; regulacja średnicy pola; regulacja natężenia światła; funkcja białego światła endoskopowego; ustawienie kształtu pola w postaci koła o trzech różnych średnicach.

Sterowanie funkcjami kamery:

powiększenie/pomniejszenie; obrót 360 stopni (bez blokady); wyostrzanie obrazu automatyczne i manualne; jasność automatyczna i manualna; balans bieli; stop klatka.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 117 do SWZ Załącznik nr 8.4 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Punkt 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której natężenie światła po przysłonięciu jedną maską wynosi 92% Ec max?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 118 do SWZ Załącznik nr 8.4 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Punkt 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której natężenie światła na dnie standardowej tuby po przysłonięciu jedną maską wynosi 91% Ec max?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 119 do SWZ Załącznik nr 8.4 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Punkt 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra wynosi 97?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 120 do SWZ Załącznik nr 8.4 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Punkt 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 wynosi 96?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 121 do SWZ Załącznik nr 8.4 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Punkt 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której ma możliwość ustawienia trzech rodzajów pola operacyjnego małe, duże i pośrednie wszystkie w postaci koła pozwalające na zabezpieczenie każdej procedury medycznej?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 122 do SWZ Załącznik nr 8.4 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Punkt 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której regulacja średnicy pola bezcieniowego każdej z czasz regulowana jest elektroniczno-mechanicznie poprzez odpowiednie doświetlenie wszystkich diod oraz zmianę kąta pochylenia dwóch zewnętrznych pierścieni diod za pomocą silników elektrycznych w zakresie 160mm - 250mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 123 do SWZ Załącznik nr 8.4 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Punkt 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której regulacja średnicy pola bezcieniowego realizowana jest elektroniczno – mechanicznie za pomocą centralnego uchwytu sterującego oraz z głównego sterownika zamontowanego na kolumnie lub panela ściennego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 124 do SWZ Załącznik nr 8.4 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Punkt 21

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której wszystkie funkcje realizowane są za pomocą głównego sterownika zamontowanego na kolumnie lub panela ściennego? Sterownik umieszczony na czaszy lampy posiada funkcje włącz/wyłącz oraz regulację natężenia światła.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 125 do SWZ Załącznik nr 8.4 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Punkt 23

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której oświetlenie endoskopowe włączane jest z głównego sterownika lampy i wynosi 10% natężenia maksymalnego lampy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 126 do SWZ Załącznik nr 8.4 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Punkt 24

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której uchwyt kardaniczny jest uchwytem brudnym przeznaczonym do pozycjonowania lampy przez personel pomocniczy dodatkowo profil kopuły lampy umożliwia jej bezpośrednie uchwycenie?  Dzięki temu rozwiązaniu proponowana przez nas lampa nie posiada uchwytów w postaci relingów i rączek, dzięki czemu osiąga najlepsze warunki do współpracy z systemami nawiewów laminarnych (co jest potwierdzone przez spełnienie normy nr DIN:1946-4: 2008 Certyfikat dostosowania do nawiewu laminarnego). Minimalizacja turbulencji ma bezpośredni wpływ na utrzymanie sterylności w polu operacyjnym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 127 do SWZ Załącznik nr 8.4 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Punkt 27

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której każda z czasz zasilana jest napięciem z zasilacza stabilizowanego, w przedziale 22 – 32 VDC?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 128 do SWZ Załącznik nr 8.4 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Punkt 28

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której stopień ochrony IP wynosi odpowiednio dla czaszy IP40 dla ramion IP20?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 129 do SWZ Załącznik nr 8.4 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Punkt 31

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której matryce osłonięte są osłoną wykonaną z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjne?

Odpowiedź Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 130 do SWZ Załącznik nr 8.4 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Punkt 33

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której płaska obudowa czaszy ma grubość 95,1mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 131 do SWZ Załącznik nr 8.4 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Punkt 37

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną wyposażoną w kamerę Full HD bezprzewodową z możliwością swobodnego przekładania między czaszami lampy o parametrach

- Czujnik Obrazu: 1/2,8” CMOS

- Rozdzielczość HD: maks. 1920x1080 (Full HD), > 2 000 000 pikseli

- Rozdzielczość pionowa: 1080 linii z przeplotem liniowym/progresywnym (DVI, HD-SDI/3G-SDI)

- Proporcje obrazu: 16:9

- Częstotliwość odświeżania: 50/60Hz

- Zoom: 10x optyczny

- Obiektyw: f=3,8mm(szeroki kąt) do 38mm (teleobiektyw), F1,8 do F3,4

- Odstęp sygnału od szumu: >50dB

- Migawka elektryczna: 1/1 do 1/10 000 s, płynna regulacja

- Min. Natężenie oświetlenia: 1,4lux

- Stabilizacja obrazu: standard

- Balans bieli: automatycznie/ręcznie

- Obracanie obrazu za pomocą silnika: bez zatrzymania

- Stop-klatka: cyfrowa

- Automatyczna ekspozycja (AE): Punktowa/ pełny obraz

- Nastawianie ostrości: automatycznie/ręcznie

- Wzmocnienie: automatycznie/ręcznie (-3 do 18dB, płynne)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 132 do SWZ Załącznik nr 8.4 do SWZ LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Punkt 38

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której zewnętrzny sterownik lampy ma możliwość sterowania parametrami lampy:

włączanie / wyłączanie; zmianę temperatury barwowej; regulacja średnicy pola; regulacja natężenia światła; funkcja białego światła endoskopowego; ustawienie kształtu pola w postaci koła o trzech różnych średnicach.

Sterowanie funkcjami kamery:

powiększenie/pomniejszenie; obrót 360 stopni (bez blokady); wyostrzanie obrazu automatyczne i manualne; jasność automatyczna i manualna; balans bieli; stop klatka.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 133 do SWZ Załącznik nr 8.5 do SWZ LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA -13 SZT.

Punkt 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę zabiegowo-operacyjną w której matryca diodowa zbudowana jest z 2 paneli świecących zawierających łącznie 60 diod i gwarantujących w sumie natężenie oświetlenia na poziomie 140kLux?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 134 do SWZ Załącznik nr 8.5 do SWZ LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA -13 SZT.

Punkt 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę zabiegowo-operacyjną w której zakres regulacji średnicy pola operacyjnego  d10 wynosi 160mm – 230mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 135 do SWZ Załącznik nr 8.5 do SWZ LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA -13 SZT.

Punkt 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę zabiegowo-operacyjną posiadającą stałą temperaturę barwową na poziomie 4500K?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 136 do SWZ Załącznik nr 8.5 do SWZ LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA -13 SZT.

Punkt 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę zabiegowo-operacyjną posiadającą możliwość regulacji natężenia światła w zakresie 40-100% z dodatkową funkcją światła endoskopowego na poziomie 10%?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 137 do SWZ Załącznik nr 8.5 do SWZ LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA -13 SZT.

Punkt 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę zabiegowo-operacyjną posiadająca zużycie energii wynoszące 65VA?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 138 do SWZ Załącznik nr 8.5 do SWZ LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA -13 SZT.

Punkt 16

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę zabiegowo-operacyjną w które klasa ochrony dla czaszy wynosi IP=40?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 139 do SWZ Załącznik nr 8.5 do SWZ LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA -13 SZT.

Punkt 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę zabiegowo-operacyjną z płaską oprawą zapewniającą jak najmniejsze zakłócenie nawiewu o średnicy 580mm i grubości 65mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 140 Dodatkowe pytanie o funkcjonalność

Czy Zamawiający będzie wymagał dla zapewnienie pełnej funkcjonalności na Sali operacyjnej da Vinci aby lampa operacyjna składała się z dwóch czasz zawieszonych na oddzielnych kotwiczeniach w celu zapewnienia odpowiedniej przestrzeni nad robotem stojącym podczas wykonywania zabiegu w centrum Sali? Pozostawienie opisanej konfiguracji stworzy kaskadowe problemy związane z niepożądanymi kolizjami w miejscu pracy ramion robota.

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku Sali da Vinci oczekuje w/w rozwiązania (eliminującego ewentualność kolizji.)

Pytanie nr 141 Dodatkowe pytanie o funkcjonalność

Czy Zamawiający zakłada doprowadzenie zasilania do wózka-konsoli robota poprzez zawiesie bezpośrednio z sufitu czy w inny sposób? Jeżeli tak to jak ma to zostać zrealizowane?

Odpowiedź: Wykonawca winien wyprowadzić przyłącza w taki sposób aby w przyszłości dostawca urządzenia mógł doprowadzić zasilanie do urządzenia w zależności od typu oferowanego urządzenia.

Pytanie nr 142

Czy Zamawiający w Załączniku 8.3, pkt. 37 dopuści do zaoferowania kamerę HD zainstalowaną centralnie w osi czaszy z możliwością jej demontażu/montażu bez użycia narzędzi o parametrach wyższych od wymaganych:

- Sensor obrazu: 1/2.8 „Exmor“ CMOS

- Rozdzielczość: 1920 x 1080

- Proporcje obrazu: 16:9

- Ilość pikseli: > 2 000 000

- Zoom optyczny: 10x

- Zoom cyfrowy: 12x

- Obiektyw zmiennoogniskowy o ogniskowej: 3,8 mm (szeroki kąt) – 38 mm (tele)

- Przysłona: f 1.8 – 3.4

- Balans bieli: automatyczny

- Możliwość elektronicznego obrotu o kąt 360 stopni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 143

Czy Zamawiający w Załączniku 8.4, pkt. 37 dopuści do zaoferowania kamerę HD zainstalowaną centralnie w osi czaszy z możliwością jej demontażu/montażu bez użycia narzędzi o parametrach wyższych od wymaganych:

- Sensor obrazu: 1/2.8 „Exmor“ CMOS

- Rozdzielczość: 1920 x 1080

- Proporcje obrazu: 16:9

- Ilość pikseli: > 2 000 000

- Zoom optyczny: 10x

- Zoom cyfrowy: 12x

- Obiektyw zmiennoogniskowy o ogniskowej: 3,8 mm (szeroki kąt) – 38 mm (tele)

- Przysłona: f 1.8 – 3.4

- Balans bieli: automatyczny

- Możliwość elektronicznego obrotu o kąt 360 stopni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 144

Czy Zamawiający w Załączniku 8.3 oraz w Załączniku 8.4 będzie wymagał aby zestawy lamp operacyjnych posiadały dodatkowe ramię dedykowane dla monitora medycznego? Jeśli tak, to zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie ile zestawów powinno posiadać opisaną funkcjonalność.

Odpowiedź: Dodatkowe ramię będzie przedmiotem dostawy na etapie wyposażenia budynku. Wykonawca winien przewidzieć wzmocnienie na stropie w celu jego montażu.

Pytanie nr 145

Czy Zamawiający w Załączniku nr. 8.4 będzie wymagał (podobnie jak w Załączniku 8.3) oryginalnych materiałów technicznych producenta, potwierdzających parametry wpisane w tabeli, dołączone do oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SWZ pkt. 12 c

Pytanie nr 146

Czy Zamawiający w Załączniku nr. 8.4 będzie wymagał (podobnie jak w Załączniku 8.3) aby wyrób był oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SWZ pkt. 12 c

Pytanie nr 147

Czy Zamawiający w Załączniku nr. 8.3, pkt. 39 będzie uprzejmy doprecyzować czy zapis „Możliwość obrotu ramion w osiach pionowych o kąt min. 360 szt. Możliwość ruchu ramienia w pionie o kat min. 30 szt.” jest wynikiem omyłki pisarskiej a prawidłowy zapis powinien brzmieć: „Możliwość obrotu ramion w osiach pionowych o kąt min. 360 stopni. Możliwość ruchu ramienia w pionie o kąt min. 30 stopni.” ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż zapis jest wynikiem oczywistej omyłki pisarskiej. Prawidłowy zapis brzmi: „Możliwość obrotu ramion w osiach pionowych o kąt min. 360 stopni. Możliwość ruchu ramienia w pionie o kąt min. 30 stopni.”

Pytanie nr 148

Czy Zamawiający będzie uprzejmy udzielić odpowiedzi czy w Załączniku nr 8.3 zasadnym jest wyposażenie lamp operacyjnych z ochroną radiologiczną w kamerę HD gdzie będzie ona wykorzystywana sporadycznie lub w ogóle?

Jednocześnie proponujemy rozwiązanie bardziej praktyczne i tańsze – lampy operacyjne z ochroną radiologiczną przygotowane do obsługi kamery HD montowanej i demontowanej bez użycia narzędzi – możliwość szybkiego przełożenia kamery HD z innej lampy będącej na wyposażeniu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 149 Pytania do postępowania dotyczące lamp zabiegowych:

Czy Zamawiający w załączniku nr. 8.5, pkt. 2 będzie wymagał systemu ramion (horyzontalnego oraz sprężystego) z możliwością obrotu 360º ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tego typu rozwiązanie.

Pytanie nr 150 Pytania do postępowania dotyczące lamp zabiegowych:

Czy Zamawiający w załączniku nr 8.5 będzie wymagał aby diody LED wchodziły w skład modułów świetlnych w których zastosowane są specjalne soczewki skupiające światło? Mniej zaawansowane konstrukcje posiadają widoczne diody LED połączone z odbłyśnikami mogącymi powodować przypadkowe boczne oślepienie operatora.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tego typu rozwiązanie.

Pytanie nr 151 Pytania do postępowania dotyczące lamp zabiegowych:

Czy Zamawiający w załączniku nr 8.5 będzie wymagał możliwość wymiany modułów świetlnych za pomocą dedykowanego narzędzia bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tego typu rozwiązanie.

Pytanie nr 152 Pytania do postępowania dotyczące lamp zabiegowych:

Czy Zamawiający w załączniku nr. 8.5, pkt. 5 dopuści do zaoferowania obudowę czaszy lampy wykonaną z wysokiej jakości materiału sztucznego odpornego na powszechnie stosowane środki czyszczące i dezynfekcyjne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 153 Pytania do postępowania dotyczące lamp zabiegowych:

Czy Zamawiający w załączniku nr 8.5, pkt. 6 dopuści do zaoferowania lampę z trzema modułami świetlnymi zawierającymi sumarycznie 45 diod LED gwarantujące natężenie oświetlenia Ec=100kLUX/1m?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 154 Pytania do postępowania dotyczące lamp zabiegowych:

Czy Zamawiający w załączniku nr 8.5, pkt. 7 dopuści do zaoferowania optymalną w tego typu lampach stałą średnicę pola światła 170 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 155 Pytania do postępowania dotyczące lamp zabiegowych:

Czy Zamawiający w załączniku nr 8.5, pkt 8 będzie wymagał aby współczynnik odwzorowania barw Ra wynosił min. 97 oraz współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 wynosił min. 97? Parametry te przekładają się bezpośrednio na postrzeganie koloru, jakości widzenia oraz komfortu pracy i zmęczenia wzroku operatora.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tego typu rozwiązanie

Pytanie nr 156 Pytania do postępowania dotyczące lamp zabiegowych:

Czy Zamawiający w załączniku nr 8.5, pkt. 11 dopuści do zaoferowania możliwość regulacji natężenia światła w zakresie 30-100%. Jest to standardowy i optymalny zakres regulacji w tego typu lampach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tego typu rozwiązanie

Pytanie nr 157 Pytania do postępowania dotyczące lamp zabiegowych:

Czy Zamawiający w załączniku nr 8.5, pkt 16 dopuści do zaoferowania stopień ochrony czaszy IP42 oraz systemu ramion IP30?

Są to parametry zapewniające odporność na przedostawanie się wilgoci i zabrudzeń (np. kurzu).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tego typu rozwiązanie

Pytanie nr 158 Pytania do postępowania dotyczące lamp zabiegowych:

Czy Zamawiający w załączniku nr 8.5, pkt 17 dopuści do zaoferowania kompaktowe wymiary głowicy: ok. 300 x 310 mm oraz grubość 85 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 159 Pytania do postępowania dotyczące lamp zabiegowych:

Czy Zamawiający w załączniku 8.5, pkt. 18 dopuści do zaoferowania lampę z panelem sterowania umieszczonym na jednym z boków głowicy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 160 Pytania do postępowania dotyczące lamp zabiegowych:

Czy Zamawiający w załączniku 8.5 będzie wymagał aby głębokość oświetlenia pola operacyjnego (przy 20%) L1 + L2 wynosił min 1600 mm?

Większa wgłębność przekłada się na możliwość  oddalenia czaszy lampy od pola operacyjnego na odległość gwarantującą zwiększony komfort pracy i bezpieczeństwo.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 161 Pytania załącznika nr 8.3 Lampy operacyjne

Czy Zamawiający w Załączniku nr 8.3 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną z kamerą HD lub z przygotowaniem pod kamerę HD i ochroną radiologiczną – 3 szt. o podanych parametrach:

- Dwuczaszowa diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości, dedykowana do sali operacyjnej, przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego.,

- Każda czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Każdy wysięgnik wyposażony w co najmniej jedno  ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości.

Każda czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach (tzw. zawieszenie kardanowe).

Łączny zasięg pierwszej czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste): 1760mm

Łączny zasięg drugiej czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste): 1885 mm

- Obie czasze z elementami oświetleniowymi  emitujące światło białe, w których diody są białe o różnych temperaturach barwowych (w tonach  - białe „zimne” i  białe „ciepłe”)

- Natężenie światła Ec max. z odległości 1 m:

- dla czaszy głównej: 160 000 lux

- dla czaszy satelitarnej: 160 000 lux

5) Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego  Ra: 99

6) Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: 99

7) Głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: min. 1000 mm

8) Ilość źródeł świetlnych dla czaszy głównej: 9 szt., dla czaszy satelitarnej: 9 szt.

9) Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia,  bez konieczności otwierania obudowy czaszy.

11) Elektroniczna regulacja temperatury barwowej światła w 3 krokach w zakresie  3800 – 4800 [K].

12) Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego każdej z czasz zawierająca się  w przedziale od 180 mm do  270 mm

13) Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego  lub natężenia światła za pomocą centralnego uchwytu sterującego i przyciskami panelu sterowania na każdej z czasz.

14) Regulacja natężenia oświetlenia z panelu sterowniczego umieszczonego na każdej z  czasz w zakresie  30 – 100%. Uruchomienie białego światła endoskopowego z panelu sterowniczego o wartości 5% maksymalnego natężenia światła.

16) Pozycjonowanie każdej z czasz wielorazowym sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i dodatkowo trzema „brudnymi” uchwytami (w formie rączki, przez którą można przełożyć dłoń) umieszczonymi wokół czaszy.

17) Stopień ochrony: czasze: IP 42, system ramion IP 30

18) Żywotność źródeł światła 60 000 [godz.]

19) Powierzchnia czasz gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących. Brak widocznych śrub i szczelin.

20) Czasze o konstrukcji „bez szybowej”, wyposażone w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących.

21) Czasze o konstrukcji zwartej, jednoczęściowej tj. bez fizycznych przerw i odstępów pomiędzy częściami czaszy. Czasze lamp bez jakichkolwiek relingów jako elementów znacznie utrudniających codzienne czyszczenie i dezynfekcje.

22) Obudowa czasz przystosowana do współpracy z obiegiem laminarnym.

23) Mocowanie wielorazowego uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki.

24) Kamera HD zainstalowana centralnie w osi czaszy z możliwością jej demontażu/montażu bez użycia narzędzi. (jeśli kamera będzie wymagana)

Kamera posiadająca parametry:

Sensor obrazu: 1/2.8 „Exmor“ CMOS

Rozdzielczość: 1920 x 1080

Proporcje obrazu: 16:9

Ilość pikseli: > 2 000 000

Zoom optyczny: 10x

Zoom cyfrowy: 12x

Obiektyw zmiennoogniskowy o ogniskowej: 3,8 mm (szeroki kąt) – 38 mm (tele)

Przysłona: f 1.8 – 3.4

Balans bieli: automatyczny

Możliwość elektronicznego obrotu o kąt 360 stopni.

25) Lampy wyposażone w dedykowany dotykowy zewnętrzny sterownik lamp i kamery, z możliwością instalacji na ścianie lub kolumnie chirurgicznej, zapewniające sterowanie następującymi parametrami:

Sterowanie funkcjami lampy:

włączanie / wyłączanie; zmianę temperatury barwowej; regulacja średnicy pola; regulacja natężenia światła; funkcja białego światła endoskopowego;

Sterowanie funkcjami kamery:

powiększenie/pomniejszenie; obrót 360 stopni (bez blokady); wyostrzanie obrazu automatyczne i manualne; jasność automatyczna i manualna; balans bieli; stop klatka.

26)Szyba z ochroną radiologiczną dla operatora. Transparentna ołowiowa o PB 0,5 mm., o wymiarach 76 x 60 cm. Szyba z wycięciem na ciało pacjenta. Szyba zamocowana obrotowo na pałąku dołączonym do dodatkowych ramion lampy: ramię stałe ruchome w poziomie i ramię ruchome w pionie i poziomie. Możliwość obrotu ramion w osiach pionowych o kąt 360 st. Możliwość ruchu ramienia w pionie o kąt 30 st.

27) Oferowana lampa dostosowana konstrukcyjnie do sali operacyjnej.

28) Oryginalne materiały techniczne producenta, potwierdzające parametry wpisane w tabeli, dołączone do oferty.

29) Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem.

30) Karta gwarancyjna oraz paszport techniczny dostarczone wraz z urządzeniem

31) Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia.

32) Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności i Certyfikatem CE

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 162

Czy Zamawiający może wskazać jakich właściwych zezwoleń Zamawiającego dotyczy § 3 ust. 2 wzoru Umowy i czy zezwolenia te, w zakresie w jakim są już w posiadaniu Zamawiającego,  zostały załączone do dokumentacji przetargowej ?

Odpowiedź: Zamawiający poprzez określenie zezwolenia w § 3 ust. 2 wzoru Umowy miał na myśli Załącznik nr 7 do PFU – Warunki przyłączeniowe oraz Załącznik nr 6 do PFU – Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Pytanie nr 163

Czy  Zamawiający może doprecyzować postanowienie § 6 ust. 15 w poniższy sposób, aby wyłączyć spod zakresu odpowiedzialności Wykonawcy  błędy w użytkowaniu i obsłudze programów/ urządzeń itp. ? albo literalnie wskazać w treści odpowiedzi na pytanie, że Wykonawca nie odpowiada za nieprawidłowe użytkowanie i obsługę programów i/lub urządzeń ?

§ 6 ust. 15

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w wyniku wystąpienia wad prawnych lub fizycznych utworów, w tym skutkujących  utratą danych lub powstaniem danych niedokładnych oraz za brak kompatybilności w działaniu z innymi programami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie i obsługę  programów i/lub urządzeń przez pracowników Zamawiającego.

Pytanie nr 164

Czy Zamawiający może dokonać zmiany / modyfikacji wskazanych poniżej zapisów, poprzez ich doprecyzowanie oraz urealnienie wysokości kar, w stosunku do warunków rynkowych ?

- Propozycja modyfikacji § 11 ust. 1 pkt. e), f), h)

e) za każdą nieprawidłowość w pełnieniu obowiązków nadzoru autorskiego wskazanych w § 6 ust. 17 Umowy oraz wynikających z przepisów Ustawy prawo budowlane   -  w wysokości 3.000,00 zł,

f) za nieusprawiedliwioną nieobecność kierownika budowy na naradach, spotkaniach zwołanych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy   nie przybycie na wezwanie Zamawiającego na plac budowy lub zwołane zebranie lub inny przypadek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne również w przypadku:

- nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia brutto Podwykonawcy , o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, za każdy taki przypadek,

Odpowiedź: Przedmiotowe pytanie nie stanowi pytania o wyjaśnienie wątpliwości SWZ a jest wnioskiem o zmianę. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 165

Czy Zamawiający może doprecyzować postanowienie § 11 ust. 6 w poniższy sposób:

Postanowienia umowy dotyczące kar umownych, które zostały naliczone przed datą odstąpienia od Umowy, pozostają wiążące dla stron w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.

Odpowiedź: Przedmiotowe pytanie nie stanowi pytania o wyjaśnienie wątpliwości SWZ a jest wnioskiem o zmianę. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 166

Czy Zamawiający może  dokonać zmiany – doprecyozwania § 16 ust. 3 pkt.d) w poniższy ‎sposób: ‎

zaniechanie przez Zamawiającego wykonania części robót zbędnych do wykonania ‎przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną lub wiedzą techniczną lub w ‎przypadku, gdy uzasadnione okaże się zmniejszenie zakresu robót z zastrzeżeniem, iż ‎zmniejszenie nie przekroczy 20% wartości robót w danej branży wynagrodzenia ‎Wykonawcy określonego zgodnie z § 8 ust. 1 Umowy.‎

W obecnym brzmieniu postanowienie jest na tyle nieprecyzyjne, iż nie ma możliwości ‎stwierdzenia jaki zakres przedmiotu Umowy będzie faktycznie realizowany – jeżeli w ‎ramach każdej z branż może dojść do 12 % ograniczenia jej zakresu wartościowego.

Odpowiedź: Przedmiotowe pytanie nie stanowi pytania o wyjaśnienie wątpliwości SWZ a jest wnioskiem o zmianę. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 167

Czy Zamawiający może doprecyzować treść akapitu pierwszego w § 7 ust. 1  wzoru Umowy zgodnie z treścią art. 462 § 2 i 3 Pzp, w zakresie odnoszącym się do już znanych podwykonawców, w  sposób  wskazany poniżej ? Dodatkowo, czy Zamawiający może treść akapitu ostatniego ww. ust. 1 – poprzez wyjaśnienie, czy Wykonawca ma wpisywać również do Dziennika Budowy osoby Podwykonawcy ?

‎

”Wykonawca, zgodnie z treścią złożonej oferty,  oświadcza, iż następujące części ‎zamówienia będą realizowane przy udziale podwykonawców: (należy wstawić nazwę ‎‎(firma) adres (siedziba) podwykonawcy oraz zakres robót realizowany przez ‎podwykonawcę……………………………………………………...  ‎

Zgodnie z treścią art. 462 u.p.z.p. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania ‎zamówienia zobowiązany jest do podania nazwy, danych kontaktowych oraz ‎przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi, ‎które mają być wykonywane w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zawiadamia ‎Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w ‎zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane ‎informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie ‎zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. ‎

Dodatkowo przed wprowadzeniem na plac budowy podwykonawcy Wykonawca ‎zobowiązany jest do zgłoszenia wraz z wykazem osób podwykonawcy ‎Zamawiającemu oraz dokonania stosownego wpisu w dzienniku budowy na 3 dni ‎przed zamiarem dokonania czynności”.‎

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzory umowy, § 7 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

- Wykonawca, zgodnie z treścią złożonej oferty, oświadcza, iż następujące części zamówienia będą realizowane przy udziale podwykonawców: (należy wstawić nazwę ‎‎(firma) adres (siedziba) podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca ujawnił podwykonawców w ofercie)

Zgodnie z treścią art. 462 u.p.z.p. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest do podania nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonywane w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

Dodatkowo przed wprowadzeniem na plac budowy podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wraz z wykazem osób podwykonawcy Zamawiającemu oraz dokonania stosownego wpisu w dzienniku budowy na 3 dni przed zamiarem dokonania czynności.

Ponadto w Dzienniku Budowy Wykonawca ma obowiązek wskazać nazwę ‎‎(firma) adres (siedziba) podwykonawcy/dalszego podwykonawcy oraz znak umowy/zlecenia na podstawie, którego będzie wykonywał dostawy/usługi lub roboty budowlane w ramach realizacji inwestycji.

Wykaz osób wykonywujących czynności na placu budowy należy przekazać inspektorowi nadzoru w dacie dokonania wpisu podwykonawcy w dziennik budowy  i aktualizować na bieżąco.

Pytanie nr 168

Czy zamawiający może skrócić termin wskazany w § 7 ust. 5  z 30 do 14 dni ?

Odpowiedź: Przedmiotowe pytanie nie stanowi pytania o wyjaśnienie wątpliwości SWZ a jest wnioskiem o zmianę. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 169

Czy  Zamawiający może dokonać modyfikacji postanowienia w sposób wskazany poniżej. Decyzja ‎Zamawiającego o uznaniu albo nieuznaniu wyjaśnień Wykonawcy  i dokonaniu bezpośredniej ‎zapłaty zawsze ma charakter uznaniowy i może mieć charakter sporny. Zamawiający publiczny nie ‎może oczekiwać od Wykonawcy  rezygnacji z prawa do rozstrzygnięcia sporu  w zakresie ‎niezapłaconej Wykonawcy  części wynagrodzenia przez niezależny Sąd, a do tego w efekcie zmierza ‎zakwestionowana część postanowienia. ‎

„W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ‎Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. ‎Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie przez Zamawiającego płatności bezpośrednio ‎na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu ‎Cywilnego lub 465 upzp zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odpowiedniej części ‎Wynagrodzenia Umownego na rzecz Wykonawcy, pod warunkiem zachowania zasad określonych ‎powyżej.” ‎

Odpowiedź: Przedmiotowe pytanie nie stanowi pytania o wyjaśnienie wątpliwości SWZ a jest wnioskiem o zmianę. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 170

Czy Zamawiający może doprecyzować przesłankę odstąpienia od umowy wskazaną  w § 12 ust. 2 pkt. d) w sposób wskazany poniżej ? – obecne brzmienie jest na tyle ogólne i uznaniowe,  że podważa trwałość stosunku zobowiązaniowego.

d)jeżeli przed upływem określonych terminów wynikających z Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego Wykonawca opóźnia  jest w co najmniej 21 dniowej zwłoce się z rozpoczęciem prac/robot lub poszczególnych ich części tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie wynikającym z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, a Zamawiający uprzednio wezwał Wykonawcę do usunięcia opóźnienie i jego skutków lub wezwał Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji Umowy, wyznaczając odpowiedni termin, nie krótszy niż 21 dni;

Odpowiedź: Przedmiotowe pytanie nie stanowi pytania o wyjaśnienie wątpliwości SWZ a jest wnioskiem o zmianę. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 171

Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji są po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją § 2 ust. 1.h. wzoru umowy zawartą w odpowiedzi na pytanie nr 363.

Pytanie nr 172 Dotyczy Załącznik 8.3. LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ –3 szt.

Pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści lampy ze współczynnikiem Ra: 98?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 173 Dotyczy Załącznik 8.3. LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ –3 szt.

Pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści lampy ze współczynnikiem R9: 98?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 174 Dotyczy Załącznik 8.3. LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ –3 szt.

Pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści lampy ze współczynnikiem R13: 98?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 175 Dotyczy Załącznik 8.3. LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ –3 szt.

4. Pkt. 15. Czy Zamawiający dopuści lampy z oświetleniem pola operacyjnego w kształcie koła?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 176 Dotyczy Załącznik 8.3. LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ –3 szt.

Pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją trzystopniowa temperatury barwowej w zakresie 3700-4400-5100?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 177 Dotyczy Załącznik 8.3. LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ –3 szt.

Pkt. 17. Czy Zamawiający dopuści elektroniczną regulację średnicy pola bezcieniowego każdej z czasz w zakresie od 200 [mm] do 370 [mm] ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 178 Dotyczy Załącznik 8.3. LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ –3 szt.

Pkt. 20. Czy Zamawiający dopuści panel sterowania zlokalizowany na ramieniu trzymającym czaszę w bezpośredniej bliskości czaszy? Takie rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego z uwagi na fakt iż nie powoduje niepożądanych ruchów czaszy w trakcie regulacji parametrów na panelu

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 179 Dotyczy Załącznik 8.3. LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ –3 szt.

Pkt. 23. Czy Zamawiający dopuści lampy z oświetleniem endoskopowym o wartości 10% (16 000 lux) z dodatkową możliwością włączenia oświetlenia ambilight w kolorze zielonym co jest rozwiązaniem korzystniejszym od wymaganego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 180 Dotyczy Załącznik 8.3. LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ –3 szt.

Pkt. 28. Czy Zamawiający dopuści stopień ochrony: czasze IP 20 ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 181 Dotyczy Załącznik 8.3. LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ –3 szt.

Pkt. 29. Czy Zamawiający dopuści żywotność źródeł światła > 50 000 [godz.]?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 182 Dotyczy Załącznik 8.3. LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ –3 szt.

Pkt. 31. Czy Zamawiający dopuści szybę osłaniająca zespoły diod LED wykonaną ze szkła poliwęglanowego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 183 Dotyczy Załącznik 8.3. LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ –3 szt.

Pkt. 32. Czy Zamawiający dopuści czasze w formie dwóch współśrodkowych okręgów z przerwą pomiędzy nimi co gwarantuje bardzo niski współczynnik zakłóceń nawiewu laminarnego (poniżej 16%) co jest rozwiązaniem lepszym od czaszy pełnej, która blokuje nawiew laminarny w bardzo wysokim stopniu (ok 30 – 37%).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 184 Dotyczy Załącznik 8.3. LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ –3 szt.

Pkt. 33. Czy Zamawiający dopuści czasze okrągłe w formie dwóch okręgów współśrodkowych o zewnętrznej średnicy wynoszącej 700mm i grubości do 120mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 185 Dotyczy Załącznik 8.3. LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ –3 szt.

Pkt. 37. Czy Zamawiający dopuści kamerę z sensorem obrazu 1/2,5 CMOS, czułością 1,6lux, posiadającą zoom optyczny x20 zoom cyfrowy x12 co jest rozwiązaniem korzystniejszym od wymaganego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 186 Dotyczy Załącznik 8.3. LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ –3 szt.

Pkt. 38. Czy Zamawiający dopuści lampę z oświetleniem pola w kształcie koła bez możliwości ustawienia elipsy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 187 Dotyczy Załącznik 8.4. LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści lampy ze współczynnikiem Ra: 98?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 188 Dotyczy Załącznik 8.4. LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści lampy ze współczynnikiem R9: 98?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 189 Dotyczy Załącznik 8.4. LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści lampy ze współczynnikiem R13: 98?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 190 Dotyczy Załącznik 8.4. LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Pkt. 15. Czy Zamawiający dopuści lampy z oświetleniem pola operacyjnego w kształcie koła?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 191 Dotyczy Załącznik 8.4. LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją trzystopniowa temperatury barwowej w zakresie 3700-4400-5100?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 192 Dotyczy Załącznik 8.4. LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Pkt. 17. Czy Zamawiający dopuści elektroniczną regulację średnicy pola bezcieniowego każdej z czasz w zakresie od 200 [mm] do 370 [mm] ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 193 Dotyczy Załącznik 8.4. LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Pkt. 20. Czy Zamawiający dopuści panel sterowania zlokalizowany na ramieniu trzymającym czaszę w bezpośredniej bliskości czaszy? Takie rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego z uwagi na fakt iż nie powoduje niepożądanych ruchów czaszy w trakcie regulacji parametrów na panelu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 194 Dotyczy Załącznik 8.4. LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Pkt. 23. Czy Zamawiający dopuści lampy z oświetleniem endoskopowym o wartości 10% (16 000 lux) z dodatkową możliwością włączenia oświetlenia ambilight w kolorze zielonym co jest rozwiązaniem korzystniejszym od wymaganego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 195 Dotyczy Załącznik 8.4. LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Pkt. 28. Czy Zamawiający dopuści stopień ochrony: czasze IP 20 ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza..

Pytanie nr 196 Dotyczy Załącznik 8.4. LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Pkt. 29. Czy Zamawiający dopuści żywotność źródeł światła > 50 000 [godz.]?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 197 Dotyczy Załącznik 8.4. LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Pkt. 31. Czy Zamawiający dopuści szybę osłaniająca zespoły diod LED wykonaną ze szkła poliwęglanowego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 198 Dotyczy Załącznik 8.4. LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Pkt. 32. Czy Zamawiający dopuści czasze w formie dwóch współśrodkowych okręgów z przerwą pomiędzy nimi co gwarantuje bardzo niski współczynnik zakłóceń nawiewu laminarnego (poniżej 16%) co jest rozwiązaniem lepszym od czaszy pełnej, która blokuje nawiew laminarny w bardzo wysokim stopniu (ok 30 – 37%).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 199 Dotyczy Załącznik 8.4. LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Pkt. 33. Czy Zamawiający dopuści czasze okrągłe w formie dwóch okręgów współśrodkowych o zewnętrznej średnicy wynoszącej 700mm i grubości do 120mm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 200 Dotyczy Załącznik 8.4. LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Pkt. 37. Czy Zamawiający dopuści kamerę z sensorem obrazu 1/2,5 CMOS, czułością 1,6lux, posiadającą zoom optyczny x20 zoom cyfrowy x12 co jest rozwiązaniem korzystniejszym od wymaganego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 201 Dotyczy Załącznik 8.4. LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Pkt. 38. Czy Zamawiający dopuści lampę z oświetleniem pola w kształcie koła bez możliwości ustawienia elipsy?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 202 Dotyczy Załącznik nr 8.5. LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA -13 SZT.

Pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę wykonaną z odlewu aluminiowego z pokrywą zewnętrzną z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 203 Dotyczy Załącznik nr 8.5. LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA -13 SZT.

Pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści lampę z 32 diodami LED zapewniającymi oświetlenie do 160klx?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 204 Dotyczy Załącznik nr 8.5. LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA -13 SZT.

Pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści lampę o wartości parametru d10=260mm z regulacją elektroniczną średnicy pola w zakresie 260 – 370mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 205 Dotyczy Załącznik nr 8.5. LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA -13 SZT.

Pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją temperatury barwowej w zakresie 3500, 4000 4500 oK?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 206 Dotyczy Załącznik nr 8.5. LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA -13 SZT.

Pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści lampę z zakresem regulacji natężenia światła od 50000 do 160000 lux?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 207 Dotyczy Załącznik nr 8.5. LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA -13 SZT.

Pkt. 15. Czy Zamawiający dopuści lampę ze zużyciem energii nie przekraczającym 75W?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 208 Dotyczy Załącznik nr 8.5. LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA -13 SZT.

Pkt. 17. Czy Zamawiający dopuści lampę w kształcie kwadratu z zaoblonymi narożnikami o wymiarach 60x60cm i grubości do 10 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 209 Dotyczy Załącznik nr 8.5. LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA -13 SZT.

Pkt. 17. Czy Zamawiający dopuści lampę w kształcie kwadratu z zaoblonymi narożnikami o wymiarach 43x43cm i grubości do 10 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 210 Dotyczy Załącznik nr 8.5. LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA -13 SZT.

Pkt. 18. Czy Zamawiający dopuści lampę ze sterowaniem bezdotykowym za pomocą czujników ruchu zlokalizowanych na czaszy lampy? Nadmieniamy iż takie rozwiązanie jest lepsze od wymaganego z uwagi na fakt iż operator może zmieniać parametry lampy nie dotykając jej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 211 Dotyczy: Załącznika nr 8.5 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa zabiegowo-operacyjna – 13 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z 56 diodami LED gwarantującymi natężenie 130 klux? Ilość diod nie ma znaczenia dla walorów klinicznych lampy, tylko ich parametry świetlne. – dotyczy l.p. 6

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 212 Dotyczy: Załącznika nr 8.5 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa zabiegowo-operacyjna – 13 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z regulacją pola w zakresie 160-360 mm? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SWZ. – dotyczy l.p. 7

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 213 Dotyczy: Załącznika nr 8.5 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa zabiegowo-operacyjna – 13 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z regulowaną temperaturą barwowa 3800-4800K obejmującą wymagany zakres 4300K podany w SWZ? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego przez Zamawiającego. – dotyczy l.p. 9

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 214 Dotyczy: Załącznika nr 8.5 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa zabiegowo-operacyjna – 13 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z klasą ochrony IP=52? – dotyczy l.p. 16

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 215 Dotyczy: Załącznika nr 8.5 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa zabiegowo-operacyjna – 13 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o średnicy kopuły 60cm i grubości głowicy nie większej niż 42mm? Wielkość czaszy nie ma znaczenia dla walorów klinicznych lampy, tylko jej parametry świetlne. – dotyczy l.p. 17

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza..

Pytanie nr 216 Dotyczy: Załącznika nr 8.5 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa zabiegowo-operacyjna – 13 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z 36 diodami LED gwarantującymi natężenie 100 klux? Ilość diod nie ma znaczenia dla walorów klinicznych lampy, tylko ich parametry świetlne. – dotyczy l.p. 6

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 217 Dotyczy: Załącznika nr 8.5 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa zabiegowo-operacyjna – 13 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy ze stałą średnią pola 240 mm? – dotyczy l.p. 7

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 218 Dotyczy: Załącznika nr 8.5 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa zabiegowo-operacyjna – 13 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o średnicy kopuły 35cm i grubości głowicy nie większej niż 42mm? Wielkość czaszy nie ma znaczenia dla walorów klinicznych lampy, tylko jej parametry świetlne. – dotyczy l.p. 17

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 219 Dotyczy: Załącznika nr 8.4 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD – 6 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy, w której łączny zasięg pierwszej czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste) wynosi 1650mm oraz łączny zasięg drugiej czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste) wynosi 1850? Oferowane parametry minimalnie różnią się od wymaganych w SWZ, co nie ma wpływu na użytkowanie lampy. – dotyczy l.p. 2

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści lampy, w której łączny zasięg pierwszej czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste) wynosi 1650mm oraz łączny zasięg drugiej czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste) wynosi 1850

Pytanie nr 220 Dotyczy: Załącznika nr 8.4 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD – 6 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy bez systemu czujników identyfikujących przeszkody w polu operacyjnym? – dotyczy l.p. 5

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje parametr w specyfikacji. Czasze wyposażone w system czujników identyfikujących przeszkody w polu operacyjnym, które automatyczne aktywują i dezaktywują poszczególne diody LED by osiągnąć maksymalną bezcieniowość.

Pytanie nr 221 Dotyczy: Załącznika nr 8.4 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD – 6 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z natężeniem światła po przysłonięciu jedną maską o wartości 48%? – dotyczy l.p. 6

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 222 Dotyczy: Załącznika nr 8.4 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD – 6 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z natężeniem światła po przysłonięciu dwoma maskami o wartości 46%? – dotyczy l.p. 7

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 223 Dotyczy: Załącznika nr 8.4 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD – 6 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z natężeniem światła na dnie standardowej tuby po przysłonięciu jedną maską o wartości 47%? – dotyczy l.p. 8

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 224 Dotyczy: Załącznika nr 8.4 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD – 6 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z natężeniem światła na dnie standardowej tuby po przysłonięciu dwoma maskami o wartości 45%? – dotyczy l.p. 9

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę co jest zgodne z zapisem SWZ.

Pytanie nr 225 Dotyczy: Załącznika nr 8.4 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD – 6 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o współczynniku R9 = 95? – dotyczy l.p. 11

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 226 Dotyczy: Załącznika nr 8.4 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD – 6 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o współczynniku R13 = 98? – dotyczy l.p. 12

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści współczynnik odwzorowania koloru skóry R13: ≥ 98

Pytanie nr 227 Dotyczy: Załącznika nr 8.4 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD – 6 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o wgłębności oświetlenia o wartości 1100mm? – dotyczy l.p. 13

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 228 Dotyczy: Załącznika nr 8.4 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści lampy, które nie posiada możliwości ustawienia kształtu pola operacyjnego w postaci koła i elipsy? Oferowana lampa posiada możliwość ustawienia kształtu pola w postaci koła. – dotyczy l.p. 15

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 229 Dotyczy: Załącznika nr 8.4 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD – 6 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z natężeniem regulowanym w zakresie 3700-5000K? – dotyczy l.p. 16

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje parametr w specyfikacji: Regulacja temperatury barwowej światła min. w 3 krokach w minimalnym zakresie  3500 – 5000 [K]

Pytanie nr 230 Dotyczy: Załącznika nr 8.4 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD – 6 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy, w której z uwagi na obecność kamery HD w czaszy głównej, sterowanie jej parametrami odbywa się za pomocą sterownika przy czaszy i zewnętrznego (np. na ścianie) – bez możliwości sterowania za pomocą uchwytu sterylnego (gdyż w jego miejscu znajduje się kamera). Natomiast czasza bez kamery – z możliwością sterowania z uchwytu sterylnego, z panela przy czaszy i sterownika zewnętrznego? – dotyczy l.p. 18-24

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie

Pytanie nr 231 Dotyczy: Załącznika nr 8.4 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD – 6 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z klasą ochrony czaszy IP=52? – dotyczy l.p. 28

Odpowiedź: Tak,  Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie

Pytanie nr 232 Dotyczy: Załącznika nr 8.4 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD – 6 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy, w której zamiast szyby – zespoły diod osłonięte są poliwęglanem? Jest to materiał bardziej odporny na zarysowania niż szkło. – dotyczy l.p. 31

Odpowiedź: Tak,  Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie

Pytanie nr 233 Dotyczy: Załącznika nr 8.4 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD – 6 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o kształcie czasz jak poniżej? – dotyczy l.p. 32

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje parametry w specyfikacji.

Pytanie nr 234 Dotyczy: Załącznika nr 8.4 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD – 6 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kamery HD w lampie o następujących parametrach? – dotyczy l.p. 37

| 1 | Matryca | typ 1/2.8" CMOS |
| --- | --- | --- |
| 2 | Rozdzielczość | 2,000,000 pikseli |
| 3 | Format obrazu | 16:9 (HD) |
| 4 | Zoom | 20x (200x z optycznym) |
| 5 | Elektroniczna migawka | 1/2 do 1/10,000 s - 21 kroków |
| 6 | Minimalna intensywność oświetlenia | 1.7 lx (F1.6, 50 IRE) |
| 7 | Balans bieli | automatyczny / ręczny |
| 8 | Ostrość | automatyczna / ręczna |
| 9 | Stosunek sygnału do szumu | ≥ 50 dB |
| 10 | Poziomy kąt widzenia | 54.1˚ (szeroki) do 2.9˚ (wąski) |
| 11 | Minimalna odległość od obiektu | 10 mm (szeroki) do 1,000 mm (wąski) |
| 12 | System sygnałowy | HD: 1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/59.94, 1080i/50, 720p/50, 720p/29.97, 720p/25 |
|  |  | SD: NTSC / PAL |
| 13 | Wyjścia wideo | HD: komponent analogowy: Y/Pb/Pr |
|  |  | SD: VBS 1.0 Vp-p (ujemna synchronizacja) Y/C |
| 14 | Inne | Opcja zamrażania obrazu, zwolniona migawka |
| 15 | Temperatura pracy | -5˚C do 60˚C |
| 16 | Pobór mocy | 6 do 12 V DC ≤ 4.8W |
| 17 | Waga | około 270 g |
| 18 | Wymiary | 50x60x89 mm |

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza proponowane w tabeli parametry.

Pytanie nr 235 Dotyczy: Załącznika nr 8.4 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD – 6 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z zintegrowanym światłem endoskopowym w kolorze zielonym (4 diody) o natężeniu regulowanym w zakresie 10 000 - 30 000 lx? – dotyczy l.p. 23

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 236 Dotyczy: Załącznika nr 8.4 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD – 6 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterownika zewnętrznego bez funkcji ustawienia kształtu pola? – dotyczy l.p. 38

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje parametry w specyfikacji o konieczności zastosowania sterownika z możliwością regulacji między innymi: ustawienie kształtu pola w postaci koła lub elipsy.

Pytanie nr 237 Dotyczy: Załącznika nr 8.4 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD – 6 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterownika zewnętrznego, w którym dla kamery HD  spełniony jest następujący opis: powiększenie/pomniejszenie; obrót 360 stopni (z blokadą); wyostrzanie obrazu automatyczne i manualne; jasność automatyczna i manualna; balans bieli (brak); stop klatka. – dotyczy l.p. 38

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści i podtrzymuje wymóg Sterowania funkcjami kamery: powiększenie/pomniejszenie; obrót 360 stopni (bez blokady); wyostrzanie obrazu automatyczne i manualne; jasność automatyczna i manualna; balans bieli; stop klatka.

Pytanie nr 238 Dotyczy: Załącznika nr 8.3 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD i szybą z ochroną radiologiczną – 3 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy, w której łączny zasięg pierwszej czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste) wynosi 1650mm oraz łączny zasięg drugiej czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste) wynosi 1850? Oferowane parametry minimalnie różnią się od wymaganych w SWZ, co nie ma wpływu na użytkowanie lampy. – dotyczy l.p. 2

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 239 Dotyczy: Załącznika nr 8.3 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD i szybą z ochroną radiologiczną – 3 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy bez systemu czujników identyfikujących przeszkody w polu operacyjnym? – dotyczy l.p. 5

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje parametr w specyfikacji: Czasze wyposażone w system czujników identyfikujących przeszkody w polu operacyjnym które automatyczne aktywują i dezaktywują poszczególne diody LED by osiągnąć maksymalną bezcieniowość.

Pytanie nr 240 Dotyczy: Załącznika nr 8.3 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD i szybą z ochroną radiologiczną – 3 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z natężeniem światła po przysłonięciu jedną maską o wartości 48%? – dotyczy l.p. 6

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje parametr w specyfikacji:  [%]   - min. 98%. Ec max Natężenie światła  po przysłonięciu jedną maską

Pytanie nr 241 Dotyczy: Załącznika nr 8.3 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD i szybą z ochroną radiologiczną – 3 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z natężeniem światła po przysłonięciu dwoma maskami o wartości 46%? – dotyczy l.p. 7

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści parametr  po przysłonięciu dwoma maskami [%]   - min. 46%. Ec max

Pytanie nr 242 Dotyczy: Załącznika nr 8.3 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD i szybą z ochroną radiologiczną – 3 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z natężeniem światła na dnie standardowej tuby po przysłonięciu jedną maską o wartości 47%? – dotyczy l.p. 8

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 243 Dotyczy: Załącznika nr 8.3 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD i szybą z ochroną radiologiczną – 3 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z natężeniem światła na dnie standardowej tuby po przysłonięciu dwoma maskami o wartości 45%? – dotyczy l.p. 9

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści i podtrzymuje parametr w specyfikacji [%]   - min. 45%. Ec max

Pytanie nr 244 Dotyczy: Załącznika nr 8.3 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD i szybą z ochroną radiologiczną – 3 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o współczynniku R9 = 95? – dotyczy l.p. 11

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 245 Dotyczy: Załącznika nr 8.3 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD i szybą z ochroną radiologiczną – 3 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o współczynniku R13 = 95? – dotyczy l.p. 12

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszca.

Pytanie nr 246 Dotyczy: Załącznika nr 8.3 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD i szybą z ochroną radiologiczną – 3 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o wgłębności oświetlenia o wartości 1100mm? – dotyczy l.p. 13

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 247 Dotyczy: Załącznika nr 8.3 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD i szybą z ochroną radiologiczną – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści lampy, które nie posiada możliwości ustawienia kształtu pola operacyjnego w postaci koła i elipsy? Oferowana lampa posiada możliwość ustawienia kształtu pola w postaci koła. – dotyczy l.p. 15

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 248 Dotyczy: Załącznika nr 8.3 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD i szybą z ochroną radiologiczną – 3 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z natężeniem regulowanym w zakresie 3700-5000K? – dotyczy l.p. 16

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 249

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy, w której z uwagi na obecność kamery HD w czaszy głównej, sterowanie jej parametrami odbywa się za pomocą sterownika przy czaszy i zewnętrznego (np. na ścianie) – bez możliwości sterowania za pomocą uchwytu sterylnego (gdyż w jego miejscu znajduje się kamera). Natomiast czasza bez kamery – z możliwością sterowania z uchwytu sterylnego, z panela przy czaszy i sterownika zewnętrznego? – dotyczy l.p. 18-24

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie

Pytanie nr 250 Dotyczy: Załącznika nr 8.3 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD i szybą z ochroną radiologiczną – 3 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z klasą ochrony czaszy IP=52? – dotyczy l.p. 28

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 251 Dotyczy: Załącznika nr 8.3 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD i szybą z ochroną radiologiczną – 3 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy, w której zamiast szyby – zespoły diod osłonięte są poliwęglanem? Jest to materiał bardziej odporny na zarysowania niż szkło. – dotyczy l.p. 31

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 252Dotyczy: Załącznika nr 8.3 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD i szybą z ochroną radiologiczną – 3 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o kształcie czasz jak poniżej? – dotyczy l.p. 32

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 253 Dotyczy: Załącznika nr 8.3 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD i szybą z ochroną radiologiczną – 3 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kamery HD w lampie o następujących parametrach? – dotyczy l.p. 37

| 1 | Matryca | typ 1/2.8" CMOS |
| --- | --- | --- |
| 2 | Rozdzielczość | 2,000,000 pikseli |
| 3 | Format obrazu | 16:9 (HD) |
| 4 | Zoom | 20x (200x z optycznym) |
| 5 | Elektroniczna migawka | 1/2 do 1/10,000 s - 21 kroków |
| 6 | Minimalna intensywność oświetlenia | 1.7 lx (F1.6, 50 IRE) |
| 7 | Balans bieli | automatyczny / ręczny |
| 8 | Ostrość | automatyczna / ręczna |
| 9 | Stosunek sygnału do szumu | ≥ 50 dB |
| 10 | Poziomy kąt widzenia | 54.1˚ (szeroki) do 2.9˚ (wąski) |
| 11 | Minimalna odległość od obiektu | 10 mm (szeroki) do 1,000 mm (wąski) |
| 12 | System sygnałowy | HD: 1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/59.94, 1080i/50, 720p/50, 720p/29.97, 720p/25 |
|  |  | SD: NTSC / PAL |
| 13 | Wyjścia wideo | HD: komponent analogowy: Y/Pb/Pr |
|  |  | SD: VBS 1.0 Vp-p (ujemna synchronizacja) Y/C |
| 14 | Inne | Opcja zamrażania obrazu, zwolniona migawka |
| 15 | Temperatura pracy | -5˚C do 60˚C |
| 16 | Pobór mocy | 6 do 12 V DC ≤ 4.8W |
| 17 | Waga | około 270 g |
| 18 | Wymiary | 50x60x89 mm |

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści proponowane w tabeli parametry.

Pytanie nr 254 Dotyczy: Załącznika nr 8.3 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD i szybą z ochroną radiologiczną – 3 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z zintegrowanym światłem endoskopowym w kolorze zielonym (4 diody) o natężeniu regulowanym w zakresie 10 000 - 30 000 lx? – dotyczy l.p. 23

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy z zintegrowanym światłem endoskopowym w kolorze zielonym (4 diody) o natężeniu regulowanym w zakresie 10 000 - 30 000 lx

Pytanie nr 255 Dotyczy: Załącznika nr 8.3 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD i szybą z ochroną radiologiczną – 3 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterownika zewnętrznego bez funkcji ustawienia kształtu pola? – dotyczy l.p. 38

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszca.

Pytanie nr 256 Dotyczy: Załącznika nr 8.3 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD i szybą z ochroną radiologiczną – 3 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterownika zewnętrznego, w którym dla kamery HD  spełniony jest następujący opis: powiększenie/pomniejszenie; obrót 360 stopni (z blokadą); wyostrzanie obrazu automatyczne i manualne; jasność automatyczna i manualna; balans bieli (brak); stop klatka. – dotyczy l.p. 38

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści i podtrzymuje  wymóg  Sterowania funkcjami kamery: powiększenie/pomniejszenie; obrót 360 stopni (bez blokady); wyostrzanie obrazu automatyczne i manualne; jasność automatyczna i manualna; balans bieli; stop klatka.

Pytanie nr 257 Dotyczy: Załącznika nr 8.3 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna Lampa operacyjna z kamerą HD i szybą z ochroną radiologiczną – 3 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego rozwiązania do opisanego w SWZ o następujących parametrach (dodatkowo poniżej wizualizacja oferowanego rozwiązania): przezroczysty akryl ołowiowy, ekwiwalent ołowiu 0,5 mm. Orientacja pionowa, ale centralny przegub kulowy zapewnia 360 stopni ruchu obrotowego i przechylania. Wycięcie narożne konturu pacjenta Wymiary: 76 cm x 61 cm. Kolumna sufitowa może być montowana statycznie do sufitu lub mocowana do ruchomego wózka w szynie sufitowej. – dotyczy l.p. 39

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie

Pytanie nr 258 Dotyczy: Załącznika nr 8.8 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna

ZINTEGROWANY SYSTEM SAL

Czy zamawiający dopuszcza sterowanie poprzez 21.5” medyczny dotykowy monitor AIO? – dotyczy l.p. 5

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 259 Dotyczy: Załącznika nr 8.8 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna

ZINTEGROWANY SYSTEM SAL

Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jednego przełącznika na 2 sale. Zaletą takiego rozwiązania jest zwiększenie ilość dostępnych wejść/wyjść dla każdej Sali operacyjnej z 16 do 24 oraz zmniejszenie ceny całego systemu. – dotyczy l.p. 8

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zastosowanie jednego przełącznika na 2 sale, przy zachowaniu minimalnej ilości wejść/wyjść dla każdej Sali operacyjnej tj. min. 16 Wejść i 16 Wyjść, w przypadku wariantu gdy dla dwóch sal operacyjnych przypada min. jedno pomieszczenie techniczne dla urządzeń Zintegrowanego Systemu Sal.

Pytanie nr 260 Dotyczy: Załącznika nr 8.8 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna

ZINTEGROWANY SYSTEM SAL

Czy zamawiający dopuszcza wyjścia obrazowe  światłowodowe HDMI i DP? – dotyczy l.p. 37

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyjścia obrazowe światłowodowe HDMI i DP, pod warunkiem zapewnienia pełnej kompatybilności w pozostałymi urządzeniami systemu i przy zachowaniu parametrów jakościowych transmisji.

Pytanie nr 261 Dotyczy: Załącznika nr 8.8 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna

ZINTEGROWANY SYSTEM SAL

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie 24VDC? – dotyczy l.p. 39

Odpowiedź: Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie gdzie Wyjście zasilające do podłączenia urządzeń peryferyjnych będzie posiadało 24VDC.

Pytanie nr 262 Dotyczy: Załącznika nr 8.8 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna

ZINTEGROWANY SYSTEM SAL

Czy zamawiający dopuszcza prócz podłączeń przez HDMI/DVI/SDI BNC bezpośrednie podłączenie monitorów z wbudowanym dekoderem do światłowodu? Takie rozwiązanie ma wiele zalet. Pozwala na transmisję obrazu w najlepszej jakości bez opóźnień oraz bez stosowania dodatkowych konwerterów wideo. – dotyczy l.p. 41

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza prócz podłączeń przez HDMI/DVI/SDI BNC, bezpośrednie podłączenie monitorów z wbudowanym dekoderem do światłowodu, przy zachowaniu pełnej kompatybilności w pozostałymi urządzeniami systemu i przy zachowaniu parametrów jakościowych transmisji.

Pytanie nr 263 Dotyczy: Załącznika nr 8.8 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna

ZINTEGROWANY SYSTEM SAL

Czy zamawiający dopuszcza panel sterujący wielkości 21.5”? Wielkość 21.5 cala pozwala sprawnie obsługiwać interfejs systemu integracji. – dotyczy l.p. 45

Odpowiedź: Nie. Zamawiający  podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 264 Dotyczy: Załącznika nr 8.8 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna

ZINTEGROWANY SYSTEM SAL

Czy zamawiający dopuszcza czas reakcji na dotyk 18ms? – dotyczy l.p. 52

Odpowiedź: Nie. Zamawiający  podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 265 Dotyczy: Załącznika nr 8.8 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna

ZINTEGROWANY SYSTEM SAL

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie  z  monitorem dotykowym klasy medycznej o przekątnej ekranu 21,5”? – dotyczy l.p. 56

Odpowiedź: Nie. Zamawiający  podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 266 Dotyczy: Załącznika nr 8.8 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna

ZINTEGROWANY SYSTEM SAL

Czy zamawiający dopuszcza system który nie spełnia tego punktu? - dotyczy l.p. 62

Odpowiedź: Nie. Zamawiający  podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 267 Dotyczy: Załącznika nr 8.8 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna

ZINTEGROWANY SYSTEM SAL

Czy zamawiający dopuszcza system który nie posiada funkcji radia internetowego? - dotyczy l.p. 65

Odpowiedź: Nie. Zamawiający  podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 268 Dotyczy: Załącznika nr 8.8 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna

ZINTEGROWANY SYSTEM SAL

Proszę o uszczegółowienie. - dotyczy l.p. 68

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje funkcjonalności Modułu Oprogramowania polegającej na możliwości regulowania poziomu przychodzącego sygnału audio Line In za pomocą ekranu dotykowego.

Pytanie nr 269 Dotyczy: Załącznika nr 8.8 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna

ZINTEGROWANY SYSTEM SAL

Czy zamawiający dopuszcza system który nie spełnia tego punktu? - dotyczy l.p. 70

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ, jednocześnie dopuszcza możliwość zrealizowania opisanej funkcjonalności w inny sposób niż przez program chroniący zainstalowany na twardym dysku.

Pytanie nr 270 Dotyczy: Załącznika nr 8.8 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna

ZINTEGROWANY SYSTEM SAL

Czy zamawiający dopuszcza system który nie spełnia tego punktu? - dotyczy l.p. 71

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 271 Dotyczy: Załącznika nr 8.8 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna

ZINTEGROWANY SYSTEM SAL

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie centralnego serwera, na którym przechowywane będą nagrania ze wszystkich sal operacyjnych? Po zakończonej operacji Nagrania są przekazywane z jednostki głównej na centralny serwer archiwizacyjny, dzięki czemu użytkownik ma dostęp do nagrań  dowolnym momencie po zakończonym zabiegu - dotyczy l.p. 74

Odpowiedź: Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na tym, iż bieżące nagrania z sal operacyjnych, przy spełnieniu pozostałych wymagań funkcjonalnych, technicznych, użytkowych i wydajnościowych, zapisywane będą na dodatkowym centralnym serwerze (dostarczonym w konfiguracji zapewniającej optymalną wydajność oraz dostępną przestrzeń dyskową min. 700 GB na każdą salę operacyjną) a po zakończeniu zabiegu będą mogły być przekazane do serwera archiwizującego.

Pytanie nr 272 Dotyczy: Załącznika nr 8.8 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna

ZINTEGROWANY SYSTEM SAL

Czy zamawiający dopuszcza system który nie spełnia tego punktu? - dotyczy l.p. 76

Odpowiedź: Nie. Zamawiający  podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 273 Dotyczy: Załącznika nr 8.8 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna

ZINTEGROWANY SYSTEM SAL

Czy zamawiający dopuszcza system który nie spełnia tego punktu? - dotyczy l.p. 80

Odpowiedź: Nie. Zamawiający  podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 274 Dotyczy: Załącznika nr 8.8 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna

ZINTEGROWANY SYSTEM SAL

Czy zamawiający dopuszcza system który nie spełnia tego punktu? - dotyczy l.p. 81

Odpowiedź: Nie. Zamawiający  podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 275 Dotyczy: Załącznika nr 8.8 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna

ZINTEGROWANY SYSTEM SAL

Czy zamawiający dopuszcza system który nie spełnia tego punktu? - dotyczy l.p. 82

Odpowiedź: Nie. Zamawiający  podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 276 Dotyczy: Załącznika nr 8.8 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna

ZINTEGROWANY SYSTEM SAL

Czy zamawiający dopuszcza system który nie spełnia tego punktu? - dotyczy l.p. 85

Odpowiedź: Nie. Zamawiający  podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 277 Dotyczy: Załącznika nr 8.8 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna

ZINTEGROWANY SYSTEM SAL

Czy zamawiający dopuszcza system który nie spełnia tego punktu? - dotyczy l.p. 86

Odpowiedź: Nie. Zamawiający  podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 278 Dotyczy: Załącznika nr 8.8 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna

ZINTEGROWANY SYSTEM SAL

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym to z poziomu Sali operacyjnej nawiązywane jest połączenie z sala konferencyjną i wybierane jest źródło do wyświetlenia. Metoda ta pozwala dbać o prywatność przeprowadzanych operacji. - dotyczy l.p. 94

Odpowiedź: Nie. Zamawiający  podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ, jednocześnie oczekuje, że system umożliwi pracę w konfiguracji umożliwiającej zachowanie prywatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Pytanie nr 279 Dotyczy: Załącznika nr 8.8 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna

ZINTEGROWANY SYSTEM SAL

Czy zamawiający dopuszcza eksport nagrań i obrazów z osobnej aplikacji na komputerze PC? - dotyczy l.p. 100

Odpowiedź: Nie. Zamawiający  podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 280 Dotyczy: Załącznika nr 8.8 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna

ZINTEGROWANY SYSTEM SAL

Czy zamawiający dopuszcza kamerę z wyjściem HDMI? - dotyczy l.p. 141

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kamerę z wyjściem HDMI pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych zapisami SWZ

Pytanie nr 281 Dotyczy: Załącznika nr 8.8 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna

ZINTEGROWANY SYSTEM SAL

Prosimy o podanie producenta i modelu lampy operacyjnej która ma być sterowana z poziomu systemu integracji? W przypadku konieczności przeprowadzenia procesu integracji lampy operacyjnej czy zamawiający dostarczy protokoły sterujące i wymaganą dokumentację do przeprowadzenie takiego procesu? - dotyczy l.p. 148

Odpowiedź: Zamawiający nie narzuca producenta i modelu lampy operacyjnej, gdyż zapewnienie kompatybilności urządzeń i systemów jest po stronie Wykonawcy. Dostawa lamp jest przedmiotem tego samego postępowania co dostawa systemu integracji, w związku z tym Zamawiający na tym etapie nie może określić typu i modelu lampy.

Pytanie nr 282 Dotyczy: Załącznika nr 8.8 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna

ZINTEGROWANY SYSTEM SAL

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie wbudowania w jednostkę główną złącz USB zamiast w klawiaturze? - dotyczy l.p. 162

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na tym, iż zamiast 2 złącz USB dostępnych w klawiaturze stacji przeglądowej z monitorem min. 55” 4K , będą dostępne 2 niezajęte złącza USB wbudowane w jednostkę główną stacji przeglądowej.

Pytanie nr 283 Dotyczy: Załącznika nr 8.8 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna

ZINTEGROWANY SYSTEM SAL

Czy zamawiający dopuszcza jasność min 400cd/m2 - dotyczy l.p. 178

Odpowiedź: Nie. Zamawiający  podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 284 Dotyczy: Załącznika nr 8.8 Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna

ZINTEGROWANY SYSTEM SAL

Czy zamawiający dopuszcza pobór mocy max 170W - dotyczy l.p. 181

Odpowiedź: Nie. Zamawiający  podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 285 Dotyczy: Załącznika - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA „UTWORZENIE ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO”/ 2.4.2.11 systemowe zabudowy sal operacyjnych PANELE ŚCIENNE DO SAL OPERACYJNYCH

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie paneli do sal operacyjnych spełniających poniższy zapis? – dotyczy l.p. 1

Tafla szkła hartowanego termicznie spełniającego wymagania normy PN-EN 12150-1:2002 o min grubości 5 mm lub bezpiecznego szkła warstwowego spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 12543-2:2000/A1:2005 min grubości 6 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taflę szkła hartowanego termicznie spełniającego wymagania normy PN-EN 12150-1:2002 o min grubości 5 mm lub bezpiecznego szkła warstwowego spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 12543-2:2000/A1:2005 min grubości 6 mm.

Pytanie nr 286 Dotyczy: Załącznika - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA „UTWORZENIE ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO”/ 2.4.2.11 systemowe zabudowy sal operacyjnych DRZWI SYSTEMOWE PRZESUWNE AUTOMATYCZNE Z OKNEM WGLĄDOWYM

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ościeżnicy o grubości 1,2mm? – dotyczy l.p. 4

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  ościeżnicę o grubości 1,2mm

Pytanie nr 287 Dotyczy: Załącznika - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA „UTWORZENIE ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO”/ 2.4.2.11 systemowe zabudowy sal operacyjnych DRZWI SYSTEMOWE PRZESUWNE AUTOMATYCZNE Z OKNEM WGLĄDOWYM

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mechanizmu suwnego z minimum 2 krążkami jezdnymi? – dotyczy l.p. 13

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mechanizm suwny z minimum 2 krążkami jezdnymi

Pytanie nr 288 Dotyczy: Załącznika - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA „UTWORZENIE ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO”/ 2.4.2.11 systemowe zabudowy sal operacyjnych DRZWI SYSTEMOWE PRZESUWNE AUTOMATYCZNE Z OKNEM WGLĄDOWYM

Z uwagi na fakt, że producenci napędów drzwiowych dostępni na rynku oferują zakres regulacji 0-10 mm (brak rozwiązania 0-40mm), czy Zamawiający dopuści regulację szczeliny pomiędzy skrzydłem drzwiowym a podłożem pomiędzy 0-10mm? – dotyczy l.p. 15

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza regulację szczeliny pomiędzy skrzydłem drzwiowym a podłożem pomiędzy 0-10mm

Pytanie nr 289 Dotyczy: Załącznika - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA „UTWORZENIE ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO”/ 2.4.2.11 systemowe zabudowy sal operacyjnych DRZWI SYSTEMOWE PRZESUWNE AUTOMATYCZNE Z OKNEM WGLĄDOWYM

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klapy rewizyjnej o konstrukcji bezzawiasowej, ale z możliwością podnoszenia? – dotyczy l.p. 21

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza klapę rewizyjną o konstrukcji bezzawiasowej, ale z możliwością podnoszenia

Pytanie nr 290 Dotyczy: Załącznika - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA „UTWORZENIE ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO”/ 2.4.2.11 systemowe zabudowy sal operacyjnych ELEMENTY SYSTEMOWE MONTOWANE W ŚCIANĘ – MYJNIA CHIRURGICZNA

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni chirurgicznej dwustanowiskowej, wyposażonej w misę wykonaną z materiału kompozytowego dostępnego tylko w jednym – białym kolorze? – dotyczy l.p. 1

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza myjni chirurgicznej dwustanowiskowej wyposażonej w misę wykonaną z materiału kompozytowego w białym kolorze.

Pytanie nr 291 KOLUMNA ANASTEZJOLOGICZNA – 9 szt.

Dot. pkt. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z ramionami o przekroju przypominającym kształt prostokąta zaokrąglonymi bocznymi krawędziami.

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 292 KOLUMNA ANASTEZJOLOGICZNA – 9 szt Dot. pkt. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny, z ramionami których stosunek długości ramion jest 1:1 (obie części takiej samej długości). Rozwiązanie takie jest optymalne ze względów ergonomicznych.

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 293 KOLUMNA ANASTEZJOLOGICZNA – 9 szt Dot. pkt. 13 i 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny, w której zainstalowane są 4 prowadnice montażowe do mocowania wyposażenia kolumny (wysięgników, półek, uchwytów itp.). Pionowe prowadnice niewystające (bez ostrych krawędzi) poza obrys głowicy na jej całej długości – rozwiązanie umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję. Brak koloru prowadnic z uwagi na ich niewidoczny profil.

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 294 KOLUMNA ANASTEZJOLOGICZNA – 9 szt Dot. pkt. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z możliwością zamontowania wyposażenia na dwóch stronach głowicy.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 295 KOLUMNA ANASTEZJOLOGICZNA – 9 szt Dot. pkt. 16

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że będzie oczekiwał gniazd gazowych takich samych jak zainstalowane na innych oddziałach szpitala w celu kompatybilności urządzeń ogólnodostępne gniazda wyprodukowane przez firmę Greggersen.

Tak. Zamawiający dopuści  pod warunkiem zgodności ze standardem DIN

Pytanie nr 296 KOLUMNA ANASTEZJOLOGICZNA – 9 szt Dot. pkt. 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z rozmieszczeniem gniazd na 3 ściankach, ponieważ przednia (czwarta ścianka)

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 297 KOLUMNA ANASTEZJOLOGICZNA – 9 szt Dot. pkt. 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z półkami o szerokości 530 mm i głębokości 480 mm.

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 298 KOLUMNA ANASTEZJOLOGICZNA – 9 szt Dot. pkt. 28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z półkami z możliwością pionowego przesunięcia półki.

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 299 KOLUMNA ANASTEZJOLOGICZNA – 9 szt Dot. pkt. 30

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z półkami wyposażonymi w szuflady z opływowymi uchwytami.

Odpowiedź: Nie, Zzamawiający nie dopuści wystających elementów ze względów utrudniających dezynfekcję

Pytanie nr 300 KOLUMNA ANASTEZJOLOGICZNA – 9 szt Dot. pkt. 31, 32

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z pionowymi uchwytami do zwalniania hamulców wyposażonymi w przyciski oznaczone kolorem i symbolem odpowiadającym dedykowanemu przegubowi. Uchwyty montowane na tylnej ścianie głowicy. Możliwość zwalniania blokady wszystkich przegubów poprzez jeden przycisk.

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 301 KOLUMNA ANASTEZJOLOGICZNA – 9 szt Dot. pkt. 34

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z wysięgnikiem drążka infuzyjnego o udźwigu 20 kg.

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 302 KOLUMNA ANASTEZJOLOGICZNA – 9 szt Dot. pkt. 38

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny, w której półka wyposażona jest w schowek na nadmiar kabli elektrycznych i przewodów teletechnicznych z możliwością chowania przewodów.

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 303 KOLUMNA CHIRURGICZNA– 9 szt.

Dot. pkt. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z ramionami o przekroju przypominającym kształt prostokąta zaokrąglonymi bocznymi krawędziami.

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 304 KOLUMNA CHIRURGICZNA– 9 szt.

Dot. pkt. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny, z ramionami których stosunek długości ramion jest 1:1 (obie części takiej samej długości). Rozwiązanie takie jest optymalne ze względów ergonomicznych.

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 305 KOLUMNA CHIRURGICZNA– 9 szt.

Dot. pkt. 13 i 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny, w której zainstalowane są 4 prowadnice montażowe do mocowania wyposażenia kolumny (wysięgników, półek, uchwytów itp.). Pionowe prowadnice niewystające (bez ostrych krawędzi) poza obrys głowicy na jej całej długości – rozwiązanie umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję. Brak koloru prowadnic z uwagi na ich niewidoczny profil.

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 306 KOLUMNA CHIRURGICZNA– 9 szt.

Dot. pkt. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z możliwością zamontowania wyposażenia na dwóch stronach głowicy.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 307 KOLUMNA CHIRURGICZNA– 9 szt.

Dot. pkt. 16

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że będzie oczekiwał gniazd gazowych i Air Motor takich samych jak zainstalowane na innych oddziałach szpitala w celu kompatybilności urządzeń ogólnodostępne gniazda wyprodukowane przez firmę Greggersen.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści  pod warunkiem zgodności ze standardem DIN

Pytanie nr 308 KOLUMNA CHIRURGICZNA– 9 szt.

Dot. pkt. 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z rozmieszczeniem gniazd na 3 ściankach, ponieważ przednia (czwarta ścianka)

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 309 KOLUMNA CHIRURGICZNA– 9 szt.

Dot. pkt. 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z półkami o szerokości 530 mm i głębokości 480 mm.

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 310 KOLUMNA CHIRURGICZNA– 9 szt.

Dot. pkt. 28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z półkami z możliwością pionowego przesunięcia półki.

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 311 KOLUMNA CHIRURGICZNA– 9 szt.

Dot. pkt. 30

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z półkami wyposażonymi w szuflady z opływowymi uchwytami.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści wystających elementów ze względów utrudniających dezynfekcję

Pytanie nr 312 KOLUMNA CHIRURGICZNA– 9 szt.

Dot. pkt. 31, 32 i 33

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z pionowymi uchwytami do zwalniania hamulców wyposażonymi w przyciski oznaczone kolorem i symbolem odpowiadającym dedykowanemu przegubowi. Uchwyty montowane na tylnej ścianie głowicy oraz poziomymi uchwytami montowanymi na przedniej ścianie półki. Możliwość zwalniania blokady wszystkich przegubów poprzez jeden przycisk.

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 313 KOLUMNA CHIRURGICZNA– 9 szt.

Dot. pkt. 35

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z wysięgnikiem drążka infuzyjnego o udźwigu 20 kg.

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 314 KOLUMNA CHIRURGICZNA– 9 szt.

Dot. pkt. 37

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny, w której półka wyposażona jest w schowek na nadmiar kabli elektrycznych i przewodów teletechnicznych z możliwością chowania przewodów z lewej i prawej strony nie wystający poza zarys półki.

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 315 LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ –3 szt.

Dot. pkt. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z współczynnikiem odwzorowania barwy Ra=97

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 316 LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ –3 szt.

Dot. pkt. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z współczynnikiem odwzorowania barwy R9=97

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 317 LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ –3 szt.

Dot. pkt. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z współczynnikiem odwzorowania barwy R13=97

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 318 LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ –3 szt.

Dot. pkt. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z głębokością oświetlenia L1+L2 dla Ec: 20%: 120 [cm]

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 319 LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ –3 szt.

Dot. pkt. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z kształtem pola operacyjnego w postaci koła.

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 320 LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ –3 szt.

Dot. pkt. 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z elektroniczną regulacją średnicy pola bezcieniowego każdej z czasz w zakresie 140 [mm] do 320 [mm].

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 321 LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ –3 szt.

Dot. pkt. 18-21 i 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z wyposażonych w panel sterowania umieszczony przy kopule, jednakowy dla czaszy głównej i satelitarnej.

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 322 LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ –3 szt.

Dot. pkt. 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z oświetleniem endoskopowym w kolorze zielonym.

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 323 LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ –3 szt.

Dot. pkt. 28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp których stopień ochrony czasz równy jest IP54.

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 324 LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ –3 szt.

Dot. pkt. 31

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z szybą wykonaną ze szkła akrylowego.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 325 LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ –3 szt.

Dot. pkt. 38

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp wyposażonych w dotykowy zewnętrzny sterownik lamp i kamery, z możliwością instalacji na ścianie lub kolumnie chirurgicznej, zapewniający sterowanie następującymi parametrami:

Sterowanie funkcjami lampy: włączanie / wyłączanie; zmianę temperatury barwowej; regulacja średnicy pola; regulacja natężenia światła; funkcja zielonego światła endoskopowego;

Sterowanie funkcjami kamery:

powiększenie/pomniejszenie; wyostrzanie obrazu automatyczne i manualne; jasność automatyczna i manualna; balans bieli; stop klatka.

Obrót kamery odbywa się ręcznie.

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 326 LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ –3 szt.

Dot. pkt. 39

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szyby z ochroną radiologiczną dla operatora mocowaną osobno, niezależnie od lamp operacyjnych w celu uniknięcia kolizji.

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 327 LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Dot. pkt. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z współczynnikiem odwzorowania barwy Ra=97

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 328 LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Dot. pkt. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z współczynnikiem odwzorowania barwy R9=97

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 329 LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Dot. pkt. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z współczynnikiem odwzorowania barwy R13=97

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 330 LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Dot. pkt. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z głębokością oświetlenia L1+L2 dla Ec: 20%: 120 [cm]

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 331 LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Dot. pkt. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z kształtem pola operacyjnego w postaci koła.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 332 LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Dot. pkt. 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z elektroniczną regulacją średnicy pola bezcieniowego każdej z czasz w zakresie 140 [mm] do 320 [mm].

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 333 LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Dot. pkt. 18-21 i 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z wyposażonych w panel sterowania umieszczony przy kopule, jednakowy dla czaszy głównej i satelitarnej.

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 334 LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Dot. pkt. 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z oświetleniem endoskopowym w kolorze zielonym.

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 335 LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Dot. pkt. 28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp których stopień ochrony czasz równy jest IP54.

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 336 LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Dot. pkt. 31

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z szybą wykonaną ze szkła akrylowego.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ

Pytanie 337 LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD – 6 szt.

Dot. pkt. 38

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp wyposażonych w dotykowy zewnętrzny sterownik lamp i kamery, z możliwością instalacji na ścianie lub kolumnie chirurgicznej, zapewniający sterowanie następującymi parametrami:

Sterowanie funkcjami lampy: włączanie / wyłączanie; zmianę temperatury barwowej; regulacja średnicy pola; regulacja natężenia światła; funkcja zielonego światła endoskopowego;

Sterowanie funkcjami kamery:

powiększenie/pomniejszenie; wyostrzanie obrazu automatyczne i manualne; jasność automatyczna i manualna; balans bieli; stop klatka.

Obrót kamery odbywa się ręcznie.

Odpowiedź: Nie zamawiający nie dopuszcza sterownika lampy umieszczonego na kolumnie

Pytanie nr 338 LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA -13 SZT

Dot. pkt. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp wyposażonych w 24 wysokowydajne diody LED gwarantujące natężenie większe od wymaganego Ec=140kLux/1m.

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 339 LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA -13 SZT

Dot. pkt. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z zakresem regulacji średnicy pola d10: 140-270 mm

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 340 LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA -13 SZT

Dot. pkt. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z temperaturą barwową równą 4350oK.

Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ o konieczności regulacji temperatury barwowej

Pytanie nr 341 LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA -13 SZT

Dot. pkt. 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z płaską oprawą zapewniającą małe zakłócenie nawiewu. Średnica głowicy 670mm. Grubość głowicy 80mm.

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 342 SUFITOWA JEDNOSTKA MEDYCZNA - MOST MEDYCZNY –15 szt.

Dot. pkt. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mostu z przekrojem belki 420 x 200 mm (szer. x wys.).

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 343 SUFITOWA JEDNOSTKA MEDYCZNA - MOST MEDYCZNY –15 szt.

Dot. pkt. 11 i 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mostu z uchwytami do zwalniania hamulców wyposażonymi w przyciski oznaczone kolorem i symbolem odpowiadającym dedykowanemu przegubowi. Uchwyty montowane na tylnej ścianie głowicy. Możliwość zwalniania hamulców poprzez przycisk jednej ręki.

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 344 SUFITOWA JEDNOSTKA MEDYCZNA - MOST MEDYCZNY –15 szt.

Dot. pkt. 15 i 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mostu z oświetleniem w nowszej energooszczędnej technologii ledowej jako rozwiązanie alternatywne do świetlówek.

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 345 SUFITOWA JEDNOSTKA MEDYCZNA - MOST MEDYCZNY –15 szt Dot. pkt. 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mostu z głowicą, w której zainstalowane są 4 prowadnice montażowe do mocowania wyposażenia kolumny (wysięgników, półek, uchwytów itp.). Pionowe prowadnice niewystające (bez ostrych krawędzi) poza obrys głowicy na jej całej długości – rozwiązanie umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję.

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 346 SUFITOWA JEDNOSTKA MEDYCZNA - MOST MEDYCZNY –15 szt Dot. pkt. 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mostu z możliwością zamontowania wyposażenia na dwóch stronach głowicy.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 347 SUFITOWA JEDNOSTKA MEDYCZNA - MOST MEDYCZNY –15 szt Dot. pkt. 23

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że będzie oczekiwał gniazd gazowych takich samych jak zainstalowane na innych oddziałach szpitala w celu kompatybilności urządzeń ogólnodostępne gniazda wyprodukowane przez firmę Greggersen.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza  pod warunkiem zgodności ze standardem  DIN.

Pytanie nr 348 SUFITOWA JEDNOSTKA MEDYCZNA - MOST MEDYCZNY –15 szt Dot. pkt. 23

Dot. pkt. 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mostu wyposażonego po obu stronach w pionowe głowice o wysokości 100 cm z możliwością mocowania wysięgnika itp.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 349 SUFITOWA JEDNOSTKA MEDYCZNA - MOST MEDYCZNY –15 szt Dot. pkt. 23

Dot. pkt. 38

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mostu z półkami o szerokości 530 mm i głębokości 480 mm.

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 350 SUFITOWA JEDNOSTKA MEDYCZNA - MOST MEDYCZNY –15 szt Dot. pkt. 23

Dot. pkt. 38

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mostu z półkami o ładowności 50 kg każda.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 351 Dotyczy: Załącznika „ZESTAWIENIE PODSTAWOWEGO WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka do płynów infuzyjnych z podstawą ze stali nierdzewnej, pięcioramienną w kształcie litery A, z opcją dokowania (ustawienia jeden pod drugim), co ułatwia transport i magazynowanie? Poniżej wizualizacja oferowanego rozwiązania

Odpowiedź:

Stojak do płynów infuzyjnych nie jest przedmiotem dostawy w postepowaniu EZ45/2023/MW

Pytanie nr 352 Dotyczy: Załącznika „ZESTAWIENIE PODSTAWOWEGO WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO”

Czy Zamawiający może podać orientacyjne wymiary wyrobów z poz. 504, 505, 507, 514, 527, 566, 568, 578, 624, 625, 626, 627, 633, 643, 646, 656, 661, 663, 701 706, 711, 1677, 1685, 1740, 1827, 1834, 2080, 2083, 2086?

Odpowiedź:

Asortyment wskazany w poz. 1740 Załącznika nr 4 do PFU  Zestawieniu wyposażenia technologicznego jest przedmiotem dostawy Wykonawcy. Opis minimalnych parametrów zawiera PFU pkt. 2.4.2.11 Systemowe zabudowy sal operacyjnych.

Asortyment wskazany w poz. 504, 505, 507, 514, 527, 566, 568, 578, 624, 625, 626, 627, 633, 643, 646, 656, 661, 663, 701 706, 711, 1677, 1685, 1827, 2080, 2083, 2086, 1834 nie jest przedmiotem dostawy w postępowaniu EZ45/2023/MW

Pytanie nr 353 Dotyczy: Załącznika „ZESTAWIENIE PODSTAWOWEGO WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO”

Czy Zamawiający może podać oczekiwaną pojemność stelaża? – dotyczy poz. 560, 581

Odpowiedź:

Stelaż na odpady z pokrywą poz. 560 i 581 nie jest przedmiotem dostawy w postepowaniu EZ45/2023/MW

Pytanie nr 354 Dotyczy: Załącznika „ZESTAWIENIE PODSTAWOWEGO WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO”

W PFU znajduje się opis myjni dwustanowiskowej, natomiast w zestawieniu PODSTAWOWEGO WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO zarówno dwu, jak i trzystanowiskowej. Czy Zamawiający dopuści wykonanie wszystkich myjni jako dwustanowiskowych (opis jak w PHU), jako najbardziej optymalnego rozwiązania na bloku operacyjnym? – dotyczy l.p. 1689

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje trzystanowiskowej myjni chirurgicznej. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż we wszystkich opisach dotyczących myjni chirurgicznych w PFU jak również w Załączniku Zestawienie wyposażenia technologicznego Zastępuje się określenie myjni dwustanowiskowej określeniem myjnia trzystanowiskowa.

Pytanie nr 355

Czy dostawa i montaż 350 szafek BHP dla pracowników szpitala wchodzi w zakres zamówienia i należy je wycenić w ofercie?

Odpowiedź:  Dostawa i montaż szafek nie jest przedmiotem dostawy w postępowaniu EZ45/2023/MW.

Pytanie nr 356

Czy dostawa i montaż gaśnic wchodzi w zakres zamówienia i należy je wycenić w ofercie?

Odpowiedź: Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami musi wykonać dokumentacje projektową a następnie musi na tej podstawie uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Dostawa i montaż gaśnic wchodzi w zakres zamówienia i należy je wycenić w ofercie.

Pytanie nr 357

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie poczty pneumatycznej wchodzi w zakres zamówienia i należy je wycenić w ofercie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż  wykonanie poczty pneumatycznej wchodzi w zakres zamówienia i należy je wycenić w ofercie

Pytanie nr 358

Do dokumentacji przetargowej dołączony został plik  „Zestawianie wyposażenia technologicznego”. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie elementy wskazane w tym zestawieniu wchodzą w zakres zamówienia i należy je wycenić w ofercie.

Odpowiedź: W załączonym pliku „Zestawianie wyposażenia technologicznego” Zamawiający w tabeli wskazał pozycje których dostawa leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 359

W opisie PFU pkt 1.1.2 pojawia się zapis o dostawie i montażu wyposażenia zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi złącznikach nr 3a-3n Umowy. Prosimy o udostępnienie wskazanych załączników.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Załączniki nr 8.1 – 8.8 do SWZ uzupełnione danymi przez Wykonawcę będą stanowić Załączniki nr 3a - n do umowy.

Pytanie nr 360

Prosimy o szczegółowe informacje dotyczące prowadzenia, zakończenia oraz oczekiwań dotyczących instalacja sanitarnych na najniższej kondygnacji.

Odpowiedź: Wykonawca winien wykonać wszelkie instalacje zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami.

Pytanie 361

Prosimy o udostępnienie treści promesy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 54.

Pytanie 362 Dotyczy Umowy § 1 ust. 1. Czy uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę wchodzi w zakres terminowy etapu I tj. wykonania dokumentacji projektowej? Czy wydanie przez właściwy urząd decyzji może nastąpić po terminie zakończenia etapu I?

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 10.

Pytanie 363 Dotyczy Umowy § 2 ust. 1.h.

Prosimy o potwierdzenie, że wymiana materiałów eksploatacyjnych nie wchodzi w zakres świadczenia usług serwisowych. Jaki jest szczegółowy zakres świadczenia usług serwisowych na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy, treść § 14 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

3. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy lub z jakiegokolwiek działania lub zaniechania Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji wykonywać w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 8 Umowy, serwis i konserwację zamontowanych urządzeń / instalacji, aktualizacji zainstalowanego oprogramowania w zakresie i z częstotliwością określoną przez producenta urządzenia / instalacji, oprogramowania. Ponadto Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do dostarczenia i wymiany materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych (pakiety serwisowe) (nie dotyczy tonerów do drukarek i papieru) zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia/instalacji oraz wykonania po wymianie niezbędnych regulacji, korekt, kalibracji, przewidzianych w ww dokumentacji technicznej urządzenia, instalacji, sprzętu medycznego.

Pytanie 364

Prosimy o potwierdzenie, że w czasie gwarancji obowiązkiem Wykonawcy będzie wyłącznie wykonywanie przeglądów serwisowych urządzeń i sprzętu wymagane zapisami kart gwarancyjnych producentów tych urządzeń i sprzętu w celu utrzymania gwarancji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż zakres usługi będzie obejmował czynności wynikające z zapisów z karty gwarancyjnej i DTR urządzenia/instalacji  z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie nr 363.

Pytanie 365

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek i koszt bieżącej konserwacji instalacji, urządzeń i sprzętu będzie obciążał Zamawiającego i będzie wykonywana przez obsługę techniczną Użytkownika.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią  na pytanie nr 363 i 364.

Pytanie 366 Dotyczy Umowy § 2 ust. 3.

Czy Zamawiający wymaga od wykonawcy wzięcia odpowiedzialności także za warunki nie wykazane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, w tym warunki gruntowe, uzbrojenie terenu? Wnosimy o ograniczenie odpowiedzialności wykonawcy do zakresu warunków określonych w dokumentacji przekazanej przez zamawiającego.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ.

Pytanie 367 Dotyczy Umowy § 2 ust. 3.e.

W jakim zakresie teren budowy będzie współdzielony przez wykonawcę z innymi wykonawcami? Który podmiot będzie odpowiedzialny za koordynację prowadzenia robót? Który podmiot ponosi odpowiedzialność za teren budowy współdzielony w innymi wykonawcami? Wnosimy o ograniczenie odpowiedzialności wykonawcy w odniesieniu do terenu współdzielonego do odpowiedzialności winy jedynie za swój zakres działania.

Odpowiedź: Koordynatorem w zakresie współdzielenia terenu budowy będzie Zamawiający. Strony wspólnie opracują harmonogram udostępniania placu budowy przez Generalnego Wykonawcę innym podmiotom. W przypadku kolizji skutkujących wstrzymaniem prac powyżej 5 dni przez Generalnego Wykonawcę będzie miał zastosowanie § 16 ust. 2 lit. c uprawniający do zmiany terminu wykonania Etapu II umowy.

Pytanie 368 Dotyczy Umowy § 2 ust. 5.

Jaki jest ostateczny termin akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie określa sztywnych terminów akceptacji zaproponowanych rozwiązań, jednakże w przypadku, jeżeli termin uzgodnień przekroczy 5 dni kalendarzowych to będzie miał zastosowanie § 16 ust. 2 lit. c uprawniający do zmiany terminu wykonania Etapu I umowy.

Pytanie 369 Dotyczy Umowy § 2 ust. 9.

Jaki jest maksymalny termin akceptacji harmonogramu przez Zamawiającego oraz jakie jest ograniczenie ilościowe prób złożenia prawidłowego harmonogramu w celu zapewnienia płynności prowadzenia procesu budowy?

Odpowiedź: Maksymalny całkowity termin akceptacji harmonogramu przez Zamawiającego to 30 dni. Zamawiający nie precyzuje ilości prób złożenia harmonogramu w celu akceptacji przez Zamawiającego.

Pytanie 370 Dotyczy Umowy § 2 ust. 11.

Wnosimy o podanie definicji nienależytego wykonania umowy oraz wskazanie okresu zwłoki po jakim Zamawiający będzie miał prawo do powierzenia osobie trzeciej wykonawstwa zastępczego.

Odpowiedź: Nienależyte wykonanie umowy jest pojęciem mającym oparcie w przepisach, doktrynie oraz orzecznictwie, tak samo jak zwłoka, zaś termin determinowany będzie przez rodzaj uprawnienia, z którego skorzysta Zamawiający.

Pytanie 371 Dotyczy Umowy § 3 ust. 4.

Wnosimy o zmianę na określenie “Zamawiający dopuszcza rozwiązania zamienne, które są równoważne lub korzystniejsze”...

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ.

Pytanie 372 Dotyczy Umowy § 3 ust. 9.

Wnosimy o doprecyzowanie/wyspecyfikownie koniecznych dokumentów, ile czasu Wykonawca otrzyma przygotowanie dokumentów, co ile czasu podczas trwania budowy Zamawiający będzie uprawniony do żądania?

Odpowiedź: Dokumenty, które Wykonawca winien okazać na żądanie Zamawiającego w trakcie kontroli na placu budowy określa § 3 ust. 22 wzoru umowy - w zakresie osób wykonujących czynności na budowanie jak i zastosowanych materiałów. Termin udostępnienia niezwłocznie na żądanie Zamawiającego.

Pytanie 373 Dotyczy Umowy § 3 ust. 21.

Na jakiej podstawie materiały muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy?

Odpowiedź: Takie jest oczekiwanie Zamawiającego. Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa zamawiający ma prawo do jednostronnego ustalenia warunków umowy, które zabezpieczą jego interes w wykonaniu przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego uzasadnionymi potrzebami.

Pytanie 374 Dotyczy Umowy § 3 ust. 22.

Na jakiej podstawie zamawiający wymaga przedstawienia faktur VAT? Wnosimy o wykreślenie tego obowiązku.

Odpowiedź: Takie jest oczekiwanie Zamawiającego. Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa zamawiający ma prawo do jednostronnego ustalenia warunków umowy, które zabezpieczą jego interes w wykonaniu przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego uzasadnionymi potrzebami.

Pytanie 375 Dotyczy Umowy § 4 ust. 9.

Na jakiej podstawie oraz w jakich przypadkach Zamawiający będzie miał uprawnienie do zawieszenia robót zgodnie ze wskazanym zapisem? Zamawiający zgodnie z pzp powinien podać przypadki, w których posiada uprawnienie do zawieszenia robót.

Odpowiedź: Przesłanki zawieszenia robot wynikają z treści przedmiotowego ustępu, a dodatkowo będą wynikać z oświadczenia Zamawiającego w sytuacji skorzystania z tego uprawnienia.

Pytanie 376 Dotyczy Umowy § 4 ust. 5.

Wnosimy o dodanie również udostępnienia przez Zamawiającego możliwości wpięcia do kanalizacji na potrzeby zaplecza i budowy.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy, § 4 ust. 5 otrzymuję następujące brzmienie:

5. Udostępnienie Wykonawcy odpłatnie źródła poboru wody, energii elektrycznej, wpięcia do kanalizacji na potrzeby zaplecza i budowy zaś rozliczanie nastąpi według wskazań liczników.

Pytanie 377 Dotyczy Umowy § 4 ust. 9.

Wnosimy o zmianę z 3 do 14 dni.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ.

Pytanie 378 Dotyczy Umowy § 6 ust. 8.

Wnosimy o wykreślenie zdania drugiego wskazanego zapisu. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w zakresie wykonawstwa, projekt wykonany w zakresie przedmiotu umowy powinien być chroniony pod względem dalszej odsprzedaży.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ.

Pytanie 379 Dotyczy Umowy § 10 ust. 5.

Czy w przypadku braku możliwości technicznej usunięcie wad w terminie 14 dni, termin ten zostanie przedłużony przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ.

Pytanie 380 Dotyczy Umowy § 13 ust. 4.

Co zamawiający rozumie, poprzez ten zapis? Jakie mogą być konsekwencje zastosowane wobec Wykonawcy? Zgodnie z PZP umowa powinna regulować takie kwestie enumeratywnie.

Odpowiedź: Postanowienie § 13 ust. 4 daje Zamawiającemu prawo wyboru zastosowania kar umownych lub odstąpienia od umowy jako sankcji po upływie terminu na usunięcie wad.

Pytanie 381 Dotyczy Umowy § 14 ust. 14.b.

Wnosimy o wykreślenie wskazanego zapisu jako niezgodnego z regulacjami kodeksowymi dotyczącymi rękojmi.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ.

Pytanie 382 Dotyczy Umowy § 16 ust. 3.d.

Na jakiej podstawie zamawiający posiada uprawnienie do wyłączenia zakresu robót do 20% wartości danej branży? Wnosimy o określenie tego limitu jako 5%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ.

Pytanie 383

Jaką procedurę Zamawiający przewiduje dla akceptacji szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (HRF) tzn. ile czasu przewidziane jest na sprawdzenie i akceptację HRF od momentu przekazania HRF przez Wykonawcę. Czy taki sam okres czasu przewidywany jest na ewentualne kolejne sprawdzenia harmonogramu w przypadku braku akceptacji HRF w poprzednim terminie?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią  na pytanie nr 369.

Pytanie 384

Czy w zakres 150 dni kalendarzowych na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (ETAP I) wchodzi czas na sprawdzenie i akceptację projektu przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.

Pytanie 385

Ile czasu Zamawiający przewiduje na sprawdzenie przekazanej dokumentacji projektowej, którego celem jest potwierdzenie odbioru przez Zamawiającego Etapu I umowy?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść § 9 ust. 2 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

Dokumentację należy zaopatrzyć oświadczeniem o jej kompletności pod względem celu, któremu ma służyć oraz oświadczeniem, że została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie z wiedzą techniczną oraz zgodnie z PFU stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy oraz przedmiotową umową. Zamawiający w terminie do 14 dni zobowiązany jest przekazać Wykonawcy uwagi/zastrzeżenia przekazanej do sprawdzenia dokumentacji projektowej.

Pytanie  386

Zgodnie z zapisami umowy od momentu odbioru przez Zamawiającego Etapu I umowy do rozpoczęcia biegu czasookresu przewidzianego na Etap II umowy (13 do 18 miesięcy) należy przewidzieć przekazanie HRF do akceptacji, jego zatwierdzenie i przekazanie placu budowy.

Zgodnie z zapisami umowy czasookres przewidziany na Etap II umowy (18 miesięcy z możliwym skróceniem do 13 miesięcy) liczony jest od przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy następuje do 10 dni kalendarzowych od zatwierdzenia HRF przez Zamawiającego zgodnie z par. 4 pkt.1 umowy. Umowa nie określa czasu / procedury na zatwierdzenie HRF. Harmonogram rzeczowo-finansowy należy przekazać do zatwierdzenia przez Zamawiającego w ciągu 15 dni kalendarzowych od odbioru przez Zamawiającego Etapu I umowy zgodnie z par. 2 pkt.8 umowy. Podsumowując daje to okres 15 + 10 + (czas na sprawdzenie/akceptację HRF) = 25 + x dni kalendarzowych do rozpoczęcia biegu Etapu II. Biorąc pod uwagę maksymalny czas trwania procedury uzyskania pozwolenia na budowę wynoszący 65 dni kalendarzowych istnieje duże prawdopodobieństwo, że do przekazania placu budowy dojdzie jeszcze przed uzyskanie pozwolenia na budowę co uniemożliwia rozpoczęcie prac przez Wykonawcę. W takiej sytuacji rzeczywisty czas na realizację przedmiotu umowy w zakresie Etapu II może zostać skrócony do 40 dni kalendarzowych z pomniejszeniem o czas na akceptację HRF. Czy takie zapisy były celem Zamawiającego, czy też rozpoczęcie biegu Etapu II powinno być liczone od uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, z założeniem, że HRF zostanie przekazany i zaakceptowany z odpowiednim wyprzedzeniem do rozpoczęcia robót budowlanych?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 i 369

Pytanie 387

Prosimy o potwierdzenie, że wraz z ofertą należy przedstawić wyłącznie certyfikaty wymienione w SWZ, natomiast certyfikaty wymagane przez PFU należy przedstawić na etapie realizacji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 388

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w zakresie zamówienia są jedynie dostawy sprzętu z załącznika 8.1-8.8 swz oraz uwzględnione jako “DOSTAWA WYKONAWCY” w kolumnie UWAGI załącznika nr 4 PFU (zestawienie podstawowego wyposażenia technologicznego).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie  389

Z uwagi na niejasne zapisy PFU (pomiędzy stroną 48-49 PFU a zał. nr 4 do PFU) zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w przypadku zabudowy meblowej w zakresie jest jej dostawa czy jedynie wzmocnienie ścian i ewentualnie dostawa zlewu z baterią, umywalki z baterią (zgodnie z zapisami załącznika nr 4 PFU kolumna UWAGI). W przypadku gdy zabudowa meblowa jest w zakresie dostawy prosimy o doprecyzowanie, w których pomieszczeń i z jakich materiałów powinna być wykonana?

Odpowiedź: Dostawa zabudowy meblowej nie jest wymagana, jednakże wymagana jest dostawa armatury/białego montażu tak aby umożliwić odbiór przez służby administracyjne. Montaż mebli  medycznych zabudowy meblowych przewidziany jest do zakupu i montażu w ramach innego postępowania.

Pytanie  390

Zgodnie par. 2 ust. 2 zakres przedmiotu umowy określa m.in. załącznik nr 3a- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy wyposażenia i technologii medycznej. Prosimy o udostepnienie niniejszego dokumentu, ponieważ nie został udostępniony przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Załączniki nr 8.1 – 8.8 do SWZ uzupełnione danymi przez Wykonawcę będą stanowić Załączniki nr 3a - n do umowy.

Pytanie 391

Prosimy o potwierdzenie, że teren w granicy opracowania A-B-C-D zgodnie z rysunkiem PZT zostanie udostępniony Wykonawcy w całości na potrzeby składowania materiałów oraz zaplecza.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni powierzchnię z wyłączeniem powierzchni potrzebnej do zrealizowania inwestycji pod nazwą: Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem. Plac zostanie udostępniony od strony południowej oraz zachodniej. Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania mapkę z wskazaniem lokalizacji obu inwestycji – Załącznik do Pytania nr 391 i 401

Pytanie 392

Dotyczy par. 8 ust. 1.b oraz par. 8 ust 2. Prosimy o potwierdzenie, że wynagrodzenie na podstawie faktur częściowych wypłacane będzie do wartości 60% (+/- 5%) wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu zamówienia (projektowanie + roboty budowlane).

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy w zakresie § 2 ust 1 i 2 w następujący sposób:

1.Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 §1 Kodeksu cywilnego za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy w wysokości ………………… zł brutto (słownie: ……………. zł) w tym należny podatek VAT, w tym:

a)za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w wysokości  …………… zł brutto - podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie protokołów odbioru w ramach Etapu I oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,

b)za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową oraz spełnienie pozostałych świadczeń wskazanych w umowie wysokości …………… zł brutto - podstawą do wystawienia faktur częściowych do wysokości 60% (+/- 5%) wartości jest podpisanie protokołów częściowych odbioru wykonania prac w ramach Etapu II, natomiast podstawą do wystawienia faktury końcowej jest podpisanie protokołu końcowego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy.

2.Płatność należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, będzie realizowana w następujący sposób:

a)	pierwsza płatność za wykonanie Etapu I w wysokości określonej w ust. 1 pkt a – udział własny Zamawiającego w finansowaniu inwestycji,

- kolejne płatności zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym za odebrane części Etapu II, do wysokości 60% (+/- 5 %) wartości umowy wskazanej w ust. 1 b - udział własny Zamawiającego w finansowaniu inwestycji oraz środki pochodzące z dofinansowania, które Zamawiający otrzymał w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Nr Edycja 2/2021/6064/Polski Ład). Wartość procentowa płatności częściowych zostanie utrzymana pod warunkiem spełnienia wymogów płatności określonych w promesie o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład o wartości 65 milinów zł w brzmieniu: „wypłata dofinasowania w dwóch transzach – pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, druga – po zakończeniu inwestycji:

      - pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty dofinansowania,

      - druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania”,

c)	ostatnia płatność zgodna z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym w wysokości 40% (+/- 5 %) wartości umowy wskazanej w ust. 1b zostanie zrealizowana po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy - środki pochodzące z dofinansowania, które Zamawiający otrzymał w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Nr Edycja 2/2021/6064/Polski Ład).

Pytanie  393

Dotyczy par. 8 ust 2.b. Zgodnie z zapisami umowy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład zostanie wypłacone w dwóch transzach. Pierwsza po zakończeniu wydzielonego Etapu Inwestycji. Prosimy o wskazanie konkretnego etapu za który zostanie wypłacona pierwsza transza dofinasowania. Czy etap ten zostanie ustalony na etapie tworzenia Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego?

Odpowiedź: Etap, za który zostanie wypłacona I transza zostanie ustalony w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym.

Pytanie 394

Dotyczy par. 8 ust 2.b. Prosimy o informację czy druga transza dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowi jednocześnie płatność końcową stanowiącą jednocześnie 40%(+/-5%) całości wynagrodzenia brutto opisanego w ust 2.c?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 392.

Pytanie 395

Dotyczy par. 10 ust 2. Prosimy o wskazanie maksymalnego czasu na odbiór robót częściowych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy, par. 10 ust 2 otrzymuje brzmienie:

2. Zamawiający wyznaczy termin dokonania odbioru częściowego w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. Czas na wykonanie czynności odbioru częściowego wynosi 7 dni

Pytanie  396

Dotyczy Umowy par 15. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przyjmie zabezpieczenie w postaci dwóch gwarancji: - pierwsza na 2,1% wynagrodzenia na okres realizacji + 30 dni (zwrot zabezpieczenia), - druga na 0,9% wynagrodzenia na okres realizacji + 30 dni (zwrot zabezpieczenia) + na częściowy okres rękojmi za wady i gwarancji (cała gwarancja na okres nie krótszy niż 5 lat). Do drugiej gwarancji zostanie dołączone zobowiązanie wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W sumie obie gwarancje będą składać się na wartość 3% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż zabezpieczenie może być wniesione w postaci dwóch gwarancji o ww. procentach i czasokresie obowiązywania. Pozostałe wymagania w odniesieniu do zabezpieczenia – zgodnie ze wzorem umowy.

Branża budowlana:

Pytanie 397

Prosimy o potwierdzenie, że jedyne prace jakie należy wykonać w istniejącym budynku szpitala to adaptacja pomieszczeń w bezpośrednim styku z budynkiem projektowanym.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią PFU pkt. 1.1.1  ppkt. IV „Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia „

Pytanie 398

Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju przebudowy pochylni w części południowo wschodniej szpitala oczekuje Zamawiający. Na udostępnionych rysunkach nie zostało to przedstawione.

Odpowiedź: Ze względu na  kolizję z nowo projektowanym magazynem odpadów medycznych Zamawiający wymaga wyburzenia / rozbiórki pochylni w części południowo wschodniej szpitala. Zamawiający nie posiada dokumentacji istniejącej pochylni.  Zamawiający informuje, iż prace rozbiórkowe będą polegały na wyburzeniu pochylni, usunięciu gruzu, naprawy istniejącej podmurówki, uzupełnienie izolacji, wykonania barierki itp. Zamawiający uzupełnia informacje o Inwentaryzację Budynku Głównego oraz dokumentację fotograficzną elementu do rozbiórki.

Pytanie 399

Prosimy o informację czy w zakresie postępowania znajdują się nasadzenia drzew lub krzewów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż projekt zagospodarowania terenów zielonych jest elementem do opracowania projektowego  i winien być zrealizowany przez Wykonawcę w ramach inwestycji.

Pytanie 400

Prosimy o informację czy Sale Diagnostyki Obrazowej należy wykonać zgodnie z Zabudową sal operacyjnych tj. zabudowa panelową ze stali nierdzewnej. Pragniemy zauważyć, że nie jest to standardowe wykończenie sal diagnostycznych, znacząco wpływające na wartość oferty.

Odpowiedź: w obszarze Działu Diagnostyki Obrazowej Zamawiający wymaga dostosowania i wykonania Pracowni Radiologii Zabiegowej w standardzie Sali operacyjnej oraz uzyskania wszelkich zezwoleń

Pytanie  401

Prosimy o wskazanie na mapie miejsca planowej inwestycji pod nazwą „Budowa Bloku Porodowego z Salą Cięć Cesarskich. Informacja ta jest niezbędna w celu zaplanowania Terenu Budowy.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 391.

Pytanie  402

Prosimy o wskazanie poziomu posadowienia oraz rozwiązania konstrukcyjnego fundamentów dla budynku istniejącego C.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada rozwiązania konstrukcyjnego fundamentów konieczne wykonanie odkrywek przed przystąpieniem do prac przez Wykonawcę inwestycji.

Pytanie 403

Prosimy o potwierdzenie, że szatnie w strefie piwnicy powinny obsługiwać 300 osób zgodnie z ilością szafek wskazanych w Zestawieniu wyposażenia technologicznego. Prosimy o informację czy rzeczowe szafki znajdują się w zakresie postępowania.

Odpowiedź: Tak, szatnie powinny obsługiwać 300 osób, szafki wskazane w pozycja 39 Zestawienie wyposażenia technologicznego 1.03 - nie znajdują się w zakresie przedmiotowego postępowania.

Pytanie 404

Prosimy o informację czy szatnie dla personelu zlokalizowane w piwnicach powinny również posiadać węzły sanitarne z natryskami.

Odpowiedź: Tak, Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania niezbędnych węzłów sanitarnych z natryskami zgodnie z obowiązującymi przepisami – zgodnie z zapisami PFU.

Pytanie 405

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zastosowania w oknach zewnętrznych kontaktronów, tj. systemu kontroli otwarcia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie  406

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zastosowania systemu masterkey w drzwiach wewnętrznych przedmiotowego budynku.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zastosowania systemu master key – zgodnie z zapisami PFU

Pytanie  407

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie drzwi do pomieszczeń technicznych jako stalowe?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na wykonanie drzwi do pomieszczeń technicznych jako stalowe

Pytanie 408

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie wysokości witryn wewnętrznych oraz okien.

Odpowiedź: Wykonawca na etapie projektowania musi dokonać analizy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaproponować Zamawiającymi rozmiary.

Pytanie  409

Prosimy o potwierdzenie, że okres gwarancji na windy należy przyjąć jako dla urządzenia- tj. Zgodnie z § 14 ust. 2 pkt. 2).

Odpowiedź: Tak zamawiający potwierdza, że okres gwarancji na windy należy przyjąć jako dla urządzenia- tj. zgodnie z § 14 ust. 2 pkt. 2).

Pytanie 410  P

rosimy o informację czy okres gwarancji na napędy drzwiowe należy przyjąć taki sam jak na urządzenia?

Odpowiedź: Tak Zamawiający potwierdza, że okres gwarancji napędy drzwiowe należy przyjąć taki sam jak na urządzenia - tj. zgodnie z § 14 ust. 2 pkt. 2).

Pytanie 411

Prosimy o informację czy w ofercie przetargowej należy uwzględnić części eksploatacyjne do wind w całym okresie gwarancji.

Odpowiedź: dpowiedzi udzielono w pytaniu nr 363.

Pytanie 412

Prosimy o informację czy klatki schodowe K1 i K3 powinny schodzić do poziomu piwnicy.

Odpowiedź: Tak powinny klatki schodowe K1 i K3 powinny schodzić do poziomu piwnicy.

Pytanie  413

Prosimy o informację czy windy towarowe (2sztuki) powinny schodzić do poziomu piwnicy.

Odpowiedź: Tak, windy towarowe (2sztuki) powinny schodzić do poziomu piwnicy

Pytanie 414

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat sposobu wykończenia tarasu (pom. 1.69). Czy jest to taras otwarty, np. z balustradą? Czy pomieszczenie zamknięcie ze ścianą żelbetową/ fasadą?

Odpowiedź: Wykonawca na etapie wykonywania dokumentacji projektowej winien zaproponować Zamawiającemu szczegółowe wykończenie tarasu (pom. 1.69). Zamawiający preferuje np. barierki ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szklanym, warstwa wykończeniowa żywiczna. Izolacja termiczna oraz przeciwwilgociowa winna być zaprojektowana a następnie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami. Będzie to taras dostępny dla pracowników WSZZ w Kielcach.

Pytanie 415

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający wymaga zastosowania ciepłego montażu okien zewnętrznych.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zastosowania ciepłego montażu okien zewnętrznych.

Pytanie 416

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści zastosowanie samozamykaczy szynowych przy drzwiach wewnętrznych? Dotyczy drzwi, w których zastosowanie samozamykacza jest wymagane.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza samozamykaczy szynowych.

Pytanie 417

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga, aby przy wykonaniu okien zewnętrznych doświetlających kondygnację piwnicy wykonać również terenowe studnie doświetlające?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby przy wykonaniu okien zewnętrznych doświetlających kondygnację piwnicy wykonać również terenowe studnie doświetlające - zgodnie z treścią PFU.

Pytanie 418

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zastosowania drzwi z izolacyjnością akustyczną do pomieszczeń magazynowych, gospodarczych i technicznych. W PFU str. 31 zapisano, że w powyższych pomieszczeniach należy zamontować drzwi o akustyce Rw>35dB. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, iż zgodnie z naszą wiedzą jako generalnego wykonawcy, stosowanie drzwi akustycznych w pomieszczeniach o takich funkcjach nie jest uzasadnionym rozwiązaniem.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zastosowania drzwi z izolacyjnością akustyczną do pomieszczeń magazynowych, gospodarczych i technicznych. W PFU str. 31 zapisano, że w powyższych pomieszczeniach należy zamontować drzwi o akustyce Rw>35dB

Pytanie  419

Prosimy o informację czy ścianki szklane mają spełniać wymagania izolacyjności akustycznej Rw>35dB? (Dotyczy pomieszczeń: 0.04 - Rejestracja, 1.47, 1.54, 1.57 – boksy przy salach wybudzeń)

Odpowiedź: Ścianki szklane nie muszą spełniać wymagania izolacyjności akustycznej Rw>35dB? (Dotyczy pomieszczeń: 0.04 - Rejestracja, 1.47, 1.54, 1.57 – boksy przy salach wybudzeń)

Pytanie 420

Prosimy o potwierdzenie, iż poniżej przedstawiony element (oznaczony kolorem żółtym) przedstawia szafę przelotową pomiędzy salą operacyjną a magazynem).

Odpowiedź: Tak, przedstawiony element (oznaczony kolorem żółtym) przedstawia szafę przelotową pomiędzy salą operacyjną a magazynem

Pytanie 421

Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonywać osłony radiologiczne na posadzkach i sufitach w pomieszczeniach, w których wymagane jest wykonanie zabezpieczenia przed promieniowaniem jonizującym.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem, natomiast dane aparatury medycznej Zamawiający przekaże na etapie realizacji inwestycji.

Pytanie 422

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż klatki Faradaya znajduje się poza zakresem postępowania. W przeciwnym wypadku prosimy o o podanie parametrów rezonansu magnetycznego, aby dobrać klatkę Faradaya do danego urządzenia.

Odpowiedź: dostawa i montaż klatki Faradaya znajduje się w zakresie postępowania, natomiast dane rezonansu magnetycznego Zamawiający przekaże na etapie realizacji inwestycji.

Pytanie  423

Prosimy o informacje, do jakiej wysokości należy zakładać wykonanie okładzin ściennych z PCV w pomieszczeniach mokrych?

Odpowiedź: Min. 2,1 metra

Pytanie 424

Prosimy o informacje, do jakiej wysokości należy zakładać wykonanie na ścianach płytek w formacie min. 30x60 cm w łazienkach ogólnodostępnych?

Odpowiedź: Min 2,1 metra

Pytanie  425

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania sufitów podwieszanych w salach wybudzeniowych z płyt z wełny mineralnej o parametrach dostosowanych do tego typu pomieszczeń?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z PFU

Pytanie  426

Prosimy o informacje w jakich pomieszczeniach należy wykonać sufit podwieszany z płyt gipsowo kartonowych?

Odpowiedź: Na obecnym etapie Zamawiający nie jest wstanie wskazać pomieszczeń gdzie mają być wykonane sufity podwieszany z płyt kartonowo gipsowych. Zdaniem Zamawiającego  jest to konsekwencja zastosowanych rozwiązań w zakresie wentylacji, instalacji elektrycznych itp. która zostanie określona na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

Pytanie 427

Prosimy o informację, czy w pomieszczeniach, w których znajdują się łóżka, należy wykonać okładziny załóżkowe na ścianach w celu zabezpieczenia ścian przed uszkodzeniem? Jeśli tak, to prosimy o podanie specyfikacji materiałowej tych okładzin oraz informacji, do jakiej wysokości należy je wykonać?

Odpowiedź: Montaż odbojnic/płyt ochronnych na ścianach we wszystkich pomieszczeniach gdzie będą łóżka szpitalne w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Należy zamontować odbojnice naścienne, arkusze o wymiarach min. 1,5mmx3000mmx1300mm, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.

Pytanie 428

Zgodnie z zapisem na str. 40 w PFU prosimy potwierdzenie, że nie jest wymagane lakierowanie proszkowo paneli ściennych ze stali nierdzewnej w pomieszczeniach przygotowania.

Odpowiedź: Tak zamawiający wymaga  - zgodnie z treścią PFU.

Pytanie 429

Prosimy o informację o liczbie przystanków dla dźwigu D5.

Odpowiedź: 4 przystanki

Pytanie 430

Prosimy o informację, czy dźwig oznaczony symbolem D5 posiada przystanki w obszarze parteru lub piwnicy?

Odpowiedź: Tak posiada. Wykonawca zaprojektuje tak dźwig aby była funkcja kontroli dostępu aby nie każdy miał możliwość wjazdu na I Piętro oraz II Piętro.

Pytanie  431

Pomieszczenie zaznaczone na rysunku zielonym obwodem pełni funkcję szachtu na poziomie 0 oraz +2, natomiast funkcję śluzy na poziomie +1. Prosimy o weryfikację.

Odpowiedź: Pomieszczenie zaznaczone na rysunku kolorem zielonym powinno pełnić na wszystkich kondygnacjach funkcję szachtu. W przypadku kolizji z innymi pomieszczeniami Wykonawca zobowiązany jest do przeprojektowania ich funkcji.

Pytanie 432

Prosimy o informację jaką posadzkę należy wykonać w łazienkach ogólnodostępnych.

Odpowiedź: Z płytek gresowych, antypoślizgowych.

Pytanie 433

Prosimy o potwierdzenie, że łazienką ogólnodostępną jest tylko pomieszczenie 0.83 WC ogólnodostępne.

Odpowiedź: Łazienką ogólnodostępną jest pomieszczenie 0.83 WC ogólnodostępne, WC nps 0.82, WC 1.03,1.02, 1.04, 1.05, Wc nps 1.11

Pytanie  434

Prosimy o informację jak należy wykończyć spoczniki i podesty od spodu na klatkach schodowych.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami PFU

Pytanie  435

Prosimy o informacje, które pomieszczenia należą do strefy wejściowej i należy je wykończyć płytkami z kamienia naturalnego.

Odpowiedź: Zgodnie z rzutami Koncepcji Holl

Pytanie 436

Prosimy o informację, czy rolety mają być mocowane do ścian, skrzydeł okiennych czy do wnęk okiennych.

Odpowiedź: Rolety maja być zamontowane do wnęk okiennych

Pytanie  437

Prosimy o informację, czy rolety zewnętrzne maja być napędzane za pomocą silnika kablowego czy radiowego.

Odpowiedź:  Rolety zewnętrzne winny być napędzane za pomocą silnika kablowego

Pytanie  438

Prosimy o informację, czy tabliczki przydrzwiowe mają być wyposażone w oznaczenia z alfabetem Braille’a. Jeżeli tak, prosimy o treść jaka powinna być w nich zawarta.

Odpowiedź: Tabliczki przydrzwiowe mają być wyposażone w oznaczenia z alfabetem Braille’a. Treść zgodna z nazwami działów / jednostek zlokalizowanych w obrębie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego.

Pytanie  439

Prosimy o informację, czy ścianki HPL znajdują się tylko w pomieszczeniach 2.05 i 2.69.

Odpowiedź: Ścianki HPL znajdują się w pomieszczeniach 0.44, 2.05, 2.69 oraz w szatniach w piwnicach.

Pytanie  440

Prosimy o informację, czy kabiny prysznicowe w pom. 2.05 i 2.69 są zamykane za pomocą drzwi czy zasłon.

Odpowiedź:  Kabiny prysznicowe w pom. 2.05 i 2.69 są zamykane za pomocą drzwi.

Pytanie 441

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że tereny zaznaczone na pomarańczowo też należą do granicy opracowania terenów zielonych

Odpowiedź: Tereny zaznaczone na pomarańczowo należą do granicy opracowania terenów zielonych

Pytanie 442

Uprzejmie prosimy o wskazanie ile należy nawieźć gleby żyznej do niwelacji terenu. Rzędna inst. terenu – 281,09 ÷ 281,70 m n.p.m, a rzędna proj. terenu – ~ 282,10 m n.p.m, daje to ± 70cm gleby potrzebnej do niwelacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż, ilość zostanie określona na etapie wykonywania dokumentacji projektowej przez projektanta.

Pytanie 443

Uprzejmie prosimy o podanie rzędnej posadowienia oraz z jakiego materiału wykonany jest budynek wymiennikowni przeznaczony do likwidacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej budynku wymiennikowni. Zamawiający informuje, iż prace rozbiórkowe będą polegały na wyburzeniu budynku, usunięciu gruzu oraz przebudowy instalacji ciepłej wody użytkowej dla Budynku Głównego, Zintegrowanego Bloku Operacyjnego oraz nowo powstającego budynku  zawierającego sale porodowe oraz salę do cięć cesarskich. Zamawiający udostępnia dokumentację fotograficzną obiektu wymiennikowni.

Pytanie 444

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju nasadzenia w formie zieleńcy wymagane są przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z zaprojektowanym zagospodarowaniem terenu zaproponowanym przez Wykonawcę, Zamawiający oczekuje niskich nasadzeń, bylin, krzewów.

Pytanie  445

Prosimy o wskazanie w jakich miejscach na elewacji Zamawiający wymaga płyt HPL, a w jakich płyt aluminiowych.

Odpowiedź: W proporcji 60 % HPL, 40 % płyt aluminiowych.

Pytanie 446

Prosimy o podanie warstw wykończeniowych cokołu elewacji.

Odpowiedź: Cokół winien być wykonany z tynku mozaikowego lub innego rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę.

Pytanie  447

Prosimy o informację jak należy wykończyć murek zewnętrzny przy wejściu głównym do budynku który łączy się z cokołem?

Odpowiedź: Murek zewnętrzny przy wejściu głównym do budynku należy wykończyć tynkiem mozaikowym lub innym rozwiązaniem zaproponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie 448

W związku z koniecznością dostosowania konstrukcji i szachtów pod przyszłe lądowisko dla śmigłowców oraz zapewnienia AIR GAP prosimy o wskazanie lokalizacji planowanego lądowiska na dachu budynku najlepiej w formie rysunkowej.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje że na etapie Wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca ustali lokalizację z Zamawiającym.

Branża elektryczna:

Pytanie 449

Centrala telefoniczna. Prosimy o podanie dokładnej wersji oprogramowania obecnych central Unify.

Odpowiedź: Posiadana wersja oprogramowania: OSB v.2 R1.0.0_176

Pytanie  450

Centrala telefoniczna. Prosimy o podanie dokładnej listy sprzętowej obecnie zainstalowanych central Unify, w tym typy kart i interfejsów.

Odpowiedź:

Posiadane wyposażenie sieci central:

3x OSB X8 1x OSB X5W

Karty: SLMO2 – 4szt.;

SLMA – 154szt.;

SLMAE – 64szt.;

SLMAV24 – 74szt.;

DIUT2 – 14szt.;

DIUN2 – 14szt.;

STMD3 – 34szt.;

TM2LP – 14szt.;

OCCAB – 14szt.;

CMS – 44szt.;

SLAD16 – 14szt.;

8SLA – 24szt.;

STLS4 - 14szt

Zamawiający wymaga upgrade’u do obecnej wersji sprzętowej i softwarowej. Jeżeli producent pozwala na wykonanie upgradu w różnych wersjach, Upgrade należy wykonać w wersji najbardziej zaawansowanej technologicznie (najwyższej dostępnej), tak by Zamawiający mógł w przyszłości wykorzystać wszystkie możliwości centrali wraz z przedstawieniem listy sprzętu przewidzianego do wykonania Upgradu. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie pełnej funkcjonalności centrali telefonicznej.

Pytanie 451

Centrala telefoniczna. Prosimy o podanie numerów licencji wraz z listą posiadanych licencji.

Odpowiedź:

Licencje:

Java Husim Phonetester - ilość licencji: 20

OpenScape Business Base - ilość licencji: 4

OpenScape Business Company Autoattendant - ilość licencji: 1

OpenScape Business IP User - ilość licencji: 36

OpenScape Business Networking - ilość licencji: 4

OpenScape Business OpenDirectory Base - ilość licencji: 4

OpenScape Business S2M/SIP Trunks - ilość licencji: 122

OpenScape Business Software Support - ilość licencji: 4

OpenScape Business TDM User- ilość licencji: 809

OpenScape Business Web Collaboration - ilość licencji: 4

Pytanie 452

Centrala telefoniczna. Czy Zmawiający posiada inne aplikacje, takie jak system zarządzania czy system taryfikacji, które również będą podlegać upgrade? Jeśli tak prosimy o podanie producenta, wersji oraz liczby licencji.

Odpowiedź: Nie. Centrala nie współpracuje z oprogramowaniem do taryfikacji, do zarządzania stosuje dostęp z poziomu przeglądarki.

Pytanie  453

Centrala telefoniczna. Czy Zamawiający potwierdza, że przez „nie mniej niż 1800 licencji User” rozumie aktualną liczbę licencji w systemie do upgrade?

Odpowiedź: Obecnie system posiada 845 licencji USer, po upgrade zgodnym z wymaganiami Zamawiającego system ma posiadać co najmniej 1800 licencji User do dowolnego wykorzystania urządzenia końcowego – IP lub TDM.

Pytanie 454

Centrala telefoniczna. Czy wraz „40 szt. aparatów analogowych np. Gigaset DA710 lub Gigaset DA611, 10 szt. aparatów systemowych stacjonarnych Unify OpenScape Desk Phone CP400 T i 10 szt. aparatów IP bezprzewodowych Gigaset comfort 550 IP flex” mają być dostarczone również licencje user do ich obsługi czy też zawierają się one w łącznej liczbie 1800 licencji user do upgrade

Odpowiedź:

Licencje potrzebne do obsługi aparatów zawarte są w wymaganiu zamawiającego „co najmniej 1800 licencji User”

Pytanie 455

W PFU pkt. 2.5.2.12 wspomina się: W ramach wymaganego wyposażenia należy przewidzieć dostarczenie stanowisk komputerowych w ilości 100szt., spełniających minimalne parametry techniczno-wydajnościowe: jednostka centralna SFF i5 12gen/16GB/512SSD/DVD/Win11P+Monitor 24”, Windows CAL, opr. Antywirusowe wraz z kompletem kabli (zasilające, sygnałowe i sieciowe). O stanowiskach komputerowych wspomina również załącznik do PFU nr 4: Zestawienie wyposażenia technologicznego 1.03. Prosimy o potwierdzenie zgodnie z którym zapisem należy wycenić zestawy komputerowe (ilość zestawów zgodnie z pkt. 2.5.2.12 czy zgodnie z zestawieniem wyposażenia?).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dostawa zestawów komputerowych nie jest przedmiotem tego postępowania. Wyszczególnione w Zestawieniu wyposażenia technologicznego zestawy komputerowe, winny być uwzględnione przez Wykonawcę w projektowanej sieci strukturalnej, w tym w szczególności w zakresie dostarczenia niezbędnych urządzeń i podzespołów sieciowych oraz wykonania połączeń i gniazd sieciowych.

Pytanie  456

W PFU pkt. 2.4.2.4 widnieje zapis „w pomieszczeniach chronionych, wskazanych przez Użytkownika, należy wprowadzić kontrolę elektroniczną wejść zsynchronizowaną z systemem BMS”. W PFU pkt. 2.7.3. zapis: Każda z szaf musi zapewniać komunikację w standardzie MOD BUS RTU i MOD BUS TCPIP w celu zapewnienia możliwości współpracy z systemami automatyki w obiekcie (w szczególności z BMS), (…) „Szafy klimatyzacji muszą wystawiać następujące sygnały do systemu BMS”. Jednocześnie w opisie przedmiotu zamówienia brakuje informacji nt. wykonania systemu BMS. Prosimy o potwierdzenie czy system BMS jest również przedmiotem tego przetargu, jeżeli tak prosimy o udostępnienie opisu tego zakresu.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje na etapie realizacji inwestycji wykonania systemu BMS, natomiast poszczególne instalacje powinny umożliwiać rozbudowę budynku o system BMS.

Wyposażenie:

Pytanie 457

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy lady są w zakresie postepowania przetargowego? Jeśli tak to w których pomieszczeniach oraz z czego mają być wykonane.

Odpowiedź: Lady nie są w zakresie postępowania przetargowego, Wykonawca wykona okablowanie i przyłącza niezbędnej do funkcjonowania wykonanej w przyszłości zabudowy.

Pytanie 458

Z uwagi na rozbieżności pomiędzy załącznikiem 8.3 do swz a załącznikiem 4 do PFU zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości wymaganych lamp operacyjnych z kamerą HD i szybą z ochroną radiologiczną. Czy Wykonawca ma dostarczyć 3 szt., zgodnie z załącznikiem 8.3 do swz, czy 2 szt., zgodnie z załącznikiem 4 do PFU (pom. 2.43-1 szt., pom.2.54-1 szt.)?

Odpowiedź: Wykonawca dostarcza 3 szt. Lamp operacyjnych z kamerą HD i szybą z ochroną radiologiczną w pomieszczaniach nr: 2.43, 2.54 i 0.42. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 4 do SWZ- Zestawienie wyposażenia technologicznego.

Pytanie 459

Prosimy o doprecyzowanie jakich lamp Zamawiający wymaga w pomieszczeniach 2.37 (SALA OPERACYJNA S5-CHIIRURGIA/ OCHRONA RADIOLOGICZNA) oraz 2.40 (SALA OPERACYJNA S6-CHIIRURGIA/ DA VINCI /OCHRONA RADIOLOGICZNA) . Czy mają to być lampy operacyjne z kamerą HD i szybą z ochroną radiologiczną czy lampy operacyjne z kamerą HD?

Odpowiedź: W pomieszczeniach 2.37 i 2.40 Zamawiający wymaga lamp operacyjnych z kamerą HD.  Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 4 do SWZ- Zestawienie wyposażenia technologicznego.

Pytanie  460

Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie w których pomieszczeniach Zamawiający wymaga lampy operacyjnej z kamerą hd (bez szyby z ochroną radiologiczną).

Odpowiedź: Wykonawca dostarcza 3 szt. Lamp operacyjnych z kamerą HD i szybą z ochroną radiologiczną (pomieszczania nr: 2.43, 2.54 i 0.42) i 6 szt. lamp operacyjnych z kamerą HD (pomieszczenia nr: 2.24, 2.25, 2.28, 2.35, 2.37 i 2.40)

Pytanie 461

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy w załączniku 4 do PFU nie nastąpiła pomyłka i w pom. 1.57 sala wybudzeń pojedyncza sufitowa jednostka ma mieć długość 280 cm czy 180 cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w opisie pomieszczeni nr 1.57 w Załączniku nr 4 do PFU wystąpiła omyłka pisarska - Wykonawca  dostarcza do pomieszczenia 1.57 sala wybudzeń pojedynczą sufitową jednostkę o długość 280 cm. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 4 do SWZ- Zestawienie wyposażenia technologicznego

Pytanie 462

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie w jakich pomieszczeniach i ile mostów medycznych wymaga Zamawiający. Zgodnie z załącznikiem 8.6 do swz Zamawiający wymaga 9 szt. mostów medycznych jednostanowiskowych., 3 szt. mostów medycznych dwustanowiskowych, 3 szt. mostów medycznych trzystanowiskowych. Natomiast zgodnie z zał. 4 PFU (zestawienie podstawowego wyposażenia technologicznego) wymaga 9 szt. mostów medycznych jednostanowiskowych (pom. 1.35, 1.38, 1.41, 1.46, 1.47, 1.52, 1.54, 1.60, 1.57), 4 szt. mostów medycznych dwustanowiskowych (pom.1.46 – 2 szt., 1.56-2 szt.), 9 szt. mostów medycznych trzystanowiskowych (pom.1.52 – 3 szt., 1.56-6 szt.) oraz 1 szt. pojedynczej sufitowej jednostki zasilającej sufitowej długość 180 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 9 szt. mostów medycznych jednostanowiskowych (pom. 1.35, 1.38, 1.41, 1.46, 1.47, 1.52, 1.54, 1.60, 1.57), 3 szt. mostów medycznych dwustanowiskowych (pom.1.46 – 2 szt., 1.56-1 szt.), 3 szt. mostów medycznych trzystanowiskowych (pom.1.52 – 1 szt., 1.56- 2 szt.) Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 4 do SWZ- Zestawienie wyposażenia technologicznego.

Pytanie 463

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy stoły robocze, stoły ze stali nierdzewnej wchodzą w zakres postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż stoły robocze, stoły ze stali nierdzewnej  nie wchodzą w zakres postępowania.

Pytanie 464

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy blaty meblowe wchodzą w zakres postępowania.

Odpowiedź: Blaty meblowe nie wchodzą w zakres postępowania

Pytanie 465

Zwracamy się z prośbą o informację czy szafy HELGA- automatyczny system wydawczo-odbiorczy wchodzi w zakres postępowania.

Odpowiedź: Dostawa szaf HELGA nie wchodzi w zakres postepowania, jedynie przygotowanie niezbędnych przyłączy.

Pytanie  466

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w zakresie postępowania jest dostawa i montaż okna podawczego, znajdującego się w pom. 0.62.

Odpowiedź: Odpowiedź: W zakresie postępowania jest dostawa i montaż okna podawczego, znajdującego się w pom. 0.62.

Pytanie 467

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w zakresie postępowania jest wyposażanie w pom. 1.07 (pomieszczenie techniczne IT oraz gpd). Jeśli tak to prosimy o doprecyzowanie jakiego wyposażania Zamawiający wymaga w ww. pomieszczeniu.

Odpowiedź: Zamawiający w pomieszczeniu 1.07, wymaga wyposażenia typowego dla pomieszczeń GPD.

W pomieszczeniu należy zapewnić klimatyzację, zasilanie gwarantowane, kontrolę dostępu oraz wyposażyć w odpowiednią ilość szaf RACK, urządzeń i podzespołów sieciowych dla prawidłowego działania sieci strukturalnej oraz systemów teleinformatycznych i teletechnicznych w budynku Zintegrowanego Bloku Operacyjnego, zgodnie z PFU.

Pytanie  468

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w przypadku zabudowy kuchennej i szafek stojących z umywalką w zakresie jest ich dostawa czy jedynie wzmocnienie ścian i ewentualnie dostawa zlewu z baterią, umywalki z baterią (zgodnie z zapisami załącznika nr 4 PFU kolumna UWAGI).

Odpowiedź: Dostawa zabudowy meblowej nie jest wymagana, jednakże wymagana jest dostawa armatury/białego montażu tak aby umożliwić odbiór przez służby administracyjne. Montaż mebli  medycznych zabudowy meblowych przewidziany jest do zakupu  w innym postepowaniu. Wykonawca ma wykonać we wszystkich pomieszczeniach gdzie są przewidziane zabudowy meblowe – wzmocnienie ścian.

Pytanie  469

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający w sali konferencyjnej wymaga jedynie dostarczenia instalacji systemu AV, zgodnie z opisem str. 71-73 PFU.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia wyposażenia sali konferencyjnej zgodnie z Zestawieniem wyposażenia technologicznego dla tego pomieszczenia oraz zgodnie z opisem zawartym w PFU.

Pytanie 470

Pomieszczenie „Przygotowanie Lekarzy”( pom. 2.23, 2.27, 2.30, 2.36, 2.39, 2.42, 2.45, 2.56, PARTER Dział Diagn. Obr.) – Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia luster do myjni chirurgicznej trzystanowiskowej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia luster do myjni chirurgicznej trzystanowiskowej.

Pytanie 471

System oczyszczania powietrza (Zmiana PFU wprowadzona przez Zamawiającego, opisana na stronach 96-97 PFU) - Czy - ze względu na specyfikę projektowanego obiektu, a co za tym idzie potrzebę zapewnienia jak najwyższej czystości mikrobiologicznej w powietrzu i na powierzchniach w obrębie pomieszczeń i kanałów wentylacyjnych - Zamawiający wyraża zgodę na uwzględnienie w projekcie, a następnie zainstalowanie tam, gdzie zostanie to przewidziane (w tym w układach z recyrkulacją) urządzeń wchodzących w skład systemu oczyszczania powietrza przeznaczonych do montażu w centralach nawiewnych wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz osobnych do montażu w kanałach?

Wyjaśnienie: Zastosowanie urządzeń opartych na tej samej technologii przewidzianych przez producenta osobno w centralach oraz w kanałach, pozwoli wg nas objąć działaniem tej samej technologii całą długość kanałów danych układów oraz obsługiwane pomieszczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 472

System oczyszczania powietrza (Zmiana PFU wprowadzona przez Zamawiającego, opisana na stronach 96-97 PFU) - Prosimy o potwierdzenie, że w celu zagwarantowania takiego samego poziomu bezpieczeństwa mikrobiologicznego w całym obiekcie, oferowaną technologię należy zastosować dla układów obsługujących wszystkie pomieszczenia na poziomach: parter, piętro I, piętro II oraz komunikacji 3.01 na piętrze III (łącznik).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 473

System oczyszczania powietrza (Zmiana PFU wprowadzona przez Zamawiającego, opisana na stronach 96-97 PFU) - Prosimy o określenie, czy dla układu nawiewnego i wywiewu z pomieszczenia magazynu odpadów (-1.03) należy zastosować technologię oczyszczania powietrza?

Uzasadnienie: Zastosowanie oferowanej technologii w układzie nawiewnym pozwoli podnieść czystość wszystkich powierzchni kontaktujących się z powietrzem nasyconym czynnikami aktywnymi w trybie stałym 24h/dobę. Zastosowanie w układzie wywiewnym będzie wspierać bezpieczeństwo dla środowiska i ludzi w trybie stałym 24h/dobę.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 474

System oczyszczania powietrza (Zmiana PFU wprowadzona przez Zamawiającego, opisana na stronach 96-97 PFU) - Zwracamy się do Zamawiającego o określenie minimalnych parametrów funkcjonalno-użytkowych projektowanej technologii i urządzeń systemowych, które winien spełniać przewidziany do zastosowania w obiekcie system oczyszczania powietrza.

Odpowiedź: W odpowiedzi Zamawiający załącza zestawienie.

| Minimalne parametry funkcjonalno-użytkowe projektowanej technologii i urządzeń systemowych, wymagane przez Zamawiającego do spełnienia dla przewidzianego do zastosowania w obiekcie Systemu oczyszczania powietrza |
| --- |
| PARAMETRY MINIMALNE DOTYCZĄCE TECHNOLOGII |
| 1. | Technologia ma zapewnić aktywne oczyszczanie i dezynfekcję powietrza w kanałach wentylacyjnych i pomieszczeniach oraz na wszelkich powierzchniach mających kontakt z aktywnym powietrzem w trybie ciągłym 24h/365 dni, bez konieczności wyłączania z eksploatacji czy opróżniania pomieszczeń z pacjentów bądź personelu w trakcie jej działania. |
| 2. | Technologia ma działać bezpiecznie w obecności ludzi i wyposażenia pomieszczeń, ma być bezpieczna i przyjazna dla środowiska. |
| 3. | Technologia ma działać aktywnie na zasadzie fotokatalizy heterogenicznej wzbudzonej promieniowaniem UV-C w procesie jonizacji katalitycznej. |
| 4. | Technologia ma wykorzystywać do przeprowadzenia procesu naturalnie występujące w powietrzu, zarówno cząsteczki tlenu (O2) jak i wody (H2O) zawieszonej jako para wodna, bez użycia do przeprowadzenia procesu toksycznych środków chemicznych. |
| 5. | Technologia nie może generować ozonu (O3). Parametr bezwzględnie wymagany. |
| 6. | Powstające w procesie technologicznym utleniacze mają posiadać silne właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe (w tym wobec koronawirusa SARS-CoV-2) oraz przeciwgrzybicze, mają redukować poziom lotnych związków organicznych (LZO) oraz zmniejszać intensywność nieprzyjemnych zapachów. |
| 7. | Technologia ma obniżać w kanałach możliwość rozwoju biofilmu odpornego na chemiczne środki biobójcze. |
| 8. | Technologia ma zapewnić przedostanie się czynnika aktywnego przez filtry skuteczne o klasie EPA, wysokoskuteczne o klasie HEPA/ULPA - ma działać na powietrze i powierzchnie w całej objętości kanałów - w tym przed, na/w oraz za filtrami, jak i w pomieszczeniach objętych układem. Parametr bezwzględnie wymagany do spełnienia pod kątem planowanego wykorzystania technologii w układach obsługujących pomieszczenia klasy S1-S3. |
| 9. | Działanie technologii powinno przyspieszać sedymentację pyłów pochodzenia zewnętrznego oraz pyłów wewnętrznych pochodzących np.: ze ścian, podłóg, sufitów podwieszanych, ubrań personelu medycznego i niemedycznego, materiałów opatrunkowych i chirurgicznych, tkanin, pyłów pochodzących od działającej aparatury i wyposażenia, kurzu wzbudzanego ruchem ludzi i sprzętu, etc. |
| 10. | Wymaga się, aby projektowana technologia była stosowana na świecie, a na rynku polskim była obecna i stosowana w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w szpitalach) co najmniej od 10 lat. |
| PARAMETRY MINIMALNE DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ |
| 11. | Konstrukcja urządzeń wchodzących w skład systemu ma nie zawierać elementów mechanicznych oraz filtrów, dystrybucja powietrza ma odbywać się poprzez centralę wentylacyjną i kanały wentylacyjne. |
| 12. | Konstrukcja urządzeń, przeznaczonych zarówno do montażu w centralach wentylacyjnych jak i w kanałach wentylacyjnych, ma nie wpływać na pracę instalacji, temperaturę, wilgotność w pomieszczeniach. |
| 13. | Ochrona akustyczna – pracujące urządzenia mają nie generować dźwięków. |
| 14. | Zarówno urządzenia przeznaczone do montażu w centrali jak i urządzenia przeznaczone do montażu w kanałach wentylacji mechanicznej mają bazować na tej samej technologii. |
| 15. | W celu obsługi serwisowej, urządzenia montowane w kanałach nie będą wymagały wykonania w ich pobliżu dedykowanych otworów rewizyjnych. |
| 16. | Urządzenia, niezależnie od typu, nie będą wymagały obsługi bieżącej i regulacji, nie zmniejszy się ich wydajność w zależności od zapotrzebowania na wysoki przepływ powietrza lub spadki przepływu w cyklu dobowym. Parametr niezbędny do spełnienia pod kątem planowanego wykorzystania technologii w układach obsługujących pomieszczenia klasy S1-S2. |
| 17. | Urządzenia, niezależnie od typu, mają pracować w trybie ciągłym 24h/dobę. |
| 18. | Nie dopuszcza się do oferowania i realizacji urządzeń z modyfikacją konstrukcji oraz zmianą sposobu montażu tzn. montażem innym niż przewidziany przez producenta. Z tego względu nie dopuszcza się do montażu w centrali urządzeń przeznaczonych do montażu w kanałach i odwrotnie. |
| 19. | Zastosowane w urządzeniach lampy UV-C na balaście elektronicznym, przeznaczone do używania w systemach HVAC, mają wykazywać wydłużoną trwałość pojedynczego promiennika nie mniejszą niż 17600 roboczogodzin, gwarantując tym parametrem żywotność części ulegającej naturalnemu zużyciu nie krótszą niż 24 miesiące. |
| 20. | Urządzenia mają być zasilane prądem jednofazowym, naprzemiennym 230VAC, 50-60Hz. Nie dopuszcza się urządzeń zasilanych bateryjnie oraz urządzeń z zasilaczem VDC. |
| 21. | Dobór typów i modeli urządzeń oraz ich wydajność w oczyszczaniu i uzdatnianiu powietrza ma zostać dostosowana do parametrów centrali wentylacyjnej i danego układu wentylacyjnego, uwzględniając: wydatek powietrza, przeznaczenie i klasę czystości pomieszczeń obsługiwanych w danym układzie, rozpiętość i układ przestrzenny rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych. |

Wykazanie spełnienia minimalnych parametrów podanych powyżej lub wykazanie równoważności dla oferowanej technologii i urządzeń (jeśli będzie miało zastosowanie), Wykonawca zobowiązany jest wykazać na etapie projektowania.

Pytanie  475

System oczyszczania powietrza (Zmiana PFU wprowadzona przez Zamawiającego, opisana na stronach 96-97 PFU) - Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że dla systemu oczyszczania powietrza, użyte przez Zamawiającego określenie „lub równoważne” oznacza odpowiedniki równoważnych systemów, równoważne technologie, metody, materiały, urządzenia itp., które muszą gwarantować spełnienie zdefiniowanych minimalnych wymagań Zamawiającego, które jednocześnie nie mogą stanowić zamienników w stosunku do systemów, technologii, metod, materiałów, urządzeń itp. określonych i opisanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Definicja rozwiązań równoważnych została zawarta w pkt 7 SWZ i w oparciu o jej treść Zmawiający będzie oceniał zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii.

Pytanie 476

System oczyszczania powietrza (Zmiana PFU wprowadzona przez Zamawiającego, opisana na stronach 96-97 PFU) - Zwracamy się do Zamawiającego o określenie zakresu i typu dokumentów mających potwierdzić skuteczność w eliminacji zagrożeń mikrobiologicznych; potwierdzić bezpieczeństwo jej stosowania dla zdrowia ludzi i środowiska w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (w tym wskazaniem do stosowania dla pomieszczeń klasy S1 ze względu na przewidziane przeznaczenie inwestycji określone jako Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego) oraz stanowić podstawę dopuszczenia do obrotu.

Odpowiedź:  Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowej winien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji przyjętego rozwiązania następujące  dokumenty potwierdzające zgodność projektowanego rozwiania  w wymogami określonymi w SWZ. Na etapie odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty wskazane we wzorze umowy tj. w szczególności dla każdego typu urządzeń należy przedstawić wystawioną przez producenta Deklarację zgodności UE (stanowiąca podstawę oznakowania urządzenia znakiem CE).

| ZESTAWIENIE TYPÓW I ZAKRESU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW |
| --- |
| 1. | Na potwierdzenie skuteczności technologii wobec SARS-CoV-2: Raport z badania przeprowadzonego w laboratorium niezależnym od producenta technologii, który wykazuje skuteczność technologii w eliminacji wirusa SARS-CoV-2 z powietrza w czasie do 70 sekund, na poziomie nie mniejszym niż 99,5%. |
| 2. | Na potwierdzenie skuteczności technologii wobec SARS-CoV-2: Raport z badania przeprowadzonego w laboratorium niezależnym od producenta technologii, który wykazuje skuteczność technologii w eliminacji wirusa SARS-CoV-2 z powierzchni. |
| 3. | Na potwierdzenie skuteczności technologii wobec bakteriofagu MS2: Raport z badania będącego w zgodności z protokołami GLP (Dobrej Praktyki Laboratoryjnej) FDA w laboratorium posiadającym certyfikat lub akredytację FDA lub innym akredytowanym laboratorium na terenie Unii Europejskiej zgodnie z przepisami obowiązującymi w Uni Europejskiej |
| 4. | Na potwierdzenie skuteczności technologii wobec Klebsiella pneumoniae NDM-1/NDM (New Delhi metallo-β-lactamase) z powietrza i powierzchni: Raport z badania przeprowadzonego w laboratorium niezależnym od producenta technologii lub publikacja naukowa przedstawiająca badanie z wynikami. |
| 5. | Ze względu na cel zadania inwestycyjnego polegający na utworzeniu Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w budynku, w obrębie którego mają znaleźć się pomieszczenia medyczne o klasie czystości powietrza od S1 do S4, Zamawiający wymaga dodatkowo udokumentowania skuteczności technologii w eliminacji zagrożeń mikrobiologicznych, w tym czynników alarmowych, co najmniej wobec: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter Baumani, Enterococcus faecium VRE, Enterococcus faecalis VRE, Staphylococcus aureus, Clostridium difficile/Clostridioides, Staphylococcus aureus i MRSA, Escherichia coli oraz wobec grzybów drożdżoidalnych i pleśniowych, co najmniej tj. Aspergillus niger, Candida albicans i Penicillium chrysogenum. Na potwierdzenie należy przedstawić raporty z badań przeprowadzonych w laboratoriach niezależnych od producenta technologii lub publikacje naukowe przedstawiające badania z wynikami. |
| 6. | W celu potwierdzenia, że wyroby przy używaniu ich zgodnie z przeznaczeniem są bezpieczne dla zdrowia ludzi oraz przyjazne dla środowiska - wymaga się, żeby urządzenia (zarówno te przeznaczone do montażu w centrali jak i w kanałach) posiadały aktualny na dzień składania oferty Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH), ze wskazanym przeznaczeniem do stosowania w budynkach/obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, włącznie z pomieszczeniami klasy S1. Potwierdzenie dla klasy S1 wymagane bezwzględnie. |

Pytanie  477

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jaki okres gwarancji jest wymagany, jeśli chodzi o system oczyszczania powietrza. Czy w ww systemie Zamawiający wymaga min. 60 m-cy gwarancji, tak jak przy pracach i robotach budowlanych czy traktować go jako wbudowane materiały oraz zainstalowane urządzenia, objęte min. 24 miesięcznym okresem gwarancji (+maksymalny punktowany okres gwarancji 22 m-ce).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że okres gwarancji na system oczyszczania powietrza należy przyjąć jako dla urządzenia- tj. zgodnie z § 14 ust. 2 pkt. 2).

Branża sanitarna:

Pytanie  478

Prosimy o określenie parametrów technicznych (rodzaj instalacji, materiał, średnica) sieci cieplnej cnD kolidującej w planowaną budową oraz informację czy sieć jest czynna i należy uwzględnić w ofercie jej przełożenie.

Odpowiedź: Zmawiający informuje, iż sieć jest niskoparametrowa w temp do 90 ºC rurociągu zasilającego. Sieć dostarcza ciepło technologiczne dla potrzeb sal operacyjnych zlokalizowanych w istniejącym budynku (Budynek Główny), moc cieplna 100 kW. Sieć ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją dla potrzeb budynku Głównego segment A-B-C, zasilanie DN65 cyrkulacja DN32. Powyższe dwie instalacje należy przebudować od komory T-5 (w załączeniu lokalizacja komory T-5). Ponad to Wykonawca winien zapewnić sieci dla ZBO oraz dla budynku bloku porodowego (ciepła woda użytkowa, Centralne ogrzewanie , ciepło technologiczne) oraz dla Budynku Głównego sieć ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją. Planowana powierzchnia planowanego obiektu bloku porodowego to ok.705 m2 powierzchni użytkowej. Powyższe instalacje należy zlokalizować w piwnicy w budynku ZBO.

Pytanie 479

Według zapisów PFU funkcja wymiennikowni z budynku przeznaczonego do rozbiórki zostanie przeniesiona przez Wykonawcę do Piwnic Bloku Operacyjnego, natomiast podczas wizji lokalnej przekazano nam informację, że w związku z budową nowego źródła ciepła istniejąca wymiennikownia zostanie wyłączona z użytkowania. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie nie należy ujmować przeniesienia istniejącej wymiennikowni.

Odpowiedź: Udzielona odpowiedź w pytaniu nr 443 i 478.

Pytanie 480

Prosimy o informację czy demontaż instalacji i urządzeń w istniejącej wymiennikowni będzie w zakresie Wykonawcy i należy go ujmować w ofercie?

Odpowiedź: Zmawiający informuje, iż demontaż instalacji i urządzeń w istniejącej wymiennikowni będzie w zakresie Wykonawcy.

Pytanie 481

Prosimy o informację czy źródłem tlenu dla nowoprojektowanego obiektu ma być zbiornik ciekłego tlenu? Jeżeli tak, prosimy o określenie jego wielkości oraz informację czy zbiornik ma być dostarczony przez Wykonawcę czy będzie dzierżawiony przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuję iż posiada zbiornik o poj. 11 tys. kg tlenu ciekłego należy wykonać sieci do zbiornika oraz dostosować infrastrukturę do nowego zapotrzebowania na tlen. Zamawiający załącza dokumentację ze wskazaniem w kolorze czerwonym lokalizację istniejącego zbiornika tlenu.

Pytanie 482

Prosimy o informację czy jest możliwość wykorzystania jako źródło tlenu istniejącego zbiornika kriogenicznego?

Odpowiedź: Tak Zamawiający potwierdza, że jest możliwość wykorzystania jako źródło tlenu istniejącego zbiornika kriogenicznego. Zamawiający informuję iż posiada zbiornik o poj. 11 tys. kg tlenu ciekłego należy wykonać sieci do zbiornika oraz dostosować infrastrukturę do nowego zapotrzebowania na tlen. Wszelkie prace uzgodnienia z tym związane są po stronie Wykonawcy.

Pytanie 483

W opublikowanym do postępowania przetargowego dokumencie: Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania „utworzenie zintegrowanego bloku operacyjnego w punkcie 2.5.2.15 „Poczta pneumatyczna” Zamawiający wskazuje w opisie jednoznacznie na jedno rozwiązanie jednego producenta co nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami UZP, jak również stoi w jawnej sprzeczności z interesem Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza w formule „zaprojektuj i wybuduj” zaoferowanie a wcześniej zaprojektowanie nowoczesnego rozwiązania technicznego szpitalnej poczty pneumatycznej, spełniającej obecne wymagania dla obiektów szpitalnych.

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczty pneumatyczna

Pytanie 484

W dokumencie PFU Zamawiający sformułował zapis w punkcie „Zakres opracowania: „Projektowany system musi charakteryzować się dużą przepustowością, dlatego wymagane jest zaprojektowanie go jako instalacji wieloliniowej, której sercem będzie nowoczesna w pełni wydajna centrala przejazdowa typu karuzelowego z 24 mobilnymi magazynami na pojemniki transportowe, która daje możliwość rozbudowy systemu do 10 linii oraz umożliwia przekazywanie priorytetowych przesyłek przed przesyłkami zwykłymi bez jakichkolwiek przestojów lub kolejkowania ”. Jest to zapis wymuszający konkretne rozwiązanie, który po pierwsze wymaga zastosowania przestarzałej, awaryjnej technologii, a po drugie dodatkowo jest to wskazanie na wyłącznie jednego producenta. Wnosimy o zmianę zapisów dla wymagań ogólnych szczegółowych w zakresie poczty pneumatycznej.

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczty pneumatyczna

Pytanie 485

W dokumencie PFU Zamawiający sformułował zapis w punkcie „Zakres opracowania: „Aby wzmocnić bezpieczeństwo systemu oraz personelu dodatkowo będą zastosowane również specjalne stacje antybakteryjne z wysokowydajnymi filtrami Hepa H14 w technologii AntiVirus, ponadto system będzie także wyposażony w specjalną bramę dezynfekującą AntiVirus czyli automatyczny system dezynfekcji pojemników poprzez zastosowanie promieniowania UV-C, wspomaganą przez specjalny pojemnik dezynfekujący z czterostopniowym procesem czyszczenia oraz dezynfekcji rurociągu zgodny z normą PN EN 17272”

Wnosimy o wykreślenie tych zapisów z kilku względów:

- AntiVirus®” która dotyczy produktów określonego dostawcy co po raz kolejny nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami UZP, jak również stoi w jawnej sprzeczności z interesem Zamawiającego.

- Wymagany automatyczny system dezynfekcji z takim ujęciu technicznym daje niski stopień dezynfekcji pojemnika w stosunku do klasycznego rozwiązania dezynfekcji pojemników.

- Zapisy czy sformułowania w/w opisie stanowią wyłącznie marketingowy opis niepoparty fizycznymi badaniami ich skuteczności.

- Żaden producent nie produkuje, nie posiada i nie może dostarczyć wymaganej w PFU stacji antybakteryjnej, ponieważ bakterie czy wirusy utrzymują się na różnych powierzchniach systemu poczty pneumatycznej i powracają na nie, nawet po określonych działaniach (np. dezynfekcji). Można jedynie zminimalizować ich ilość ale tylko na krótki czas. W urządzeniach poczty pneumatycznej nie istnieje stacja która byłaby na stałe antybakteryjna czy antywirusowa.

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczty pneumatyczna

Pytanie  486

W dokumencie PFU Zamawiający sformułował zapis: „Nowo projektowana instalacja poczty pneumatycznej do transportu próbek materiału biologicznego, krwi itd. będzie składała się z 5 stacji nadawczo odbiorczych z zabezpieczonym odbiorem wyposażonych w wewnętrzne w pełni automatyczne magazyn z możliwością automatycznego odesłania pojemnika w przypadku nieodebrania przez użytkownika oraz 1 stacji samowyładowczej w Laboratorium oraz 1stacji nadawczo-odbiorczej w laboratorium służącej do przesyłania dokumentacji medycznej. Stacje nadawczo-odbiorcze zlokalizowane będą w miejscach łatwo dostępnych dla personelu medycznego (Blok operacyjny II Piętro, Sala Wybudzeniowa, Anestezjologia i Intensywna terapia, sala operacyjna Parter, Bank Krwi).”

Wnosimy o wykreślenie tego zapisu z powodu z sprzeczności w opisie PFU w zakresie stacji.

Zamawiający wymaga, aby stacje były montowane w miejscach dostępu wyłącznie przez personel medyczny, a jednocześnie wymaga rozwiązań technicznych (w/w opisanych) które ograniczają dostęp do stacji i szybkiego odbioru pojemnika.

Jedocześnie wymóg „1 stacji samowyładowczej w Laboratorium oraz 1stacji nadawczo- odbiorczej w laboratorium służącej do przesyłania dokumentacji medycznej.” Jest rozwiązaniem technicznym ograniczającym przestrzeń w laboratorium oraz zmniejszającym wydajność systemu.

Wnosimy o możliwość zaprojektowania i dostawy systemu gwarantującego bezpieczeństwo przesyłek w ujęciu ergonomii i bezpieczeństwa dostawy i odbioru zawartości pojemników, oraz możliwości dostawy stacji gwarantujących niską awaryjność oraz ustaloną ergonomię i bezpieczeństwo pracy personelu, czego nie daje stacja samowyładowcza.

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczty pneumatyczna

Pytanie 487

Według zapisów PFU w laboratoryjnej stacji samowyładowczej należy zastosować pojemniki do automatycznego wyładunku próbek, rozwiązanie to jest oferowane w Polsce wyłącznie przez jednego dostawcę, a ponadto kilkukrotnie droższe niż typowe pojemniki pocztowe. Prosimy o wykreślenie wymogu zastosowania pojemników automatycznego wyładunku i dopuszczenie zwykłych, typowych pojemników pocztowych.

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczty pneumatyczna

Pytanie  488

W dokumencie PFU Zamawiający sformułował zapis: „Sama jednostka sterująca musi być wyposażona w zabezpieczenie systemowe – klucz HW (zabezpieczenie centrali przed nadużyciem) i wymagane, dalej wyspecyfikowane wyposażenie programowe.” Zapis ten po raz kolejny wskazuje na jednego producenta oraz wymusza ograniczania dostępności systemu dla użytkownika końcowego w czasie okresu gwarancyjnego oraz barku dostępności do systemu po okresie gwarancji co jest w sprzeczności z interesem Zamawiającego. Centrala znajdować się będzie w pomieszczeniu zamkniętym, dostępnym jedynie dla personelu technicznego. Wnosimy o wykreślenie tego zapisu.

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczty pneumatyczna

Pytanie 489

W dokumencie PFU Zamawiający sformułował zapis: „Samowyładowczy pojemnik antybakteryjny AntiVirus® (6szt) o minimalnych wymiarach wewnętrznych – 260 mm, średnica 110 mm” oraz „Pojemnik antybakteryjny AntiVirus® (6szt) o minimalnych wymiarach wewnętrznych – długość 400 mm, średnica 115 mm” oraz „Specjalny pojemnik dezynfekujący AntiVirus®”. Zapisy te wskazują nazwy własne i rozwiązanie techniczne jednego producenta. Podkreślamy, że nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami UZP, jak również stoi w jawnej sprzeczności z interesem Zamawiającego. Wnosimy o wykreślenie tego wymogu dostawy pojemników samowyładowczych jak również rozwiązań wskazujących w tym PFU, na jednego producenta urządzeń.

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczty pneumatyczna

Pytanie 490

Zgodnie z zapisami PFU „Stacje będą w wykonaniu metalowym zgodnym z wymaganiami Inwestora (RAL 1013)”. Tak sformułowane wymaganie wskazuje na jednego dostawcę i ogranicza warunki konkurencji. Prosimy o dopuszczenie innych, zbliżonych do RAL1013 kolorów, stosowanych zwyczajowo dla urządzeń na oddziałach szpitalnych.

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczty pneumatyczna

Pytanie 491

Czy instalacja szpitalnej poczty pneumatycznej opisana dokładnie w PFU jest według Zamawiającego urządzeniem budowlanym w rozumieniu art. 3 p. 9 ustawy Prawo budowlane lub czy też nie jest?

Odpowiedź: Instalacja szpitalnej poczty pneumatycznej nie jest urządzeniem budowlanym w rozumieniu art. 3 p. 9 ustawy Prawo budowlane. W rozumieniu prawa budowlanego wykonanie instalacji poczty pneumatycznej jest instalowaniem urządzeń na obiektach budowlanych.

Pytanie 492

W dokumencie PFU Zamawiający zawarł wymagania dotyczące wykonawcy:

- wykonał co najmniej 3 instalacje systemu poczty pneumatycznej w jednostkach szpitalnych potwierdzone dokumentami przez jednostki Szpitalne, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, polegające na wykonaniu instalacji systemu Szpitalnego poczty pneumatycznej o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto, każda.

- wymaga przedstawienia przez potencjalnego wykonawcę swojej listy instalacji, które wykonał własnymi siłami, gdzie zastosowano identyczne rozwiązania, które są opisane w powyższej koncepcji, gdzie zastosowano identyczne rozwiązania, które są opisane w powyższej koncepcji (…). Na potwierdzenie powyższego Zamawiający wymaga minimum 3 listów referencyjnych z kontaktami do osób z tych jednostek, które mogą potwierdzić powyższe.

- dostawcą musi być spółka, która posiada dostateczne moce serwisowe dla zapewnienia serwisu non-stop z szybkim wejściem na usuwanie usterek, posiada dostateczne własne zapasy części zamiennych do natychmiastowego usuwania usterek, ma zagwarantowaną non-stop on-line pomoc producenta danej technologii itp.

Ze względu na fakt, że zapisy te nie wynikają z treści przepisów Rozdziału 4 „Zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego” Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, a warunki udziału w postępowaniu określone są w SWZ, wnosimy o usunięcie ww. zapisów z PFU.

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczty pneumatyczna

Pytanie nr 493 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy(zał. nr 2do SWZ):

Prosimy o udostępnienie treści promesy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład uzyskane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 54.

Pytanie nr 494 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy(zał. nr 2do SWZ):

Prosimy o potwierdzenie, iż wydłużenie gwarancji dotyczy tylko i wyłącznie robót budowlanych. Dostarczane urządzenia zaś mają być objęte 24-miesięcznym okresem gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż okres gwarancji na dostarczone urządzenia należy przyjąć zgodnie z § 14 ust. 2 pkt. 2) oraz kryterium oceny ofert zawartym w SWZ.

Pytanie nr 495 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy(zał. nr 2do SWZ):

-c Wzoru umowy: Prosimy o potwierdzenie, że czas 20 minut od powiadomienia dotyczy czasu reakcji na przystąpienie do uwolnienia osób z zablokowanej kabiny, a nie usunięcia usterki.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy, §14ust. 4lit b otrzymuje brzmienie:

- awarie urządzeń, instalacji oraz wad przedmiotu zamówienia oraz napraw przekraczające zakres konserwacji usuwane będą w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku awarii dźwigu osobowego w przypadku zablokowania kabiny z ludźmi – do uwolnienia osób Wykonawca przystąpi w czasie 20 minut od powiadomienia.

Pytanie nr 496 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy(zał. nr 2do SWZ):

§12 ust. 4lit c Wzoru Umowy: Prosimy o rozszerzenie zapisu o „z wyłączeniem elementów, których naprawa ze względów uzasadnionych technologicznie bądź produkcyjno-logistycznych przekracza 5 dni roboczych”.

Odpowiedź:  Błędne odwołanie do paragrafu umowy.

Pytanie nr 497 do  PFU(zał. nr7do SWZ): Branża budowlana:

W związku z koniecznością połączenia nowoprojektowanego budynku z istniejącym „C” zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji istniejącego obiektu w celu sporządzenia wyceny robót adaptacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego postępowania plik „Inwentaryzacje Budynku Głównego”.

Pytanie nr 498 do  PFU(zał. nr7do SWZ): Branża budowlana:

W związku z koniecznością połączenia nowoprojektowanego budynku z istniejącym zwracamy się z prośbą o określenie zakresu niezbędnych odtworzeń w istniejącym budynku. Czy Zamawiający oczekuje, aby pomieszczenia, które należy przebudować w celu umożliwienia komunikacji między łącznikami zostały wyremontowane w całości (tj. odmalowane, wymienione wykładziny, nowe sufity, wymienione oświetlenie) bądź wykończenie jedynie nowych i uszkodzonych elementów w związku z przebudową?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje aby zostały wymienione w obszarze prowadzonych prac wszystkie uszkodzone elementy tak aby wizualnie tworzyły jedną spójną całość.

Pytanie nr 499 do  PFU(zał. nr7do SWZ): Branża budowlana:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji istniejącej wymiennikowni w celu sporządzenia wyceny robót rozbiórkowych.

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pytaniu 443.

Pytanie nr 500 do  PFU(zał. Nr 7do SWZ): Branża budowlana:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji istniejącej pochylni dla niepełnosprawnych w celu sporządzenia wyceny robót rozbiórkowych.

Odpowiedź:  Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniach nr 398

Pytanie nr 501 do  PFU(zał. nr7do SWZ): Branża budowlana:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji istniejącego lądowiska w celu sporządzenia wyceny robót rozbiórkowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej, w celu zapoznania się z obiektem udostępnia dokumentację fotograficzną. Zamawiający może udostępnić dokumentację w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 502 do  PFU(zał. nr7do SWZ): Branża budowlana:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że pokrycie istniejącej wymiennikowni nie jest wykonane z azbestu.

Odpowiedź:  Pokrycie istniejącej wymiennikowni jest wykonane z papy termozgrzewalnej.

Pytanie nr 503 do  PFU(zał. nr7do SWZ): Branża budowlana:

Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego będzie podpisanie Umowy z odrębną firmą na świadczenie usług w zakresie pogotowia dźwigowego i konserwacji.

Odpowiedź:  Pogotowie dźwigowe i konserwacja są po stronie Wykonawcy w całym okresie gwarancji.

Pytanie nr 504 do  PFU(zał. nr7do SWZ): Branża budowlana:

Prosimy o załączenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz scenariusza pożarowego dla budynku C.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla Budynku WSZZ w Kielcach.

Pytanie nr 505 do  PFU(zał. nr7do SWZ): Branża budowlana:

W związku z zapisami PFU odnośnie poczty pneumatycznej zwracamy się z prośbą o załączenie dokumentacji Budynku Głównego (bank krwi) oraz budynku nr 16,w którym znajduje się laboratorium analityczne, w celu rzetelnego skalkulowania oferty.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania rzuty Budynku Laboratorium oraz Głównego Budynku.

Pytanie nr 506 do  PFU(zał. Nr 7do SWZ): Branża budowlana:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres opracowania projektu poczty pneumatycznej ma obejmować 5 stacji, tj. Blok operacyjny II Piętro, Sala Wybudzeniowa, Anestezjologia i Intensywna Terapia, sala operacyjna Parter, Bank Krwi.

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczty pneumatyczna

Pytanie nr 507 do  PFU(zał. nr7do SWZ): Branża budowlana:

Prosimy o potwierdzenie, że „traconych” funkcji Szpitala w miejscu połączenia istniejącej części z nowoprojektowanym łącznikiem nie należy przenosić w inne lokalizacje Szpitala.

Odpowiedź: Przeniesienie funkcji pomieszczeń jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 508 do  PFU(zał. nr7do SWZ): Branża budowlana:

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod zapisem punktu 1.1.4 Piwnice PFU–„Dowóz odpadów zapewniony korytarzem, pośrednio dedykowanym dźwigiem z każdej kondygnacji”. Czy Zamawiający zamierza przeznaczyć jeden dźwig do wyłącznej obsługi transportu brudnego?

Odpowiedź: Tak. 1 Dźwig będzie wyłącznie dla materiałów brudnych.

Pytanie nr 509 do  PFU(zał. Nr 7do SWZ): Branża budowlana:

Prosimy o załączenie aktualnej mapy zagospodarowania terenu całego Szpitala wraz z zaznaczeniem miejsc, w których Zamawiający oczekuje wykonania informacji wizualnej oraz wskazanie punktów zasilających do wykonania podświetlenia informacji wizualnej zewnętrznej.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje od Wykonawcy na etapie wykonania dokumentacji projektowej zaproponowania miejsca wykonania informacji wizualnej.

Pytanie nr 510 do  PFU(zał. nr7do SWZ): Branża budowlana:

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie Klatki Faradaya, wykończenie wewnątrz oraz wykonanie instalacji zasilających rezonans znajduje się z zakresie dostawcy sprzętu.

Odpowiedź: dostawa i montaż klatki Faradaya znajduje się w zakresie postępowania, natomiast dane rezonansu magnetycznego Zamawiający przekaże na etapie realizacji inwestycji.

Pytanie nr 511 do  PFU(zał. nr7do SWZ): Branża budowlana:

Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie drogi transportowej dla dostarczanych urządzeń, które nie są objęte niniejszym postępowaniem (z wyłączeniem otworów technologicznych) znajduje się po stronie dostawcy urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że po stronie Wykonawcy jest wykonanie jedynie otworów technologicznych w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Pytanie nr 512 do  PFU(zał. nr7do SWZ): Branża budowlana:

Prosimy o potwierdzenie, iż w momencie rozpoczęcia prac montażowych urządzeń nieobjętych niniejszym postępowaniem oraz po ich zakończeniu, do momentu odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora, odpowiedzialność za zamontowane urządzenia ponosi dostawca urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że odpowiedzialność za zamontowane urządzenia ponosi dostawca urządzenia.

Pytanie nr 513 do  PFU(zał. nr7do SWZ): Branża budowlana:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest już w posiadaniu sprzętu/urządzeń, który nie znajduje się w zakresie niniejszego postępowania a który należy zamontować przez otwory technologiczne bądź zapewni jego dostawę w terminach wynikających z konieczności wykonywania prac przez wykonawcę.

Odpowiedź:  Zamawiający nie posiada urządzeń,  które należy zamontować przez otwory technologiczne. Termin zabudowy otworów technologicznych zostanie uzgodniony z Wykonawcą w trakcie realizacji inwestycji.

Pytanie nr 514 do  PFU(zał. nr7do SWZ): Branża budowlana:

Prosimy o potwierdzenie, że instalacje specjalistyczne takie jak np. Szafy zasilające dla urządzeń dostarczanych są poza zakresem niniejszego postępowania znajdują się w zakresie dostawcy sprzętu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 515 do  PFU(zał. nr7do SWZ): Branża budowlana:

Prosimy o potwierdzenie, że zadaszenia nad wejściami do budynku przy klatkach schodowych oraz wejściem głównym należy zaprojektować w taki sposób, aby spełniał minimalne wymagania stawiane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Odpowiedź: Daszki nad wejściami należy zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, natomiast daszek nad wejściem głównym ma wizualnie być spójny z wizualizacją.

Pytanie nr 516 do  PFU(zał. nr7do SWZ): Branża elektryczna:

Prosimy o wskazanie na planie zagospodarowania dokładnej lokalizacji istniejącej rozdzielnicy średniego napięcia, z której planowane jest zasilanie nowej stacji transformatorowej. Dane te są niezbędne do oszacowania długości linii kablowych SN zasilających nową stację transformatorową.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego postepowania rzut ze wskazaniem dokładnej lokalizacji rozdzielnicy średniego napięcia.

Pytanie nr 517 do  PFU(zał. Nr 7do SWZ): Branża elektryczna:

Prosimy o przekazanie planu budynków szpitala (Budynek Główny, ŚCN, ŚCP, ŚCK, Budynek działu zamówień publicznych, Budynek parkingu) wraz ze wskazaniem w tych budynkach lokalizacji poszczególnych głównych punktów dystrybucyjnych i serwerowni, do których wymagane jest doprowadzenie linii światłowodowych i kabli wieloparowych z nowoprojektowanego budynku. Dane te są niezbędne do oszacowania długości poszczególnych odcinków linii światłowodowych i wieloparowych.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania poglądową mapkę sytuacyjną ze wskazaniem lokalizacji ww. budynków oraz mapka lokalizacji poszczególnych głównych punktów dystrybucyjnych i serwerowni

Pytanie nr 518 do  PFU(zał. nr7do SWZ): Branża elektryczna:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dokładna lokalizacja nowej stacji transformatorowej obsługującej blok operacyjny będzie określona przez projektanta na etapie sporządzania dokumentacji technicznej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że lokalizacja nowej stacji transformatorowej obsługującej blok operacyjny będzie określona przez projektanta na etapie sporządzania dokumentacji technicznej.

Pytanie nr 519 do  PFU(zał. nr7do SWZ): Branża elektryczna:

W opisie PFU zawarty jest zapis o doprowadzeniu światłowodu do każdej kolumny anestezjologicznej i chirurgicznej. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w jakim celu mają być wykorzystywane połączenia światłowodowe w kolumnie anestezjologicznej i chirurgicznej? Prosimy również określenie typu światłowodu oraz punktu, do którego światłowód z kolumn ma być doprowadzony.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż, wykonane połączenia  światłowodowe w kolumnie anestezjologicznej i chirurgicznej będą wykorzystywane do podłączenia zewnętrznych urządzeń medycznych w celu umożliwienia transmisji sygnału do sieci teleinformatycznych. Połączenia powinny być doprowadzone do lokalnych punktów dystrybucyjnych standardzie  światłowodów  SM.

Pytanie nr 520 do  PFU(zał. nr7do SWZ): Branża elektryczna:

Proszę o potwierdzenie, że wymagania dla Serwerowni opisane w p 2.7.2 dla jednostki UPS dotyczą UPSa obsługującego Serwerownię.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymagania dla Serwerowni opisane w p 2.7.2 dla jednostki UPS dotyczą UPSa obsługującego Serwerownię.

Pytanie nr 521 do  PFU(zał. nr7do SWZ): Branża elektryczna:

Zamawiający wymaga dostarczenia UPS dla sieci separowanej IT z czasem podtrzymania 120min. Pragniemy zauważyć, że ciężar samych baterii będzie wynosił ok 13-14ton, a obszar na ich składowanie to ok 80m2. Europejska normaPN_HD_60364_7_710_2012określa czas podtrzymania napięcia na UPS dla sieci separowanej 60min. Prosimy zatem Zamawiającego o potwierdzenie tak zawyżonych wymagań co do czasu podtrzymania względem normy PN_HD_60364_7_710_2012.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia z czas podtrzymania wyłącznie dla urządzeń medycznych zlokalizowanych w obrębie strefy bloków operacyjnych. Dla urządzeń medycznych dla których nie jest dedykowany lokalny UPS.

Pytanie nr 522 do  PFU(zał. nr7do SWZ): Wyposażenie:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy info kiosk, pętla indukcyjna oraz podświetlana tablica są w zakresie postępowania przetargowego? Jeśli tak prosimy o przekazanie wytycznych oraz wymiarów w celu sporządzenia szczegółowej kalkulacji.

Odpowiedź:  Info kiosk z pełnym oprogramowaniem, mapą, pętla indukcyjna oraz podświetlana tablica są w zakresie postępowania przetargowego. Infokiosk parametry zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ, załącznik nr 4do PFU Zestawienie wyposażenia. Pętla indukcyjna zgodnie z wymaganiami „Standardów Dostępność Plus dla zdrowia”, tablica podświetlana zgodnie z dokumentacja projektową wykonaną przez Wykonawcę.(Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)

Pytanie nr 523 do  PFU(zał. nr7do SWZ): Wyposażenie:

Zamawiający przewiduje wytwarzanie na salach operacyjnych kart zużycia instrumentarium oraz kart znieczuleń. Wykonawca przewidzi odpowiednie urządzenie kompatybilne z System Integracji, które umożliwi wykonanie w/w procedur. Prosimy zatem Zamawiającego o wyjaśnienie, ewentualnie o potwierdzenie, że opisana Stacja Przeglądowa wchodząca w skład Systemu Integracji spełni te oczekiwania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż  planuje w przyszłości uruchomienie oprogramowania pozwalającego na generowanie na salach operacyjnych kart zużycia instrumentarium oraz kart znieczuleń. W związku z tym oferowana stacja przeglądowa nie może mieć ograniczeń uniemożliwiających uruchomienie takiego oprogramowania oraz musi posiadać możliwości podłączenia urządzeń zewnętrznych typu skaner/czytnik kodów.

Pytanie nr 524

W opublikowanym do postępowania przetargowego dokumencie: Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania „utworzenie zintegrowanego bloku operacyjnego w punkcie 2.5.2.15 „Poczta pneumatyczna” Zamawiający wskazuje w opisie jednoznacznie na jedno rozwiązanie jednego producenta co  nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami UZP, jak również stoi w jawnej sprzeczności z interesem Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuszcza w formule „zaprojektuj i wybuduj” zaoferowanie i a wcześniej zaprojektowanie nowoczesnego rozwiązania technicznego szpitalnej poczty pneumatycznej, spełniającej obecne wymagania dla obiektów szpitalnych?

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczty pneumatyczna

Pytanie nr 525

W dokumencie PFU Zamawiający sformułował zapis w punkcie „Zakres opracowania: Projektowany system musi charakteryzować się dużą przepustowością, dlatego wymagane jest zaprojektowanie go jako instalacji wieloliniowej, której sercem będzie nowoczesna w pełni wydajna centrala przejazdowa typu karuzelowego z 24 mobilnymi magazynami na pojemniki transportowe, która daje możliwość rozbudowy systemu do 10 linii oraz umożliwia przekazywanie priorytetowych  przesyłek przed przesyłkami zwykłymi bez jakichkolwiek przestojów lub kolejkowania ”

Jest to zapis wymuszający konkretne rozwiązanie, który po pierwsze wymaga zastosowania przestarzałej, awaryjnej technologii, a po drugie dodatkowo jest to wskazanie na wyłącznie jednego producenta. Wnosimy o zmianę zapisów dla wymagań ogólnych szczegółowych w zakresie poczty pneumatycznej.

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczty pneumatyczna

Pytanie nr 526

W dokumencie PFU Zamawiający sformułował zapis w punkcie „Zakres opracowania: „Aby wzmocnić bezpieczeństwo systemu oraz personelu dodatkowo będą zastosowane również specjalne stacje antybakteryjne z wysokowydajnymi filtrami Hepa H14 w technologii AntiVirus, ponadto system będzie także wyposażony w specjalną bramę dezynfekującą AntiVirus czyli automatyczny system dezynfekcji pojemników poprzez zastosowanie promieniowania UV-C, wspomaganą przez specjalny pojemnik dezynfekujący z czterostopniowym procesem czyszczenia oraz dezynfekcji rurociągu zgodny z normą PN EN 17272”

Wnosimy o wykreślenie tych zapisów z kilku względów:

- AntiVirus Ò” która dotyczy produktów określonego dostawcy co po raz kolejny nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami UZP, jak również stoi w jawnej sprzeczności z interesem Zamawiającego.

- Wymagany automatyczny system dezynfekcji z takim ujęciu technicznym daje niski stopień dezynfekcji pojemnika w stosunku do klasycznego rozwiązania dezynfekcji pojemników.

- Zapisy czy sformułowania w/w opisie stanowią wyłącznie marketingowy opis niepoparty fizycznymi badaniami ich skuteczności.

- Żaden producent ma stacji, które można nazwać „antybakteryjne” ponieważ bakterie czy wirusy utrzymują się na różnych powierzchniach. Można wyłącznie zminimalizować ich ilość na danej powierzchni poprzez określone działania.

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczty pneumatyczna

Pytanie nr 527

W dokumencie PFU Zamawiający sformułował zapis w punkcie: Opis ogólny instalacji poczty pneumatycznej następujący wymóg: „Nowo projektowana instalacja poczty pneumatycznej do transportu próbek materiału biologicznego, krwi itd. będzie składała się z 5 stacji nadawczo odbiorczych z zabezpieczonym odbiorem wyposażonych w wewnętrzne w pełni automatyczne magazyn z możliwością automatycznego odesłania pojemnika w przypadku nieodebrania przez użytkownika oraz 1 stacji samowyładowczej w Laboratorium oraz 1stacji nadawczo-odbiorczej w laboratorium służącej do przesyłania dokumentacji medycznej. Stacje nadawczo-odbiorcze zlokalizowane będą w miejscach łatwo dostępnych dla personelu medycznego (Blok operacyjny II Piętro, Sala Wybudzeniowa, Anestezjologia i Intensywna terapia, sala operacyjna Parter, Bank Krwi).”

Wnosimy o wykreślenie tego zapisu z powodu z sprzeczności w opisie PFU w zakresie stacji. Zamawiający wymaga, aby stacje były montowane w miejscach dostępu wyłącznie przez personel medyczny, a jednocześnie wymaga rozwiązań technicznych (w/w opisanych) które ograniczają dostęp do stacji i szybkiego odbioru pojemnika co w znaczący sposób  podnosi kosztowność projektu.

Jedocześnie wymóg „1 stacji samowyładowczej w Laboratorium oraz 1stacji nadawczo-odbiorczej w laboratorium służącej do przesyłania dokumentacji medycznej.” Jest rozwiązaniem technicznym ograniczającym przestrzeń w laboratorium oraz zmniejszającym wydajność systemu.

Wnosimy o możliwość zaprojektowania i dostawy systemu gwarantującego bezpieczeństwo przesyłek w ujęciu ergonomii i bezpieczeństwa dostawy i odbioru zawartości pojemników, oraz możliwości dostawy stacji gwarantujących niską awaryjność oraz ustaloną ergonomię i bezpieczeństwo pracy personelu. (Czego nie daje wymagana stacja samowyładowcza.)

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczty pneumatyczna

Pytanie nr 528

W dokumencie PFU Zamawiający sformułował zapis w punkcie: Główne elementy systemu poczty pneumatycznej, że: „Sama jednostka sterująca musi być wyposażona w zabezpieczenie systemowe – klucz HW (zabezpieczenie centrali przed nadużyciem) i wymagane, dalej wyspecyfikowane wyposażenie programowe.”

Zapis ten po raz kolejny wskazuje na jednego producenta oraz wymusza ograniczania dostępności systemu dla użytkownika końcowego w czasie okresu gwarancyjnego oraz barku dostępności do systemu po okresie gwarancji co jest w sprzeczności z interesem Zamawiającego.   Wnosimy o wykreślenie tego zapisu.

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczty pneumatyczna

Pytanie nr 529

W dokumencie PFU Zamawiający sformułował zapis strona 87: ” Samowyładowczy pojemnik antybakteryjny AntiVirus® (6szt) o minimalnych wymiarach wewnętrznych – 260 mm, średnica 110 mm” oraz „Pojemnik antybakteryjny AntiVirus® (6szt) o minimalnych wymiarach wewnętrznych – długość 400 mm, średnica 115 mm” oraz „Specjalny pojemnik dezynfekujący AntiVirus®” Zamawiający po raz kolejny w dokumencie  PHU wskazuje nazwy własne i rozwiązanie techniczne jednego producenta. Podkreślamy, że nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami UZP, jak również stoi w jawnej sprzeczności z interesem Zamawiającego. Wnosimy o wykreślenie tego wymogu dostawy pojemników samowyładowczych jak również rozwiązań wskazujących tym PFU, na jednego producenta urządzeń tj. firmę Sumetzberger, dystrybuowanych w Polsce przez firmę Profitube Poland Sp. z o.o. Brak zmian w dokumentacji spowodować może skierowaniem sprawy do UZP.

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją PFU pkt. 2.5.2.15 Poczty pneumatyczna

Pytanie nr 530 Dotyczy wadium:

Prosimy o podanie dokładnej nazwy i adresu beneficjenta w przypadku wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Jako Beneficjenta gwarancji należy oznaczyć:

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania wszystkie załączniki do niniejszego pisma oraz Załącznik_nr 8.3_do_SWZ__lampa operacyjna z ochroną RTG. po modfikacji, Załącznik nr 4 do PFU Zestawienie wyposażenia technologicznego 1.03 po modyfikacji i Modyfikację PFU pkt. 2.5.2.15 Poczta pneumatyczna

Wprowadzona powyżej modyfikacja zapisów SWZ jest wiążąca i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty.

ZMIANA TREŚCI SWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp informuje, iż dokonał zmiany treści SWZ poprzez przekazanie w dniu 20.04.2023 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej „ogłoszenia o sprostowaniu” w poniższym zakresie:

- Zmianie ulegnie treść punktu 11 ppkt 2 b I ) SWZ (Warunki udziału w postępowaniu).

- Zmianie ulegnie treść punktu 26 SWZ (Termin związania ofertą).

- Zmianie ulegnie treść punktu 31 i 32 SWZ (Składanie i Otwarcie ofert)

Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 5 ustawy Pzp udostępni zmianę treści SWZ na stronie prowadzonego postępowania   w dniu 25.04.2023 r. po publikacji ogłoszenia o sprostowaniu przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Bartosz Stemplewski