ZP/70/2023/ES												Załącznik nr 2a

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 1: Materiały zużywalne do oznaczania grupy krwi

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-JAKOŚCIOWE OFEROWANYCH KART ORAZ OFEROWANEGO

(DO UŻYCZENIA NA 24 MIESIĄCE)

ANALIZATORA DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH

W ILOŚCI 2 SZTUK

Producent, model/typ, rok produkcji, stan: zgodnie z wypełnionym wykazem do oceny parametrów technicznych

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Wymagana wartość | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator automatyczny do badań serologicznych, nablatowy - 2 sztuki | TAK | TAK/NIE* |
|  | Analizator główny fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022r i analizator back-up używany wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020r. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wykonawca dostarcza stół do każdego z dwóch analizatorów. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera, pracujący w oparciu o technikę mikrotestów kolumnowych żelowych i wykonujący wszystkie podane w formularzu asortymentowo-cenowym badania. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Karty zawierające 6 - 8 mikrokolumn reakcyjnych wypełnionych podłożem separującym. Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pojemność analizatora 1 i 2– ilość jednorazowo ładowanych próbek – nie mniej niż 50. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pojemność analizatora 1 i 2 – ilość jednorazowo ładowanych kart – nie mniej niż 170. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Oznaczanie pełnych grup krwi łącznie z badaniem przesiewowym na obecność przeciwciał odpornościowych - nie mniej niż 20 próbek/godzinę. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Analizator otwierający pojedyncze kolumienki w kartach. 100% wykorzystania kart. | TAK | TAK/NIE* |
|  | System wykrywania skrzepów i korka w próbce. | TAK | TAK/NIE* |
|  | System usuwania zużytych kart, wykluczający kontakt z materiałem zakaźnym. Wbudowany w analizator, automatyczny system przenoszenia kart do pojemnika na odpady – bez udziału operatora. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Te same odczynniki i karty (te same pozycje asortymentowe) do wykonywania testów, zarówno przy użyciu manualnego back up jak i automatu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Analizator musi obsługiwać próbki krwi jednocześnie pobrane w systemie aspiracyjno-próżniowym oraz próżniowym. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość pracy z probówkami pierwotnymi systemów zamkniętego pobierania krwi (średnica 9 – 17 mm) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczny odczyt kart przez czytnik / kamerę automatycznego analizatora. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Analizatory wyposażone w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wszystkie odczynniki tj. karty, krwinki wzorcowe, materiały eksploatacyjne itp. wymienione w załączniku nr 4 do SWZ oraz analizator muszą być kompatybilne ze sobą oraz z zaoferowanym analizatorem. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Płyny płuczące w formie skoncentrowanej. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Analizator przystosowany do pracy ciągłej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez potrzeby wyłączania. [Zamawiający dopuszcza analizatory z procedurą restartu (wyłączenia i włączenia) jeden raz w tygodniu] (Zamawiający dopuszcza, aby analizator był gotowy do pracy 24h/7 dni w tygodniu, bez konieczności dodatkowego płukania/odkażania po wyjściu z trybu „stan-by” przed wykonaniem kolejnej partii badań) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Analizator musi pracować w trybie wolnego dostępu – umożliwiając rozpoczęcie wykonywania badań, łącznie z zakropleniem materiału badanego, w trakcie trwania procedury wykonywania badań zleconych wcześniej oraz posiadać funkcję wykonywania badań pilnych (STAT). | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora, tj.: - wirówki: kontrola prędkości wirowania, - inkubatora: temperatura inkubacji, - systemu pipetującego: kontrola objętości pipetowania, - odczynników. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pozytywna identyfikacja badanych próbek oraz odczynników przy pomocy kodów kreskowych. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczny system powiadamiania operatora (w realnym czasie) m. in. o: - aktualnym stanie odczynników, kart, - niewystarczającej do wykonania zaplanowanych badań ilości odczynników / kart. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Grupa krwi układu ABO/Rh i izoaglutyniny A1,B - na jednej karcie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Termin ważności mikrokart – nie mniej niż 6 miesięcy od daty dostarczenia. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Termin ważności krwinek wzorcowych i zestawów do codziennej wewnętrznej kontroli jakości – 4-5 tygodni od daty dostarczenia | TAK | TAK/NIE* |
|  | Brak koniecznej oraz rekomendowanej inkubacji kart do oznaczania grupy krwi (antygeny układu AB0, antygen D z dwóch różnych klonów i rewers na krwinkach A1 i B). | TAK | TAK/NIE* |
|  | Czas wirowania nie przekraczający 10 minut. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Archiwizacja danych bezpośrednio z analizatora | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wymagane oprogramowanie analizatora w języku polskim. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w momencie instalacji instrukcji obsługi w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzeń. | TAK | TAK/NIE* |
|  | W ramach zaoferowanej wartości brutto Wykonawca zobowiązuje się do pomocy merytorycznej w trakcie trwania umowy. | TAK | TAK/NIE* |
|  | System podtrzymywania napięcia zasilania analizatora z czasem działania nie mniejszym niż 30 minut | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zapewnienie podłączenia dostarczonych analizatorów do posiadanego przez Zamawiającego systemu Laboratoryjnego firmy Marcel – transmisja dwukierunkowa. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wykonawca zapewni system backup w postaci systemu manualnego: wirówki, inkubatora i pipety (1 sztuka elektroniczna, 1 sztuki mechaniczna), działających przy użyciu tych samych odczynników co analizatory podstawowe. | TAK | TAK/NIE* |
|  | W celu uruchomienia analizatora Wykonawca w ramach wartości umowy dostarczy odczynniki, karty/kasety, materiały kontrolne i zużywalne niezbędne do przeprowadzenia pełnej walidacji | TAK | TAK/NIE |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę”  w pozycjach TAK/NIE* prosimy niewłaściwe skreślić lub zaznaczyć  właściwe stwierdzenie bez konieczności opisywania  oferowanego parametru.

- W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

Wykaz do oceny parametrów technicznych

Pakiet 1: Materiały zużywalne do oznaczania grupy krwi

| Wykonawca jest zobowiązany podać poniższe dane: | ANALIZATOR I | ANALIZATOR II |
| --- | --- | --- |
| PRODUCENT |  |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |  |
| MODEL/TYP |  |  |
| ROK PRODUKCJI |  |  |
| STAN | NOWY* UŻYWANY DOTYCHCZAS PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO * UŻYWANY PRZEZ INNĄ JEDNOSTKĘ NIŻ ZAMAWIAJĄCEGO * *niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć | NOWY* UŻYWANY DOTYCHCZAS PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO * UŻYWANY PRZEZ INNĄ JEDNOSTKĘ NIŻ ZAMAWIAJĄCEGO * *niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć |

| Lp. (analogicznie do zał. nr 2a do SWZ | Opis parametru, funkcji | Punktacja | Wartość oferowana przez Wykonawcę (w pozycjach TAK/NIE* gdzie Zamawiający nie wpisał „podać (…)” prosimy niewłaściwe skreślić lub zaznaczyć właściwe stwierdzenie bez konieczności opisywania oferowanego parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator otwierający pojedyncze kolumienki w kartach. 100% wykorzystania kart. Technologia jednoczesnego otwierania kart i dozowania przy pomocy igły | TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE* |
| 2. | Wszystkie oferowane karty do oznaczeń grup krwi zawierają kolumnę z kontrolą wewnętrzną | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. | TAK/NIE* |
| 3. | Karty grupy krwi noworodka zawierające 2 odczynniki anty-D z dwóch klonów (antyDVI+ oraz anty-DVI-), oraz mikrokolumny żelowe do BTA wypełnione surowicą poliwalentną i monowalentną. | TAK - 5pkt. NIE - 0 pkt. | TAK/NIE* |
| 4. | Karty noworodkowe posiadają mikrokolumny żelowe do oznaczania BTA wypełnione zarówno surowicą antyglobulinową poliwalentną, jak i monowalentną IgG | Tak - 5 pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGA!

Punktacja w każdym punkcie dotyczy zbiorczo obydwu zaoferowanych analizatorów