## Pakiet nr 1
|  | Formularz asortymentowo cenowy |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
(Załącznik nr ………. do umowy)
Pakiet Nr 1 - Wskaźniki chemiczne - kontrola pakietu
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Wykonawca zobowiązany jest podać nr certyfikatu i okres ważności, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974)- stosowne oświadczenie.
1 |  | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji parą wodną • z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C -7 min, 121°C – 20 min. • wskaźnik typu 4 wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 11140-1 • typ testu, sposób przebarwienia, parametry umieszczone na teście • przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu • przebarwienie po procesie trwałe umożliwiające archiwizację • nietoksyczny, bez metali ciężkich Szerokość wskaźnika nie większa niż 22mm | szt. | 60000 |  |  | 0
2 |  | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu • z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 100% tlenek etylenu, temp 37°C oraz 55°C • wskaźnik typu 4 wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 11140-1 • typ testu, sposób przebarwienia i parametry umieszczone na teście • przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu • przebarwienie po procesie trwałe umożliwiające archiwizację • nietoksyczny, bez metali ciężkich Szerokość wskaźnika nie większa niż 22mm | szt. | 10000 |  |  | 0
3 |  | Zintegrowany wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji parą wodną • z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C – 7 min, 121°C – 20 min. • wskaźnik typu 5 wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 11140-1 oraz EN 867-1 • integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje przesuwanie substancji wskaźnikowej w polu testowym • oddzielne okienko do potwierdzenia odczytu wyniku • typ testu, sposób przebarwienia i parametry umieszczone na teście • przebarwienie jednoznaczne, łatwe do interpretacji • przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację • technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji • nietoksyczny, bez metali ciężkich Szerokość wskaźnika nie większa niż 22mm | szt. | 80000 |  |  | 0
4 |  | Zintegrowany wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu • z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 100% tlenek etylenu, temp 37°C oraz 55°C • wskaźnik typu 5 wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 11140-1 oraz EN 867-1. substancja wskaźnikowa umieszczona liniowo. Po procesie sterylizacji jeżeli spełniono 4 krytyczne parametry procesu kolor wskaźnika zmienia się jednoznacznie, w sposób łatwy do interpretacji • typ testu, sposób przebarwienia umieszczone na teście • przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację • technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji • nietoksyczny, bez metali ciężkich Szerokość wskaźnika nie większa niż 22mm | szt. | 600 |  |  | 0
5 |  | Zestaw symulacyjny kontroli wsadu - przyrząd testowy PCD, zgodny z poniższymi parametrami: - zestaw posiada wbudowaną wężownicę o długości 1,5 m. - kompatybilny z testami typu 5 i 6, testami biologicznymi do kontroli procesu sterylizacji parą wodną. - Przyrząd kontrolny wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej specjalną powłoką silikonu w celu zachowania równej temperatury w całym zestawie kontrolnym oraz ochrony przed poparzeniem personelu. Przeznaczony na 1000 cykli | szt. | 8 |  |  | 0
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
Wymagania dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek wskaźników chemicznych - 5 sztuk z każdej pozycji.

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ
|  | Formularz asortymentowo cenowy |  |  |  |  | (Załącznik nr ... do umowy)
Pakiet Nr 2 - Wskaźniki emulacyjne
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Wykonawca zobowiązany jest podać nr certyfikatu i okres ważności, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974)- stosowne oświadczenie.
1 |  | Emulacyjny wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji parą wodną - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 1) 134°C – 7 min, 121°C – 20 min. - wskaźnik typu 6 wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 11140 - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje jednoznaczne przebarwienie substancji testowej - klasa testu, sposób przebarwienia i parametry umieszczone na teście - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - nietoksyczny, bez metali ciężkich Szerokość wskaźnika nie większa niż 19mm | szt. | 10000 |  |  | 0
2 |  | Emulacyjny wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji parą wodną - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 3) 134°C – 18 min - wskaźnik typu 6 wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 11140 - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje jednoznaczne przebarwienie substancji testowej - klasa testu, sposób przebarwienia i parametry umieszczone na teście - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - nietoksyczny, bez metali ciężkich Szerokość wskaźnika nie większa niż 22mm | szt. | 200 |  |  | 0
3 |  | Jednorazowy, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, pakiet kontrolny typu Bowie – Dick`a o parametrach 134º C – 3,5 min. - kontrolujący penetrację i jakość pary, - symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy nie mniejszy niż 12cmX12cm wykazujący obecność powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, przegrzanie pary, - kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. - Pakiet zgodny z normą ISO11140-4. Wymagane dołączenie dokumentu potwierdzającego zgodność z ISO 11140 wydanego przez niezależną organizację notyfikowaną w postaci certyfikatu, na którym znajduje się kod i nazwa producenta. - Na odwrocie arkusza testowego nadrukowane pola do wpisania informacji ewidencyjnych. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny. | szt. | 100 |  |  | 0
4 |  | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., - wskaźnik w technologii klasy 6 w opakowaniach: 400 szt. + przyrząd PCD. - Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. - Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. | szt. | 10000 |  |  | 0
5 |  | Test do kontroli sterylizatora typu Bowie&Dick klasa 2 wg PN-EN ISO 11140, kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego. Test składa sie z dwuelementowej kapsuły - jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej, druga z porowatego metalu - oraz z niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepnego wskaźnika dostosowanego do parametrów 134ºC/3,5 min. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Każde opakowanie zawiera 400 wskaźników i przyrząd PCD. | szt. | 2000 |  |  | 0
6 |  | Zintegrowany wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 100% tlenek etylenu, temp 36°C oraz 55°C - wskaźnik typu 5 wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 11140 - klasa testu i sposób przebarwienia umieszczone na teście - informacja o parametrach testu znjduje się na każdym opakowaniu - przebarwienie jednoznaczne, w postaci kółka, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - nietoksyczny, bez metali ciężkich Szerokość wskaźnika nie większa niż 22mm | szt. | 600 |  |  | 0
7 |  | Test poprawnej pracy zgrzewarki, do kontroli jakości zgrzewu: - z możliwością zastosowania do zgrzewarek rotacyjnych - prawidłowy wynik po zyskaniu integracji krytycznych parametrów tj: nacisk, temperatura, czas - testy wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11607/ PN EN 868 - wynik jednoznaczny, łatwy do odczytu - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego łatwą archiwizację - nietoksyczny Nie zawiera folii w obszarze testowym | szt. | 2500 |  |  | 0
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
Wymagania dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek testów poz. 3 - 2 sztuki, poz.1,2,6,7 po 5 szt.

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 1 do SWZ
|  | Formularz asortymentowo cenowy |  |  |  |  | (Załącznik nr …….. do umowy)
Pakiet Nr 3 - Naboje EO
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Wykonawca zobowiązany jest podać nr certyfikatu i okres ważności, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974)- stosowne oświadczenie.
1 |  | Naboje gazowe do sterylizatora gazowego 3M, zawierające 100 gram czystego EO, zgodne z instrukcją użytkowania sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora na podstawie oświadczenia producenta sterylizatora. Przeznaczone do modelu 4xl i 5xl oraz 5GS | szt. | 600 |  |  | 0
2 |  | Oryginalny papier do drukarki sterylizatora gazowego Steri-Vac 5xl (modele produkowane od 2000r-numer seryjny powyżej 720000) i Steri-Vac 8xl oraz 5GS i 8GS. Rolka 79mm x 30m. | szt. | 10 |  |  | 0
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
Wymagania dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek z poz. 1 w ilości 2 sztuk.

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 2 do SWZ
|  | Formularz asortymentowo cenowy |  |  |  |  | (Załącznik nr ….. do umowy)
Pakiet Nr 4 - Testy kontroli mycia i dezynfekcji
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Wykonawca zobowiązany jest podać nr certyfikatu i okres ważności, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974)- stosowne oświadczenie.
1 |  | Wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, - Zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1 tj. 6% dla czasu i 1°C dla temperatury - integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę substancji wskaźnikowej w polu testowym - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji w formie papierowej - nietoksyczny | szt. | 2500 |  |  | 0
2 |  | Test skuteczności mycia mechanicznego w myjni-dezynfektorze - z możliwością zastosowania w: programie termicznym oraz programie termiczno-chemicznym myjni dezynfektora - testy wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 15883:2006 - z naniesioną z czterech stron substancją testową, odpowiadającą zanieczyszczeniom brudnych narzędzi chirurgicznych ( nie tylko krew) - substancja testowa na plastikowym, przezroczystym podłożu, naniesiona w sposób warstwowy oraz nierównomierny - wielkość testu umożliwia wklejenie do dokumentacji w formie papierowej - odczyt jednoznaczny, łatwy do interpretacji - nietoksyczny | szt. | 15000 |  |  | 0
3 |  | Uchwyt wielkrotnego użytku, wykonany ze stali nierdzewnej, do utrzymania arkusza testowego wskaźnika kontroli mycia mechanicznego, umożliwiający kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Uchwyt w postaci "klipsa", otwierany w celu łatwego umieszczania i wyciągania arkusza testowego. | szt. | 4 |  |  | 0
4 |  | Przyrząd do kontroli skuteczności mycia kanałowego wyrobów medycznych o przekroju kaniulowym w myjniach dezynfektorach. Zbudowany w teflonowej rurki zakończonej z jednejstrony kapsułą na wskaźnik kontroli skuteczności mycia z drugiej strony możliwość podłączenia do złącza luer-lock wózka MIC. | szt. | 2 |  |  | 0
5 |  | Wskaźnik kontroli mycia mechanicznego kanałowych wyrobów medycznych kompatybilny z przyrządem opisanym w pozycji 4. Odczyt jednoznaczny do interpretacji. Wykonany w technologii umożliwiającej dokumentowanie wyników. | szt. | 1000 |  |  | 0
6 |  | Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych, gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest umieszczana w oddzielnej fiolce. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor już w 5 sekund z jasnożółtej na niebieską. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg. | szt. | 300 |  |  | 0
7 |  | Czyściki elastyczne do czyszczenia kanałów o wąskim przekroju. W zestawie z podajnikiem i obcinarką: - Czyścik miękki - śr. 3 mm - zwój 10 m - Czyścik bardzo szorstki - śr. 3 mm - zwój 10 m - Czyściki dwustronne - śr. 3 mm, dł. 15 cm - 100 szt. - Czyściki miękkie - śr. 9 mm, dł. 30 cm - 50 szt. - Czyściki miękkie - śr. 12 mm, dł. 30 cm - 50 szt. - Czyściki szorstkie - śr. 15 mm, dł. 30 cm - 20 szt. - Czyścik bardzo szorstki - śr. 15 mm - zwój 5 m | kpl. | 2 |  |  | 0
8 |  | Zestaw uzupełniający czyścików elastycznych do posiadanego dozownika: - Czyścik miękki - śr. 3 mm - zwój 10 m - Czyścik bardzo szorstki - śr. 3 mm - zwój 10 m - Czyściki dwustronne - śr. 3 mm, dł. 15 cm - 100 szt. - Czyściki miękkie - śr. 9 mm, dł. 30 cm - 50 szt. - Czyściki miękkie - śr. 12 mm, dł. 30 cm - 50 szt. - Czyściki szorstkie - śr. 15 mm, dł. 30 cm - 20 szt. - Czyścik bardzo szorstki - śr. 15 mm - zwój 5 m | kpl. | 20 |  |  | 0
9 |  | Czyściki elastyczne, podwójne do czyszczenia kanałów o wąskim przekroju. - O średnicy 3mm, długość 15 cm - Dwustronne: bawełniano-nylonowe - Pakowane do 100 szt | op. | 70 |  |  | 0
10 |  | Czyściki elastyczne do czyszczenia kanałów o wąskim przekroju. - O średnicy 9 mm, długości 30 cm - Miękkie, wykonane z poliestru - Pakowane po 50szt | op. | 70 |  |  | 0
11 |  | Czyściki elastyczne do czyszczenia kanałów o wąskim przekroju. - O średnicy 12 mm, długości 30 cm - Miękkie, wykonane z poliestru - Pakowane po 50szt | op. | 70 |  |  | 0
12 |  | Nietoksyczne pisaki, do znakowania opakowań sterylizacyjnych, tusz wodoodporny, szybkoschnący, odporny na działanie ciepła i kwasów, oraz na sterylizację w S,EO,FO, Średnica ok.1 mm, kolor czarny | szt. | 300 |  |  | 0
13 |  | Tabliczki identyfikacyjne wykonane z tworzywa sztucznego, w tym polipropylanu i włókna szklanego, posiadające w 3 rogach otwór umożliwiający zamocowanie tabliczki przy pomocy oczka lub opaski zaciskowej, możliwość stosowania w myjni-dezynfektorze oraz w sterylizatorach, z możliwością trwałego nanoszenia liter markerem wodoodpornym, bezolejowym. - wymiary około 9 x 4 cm, - przeznaczone do długotrwałego użytkowania - tabliczki odporne na temp. do 138C, | szt. | 300 |  |  | 0
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
Wymagania dodatkowe:
1. Jeżeli test wymaga zastosowania urządzenia mocującego/uchwytu oferent zobowiąże się do dostarczenia minimum 4 sztuk wymaganych urządzeń w ramach zawartej umowy.
2. Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek testów do mycia i dezynfekcji po 4 sztuki z pozycji 1,2,5,6.

## Pakiet nr 5
Załącznik nr 2 do SWZ
|  | Formularz asortymentowo cenowy |  |  |  |  | (Załącznik nr ….. do umowy)
Pakiet Nr 5 - Wskaźniki biologiczne szybkiego odczytu
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Wykonawca zobowiązany jest podać nr certyfikatu i okres ważności, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974)- stosowne oświadczenie.
1 |  | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera". Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Kompatybilny z posiadanym przez szpital autoczytnikiem Attest Auto- reader 490 | szt. | 3500 |  |  | 0
2 |  | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzie rurowe, zawierający wskaźnik biologiczny . Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok 60-120 min. inkubacji. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 4 godzinach inkubacji. Odczyt wskaźnika automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Kompatybilny z posiadanym przez szpital autoczytnikiem Attest Auto Reader tlenek etylenu/390G/ | zestaw | 350 |  |  | 0
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
Wymagania dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek testów 3 szt. poz.1 oraz 1 zestaw z poz.2.

## Pakiet nr 6
Załącznik nr 2 do SWZ
|  | Formularz asortymentowo cenowy |  |  |  |  | (Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet Nr 6 - Kontrola wsadu i dokumentowanie
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Wykonawca zobowiązany jest podać nr certyfikatu i okres ważności, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974)- stosowne oświadczenie.
1 |  | Wskaźnik chemiczny paskowy ( test symulacyjny) Bowie-Dick walidowany z przyrządem testowym typu Compact PCD (gke Steri-Rekord): - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C – 3,5 min. - wskaźniki wykonane w technologii zgodnej z normą PN-EN 867 oraz PN-EN ISO 11140 - w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje jednoznaczne przebarwienie substancji testowej - pola z substancją wskaźnikową reagują na nierównomierne rozłożenie w komorze pary wodnej, (pozostałe kieszenie powietrzne) - nazwa testu umieszczona na teście - do każdego opakowania dołączona instrukcja w zakresie interpretacji uzyskanych wyników - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - nietoksyczny | szt. | 1000 |  |  | 0
2 |  | Przyrząd testowy typu Compact PCD do wykonywania testu symulacyjnego Bowie - Dicka w dużych sterylizatorach parowych z załadunkiem wsadów narzędzi złożonych, rurowych i litych oraz wsadów porowatych: - wykonany w technologii umożliwiającej wykonanie kilku tysięcy cykli sterylizacyjnych - składający się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. - wykonany zgodnie z normą PN-EN 867 - w okresie umowy systematyczne dostarczanie zestawu uszczelnień przy zamawianiu testów - przyrząd do zastosowania w kontroli usuwania powierza i penetracji pary wodnej autoklawach medycznych o pojemności 6-10 STE z frakcjonowaną próżnią wstępną przy rutynowych parametrach dla testu Bowie-Dick : 134°C – 3,5 min. | szt. | 2 |  |  | 0
3 |  | Zintegrowany wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną walidowany z przyrządem testowym typu Compact PCD (gke Steri-Rekord): - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C – od 5 do 7 min, 121°C – od 15 do 20 min. - Wskaźniki wykonane w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 11140 - w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje jednoznaczne przebarwienie substancji testowej - typ i nazwa testu, umieszczone na teście - do każdego opakowania dołączona instrukcja w zakresie interpretacji uzyskanych wyników - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - nietoksyczny - do opakowania z testami dołączone elementy zużywalne (zestaw uszczelnień) do przyrządu PCD | szt. | 2500 |  |  | 0
4 |  | Przyrząd testowy typu Compact PCD do sterylizacji parowej (wsadu) dla złożonych narzędzi rurowych i litych oraz pakietów porowatych: wykonany w technologii umożliwiającej wykonanie kilku tysięcy cykli sterylizacyjnych składający się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. wykonany zgodnie z normą PN-EN 867 w okresie umowy systematyczne dostarczanie zestawu uszczelnień przy zamawianiu testów przyrząd do zastosowania w kontroli sterylizacji w autoklawach medycznych o pojemności 6-10 STE z frakcjonowaną próżnią wstępną | szt. | 4 |  |  | 0
5 |  | Wskaźnik biologiczny ampułkowy do kontroli sterylizacji parą wodną walidowany z przyrządem testowym typu Compact PCD - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C – od 5 do 7 min. 121°C – 15-20 min. - wskaźniki wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11138 - zawiera spory Geobacillus Stearothermophilus - temperatura inkubacji 55°C - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje nieodwracalne zabicie szczepu testowego - czas inkubacji do potwierdzenia odczytu maks. 24 godz. - na pojedynczej ampułce naklejka umożliwiająca opisanie daty, numeru cyku - na naklejce naniesiona substancja testowa odpowiadająca klasie IV wskaźnika chemicznego - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - potwierdzenie (dokument) zawartości odpowiedniej ilości populacji szczepu testowego zgodnie z obowiązująca normą | szt. | 10000 |  |  | 0
6 |  | Wskaźnik biologiczny ampułkowy do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu walidowany z przyrządem testowym typu Compact PCD - z możliwością zastosowania w 100% tlenku etylenu - wskaźniki wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11138 - zawiera spory Bacillus Atrophaeus - temperatura inkubacji 37°C - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, stężenie EO) powoduje nieodwracalne zabicie szczepu testowego - czas inkubacji do potwierdzenia odczytu 24/48 godz. - na pojedynczej ampułce naklejka umożliwiająca opisanie daty, numeru cyklu - na naklejce naniesiona substancja testowa odpowiadająca klasie IV wskaźnika chemicznego - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - potwierdzenie (dokument) zawartości odpowiedniej ilości populacji szczepu testowego | szt. | 200 |  |  | 0
7 |  | Przyrząd testowy procesu Helix-PCD do rutynowej kontroli procesów sterylizacji nadtlenkiem wodoru - składający się z tefolonej rurki ośrednicy 3 mm oraz długości 50 cm - oraz kapsuły na wskaźnik chemiczny wykonanej ze stali kwasoodpornej | szt. | 2 |  |  | 0
8 |  | Wskaźnik chemiczny paskowy do rutynowej kontroli wsadu w nadtlenku wodoru kompatybilny z przyrządem opisanym w pozycji 7 - integracja wszystkich krytycznych prametrów procesu sterylizacji powoduje jednoznaczene przebarwienie substancji testowej - do każdego opakowania dołączona instrukcja w zakresie interpretacji uzyskanych wyników - technologia,wymiary testuoraz trwałóśc przebarwienia umożliwiające archiwizowanie - nietoksyczny - do opakowania z testami dołączone elementy zużwalne (zestaw uszczelnień) | szt. | 1000 |  |  | 0
9 |  | Zintegrowany wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli wsadu w procesie sterylizacji tlenkiem etylenu walidowany z przyrządem testowym typu PCD - z możliwością zastosowania przy sterylizacji 100% tlenkiem etylenu - wskaźniki wykonane w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 11140 - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, stężenie tlenku etylenu) powoduje jednoznaczne przebarwienie substancji testowej - typ i nazwa testu, umieszczone na teście - do każdego opakowania dołączona instrukcja w zakresie interpretacji uzyskanych wyników - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - nietoksyczny - do opakowania z testami dołączone elementy zużywalne (zestaw uszczelnień) do przyrządu PCD | szt. | 750 |  |  | 0
10 |  | Wskaźnik biologiczny ampułkowy do kontroli sterylizacji nadtlenkiem wodoru wskaźniki wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11138 - zawiera spory Geobacillus Stearothermophilus - temperatura inkubacji 55°C - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu powoduje nieodwracalne zabicie szczepu testowego - czas inkubacji do potwierdzenia odczytu 24 godz. - na pojedynczej ampułce naklejka z naniesion substancja testowa odpowiadająca wskaźnikowi chemicznemu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - potwierdzenie (dokument) zawartości odpowiedniej ilości populacji szczepu testowego | szt. | 600 |  |  | 0
11 |  | Przyrząd testowy typu Compact PCD do prowadzenias kontroli biologicznej wsadu: wykonany w technologii umożliwiającej wykonanie kilku tysięcy cykli sterylizacyjnych składający się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. wykonany zgodnie z normą PN-EN 867 w okresie umowy systematyczne dostarczanie zestawu uszczelnień przy zamawianiu wskaźników biologicznych przyrząd do zastosowania w kontroli sterylizacji w autoklawach medycznych o pojemności 6-10 STE z frakcjonowaną próżnią wstępną | szt. | 4 |  |  | 0
12 |  | Wskaźnik biologiczny zgodny z normą EN ISO 11138 do kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej w postaci fiolki z umieszczonymi sporami bakteryjnymi G. Stearothermophilus o populacji minimum 105 wraz z pożywką oraz zintegrowanym wskaźnikiem chemicznym pokrytym polimerem typu 5 zgodnie z normą EN ISO 11140-1 walidowanym z umieszczonymi sporami bakteryjnymi. Możliwość natychmiastowego zwolnienia wsadu na podstawie odczytu wskaźnika chemicznego, czas inkubacji dla wskaźnika biologicznego 24 godziny w temperaturze 570C. Opakowanie 100 szt. Walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego otwartej z jednej strony na całej średnicy przyrządu, budowa przyrządu zgodna z normą EN 285 oraz EN 867-5. Wolna przestrzeń w kapsule przyrządu po umieszczeniu wskaźnika nie przekraczająca 6% (+/-1%) całkowitej objętości kapsuły zgodnie z normą EN 867-5. Umożliwiający kontrolę sterylizatora na przeciek powietrza do komory sterylizatora, obecność gazów nie ulegających skraplaniu, penetrację pary we wsadach porowatych, litych oraz z narzędziami rurowymi. | szt. | 1000 |  |  | 0
13 |  | Inkubator do wskaźników biologicznych dwuzakresowy, o temperaturze dzialania 37°C/55°C, posiadający około14 miejsc na fiolki, lampkę sygnalizującą pracę, przełącznik zmiany temperatury oraz termometr. Kompatybilny ze wskaźnikami biologicznymi opisanymi w pozycji 5,7,11 | szt. | 2 |  |  | 0
14 |  | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną: z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-2 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-11 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) - w rzędzie trzecim – datę ważności (8-11 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). 1 rolka = 750 szt - do każdego opakowania dolączona rolka tuszująca | rolka | 840 |  |  | 0
15 |  | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu : - z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-2 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-11 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) - w rzędzie trzecim – datę ważności (8-11 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). - kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną Gke z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. - wraz z rolkami dostarczany wałek z tuszem do metkownicy - wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke o kompatybilności z oferowanymi etykietami - 1 rolka=750 szt. - do każdego opakowania dołączona rolka tuszująca | rolka | 96 |  |  | 0
16 |  | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru: - z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-2 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-11 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) - w rzędzie trzecim – datę ważności (8-11 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). - kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną Gke z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. - wraz z rolkami dostarczany wałek z tuszem do metkownicy - wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke o kompatybilności z oferowanymi etykietami 1 rolka = 750 szt. - do każdego opakowania dołączona rolka tuszująca | rolka | 96 |  |  | 0
17 |  | Metkownica kompatybilna z oferowanymi etykietami: trzyrzędowa alfanumeryczna (literowo-cyfrowa) do naklejania etykiet dwustronnie przylepnych z możliwością umieszczania w 3 rzędach wszystkich istotnych danych procesu sterylizacji ( 11 znaków w 1 rzędzie): - 1 rząd dane procesu: inicjały obsługi, kod sterylizatora, kod cyklu, kod zawartości pakietu - 2 rząd: data sterylizacji - 3 rząd data ważności pakietu | szt. | 6 |  |  | 0
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
Wymagania dodatkowe:
1. Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek testów po 5 sztuk z pozycji 1,3,8,9 : po 3szt. z pozycji 5,7,10,12 oraz po 1 szt. z poz.15,16,17
2. Etykiety kompatybilne z posiadanymi przez szpital metkownicami trzyrzędowymi alfanumerycznymi Gke Steri-Rekord z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet.

## Pakiet nr 7
Załącznik nr 2 do SWZ
|  | Formularz asortymentowo cenowy |  |  |  |  | (Załącznik nr …... do umowy)
Pakiet Nr 7 - Taśma papierowa
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Wykonawca zobowiązany jest podać nr certyfikatu i okres ważności, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974)- stosowne oświadczenie.
1 |  | Taśma papierowa samoprzylepna z indykatorem sterylizacji parą wodną - taśma szerokości ok. 18 mm - 20 mm w rolce długość ok. 50 mb - zawiera substancję wskaźnikową zmieniającą kolor po procesie sterylizacji - sposób przebarwienia i parametry umieszczone na ulotce informacyjnej w języku polskim - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, utrzymujące się min. 1 rok - substancja wskaźnikowa nietoksyczna - zawiera odpowiednio dużą (umożliwiającą trwałe przymocowanie do powierzchni suchych) nietoksyczną warstwę substancji klejącej - warstwa kleju odpowiednio duża, umożliwiająca pewne zamknięcie pakietu, nie odklejająca się pod wpływem przekładania zaklejonych pakietów, wilgoci (sterylizacja parą wodną) oraz podciśnienia, a także w czasie składowania po sterylizacji | rolka | 720 |  |  | 0
2 |  | Taśma papierowa samoprzylepna bez indykatora - taśma szerokości ok. 18 mm - 20 mm, długość ok.50 mb - bez substancji wskaźnikowej - z możliwością trwałego pisania długopisem lub markerem - zawiera odpowiednio dużą (umożliwiającą trwałe przymocowanie do powierzchni suchych) nietoksyczną warstwę substancji klejącej - warstwa kleju odpowiednio duża, umożliwiająca pewne zamknięcie pakietu, nie odklejająca się pod wpływem przekładania zaklejonych pakietów, wilgoci (sterylizacja parą wodną) oraz podciśnienia, a także w czasie składowania po sterylizacji | rolka | 720 |  |  | 0
3 |  | Taśma bezcelulozowa do sterylizacji nadtlenkiem wodoru - taśma szerokości ok.18mm-20mm, dlugośći ok.50mb - z możliwością trwałego pisania markerem - zawiera odpowiednio dużą (umożliwiającą trwałe przymocowanie do powierzchni suchych) nietoksyczną warstwę substancji klejącej - warstwa kleju odpowiednio duża, umożliwiająca pewne zamknięcie pakietu, nie odklejająca się pod wpływem przekładania zaklejonych pakietów, podciśnienia, a także w czasie składowania po sterylizacji | rolka | 20 |  |  | 0
4 |  | Taśma bezcelulozowaze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru - taśma zerokości ok.18mm-20mm, dlugośći ok.50mb - zazawiera odpowiednio dużą (umożliwiającą trwałe przymocowanie do powierzchni suchych) nietoksyczną warstwę substancji klejącej - warstwa kleju odpowiednio duża, umożliwiająca pewne zamknięcie pakietu, nie odklejająca się pod wpływem przekładania zaklejonych pakietów, podciśnienia, a także w czasie składowania po sterylizacji | rolka | 20 |  |  | 0
5 |  | Podajnik do taśm samoklejących papierowych wykonany ze stali, zapewnia wygodne pobieranie poprzez odcięcie jednocześnie dwóch taśm o określonej przez użytkownika długości. Specjalnie obciążona podstawa podajnika zapewnia stabilność na każdym podłożu. Możliwość jednoczesnego załozenia dwóch taśm o szerokości 18 do ok. 25 mm i długości ok. 50 mb. | szt. | 2 |  |  | 0
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
Wymagania dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek taśm po 1 rolce z pozycji 1,2,3,4

## Pakiet nr 8
|  | Formularz asortymentowo cenowy |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr …. do umowy)
Pakiet 8 - Filtry i plomby do pojemników sterylizacyjnych
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Wykonawca zobowiązany jest podać nr certyfikatu i okres ważności, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974)- stosowne oświadczenie.
1 |  | Filtry jednorazowego użytku do kontenerów do sterylizacji AESKULAP w kształcie koła o średnicy 19 mm i o trwałości użytkowania ze sprawdzianem sterylizacji parą wodną. | szt. | 1000 |  |  | 0
2 |  | Filtr jednorazowego użytku do kontenerów do sterylizacji w kształcie prostokąta 118mmx235mm ze sprawdzianem sterylizacji parą wodną. | szt. | 1000 |  |  | 0
5 |  | Jednorazowa plomba do kontenerów Aesculap/CHM/LINK wykonana z tworzywa sztucznego po założeniu tworzy trwały, zamknięty obwód uniemożliwiający nieautoryzowane otwarcie. Plomba posiada regulację na jedno zapięcie w kształcie haczyka jednostronnego w prostokątny pasek. Szerokość haczyka nie większa niż 3mm. | szt. | 30000 |  |  | 0
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
Wymagania dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek po 5 sztuk z każdej pozycji.

## Pakiet nr 9
|  | Formularz asortymentowo cenowy |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 9 – Akcesoria pomocnicze
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Wykonawca zobowiązany jest podać nr certyfikatu i okres ważności, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974)- stosowne oświadczenie.
1 |  | Specjalistyczna, dwustronna szczotka do czyszczenia osprzętu ortopedycznego - dł. 20 cm - śr. 8 mm / okrąg 45 mm - włosie klasy medycznej-3 szt. | kpl. | 4 |  |  | 0
2 |  | Szczotka wielorazowego użycia (odporna na sterylizację) do mycia narzędzi chirurgicznych, dwustronna, miękie nylonowe włosie. Długość włosia 5 i 10mm, długość szczotki 25-35mm, długość całkowita ok. 175 mmm - 2 szt. | kpl. | 4 |  |  | 0
3 |  | Szczotka wielorazowego użycia (odporna na sterylizację)do mycia narzędzi chirurgicznych, dwustronna, nylonowe włosie. Długość włosia 5 i 10mm, długość szczotki 25-35mm, długość całkowita ok. 175 mmm - 2 szt. | kpl. | 4 |  |  | 0
4 |  | Szczotka wielorazowego użycia (odporna na sterylizację) do mycia narzędzi chirurgicznych, dwustronna, twarde, syntetyczne włosie. Długość włosia 10 i 10mm, długość szczotki 30 i 40 mm, długość całkowita ok. 175 mmm - 2 szt. | kpl. | 4 |  |  | 0
5 |  | Szczotka wieloraazowego użycia (odporna na sterylizację) do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 215mm - miękkie, syntetyczne włosie. | szt. | 10 |  |  | 0
6 |  | Szczotka wieloraazowego użycia (odporna na sterylizację) do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 215mm - średnio twarde syntetyczne włosie - 2szt. | kpl. | 5 |  |  | 0
7 |  | Szczotka wieloraazowego użycia (odporna na sterylizację) do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 215mm - twarde,syntetyczne włosie - 2 szt. | kpl. | 5 |  |  | 0
8 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonane ze skręconego drutu, średnica 2mm,dług.szczotki 60mm, długość całkowita 350mm - 5 szt. | kpl. | 2 |  |  | 0
9 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonane ze skręconego drutu, średnica 3mm,dług.szczotki 100mm, długość całkowita 300mm - 5 szt. | kpl. | 2 |  |  | 0
10 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonane ze skręconego drutu, średnica 4mm,dług.szczotki 100mm, długość całkowita 300mm - 5 szt. | kpl. | 4 |  |  | 0
11 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonane ze skręconego drutu, średnica 5mm,dług.szczotki 50mm, długość całkowita 405mm - 5 szt. | kpl. | 4 |  |  | 0
12 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonane ze skręconego drutu, średnica 7mm,dług.szczotki 80mm, długość całkowita 400mm - 5 szt. | kpl. | 2 |  |  | 0
13 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonane ze skręconego drutu, średnica 10mm,dług.szczotki 100mm, długość całkowita 300mm - 5 szt. | kpl. | 2 |  |  | 0
14 |  | Szczotka wielorazowego użytku z syntetycznym wlosiem, dwustronna. Odporna na sterylizację parową. Długość 155mm, dł. Włosia 12-15 mm. | szt. | 10 |  |  | 0
15 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonana z tworzywa sztucznego , średnica 3mm,dług.szczotki 20mm, długość całkowita 600mm - 5 szt. | kpl. | 2 |  |  | 0
16 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonana z tworzywa sztucznego , średnica 3mm,dług.szczotki 20mm, długość całkowita 600mm - 5 szt. | kpl. | 2 |  |  | 0
17 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonana z tworzywa sztucznego , średnica 5mm,dług.szczotki 50mm, długość całkowita 600mm - 5 szt. | kpl. | 2 |  |  | 0
18 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonana z tworzywa sztucznego , średnica 7mm,dług.szczotki 50mm, długość całkowita 600mm - 5 szt. | kpl. | 2 |  |  | 0
19 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonana z tworzywa sztucznego , średnica 10mm,dług.szczotki 50mm, długość całkowita 600mm - 5 szt. | kpl. | 2 |  |  | 0
20 |  | Koszyki z drobnej siatki z pokrywą do zabezpieczania mikronarzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów dekontaminacji. - gładkie wykonanie -bez zadzirów, elektropolerowane, zaokrąglone krawięzie, - wielkość oczka 1,6mm, srednica drutu 0,7mm, - pokrywa - zamknięcie na klips , - rozmiar 200x100x35 (mm) | szt. | 6 |  |  | 0
21 |  | Koszyki z drobnej siatki z pokrywą do zabezpieczania mikronarzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów dekontaminacji. - gładkie wykonanie -bez zadzirów, elektropolerowane, zaokrąglone krawięzie, - wielkość oczka 1,6mm, srednica drutu 0,7mm, - obracana pokrywa - zamknięcie typu twist-off, - rozmiar 235x155x40 (mm) | szt. | 4 |  |  | 0
22 |  | Koszyki z drobnej siatki z pokrywą do zabezpieczania mikronarzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów dekontaminacji. - gładkie wykonanie -bez zadzirów, elektropolerowane, zaokrąglone krawięzie, - wielkość oczka 1,6mm, srednica drutu 0,7mm, - obracana pokrywa - zamknięcie typu twist-off, - rozmiar 275x175x35 (mm) | szt. | 4 |  |  | 0
23 |  | Gładki czyścik z włókniny do usuwania rdzy i innych zanieczyszczeń z powierzchni metalowych. Opakowanie 3 sztuki. | op. | 10 |  |  | 0
24 |  | Szorstki czyścik z włókniny do usuwania rdzy i innych zanieczyszczeń z powierzchi metalowych. Opakowanie 3 sztuki. | op. | 10 |  |  | 0
25 |  | Pistolet przeznaczony do mycia lub endoskopów i narzędzi rurowych narzędzi. Zasilany wodą lub sprężonym powietrzem. | szt. | 3 |  |  | 0
26 |  | Pistolet przeznaczony do mycia lub endoskopów i narzędzi rurowych narzędzi. Zasilany wodą lub sprężonym powietrzem. W zestawie wymienne końówki. | kpl. | 1 |  |  | 0
27 |  | Rękawice chroniące przed oparzeniami przy załadunku sterylizatora parowego. Rękawice wielorazowego użycia wykonane z silikonu, chorniące przed wysoką temperaturą do ???°C. Mankiet przedłużony do łokcia. Możliwość dezynfekcji w myjni dezynfektorze oraz sterylizacji parowej. Kpl. - 1 para | kpl. | 6 |  |  | 0
28 |  | Taśma identyfikacyjna do oznaczania wyrobów medycznych. - odporna na procesy mycia i dezynfekcji termicznej oraz na sterylizację parową - taśma umieszczona w kamykanym, przezroczystym pudełku ułatwiającym identyfikację koloru bez otwierania - rozmiar taśmy 6,5 mm x 7,6 m - dostępna w kolorach: białm, niebieskim, zielonym, czerwonym, żółtym, fioletowym, pamarańczowym | szt. | 40 |  |  | 0
29 |  | Pokrywa kosza z siatki silikonowej, elastyczna, o sześciokątnej strukturze dla lepszego suszenia, odporna na temperasturę do 200°C | szt. | 5 |  |  | 0
30 |  | Pokrywa kosza z siatki silikonowej,sztywna, z wewnętrzną ramą ze stali nierdzewnej, o sześciokątnej strukturze dla lepszego suszenia, odporna na temperasturę do 200°C | szt. | 5 |  |  | 0
31 |  | Nietoksyczne pisaki, do znakowania opakowań sterylizacyjnych, tusz wodoodporny, szybkoschnący, odporny na działanie ciepła i kwasów, oraz na sterylizację w S,EO,FO, szerokość kreski 0,60 mm, kolor czarny | szt. | 200 |  |  | 0
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
Wymagania dodatkowe:
Szczoteczki do czyszczenia z poz. 1,8-19 odporne na dezynfekcję w temperaturze 90°C , 5minut.

## Pakiet nr 10
|  | Formularz asortymentowo cenowy |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr …... do umowy)
Pakiet Nr 10 - Olej do konserwacji wyrobów medycznych
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Wykonawca zobowiązany jest podać nr certyfikatu i okres ważności, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974)- stosowne oświadczenie.
1 |  | Preparat - biały, olej parafinowy do smarowania i konserwacji narzędzi chirurgicznych, sprzętu laparoskopowego oraz głowic do systemów napędów elektrycznych przed procesem sterylizacji, zarejestrowane jako wyrób medyczny, w zbiorniku ciśnieniowym, zaopatrzony w cienki, długi aplikator umożliwiający dotarcie do miejsc trudnodostępnych. Posiada dokument potwierdzający, że oferowany produkt posiada dopuszczenie do konserwacji chirurgicznych systemów napędów elektrycznych. Należy dołączyć dokument potwierdzający kompatybilność produktu z medycznymi systemami napędowymi min. producentów Aesculap, Synthes, Stryker. | szt. | 48 |  |  | 0
2 |  | Preparat - biały, olej parafinowy do smarowania i konserwacji narzędzi chirurgicznych, sprzętu laparoskopowego oraz innych elementów ruchomych wymagających smarowania przed procesem sterylizacji, zarejestrowane jako wyrób medyczny, w zbiorniku kropelkowym, zaopatrzonym w aplikator. | szt. | 20 |  |  | 0
3 |  | Preparat - biały, olej parafinowy do smarowania i konserwacji narzędzi chirurgicznych, sprzętu laparoskopowego oraz innych elementów ruchomych wymagających smarowania przed procesem sterylizacji, zarejestrowane jako wyrób medyczny, w zbiorniku ciśnieniowym, zaopatrzony w cienki, długi aplikator umożliwiający dotarcie do miejsc trudnodostępnych. | szt. | 60 |  |  | 0
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
Wymagania dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek po 1 sztuce z każdej pozycji.

## Pakiet nr 11
|  | Formularz asortymentowo cenowy |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr ………. do umowy)
Pakiet Nr 11 - Włóknina
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Wykonawca zobowiązany jest podać nr certyfikatu i okres ważności, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974)- stosowne oświadczenie.
1 |  | Włóknina jako opakowanie miękkie do systemu bariery sterylnej sekwencyjnie przekładana w opakowaniu jednostkowym arkuszami bialymi i niebieskimi wykonanymi ze 100% polipropylenu o strukturze labiryntowej SMS oraz opatentowanej technologii powerguard (mikro pola elektryczne otaczające włókna Melblown) lub równoważnej, wolnej od lateksu, celulozy oraz polietylenu, brak pylenia, o punkcie topnienia co najmniej 149°C lub więcej, materiał antystatyczny oraz nietoksyczny. Gramatura 45-49g/m². Wykonana w technologii zgodnej z normą 11607. Do sterylizacji parą wodną, EO, plazmą. Posiadajaca I klasę palności.System bariery sterylnej gdzie właściwości bariery mikrobiologicznej zostały sprawdzone i potwierdzone za pomocą Final Pack Method i metody badania skuteczności filtracji bakteryjnej (wg normy 11607), a testy na utrzymanie integralności pakietu (MPI) przeprowadzone w celu wykazania mikrobiologicznych wlaściwości barierowych i zachowania ich stabilności podczas dystrybucji, transportu i przechowywania. Arkusze włókniny 101x101cm. | szt. | 26000 |  |  | 0
2 |  | SMART-FOLD – wstępnie uformowany system bariery sterylnej, dla ciężkich zestawów ( min. 10 kg) dodatkowo zabezpieczony zintegrowaną potrójną warstwą na mechaniczne przetarcia i rozcięcia. Wykonany z dwukolorowego polipropylenu z dodatkową technologią typu POWERGUARD o potwierdzonej niezależnymi badaniami skuteczności BFE na poziomie 99,9%. System bariery umożliwiający pakowanie przez jedną osobę dzięki rzepom stabilizującym. Kompatybilne ze sterylizatorami parowymi , EO, typu STERRAD. Rozmiar: 101x 119 cm | szt. | 50 |  |  | 0
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
Warunki dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek arkuszy włókniny w ilości 4 arkuszy z poz. 1.

## Pakiet nr 12
|  | Formularz asortymentowo cenowy |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr ………. do umowy)
Pakiet Nr 12 - Jednorazowe opakowania do sterylizacji
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Wykonawca zobowiązany jest podać nr certyfikatu i okres ważności, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974)- stosowne oświadczenie.
1 |  | Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji parą wodną, EO, formaldehydem wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868, PN EN ISO 11607 o właściwościach: - folia minimum 6-warstwowa nie licząc warstwy klejącej – będąca kompozytem poliestru i polipropylenu zgodny z PN-EN 868-5 - warstwa papierowa – papier o gramaturze minimum 60g/m - na marginesie umieszczone wskaźniki sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu,formaldehydem - wskaźniki i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania. Nadrukowane od strony papieru nr LOT,znak ikonograficzny kierunku otwierania oraz rozmiar. Napis PN-EN (11607)-1,2, PN-EN868-5, symbol graficzny wyrobu jednorazowego użytku(przekreślona dwójka),nazwa producenta, znak CE umieszczone na etykiecie centralnej. - bezpyłowe otwieranie - zgrzew fabryczny wielokrotny, szerokość min.6mm - każda rolka zabezpieczona folią, termin ważności 5 lat - dokumenty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 868, PN EN ISO 11607: - karta danych technicznych wystawiona przez producenta wyrobu gotowego - dokument potwierdzający szczelność mikrobiologiczną wystawiony przez producenta wyrobu gotowego, - termin ważności 5 lat Dopuszcza się zmiany szerokości oferowanych rękawów do 5% ponad zamawianą szerokość.
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 50 mm x 200mb | rolka | 180 | 8% |  | 0
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 100 mm x 200mb | rolka | 270 | 8% |  | 0
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 120 mm x 200mb | rolka | 30 | 8% |  | 0
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 150 mm x 200mb | rolka | 150 | 8% |  | 0
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 200 mm x 200mb | rolka | 180 | 8% |  | 0
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 250 mm x 200mb | rolka | 30 | 8% |  | 0
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 300 mm x 200mb | rolka | 30 | 8% |  | 0
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 420 mm x 200mb | rolka | 2 | 8% |  | 0
2 |  | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą do sterylizacji parą wodną, EO, formaldehydem wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868, PN EN ISO 11607 o właściwościach: - folia minimum 6-warstwowa nie licząc warstwy klejącej – będąca kompozytem poliestru i polipropylenu zgodny z PN-EN 868-5 - warstwa papierowa – papier o gramaturze minimum 60g/m - na marginesie umieszczone wskaźniki sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu,formaldehydem - wskaźniki i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania. Nadrukowane od strony papieru nr LOT,znak ikonograficzny kierunku otwierania oraz rozmiar. Napis PN-EN (11607)-1,2, PN-EN868-5, symbol graficzny wyrobu jednorazowego użytku(przekreślona dwójka),nazwa producenta, znak CE umieszczone na etykiecie centralnej. - bezpyłowe otwieranie - zgrzew fabryczny wielokrotny, szerokość min.6mm - każda rolka zabezpieczona folią, termin ważności 5 lat - dokumenty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 868, PN EN ISO 11607 - karta danych technicznych wystawiona przez producenta wyrobu gotowego - dokument potwierdzający szczelność mikrobiologiczną wystawiony przez producenta wyrobu gotowego, - termin ważności 5 lat Dopuszcza się zmiany szerokości oferowanych rękawów do 5% ponad zamawianą szerokość. |  |  |  |  | 0
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 100 mm x 40mm x 100mb | rolka | 30 | 8% |  | 0
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 150 mm x 50mm x 100mb | rolka | 80 | 8% |  | 0
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 200 mm x 50mm x 100mb | rolka | 50 | 8% |  | 0
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 250 mm x 60mm x 100mb | rolka | 50 | 8% |  | 0
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 300 mm x 60mm x 100mb | rolka | 50 | 8% |  | 0
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 420 mm x 90mm x 100mb | rolka | 2 | 8% |  | 0
3 |  | Torebki posterylizacyjne wykonane z przezroczystego bezbarwnego polietylenu. W górnej części torebki ,poza obszarem załadunku wyrobu,na przedłużeniu jednego boku opakowania znajduje się pasek lepny zabezpieczony różową taśmą z tworzywa sztucznego. Pasek lepny służy do zamknięcia torebki przez sklejenie dwóch warstw folii. Grubość folii 0,05mm-PN ISO 4592. Data ważności 5 lat od daty produkcji |  |  |  |  | 0
|  | Torebki posterylizacyjne foliowe szerokość ok. 400 mm x 760mm | szt. | 300 | 23% |  | 0
|  | Torebki posterylizacyjne foliowe szerokość ok. 600 mm x 760mm | szt. | 300 | 23% |  | 0
4 |  | Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji parą wodną, EO, formaldehydem wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868, PN EN ISO 11607 o właściwościach: - folia minimum 6-warstwowa nie licząc warstwy klejącej – będąca kompozytem poliestru i polipropylenu zgodny z PN-EN 868-5 - warstwa papierowa – papier o gramaturze minimum 70g/m - na marginesie umieszczone wskaźniki sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, formaldehydem - wskaźniki i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania, nadrukowane na papierze i widoczne od strony laminatu znak kierunku otwierania, napis ISO 11607:1,2, EN 868-5, symbol graficzny wyrobu jednorazowego użytku(przekreślona dwójka),nazwa producenta ,znak CE umieszczony na etykiecie centralnej. Nadrukowane od strony papieru nr LOT ,znak ikonograficzny kierunku otwierania oraz rozmiar. - bezpyłowe otwieranie - zgrzew fabryczny wielokrotny, szerokość min.6mm - każda rolka zabezpieczona folią, termin ważności 5 lat - dokumenty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 868, PN EN ISO 11607: - karta danych technicznych wystawiona przez producenta wyrobu gotowego - dokument potwierdzający szczelność mikrobiologiczną wystawiony przez producenta wyrobu gotowego, termin ważności 5 lat |  |  |  |  | 0
|  | Rękaw papierowo-foliowy płaski 300 mm x 200mb | rolka | 10 | 8% |  | 0
|  | Rękwa papierowo-foliowy płaski 350 mm x 200 mm | rolka | 30 | 8% |  | 0
5 |  | Papier krepowany, miękki do sterylizacji medycznej: - wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN 868, PN EN ISO 11607: - gramatura min. 60g/m² +/- 2g, 100% ; 100% naturalne włókna celulozy - nietoksyczny, niepylący, antystatyczny - zawartość chlorków, siarczków, wytrzymałość na rozciąganie i przepuklinie zgodna z normą PN-EN 868, PN EN ISO 11607,Posiada certyfikat niezależnej jednostki notyfikującej . - dokumenty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 868, PN EN ISO 11607: - karta danych technicznych wystawiona przez producenta wyrobu gotowego - dokument potwierdzający szczelność mikrobiologiczną wystawiony przez producenta wyrobu gotowego - na opakowaniu umieszczone oznakowanie z: serią i datą ważności,podany kolor, termin ważności 5 lat |  |  |  |  | 0
|  | arkusze papieru naprzemiennie pakowane (biały/zielony) o wymiarach 1000x1000mm (opakowanie 250 szt.) | op. | 250 | 8% |  | 0
|  | arkusze papieru naprzemiennie pakowane (biały/zielony) o wymiarach 1200x1200mm (opakowanie 100 szt.) | op. | 10 | 8% |  | 0
6 |  | Papier krepowany, miękki do sterylizacji medycznej: - wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN 868, PN EN ISO 11607: - gramatura min. 60g/m² +/- 2g, 100% ; 100% naturalne włókna celulozy - nietoksyczny, niepylący, antystatyczny -zawartość chlorków, siarczków, wytrzymałość na rozciąganie i przepuklinie zgodna z normą PN-EN 868, PN EN ISO 11607,Posiada certyfikat niezależnej jednostki notyfikującej . - dokumenty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 868, PN EN ISO 11607 - karta danych technicznych wystawiona przez producenta wyrobu gotowego - dokument potwierdzający szczelność mikrobiologiczną wystawiony przez producenta wyrobu gotowego - na opakowaniu umieszczone oznakowanie z: serią i datą ważności,podany kolor, termin ważności 5 lat - arkusze papieru białe o wymiarach 1000 x 1000 mm (opakowanie 250 szt.) | op. | 100 | 8% |  | 0
7 |  | Włóknina polipropylenowa SMS w arkuszach do sterylizacji o gram. 40g/m2. Kolor niebieski. Zgodna z normą EN 868-2 i ISO 11607-1. Antyrefleksyjna, antystatyczna i nieszeleszcząca. Nie wykazuje działania cytotoksycznego. Bariera mikrobiologiczna zgodnie z DIN 58953-6. Grubość 300µm. Wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 200 kPa; wytrzymałość na rozciąganie na sucho i mokro: wzdłuż 2,0kN/m, w poprzek 0,9kN/m. Odpowiednia do sterylizacji m.in. parą wodną, tlenkiem etylenu i plazmą. Termin ważności 5 lat. |  |  | 8% |  | 0
|  | Włoknina SMS rozmiar: 1000 x 1000 mm,( opakowanie 150szt.) | op. | 200 | 8% |  | 0
8 |  | Rękaw włókninowo-foliowy płaski - opakowanie 100mb ze wskaźnikiem sterylizacji para wodna, EO, formaldehyd. Wykonany z przezroczystego laminatu foliowego poliestrowo-polipropylenowego, bez zabarwienia. Laminat 7-warstwowy łącznie z warstwą kleju, jest połączony z niebieską włokniną, 60g/m², za pomocą zgrzewu.W skaźniki sterylizacji nadrukowane na włókninie od strony folii w obszarze zgrzewu. Nadrukowane od strony włókniny: nr LOT, znak kierunku otwierania oraz rozmiar. Widoczne od strony laminatu znak ostrzegawczy"nie używać jeżeli pakiet jest uszkodzony , symbol graficzny wyrobu jednorazowego użytku, ikona kierunku otwierania. Pole zgrzewu minimum 6 mm.Zgodne z normami: PN EN 868-2:2017, PN-EN 868-5:2009, PN-EN ISO 11607-1:2017, PN-EN ISO 11607-2:2017 |  |  |  |  | 0
|  | Rękaw włókninowo-foliowy płaski szer. 360mmx100m | op. | 40 | 8% |  | 0
|  | Rękaw włókninowo-foliowy płaski szer. 420mmx100m | op. | 10 | 8% |  | 0
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
Warunki dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek: 4 dowolne rozmiary rękawa z pozycji 1,2,4,8 oraz po 4 arkusze każdego rozmiaru z pozycji 5,6,7

## Pakiet nr 13
|  | Formularz asortymentowo cenowy |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr ……. do umowy)
Pakier 13 - Maty chłonne
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Wykonawca zobowiązany jest podać nr certyfikatu i okres ważności, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974)- stosowne oświadczenie.
1 |  | Wykonane z polipropylenu podkłady z warstwą absorpcyjną, zabezpieczające opakowania sterylizacyjne przed przedarciem. Gramatura: 60g, wyrzymałość na rozciąganie na sucho: w kierunku rozciągania: 3,2 kN/m, w kierunku poprzecznym: 2,1 kN/m. -Opakowanie: 600mmx600mmm, 100 szt. | opak. | 120 |  |  | 0
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
Wymagania dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek w ilości 4 szt.

## Pakiet nr 14
|  | Formularz asortymentowo cenowy |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr ………. do umowy)
Pakiet Nr 14 - Akcesoria do sterylizacji nadtlenkiem wodoru
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Wykonawca zobowiązany jest podać nr certyfikatu i okres ważności, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974)- stosowne oświadczenie.
1 |  | Czynnik sterylizujący, 59% nadtlenek wodoru, kompatybilny z posiadanym sterylizatorem firmy Steris. Możliwość przeprowadzenia 15-30 cykli z jednego pojemnika. Opakowanie - 3 szt. | op. | 30 |  |  | 0
2 |  | Fiolkowe wskaźniki biologiczne do sterylizacji nadtlenkiem wodoru, kompatybilne z posiadanym inkubatorem CELERITY, zapewniające zabicie bakterii i odczyt po procesie inkubacji do 20min. Posiadające dwuwarstwową samoprzylepną etykietę z numerem testu, miejscem na datę ważności oraz test chemiczny typu 1. System służący do aktywacji czynnika w fiolce nie wymagający użycia dodatkowego przyżądu. Bezpieczna fiolka wykonana z tworzywa sztucznego odporna na stłuczenia. Opakowanie zawiera 25 wskaźników. | op. | 30 |  |  | 0
3 |  | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, wieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji parami nadtlenku wodoru VH2O2, również do sterylizacji plazmowej, do stosowania we wszystkich sterylizatorach na nadtlenek wodoru, odpowiadający typ 4 wg ISO 11140-1, substancja wskaźnikowa umieszczona punktowo, zmieniająca barwę po procesie sterylizacji z różowego na żółty. Miejsce z substancją wskaźnikową pokryte laminatem. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Rozmiar testu dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji, 3 x 7 cm (+/- 10%). Wymagane dołaczenie deklaracji producenta potwierdzającej typ wskaźnika. W opakowaniach po 200 szt. | op. | 30 |  |  | 0
4 |  | Rękaw Tyvek-folia przeznaczony do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Tyvek o gramaturze nie mniejszej niż 74g/m2, odporność na rozdarcie: nie mniej niż 195 N w obu kierunkach. Folia z materiału PE/ PET o grubości niewiększej niż 62 µm, zgrzewalna w temperaturze 120 - 150ºC, o gramaturze min. 65 g/m2. Wymagania ogólne: wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji nadtlenkiem wodoru, substancja wskaźnikowa naniesiona jednolicie, bez przerw, szlaczków itp. na powierzchni ≥ 100 mm², jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji plazmowej łatwa do interpretacji, jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, ze względów techniczno-higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Rozmiar 10 cm x 70 m. Wymagane dokumenty: karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie parametrów, dokument potwierdzający brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5. |  |  |  |  | 0
|  | Rękaw bezcelulozowy o szerokości 10 cm x70m | op. | 30 |  |  | 0
|  | Rękaw bezcelulozowy o szerokości 15cm x 70m | op. | 30 |  |  | 0
|  | Rękaw bezcelulozowy o szerokości 20 cm x70m | op. | 30 |  |  | 0
|  | Rękaw bezcelulozowy o szerokości 30 cm x 70m | op. | 10 |  |  | 0
|  | Rękaw bezcelulozowy o szerokości 40 cm x 70m | op. | 8 |  |  | 0
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
Wymagania dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek: 4 dowolne rozmiary rękawa z pozycji 4 oraz po 3 szt. wskaźników z pozycji 2,3

## Pakiet nr 15
Załącznik nr 1 do SWZ
|  | Formularz asortymentowo cenowy |  |  |  |  | (Załącznik nr ….. do umowy)
Pakiet 15 - Materiały eksploatacyjne do systemu komputerowego MEDOK
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Wykonawca zobowiązany jest podać nr certyfikatu i okres ważności, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974)- stosowne oświadczenie.
1 |  | Etykiety obiegowe ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną do drukowania kodów kreskowych. Wymiary pojedynczej etykiety 58x35mm, przeznaczone do użytku w posiadanych drukarkach Gk420t firmy Zebra. Typu sandwich-dwukrotnie przylepne.. Dwudzielne-górna warstwa podzielona w poziomie na dwie równe częsci, z perforacją pomiędzy etykietami ułatwiającą oderwanie. Etykiety w rolkach zawierających 1000szt. każda. Średnica zewnetrzna rolki 90mm. | szt. | 100 |  |  | 0
2 |  | Etykieta oznacznikowa poliestrowa. Wymiary pojedynczej etykiety 30x80mm, przeznaczone do użytku w posiadanych drukarkach Gk420t firmy Zebra. Białe, błyszczące, z klejem akrylowym. Przeznaczane do trwałego oznaczania pojemników transportowych używanych w CS. Odporne na scieranie, rozmazywanie oraz środowisko panujące w myjniach-dezynfektorach i sterylizatorach w czasie ich proacy. Dostarczane w rolkach zawierających 1000szt. każda. Średnica zewnętrzna rolki 90mm. | szt. | 10 |  |  | 0
3 |  | Taśma barwiąca żywiczna do zadruku etykiet oznacznikowych. Przeznaczona do użytku w posiadanych drukarkach GK420t firmy Zebra. Dlugość taśmy 74m. Szerokość taśmy 110 mm. Średnica rolki 0,5 cala. Kolor czarny. | szt. | 10 |  |  | 0
4 |  | Taśma barwiąca woskowa do zadruku etykiet obiegowych. Przeznaczona do użytku w posiadanych drukarkach GK420t firmy Zebra. Dlugość taśmy 74m. Szerokośc taśmy 110mm. Średnica rolki 0,5cala. Kolor Czarny. | szt. | 70 |  |  | 0
5 |  | Tabliczki oznacznikowe do umieszczania na nich etykiet obiegowych. Metalowe, z uchwytem do macowania do brzegu tacy narzędziowej. | szt. | 100 |  |  | 0
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
Wymagania dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek w ilości 20 szt. z pozycji 1,2.