EZ/ZP/83/2023/ES				  Zmodyfikowany  Załącznik Nr 2a do SWZ

Parametry graniczne przedmiotu zamówienia

Producent : ……………………………………………………….……

Paski do glukometrów typ …………………………………..

Glukometry typ / model: …………………………………………….…….

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | Potwierdzenie lub opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | System pomiarowy jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP, posiada znak CE, spełnia wymogi normy EN ISO 15197:2015 |  |
| 2 | Zakres korekty hematokrytu min. 10-70% |  |
| 3 | Paski nie wymagające ręcznego kodowania – użycie pasków testowych do badań nie wymaga od użytkownika zakodowania glukometru za pomocą tzw. kluczy kodujących lub chipów ani za pomocą przycisku kodującego |  |
| 4 | Czas pomiaru do 5 sekund |  |
| 5 | Maksymalna temperatura przechowywania pasków od 4 do 30oC. Informacja ta powinna być zawarta na opakowaniu i w instrukcji obsługi. |  |
| 6 | Objętość próbki krwi do 1 µL |  |
| 7 | Zakres pomiaru od minimum 20 do max 600 mg/dl |  |
| 8 | Glukometr posiada duży i czytelny wyświetlacz |  |
| 9 | Maksymalna objętość próbki krwi potrzebna do wykonania badania do 0,7μl |  |
| 10 | Glukometr z funkcją automatycznego wyrzutu paska |  |
| 11 | Termin przydatności testów po otwarciu opakowania min. 90 dni |  |
| 12 | Płyn kontrolny do codziennej weryfikacji sprawności systemu, minimum 2 poziomy |  |
| 13 | Aparat odporny na działanie środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu |  |
| 14 | Rodzaj próbki - świeża krew włośniczkowa |  |
| 15 | Bezpłatna wymiana niesprawnych lub uszkodzonych glukometrów na żądanie Zamawiającego |  |
| 16 | Gwarancja okresowego, bezpłatnego sprawdzenia kontrolnego ( walidacja) we własnym zakresie bez zaangażowania personelu szpitala (użytkowników) zakończona wydaniem certyfikatu uwzględniającego numer seryjny glukometru. Certyfikat winien zostać po walidacji dostarczony użytkownikowi, a jego kopia dostarczona do Laboratorium Diagnostycznego. Walidacja winna odbyć się dwa razy w roku (styczeń, czerwiec) w Laboratorium Diagnostycznym. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia odpowiednich ilości odczynnika do glukozy. |  |
| 17 | Dostawca zobowiązuje się do przeszkolenia wszystkich użytkowników glukometrów ( lista przeszkolonych osób winna być przekazana do Laboratorium Diagnostycznego). |  |

.............................................				             ...............................................

Miejscowość, data 	                                                             Podpis Wykonawcy