## pakiet 1
EZ 111/2023/WS |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.1 do SWZ
|  |  | Pakiet 1 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
1 | Cewnik balonowy i prowadnik wieńcowy dedykowany do udrażniania CTO | xxxxx | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 0
1a | Cewnik balonowy dedykowany do udrażniania CTO | 200 |  |  | 0
1b | Cewnik wieńcowy dedykowany do udrażniania CTO | 100 |  |  | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
1 | Cewnik balonowy i prowadnik wieńcowy dedykowany do udrażniania CTO
1a | Cewnik balonowy dedykowany do udrażniania CTO | 200
| nazwa produktu | 200 | podać
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2020, poz. 186) stosowne oświadczenie. | –
| shaft cwenika proksymalny ≤ 1,9 F dla wszystkich wymaganych rozmiarów cewnika balonowego |  | tak, podac
| shaft środkowy ≤ 2,5 F dla wszystkich wymaganych rozmiarów cewnika balonowego |  | tak, podac
| shaft dystalny taperowany od ≤ 2,4 F do ≤ 2,7F dla cewników balonowych o średnicy od 1,0 do 1,5 mm |  | tak, podac
| shaft cewnika dystalny ≤ 2,6 F dla cewników balonowych o średnicy powyżej 1,5 mm |  | tak, podac
| profil wejścia ≤0,41 mm dla cewników balonowych o średnicy 1,0 do 1,5 mm |  | tak, podac
| profil wejścia ≤0,43 mm dla cewników balonowych o średnicy >1,5 mm |  | tak, podac
| cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014'' |  | tak
| cewnik balonowy posiada specjalne pokrycie hydrofilne |  | tak, podać rodzaj pokrycia
| cewnik balonowy o długości użytkowej min. 140 cm |  | tak, podac
| wymagana długość balonu 5 mm dla balonu o śrdnicy 1,0 mm |  | tak, podac
| wymagany przedział długości balonów od 5 do 20 mm z odstępami maksymalnymi co 5 mm dla balonów o średnicy 1,25 do 1,5 mm |  | tak, podać
| wymagane trzy średnice balonów w przedziale od 1,0 do 1,5 mm |  | tak, podac średnice
| wymagane RBP ≥14 atm dla balonów o średncy 1,0 do 1,5 mm |  | tak, podać
1b | Cewnik wieńcowy dedykowany do udrażniania CTO | 100
| nazwa produktu | 100 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2020, poz. 186) stosowne oświadczenie.
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| średnica max. 0.014” na całej długości prowadnika |  | tak, podać
| wymagana minimalna długość prowadnika 180 cm |  | tak, podać długości
| wymagane zakres sztywności końcówek prowadników od ≤0,6 do ≥3,0 g |  | tak, podać
| wymagane minimum cztery prowadniki o różnym stopniu sztywności końcówki |  | tak, podać
| wymagane minimum dwa stopnie podparcia "supportu" wśród oferowanych prowadników |  | tak, podać
| pokrycie prowadników substancjami ułatwiającymi przechodzenie przez zamknięte odcinki tętnic |  | tak, podać rodzaj pokrycia
| końcówka prowadnika cieniująca dobrze widoczna w skopii |  | tak

## pakiet 2
EZ 111/2023/WS |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.2 do SWZ
|  |  | Pakiet 2 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
2 | Koszulki wprowadzające do tętnic udowych zmiażdżycowanych, wielokrotnie nakłuwanych, ze zrostami ośr. 5F,6F,7F.8F, 9F | 800 |  |  | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
2 | Koszulki wprowadzające do tętnic udowych zmiażdżycowanych, wielokrotnie nakłuwanych, ze zrostami - krótkie i długie, 5F,6F,7F,8F,9F. | 800
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2020, poz. 186) stosowne oświadczenie. | –
| koszulki krótkie odługości 12 +/- 2 cm cm, 5F - 7F |  | tak, podać
| koszulki długie o długości 24 +/-4 cm cm, 5F - 7F |  | tak, podać
| W zestawie wymagana igła łatwo nakłuwająca tętnice zmiażdżycowane ze zrostami po wielokrotnych nakłuciach |  | tak
| Igła o średnicy wewnętrznej światła kompatybilna z prowadnikiem 0,035" |  | tak, podać średnicę wewnętrzną
| koszulka odporna na złamania umożliwiająca zgięcie kończyny dolnej pacjenta w stawie biodrowym o min. 45° w płaszczyźnie strzałkowej w kierunku dogłowowym |  | tak, podać
| atraumatyczna końcówka rozszerzadła i atraumatyczna koszulka, dające łatwe przejście przez zrosty oraz zmiażdżycowane ściany tętnic |  | tak
| płynne przechodzenie cewnika przez zastawkę i przez światło koszulki |  | tak
| zastawka szczelna zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory przy wielokrotnym wprowadzaniu cewnika |  | tak

## pakiet 3
EZ 111/2023/WS |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  | Załącznik nr 2.3 do SWZ
|  |  | Pakiet 3 |  |  |  | Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 3 - Koszulki wprowadzające
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry |  | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Koszulki wprowadzające żylne z igłą do nakłucia. Wymagana rzeczywista średnica wewnętrzna zgodna z deklarowaną. - Koszulka umożliwiająca zgięcie kończyny dolnej pacjenta w stawie biodrowym o min. 45stopni w płaszczyźnie strzałkowej w kierunku dogłowowym. - Atraumatyczna końcówka i atraumatyczne przejście między poszerzaczem a koszulką. Płynne przechodzenie elektrody przez zastawkę i światło koszulki. - Zastawka zapewniająca właściwą hemostazę i niskie opory przy wielokrotnym wprowadzaniu elektrody. - Koszulka odporna na złamanie i zgięcia. | - krótkie o długości 12 +/- 1cm, 6-11F, z igłą do nakłucia | szt. | 200
|  | - długie o długości 24 +/- 2cm, 6-11F z igłą do nakłucia | szt. | 1800
2 | Prowadnik diagnostyczny | Prowadnik wykonany ze stali niklowo-chromowej powlekany PTFE, Krzywizna J, rozmiar 032” | szt. | 100
Wartość brutto pakietu: | [8 empty] | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974), stosowne oświadczenie.