## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ
|  | Formularz asortymentowo cenowy |  |  |  |  | (Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet Nr 1 - Kontrola wsadu i dokumentowanie
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Wykonawca zobowiązany jest podać nr certyfikatu i okres ważności, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974)- stosowne oświadczenie.
1 |  | Wskaźnik chemiczny paskowy ( test symulacyjny) Bowie-Dick walidowany z przyrządem testowym typu Compact PCD (gke Steri-Rekord): - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C – 3,5 min. - wskaźniki wykonane w technologii zgodnej z normą PN-EN 867 oraz PN-EN ISO 11140 - w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje jednoznaczne przebarwienie substancji testowej - pola z substancją wskaźnikową reagują na nierównomierne rozłożenie w komorze pary wodnej, (pozostałe kieszenie powietrzne) - nazwa testu umieszczona na teście - do każdego opakowania dołączona instrukcja w zakresie interpretacji uzyskanych wyników - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - nietoksyczny | szt. | 1000 |  |  | 0
2 |  | Przyrząd testowy typu Compact PCD do wykonywania testu symulacyjnego Bowie - Dicka w dużych sterylizatorach parowych z załadunkiem wsadów narzędzi złożonych, rurowych i litych oraz wsadów porowatych: - wykonany w technologii umożliwiającej wykonanie kilku tysięcy cykli sterylizacyjnych - składający się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. - wykonany zgodnie z normą PN-EN 867 - w okresie umowy systematyczne dostarczanie zestawu uszczelnień przy zamawianiu testów - przyrząd do zastosowania w kontroli usuwania powierza i penetracji pary wodnej autoklawach medycznych o pojemności 6-10 STE z frakcjonowaną próżnią wstępną przy rutynowych parametrach dla testu Bowie-Dick : 134°C – 3,5 min. | szt. | 2 |  |  | 0
3 |  | Zintegrowany wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną walidowany z przyrządem testowym typu Compact PCD (gke Steri-Rekord): - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C – od 5 do 7 min, 121°C – od 15 do 20 min. - Wskaźniki wykonane w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 11140 - w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje jednoznaczne przebarwienie substancji testowej - typ i nazwa testu, umieszczone na teście - do każdego opakowania dołączona instrukcja w zakresie interpretacji uzyskanych wyników - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - nietoksyczny - do opakowania z testami dołączone elementy zużywalne (zestaw uszczelnień) do przyrządu PCD | szt. | 2500 |  |  | 0
4 |  | Przyrząd testowy typu Compact PCD do sterylizacji parowej (wsadu) dla złożonych narzędzi rurowych i litych oraz pakietów porowatych: wykonany w technologii umożliwiającej wykonanie kilku tysięcy cykli sterylizacyjnych składający się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. wykonany zgodnie z normą PN-EN 867 w okresie umowy systematyczne dostarczanie zestawu uszczelnień przy zamawianiu testów przyrząd do zastosowania w kontroli sterylizacji w autoklawach medycznych o pojemności 6-10 STE z frakcjonowaną próżnią wstępną | szt. | 4 |  |  | 0
5 |  | Wskaźnik biologiczny ampułkowy do kontroli sterylizacji parą wodną walidowany z przyrządem testowym typu Compact PCD - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C – od 5 do 7 min. 121°C – 15-20 min. - wskaźniki wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11138 - zawiera spory Geobacillus Stearothermophilus - temperatura inkubacji 55°C - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje nieodwracalne zabicie szczepu testowego - czas inkubacji do potwierdzenia odczytu maks. 24 godz. - na pojedynczej ampułce naklejka umożliwiająca opisanie daty, numeru cyku - na naklejce naniesiona substancja testowa odpowiadająca klasie IV wskaźnika chemicznego - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - potwierdzenie (dokument) zawartości odpowiedniej ilości populacji szczepu testowego zgodnie z obowiązująca normą | szt. | 10000 |  |  | 0
6 |  | Wskaźnik biologiczny ampułkowy do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu walidowany z przyrządem testowym typu Compact PCD - z możliwością zastosowania w 100% tlenku etylenu - wskaźniki wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11138 - zawiera spory Bacillus Atrophaeus - temperatura inkubacji 37°C - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, stężenie EO) powoduje nieodwracalne zabicie szczepu testowego - czas inkubacji do potwierdzenia odczytu 24/48 godz. - na pojedynczej ampułce naklejka umożliwiająca opisanie daty, numeru cyklu - na naklejce naniesiona substancja testowa odpowiadająca klasie IV wskaźnika chemicznego - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - potwierdzenie (dokument) zawartości odpowiedniej ilości populacji szczepu testowego | szt. | 200 |  |  | 0
7 |  | Przyrząd testowy procesu Helix-PCD do rutynowej kontroli procesów sterylizacji nadtlenkiem wodoru - składający się z tefolonej rurki ośrednicy 3 mm oraz długości 50 cm - oraz kapsuły na wskaźnik chemiczny wykonanej ze stali kwasoodpornej | szt. | 2 |  |  | 0
8 |  | Wskaźnik chemiczny paskowy do rutynowej kontroli wsadu w nadtlenku wodoru kompatybilny z przyrządem opisanym w pozycji 7 - integracja wszystkich krytycznych prametrów procesu sterylizacji powoduje jednoznaczene przebarwienie substancji testowej - do każdego opakowania dołączona instrukcja w zakresie interpretacji uzyskanych wyników - technologia,wymiary testuoraz trwałóśc przebarwienia umożliwiające archiwizowanie - nietoksyczny - do opakowania z testami dołączone elementy zużwalne (zestaw uszczelnień) | szt. | 1000 |  |  | 0
9 |  | Zintegrowany wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli wsadu w procesie sterylizacji tlenkiem etylenu walidowany z przyrządem testowym typu PCD - z możliwością zastosowania przy sterylizacji 100% tlenkiem etylenu - wskaźniki wykonane w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 11140 - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, stężenie tlenku etylenu) powoduje jednoznaczne przebarwienie substancji testowej - typ i nazwa testu, umieszczone na teście - do każdego opakowania dołączona instrukcja w zakresie interpretacji uzyskanych wyników - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - nietoksyczny - do opakowania z testami dołączone elementy zużywalne (zestaw uszczelnień) do przyrządu PCD | szt. | 750 |  |  | 0
10 |  | Wskaźnik biologiczny ampułkowy do kontroli sterylizacji nadtlenkiem wodoru wskaźniki wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11138 - zawiera spory Geobacillus Stearothermophilus - temperatura inkubacji 55°C - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu powoduje nieodwracalne zabicie szczepu testowego - czas inkubacji do potwierdzenia odczytu 24 godz. - na pojedynczej ampułce naklejka z naniesion substancja testowa odpowiadająca wskaźnikowi chemicznemu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - potwierdzenie (dokument) zawartości odpowiedniej ilości populacji szczepu testowego | szt. | 600 |  |  | 0
11 |  | Przyrząd testowy typu Compact PCD do prowadzenias kontroli biologicznej wsadu: wykonany w technologii umożliwiającej wykonanie kilku tysięcy cykli sterylizacyjnych składający się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. wykonany zgodnie z normą PN-EN 867 w okresie umowy systematyczne dostarczanie zestawu uszczelnień przy zamawianiu wskaźników biologicznych przyrząd do zastosowania w kontroli sterylizacji w autoklawach medycznych o pojemności 6-10 STE z frakcjonowaną próżnią wstępną | szt. | 4 |  |  | 0
12 |  | Wskaźnik biologiczny zgodny z normą EN ISO 11138 do kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej w postaci fiolki z umieszczonymi sporami bakteryjnymi G. Stearothermophilus o populacji minimum 105 wraz z pożywką oraz zintegrowanym wskaźnikiem chemicznym pokrytym polimerem typu 5 zgodnie z normą EN ISO 11140-1 walidowanym z umieszczonymi sporami bakteryjnymi. Możliwość natychmiastowego zwolnienia wsadu na podstawie odczytu wskaźnika chemicznego, czas inkubacji dla wskaźnika biologicznego 24 godziny w temperaturze 570C. Opakowanie 100 szt. Walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego otwartej z jednej strony na całej średnicy przyrządu, budowa przyrządu zgodna z normą EN 285 oraz EN 867-5. Wolna przestrzeń w kapsule przyrządu po umieszczeniu wskaźnika nie przekraczająca 6% (+/-1%) całkowitej objętości kapsuły zgodnie z normą EN 867-5. Umożliwiający kontrolę sterylizatora na przeciek powietrza do komory sterylizatora, obecność gazów nie ulegających skraplaniu, penetrację pary we wsadach porowatych, litych oraz z narzędziami rurowymi. | szt. | 1000 |  |  | 0
13 |  | Inkubator do wskaźników biologicznych dwuzakresowy, o temperaturze dzialania 37°C/55°C, posiadający około14 miejsc na fiolki, lampkę sygnalizującą pracę, przełącznik zmiany temperatury oraz termometr. Kompatybilny ze wskaźnikami biologicznymi opisanymi w pozycji 5,7,11 | szt. | 2 |  |  | 0
14 |  | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną: z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-2 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-11 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) - w rzędzie trzecim – datę ważności (8-11 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). 1 rolka = 750 szt - do każdego opakowania dolączona rolka tuszująca | rolka | 840 |  |  | 0
15 |  | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu : - z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-2 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-11 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) - w rzędzie trzecim – datę ważności (8-11 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). - kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną Gke z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. - wraz z rolkami dostarczany wałek z tuszem do metkownicy - wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke o kompatybilności z oferowanymi etykietami - 1 rolka=750 szt. - do każdego opakowania dołączona rolka tuszująca | rolka | 96 |  |  | 0
16 |  | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru: - z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-2 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-11 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) - w rzędzie trzecim – datę ważności (8-11 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). - kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną Gke z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. - wraz z rolkami dostarczany wałek z tuszem do metkownicy - wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke o kompatybilności z oferowanymi etykietami 1 rolka = 750 szt. - do każdego opakowania dołączona rolka tuszująca | rolka | 96 |  |  | 0
17 |  | Metkownica kompatybilna z oferowanymi etykietami: trzyrzędowa alfanumeryczna (literowo-cyfrowa) do naklejania etykiet dwustronnie przylepnych z możliwością umieszczania w 3 rzędach wszystkich istotnych danych procesu sterylizacji ( 11 znaków w 1 rzędzie): - 1 rząd dane procesu: inicjały obsługi, kod sterylizatora, kod cyklu, kod zawartości pakietu - 2 rząd: data sterylizacji - 3 rząd data ważności pakietu | szt. | 6 |  |  | 0
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
Wymagania dodatkowe:
1. Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek testów po 2 sztuki z pozycji 1,3,8,9 : po 1 szt. z pozycji 5,10,12 oraz po 1 szt. z poz.15,16.
2. Etykiety kompatybilne z posiadanymi przez szpital metkownicami trzyrzędowymi alfanumerycznymi Gke Steri-Rekord z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet.

## Pakiet nr 2
|  | Formularz asortymentowo cenowy |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr …. do umowy)
Pakiet 2 - Filtry i plomby do pojemników sterylizacyjnych
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Wykonawca zobowiązany jest podać nr certyfikatu i okres ważności, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974)- stosowne oświadczenie.
1 |  | Filtry jednorazowego użytku do kontenerów do sterylizacji AESKULAP w kształcie koła o średnicy 19 mm i o trwałości użytkowania ze sprawdzianem sterylizacji parą wodną. | szt. | 1000 |  |  | 0
2 |  | Filtr jednorazowego użytku do kontenerów do sterylizacji w kształcie prostokąta 118mmx235mm ze sprawdzianem sterylizacji parą wodną. | szt. | 1000 |  |  | 0
5 |  | Jednorazowa plomba do kontenerów Aesculap/CHM/LINK wykonana z tworzywa sztucznego po założeniu tworzy trwały, zamknięty obwód uniemożliwiający nieautoryzowane otwarcie. Plomba posiada regulację na jedno zapięcie w kształcie haczyka jednostronnego w prostokątny pasek. Szerokość haczyka nie większa niż 3mm. | szt. | 30000 |  |  | 0
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
Wymagania dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek po 5 sztuk z każdej pozycji.

## Pakiet nr 3
|  | Formularz asortymentowo cenowy |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 3 – Akcesoria pomocnicze
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Wykonawca zobowiązany jest podać nr certyfikatu i okres ważności, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974)- stosowne oświadczenie.
1 |  | Specjalistyczna, dwustronna szczotka do czyszczenia osprzętu ortopedycznego - dł. 20 cm - śr. 8 mm / okrąg 45 mm - włosie klasy medycznej-3 szt. | kpl. | 4 |  |  | 0
2 |  | Szczotka wielorazowego użycia (odporna na sterylizację) do mycia narzędzi chirurgicznych, dwustronna, miękie nylonowe włosie. Długość włosia 5 i 10mm, długość szczotki 25-35mm, długość całkowita ok. 175 mmm - 2 szt. | kpl. | 4 |  |  | 0
3 |  | Szczotka wielorazowego użycia (odporna na sterylizację)do mycia narzędzi chirurgicznych, dwustronna, nylonowe włosie. Długość włosia 5 i 10mm, długość szczotki 25-35mm, długość całkowita ok. 175 mmm - 2 szt. | kpl. | 4 |  |  | 0
4 |  | Szczotka wielorazowego użycia (odporna na sterylizację) do mycia narzędzi chirurgicznych, dwustronna, twarde, syntetyczne włosie. Długość włosia 10 i 10mm, długość szczotki 30 i 40 mm, długość całkowita ok. 175 mmm - 2 szt. | kpl. | 4 |  |  | 0
5 |  | Szczotka wieloraazowego użycia (odporna na sterylizację) do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 215mm - miękkie, syntetyczne włosie. | szt. | 10 |  |  | 0
6 |  | Szczotka wieloraazowego użycia (odporna na sterylizację) do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 215mm - średnio twarde syntetyczne włosie - 2szt. | kpl. | 5 |  |  | 0
7 |  | Szczotka wieloraazowego użycia (odporna na sterylizację) do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 215mm - twarde,syntetyczne włosie - 2 szt. | kpl. | 5 |  |  | 0
8 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonane ze skręconego drutu, średnica 2mm,dług.szczotki 60mm, długość całkowita 350mm - 5 szt. | kpl. | 2 |  |  | 0
9 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonane ze skręconego drutu, średnica 3mm,dług.szczotki 100mm, długość całkowita 300mm - 5 szt. | kpl. | 2 |  |  | 0
10 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonane ze skręconego drutu, średnica 4mm,dług.szczotki 100mm, długość całkowita 300mm - 5 szt. | kpl. | 4 |  |  | 0
11 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonane ze skręconego drutu, średnica 5mm,dług.szczotki 50mm, długość całkowita 405mm - 5 szt. | kpl. | 4 |  |  | 0
12 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonane ze skręconego drutu, średnica 7mm,dług.szczotki 80mm, długość całkowita 400mm - 5 szt. | kpl. | 2 |  |  | 0
13 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonane ze skręconego drutu, średnica 10mm,dług.szczotki 100mm, długość całkowita 300mm - 5 szt. | kpl. | 2 |  |  | 0
14 |  | Szczotka wielorazowego użytku z syntetycznym wlosiem, dwustronna. Odporna na sterylizację parową. Długość 155mm, dł. Włosia 12-15 mm. | szt. | 10 |  |  | 0
15 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonana z tworzywa sztucznego , średnica 3mm,dług.szczotki 20mm, długość całkowita 600mm - 5 szt. | kpl. | 2 |  |  | 0
16 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonana z tworzywa sztucznego , średnica 3mm,dług.szczotki 20mm, długość całkowita 600mm - 5 szt. | kpl. | 2 |  |  | 0
17 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonana z tworzywa sztucznego , średnica 5mm,dług.szczotki 50mm, długość całkowita 600mm - 5 szt. | kpl. | 2 |  |  | 0
18 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonana z tworzywa sztucznego , średnica 7mm,dług.szczotki 50mm, długość całkowita 600mm - 5 szt. | kpl. | 2 |  |  | 0
19 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonana z tworzywa sztucznego , średnica 10mm,dług.szczotki 50mm, długość całkowita 600mm - 5 szt. | kpl. | 2 |  |  | 0
20 |  | Koszyki z drobnej siatki z pokrywą do zabezpieczania mikronarzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów dekontaminacji. - gładkie wykonanie -bez zadzirów, elektropolerowane, zaokrąglone krawięzie, - wielkość oczka 1,6mm, srednica drutu 0,7mm, - pokrywa - zamknięcie na klips , - rozmiar 200x100x35 (mm) | szt. | 6 |  |  | 0
21 |  | Koszyki z drobnej siatki z pokrywą do zabezpieczania mikronarzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów dekontaminacji. - gładkie wykonanie -bez zadzirów, elektropolerowane, zaokrąglone krawięzie, - wielkość oczka 1,6mm, srednica drutu 0,7mm, - obracana pokrywa - zamknięcie typu twist-off, - rozmiar 235x155x40 (mm) | szt. | 4 |  |  | 0
22 |  | Koszyki z drobnej siatki z pokrywą do zabezpieczania mikronarzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów dekontaminacji. - gładkie wykonanie -bez zadzirów, elektropolerowane, zaokrąglone krawięzie, - wielkość oczka 1,6mm, srednica drutu 0,7mm, - obracana pokrywa - zamknięcie typu twist-off, - rozmiar 275x175x35 (mm) | szt. | 4 |  |  | 0
23 |  | Gładki czyścik z włókniny do usuwania rdzy i innych zanieczyszczeń z powierzchni metalowych. Opakowanie 3 sztuki. | op. | 10 |  |  | 0
24 |  | Szorstki czyścik z włókniny do usuwania rdzy i innych zanieczyszczeń z powierzchi metalowych. Opakowanie 3 sztuki. | op. | 10 |  |  | 0
25 |  | Pistolet przeznaczony do mycia lub endoskopów i narzędzi rurowych narzędzi. Zasilany wodą lub sprężonym powietrzem. | szt. | 3 |  |  | 0
26 |  | Pistolet przeznaczony do mycia lub endoskopów i narzędzi rurowych narzędzi. Zasilany wodą lub sprężonym powietrzem. W zestawie wymienne końówki. | kpl. | 1 |  |  | 0
27 |  | Rękawice chroniące przed oparzeniami przy załadunku sterylizatora parowego. Rękawice wielorazowego użycia wykonane z silikonu, chorniące przed wysoką temperaturą do ???°C. Mankiet przedłużony do łokcia. Możliwość dezynfekcji w myjni dezynfektorze oraz sterylizacji parowej. Kpl. - 1 para | kpl. | 6 |  |  | 0
28 |  | Taśma identyfikacyjna do oznaczania wyrobów medycznych. - odporna na procesy mycia i dezynfekcji termicznej oraz na sterylizację parową - taśma umieszczona w kamykanym, przezroczystym pudełku ułatwiającym identyfikację koloru bez otwierania - rozmiar taśmy 6,5 mm x 7,6 m - dostępna w kolorach: białm, niebieskim, zielonym, czerwonym, żółtym, fioletowym, pamarańczowym | szt. | 40 |  |  | 0
29 |  | Pokrywa kosza z siatki silikonowej, elastyczna, o sześciokątnej strukturze dla lepszego suszenia, odporna na temperasturę do 200°C | szt. | 5 |  |  | 0
30 |  | Pokrywa kosza z siatki silikonowej,sztywna, z wewnętrzną ramą ze stali nierdzewnej, o sześciokątnej strukturze dla lepszego suszenia, odporna na temperasturę do 200°C | szt. | 5 |  |  | 0
31 |  | Nietoksyczne pisaki, do znakowania opakowań sterylizacyjnych, tusz wodoodporny, szybkoschnący, odporny na działanie ciepła i kwasów, oraz na sterylizację w S,EO,FO, szerokość kreski 0,60 mm, kolor czarny | szt. | 200 |  |  | 0
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
Wymagania dodatkowe:
Szczoteczki do czyszczenia z poz. 1,8-19 odporne na dezynfekcję w temperaturze 90°C , 5minut.

## Pakiet nr 4
|  | Formularz asortymentowo cenowy |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr …... do umowy)
Pakiet Nr 4 - Olej do konserwacji wyrobów medycznych
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Wykonawca zobowiązany jest podać nr certyfikatu i okres ważności, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974)- stosowne oświadczenie.
1 |  | Preparat - biały, olej parafinowy do smarowania i konserwacji narzędzi chirurgicznych, sprzętu laparoskopowego oraz głowic do systemów napędów elektrycznych przed procesem sterylizacji, zarejestrowane jako wyrób medyczny, w zbiorniku ciśnieniowym, zaopatrzony w cienki, długi aplikator umożliwiający dotarcie do miejsc trudnodostępnych. Posiada dokument potwierdzający, że oferowany produkt posiada dopuszczenie do konserwacji chirurgicznych systemów napędów elektrycznych. Należy dołączyć dokument potwierdzający kompatybilność produktu z medycznymi systemami napędowymi min. producentów Aesculap, Synthes, Stryker. | szt. | 48 |  |  | 0
2 |  | Preparat - biały, olej parafinowy do smarowania i konserwacji narzędzi chirurgicznych, sprzętu laparoskopowego oraz innych elementów ruchomych wymagających smarowania przed procesem sterylizacji, zarejestrowane jako wyrób medyczny, w zbiorniku kropelkowym, zaopatrzonym w aplikator. | szt. | 20 |  |  | 0
3 |  | Preparat - biały, olej parafinowy do smarowania i konserwacji narzędzi chirurgicznych, sprzętu laparoskopowego oraz innych elementów ruchomych wymagających smarowania przed procesem sterylizacji, zarejestrowane jako wyrób medyczny, w zbiorniku ciśnieniowym, zaopatrzony w cienki, długi aplikator umożliwiający dotarcie do miejsc trudnodostępnych. | szt. | 60 |  |  | 0
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
Wymagania dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek po 1 sztuce z pozycji 1,3.