EZ/134/2023/RŁ

Załącznik nr 2 do SWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

Aparat USG - 1 szt.

Producent  ........................................................................................................

Nazwa-model/typ  ............................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji min 2022 r. .............................................................................

| Lp. | Opis parametru wymaganego/ granicznego | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I Parametry ogólne |
|  | Rok produkcji min. 2022 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost dwóch z nich o maksymalnej wadze 86 kg | TAK |  | Bez punktacji |
|  | II Konstrukcja i konfiguracja |
|  | Liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 4 500 000 | TAK |  | 4700000 – 4500000 kanałów 0 pkt. > 4700000 kanałów 10 pkt. |
|  | Cyfrowy monitor LCD o przekątnej ekranu min. 21”, o rozdzielczości min. 1920 x 1080 pixeli, | TAK |  | 21” 0 pkt. > 21” 10 pkt. |
|  | 4 aktywne, równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | 1 aktywne gniazdo do przyłączenia głowicy dopplerowskiej tzw. „ślepej” | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość płynnej regulacji położenia panelu sterowania w kierunkach – góra/dół min. 20 cm, obrót w lewo/prawo | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min.512 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D 2200 klatek oraz zapis dopplera spektralnego min. 45 sekund | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dynamika aparatu min. 300 dB | TAK |  | 300 – 310 dB 0 pkt. > 310 dB 10 pkt. |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. 20 MHz | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Nagrywarka DVD R/RW wbudowana w aparat, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Panel dotykowy o przekątnej min. 12”, wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności, przesuwania stron za pomocą dotyku jak tablet | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja zdublowania na ekranie panelu dotykowego obrazu diagnostycznego celem ułatwienia dostępu do uzyskiwanego obrazu diagnostycznego np. podczas procedur interwencyjnych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję powiększenia obrazu diagnostycznego na 2/3 objętości ekranu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do badań kardiologicznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | III Obrazowanie i prezentacja obrazu |
|  | Regulacja głębokości penetracji w zakresie od 2 cm do 30 cm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Anatomiczny M-Mode | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów oraz wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki ultradźwiękowej min 4 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1900 obrazów na sek. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Doppler ciągły (CW) dostępny na głowicy sektorowej kardiologicznej z prędkością min. 19 m/s | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Doppler tkankowy oferowany na głowicy sektorowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) w zakresie min. 0,5 mm - 20,0 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | IV Funkcje użytkowe |
|  | Min. 16-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Min. 16-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach convex, liniowych. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu 2D wyzwalaną przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | V Głowice ultradźwiękowe |
|  | Głowica sektorowa do badań kardiologicznych- 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakresie częstotliwości min. od 2.0 do 4.0 MHz | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Liczba elementów akustycznych głowicy min. 80 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kąt pola widzenia głowicy min. 90° | TAK |  | Bez punktacji |
|  | VI Głowice ultradźwiękowe – możliwość rozbudowy |
|  | Głowica convex do badań jamy brzusznej | Możliwość rozbudowy |  | Bez punktacji |
|  | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2,0 – 6,0 MHz (+/-1 MHz) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość czoła głowicy min. 45 mm przy wyłączonym obrazowaniu trapezowym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Liczba elementów akustycznych min. 320 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica liniowa do badań małych narządów | Możliwość rozbudowy |  | Bez punktacji |
|  | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 4,0 – 12,0 MHz (+/-1 MHz) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość czoła głowicy max. 34 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Liczba elementów akustycznych min. 256 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica przezprzełykowa do badań kardiologicznych | Możliwość rozbudowy |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwości min. od 2,0 do 7,0 MHz (+/-1 MHz) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Liczba elementów akustycznych, min. 2500 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kąt pola widzenia głowicy min. 90° | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych, małych narządów i mięśniowo-szkieletowych | Możliwość rozbudowy |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwości min. od 5,0 do 12,0 MHz (±1 MHz) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Liczba elementów akustycznych głowicy min. 500 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość pola widzenia głowicy min. 50 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica mikrosektorowa | Możliwość rozbudowy |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwości min. od 3,0 do 8,0 MHz (±1 MHz) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kąt pola widzenia głowicy min. 90° | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Liczba elementów głowicy akustycznych min. 80 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | VII Inne |
|  | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist, raporty strukturalne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość konfiguracji raportu poprzez zmianę jego wyglądu, definiowania pomiarów oraz np możliwość zamieszczenia graficznego logo w nagłówku szpitala | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostępne bezpłatne narzędzie do tworzenia własnego wzoru raportu na zewętrznym komputerze PC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nieuprawnione osoby | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, Mammography celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki pamięci CINE ze wskazaniem skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonym w procentach | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję obrazowania panoramicznego zapewniającą podgląd sklejanego obrazu w czasie rzeczywistym, dostępną na głowicach convex i liniowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | VIII Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja na cały oferowany zestaw min. 24 miesiące | TAK | TAK 24 miesiące gwarancji Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ |
|  | Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu poprzez łącze zdalne. | TAK / NIE |  | TAK 20 pkt. NIE 0 pkt. |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  | Bez punktacji |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.