## Pakiet nr 1 Komis
EZ/ZP/ 149 /2023/ES | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ |  | załącznik nr….do Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1 - Śródpierścieniowa zastawka aortalna wszczepiana drogą przezskórną (KOMIS)
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto z | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfukatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zastawka aortalna, samorozprężalna, wszczepialna w pozycji śródpierścieniowej przez tętnicę udową lub podobojczykową. Zastawka: • stent zastawki wykonany z nitinolu, samorozprężalny, widoczny w promieniach RTG, • mankiet zastawki i system antyprzeciekowy wykonany z polietylenu przyszyty do ramy stentu, • płatki zastawki wykonane z pojedyńczej warstwy osierdzia wołowego, w trójpłatkowej konfiguracji na ramie stentu, • mankiet i tkanka osierdziowa płatków zakonserwowane i usieciowane aldehydem glutarowym, • stent z trzema wypustkami zaczepu, • pierścieniowy koniec stentu w formie cylindrycznej (nierozszerzonej), • czas płukania 2 x 10 sekund w roztworze soli o temperaturze pokojowej, • zastawka do implantacji w pozycji śródpierścieniowej, • dostępne rozmiary zastawek: 23 [mm], 25 [mm], 27 [mm], 29 [mm] dla pierścieni aortalnych w zakresie od 19 [mm] do 27 [mm]. System dostarczający: • elastyczny system dostarczania o niskim profilu (ekwiwalent 14 F i 15 F w zależności od rozmiaru zastawki) ze zintegrowaną koszulką naczyniową i pokryciem hydrofilnym ułatwiającym wprowadzanie, • system typu over-the-wire, do stosowania z prowadnikiem 0.035 cala posiadający wskazania do użycia z dostępu udowego i podobojczykowego, • system umożliwia stopniowe kontrolowalne rozprężanie zastawki z możliwością cofnięcia zastawki do koszulki, a także wycofanie systemu z pacjenta i ponowne wprowadzenie, • system posiada ergonomiczną rączkę do uwalniania zastawki wyposażona w widoczny indykator stopnia otwarcia zastawki i automatyczną blokadę uwolnienia zastawki w postaci przycisku, • w komplecie system do ładowania zastawki • sztywne prowadniki do TAVI ze specjalnie ukształtowaną końcówką • koszulki naczyniowe 14F – 20F • cewniki balonowe do pre- i postdilatacji • prowadniki proste i z końcówką J • elektrody do czasowej stymulacji serca z balonikiem • producent zapewnia system szkoleń w zakresie implantacji | 20 | zestaw
Razem wartosc brutto : | [7 empty] | 0
*Uzupełnić
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaswiadczenia o mozliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem ww asortymentu.
Oświadczam, iż oferowane wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2022r., poz. 974) i zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiajacemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatów WE lub/i dekralacji zgodności z § 3 ust. 4 projektowych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.