Kielce dnia  16.07.2009r.

EZ/ZP/32/2009

KORONAROGRAFIA                                   Do uczestników postępowania

……………………………………..

……………………………………….

………………………………………..

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego do zabiegów koronarografii i angioplastyki naczyń wieńcowych.

Postępowanie prowadzone w trybie przetarg nieograniczony – art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ogłoszenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Nr 2009/S-82 z dnia 29.04.2009 pozycja 118294 oraz na stronie internetowej http://bip.wszzkielce.pl

INFORMACJA

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Dyrekcja  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45 ,  działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1,2  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r  informuje Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz  odrzuceniu ofert na podstawie  art. 89 ust 1 pkt 2    w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Oferta nr  1    BOSTON Scientific Polska Spółka z o.o.

00-175 Warszawa Al. Jana Pawła II nr 80

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 1 – Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym

wartość oferty brutto: 250.380,00 złotych

Pakiet 3 – stenty wieńcowe na balonie do użycia w nagłych przypadkach

wartość oferty brutto: 265.360,00 złotych

Pakiet 12 – cewnik balonowy do doprężania stentów

wartość oferty brutto: 342.400,00 złotych

Pakiet 17- prowadnik angioplastyczny z markerami referencyjnymi

wartość oferty brutto:  306.020,00 złotych

Pakiet 29- cewnik diagnostyczny 5F – 6F

wartość oferty brutto: 222.560,00 złotych

Pakiet 30- zestaw cewników diagnostycznych 6F – komplety

wartość oferty brutto: 33.384,00 złotych

Oferta nr  2      BALTON Spółka z o.o.

00-496 Warszawa ul. Nowy Świat 7m14

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 2 – stenty wieńcowe stalowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym

wartość oferty brutto: 229.836,00 złotych

Pakiet 9 – Stent wieńcowy na balonie kobaltowo-chromowy

wartość oferty brutto: 199.020,00 złotych

Pakiet 10 – Stent wieńcowy na balonie do PCI

wartość oferty brutto: 117.700,00 złotych

Pakiet 21- Koszulki wprowadzające - krótkie i długie,  5F do 8F

wartość oferty brutto: 21.400,00 złotych

Pakiet 22- Koszulki wprowadzające - krótkie i długie,  5F do 8F,  z igłą do nakłucia

wartość oferty brutto: 94.160,00 złotych

Pakiet 24- Y - connector pojedynczy

wartość oferty brutto: 25.680,00 złotych

Pakiet 26- Torquer

wartość oferty brutto: 16.906,00 złotych

Pakiet 34- zestawy transradialne

wartość oferty brutto: 10.272,00 złotych

Pakiet 35- Przedłużenia z kranikiem

wartość oferty brutto: 13.375,00 złotych

Pakiet 36- Przedłużenia do pomp infuzyjnych

wartość oferty brutto: 11.770,00 złotych

Oferta nr  3     POLIMED Spółka z o.o.

02-822 Warszawa ul. Poleczki 12

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 13- Cewnik do restenozy w stencie

wartość oferty brutto: 59.962,80 złotych

Oferta nr  4      MDS Spółka z o.o.

02-822 Warszawa ul. Poleczki 12

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 39- zestaw do ucisku tętnicy udowej po nakłuciu (ramię z adapterem i wymiennym balonem ciśnieniowym

wartość oferty brutto: 15.403,72 złotych

Oferta nr  5     DRG Metek Spółka z o.o.

02-661 Warszawa ul. Wita Stwosza 24

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 40- Balony do kontrapulsacji

wartość oferty brutto: 264.825,00 złotych

Oferta nr 7     DIALMED Spółka z o.o.

02-781 Warszawa ul. Roentgena 23/10

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet nr 5 - stenty  wieńcowe na balonie do bezpośredniego stentowania oraz prowadnik wieńcowy typu „floppy”

wartość oferty brutto: 131.610,00 złotych

Pakiet nr 6 - stent wieńcowy na balonie do rozgałęzień i cewnik balonowy do pre- i postdylatacji technika „kissing baloon

wartość oferty brutto: 176.550,00  złotych

Pakiet nr 7 - stent wieńcowy na balonie do krętych naczyń i długich zmian

wartość oferty brutto: 64.200,00  złotych

Oferta nr  8        COLOR Trading Spółka z o.o.

02-815 Warszawa ul. Żołny 40

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 42- Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po nakłuciu i usunięciu koszulki

wartość oferty brutto: 16.852,50 złotych

Oferta nr  9       ST.Jude Medical Spółka z o.o.

01-698 Warszawa ul. Smoleńskiego 1 /2

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 31- prowadnik diagnostyczny

wartość oferty brutto: 109.140,00 złotych

Pakiet 32- prowadnik diagnostyczny hydrofilny

wartość oferty brutto: 32.100,00 złotych

Oferta nr  10     PROMED SA

01-520 Warszawa ul. Krajewskiego 1 B

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 33- koszulki wprowadzające – zbrojone

wartość oferty brutto: 11.588,63 złotych

Oferta nr  11     EKOMED Spółka z o.o.

03-918 Warszawa ul. Łotewska 17/01

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 43- Sterylne wkłady do strzykawki automatycznej i osłony do wkładu

wartość oferty brutto: 11.281,20 złotych

Oferta nr  12     MEDTRONIC Poland Spółka z o.o.

04-041 Warszawa ul. Ostrobramska 101

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 15- Cewnik balonowy do udrażniania przewlekłch okluzji (CTO)

wartość oferty brutto: 62.916,00 złotych

Pakiet 19- Cewnik prowadzący do PCI 5F - 8F

wartość oferty brutto: 455.820,00 złotych

Pakiet 20- Cewnik do trombektomii

wartość oferty brutto: 275.632,00 złotych

Pakiet 23- Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem

wartość oferty brutto: 164.780,00 złotych

Oferta nr  13     BIOTRONIK Polska Spółka z o.o.

60-169 Poznań ul. Grunwaldzka 400

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet  8  - stent wieńcowy na balonie do małych naczyń i cewnik balonowy

wartość oferty brutto: 527.510,00 złotych

Oferta nr  14     AESCULAP Chifa Spółka z o.o.

64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 25-  Y connector podwójny

wartość oferty brutto: 24.824,00 złotych

Pakiet 28- manifold dwukranowy

wartość oferty brutto: 66.447,00 złotych

Pakiet 37- Strzykawka z gumowym tłokiem 10 i 20 ml

wartość oferty brutto: 23.018,16 złotych

Oferta nr  15      eV 3 Spółka z o.o.

40-568 Katowice ul. Ligocka 103

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 38 - Drut typu gęsia szyja

wartość oferty brutto: 7.971,50 złotych

Pakiet 46 – system do protekcji dystalnej naczyń

wartość oferty brutto: 87.269,20 złotych

Oferta nr  16   Johnson  @Johnson  Poland Spółka z o.o.

02-135 Warszawa ul. Iłżecka 24

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet  18 – prowadnik angioplastyczny do naczyń krętych

wartość oferty brutto: 74.900,00   złotych

Oferta nr  17     EUROCOR  Spółka z o.o.

01-552 Warszawa Pl. Inwalidów 10

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet  14 – Cewnik balonowy pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjny

wartość oferty brutto: 68.950,80 złotych

Oferta nr  18      Abbott Laboratories Poland  Spółka z o.o.

02-676 Warszawa ul. Postępu 18 A

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet  4 – Stenty wieńcowe na balonie z cewnikiem balonowym i zestawem prowadników do udrażniania naczyń

wartość oferty brutto: 601.233,00 złotych

Pakiet  11 – stentgraft wieńcowy na balonie

wartość oferty brutto: 15.515,00 złotych

Pakiet  16 – cewnik balonowy do PCI

wartość oferty brutto: 218.280  złotych

Pakiet  27 – system zamykania szwem miejsca nakłucia tętnicy udowej po koronarografii

wartość oferty brutto: 12.198,00 złotych

Oferta nr  19      ProCardia Medical  Spółka z o.o.

02-781 Warszawa ul. Pileckiego 63

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet  44 – sondy do echokardiografii wewnątrz wieńcowej

wartość oferty brutto: 295.320,00 złotych

Pakiet  45 – drut diagnostyczny do FFR

wartość oferty brutto: 35.310,00 złotych

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2  zostają odrzucone oferty  złożone  ww postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Oferta nr 1       BOSTON Scientific Polska Spółka z o.o.

00-175 Warszawa Al. Jana Pawła II nr 80

PAKIET  nr 10  - stent wieńcowy na balonie do PCI

-minimalny wymagany przedział długości stentów od 9 do 24 mm z maksymalnymi odstępami do 6mm. Udokumentowano długość od 12mm dla stentu o średnicy 4,5mm

Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymogów  siwz, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 18      BALTON Spółka z o.o.

00-496 Warszawa ul. Nowy Świat 7m14

PAKIET nr 3 - stenty wieńcowe na balonie do użycia w nagłych przypadkach

wymagano przyrost średnicy ≥ 0,42 mm dla stentu o średnicy 3,0mm przy doprężeniu ciśnieniem RBP balonu na którym stent jest zamontowany. Nadesłane próbki dokumentują przyrost średnicy 0,24mm dla stentu o średnicy 3,0 mm przy doprężeniu cisnieniem RBP balonu na którym stent jest zamontowany.  Zaoferowany produkt medyczny nie spełnia wymogów siwz , oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PAKIET nr 25 - Y – connector podwójny

- wymagano Y connectora podwójnego natomiast zaoferowany przedmiot medyczny (RYVA) jest łącznikiem z dwiema zastawkami.

Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymogów  siwz, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr  6     MD  Spółka z o.o.

02-022 Warszawa ul. Niemcewicza 26 lok 132

PAKIET nr 9 - stent wieńcowy na balonie kobaltowo-chromowy

-minimalny wymagany przedział długości stentów 10 do 24 mm w maksymalnych odstępach do 6 mm. W katalogu udokumentowano stent  o długości  od 12mm dla średnicy  4,5mm

Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymogów  siwz, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 14   MEDTRONIC Poland Spółka z o.o.

04-041 Warszawa ul. Ostrobramska 101

PAKIET  nr 12 - cewnik balonowy do dopreżania stentów

wymagano minimalnego przedziału długości balonów od 8 do 20 mm z maksymalnymi odstępami co 6mm.  Katalog dokumentuje cewniki balonowe

– o długości od 15mm dla średnicy 4,5mm

- jeden cewnik balonowy o długości 15mm dla średnicy 5,0mm

Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymogów  siwz, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PAKIET  nr 16 - cewnik balonowy do PCI

1/wymagano ciśnienia nominalnego minimum 8 bar i ciśnienia RBP minimum 14 bar. W katalogu udokumentowano cewniki balonowe o ciśnieniu nominalnym  7 atmosfer i ciśnieniu RBP 12 atmosfer dla cewnika balonowego o średnicy 1,5mm

2/wymagano minimalnego przedziału długości cewników balonowych 0d 10 do 30mm w maksymalnych odstępach co 5mm (nie dotyczy średnicy 1,5mm) . W katalogu udokumentowano cewnik balonowy o długości 12;15;20mm dla średnic 3,25 i 3,75mm. Udokumentowano cewnik balonowy o długości do 25mm dla średnic 2,25 i 2,75mm.

W wyznaczonym przez zamawiającego terminie Wykonawca  uzupełnił  katalog

który  nie dokumentuje   spełnienie ww wymogów .Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymogów  siwz, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta  nr  8    AESCULAP Chifa Spółka z o.o.

64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14

PAKIET  nr 29 – cewnik diagnostyczny 5F -6F

- wymagano cewnika diagnostycznego w dwóch  wersjach w tym wersja SOFT.

W ofercie brak  udokumentowania tego wymogu.

W wyznaczonym przez zamawiającego terminie Wykonawca w uzupełnionym wyjaśnieniu  nie dokumentuje katalogiem   spełnienie ww wymogów .Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymogów  siwz, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 19      Johnson @Johnson  Poland Spółka z o.o.

02-135 Warszawa ul. Iłżecka 24

PAKIET  nr 16 – cewnik balonowy do PCI

1/ wymagano minimalnego przedziału długości od 10 do 30mm w maksymalnych odstępach co 5mm ( nie dotyczy średnicy 1,5mm). Dla  cewnika balonowego średnicy 2,0mm stwierdzono długości 10,15,20,30mm.

2/ wymagano szaft dystalny ≤ 2,6F dla cewnika balonowego o średnicy 2,5mm. W załączonej próbce cewnika balonowego szft dystalny wynosi 2,7F.

Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymogów  siwz, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PAKIET  nr 29 – cewnik diagnostyczny 5F – 6F

wymagano cewnika atraumatycznego  łagodnie intubującego naczynie i nie stwarzającego ryzyka dyssekcji naczynia. oraz zapewniającego dobre manewrowanie i obrót. Tym  Zamawiający określił jakie cechy techniczne i jakościowe powinien spełniać oferowany produkt medyczny . Na podstawie złożonych  próbek, w  trakcie zabiegów w Pracowni stwierdza się że :

- cewnik  INFINITI JL 4,0 6F posiada dużą sztywność na krzywiznach, co powoduje agresywna intubację pnia lewej tętnicy wieńcowej,

- wbijanie się końcówki cewnika w ścianę pnia lewej tętnicy wieńcowej widoczne jako modelowanie naczynia na końcówce cewnika, oraz  dające obraz „ zawieszania” naczynia na cewniku , co stwarza duże ryzyko dyssekcji naczynia,

ponadto  cewnik INFINITI JR 4,0 6F  charakteryzuje się dużym napięciem i skokowym obrotem w opuszce aorty co utrudnia intubacje prawej tętnicy wieńcowej.

Zaoferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymagań., oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PAKIET  nr 30 – zestaw cewników diagnostycznych 6F – komplety

- wymagano cewnika atraumatycznego  łagodnie intubującego naczynie i nie stwarzającego ryzyka dyssekcji naczynia oraz  zapewniającego dobre manewrowanie i obrót. Tym Zamawiający określił  jakie cechy techniczne i jakościowe powinien spełniać oferowany produkt medyczny . Na podstawie złożonych  próbek  w trakcie zabiegów w Pracowni stwierdza się że :

- cewnik  INFINITI JL 4,0 6F posiada dużą sztywność na krzywiznach, co powoduje agresywna intubację pnia lewej tętnicy wieńcowej,

- wbijanie się końcówki cewnika w ścianę pnia lewej tętnicy wieńcowej widoczne jako modelowanie naczynia na końcówce cewnika oraz dające obraz „ zawieszania” naczynia na cewniku co stwarza duże ryzyko dyssekcji naczynia.

ponadto  cewnik INFINITI JR 4,0 6F  charakteryzuje się dużym napięciem i skokowym obrotem w opuszce aorty co utrudnia intubację prawej tętnicy wieńcowej.

Zaoferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymagań., oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚĆI ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych , unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia

PAKIET  nr  41– przetwornik ciśnień i przewód łączący do: 1/Cardio Lab 3  (producent GE); 2/Philips Haemo Sphere; 3/pompy do kontapulsacji

nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

druk zp-21

zatwierdził:

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański