EZ/168/2023/AŁD

Załącznik nr 2.1 do SWZ

Załącznik nr ………… do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne

ZADANIE 1

ZESTAW HOLTEROWSKI – holter 3 kanałowy, holter 12 kanałowy oraz system z kluczem licencyjnym

POZYCJA 1 – REJESTRATOR HOLTEROWSKI 3 i 12 KANAŁOWY

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Nazwa-model/typ: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis parametru wymaganego/ granicznego | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rejestrator cyfrowy z zapisem 3 kan. do 7 dni, 12 kan. do 4 dni | TAK |  |
| 2. | Zapis w pamięci wewnętrznej (stałej) rejestratora | TAK |  |
| 3. | Detekcja impulsów stymulatora | TAK |  |
| 4. | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 4000Hz | TAK |  |
| 5. | Rejestracja 3 kan. EKG z 4 elektrod i 12 kan. z 10 elektrod | TAK |  |
| 6. | Rejestrator wyposażony w złącze HDMI (dla eliminacji zakłóceń) wspólne dla kabla pacjenta i transmisji zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego | TAK |  |
| 7. | Ekranowanie kabla pacjenta | TAK |  |
| 8. | Impedancja wejściowa ≥2MΩ | TAK |  |
| 9. | CMRR >60dB | TAK |  |
| 10. | Programowanie rejestratora i transmisja zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego na PC przez kabel HDMI-USB | TAK |  |
| 11. | Możliwość podglądu na PC rejestrowanego sygnału EKG poprzez podłączenie rejestratora na pomocą kablowego interface’u | TAK |  |
| 12. | Wbudowany przycisk EVENT dla pacjenta | TAK |  |
| 13. | Zasilanie z 1 baterii lub akumulatora AAA | TAK |  |
| 14. | Wymiary - podać | TAK |  |
| 15. | Przedmiot oferty będzie fabrycznie nowy | TAK |  |
| 16. | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim | TAK |  |

POZYCJA 2 – REJESTRATOR HOLTEROWSKI 3 i 12 KANAŁOWY

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Nazwa-model/typ: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis parametru wymaganego/ granicznego | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przesyłanie badań za pomocą kabla USB lub za pomocą czytnika kart SD | TAK |  |
| 2. | Pamięć ≥ 4GB | TAK |  |
| 3. | Nocny zapis krzywej oddechowej | TAK |  |
| 4. | Zapis pozycji pacjenta | TAK |  |
| 5. | Złącze HDMI dla ograniczenia artefaktów | TAK |  |
| 6. | Zapis 3 i 12 kanałowego EKG (wystarczy użyć odpowiedniego kabla 3, 4, 7 lub 10 elektrodowego) | TAK |  |
| 7. | 3, 4 i 7 elektrodowy kabel dla 3 kanałowego EKG | TAK |  |
| 8. | 10 elektrodowy kabel dla 12 kanałowego EKG | TAK |  |
| 9. | Osobny zapis SAECG w 1024 Hz oraz 16 bitach | TAK |  |
| 10. | Podgląd EKG, tętna, czasu badania, daty, poziomu naładowania baterii w dowolnym momencie na ekranie LCD | TAK |  |
| 11. | Niezależny kanał dla rozrusznika o częstotliwości próbkowania 10240 / sek. | TAK |  |
| 12. | 16 bitowa rozdzielczość przetwornika analogowo-cyfrowego w zakresie częstotliwości pomiędzy 0.05 do 150 Hz. | TAK |  |
| 13. | Zapis do 5 dni. | TAK |  |
| 14. | Zasilanie z 1 baterii AAA. | TAK |  |
| 15. | Szybkie połączenie przez USB. | TAK |  |
| 16. | Próbkowanie 4,096 Hz, zapis do pamięci 128 Hz. | TAK |  |
| 17. | Zabezpieczenie przed impulsami kardiowertera | TAK |  |
| 18. | Dostępne kable 3, 4, 5, 7 oraz 10 odprowadzeniowe. | TAK |  |
| 19. | Rejestrator kompatybilny z systemem CardioScan 10, 11 i 12 | TAK |  |

POZYCJA 3 – SYSTEM Z KLUCZEM LICENCYJNYM

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Nazwa-model/typ: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis parametru wymaganego/ granicznego | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ocena zapisów 3- kanałowych i 12-kanałowych | TAK |  |
| 2. | Możliwość edycji każdego pobudzenia, jego oceny, reklasyfikacji i pomiaru. Możliwość tworzenia własnych wzorców. | TAK |  |
| 3. | Możliwość dodatkowego grupowania pobudzeń - dodawanie, łączenie szablonów, wyszukiwanie pobudzeń podobnych do wybranych przez operatora w ramach poszczególnych grup templetów | TAK |  |
| 4. | Możliwość automatycznej reklasyfikacji pobudzeń wg poszczególnych kanałów EKG (autosortowanie wieloogniskowe VE) | TAK |  |
| 5. | Dodatkowe narzędzia do szybkiej oceny poszczególnych pobudzeń: sekwencja, złożenie, wykres Poincare’a dla każdego szablonu | TAK |  |
| 6. | Możliwość oznaczania fragmentów EKG jako artefakt | TAK |  |
| 7. | Arytmie komorowe: tachykardie komorowe, pary, bigeminie/trigeminie, VE, R/T | TAK |  |
| 8. | Arytmie nadkomorowe: napadowe częstoskurcze, tachykardie, bradykardie, SVE, pauzy. | TAK |  |
| 9. | Możliwość zmiany czasu trwania pauz bezpośrednio w oknie przykładów zdarzeń i automatycznej reanalizy badania | TAK |  |
| 10. | Przykłady Min. i Max HR | TAK |  |
| 11. | Możliwość odrzucenia zdarzeń nieprawidłowych pojedynczo, strony, wszystkich. Możliwość ręcznego zachowania zdarzenia jako przykład do raportu | TAK |  |
| 12. | Możliwość automatycznego zapamiętywania przykładów z każdego typu zdarzeń do raportu | TAK |  |
| 13. | Prezentacja histogramów pobudzeń VE, SVE, normalnych: odstęp, % przedwczesności, pole powierzchni. Histogram odstępów R-R. Przykłady. | TAK |  |
| 14. | Możliwość szybkiego przeglądania zapisu przez stronicowanie. Możliwość ustawienia rozdzielczości 30s/wiersz i prezentacja wartości HR i ST dla każdej minuty | TAK |  |
| 15. | Analiza migotania przedsionków: - automatyczne wykrywanie epizodów migotania, - możliwość edycji epizodów, dodawania i usuwania - możliwość oceny odstępów pomiędzy poszczególnymi pobudzeniami - możliwość szybkiej oceny zmian załamka P - możliwość usuwania pobudzeń nadkomorowych z okresów migotania - możliwość zamiany pobudzeń komorowych na zaberrowane | TAK |  |
| 16. | Analiza ST: - ocena przemieszczenia i nachylenia ST z całego zapisu EKG niezależnie dla każdego kanału - możliwość zmiany kryterów uniesienia/obniżenia ST i linii bazowej dla każdego kanału - prezentacja wartości ST w 3D dla zapisów 12 kanałowych | TAK |  |
| 17. | Analiza alternansu załamka T: - 24 godzinny histogram amplitudy załamka T - pomiar amplitudy - możliwość ustawienia parametrów analizy (ilość ewolucji, różnica amplitudy) | TAK |  |
| 18. | Analiza zmienności rytmu zatokowego w dziedzinie czasu i częstotliwości: - możliwość zmiany progów częstotliwościowych - tabelaryczna prezentacja wartości statystycznych w odstępach 5-minutowychz możliwością eksportu do pliku XLS - możliwość podziału 24h na 2 podokresy - plot Lorenza z kolorowym oznaczeniem rodzajów pobudzeń, możliwością wyświetlania tylko wybranych pobudzeń. Prezentacja pasków EKG dla wybranych elementów wykresu - ocena wpływu leków na moc widma – automatyczne przeliczenie mocy widma po wprowadzeniu informacji o czasie i nazwie leku | TAK |  |
| 19. | Analiza QT: - prezentacja trendów QT i QTc z podaniem wartości - histogram wartości QTc w poszczególnych przedziałach czasowych - ocena skorygowanego QT z możliwością wyboru zakresu HR - informacja o max. wartościach QT i QTc wraz z czasem wystąpienia - wartości statystyczne QTc - prezentacja markerów pomiarowych dla analizy QT na zapisie EKG - dyspersja QT dla zapisów 12 kanałowych,. Możliwość wyboru wstęgi odprowadzeń do analizy | TAK |  |
| 20. | Analiza późnych potencjałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, wybór zespołów QRS do analizy | TAK |  |
| 21. | Ocena pracy różnych typów stymulatorów | TAK |  |
| 22. | Dodatkowy kanał dla wizualizacji pików rozrusznika | TAK |  |
| 23. | 24-godzinny histogram „beat to beat”, „spike to spike”, „beat to spike”, „spike to beat” | TAK |  |
| 24. | Wieloparametrowa analiza bezdechu sennego, tabela czynników ryzyka | TAK |  |
| 25. | Wektokardiografia: - możliwość przeglądu i analizy pętli wektokardiograficznych z pierwszych 6 minut zapisu EKG wykreślonych w sposób ciągły | TAK |  |
| 26. | Prezentacja w formie tabeli istotnych zdarzeń EKG np. HR, ST arytmie. Możliwość przejścia do zapisu EKG. | TAK |  |
| 27. | Tworzenie raportów w oparciu o szablony zdefiniowane przez użytkownika | TAK |  |
| 28. | Możliwość zabezpieczenia otwarcia programu i dostępu do danych osobowych wrażliwych pacjentów poprzez hasło użytkownika | TAK |  |
| 29. | Oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 30. | System holterowski kompatybilny z systemem Windows 8 lub nowszym | TAK |  |
| 31. | Możliwość edycji każdego pobudzenia, jego oceny, reklasyfikacji i pomiaru. Możliwość tworzenia własnych wzorców. | TAK |  |

Gwarancja na cały oferowany zestaw (poz. 1 + poz. 2 + poz. 3) min. 24 miesiące.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.