EZ/168/2023/AŁD

Załącznik nr 2.2 do SWZ

Załącznik nr ………… do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne

ZADANIE 2

ZESTAW DO PRZERYWANEGO PNEUMATYCZNEGO UCISKI KOŃCZYN DOLNYCH – 3 zestawy

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Nazwa-model/typ: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis parametru wymaganego/ granicznego | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat zapewniający automatyczną kontrolę sekwencyjnego, gradientowego i obwodowego ucisku na kończyny dolne | TAK |  |
| 2. | Sekwencyjny, obwodowy ucisk na podudzie i udo z zachowaniem predefiniowanego, automatycznego gradientu ciśnień: dolna część podudzia – 45mmHg; łydka – 40mmHg; udo – 30mmHg. Czas trwania cyklu kompresji – 11s | TAK |  |
| 3. | Czas trwania przerw pomiędzy kompresjami regulowany automatycznie za pomocą sytemu wykrywającego ponowne wypełnienie naczyń, umożliwiającego dostosowanie częstotliwości kompresji do fizjologii pacjenta, automatyczna rekalkulacja czasu trwania przerw – co 30 min. | TAK |  |
| 4. | Regulowany automatycznie czas trwania przerw pomiędzy kompresjami dla uda i podudzia w zakresie: 20-60s | TAK |  |
| 5. | Równomierny ucisk na stopę z predefiniowanym ciśnieniem 130mmHg. Czas trwania cyklu kompresji – 5s | TAK |  |
| 6. | Regulowany automatycznie czas trwania przerw pomiędzy kompresjami dla stopy w zakresie: 30-60s | TAK |  |
| 7. | Mankiety uciskowe udowe dostępne w rozmiarach: bardzo małe, małe, średnie, duże | TAK |  |
| 8. | Mankiety uciskowe goleniowe dostępne w rozmiarach: małe, średnie, duże | TAK |  |
| 9. | Mankiety uciskowe stopowe dostępne w rozmiarach: zwykłe, duże | TAK |  |
| 10. | Na wyposażeniu aparatu 5 par mankietów małych, 5 par mankietów udowych średnich, 5 pary mankietów udowych dużych, 5 par mankietów na stopy zwykłych. | TAK |  |
| 11. | Aparat wyposażony w kolorowy ekran LCD o przekątnej powyżej 3 cali. | TAK |  |
| 12. | Aparat wyposażony w regulowany uchwyt mocujący do łóżka | TAK |  |
| 13. | Wymiary urządzenia: wysokość-szerokość-wymiar przód-tył 17-20cm | TAK |  |
| 14. | Ciężar urządzenia: 2-2,5kg | TAK |  |
| 15. | Parametry zasilania: 100-240V, 50-60Hz | TAK |  |
| 16. | Bateria – akumulator litowo-jonowy, czas działania 6-8 godz. | TAK |  |

Gwarancja na cały oferowany zestaw min. 24 miesiące.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.